| Sklop 1: Nakup OCT aparata z vzdrževanjem (Multimodalna OCT naprava z možnostjo izvajanja FA, ICG in OCTA) |  | Izpolni ponudnik Ponujena oprema: __________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap.št. | Tehnične zahteve naročnika | Opis izpolnitve zahteve - lastnosti ponujene opreme | Navedba tehnične dokumentacije/prospekta/… in str. na kateri je razvidno, da oprema izpolnjuje naročnikovo zahtevo |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aparat ima vgrajeno opremo za slikanje, opremo za Fluoresceinsko angiografijo (FA), Iris angiografijo, Indocianingreenangiografijo (ICG) in OCT angiografijo (OCTA) |  |  |
| 2 | Ima vgrajeno opremo za : digitalno slikanje red- free (RF) in avtofluorescenco (AF), »Widefield Imagining« fundus z OCT do 55 stopinj, Ultra-Widefield Angiografijo ter sodoben OCT Module (20.000 Hz, 85.000 Hz in 125.000 Hz) |  |  |
| 3 | Aparat hkratno s posnetkom OCT zajema tudi pregledni posnetek očesnega ozadja (konfokalna fundus slika cSLO) |  |  |
| 4 | Aparat omogoča simultano izvajanje OCT posnetka z eno izmed funkcij cSLo |  |  |
| 5 | Aparat mora omogočati segmentacijo (avtomatska, ročna) transverzalno (enface) |  |  |
| 6 | Z nekontaktno tehniko je omogočeno slikanje kota vsaj 55° |  |  |
| 7 | Omogoča Multicolor fundus slikanje (trije laserji; Rdeči/Zeleni/Modri) |  |  |
| 8 | Zagotovljen je panoramski širokokotni prikaz očesnega ozadja z združevanjem |  |  |
| 9 | Lateralna optična ločljivost 6µm |  |  |
| 10 | Digitalna globinska ločljivostt 4µm ali manj |  |  |
| 11 | Omogočena je kompenzacija refrakcijskih motenj preiskovanca vsaj od +12 D do -24 D. |  |  |
| 12 | Aparat omogoča izvajanje OCT pri valovni dolžini laserske svetlobe 870 nm |  |  |
| 13 | Aparat ima zunanjo in notranjo fiksacijsko tarčo. |  |  |
| 14 | Aparat omogoča segmentacijo 10 mrežničnih slojev in oceno njihove debeline (mrežnica, RNFL, GCL). |  |  |
| 15 | Integrirano ima normativno bazo podatkov za makulo in glavkom. |  |  |
| 16 | Omogoča statistično primerjavo parametrov z normativno bazo podatkov oz. ugotavljanje odklonov od standardiziranih podatkov |  |  |
| 17 | Omogoča funkcijo sledenja (Follow up) točno istega mesta patologije zaradi »eye tracker«-ja |  |  |
| 18 | Aparat omogoča spremljanje podatkov s pomočjo funkcije »eye track« v živo |  |  |
| 19 | Aparat ima možnost nadgradenj z novimi razvitimi moduli |  |  |
| 20 | Aparat omogoča hkratno pregledovanje in analizo slik na 9 računalnikih v mreži hkrati, 9 licenc |  |  |
| 21 | Aparat omogoča povezljivost na naročnikovo LAN mrežo (DICOM kompatibilno) |  |  |
| 22 | Aparat ima možnost nadgradnje za OCT za sprednji segment (ASM module) |  |  |
| 23 | Vključeno je izobraževanje za zdravnike, zdravstvene tehnike |  |  |
| 24 | ELEKTRIČNA DVIŽNA MIZICA: - Omogoča električni vertikalni pomik. - Omogoča nemoten pregled bolnikov na invalidskih vozičkih. - Ima vsa potrebna držala za računalniško opremo |  |  |
| 25 | RAČUNALNIŠKA OPREMA - Zmogljiv računalnik s preverjeno konfiguracijo, ki je kompatibilna z Multimodalnim aparatom po priporočilih proizvajalca. Ohišje računalnika je takšne velikosti, da je nameščen v el. dvižno mizico. - 24 palčni LCD monitor s HD resolucijo |  |  |