| Sklop 2: Nakup širokokotne fundus kamere z vzdrževanjhem |  | Izpolni ponudnik Ponujena oprema: __________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap.št. | Tehnične zahteve naročnika | Opis izpolnitve zahteve - lastnosti ponujene opreme | Navedba tehnične dokumentacije/prospekta/… in str. na kateri je razvidno, da oprema izpolnjuje naročnikovo zahtevo |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ultra širokokotna (ultra-widefield) SLO kamera, s možnostjo snemanja min. 200 stopinj očesnega ozadja v barvah bez potrebne montaže slike - (en posnetek) skozi ozko zenico |  |  |
| 2 | možnost snemanja barvne fotografije ozadja |  |  |
| 3 | možnost snemanja avto fluorescence ozadja |  |  |
| 4 | možnost snemanja barvne fluorescentne angiografije (FA) |  |  |
| 5 | možnost snemanja indocianin green angiografije (ICG) |  |  |
| 6 | možnost snemanja"red free" fotografije |  |  |
| 7 | možnost snemanja žilnice |  |  |
| 8 | Ločljivost: maks 20 mikronov |  |  |
| 9 | Čas ekspozicije maksimalno 0.4 sek. |  |  |
| 10 | Ultra širokokotno vodena integrirana naprava za optično koherenčno tomografijo (OCT) swept source tehnologija |  |  |
| 11 | OCT prikaz (Scan) z maksimalno aksijalno ločljivostjo 7 mikronov in maksimalno transverzalno ločljivostjo do 20 mikronov |  |  |
| 12 | Globina prikaza (scan-a) OCT naprave minimalno do 2,5 mm |  |  |
| 13 | Širina prikaza (scan--a) OCT naprave od 6-23 mm |  |  |
| 14 | Automatsko ponavljanje OCT prikaza (scan-a) za natančno ponavljanje snemanj |  |  |
| 15 | upravljanje z napravo preko ročne konzole ali integriranega zaslona |  |  |
| 16 | PC računanik z minimalnimi lastnostmi: procesor i5, 2.4GHz, operativni sistem WIN 10 (64 BIT), delovni spomin minimalno 8 GB, trdi disk 512 GB, monitor polna HD ločljivost 1920x1080- kontabilen z zahtevami kamere |  |  |
| 17 | DICOM kompatibilni software s možnostjo povezivanja naprave drugimi računalniki u bolnišničnem sistemu |  |  |
| 18 | Mizica z elektronsko kontrolo nameščanja višine |  |  |
| 19 | Kompatibilna naprava za tiskanje fotografij v barvi (printer) |  |  |
| 20 | Namestitev opreme ter izobraževanje z omogočenim pričetkom delovanja na mikro lokaciji uporabnika, možnost rednega vzdrževanja (servisiranja) z odazivnostjo na zahtevo za servis v roku 48 ur od prijave okvare |  |  |
| 21 | izvidi in analiza progresije patologije (tako pri boleznih makule kot pri boleznih očesnega živca) se morajo preverjati na podlagi referenčnega posnetka na začetku zdravljenja |  |  |