- Obr-5: SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA – splošne lastnosti posameznih kosov pohištva in opreme

Za oddajo javnega naročila: »JN 11/2025: Dobava in montaža laboratorijskega pohištva in laboratorijske opreme z upoštevanjem okoljskih vidikov«

SPLOŠNI OPIS

V okviru prenove laboratorijev na sedežu naročnika, naročnik izvaja prenovo 15 prostorov, ki jih opremlja z novim laboratorijskim pohištvom in novo laboratorijsko opremo.

Predmet prenove so prostori v pritličju (interna oznaka prostora: 008-1, 008-2, 008-3 in 010) in 1. nadstropju (interna oznaka prostora: 101/103 (prostor 101 in 103 se združita v en prostor), 102-1, 102-2, 102-3, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 in 112). Za prostore 008-3, 107 in 109 mora biti laboratorijsko pohištvo in laboratorijska oprema primerna za čiste prostore.

Površine, projektirane instalacije, razporeditev laboratorijskega pohištva in laboratorijske opreme so razvidne iz tehničnega načrta, in sicer za prostore v pritličju v dokumentu z oznako: 16717_4_PZI_4.4.1_Tloris_P_008_in_010_TEH ter za prostore v 1. nadstropju v dokumentu z oznako 16717_4_PZI_4.4.2_Tloris_1N_LAB_TEH, pri čemer je ponekod vrisana oprema, ki ni predmet razpisa:

- 008-1: 2x hladilnik

- 008-3: Raman

- 010: hladilnik

- 101/103: zamrzovalnik, peč, štedilnik, tehtnica, UZ kopel

- 102-1: obstoječi pult sedeče višine, obstoječi kovinski predalnik, brus

- 102-2: obstoječa omarica s koritom

- 102-3: inkubator, VAC, obstoječi kovinski pult

- 106: hladilnik

- 108: hladilnik

- 109: UPS, transformator, centrifuga, inkubatorski stresalnik, liofilizator, destilator, MiliQ, 2x laminar, hladilnik

Mere laboratorijskega pohištva in laboratorijske opreme so v skladu s tehničnim načrtom, ki se lahko razlikujejo za 10% za namene doseganja ujemanja s standardnimi/tipskimi dimenzijami. Pri nekaterih elementih (npr. korita, varnostne omare smo v ponudbenem predračunu navedli razpone dovoljenih dimenzij). Vsa razhajanja s tehničnim načrtom so navedena kot opomba v pri posameznem elementu v OBR-5A: SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA – posebne lastnosti posameznih kosov pohištva in opreme, SKUPNA REKAPITULACIJA CEN v .xls formatu (rdeče obarvano besedilo).

Mere in razponi laboratorijskih korit in armatur so okvirne in se lahko prilagajajo tipskim modelom oz. izvedbam.

Digestoriji, varnostni tuši in korita morajo ustrezati tehničnim specifikacijam, opredeljenim v tehničnem načrtu.

Podrobnejši opisi laboratorijskega pohištva in laboratorijske opreme so navedeni v dokumentu OBR-5A: SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA – posebne lastnosti posameznih kosov pohištva in opreme, SKUPNA REKAPITULACIJA CEN v .xls formatu.

STANDARDI

Laboratorijsko pohištvo in laboratorijska oprema, kot navedeno v nadaljevanju morajo biti izdelani skladno z navedenimi standardi:

- Delovni pulti

EN 13150: Delovni pulti za laboratorije - Mere, varnostne zahteve in preskusne metode

DIN 12916: Delovni pulti iz monolitne tehnične keramike

- Shranjevalne enote za laboratorije

14727: 2005

- Digestoriji

EN 14175-1 in EN 14175-2: Digestoriji

- Prezračevane varnostne poddigestorijske omarice

EN 14470-1: Ognjevarne omarice za shranjevanje kemikalij - 1. del: Ognjevarne omarice za shranjevanje vnetljivih tekočin.

EN 16121 (obvezno) in 16122 (opcijsko dodatno) Omarice za shranjevanje kislin in baz

Tip FWF90: 90 minutna zaščita

- Varnostne omare

EN 14470-1: Ognjevarne omarice za shranjevanje kemikalij - 1. del: Ognjevarne omarice za shranjevanje vnetljivih tekočin

EN 16121 in 16122 Omarice za shranjevanje kislin in baz

- Varnostne prhe

EN 15154-1: Varnostne prhe za prvo pomoč - 1. del: Prhe za spiranje telesa s stalnim priključkom na vodovod v laboratorijih

- Varnostne prhe za oči

EN 15154-2: Varnostne prhe za prvo pomoč - 2. del: Pripomočki za spiranje oči s stalnim priključkom na vodovod

- Armature

EN 13792 – Laboratorijske armature: Barvno označevanje pip in ventilov za uporabo v laboratorijih

- Adapter GL18 za nastavek k armaturi

DIN-EN-ISO 228-1

- Laboratorijski stoli za čiste prostore

ISO 14644-1 razred 3+ (kot npr. stoli proizvajalca Bimos; Cleanroom Plus, Cleanroom Basic, Cleanroom Stool...)

- LABORATORIJSKO POHIŠTVO

Laboratorijsko pohištvo mora izpolnjevati naslednje tehnične lastnosti:

STANDARDNE MERE

Delovni pulti (stoječe delo): višina 90 cm

Delovni pulti (sedeče delo): višina 75 cm

Globina pultov in podpultnih omar: različno, navedeno pri posameznem kosu pohištva (glej: OBR-5A: SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA – posebne lastnosti posameznih kosov pohištva in opreme, SKUPNA REKAPITULACIJA CEN v .xls formatu)

Globina visečih omaric: 35 cm

MATERIALI IN BARVE

material pohištva: oplemeniten iveral (fronte premium kakovosti, razred E1), kovina (prašno barvana), inox, matirano steklo, ultrapas. Vrsta materiala navedena pri posameznem kosu pohištva (glej: OBR-5A: SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA – posebne lastnosti posameznih kosov pohištva in opreme, SKUPNA REKAPITULACIJA CEN v .xls formatu)

- barva pohištva (korpusi in fronte pohištvenih elementov): bela

- MDF okrasna letev pod delovno ploščo, zaščitena z lakom, barva: podobno kot RAL 7001

- ročaji: kovina, prašno barvano, barva: podobno kot RAL 7001, tip ročajev pred dobavo uskladiti z naročnikom

- podnožje: kovinsko, barva: podobno kot RAL 7001

- izbiro barve po RAL lestvici pred dobavo uskladiti z naročnikom

IZVEDBA

Ogrodje in fronte:

- iveral debelina 18-19 mm (navedeno pri vsakem kosu pohištva, glej OBR-5A: SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA – posebne lastnosti posameznih kosov pohištva in opreme, SKUPNA REKAPITULACIJA CEN v .xls formatu), odporen proti vlagi, primeren za laboratorije

- kovina, prašno barvana (navedeno pri vsakem kosu pohištva, glej: OBR-5A: SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA – posebne lastnosti posameznih kosov pohištva in opreme, SKUPNA REKAPITULACIJA CEN v .xls formatu)

- inox (navedeno pri vsakem kosu pohištva, glej: OBR-5A: SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA – posebne lastnosti posameznih kosov pohištva in opreme, SKUPNA REKAPITULACIJA CEN v .xls formatu)

Hrbtišče: pod pultni elementi, kjer je to potrebno za dostop do instalacij, morajo imeti snemljiv hrbet ali vratca

Vidni robovi (pri elementih iz iverala): ABS, 2 mm, v barvi iverala

Nevidni robovi (pri elementih iz iverala): ABS, 1 mm, v barvi iverala

Predali: z vgrajenim blažilcem za mehko zapiranje, nosilnost 40 kg

Police: nastavljive po višini, s sistemom proti nenamernemu izvlečenju

Odmične spone: kovinske, mehko zapiranje, sistem montaže in demontaže na »clip«

Kolesa mobilnih predalnikov:

- dvojna kolesa, mehka tekalna površina, nosilnost 60 kg na kolesce, možnost zaustavitve; dodatno EDS kolesca v prostorih z interno oznako: 008-1, 008-2, 008-3, 107, 109)

Vidni stranski zaključki (ličnice):

- iveral pri elementih iz iverala

- kovina prašno barvana pri elementih iz kovine

PODNOŽJE

- Jekleni profili škatlastega prereza 40/60, v obliki črke C, U in A z jeklenimi horizontalnimi povezovalnimi prečkami, z višinsko nastavljivimi nivelirnimi nogicami / čepi (vrsta podnožja navedena pri posameznem kosu pohištva, glej: OBR-5A: SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA – posebne lastnosti posameznih kosov pohištva in opreme, SKUPNA REKAPITULACIJA CEN v .xls formatu)

MEDIJSKE CELICE ZA ELEKTRIKO

- material: kovina

- barva: prašno barvano, podobno kot RAL 7001

DELOVNI PULTI

Splošne tehnične lastnosti za vse delovne pulte:

- delovni pultu morajo biti prilagojeni dimenzijam prostorov

- delovni pulti morajo vsebovati čim manj spojev

- vsi spoji morajo biti zatesnjeni s tesnilno maso enake oz. čim bolj podobne barve kot delovni pulti

- tesnilna masa mora biti odporna na kisline in baze

- ponudnik mora v ponudbi upoštevati ceno izrezov pri posameznih kosih

Posebne tehnične lastnosti glede na material delovnih pultov:

- material: HPL – debelina 16 mm – 20 mm, barva bela

- material: INOX – debelina 30 mm

- material: Ultrapas postforming – debelina 38 mm, barva bela

- material: Monolitna tehnična keramika – debelina med 25 in 35 mm, s protirazlivno obrobo po celotnem obodu, barva bela

- LABORATORIJSKI STOLI

Morajo izpolnjevati naslednje tehnične lastnosti:

- višina sedišča (za sedeče delo): minimalni razpon sedalne višine med 44 - 57 cm, dopusten je večji razpon

- višina sedišča (za stoječe delo): minimalni razpon sedalne višine med 56 - 84 cm, dopusten je večji razpon

- material sedišča in naslonjala: PUR integralna pena

- barva sedišča in naslonjala: črna

- podnožje: kovinsko srebrno, kromirano

- kolesa: gumirana, tekalna površina

- nastavljiva, brezstopenjska višina sedišča

- nastavljiv naklon

- dodatno za stole v čistih prostorih (prostori z interno oznako: 008-3, 107, 109): specialni stoli za čiste prostore z ESD kolesi s posebnim oblazinjenjem, podnožjem in ročkami za nastavljanje višine in naklona (kot npr. stoli proizvajalca Bimos; Cleanroom Plus, Cleanroom Basic, Cleanroom Stool...)

- KORITA

Morajo izpolnjevati naslednje tehnične lastnosti:

- material: monolitna tehnična keramika (pri koritih integriranih v centralni pult) ali polipropilen ali inox, barva bela (keramika in polipropilen)/kovinska (inox), s pripadajočimi sifoni iz polipropilena (dimenzija priključka DN15)

- VGRADNJA KORIT

- način vgradnje korita pri pultih iz monolitne tehnične keramike: korito vgrajeno v delovni pult od spodaj, pult mora gladko prehajati v korito, podpultna vgradnja

- način vgradnje korita pri pultih iz HPL: korito vgrajeno v delovni pult od spodaj (izjema je korito iz inoxa v prostoru 008-2, pri katerem je lahko vgradnja od zgoraj)

- v dokumentu OBR-5A: SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA – posebne lastnosti posameznih kosov pohištva in opreme, SKUPNA REKAPITULACIJA CEN v .xls formatu so podane zunanje dimenzije korit

- ARMATURE in VARNOSTNE PRHE

Morajo izpolnjevati naslednje tehnične lastnosti:

- Armature splošno: Laboratorijska armatura z enim izlivom, za toplo in hladno vodo, mešalna baterija, enoročna z dolgo ročico  s perlatorjem, z ergonomskim ročajem; montaža v pult; priključek DN15.

- Armatura - prostor z interno oznako 109: Laboratorijska armatura z enim izlivom za večje korito, za toplo in hladno vodo; dvoročna (dva vrtljiva ventila) s perlatorjem; montaža v pult; priključek DN15; priložen adapter za nastavek GL18 (1/2''M; za priklop vakuumske črpalke)

- Armatura - prostor z interno oznako 109: Laboratorijska armatura z enim izlivom za manjše korito, za hladno vodo; enoročna s klasičnim vrtljivim ventilom s perlatorjem; montaža v pult; priključek DN15; priložen adapter za nastavek GL18 (1/2''M; za priklop vakuumske črpalke)

- Varnostni tuš za telo: nerjaveče jeklo prevlečano z kemijsko odpornim slojem, kot npr. varnostni tuši proizvajalca Broen-lab emergency shower systems

- Varnostni tuš za oči: z dvema glavama pod kotom 45°, z regulacijo pretoka vode, kot npr. varnostni tuši za oči proizvajalca Broen-lab emergency shower systems

- DIGESTORIJI IN PODDIGESTORIJSKE OMARICE

Splošne tehnične lastnosti za vse digestorije:

- vse digestorije in varnostne poddigestorijske omarice se priklaplja na obstoječ sistem za odzračevanje

- poddigestorijske omarice naj bodo vgrajene in stalno prezračevane, ločeno od digestorija

- barva digestorijev: bela ali vsi odtenki sive, pri čemer naj bodo vsi dobavljeni digestoriji enake barve

- barva poddigestorijskih omaric: barve različnih tipov poddigestorijskih varnostnih omaric niso določene in se lahko razlikujejo

- maksimalni vlek/pretok zraka: 660 m3/h za digestorije širine 120 cm in 990 m3/h za digestorije širine 150 in 180 cm

POZOR:

Posebne tehnične lastnosti so navedene pri posameznih digestorijih (glej: OBR-5A: SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA – posebne lastnosti posameznih kosov pohištva in opreme, SKUPNA REKAPITULACIJA CEN v .xls formatu)

Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnične specifikacije in certifikate o skladnosti proizvajalca za vse digestorije, ki jih navaja v ponudbi.

- ODSESOVALNE ROKE

Morajo izpolnjevati naslednje tehnične lastnosti:

- notranji spoji iz kislinsko-odpornega nerjavečega jekla (AISI316L)

- notranje komponente iz nerjavečega jekla (npr. vzmeti)

- cevi in kolena iz polipropilena

- barva cevi in kolen: bela

- maksimalni vlek: 200 m3/h, ustrezni so tudi manjši vleki (npr. 120-150 m3)

- premer cevi 75 mm

- VARNOSTNE OMARE za prostor 104 in klet, samostoječe omare

Splošne tehnične lastnosti za varnostne omare:

- vse varnostne omare se priklaplja na obstoječ sistem za odzračevanje

- material: prašno barvano/lakirano jeklo

- razred požarne zaščite: 90 minut

- sistem za blokiranje vrat v odprtem položaju

- mehanizem za zaklepanje

- Dodatno za varnostne omare za hrambo kislin in baz (prostor z interno oznako 104):

- vodila polic brez kovinskih delov

- z vrati ločena prekata za shranjevanje kislin in baz –omara z ločenima deloma, ali prečno ali vzdolžno.

OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

- Zahteva naročnika je dobava in montaža opreme po sistemu »funkcionalni ključ v roke«:

- Dobavitelj mora izvesti priklope opreme na instalacijske sisteme naročnika za sledeče elemente: medijske celice za elektriko, laboratorijske pipe, odtočne sifone in vso morebitno ostalo opremo, če je to potrebno za njeno normalno delovanje oz. uporabo, in sicer s strani strokovno usposobljenega osebja.

- Dobavitelj mora sodelovati pri priklopu na prezračevalni sistem naročnika za sledeče elemente: digestorije, odsesovalne roke in varnostne omare.

- Ponudnik v dokumentu OBR-5A: SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA – posebne lastnosti posameznih kosov pohištva in opreme, SKUPNA REKAPITULACIJA CEN ponudbeno ceno za posamezno postavko na enoto oblikuje po sistemu »funkcionalni ključ v roke«  , kar pomeni, da je vanjo vključeno vse potrebno za dobavo opreme iz te postavke (kot npr. meritve na lokacije, pripravljalna dela, izdelava, dobava, prilagoditve na lokaciji, instalacija, navezava na obstoječe elektro omrežje  z dobavo, montažo materiala in pomožnimi deli, montažo materiala in pomožnimi deli, preizkus delovanja, ves potreben material in transport, čiščenje po zaključku, embalaža za transport, odvoz embalaže, odpadkov, izdelava in predaja dokumentacije, usposabljanje uporabnikov pri naročniku, ipd.)

- Ponudnik mora ob oddaji ponudbe priložiti lastno pisno izjavo, da bo oprema tovarniško nova (nerabljena) in bodo v vse komponente opreme vgrajeni vsi in tovarniško novi (nerabljeni) deli.

- Dobavitelj mora na sedežu naročnika izvesti preizkus delovanja opreme in enkratno usposabljanje uporabnikov laboratorijev (cca. 15 oseb), ki naj zajema prikaz zagona, ustavitve in delovanja za sledečo opremo: varnostne prhe in varnostne prhe za oči in sicer s strani strokovno usposobljenega osebja. Naročnik ocenjuje, da naj bi usposabljanje uporabnikov trajalo cca. 1 uro.

- Garancija: najmanj 24 mesecev.

- Ponudnik z oddajo ponudbe jamči, da zagotavlja originalne rezervne dele in potrošni material, vezan izključno na proizvajalca vseh glavnih komponent opreme, ter nudi vzdrževanje in servis vseh komponent opreme vsaj 10 let po poteku garancijskega roka.

- Storitve servisiranja v obdobju garancije in vsaj 10 let po poteku garancijskega roka mora izvajati usposobljen serviser, pooblaščen s strani proizvajalca opreme, z aktivnim znanjem angleškega ali slovenskega jezika.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |