Št: JN-44-2025

Ljubljana, oktober 2025

Razpisna dokumentacija za javno naročilo

NAKUP OPREME ZA VOZILO URGENTNEGA ZDRAVNIKA Z VZDRŽEVANJEM V GARANCIJSKEM ROKU

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA

Direktorica

prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec.

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Skladno s 40. členom Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami in dopolnitvami) in Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe iz te razpisne dokumentacije, Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo  ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo.

  - Podatki o naročniku

Ime in sedež kupca: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Kontaktni e-naslov: nabava@zd-lj.si

  - Oznaka in predmet javnega naročila

Oznaka javnega naročila: JN-44-2025

Predmet javnega naročila je nabava opreme za vozilo urgentnega zdravnika z vzdrževanjem v garancijskem roku.

Naročilo je razdeljeno na 3. sklope, in sicer:

- 1. sklop: aspirator

- 2. sklop: ventilator

- 3. sklop: širokopasovne sonde in tablični računalnik

  - Čas trajanja pogodbe

Dobava največ 4 tednov po podpisu pogodbe.

  - Vrsta postopka

Odprti postopek javnega naročanja skladno s 40. členom ZJN-3.

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Ponudnik predloži ponudbo pripravljeno skladno z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Zahteve iz razpisne dokumentacije morajo ponudniki izpolnjevati kot so zapisane.

Ponudnik mora predložiti ponudbo v slovenskem jeziku, izjema so katalogi oz. prospekti, ki so lahko predloženi tudi v angleškem jeziku. Na zahtevo naročnika mora ponudnik brezplačno priskrbeti prevod v slovenski jezik.

  - Vsebina ponudbe

Ponudba mora vsebovati vso naslednjo dokumentacijo, po sledečem vrstnem redu:

Priloga 1:    Podatki o ponudniku,

Priloga 2:    Izjava ESPD,

Priloga 3:    Potrdila vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprt transakcijski račun, ali BON obrazec,

Priloga 4:    Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,

Priloga 5:    Lasten ponudbeni predračun,

Priloga 6:    Rekapitulacija,

Priloga 7:    Katalogi, prospekti, tehnična dokumentacija in vzorci,

Priloga 8:    Izjava o izpolnjevanju zahtev iz tehnične specifikacije,

Priloga 9:     Potrdilo referenčnega posla;

Priloga 10:   Pogodba – vzorec,

Priloga 11:   Izjava o oddaji naročila v podizvajanje,

Priloga 12:   Izjava in soglasje podizvajalca,

  - Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju ugotovi, da je v enem od naslednjih položajev:

- da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča in so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. V kolikor je ponudnik v položaju iz prejšnjega stavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev;

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami za vse gospodarske subjekte v ponudbi«. Naročnik ponudnike poziva, da za vsako osebo, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v ESPD obrazcu navede EMŠO, na podlagi katere bo lahko naročnik pridobil podatek o nekaznovanosti iz aplikacije e-Dosje.

- da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Ponudnika se ne izloči, če ponudnik do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune  davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe;

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost za vse gospodarske subjekte v ponudbi«.

- v primerih:

- ko je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;

- če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri ponudniku ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev, za vse gospodarske subjekte v ponudbi«.

- če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil, za vse gospodarske subjekte v ponudbi«.

Navedeni razlog za izključitev velja za vsakega gospodarskega subjekta, ki na kateri koli pravni podlagi sodeluje v postopku javnega naročanja pri oddaji ponudbe (npr. podizvajalec ali podobno).

Ob predložitvi ponudb naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu s prvim odstavkom 79. člena ZJN-3 sprejme ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen ponudnik:

- ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3,

- izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3.

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD predstavlja uradno izjavo ponudnika, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo ponudnik na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

ESPD ponudnik  uvozi od naročnika, ga izpolni na spletni strani https://ejn.gov.si/espd ter ga v elektronski verziji predloži v ponudbi elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega).

Na podlagi osmega odstavka 79. člena ZJN-3 ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. člena ZJN-3 preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

  - Pogoji za sodelovanje

- Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

- da je ponudnik vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

- da ima ponudnik posebno dovoljenje za opravljanje storitev, ki so predmet naročila: ponudnik mora biti vpisan v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov glede na predmet naročila, pri Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke;

Navedene pogoje mora izpolnjevati ponudnik oz. v primeru skupne ponudbe vsak partner v skupnem nastopu ter vsak podizvajalec.

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register in Za naročila storitev: potrebno določeno dovoljenje.

- Ekonomski in finančni položaj:

- da transakcijski računi ponudnika v preteklih 6 mesecih niso bili blokirani.

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja ponudnik predloži tudi potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun, ali BON obrazec. Potrdila oz. obrazec BON-2 ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot rok za predložitev dokazil.

Navedeni pogoj mora izpolnjevati ponudnik oz. v primeru skupne ponudbe vsak partner v skupnem nastopu.

- Tehnična in strokovna sposobnost

- reference ponudnika – da je ponudnik v preteklih 3 letih pred objavo javnega naročila, izvedel dobavo, priklop in usposabljanje vsaj enega (1) enakovrednega aparata, z enakim namenom uporabe – za vsak sklop oz. za vsak aparat za katerega je oddal ponudbo, in sicer naročnikom s področja zdravstvene dejavnosti.

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila blaga: Izvedba dobave blaga določene vrste«), ter ponudbeni dokumentaciji predloži referenčno listo – priloga 9.

Ponudnik lahko izpolnjevanje pogoja izkaže sam ali s partnerji v konzorciju, pod pogojem, da bo izvedel ta dela tisti od partnerjev, ki referenco daje.

- servis aparatov – velja za 1. in 2. sklop – ponudnik mora zagotoviti, da je pooblaščen za servisiranje in vzdrževanje ponujene opreme.

Ponudnik priloži certifikat oziroma potrdilo proizvajalca o usposobljenosti servisnega inženirja za servisiranje ponujene opreme.

Dodatno določilo: če serviser ni v delovnem razmerju pri ponudniku, mora ponudnik zagotoviti, da ima servis v Sloveniji. V tem primeru mora tistega, ki bo vzdrževal in servisiral opremo, prijaviti kot podizvajalca in zanj predložiti vso dokumentacijo, ki se zahteva za podizvajalca in dokazilo (certifikat oz. potrdilo proizvajalca), da je usposobljen serviser.

Opomba: Pogoj za sodelovanje je tudi izpolnitev vseh zahtev opisanih v točki 3 Tehnične specifikacije.

Če v teh navodilih za posamezne dokumente ni določeno drugače, zadošča predložitev skeniranih zahtevanih dokumentov. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik, so del razpisne dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Izjave ponudnika morajo biti elektronsko ali lastnoročno podpisane in skenirane.

Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh.

Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno pri posameznem pogoju. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo, ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost, vedno odražati zadnje stanje.

Če je ponudnik samostojni podjetnik in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, mora priložiti primerne dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtevanega pogoja. V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik namesto elektronskega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, lahko pa tudi od ponudnikov, ki so po merilu za izbor uvrščeni za ponudbo ekonomsko najugodnejšega ponudnika, zahteval, da predloži vsa dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah.

Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila, kot na primer: skenirane sklenjene pogodbe za referenčne posle, podatke o referenčnih poslih, dokazila o kadrih ipd.

  - Podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati celotnega javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom zakona ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila  naročnika v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena zakona ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena tega zakona, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena tega zakona. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji.

  - Skupna ponudba

V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, je potrebno v ESPD obrazcu označiti in navesti vse zahtevane podatke o skupni ponudbi.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD obrazec in obrazec Podatki o ponudniku (Priloga 1) ter navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec »Ponudbeni predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

V kolikor bi kateri izmed članov skupine prenehal poslovati, konzorcij še naprej obstaja, in sicer so ostali člani dolžni prevzeti del naročila in obveznosti, ki jih je prevzemal član konzorcija, ki je prenehal obstajati. V tem primeru ostali člani prevzemajo odgovornost za celotni posel v nadaljevanju izvajanja.

Skupina ponudnikov mora ob oddaji ponudbe predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije in

- neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov v skupni ponudbi.

  - Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

  - Pojasnila ponudnikom za izpolnitev ponudbenega predračuna in rekapitulacije

Naročnik bo naročilo oddal po sklopih. Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezen sklop ali za več sklopov. Ponudba na ponudbenem predračunu za posamezen sklop mora biti podana v celoti za vso razpisano opremo posameznega sklopa (100 % ponudba). Ponudnik izpolni le tisti del ponudbenega predračuna, na katerega sklop se nanaša njegova ponudba. Ponudnik vnese cene vseh specificiranih aparatov. Končna cena ponudbe je skupna vrednost ponudbe za posamezni sklop in zajema vse stroške, kot izhaja iz razpisne dokumentacije. Ponudnik v izjavi ESPD navede, za kateri sklop se prijavlja. Če to ne bo izrecno označeno, bo naročnik štel, da se ponudnik prijavlja na sklop, za katerega bo v ponudbenem predračunu navedel cene. Ponudnik mora predložiti ponudbo, ki izpolnjuje vse tehnične zahteve navedene v Izjavi o izpolnjevanju zahtev iz tehnične specifikacije – Priloga 8.

V »opisu artikla« je naročnik za določene artikle, ki so predmet tega naročila, navedel blagovno znamko izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti razpisanih artiklov. Ponudniki morajo ponuditi enako ali višjo raven kakovosti oz. ustrezno strokovno paralelo.

Vrednost ponudbe mora biti obvezno sešteta. Ponudnik mora navesti tudi datum ponudbe in datum veljavnosti ponudbe.

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine Ponudbenega predračuna.

Cena oz. vrednost ponudbe:

Končne cene so cene z DDV. Vse vrednosti morajo biti izražene v EUR in biti zaokrožene na največ dve decimalni mesti.

Cena mora biti oblikovana v skladu z Incoterms , s klavzulo DDP lokacije naročnika in vključuje vse stroške, ki nastanejo pri prevozu opreme na lokacijo naročnika in njeni inštalaciji, kot tudi vse druge stalne, spremenljive ter oportunitetne stroške. Cene vključujejo vse elemente, iz katerih so sestavljene (morebitne trošarine, takse, uvozne dajatve, stroški embalaže, prevoza, zavarovanja itd.), davke in morebitne popuste in druge stroške, ki so navedeni v drugih delih razpisne dokumentacije. V ceno morajo ponudniki zajeti vse pričakovane stroške, kot so:

  - usklajevanje z naročnikom,

  - nabave blaga in opreme, ki je opredeljen v ponudbenem predračunu (vrsta in količina),

  - plačilo vsega strokovnega kadra,

  - zavarovanje prevozov in tovorov,

  - dostava na lokacijo naročnika,

  - montažo oz. inštalacijo opreme,

  - usposabljanje naročnikovega kadra v skladu s tehničnimi zahtevami predmeta javnega naročila,

  - garancija za brezhibno delovanje opreme,

  - celotno brezplačno servisiranje in vzdrževanje v garancijski dobi (preventivni servis, kalibracija, odprava napak in okvar pri normalni rabi opreme, rezervni deli, izvedene storitve serviserjev, potni stroški)

  - morebitni popusti in manipulativni stroški,

  - vse, kar je potrebno, da bo naročnik lahko opremo, ki je predmet tega javnega naročila, uporabljal,

  - izpolnitev ostalih zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije,

  - ipd.

Naročnika tako ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Končna vrednost v ponudbi je fiksna in dokončna do zaključka izvedbe javnega naročila oz. do izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Ponujeni aparati morajo:

- biti novi (iz tekoče proizvodnje in neuporabljeni, ne smejo biti demonstracijski model);

- ustrezati opisanim zahtevam glede tehničnih značilnosti, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije;

- imeti vsa dovoljenja za dajanje na trg. oz. za dajanje v uporabo po veljavnih predpisih. (CE oznaka – izjava o skladnosti) in izpolnjevati standarde, glede na predmet  javnega naročila, ki so obvezni za to vrsto blaga v EU (kopije ustreznih certifikatov ponudnik predloži v ponudbi – lahko v angleškem jeziku in sicer v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN).

Ponujena oprema mora izpolnjevati vse pogoje, ki jih zahteva veljavna zakonodaja:

- Velja za medicinske pripomočke:

- Če je ponujeno blago razvrščeno v razred tveganja I (razen Is, Im, Ism in Ir) mora biti le-to označeno s CE Oznako. Ponudnik mora v ponudbi predložiti Izjavo o skladnosti v skladu z veljavnima Uredbama (EU) 2023/607 in (EU) 2024/1860 (ki dopolnjujeta Uredbi 2017/745 in 2017/746 ter Direktivi 90/385/EGS in 93/94/EGS).

- Če je ponujeno blago razvrščeno v razred tveganja Is, Im, Ism, Ir, IIa, IIb in III mora ponudnik v ponudbi predložiti CE certifikat in izjavo o skladnosti v skladu z veljavnima Uredbama (EU) 2023/607 in (EU) 2024/1860 (ki dopolnjujeta Uredbi 2017/745 in 2017/746 ter Direktivi 90/385/EGS in 93/94/EGS).

POMEMBNO!

Ponudnik mora za ponujeno blago predložiti zgoraj navedene dokumente (če so potrebni), in sicer tako, da le-te predloži v posebni mapi. Dokumenti morajo biti označeni z oznako artikla kupca.

- Velja za In-vitro medicinske pripomočke:

- Če je ponujeno blago razvrščeno v razred tveganja A (razen A+s in A+m) mora biti le-to označeno s CE Oznako. Ponudnik mora v ponudbi predložiti Izjavo o skladnosti v skladu z veljavnima Uredbama (EU) 2023/607 in (EU) 2024/1860 (ki dopolnjujeta Uredbi 2017/746 ter Direktivi 98/79EEC).

- Če je ponujeno blago razvrščeno v razred tveganja A+s, A+m, B, C in D mora ponudnik v ponudbi predložiti CE certifikat in izjavo o skladnosti v skladu z veljavnima Uredbama (EU) 2023/607 in (EU) 2024/1860 (ki dopolnjujeta Uredbi 2017/746 ter Direktivi 98/79EEC).

POMEMBNO!

Ponudnik mora za ponujeno blago predložiti zgoraj navedene dokumente (v kolikor so potrebni), in sicer tako, da le-te predloži v posebni mapi. Dokumenti morajo biti označeni z oznako artikla kupca.

Če ponujeno blago ni uvrščeno med medicinske pripomočke, mora biti označeno s CE oznako, če to zahteva veljavna zakonodaja.

Če za ponujeno blago, v skladu z veljavno zakonodajo EU, CE oznaka ni potrebna, mora ponudnik v ponudbi pod prilogo 8, predložiti lasno izjavo iz katere bo razvidno, da ponujena vrsta blaga (navede se Oznaka artikla kupca iz Ponudbenega predračuna), v skladu z zakonodajo EU, ne sodi med medicinske pripomočke. Za te vrste blaga, ponudnik navede, pod katero kategorijo je blago uvrščeno (kozmetični izdelek, higienski izdelek,…).

POMEMBNO!

V primeru, da v času trajanja pogodbe predloženi CE certifikati in Izjave o skladnosti prenehajo veljati, jih mora ponudnik, brez poziva naročnika, nadomesti z novimi, veljavnimi.

Ponudnik mora v ponudbenem predračunu za posamezni sklop izpolniti stolpce »K«, »L« in »M«, in sicer:

- v stolpec »K« ponudbenega predračuna ponudnik navede razred tveganja medicinskega pripomočka oziroma navede » - «, kar pomeni, da ponujeno blago ni uvrščeno med medicinski pripomoček/in-vitro medicinski pripomoček,

- v stolpec »L« ponudbenega predračuna ponudnik za vsak artikel posebej označi, ali je zanj na voljo varnostni list. Varnostni list mora biti pripravljen v slovenskem jeziku, skladno z veljavnimi predpisi.

- V stolpec »M« ponudbenega predračuna ponudnik vnese spletno povezavo (URL) do kataloga posameznega artikla, če ta obstaja.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz Ponudbenega predračuna v času trajanja pogodbe, lahko ponudnik spremeni cene iz svoje ponudbe izključno v višini nastale davčne spremembe.

V primeru spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila med njeno veljavnostjo, se smiselno upoštevajo določila 95. člena ZJN-3.

Končne cene v ponudbi so fiksne za celotno pogodbeno obdobje.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik skladno z zgornjimi zahtevami izpolni tudi Rekapitulacijo.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Rekapitulacija« v obliki .pdf datoteke, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb. Obrazec »Ponudbeni predračun« naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med obrazcema, kot veljavni štejejo podatki v celotnem ponudbenem predračunu, naloženem v razdelku »Drugi dokumenti«. V kolikor bo ponudnikova predložena dokumentacija odstopala od naročnikove, se upošteva dokumentacija predložena na naročnikovih obrazcih.

  - Zaupnost in javnost podatkov

Ponudnik mora vse dokumente v ponudbi, za katere meni, da predstavljajo poslovno skrivnost, označiti z oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in sicer v zgornjem desnem kotu vsake posamezne strani ali na drug, jasno viden način. Če naj bi bil zaupen samo določen podatek v ponudbi, mora biti ta del podčrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3 javni. To so specifikacije ponujenega blaga in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno (ne v nasprotju z zgornjim odstavkom) označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo zakonskim določbam, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne prekliče zaupnosti, naročnik oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNO SKRIVNOST« lahko umakne sam.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

Pri presoji upravičenosti označitve dela ponudbene dokumentacije kot poslovne skrivnosti bo naročnik upošteval določila ZPosS in ZJN-3.

- TEHNIČNE SPECIFIKACIJE, KATALOGI, PROSPEKTI IN VZORCI

3.1 Splošna določila

Ponujeni artikli iz sklopov morajo ustrezati opisanim zahtevam, navedenim v Ponudbenem predračunu in razpisni dokumentaciji.

Vsi ponujeni artikli morajo izpolnjevati zahteve za dajanje na trg oz. za dajanje v uporabo po veljavnih predpisih (CE oznaka – izjava o skladnosti oz. listina o skladnosti glede na razred Pravilniku o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 37/10, 66/12) – velja za 1., 2. in 3. sklop.

V kataloški dokumentaciji morajo biti ponujene postavke nedvoumno označene z zaporedno številko postavke aparata/opreme in sklopa iz ponudbenega predračuna, razvrščeni morajo biti po zaporednih številkah za vsak sklop posebej. Prav tako mora biti jasno označeno izpolnjevanje posamezne zahteve iz tehničnih specifikacij.

Če ponujeno blago ne bo ustrezalo zahtevam naročnika, bo naročnik ponudbo izključil iz postopka pregleda in ocenjevanja ponudb.

Ponujena oprema mora v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije. Naročnik v nadaljevanju podaja minimalne tehnične specifikacije za opremo, ki je predmet tega javnega naročila.

Naročnik podaja minimalne tehnične specifikacije za opremo, ki je predmet tega javnega naročila:

1. SKLOP: ASPIRATOR enakovredno Weinmann Accuvac

- Mobilna, prenosna, električna medicinska aspiracijska naprava na baterije, primerna za prevoz pacientov, ukrepanje v nujnih primerih na prostem in za uporabo v bolnišnici.

- Naprava aspirira kri, izločke in delce hrane iz zgornjih dihalnih poti pacienta ter izprazni vakuumske opornice in vzmetnice.

- Naprava mora imeti uporabniku prijazno in ergonomsko oblikovano ohišje in upravljalne elemente, zelo berljiv zaslon, preprosto menjavo aspiracijske vrečke in filtra ter velik in odstranljiv stranski tulec za cev.

- Naprava je opremljena z robustnim ohišjem iz materialov, odpornih proti udarcem, z dnom, ki se ne prevrne, zaščitenim držalom posode in visoko stopnjo zaščite IP (IP34D) ter stabilnim in ergonomskim ročajem.

- Vključena mora biti torbica za dodatke.

- Nastavitve vakuuma se izvajajo na štirih vnaprej določenih ravneh sesanja (-0,1 bar, -0,2 bar, -0,5 bar in -0,8 bar) s pomočjo jasno označenih, otipljivih izbirnih tipk na sprednji upravljalni plošči.

- Naprava naj ima litij-ionsko baterijo, katero vzdrževanje ni potrebno, samodejni pregled delovanja, ki vključuje preverjanje tesnjenja naprave, sistema in kapacitete baterije in ne traja več kot 15 sec. Rezultati se sporočijo z zvočno in vizualno povratno informacijo. Uporabnik lahko polnilno baterijo zamenja brez orodja.

- Naprava naj se polni prek priključnega kabla na 12-voltni sistem vozila ali prek omrežne napajalne enote z izmeničnim tokom od 100 do 240 voltov. Pet LED diod zagotavlja informacije o kapaciteti baterije in stanju polnjenja.

- Na voljo z vrečko za enkratno uporabo Serres® z vgrajenim bakterijskim filtrom, vsaka s prostornino 1000 mililitrov.

- Na voljo s stenskim nosilcem za vozila, ki je skladen s standardom EN 1789 in se lahko uporablja tudi za polnjenje naprave.

- Dimenzije: 370 x 277 x 146 mm

- Teža: 3,65 kg brez posode, 0,65 kg posoda za enkr. uporabo

- Prostornina posodnega Sistema: 1000 ml

- Sesalna zmogljivost na vhodu naprave (brez sistema posod) pri -0,8 bara, polni bateriji in 21 °C/1013 hPa: 34 l/min ± 4 l/min

- Sesalna zmogljivost na vhodu posode za večkratno uporabo pri -0,8 bara, polni bateriji in 21 °C/1013 hPa: 30 l/min ± 3 l/min

- Maks. vakuum pri 12 V: -0,8 bar (80 kPa)

- Nastavljivo območje vakuuma: pred nastavljeno -0,1 / -0,2 / -0,5 / -0,8 bara

- Čas delovanja (zmogljivost baterije po polni napolnjenosti in -0,8 bara, +21 °C): 60 min

- Temperatura shranjevanja: -40°C do + 70°C

- Temperatura delovanja: -5°C do + 50°C

- Temperatura polnjenja: 0 °C do +40 °C

- Certifikat za odpornost na vodo: Zaščita IP 34D

- Tip baterije: Litij-ionska polnilna baterija

- Čas polnjenja: 80% in 2 uri, 40 min; 100% v približno 4 ure

- Kategorizacija  93 / 42 EEC: 	IIa

- Izpolnjeni standardi: 60601-1, EN ISO 10079-1, EN 1789, RTCA DO-160 G, EN 60601-1-12

- Raven hrupa (dB): < 60 dB(A)

- Stenski nosilec: ne

- Garancija: najmanj 24 mesecev

- Dodatki: torbica za pripomočke

- Pooblaščen servis na območju RS ali dokazilo o podpisani pogodbi s serviserjem na območju RS

- Poimenski seznam pooblaščenih serviserjev

- Poimenski certifikat o opravljenem usposabljanju s strani proizvajalca, s katerim se dovoljuje nadaljnje izobraževanje strokovne javnosti

- Količina: 2 kos

2.SKLOP: VENTILATOR enakovredno Meduvent Standard

- Ventilator za nujne primere in transportni ventilator.

- 4,3-palčni barvni zaslon in  največja teža 2,1 kg, ter notranjo polnilno baterijo z do 7,5 ur delovanja za profesionalno uporabo v reševalnih službah, vojski in bolnišnicah.

- Na voljo je en način ventilacije z nadzorom volumna (IPPV). Za neinvazivno ventilacijo (NIV) je na voljo način spontane ventilacije (CPAP).

- Med neinvazivno ventilacijo je na voljo tudi način za apnejo.

- Koncentracijo O2 pri vpihu je mogoče spreminjati med 21 % in 100 % preko dovoda O2.

- Ventilator poganja turbina.

- Vrsto plinov za aplikacijo je mogoče spreminjati in sicer na koncentratorski (O2 93 %) ali medicinski kisik (O2 100%).

- Hiter začetek ventilacije je zagotovljen z vnosom telesne višine ali z izbiro načinov v nujnih primerih za dojenčka, otroka in odraslega.

- Na voljo je tudi ročni način s sprožilcem za ventilacijo (MEDUtrigger) preko ventilacijske maske za ventilacijo med kardiopulmonalnim oživljanjem.

- Vsi priključki, pomembni za ventilacijo, so dostopni s sprednje strani. Velika, jasno vidna in zelo svetla alarmna lučka zagotavlja varno ventilacijo.

- Za konfiguracijo naprave se uporablja uporabniški meni.

- Posodobitve programske opreme lahko izvaja uporabnik.

- Zamenljiv higienski vhodni filter ščiti napravo pred virusno in bakterijsko kontaminacijo.

- Notranje vgrajeno baterijo lahko uporabnik zamenja sam.

| Splošne specifikacije: |  |
| --- | --- |
| Dimenzije: | 220 x 230 x 136 mm (š x v x g) 390 x 230 x 175 mm (š x v x g) z zaščitno torbo |
| Teža: | 2,1 kg z baterijo, oz 1,7 kg brez baterije |
| Kategorija izdelka 93 / 42 EGS: | IIb |
| Stopnja zaščite pred vodo: | IP 54 |
| Izpolnjuje standarde: | EN 60601-1 EN 60601-1-2 EN 60601-1-6 EN 60601-1-8 EN 60601-1-12 EN 62366-1 EN 1789 EN 13718-1 EN 794-3 ISO 10651-3 ISO 10993-1 RTCA DO-160 G MIL-STD 810 G AECTP 400 Mission-induced (taktično kolesno) |
| Delovni pogoji: | Temperatura: -20 °C do +50 °C |
| Vlažnost: | 15–95 % |
| Zračni tlak: | 54–100 kPa |
| Nadmorska višina: | od -500 m do 5000 m |
| Pogoji skladiščenja: | Temperatura: od -40 °C do +70 °C |
| Vlažnost: | 15–95 % |
| Zahtevani načini ventilacije: |  |
| Načini z nadzorom volumna: | IPPV ročni način |
| Spontani načini: | CPAP |
| Prednastavitve ventilacije | Da; urgentna ventilacija za dojenčke (od 7 kg), otroke in odrasle |
| Neinvazivna ventilacija: | Da: CPAP |
| MEDUtrigger z ročnim načinom: | Da, 2m |
| Predihavanje apneje: | Da, v načinih CPAP |
| Pogon: | turbinski |
| Nastavitve: |  |
| Dihalni volumen: | 50 do 2000 ml |
| Frekvenca vpihov: | 5 do 40 min-1 |
| PEEP: | 0 do 20 mbar |
| Razmerje I:E | od 4:1 do 1:4, v ročnem načinu 1:1 |
| Koncentracija O2 pri vpihu: | 21 %–100 % O2 |
| Telesna višina: | 50–250 cm |
| Vt/kg telesne teže: | 4–10 ml/kg telesne teže |
| Ročna ventilacija: | Da, z MEDUtriggerjem |
| Spremljanje: |  |
| Najvišji vdihni tlak | Da |
| Stolpični diagram | Da |
| Koncentracija vdihanega kisika | Da |
| Frekvenca ventilacije (skupna) | Da |
| Frekvenca ventilacije (spontana) | Da |
| Najvišji vdihni tlak | Da |
| Plato tlaka | Da |
| Povprečni vdihni tlak | Da |
| Zaslon: |  |
| Vrsta zaslona: | TFT-zaslon, barvni |
| Velikost zaslona: | 4,3'' |
| Baterija: |  |
| Vrsta baterije: | Li-ionska, notranja |
| Čas delovanja: | 7,5 h |
| Čas polnjenja od 0 do 95 %: | približno 2,5 h |
| Alarmni sistem: |  |
| Alarmni sistem v skladu s 60601-1-8: | Da |
| Nastavitev naslednjih alarmnih meja je mogoča: | pMax, O2i ↑, O2i↓, f↑ |
| Vizualni alarm s pomočjo alarmnega polja in merilnega polja na glavnem zaslonu: | Da |
| Vizualni alarm s pomočjo svetle alarmne lučke na ohišju: | Da |
| Akustični alarm preko zvočnika v ohišju: | Da, nastavljiva glasnost |
| Dovod plina: |  |
| Medicinski kisik: | Da, 0,3 do 6 barov, ≤ 15 l/min |
| Koncentrator kisika (93 % O2) | Da, 0,3 do 6 barov, ≤ 15 l/min |
| Sistem cevi za pacienta: |  |
| Sistem cevi za pacienta za večkratno uporabo | Da, 2m |
| Napajanje: |  |
| Napajanje naprave: | 12–15 V DC |
| Napajanje za zunanjo napajalno enoto: | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Električni vmesniki: |  |
| Reža za SD-kartico | Da |
| Ženski priključek za napajalnik 12 V / Zunanji napajalnik in polnilnik | Da |
| Priprava za Bluetooth | Da |
| Pnevmatski vmesniki: |  |
| Priključek za cev za pacienta z notranjim premerom 22 mm | Da |
| Priključek za cev za nadzor PEEP | Da |
| Priključek za vdihalni pretok | Da |
| Orodja za usposabljanje: |  |
| Programska oprema za simulacijo računalnika za namene usposabljanja in demonstracije je na voljo | Da |
| Izobraževanje na sedežu naročnika | Da |
| Poimenski certifikat o opravljenem usposabljanju s strani proizvajalca, s katerim se dovoljuje nadaljnje izobraževanje strokovne javnosti | Da |
| Servis in vzdrževanje: |  |
| Pooblaščen servis na območju R. Slovenije ali dokazilo o podpisani pogodbi o sodelovanju s pooblaščenim serviserjem na območju R. Slovenije | Da |
| Poimenski seznam certificiranih serviserjev | Da |
| 2-letni preventivni pregled | Da |
| 4-letni interval vzdrževanja naprave in varnostnega upravljanja | Da |
| Zamenjava filtra za prah vsakih 6 mesecev | Da |
| Baterija, ki ne potrebuje vzdrževanja | Da |
| Zaslon, ki ne potrebuje vzdrževanja | Da |
| Garancijska doba | 2 leti |
| Dodatki: |  |
| Zaščitna torbica | Da |
| Testni balon | Da |
| Trak za nošenje | Da |
| CPAP/NIV maske | Da (S, M, L) |
| Povezovalna cev za kisik | Da |
| Higienski filter | Da, 2x |
| Nosilna plošča | Da, LIFE BASE NG 1 XS |
| Stenski nosilec | Ne |
| Dodatne opcije (možnosti): |  |
| Aparat ima možnost nadgradnje: | Da |
| Dodatni načini ventilacije (nadgradnja, ki ni predmet razpisne dokumentacije) | SIMV, S-IPPV, PRVC+PS, CPAP+PS, FlowCurve Pro, Tlačno nadzorovane ventilacije, KBRJ |

- Količina: 2 kos

3.SKLOP: ŠIROKOPASOVNE SONDE in TABLIČNI RAČUNALNIK enakovredno Samsung Galaxy Tab IN ZAŠČITA

ŠIROKOPASOVNA ABDOMINALNA ULTRAZVOČNA SONDA enakovredno Philips Lumify

    - Teža: 136 g

    - Dimenzije: 11,4 cm x 4,5 cm (D x Š)

    - Neprekinjeno dinamično ostrenje (fokusiranje)

    - 128 kristalnih elementov

    - Frekvenčno območje od 2 do 5 MHz

    - Vidno polje 67,5°

    - Podpora visoke ločljivosti za preiskave  trebuha, žolčnika, pljuč in ginekološke aplikacije

    - Podpira 2D, barvni Doppler in tkivno harmonično način

    - Lahek zamenljiv kabel USB

    - Garancija: najmanj 60 mesecev

    - Količina: 1 kos

ŠIROKOPASOVNA KARDIOLOŠKA SONDA enakovredno Philips Lumify

    - Teža: 96 g

    - Dimenzije: 10,2 cm x 5,1 cm (D x Š)

    - Neprekinjeno dinamično ostrenje (fokusiranje)

    - 64 kristalnih elementov elementov

    - Frekvenčno območje od 1 do 4 MHz

    - 90° vidno polje

    - Podpora visoke ločljivosti za pljuča, ehokardiografijo, trebušne bolezni, ginekologijo in FAST aplikacije

    - Podpira 2D, barvni Doppler in tkivno harmonični način

    - Lahek zamenljiv kabel USB

    - Garancija: najmanj 60 mesecev

    - Količina: 1 kos

TABLIČNI RAČUNALNIK enakovredno Samsung Galaxy Tab IN ZAŠČITA

- Operacijski sistem Android

- Diagonala zaslona 12.4 inch, AMOLED

- Teža max 600g

- Garancija: najmanj 24 mesecev

- Količina: 1 kos

- Zaščitni ovitek in torbica za tablični računalnik

- Garancija: 12 mesecev

- Količina: 1 kos

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila zahteva dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

3.2 Kataloška dokumentacija

Ponudnik mora predložiti kataloško dokumentacijo (to so lahko katalogi, prospekti, skice, slike…) za vse ponujene artikle, iz katerih je razvidno, da ponujeni artikli izpolnjujejo zahteve naročnika iz tehničnih specifikacij razpisne dokumentacije. Priporočljivo je, da ponudnik kataloško dokumentacijo predloži že do roka za prejem ponudb, ni pa nujno. Kataloška dokumentacija je dokumentacija, ki jo bo moral pozvani ponudnik predložiti na poziv naročnika, po roku za prejem ponudb v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb. Ponudnik bo moral kataloško dokumentacijo predložiti v ustreznem roku, navedenem v pozivu s strani naročnika, sicer bo njegova ponudba izključena iz nadaljnjega postopka pregleda in ocenjevanja ponudb.

V kataloški dokumentaciji morajo biti ponujeni artikli nedvoumno označeni z zaporedno številko artikla iz ponudbenega predračuna, razvrščeni morajo biti po zaporednih številkah. Prav tako mora biti jasno označeno izpolnjevanje posamezne zahteve iz tehničnih specifikacij.

3.3 Vzorci

Naročnik lahko  zahteva predložitev brezplačnih vzorcev naknadno, v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb, in sicer z namenom ugotavljanja, ali ponujeni artikel izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije. Naročnik bo najprej zahteval predložitev vzorcev od najugodnejšega ponudnika za. Pozvani ponudnik bo moral predložiti po en kos artikla za vsako zahtevano zaporedno številko. Če ponudba najugodnejšega ponudnika za naročnika ne bo ustrezna, bo naročnik zahteval predložitev brezplačnih vzorcev od naslednjega najugodnejšega ponudnika, in tako naprej. Naročnik lahko zahteva predložitev brezplačnih vzorcev od več ponudnikov hkrati, z namenom hitrejše ocene ponudb. Vzorci morajo biti ustrezno označeni.

Vsi ponudniki, ki bodo pozvani, k predložitvi vzorcev, bodo morali le-te naročniku dostaviti v največ 3 dneh od dneva prejema poziva. Če pozvani ponudnik vzorcev ne bo dostavil, bo njegova ponudba izključena iz nadaljnjega postopka ocenjevanja ponudb.

Vzorci, tehnična dokumentacija, katalogi oz. prospekti so sestavni del ponudbe ter tako stroškovno bremenijo ponudnika, ki jih mora naročniku posredovati brezplačno.

- POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Vsa pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo sme ponudnik zahtevati izključno preko Portala javnih naročil. Zadnji rok, do katerega lahko ponudniki zahtevajo pojasnila, je 14. 11. 2025 do 9. ure.

Naročnik bo ponudnikom odgovore posredoval v zakonskem roku. Odgovori bodo objavljeni na Portalu javnih naročil.

- PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 in 4 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html. Pri oddaji ponudb se skladno z določili te razpisne dokumentacije smiselno upoštevajo tudi pomembna priporočila točke 10 Navodil za uporabo e-JN.

Ponudnik se mora v skladu z Navodili za uporabo e-JN pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/mojejn/pages/registracija/registracija_ponudnika.xhtml,. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, odda ponudbo s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 2. 12. 2025 do 9. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, se bo naročniku v tem sistemu odprla zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

- ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 2. 12. 2025 in se bo začelo ob 11. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oz. dovoljene ter omogoči dostop do »pdf« dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

- MERILO ZA RAZVRŠČANJE IN OCENJEVANJE PONUDB

Merilo za oddajo javnega naročila bo ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje cene dopustne ponudbe.

Pravilo v primeru ponudb z enako skupaj okvirno pogodbeno vrednostjo z DDV v EUR:

V primeru dveh ali več ponudb z enako skupaj okvirno pogodbeno vrednostjo z DDV v EUR, se bo izbor določil z žrebom – izvlečenje kroglic. Prvouvrščeni bo tisti ponudnik, ki bo prvi izžreban, drugo uvrščeni tisti, ki bo izžreban naslednji, do tistega, ki bo izžreban zadnji. Ponudnike z enako skupaj okvirno pogodbeno vrednostjo z DDV v EUR bo naročnik pisno obvestil o datumu in uri žrebanja ter jim omogočil prisotnost na žrebu. Žrebanje bo izvedel naročnik v sejni sobi naročnika na Upravi Zdravstvenega doma Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban prvi. Ponudnikom, za katere se izvede žreb, ki pa ne bodo prisotni na žrebu, bo naročnik posredoval zapisnik žrebanja.

- DOPOLNJEVANJE IN SPREMINJANJE PONUDB

Naročnik lahko, skladno z 89. členom ZJN-3, od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe, če so ali bo menil, da so informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma, če posamezni dokumenti manjkajo.

Ponudnik bo moral v roku, ki ga bo v pozivu določil naročnik in praviloma ne bo krajši od treh (3) delovnih dni, predložiti manjkajoče dokumente ali dopolniti ali popraviti ali pojasniti ustrezne informacije.

Ponudba se izključi, če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži zahtevanih pojasnil ali dokazil ali predložena pojasnila in dokazila niso skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

- PREKLIC JAVNEGA NAROČILA

Naročnik ima pravico do izločitve ponudb, ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila v skladu z ZJN-3.

- ZAHTEVE ZA IZBRANEGA PONUDNIKA

Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu pogodbe najkasneje v petih (5) dneh po prejemu pogodbe v podpis, v nasprotnem primeru se šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe.

- PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz  25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami in dopolnitvami), lahko vloži v desetih (10) delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz povabila ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali prejema povabila k oddaji ponudb, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Takso v višini 4.000 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT koda: BSLJSI2X; IBAN: SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja, referenca 11 16110-7111290-00xxxx25.

Zahtevek za revizijo mora biti vložen preko portala eRevizija.

Priloga 1

PODATKI O PONUDNIKU

(naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN)

| Naziv podjetja |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Zakoniti zastopnik |  |
| Matična številka |  |
| Davčna številka / ID za DDV |  |
| Številka transakcijskega računa in banka pri kateri je odprt |  |
| Ali je ponudnik mikro, malo ali srednje podjetje? (glede na kriterije v priročniku Komisije 2003/361/ES) |  |
| Kontaktna oseba za pojasnila ponudbe |  |
| Telefonska številka kontaktne osebe |  |
| E-naslov kontaktne osebe |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe |  |

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

Priloga 2

IZJAVA ESPD

Ponudnik predloži izpolnjeno in podpisano izjavo ESPD (naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN).

V primeru, da bo ponudnik sodeloval s podizvajalcem ali se sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, izjavo ESPD predloži tudi podizvajalec oziroma gospodarski subjekt, na kapacitete katerega se sklicuje ponudnik.

V primeru skupne ponudbe, izjavo ESPD predloži tudi vsak partner v skupni ponudbi.

Priloga 3

POTRDILA VSEH BANK, PRI KATERIH IMA PONUDNIK ODPRT TRANSAKCIJSKI RAČUN ALI BON OBRAZEC

Ponudnik predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprte račune ali BON obrazec, katerega datum izdaje ne sme biti starejši od 30 dni šteto od roka za oddajo ponudb, iz katerega bo razvidno, da ponudnikovi transakcijski računi v preteklih 6 mesecih niso bili blokirani (naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN).

V primeru skupne ponudbe, potrdilo predloži tudi vsak partner v skupni ponudbi.

Priloga 4

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011, ZIntPK-UPB2) in skladno s 6. odstavkom 91. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, ZJN-3) pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe 527. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/0, ZGD-1) šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Na zahtevo Komisije za preprečevanje korupcije je naročnik dolžan predložiti to izjavo oz. podatke.

IZJAVA

o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Polno ime oz. naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Sedež |  |
| Ime in priimek zakonitega zastopnika |  |
| Matična št. podjetja |  |
| Davčna št. |  |
| Ali je ponudnik nosilec tihe družbe? (ustrezno obkrožite) | DA NE |

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje:

fizične osebe:

| Št. | Ime in priimek | Naslov prebivališča | Delež v lastništvu ponudnika (%) | Če gre za tihega družabnika, navedite nosilca tihe družbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

pravne osebe:

| Št. | Naziv | Sedež (naslov) | Matična št. | Delež v lastništvu ponudnika (%) | Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno obkrožite) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | DA NE |
| 2 |  |  |  |  | DA NE |
| 3 |  |  |  |  | DA NE |

Podatki o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona o gospodarskih družbah, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (Ponudnik navede vse s ponudnikom povezane gospodarske subjekte (naziv in matična številka) ter način povezave po 527. členu ZGD–1).

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih in pravnih oseb, tihih družbenikov ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom v času trajanja pogodbe, zaradi katere podajamo to izjavo, obvestil naročnika o vsaki spremembi na izjavi posredovanih podatkov.

Kraj in datum: _____________________________

Podpis zakonitega zastopnika

Žig

Priloga 5

PONUDBENI PREDRAČUN

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Ponudbeni predračun« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb. Med »Drugi dokumenti« priloži Ponudbeni predračun v exl obliki.

Priloga 6

POVZETEK PREDRAČUNA - REKAPITULACIJA

Ponudnik (naziv in sedež)

V skladu z razpisnimi pogoji  po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št.       za izvedbo javnega naročila za »Nakup opreme za vozilo urgentnega zdravnika«

| Predmet javnega naročila | Vrednost brez DDV v EUR | Vrednost DDV v EUR | Vrednost z DDV v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.sklop: aspirator |  |  |  |
| 2.sklop: ventilator |  |  |  |
| 3.sklop: širokopasovne sonde in tablični računalnik in dodatki |  |  |  |

Ponudnik izpolnjen obrazec PONUDBA (rekapitulacija predračuna) - v sistemu e-JN naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

Priloga 7

KATALOGI

Ponudnik naloži v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN skladno s točko 3.1 razpisne dokumentacije.

Priloga 8

Ponudnik (naziv in sedež)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV IZ TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

(ponudnik priloži izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo; naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN)

| - SKLOP: ASPIRATOR ENAKOVREDNO WEINMANN ACCUVAC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Zahtevane tehnične lastnosti za ponujene: | Izpolnjuje: DA / NE | Stran v katalogu |
|  | Mobilna, prenosna, električna medicinska aspiracijska naprava na baterije, primerna za prevoz pacientov, ukrepanje v nujnih primerih na prostem in za uporabo v bolnišnici. | DA / NE |  |
|  | Naprava aspirira kri, izločke in delce hrane iz zgornjih dihalnih poti pacienta ter izprazni vakuumske opornice in vzmetnice. | DA / NE |  |
|  | Naprava mora imeti uporabniku prijazno in ergonomsko oblikovano ohišje in upravljalne elemente, zelo berljiv zaslon, preprosto menjavo aspiracijske vrečke in filtra ter velik in odstranljiv stranski tulec za cev. | DA / NE |  |
|  | Naprava je opremljena z robustnim ohišjem iz materialov, odpornih proti udarcem, z dnom, ki se ne prevrne, zaščitenim držalom posode in visoko stopnjo zaščite IP (IP34D) ter stabilnim in ergonomskim ročajem. | DA / NE |  |
|  | Vključena mora biti torbica za dodatke. | DA / NE |  |
|  | Nastavitve vakuuma se izvajajo na štirih vnaprej določenih ravneh sesanja (-0,1 bar, -0,2 bar, -0,5 bar in -0,8 bar) s pomočjo jasno označenih, otipljivih izbirnih tipk na sprednji upravljalni plošči. | DA / NE |  |
|  | Naprava naj ima litij-ionsko baterijo, katero vzdrževanje ni potrebno, samodejni pregled delovanja, ki vključuje preverjanje tesnjenja naprave, sistema in kapacitete baterije in ne traja več kot 15 sec. Rezultati se sporočijo z zvočno in vizualno povratno informacijo. Uporabnik lahko polnilno baterijo zamenja brez orodja. | DA / NE |  |
|  | Naprava naj se polni prek priključnega kabla na 12-voltni sistem vozila ali prek omrežne napajalne enote z izmeničnim tokom od 100 do 240 voltov. Pet LED diod zagotavlja informacije o kapaciteti baterije in stanju polnjenja. | DA / NE |  |
|  | Na voljo z vrečko za enkratno uporabo Serres® z vgrajenim bakterijskim filtrom, vsaka s prostornino 1000 mililitrov. | DA / NE |  |
|  | Na voljo s stenskim nosilcem za vozila, ki je skladen s standardom EN 1789 in se lahko uporablja tudi za polnjenje naprave. | DA / NE |  |
|  | Dimenzije: 370 x 277 x 146 mm Teža: 3,65 kg brez posode, 0,65 kg posoda za enkr. uporabo | DA / NE |  |
|  | Prostornina posodnega Sistema: 1000 ml | DA / NE |  |
|  | Sesalna zmogljivost na vhodu naprave (brez sistema posod) pri -0,8 bara, polni bateriji in 21 °C/1013 hPa: 34 l/min ± 4 l/min | DA / NE |  |
|  | Sesalna zmogljivost na vhodu posode za večkratno uporabo pri -0,8 bara, polni bateriji in 21 °C/1013 hPa: 30 l/min ± 3 l/min | DA / NE |  |
|  | Maks. vakuum pri 12 V: -0,8 bar (80 kPa) | DA / NE |  |
|  | Nastavljivo območje vakuuma: pred nastavljeno -0,1 / -0,2 / -0,5 / -0,8 bara | DA / NE |  |
|  | Čas delovanja (zmogljivost baterije po polni napolnjenosti in -0,8 bara, +21 °C): 60 min | DA / NE |  |
|  | Temperatura shranjevanja: -40°C do + 70°C Temperatura delovanja: -5°C do + 50°C Temperatura polnjenja: 0 °C do +40 °C | DA / NE |  |
|  | Certifikat za odpornost na vodo: Zaščita IP 34D | DA / NE |  |
|  | Tip baterije: Litij-ionska polnilna baterija | DA / NE |  |
|  | Čas polnjenja: 80% in 2 uri, 40 min; 100% v približno 4 ure | DA / NE |  |
|  | Kategorizacija 93 / 42 EEC: IIa | DA / NE |  |
|  | Izpolnjeni standardi: 60601-1, EN ISO 10079-1, EN 1789, RTCA DO-160 G, EN 60601-1-12 | DA / NE |  |
|  | Stenski nosilec: ne | DA / NE |  |
|  | Garancija: najmanj 24 mesecev | DA / NE |  |
| - SKLOP: VENTILATOR ENAKOVREDNO MEDUVENT STANDARD |  |  |  |
| Zap. št. | Zahtevane tehnične lastnosti za ponujene aparate: | Izpolnjuje: DA / NE | Stran v katalogu |
|  | Ventilator za nujne primere in transportni ventilator | DA / NE |  |
|  | 4,3-palčni barvni zaslon in največja teža 2,1 kg, ter notranjo polnilno baterijo z do 7,5 ur delovanja za profesionalno uporabo v reševalnih službah, vojski in bolnišnicah. | DA / NE |  |
|  | Na voljo je en način ventilacije z nadzorom volumna (IPPV). Za neinvazivno ventilacijo (NIV) je na voljo način spontane ventilacije (CPAP). | DA / NE |  |
|  | Med neinvazivno ventilacijo je na voljo tudi način za apnejo. | DA / NE |  |
|  | Koncentracijo O2 pri vpihu je mogoče spreminjati med 21 % in 100 % preko dovoda O2. | DA / NE |  |
|  | Ventilator poganja turbina. | DA / NE |  |
|  | Vrsto plinov za aplikacijo je mogoče spreminjati in sicer na koncentratorski (O2 93 %) ali medicinski kisik (O2 100%). | DA / NE |  |
|  | Hiter začetek ventilacije je zagotovljen z vnosom telesne višine ali z izbiro načinov v nujnih primerih za dojenčka, otroka in odraslega. | DA / NE |  |
|  | Na voljo je tudi ročni način s sprožilcem za ventilacijo (MEDUtrigger) preko ventilacijske maske za ventilacijo med kardiopulmonalnim oživljanjem. | DA / NE |  |
|  | Vsi priključki, pomembni za ventilacijo, so dostopni s sprednje strani. Velika, jasno vidna in zelo svetla alarmna lučka zagotavlja varno ventilacijo. | DA / NE |  |
|  | Za konfiguracijo naprave se uporablja uporabniški meni | DA / NE |  |
|  | Posodobitve programske opreme lahko izvaja uporabnik. | DA / NE |  |
|  | Zamenljiv higienski vhodni filter ščiti napravo pred virusno in bakterijsko kontaminacijo. | DA / NE |  |
|  | Notranje vgrajeno baterijo lahko uporabnik zamenja sam. | DA / NE |  |
|  | 220 x 230 x 136 mm (š x v x g) 390 x 230 x 175 mm (š x v x g) z zaščitno torbo | DA / NE |  |
|  | Teža: 2,1 kg z baterijo, oz 1,7 kg brez baterije | DA / NE |  |
|  | Kategorija izdelka 93 / 42 EGS: IIb | DA / NE |  |
|  | Stopnja zaščite pred vodo: IP 54 | DA / NE |  |
|  | Izpolnjuje standarde: EN60601-1 EN60601-1-2 EN60601-1-6 EN60601-1-8 EN60601-1-12 EN62366-1 EN1789 EN13718-1 EN794-3 ISO10651-3 ISO10993-1 RTCADO-160G MIL-STD810G AECTP 400 Mission-induced (taktično kolesno) | DA / NE |  |
|  | Delovni pogoji: Temperatura: -20 °C do +50 °C | DA / NE |  |
|  | Vlažnost: 15–95 % | DA / NE |  |
|  | Zračni tlak: 54–100 kPa | DA / NE |  |
|  | Nadmorska višina: od -500 m do 5000 m | DA / NE |  |
|  | Pogoji skladiščenja: Temperatura: od -40 °C do +70 °C | DA / NE |  |
|  | Vlažnost: 15–95 % | DA / NE |  |
|  | Zahtevani načini ventilacije: |  |  |
|  | Načini z nadzorom volumna: IPPV ročni način | DA / NE |  |
|  | Spontani načini: CPAP | DA / NE |  |
|  | Prednastavitve ventilacije Da; urgentna ventilacija za dojenčke (od 7 kg), otroke in odrasle | DA / NE |  |
|  | Neinvazivna ventilacija: Da: CPAP | DA / NE |  |
|  | MEDUtrigger z ročnim načinom: Da, 2m | DA / NE |  |
|  | Predihavanje apneje: | DA / NE |  |
|  | turbinski | DA / NE |  |
|  | Nastavitve: |  |  |
|  | Dihalni volumen: 50 do 2000 ml | DA / NE |  |
|  | Frekvenca vpihov: 5 do 40 min-1 | DA / NE |  |
|  | PEEP: 0 do 20 mbar | DA / NE |  |
|  | Razmerje I:E od 4:1 do 1:4, v ročnem načinu 1:1 | DA / NE |  |
|  | Koncentracija O2 pri vpihu: 21 %–100 % O2 | DA / NE |  |
|  | Telesna višina: 50–250 cm | DA / NE |  |
|  | Vt/kg telesne teže: 4–10 ml/kg telesne teže | DA / NE |  |
|  | Ročna ventilacija: Da, z MEDUtriggerjem | DA / NE |  |
|  | Spremljanje: |  |  |
|  | Najvišji vdihni tlak | DA / NE |  |
|  | Stolpični diagram | DA / NE |  |
|  | Koncentracija vdihanega kisika | DA / NE |  |
|  | Frekvenca ventilacije (skupna) | DA / NE |  |
|  | Frekvenca ventilacije (spontana) | DA / NE |  |
|  | Najvišji vdihni tlak | DA / NE |  |
|  | Plato tlaka | DA / NE |  |
|  | Povprečni vdihni tlak | DA / NE |  |
|  | Zaslon: |  |  |
|  | Vrsta zaslona: TFT-zaslon, barvni | DA / NE |  |
|  | Velikost zaslona: 4,3'' | DA / NE |  |
|  | Baterija: |  |  |
|  | Vrsta baterije: Li-ionska, notranja | DA / NE |  |
|  | Čas delovanja: 7,5 h | DA / NE |  |
|  | Čas polnjenja od 0 do 95 %: približno 2,5 h | DA / NE |  |
|  | Alarmni sistem: |  |  |
|  | Alarmni sistem v skladu s 60601-1-8: | DA / NE |  |
|  | Nastavitev naslednjih alarmnih meja je mogoča: pMax, O2i ↑, O2i↓, f↑ | DA / NE |  |
|  | Vizualni alarm s pomočjo alarmnega polja in merilnega polja na glavnem zaslonu: | DA / NE |  |
|  | Vizualni alarm s pomočjo svetle alarmne lučke na ohišju: | DA / NE |  |
|  | Akustični alarm preko zvočnika v ohišju: nastavljiva glasnost | DA / NE |  |
|  | Dovod plina: |  |  |
|  | Medicinski kisik: Da, 0,3 do 6 barov, ≤ 15 l/min | DA / NE |  |
|  | Koncentrator kisika (93 % O2) Da, 0,3 do 6 barov, ≤ 15 l/min | DA / NE |  |
|  | Sistem cevi za pacienta: | DA / NE |  |
|  | Sistem cevi za pacienta za večkratno uporabo: Da, 2m | DA / NE |  |
|  | Napajanje: | DA / NE |  |
|  | Napajanje naprave: 12–15 V DC | DA / NE |  |
|  | Napajanje za zunanjo napajalno enoto: 100–240 V AC, 50/60 Hz | DA / NE |  |
|  | Električni vmesniki: |  |  |
|  | Reža za SD-kartico | DA / NE |  |
|  | Ženski priključek za napajalnik 12 V / Zunanji napajalnik in polnilnik | DA / NE |  |
|  | Priprava za Bluetooth | DA / NE |  |
|  | Pnevmatski vmesniki: |  |  |
|  | Priključek za cev za pacienta z notranjim premerom 22 mm | DA / NE |  |
|  | Priključek za cev za nadzor PEEP | DA / NE |  |
|  | Priključek za vdihalni pretok | DA / NE |  |
|  | Orodja za usposabljanje: | DA / NE |  |
|  | Programska oprema za simulacijo računalnika za namene usposabljanja in demonstracije je na voljo | DA / NE |  |
|  | Izobraževanje na sedežu naročnika | DA / NE |  |
|  | Poimenski certifikat o opravljenem usposabljanju s strani proizvajalca, s katerim se dovoljuje nadaljnje izobraževanje strokovne javnosti | DA / NE |  |
|  | Servis in vzdrževanje: |  |  |
|  | Pooblaščen servis na območju R. Slovenije ali dokazilo o podpisani pogodbi o sodelovanju s pooblaščenim serviserjem na območju R. Slovenije | DA / NE |  |
|  | Poimenski seznam certificiranih serviserjev |  |  |
|  | 2-letni preventivni pregled | DA / NE |  |
|  | 4-letni interval vzdrževanja naprave in varnostnega upravljanja | DA / NE |  |
|  | Zamenjava filtra za prah vsakih 6 mesecev | DA / NE |  |
|  | Baterija, ki ne potrebuje vzdrževanja |  |  |
|  | Zaslon, ki ne potrebuje vzdrževanja | DA / NE |  |
|  | Garancijska doba 2 leti | DA / NE |  |
|  | Dodatki: | DA / NE |  |
|  | Zaščitna torbica | DA / NE |  |
|  | Testni balon | DA / NE |  |
|  | Trak za nošenje | DA / NE |  |
|  | CPAP/NIV maske Da (S, M, L) | DA / NE |  |
|  | Povezovalna cev za kisik | DA / NE |  |
|  | Higienski filter: Da, 2x | DA / NE |  |
|  | Nosilna plošča: Da, LIFE BASE NG 1 XS |  |  |
|  | Stenski nosilec: NE | DA / NE |  |
|  | Dodatne opcije (možnosti): | DA / NE |  |
|  | Aparat ima možnost nadgradnje: | DA / NE |  |
|  | Dodatni načini ventilacije (nadgradnja, ki ni predmet razpisne dokumentacije) SIMV, S-IPPV, PRVC+PS, CPAP+PS, FlowCurve Pro, Tlačno nadzorovane ventilacije, KBRJ |  |  |

- SKLOP: ŠIROKOPASOVNE SONDE, TABLIČNI RAČUNALNIK ENAKOVREDNO SAMSUNG GALAXY IN DODATKI

| Zap. št. | Zahtevane tehnične lastnosti za ponujene aparate za fizioterapijo: | Izpolnjuje: DA / NE | Stran v katalogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ŠIROKOPASOVNA ABDOMINALNA ULTRAZVOČNA SONDA enakovredno Philips Lumify |  |  |
|  | Teža: 136 g | DA / NE |  |
|  | Dimenzije: 11,4 cm x 4,5 cm (D x Š) | DA / NE |  |
|  | Neprekinjeno dinamično ostrenje (fokusiranje) | DA / NE |  |
|  | 128 kristalnih elementov | DA / NE |  |
|  | Frekvenčno območje od 2 do 5 MHz | DA / NE |  |
|  | Vidno polje 67,5° | DA / NE |  |
|  | Podpora visoke ločljivosti za preiskave trebuha, žolčnika, pljuč in ginekološke aplikacije | DA / NE |  |
|  | Podpira 2D, barvni Doppler in tkivno harmonično način | DA / NE |  |
|  | Lahek zamenljiv kabel USB | DA / NE |  |
|  | Garancija: najmanj 60 mesecev | DA / NE |  |
|  | ŠIROKOPASOVNA KARDIOLOŠKA SONDA enakovredno Philips Lumify |  |  |
|  | Teža: 96 g | DA / NE |  |
|  | Dimenzije: 10,2 cm x 5,1 cm (D x Š) | DA / NE |  |
|  | Neprekinjeno dinamično ostrenje (fokusiranje) | DA / NE |  |
|  | 64 kristalnih elementov elementov | DA / NE |  |
|  | Frekvenčno območje od 1 do 4 MHz | DA / NE |  |
|  | 90° vidno polje | DA / NE |  |
|  | Podpora visoke ločljivosti za pljuča, ehokardiografijo, trebušne bolezni, ginekologijo in FAST aplikacije | DA / NE |  |
|  | Podpira 2D, barvni Doppler in tkivno harmonični način | DA / NE |  |
|  | Lahek zamenljiv kabel USB | DA / NE |  |
|  | Garancija: najmanj 60 mesecev | DA / NE |  |
|  | TABLIČNI RAČUNALNIK enakovredno Samsung Galaxy Tab IN ZAŠČITA |  |  |
|  | Operacijski sistem Android | DA / NE |  |
|  | Diagonala zaslona 12.4 inch, AMOLED | DA / NE |  |
|  | Teža max 600g | DA / NE |  |
|  | Garancija: najmanj 24 mesecev | DA / NE |  |
|  | Zaščitni ovitek in torbica za tablični računalnik | DA / NE |  |
|  | Garancija: 12 mesecev | DA / NE |  |

Kraj,  ___________________________

Datum,  _________________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

Priloga 9

Ponudnik (naziv in sedež)

POTRDILO REFERENČNEGA POSLA

Referenca o izvedeni dobavi opreme za vozilo urgentnega zdravnika za ponudnika:       ,      .

| Končni naročnik referenčnega posla: |  |
| --- | --- |
| Opis predmeta reference: |  |
| Vrednost posla (v EUR brez DDV): |  |
| Datum začetka in zaključka posla: |  |
| Aktivnost gospodarskega subjekta (samostojni ponudnik, partner v skupni ponudbi, podizvajalec): |  |
| Kontaktna oseba končnega naročnika, (ime in priimek, tel. štev., e-naslov): |  |

Potrjujemo, da je zgoraj navedeni ponudnik za nas uspešno izvajal dobavo opreme za vozilo urgentnega voznika v skladu s pogodbenimi obveznostmi, po pravilih stroke, pravočasno in kakovostno.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki o referenčnem poslu resnični.

Opomba:

Končni naročnik– izdajatelj reference mora izpolniti vse zahtevane podatke.

Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo, je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. izvajalcu v skupnem nastopu oz. podizvajalcu, sicer reference ne bodo priznane.

| Kraj in datum: | Žig: | Odgovorna oseba potrjevalca reference (ime in priimek): |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe potrjevalca reference) |

___________

- Kot naročnik referenčnega posla se šteje končni naročnik, pri katerem je bila storitev opravljena.

- Za vsako referenco ponudnik izpolni ločeno tabelo oziroma Prilogo 13.2

Priloga 10

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da soglaša s pogodbenimi določili. Z izbranim ponudnikom bo naročnik sklenil Pogodbo po priloženem vzorcu (pdf dokument naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN)

VZOREC

Pogodba za dobavo opreme za vozilo urgentnega zdravnika z vzdrževanjem v garancijskem roku

JN-44-2025

ki jo sklepata

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktorica prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec., kot kupec

Matična št.: 5056063000

IŠ za DDV: SI80683568

in

_________________________________________________________________________________, ki ga zastopa ________________________________________________________, kot prodajalec

Matična št.: _______________

IŠ za DDV: _______________

UVODNE UGOTOVITVE

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je kupec izvedel javno naročilo št.: JN-44-2025 za nakup opreme za vozilo urgentnega zdravnika z vzdrževanjem v garancijskem roku po odprtem postopku, objavljeno na Portalu javnih naročil dne       pod številko objave JN      in izbral prodajalca kot najugodnejšega ponudnika za posamezni sklop.

PREDMET POGODBE

Predmet pogodbe je Nakup opreme za vozilo urgentnega zdravnika z vzdrževanjem v garancijskem roku, in sicer za       sklop:

Skupna pogodbena vrednost znaša       EUR brez DDV oz.       EUR z DDV, skupaj z dostavo, montažo, izobraževanjem uporabnikov in vzdrževanjem v garancijskem roku v skladu s standardi ter določili te pogodbe, po specifikaciji iz ponudbenega predračuna JN-38-2025, ki je sestavni del in priloga te pogodbe.

KVALITETA BLAGA

Aparati iz te pogodbe so novi, prihajajo iz tekoče proizvodnje, so narejeni iz standardnih prvorazrednih materialov ter ustrezajo namenu, obstoječim standardom in deklarirani kvaliteti in so opremljeni z navodili za uporabo v slovenskem jeziku.

Prodajalec zagotavlja, da lastnosti aparatov, ki so predmet pogodbe, ustrezajo proizvajalčevemu atestu, tehnični dokumentaciji in navodilom za uporabo. Prodajalec se obvezuje, da bodo aparati, ki so predmet pogodbe, izdelani po preizkušenem postopku in da niso predvidene nobene še nepreizkušene spremembe. Če dobava ne ustreza dogovorjeni kvaliteti, je prodajalec dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti. Aparati, za katere bi se ugotovilo, da kakorkoli odstopajo od specifikacije iz priloge pogodbe, bodo zavrnjeni. Prodajalec aparatov izjavlja, da so aparati, ki so predmet te pogodbe, izdelani skladno z zakonodajo o varstvu pri delu v Republiki Sloveniji.

ROK DOBAVE IN PREVZEM

Prodajalec se obvezuje, da bo kupcu dobavil aparate iz te pogodbe, na različna stroškovna mesta – različne lokacije ZD Ljubljana.

Rok dobave največ 4 tedne po podpisu pogodbe.

Dobavo opravi prodajalec, vsi stroški so vključeni v ceno in ne bremenijo kupca.

Prodajalec mora hkrati z dobavljenimi aparati za vse sklope ob prevzemu kupcu izročiti vse dokumente, zahtevane z zakonom o medicinskih pripomočkih (ZMedPri-1), zlasti pa:

- potrdila o poreklu,

- potrdila originalnih proizvajalcev o opravljenih testih kvalitete (potrdilo o skladnosti),

- predpisana potrdila o atestih (certifikati o kakovosti),

- tehnično dokumentacijo in ustrezna navodila za vzdrževanje in uporabo,

- garancijski list.

Prodajalec mora izvesti priklop in zagon aparatov, z nastavitvijo parametrov in kontrolo delovanja. Po montaži aparatov se izvede zagon, ki mora biti izveden v prisotnosti prodajalca – pooblaščenega serviserja in predstavnika kupca.

KOLIČINSKI PREVZEM

Količinski prevzem aparatov se opravi takoj po prevzemu. O količinskih odstopanjih se mora sestaviti zapisnik in ga v 8 dneh posredovati prodajalcu.

KAKOVOSTNI PREVZEM

Po montaži aparatov se, v prisotnosti prodajalca – pooblaščenega serviserja in predstavnika kupca, izvede zagon. Po končanem zagonu začne teči poskusno obratovanje ter krajši uvajalni prikaz delovanja celotnega sistema.

Poskusno obratovanje traja neprekinjeno 10 delovnih dni. V tem času poteka tudi osnovno izobraževanje uporabnika. Med poskusnim obratovanjem se vodi zapisnik poskusnega obratovanja. Vanj je treba vnesti vse ugotovljene napake in pomanjkljivosti, ki jih je prodajalec dolžan na lastne stroške odpraviti.

V tem času se mora za aparate izkazati, da dosega zagotovljeno vrednost glede kvalitete in kapacitete iz pogodbe za vsak del enote posebej.

Če se med poskusnim obratovanjem ugotovi napaka v konstrukciji aparata ali v izvedbi montaže in je v roku 2 dni ni mogoče odpraviti, potem prodajalec in kupec skupaj določita rok za odstranitev napake. Po odpravi napake se določi nov termin za ponovitev 10 dnevnega neprekinjenega poskusnega obratovanja. Stroške te ponovitve nosi prodajalec.

Šteje se, da je poskusno obratovanje zaključeno, ko so aparati, ki so predmet te pogodbe, obratovali brezhibno 10 delovnih dni.

Po uspešno izvedenem poskusnem obratovanju se, na podlagi pravilno izročenih količinsko in kakovostno potrjenih aparatov ter spremljajočih listin, prevzem opravi s podpisom zapisnika poskusnega obratovanja, ki ga podpišejo predstavnik prodajalca in predstavnik kupca. V tem trenutku prične teči garancija.

PODIZVAJALCI

(velja samo če izvajalec nastopa s podizvajalci)

Izvajalec bo naročilo po tej pogodbi opravljal z naslednjimi podizvajalci, ki bodo izvedli naslednjo vrsto in količino del v vrednosti: ______________________________________________________________________.

V vseh navedenih primerih mora Izvajalec svojemu računu obvezno priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Prodajalec s podpisom pogodbe pooblašča kupca, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem. Izvajalec se zavezuje, da bo v primerih iz 1. odstavka tega člena s podizvajalci sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve.

Prodajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja tako, kot da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvaliteto in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

Če se v času trajanja te pogodbe zamenja podizvajalec ali če Prodajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora Izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le temu v 5 dneh po spremembi predložiti svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

(velja v primeru, če prodajalec ne nastopa s podizvajalc-em/-i).

Prodajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo pogodbenih obveznosti.

Prodajalec se zavezuje, da bo v primeru naknadne nominacije podizvajalca, obvestil naročnika najkasneje v 5 dneh po spremembi.

Kupec skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 nominacijo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Prodajalec lahko nominira podizvajalce šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente v skladu s 94. členom ZJN-3.

Vključitev podizvajalc/ -a/ -ev med izvajanjem te  pogodbe pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi.

CENE

Cene za aparate so fiksne in izhajajo iz ponudbenega predračuna, ki je sestavni del te pogodbe (priloga).

Končna cena aparata vključuje končno nabavno vrednost, z vsemi stroški, popusti, davkom na dodano vrednost in drugimi dajatvami. Končna cena je cena z DDV.

Cene veljajo po pariteti DDP kupec (INCOMTERMS) – stroškovna mesta na lokacijah kupca.

Končna cena aparata vključuje tudi stroške dostave, montaže, poskusnega obratovanja (zagon in kontrola delovanja) in izobraževanja uporabnikov.

PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA

Prodajalec izstavi račun za dobavljene aparate v roku 30 dni od dneva primopredaje. Kupec se obvezuje, da bo račun poravnal na transakcijski račun prodajalca v roku 30 dni po prejemu e-računa.

Pogoj za izdajo e-računa je obojestranski podpis primopredajnega zapisnika in predaja garancije za odpravo napak v garancijski dobi s strani prodajalca.

V primeru zamude plačila se zaračunavajo zakonske zamudne obresti.

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Garancijski rok za dobavljene aparate po tej pogodbi je       mesecev, šteto od dneva podpisa zapisnika poskusnega obratovanja oz. po uspešni primopredaji.

Prodajalec jamči, da so vsi dobavljeni aparati kompletni, z vso za delovanje potrebno pripadajočo opremo, in garantira kupcu ob pravilni uporabi normalno delovanje, skladno z določili te pogodbe in zahtevami iz razpisne dokumentacije.

V času trajanja garancije bo prodajalec vse okvare, ki bodo nastale na aparatih, brezplačno odpravil, zamenjal oz. popravil, v roku navedenem v tej pogodbi.

Če je bil posamezen del v garancijskem roku zamenjan ali bistveno popravljen, začne za ta del teči garancijski rok znova.

Prodajalec v času garancije jamči brezplačen preventivni in korektivni servis po pozivu, ki obsega kontrolo delovanja ter čiščenje. Zagotavlja tudi tehnično podporo in posodobitve aparata najmanj znotraj celotnega garancijskega roka.

Vsi transportni in drugi stroški (npr. dnevnice, kilometrine, čas na poti ipd.) v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo prodajalca.

SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE

Prodajalec zagotavlja, da bo popravila in servis za prodane aparate izvajal pooblaščen servis, ki ga bo zastopal serviser, certificiran s strani  proizvajalca: _____________________________________________ (naziv in naslov servisa, ki bo izvajalo servisne storitve ter kontaktni podatki serviserja)

Odzivni čas servisa je 4 ure, od obvestila kupca o napaki. V tem času se mora dobavitelj javiti odgovorni osebi kupca ter najkasneje v 24 urah od prejetja sporočila priti na lokacijo kupca.

Okvara bo odpravljena v največ 48 urah od obvestila, če je za popravilo potrebna dobava rezervnega dela iz tujine pa v 5 dneh od prijave napake. Če bo popravilo trajalo dalj časa, je prodajalec dolžan kupcu zagotoviti nadomestni aparat.

Prodajalec se zavezuje, da bo v primeru, če se bo enaka napaka na aparatu ponovila najmanj 3-krat v garancijskem obdobju, ali bo na aparatu opravljenih več kot 5 popravil, tak aparat zamenjal za enakovrednim novim aparatom. Prodajalec se zavezuje, da bo v času garancijske dobe vgradil v predmet te pogodbe le originalne rezervne dele. Prodajalec priloži k tej pogodbi seznam rezervnih delov s kataloško številko in ceno v EUR.

Prodajalec se zavezuje, da bo tudi po preteku garancijskega obdobja, določenega s to pogodbo, po potrebi in na predlog kupca, sklenil pogodbo za pogarancijsko vzdrževanje in servisiranje ponujenih aparatov.

REZERVNI DELI

Prodajalec bo v garancijskem roku zagotavljal brezplačno dobavo rezervnih delov. Prodajalec bo zagotavljal dobavo rezervnih delov še najmanj 7 let po preteku garancijske dobe.

Prodajalec je dolžan dopustiti in omogočiti kupcu in uporabniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih rezervnih delov in opravljenih storitev.

OBVEZNOSTI PRODAJALCA

Prodajalec se obvezuje:

- dobaviti aparate iz te pogodbe, v kvaliteti, roku in mestu dostave, ki so dogovorjeni, opremljene z navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku,

- nemudoma obvestiti kupca o nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti in

- zagotoviti osnovno izobraževanje in celostno usposabljanje uporabnikov ob oz. po opravljeni dobavi,

- v primeru, da okvara ne bo odpravljena v navedenem roku, mora prodajalec kupcu po preteku tega roka za čas popravila zagotoviti nadomestne aparate in

- pri dobavi aparatov upošteval kupčeve standarde kakovosti.

Prodajalec izpolnitev obveznosti brez soglasja kupca ne sme prenesti na koga drugega oz. dati v izvedbo drugim izvajalcem. Prav tako ni možen prenos terjatev iz naslova sklenjenih pogodb iz javnih naročil brez privolitve kupca.

OBVEZNOSTI KUPCA

Kupec se obvezuje:

- zagotoviti primeren prostor za dobavo aparatov,

- prevzeti aparate, ki so predmet te pogodbe,

- nemudoma obvestiti prodajalca o nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti,

- poravnati svojo finančno obveznost do prodajalca.

POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da je prodajalec v zamudi pri dobavi aparatov, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani kupca za več kot 7 dni, vendar ne več kot 30 dni, je dolžan plačati kupcu pogodbeno kazen v višini 0,25 % od pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar je omejena na največ 3,5 % pogodbene vrednosti z DDV. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene. Kupec ni dolžan sporočiti prodajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel aparate potem, ko je prodajalec z njihovo dobavo zamujal.

V primeru, da je prodajalec v zamudi pri dobavi aparatov več kot 30 dni lahko v tem primeru kupec razdre pogodbo.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba se šteje za nično, če je kdo v imenu ali na račun nasprotne pogodbene stranke (torej stranke, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla iz te pogodbe; ali

- za sklenitev posla iz te pogodbe pod ugodnejšimi pogoji; ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti iz te pogodbe; ali

- za drugo ravnanje ali opustitev ravnanja, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki (torej stranki, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja) ali njenemu predstavniku, zastopniku oziroma posredniku.

Kupec bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Prodajalec s podpisom te pogodbe jamči, da ni zadržkov za sklenitev posla po 35. členu ZlntPK.

RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo kupec seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo kupec seznanjen, da je pristojni državni organ pri prodajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev oziroma če prodajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu prodajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe.

V primeru seznanitve kupca s kršitvijo mora ta o tem obvestiti prodajalca v desetih dneh in mu določiti rok, ki ne sme biti daljši kot 15 dni, da predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko prodajalca v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev (t. i. popravni mehanizem).

Če prodajalca ne predloži dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih, pa kupec oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če prodajalca ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če kupec v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo kupec obvestil prodajalca.

Če kupec v roku šestdeset (60) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima kupec pravico do povračila škode, ki mu je nastala iz tega razloga.

VELJAVNOST POGODBE

- člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Vse morebitne spore iz te pogodbe bosta stranki reševali sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, spore iz te pogodbe rešuje pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Skrbnik pogodbe s strani kupca je:

Skrbnik pogodbe s strani prodajalca:

- člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v 2 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 izvod.

Vsak izvod pogodbe in priloge je podpisan in žigosan s strani obeh strank.

Kraj in datum:      			                                         Kraj in datum:

| Št. pogodbe: |  | Št. pogodbe: 2002-1-2025- |
| --- | --- | --- |
| Prodajalec: |  | Kupec: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA Direktorica Prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec. |

Priloga 11

Ponudnik (naziv in sedež)

IZJAVA O ODDAJI NAROČILA V PODIZVAJANJE

V zvezi s prijavo na predmetno javno naročilo izjavljamo, da (ponudnik obkroži ustrezno trditev):

- ne nameravamo izvajati naročila s podizvajalci.

- nameravamo izvajati naročilo s podizvajalci, ki so ustrezno strokovno usposobljeni.

Podatki o podizvajalcih in vrstah del:

| PODIZVAJALEC: |  |
| --- | --- |
| Naziv |  |
| Naslov |  |
| Matična št. |  |
| Davčna št. |  |
| Kontaktna tel. št. |  |
| TRR |  |
| Pooblaščena oseba (ime in priimek) |  |
| - VRSTA BLAGA (predmet, količina) |  |
| VREDNOST DEL (v EUR z DDV) |  |
| % SKUPNE PONUDBENE VREDNOSTI |  |
| ZAHTEVA NEPOSREDNO PLAČILO (ustrezno obkrožite) | DA NE |
| Kraj izvedbe |  |
| Rok izvedbe |  |

- Izjavljamo, da:

- bomo z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo, sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno javno naročilo in

- bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika.

Kraj

Datum

Podpis pooblaščene osebe

Žig:

Priloga 12

Ponudnik (naziv in sedež)

IZJAVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA

Naziv podizvajalca: _______________________________________________________________________________

Polni naslov: ____________________________________________________________________________________

Matična št.: _____________________________________________________________________________________

Davčna št.: _____________________________________________________________________________________

TRR: ______________________________________________________________________________________

V zvezi s prijavo na predmetno javno naročilo izjavljamo, da:

- bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila v vrednosti ____________________ EUR z DDV v skladu z razpisnimi pogoji.

- zahtevamo / ne zahtevamo (ustrezno obkrožite), da naročnik našo terjatev plačuje neposredno,

- smo seznanjeni z dejstvom, da neposredna plačila niso obvezna, ampak je dolžan naročnik neposredno plačevati podizvajalcu, le če podizvajalec to pravočasno zahteva.

Kraj

Datum

Podpis pooblaščene osebe:

Žig:

ZIntPK-B, 6. odstavek 14. člena: Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezana postopke javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, je pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV od ponudnika zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj dolžna pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oziroma podatke je organ ali organizacija javnega sektorja na njeno zahtevo dolžna predložiti komisiji. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

ZJN-3, 6. odstavek 91. člena: Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

ZGD-1, 527. člen: Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju tako, da:

- ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem);

- je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba);

- so koncernske družbe;

- sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi, ali

- so povezane s podjetniškimi pogodbami.

Če ponudnik nastopa z več podizvajalci, izpolni ta obrazec za vsakega posebej.

Izjavo s soglasjem poda vsak podizvajalec, ki nastopa v ponudbi.