## Posebna priloga ponudbe
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
NAJEM INTRAORALNEGA 3D SKENERJA S PRIPADAJOČO OPREMO
| Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Žični intraoralni 3D skener, za skeniranje povezava s kablom na USB 3.1-3.2 GEN1/GEN2, lahko tudi brezžični skener, v kolikor koristi lokalno povezavo z računalnikom, ne WI-FI omrežje
1. Najnovejša – zadnja generacija modela skenerja
2. Brez plačljivih letnih licenc, kar ne vpliva na garancijo – vsaka posodobitev ali nadgradnja mora biti brezplačna.
3. Vklop optičnega čitalnika naj bo na gumb, ne na dotik.
4. Naj ima UVC svetlobo za notranjo dezinfekcijo optičnega čitalnika.
5. Vsebovati mora nastavke za skeniranje različnih velikosti, ki se lahko sterilizirajo. En nastavek mora prenesti vsaj 150 ciklov sterilizacije.
6. Vsebovati mora sistem preprečevanja rosenja nastavka med skeniranjem.
7. Natančnost skeniranja na zobni lok naj bo do 40 mikrometrov ali enakovredno, skladno z ISO 12836 ali primerljivim standarom
8. Hitrost skeniranja: do vsaj 70 FPS ali enakovredno.
9. Željena je najnovejša 10-bitna tehnologija kamer, zahtevana pa vsaj 8-bitna tehnologiji
10. Teža optičnega čitalnika naj bo čim manjša, naj ne presega 200 g (+ 10%)
11. Prenosni računalnik naj bo vključen poleg optičnega čitalca
velikost ekrana 16” ali več,
OS Windows 11 Pro 64-bit, v slovenskem jeziku
RAM 32 GB ali več,
NVMe M.2 1TB ali več
Grafika NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB ali več
Procesor Intel i7-13700H ali več
12. Vključen program za delovanje optičnega čitalnika z dodatnimi aplikacijami.
13. Možnost uporabe programa brez obveznosti nakupa optičnega čitalnika (polna verzija).
14. Program naj deluje na Windows 10/11 in MacOS (je zaželjen ni pa izključitveni dejavnik)
15. Program mora omogočati brezplačno shranjevanje v Cloud in izvoz STL (je zaželjen ni pa izključitveni dejavnik), OBJ, PLY.
16. Popolnoma odprt sistem za sprejemanje in pošiljanje datotek v druge programe.
17. Dostop v program tudi iz drugih računalnikov ali preko mobilne aplikacije.
18. Minimalno 3-letna garancija na optični čitalnik in računalnik.
19. Možnost podaljšanja garancije vsaj za 12 mesecev.
20. Zagotovljena podpora preko oddaljenega dostopa ali osebno pri naročniku vsak delovnik 7:00–18:00. Ponudnik mora zagotoviti odziv na prijavo napake najkasneje v 24 urah in odpravo napake oziroma zagotovitev nadomestnega aparata v 48 urah
21. Možnost dodatnih izobraževanj na sedežu ponudnika.
22. Nadomestni aparat v primeru okvare.
23. Certificirani serviserji s strani ponudnika – vsaj 2.
24. Voziček primerne velikosti za namestitev opreme (širina in globina ≤ 55 cm), s kolesi z zavoro in vsaj enim izvlečnim predalom.
25. Po izteku obdobja najema ima naročnik možnost odkupa opreme pod pogoji, določenimi v ponudbi ponudnika, ki so fiksni in znani že ob oddaji ponudbe. Odkupna cena se določi kot preostala vrednost opreme po amortizaciji, navedena v ponudbi. Odkupna cena se določi kot vnaprej znana in fiksna cena, navedena v ponudbi. Možnost odkupa ne vpliva na trajanje in pogoje najema.
26. V primeru odkupa garancija za vso opremo še eno leto pod enakimi pogoji kot so veljali za najem opreme