## List1
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:________________________________
SKLOP 1: KOSTNI NADOMESTEK Tip 1
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC
1 | Sintetični kostni nadomestek, primeren za posege na hrbtenici, namenjen nadaljnjem kostnem preraščanju. Izkazovati mora osteokonduktivne in osteoinduktivne lastnosti, ne sme biti nevrotoksičen. Mora biti plastičen (konsistenca ˝putty˝) zaradi zanesljive aplikacije v kletke, korporalno in interkorporalno. Aplikacija more biti omogočena preko aplikatoja tako za odprte posege, kot za minimalno invazivne posege (daljši aplikator). Ponujeni produkti morajo biti vpeljani v klinični praksi pri spinalni kirurgiji vsaj 3 leta. Razpoložljiv v manjšem, srednjem in večjem pakiranju (1cc, 2,5cc, 5cc in 10cc, z možnim odstopanjem za 0,5cc). Aplikatorji morajo biti na voljo v različnih količinah.
2 | 1cc |  | kom | 101
3 | 2,5cc |  | kom | 56
4 | 5cc |  | kom | 81
5 | 10cc |  | kom | 4
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:________________________________
SKLOP 2: KOSTNI NADOMESTEK Tip 2
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC
1 | Sintetični kostni nadomestek, primeren za posege na hrbtenici, namenjen nadaljnjem kostnem preraščanju. Izkazovati mora osteokonduktivne in osteoinduktivne lastnosti, ne sme biti nevrotoksičen. Mora biti v obliki granul, ki se dajo dobro pomešati z avtologno kostjo za potrebo posterolateralne deze. Ponujeni produkti morajo biti vpeljani v klinični praksi pri spinalni kirurgiji vsaj 3 leta. Razpoložljiv v manjšem in srednjem pakiranju.
2 | manjše pakiranje |  | kom | 10
3 | srednje pakiranje |  | kom | 34
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:________________________________
SKLOP 3: DVOKOMPONENTNI ACELULARNI KOLAGENSKI GEL
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC
1 | Dvokomponenten acelularen kolagenski gel, ki se uporablja za zdravljenje hrustančnih lezij do velikosti 3 cm2 in omogoča aplikacijo pri čistih artroskopskih posegih s pomočjo ustrezne brizge iz dveh komor in ustrezne igle. Koncentacija kolagena tipa I v tekočini je 8mg/ml v odmerku do 2,3ml in se lahko uporablja brez uporabe fibrinskega lepila. Poseg se lahko opravi enostopenjsko.​ |  | kom | 2
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:________________________________
SKLOP 4: GRELNE BLAZINE
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC
Grelne blazine za ohranitev normotermije, iz radiolucentnega materiala, ki ne moti rentgenske žarke, rezistenten na mehanske poškodbe in tekočine, brez lateksa, ki ne drsi. Dobavitelj mora nuditi tudi aparate na brezplačno uporabo – najmanj 10 kom.
1 | GRELNA BLAZINA za zgornji del telesa (toraks, roke, glava, vrat) |  | kom | 2371
2 | GRELNA BLAZINA za spodnji del telesa |  | kom | 17
3 | Grelna blazina za celo telo |  | kom | 13
4 | Grelna blazina za ogrevanje za enkratno uporabo z možnostjo aktivnega in pasivnega ogrevanja. Bazina naj bo na spodnji starani prevlečena z alufolijo za zmanjšanje izgube telesne toplote ter hkrati omogoča tudi pasivno ogrevanje- brez aparata. Blazina se mora v celoti napolniti z zrakom in bolnika ogrevati preko številnih majhnih luknjic, skozi katere piha topli zrak neposredno na kožo pacienta. Blazina mora biti brez latexa in iz radiolucentnega materala, imeti mora vsaj dva ostopa za vpih zraka. Velikost vsaj 2200x 1300mm. |  |  | 50
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:________________________________
SKLOP 5: SISTEM ZA IZSESAVANJE IN FILTRIRANJE KIRURŠKEGA DIMA
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC
1 | Sistem za izsesavanje in filtriranje kirurškega dima, za izredno učinkovito odstranitev delcev manjših od 0,12 mikrona, neprijetnih vonjav in drugih potencialno škodljivih stranskih produktov elektrokirurških posegov. Potrebujemo odsesevalnik dima ob kauterizaciji tkiv. Želimo samostojen sistem kompatibilen z elektrokuterji KLS Martin (KLS Martin Maxium REF: 80-042-00-04 in ME411, REF:. 80-041-01-04). Sistem naj ima priključek kot samostojno enoto (kuter in odsesevalnik v enem) ali pa kot priključek na že obstoječe ročnike kuterjev. Omogoča naj priključek kratkega in dolgega (podaljšek cca 10cm) ročnika kutorja. Sistem naj ima možnost nastavitve jakosti odsesavanja dima vsaj treh stopenj. Kabel za odsesavanje dima naj bo dolg vsaj 3 m, naj bo elastičen in čim manjšega premera. Sistem naj omogoča avtomatsko odsesavanje dima ob aktivaciji elektrokuterja, ko ta ni aktiviran se naj sistem avtomatsko izključi. Centralna odsesevalna enota naj avtomatsko opozori na potek ustreznosti vgrajenega filtra, filter naj omogoča vsaj 50-100 odsesevanj ob normalni uporabi med TP kolka ali TP kolena (aktivni čas cca 10 min/op). Sistem naj avtomatsko javi neustreznost filtra oz. potrebo po menjavi le-tega. Centralna odsesevalna enota naj ne bo večja od 50x50x50 cm zaradi praktičnosti postavitve v op prostoru in naj ne bo težja od 5kg. Ponudnik mora ponuditi 8 aparatov na brezplačno uporabo.
2 | PODALJŠEK ZA SUKCIJO |  | kom | 100
3 | REZILO ELEKTRODA |  | kom | 2000
4 | CEV ZA SUKCIJO Z ELEKTROSKALPELOM |  | kom | 4000
5 | FILTER |  | kom | 30
6 | TELESKOPSKI ELEKTROKIRURŠKI NOŽ/ROČNIK |  | kom | 200
7 | SENZOR |  | kom | 30
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:________________________________
SKLOP 6: UZ KOSTNI SKALPEL
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC
1 | UZ kostni skalpel, za varno izvedbo lamiektomij, laminotomij in fenestracij na hrbtenici, kompatibilen z aparatom Misonix REF: BCM-SY. Ponudnik mora nuditi ročnike na brezplačno uporabo. Rezilo naj bo v dolžini 20mm ali več. Dodatno tudi možnost kotnega in koničastega nastavka za tanjšanje lamin pri minimalno invazivni spinalni kirurgiji z operacijskim mikroskopom.
2 | REZILA |  | kom | 236
3 | REZILO KROGLIČASTO |  | kom | 3
4 | CEV ZA IRIGACIJO |  | kom | 239
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST DDV
SKUPNA 3-LETNA VREDNOST Z DDV
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:________________________________
SKLOP 7: ANTIADHEZIJSKI GEL ZA ZMANJŠEVANJE STOPNJE BRAZGOTINJENJA
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC
1 | Antiadhezijski gel, namenjen zmanjševanju stopnje brazgotinjenja pri operacijah, pri katerih se odpira spinalni kanal, aplikacija preko brizge, volumen najmanj 3ml. Ponujeni produkti morajo biti vpeljani v klinični praksi pri spinalni kirurgiji vsaj 3 leta. |  | kom | 96
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:________________________________
SKLOP 8: BIPOLARNA PINCETA
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC
1 | Pinceta za bipolarno kauterizacijo (rezanje mehkih tkiv in ustavljanje krvavitve) na hrbtenici, kompatibilna z napajalnim aparatom Malis CMC III REF: 80-1171 ali Martin KLS. Upravljanje s pomočjo komandne stopalke z dvojno funkcijo (barvno kodiranje). Pinceta mora biti dolga najmanj 20 cm, bajonetne oblike zaradi ustreznega vizualnega pregleda s finim prijemom bakrenih konic. Dolžina konic 6-8 mm, širina 1-1,5 mm. Ponudnik mora nuditi povezovalne kable za pincete na brezplačno uporabo.
2 | Pinceta dolžine najmanj 200mm |  | kom | 532
3 | Daljša pinceta, dolžine najmanj 230 mm |  | kom | 24
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:________________________________
SKLOP 9: SET ZA INTRAOPERATIVNO ZBIRANJE KRVI
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC
Set za intraoperativno zbiranje krvi kompatibilen z aparatom CAT SMART Fresenius REF: 9005751.
1 | Rezervoar avtotransfuzijski |  | kom | 19
2 | Sukcijska linija |  | kom | 26
3 | Vakumska linija |  | kom | 20
4 | Set kombinirani |  | kom | 10
5 | Avtotransfuzijski set |  | kom | 17
6 | Bakteriološki filter za vakumsko črpalko |  | kom | 1
7 | Filter dimni |  | kom | 8
8 | Retransfuzijska vrečka z y-konektom |  | kom | 1
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:________________________________
SKLOP 10: SET ZA MERJENJE ARTERIJSKEGA TLAKA
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC
1 | sistemi za merjenje intraarterijskega tlaka, s pretvornikom, kompatibilni z EKG monitorji GE/DatexOhmeda, Drager Vista in Drager Infinity z odvzemnim mestom za kri z adapterjem za odvzem krvi. V kolikor ponudnik nima kompatibilnih sistemov, mora ponuditi najmanj 10 kablov za priklop na monitor |  | kom | 225
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:________________________________
SKLOP 11: ELEKTRODE ZA NEUROMONITORING
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC
Elektrode za neuromonitoring kompatibilne z aparatom NIM ECLIPSE proizvajalca Medtronic.
1 | - Spiralna elektroda (corkscrew) za detekcijo kortikalnih SEP in transkranialno električno stimulacijo MEP, dolžina kabla 1m do 1,5 m. |  | kom | 168
2 | Monopolarna parna (dual) igelna elektroda za EMG (mišično) detekcijo, 20-25 mm, dolžina kabla 2-2,5 m. |  | kom | 360
3 | Monopolarna posamična (single) igelna elektroda, 20-25 mm, dolžina kabla 1,5 m. |  | kom | 72
4 | Samolepilna površinska elektroda, z nanešenim prevodnim gelom in priloženim abrazivnim papirjem, premer cca 15 mm, dolžina kabla 2,5 m. |  | kom | 360
5 | Samolepilna posamična ozemljitvena (ground) elektroda, z nanešenim prevodnim gelom in priloženim abrazivnim papirjem, cca 4x5 cm, dolžina kabla 2 m. |  | kom | 24
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datm:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:________________________________
SKLOP 12: Potrošni material za navigacijo za op. hrbtenice, kompatibilen z navigacijsko napravo Medtronic S8
ZAP. ŠT. | OPIS IZDELKA | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA PORABA | CENA/EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC
1 | Zatič-pin za enkratno uporabo za fiksacije ortopedskega referenčnega okvirja | sterilno | kom | 30
2 | odsevne kroglice za enkratno uporabo | sterilno | kom | 1140
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:________________________________
SKLOP 13: Potrošni material za večnamensko kirurško konzolo Medtronic IPC
ZAP. ŠT. | OPIS IZDELKA | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA PORABA | CENA/EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC
METALNE ŽAGE
1 | metalna žagica, dolžina 9cm, debelina 1,6 mm | sterilno | kom | 6
2 | metalna žagica, dolžina 9cm, debelina 3 mm | sterilno | kom | 11
3 | metalna žagica, dolžina 9cm, debelina 3,2 mm | sterilno | kom | 10
4 | metalna žagica, dolžina 9cm, debelina 25,4 mm | sterilno | kom | 9
SVEDRI
5 | sveder dolžin 7cm, 10 cm in 14 cm, diamantna glava, debelina od 2mm-4mm (kompatibilni z IPC enoto Medtronic) | sterilno | kom | 48
6 | sveder dolžine 14 cm, diamantna glava, debelina od 4mm-9mm (kompatibilni z IPC enoto Medtronic) | sterilno | kom | 10
7 | sveder dolžine 7 cm, žlebčasta glava, debelina 2mm-8mm | sterilno | kom | 5
8 | sveder dolžine 10 cm, žlebčasta glava, debelina 3mm-6mm | sterilno | kom | 15
9 | sveder dolžine 14 cm, žlebčasta glava, debelina 2mm-9mm | sterilno | kom | 16
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:________________________________
SKLOP 14: Dletna klina
ZAP. ŠT. | OPIS IZDELKA | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA PORABA | CENA/EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC
1 | Dletna klina - 5mm široka |  | kom | 10
2 | Dletna klina - 10mm široka |  | kom | 10
3 | Dletna klina - 16mm široka |  | kom | 10
4 | Dletna klina - 25mm široka |  | kom | 20
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:________________________________
SKLOP 15: HEMOSTATIKI
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC
1 | Hemostatski matriks s trombinom, primeren za obvladovanje krvavitev v predelu spinalnega kanala, aplikacija preko brizge, volumen najmanj 5ml. Ponujeni produkti morajo biti vpeljani v klinični praksi pri spinalni kirurgiji vsaj 3 leta. |  | kom | 115
2 | Resorbilne hemostatične želatinske/kolagenske gobice, različnih velikosti (enakovredene Spongostan® Standard). |  | kom | 600
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:________________________________
SKLOP 16: SREDSTVA ZA ZAŠČITO DURALNE VREČE Tip 1
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC
1 | Sredstvo za zagotavljanje dodatne zaščite duralne vreče po oskrbi defekta z šivom, oblika aplikacije kot adhezivna membrana. |  | kom | 15
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:________________________________
SKLOP 17: SREDSTVA ZA ZAŠČITO DURALNE VREČE Tip 2
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC
1 | Sredstvo za zagotavljanje dodatne zaščite duralne vreče po oskrbi defekta z šivom, oblika aplikacije kot gel. |  | kom | 130
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:________________________________
SKLOP 18: ELEKTRODA ZA EKG - enakovredno SKINTACT
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC
1 | EKG elektroda, na mikroporju, okrogla, premera 40 mm, za otroke, vsaka elektroda na svojem zaščitnem filmu |  | kom | 30
2 | EKG elektroda, pena, tekoči gel, okrogla premera 50 mm, za odrasle, vsaka elektroda na svojem zaščitnem filmu |  | kom | 28920
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:________________________________
SKLOP 19: ELEKTRODE ZA MERJENJE GLOBINE ANESTEZIJE tip 1
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC
1 | elektroda za merjenje globine anestezije, unilateralna, enakovredna artiklu BIS Quatro 4-electrode sensor REF:186-0106 proizvajalca Medtronic. Ponudnik mora nuditi vsaj 3 pripadajoče aparate oz. monitorje na brezplačno uporabo. |  | kom | 600
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:________________________________
SKLOP 20: Sterilni markerji za označevanje
ZAP. ŠT. | OPIS | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | CENA NA EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC
1 | markerji kožni, kirurški, sterilni |  | kom | 3550
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis:
PONUDNIK: ___________________________________
PREDRAČUN ŠT.:________________________________
SKLOP 21: Potrošni material za mini invazivne posege na stopalu (kompatibilen z aparatom NSK POWER TOOL)
ZAP. ŠT. | OPIS IZDELKA | PAKIRANJE | EM | OKVIRNA LETNA PORABA | CENA/EM BREZ DDV | %DDV | CENA NA EM Z DDV | VREDNOST BREZ DDV | NAZIV | KATALOŠKA ŠTEVILKA | UDI-DI koda | PROIZVAJALEC
1 | Irigacijske tubice, sterilne |  | kom | 25
2 | Rezilo za miniinvazivne operacije stopala (dolžina cca. 3,5cm), sterilno |  | kom | 49
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV
SKUPNA VREDNOST DDV
SKUPNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST DDV/3 LETA
SKUPNA VREDNOST Z DDV/3 LETA
Datum:
Žig in podpis: