SPECIFIKACIJA STORITEV PO POSAMEZNIH POSTAVKAH

A.	OBRATOVALNI MONITORING EMISIJ SNOVI V ZRAK

| Točka | Specifikacija del/obseg storitev, roki izvedbe in poročanje | Enota | Vrednost enote (EUR) | Število enot/leto | Vrednost/leto (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1. | Oblikovanje baze podatkov iz rednih polurnih depeš emisij snovi v zrak za potrebe poročanja - Za vse analizatorje emisijskih koncentracij snovi v odpadnih plinih AMS TE Šoštanj mora izvajalec vzpostaviti informacijsko infrastrukturo za sprotno obdelavo depeš o izmerjenih vrednosti AMS in oblikovati bazo podatkov o izmerjenih vrednostih. - Vsebina del: - Zajem 17.520 depeš o izmerjenih vrednostih AMS, od katerih vsaka vključuje zapise polurnih povprečij ter trenutnih ekstremov podatkov izmerjenih na vseh VKN, in sicer: - 3 temperature merilnega prostora, - 2 pretoka zemeljskega plina, - 2 pretoka pare, - 4 moči generatorjev, - 2 pretoka dimnih plinov - 2 tlaka dimnih plinov - 4 izmerjene temperature dimnih plinov, - 4 izmerjene koncentracije O2, - 2 izmerjeni koncentraciji SO2, - 4 izmerjene koncentracije NOx, - 4 izmerjene koncentracije CO, - 2 izmerjeni koncentraciji skupnega prahu, - 1 izmerjeno koncentracijo TOC - 1 izmerjeno koncentracijo NH3 in - 1 vlaga dimnih plinov - ostale nujne veličine vse s pripadajočimi statusi proizvodnih enot, statusi merilnikov in statusi podatkov, - sprotna določitev časovne značke in tvorba zapisov v bazi. - Rok za obdelavo podatkov: vsakih 30 minut. - Vodenje baze podatkov izvajalca | mesec |  | 12 |  |
| A.2. | Validacija kontrol in rezultatov AMS emisij snovi v zrak - Za AMS emisij snovi v zrak TE Šoštanj mora izvajalec s pomočjo vzpostavljenega informacijskega sistema zagotoviti sprotno kontrolo skladnost delovanja AMS in vrednotenje njihovega delovanje glede na zahteve predpisov, ki se nanašajo na trajne meritve emisij snovi v zrak. - Vsebina del: - sprotna kontrola posameznega zapisa v bazi glede na predpise, ki urejajo trajne meritve emisij snovi v zrak, - zapis v bazo validiranih podatkov. - Rok za kontrolo: vsakih 30 minut. - Zapis validiranih podatkov v bazo podatkov izvajalca. | mesec |  | 12 |  |
| A.3. | Sprotna kontrola skladnosti delovanja AMS emisij snovi v zrak EIS TE Šoštanj - Za AMS emisij snovi v zrak TE Šoštanj mora izvajalec s pomočjo vzpostavljenega informacijskega sistema zagotoviti sprotno kontrolo skladnost izmerjenih vrednosti emisij snovi in obratovalnih parametrov vseh naprav. - Vsebina del: - sprotna kontrola posameznega zapisa v bazi glede na predpise, ki urejajo omejevanje emisij snovi v zrak, - validacija posameznega zapisa v bazi glede na predpisane mejne vrednosti, - zapis v bazo validiranih podatkov. - Rok za oblikovanje kontrol skladnosti: vsakih 30 minut. - Zapis validiranih podatkov v bazo podatkov izvajalca. | mesec |  | 12 |  |
| A.4. | Vrednotenje izmerjenih vrednosti glede na zahteve predpisov o emisijah snovi v zrak - Za vse analizatorje emisijskih koncentracij snovi v odpadnih plinih AMS TE Šoštanj mora izvajalec z definiranimi delovnimi postopki in razvito informacijsko infrastrukturo sproti vrednotiti koncentracije in skladnost delovanja vseh merjenih onesnaževal glede predpise. - Vsebina del: - oblikovanje niza 17520 validiranih podatkov iz signalnih zapisov baze, - izračun karakterističnih veličin iz signalnih zapisov baze za: O2, SO2, NOx, CO, skupni prah,NH3 - vrednotenje izračunanih koncentracij O2, SO2, NOx, CO, skupni prah, NH3 glede na predpise, - izračun karakterističnih veličin iz signalnih zapisov baze za: proizvodnjo pare, moč generatorja, temperaturo, pretok in tlak dimnih plinov, - zapis izračunanih vrednosti v bazo validiranih podatkov. - Rok za izračun koncentracij onesnaževal in obratovalnih pogojev: vsakih 30 minut - Vodenje baze validiranih podatkov izvajalca | mesec |  | 12 |  |
| A.5. | Ocena skladnosti delovanja AMS emisij snovi v zrak EIS TE Šoštanj z zahtevami predpisov RS in EU - Za vse analizatorje emisijskih koncentracij snovi v odpadnih plinih, ki so vgrajeni v AMS vseh VKN, mora izvajalec z definiranimi delovnimi postopki in ustrezno opremo oceniti skladnost obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak TE Šoštanj s predpisi. - Vsebina del: - ocena veljavnosti vseh polurnih podatkov v tekočem mesecu, ki obsegajo izmerjene vrednosti, statuse analizatorjev in kontrole delovanja AMS in vzorčevalnega sistema, - prikaz razpoložljivosti relevantnih polurnih podatkov (O2, SO2, NOx, CO, skupni prah, NH3, proizvodnjo pare, moč generatorja, temperaturo dimnih plinov ter polurni podatki o izpolnjevanju referenčnih pogojev AMS in vzorčevalnega sistema), - numerični in grafični prikaz statistike napak delovanja analizatorjev O2, SO2, NOx, CO, skupni prah, NH3, - analiza mesečne in letne razpoložljivosti polurnih in dnevnih podatkov oziroma merilne opreme in opreme za zapisovanje (od začetka leta do obravnavanega meseca) - vodenje zapisov o opažanjih, izvedenih servisnih in vzdrževalnih delih ter drugih posegih na analizatorjih in v AMS, - obveščanje lastnika avtomatskega merilnega sistema v primerih izpada in analizo vzrokov izpada, - analiza delovanja analizatorjev v preteklem mesecu. - Frekvenca ocenjevanja: redno mesečno od 1. do zadnjega dne v preteklem mesecu - Rok za predložitev poročila: najkasneje 5 dni po opravljeni storitvi - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | mesec |  | 12 |  |
| A.6. | Poročanje o skladnosti obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak TE Šoštanj na rednih delovnih sestankih - Na vnaprej definiranih rednih delovnih sestankih se mora poročati o skladnosti obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak TE Šoštanj. - Vsebina del: - predstavitev nadzora skladnosti v računalniški prezentaciji za vse analizatorje emisij snovi v zrak TE Šoštanj, ki so navedeni v prejšnji točki, - opozorila na neskladja s priporočili za izvedbo ukrepov za njihovo odpravo, - sooblikovanje preventivnih ukrepov za ohranjanje skladnosti obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak TE Šoštanj z aktualnimi predpisi RS in EU. - Frekvenca: redno mesečno ob dogovorjenih dnevih - Rok: zapisnik je sestavni del naslednjega poročila z oceno skladnosti | mesec |  | 12 |  |
| A.7. | Izdelava načrta trajnih meritev emisije snovi v zrak AMS VKN TE Šoštanj - za AMS emisijskih koncentracij snovi v odpadnih plinih vseh VKN TE Šoštanj, mora izvajalec izdelati načrt kontrole in meritve emisije snovi v zrak skladno z zahtevami EN ISO/IEC 17020. - vsebina del: - navedba opisa naprave z značilnostmi emisij in opisom obratovanja, - navedba karakteristik trajnih meritev in merilnega mesta, - opredelitev obsega kontrole izvajanja trajnih meritev s kriteriji za oceno skladnosti, - opis poteka kontrole s testom funkcionalnosti, spremenljivosti in potrditvijo kalibracijske funkcije, - navedba obvez upravljavca naprave glede priprave AMS in dokumentacije. - naslov poročila: Načrt trajnih meritev emisij snovi v zrak za potrebe kontrole AMS TE Šoštanj za leto .... - frekvenca izdelave načrta: enkrat letno. - rok za predložitev načrta: najkasneje do 31. 12. tekočega leta za naslednje leto, - število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika. | storitev |  | 1 |  |
| A.8. | Nadzor zagotavljanja kontrole stabilnosti merilne opreme za trajne meritve in opreme za zapisovanje in vrednotenje podatkov AMS emisij snovi v zrak VKN TE Šoštanj – postopek QAL3 po standardu SIST EN 14181 - Za AMS emisijskih koncentracij snovi v odpadnih plinih vseh VKN TE Šoštanj, mora izvajalec nadzirati izvajanje nadzora stabilnosti referenčne točke skladno z zahtevami EN 14181. - Vsebina del za posamezen analizator: - opredelitev kriterijev za oceno stabilnosti v kontrolnih kartah analizatorja, - pregled zapisov o opravljenih testih odziva analizatorja v ničti in referenčni točki,analiza spremljanja vrednosti stabilnosti analizatorjev, - navedbo ukrepov za doseganje skladnosti v primeru odstopanj, - ocena skladnosti analizatorja z EN 14181. - Naslov poročila: Poročilo o nadzoru zagotavljanja stabilnosti merilne opreme in opreme za zapisovanje in vrednotenje podatkov AMS emisij snovi v zrak za mesec … - Frekvenca izvajanja nadzora: redno mesečno, - Rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljeni oceni skladnosti, - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika. | mesec |  | 12 |  |
| A.9. | Kontrola skladnosti delovanja analizatorjev emisij plinastih snovi v zrak skladno z referenčnim CEN standardom - test funkcionalnosti - za merilnike emisijskih koncentracij O2, SO2, NOx CO in NH3, ki so del AMS vseh VKN TE Šoštanj, mora ponudnik z ustreznimi delovnimi sredstvi in akreditiranimi postopki izvesti test funkcionalnosti. - vsebina del za vsakega od testiranih analizatorjev - O2, SO2, NOx CO in NH3: - kontrola postavitve in čistosti, - kontrola sistema za vzorčenje, - pregled dokumentacije in zapisov za merilnike, - kontrola uporabnosti, - kontrola tesnosti celotnega AMS, - kontrola odzivov v referenčnih točkah, - kontrola linearnosti v petih naključni porazdeljenih točkah, - kontrola navzkrižnega vpliva, - pregled lezenja ZERO in SPAN, - ocena skladnosti z EN 14181, - naslov poročila: Poročilo o kontroli skladnosti delovanja analizatorja emisij O2 SO2, NOx CO in NH3 v zrak – test funkcionalnosti - v letu … - frekvenca testa funkcionalnosti: enkrat letno za vsako VKN, - rok za predložitev poročila je najkasneje 20 dni po opravljenih meritvah, - število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika. | storitev |  | 6 |  |
| A.10. | Kalibracija in kontrola skladnosti AMS emisij plinastih snovi in prahu v zrak TE Šoštanj z referenčnim CEN standardom – QAL2 - za AMS emisij O2, SO2, NO2, CO in prahu v zrak ter parametrov stanja odpadnih plinov vseh VKN, mora izvajalec, z veljavnim pooblastilom za izvajanje kalibracije in rednega letnega testiranja delovanja opreme za trajne meritve emisije snovi v zrak, z ustrezno opremo in akreditiranimi postopki izvesti kontrolo. - vsebina del za posamezen AMS VKN: - izvedba primerjalnih meritev O2, SO2, NO2,CO,NH3 in prahu na VKN 3, O2, SO2, NO2,CO in prahu na VKN 6 ter O2, SO2, NO2 in CO in prahu plinskih turbin skladno s standardom EN 14181 in glede na predpise, ki urejajo trajne meritve emisij snovi v zrak, - določitev kalibracijskih krivulj O2, SO2, NO2, CO, prahu in NH3 AMS, - določitev veljavnega merilnega območja AMS na podlagi kalibracijskih krivulj, - ocena skladnosti AMS O2, SO2, NO2, CO, prahu in NH3 VKN z EN 14181, - naslov poročila: Poročilo o kalibraciji in kontroli skladnosti AMS po referenčnem CEN standardu VKN –… v letu …, - frekvenca kalibracije in kontrole – QAL2: po programu iz OVD, - V eno storitev se štejejo vsi plini na enem odvodniku ali prah na enem odvodniku - rok za predložitev poročila je najkasneje 60 dni po opravljenih meritvah, - število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika. | storitev |  | 10 |  |
| A.11. | Redni letni nadzor AMS emisij plinastih snovi in prahu v zrak TE Šoštanj po referenčnem CEN standardu – AST - za AMS emisij O2, SO2, NO2 CO in prahu v zrak vseh VKN, mora izvajalec, z veljavnim pooblastilom za izvajanje kalibracije in rednega letnega testiranja delovanja opreme za trajne meritve emisije snovi v zrak, z ustrezno opremo in akreditiranimi postopki izvesti kontrolo. - vsebina del za posamezen AMS: - izvedba primerjalnih meritev O2, SO2,NO2,CO,NH3 in prahu na VKN 3, O2, SO2, NO2,CO in prahu na VKN 6 ter O2, SO2, NO2 in CO in prahu plinskih turbin skladno s standardom EN 14181 in glede na predpise, ki urejajo trajne meritve emisij snovi v zrak, - kontrola in potrditev določenih kalibracijskih krivulj O2, SO2, NO2, CO, NH3 in prahu AMS - ocena skladnosti AMS O2, SO2, NO2, CO, NH3 in prahu z EN 14181, - naslov poročila: Poročilo o rednem letnem nadzoru AMS VKN …po referenčnem CEN standardu v letu … - frekvenca nadzora s primerjalnimi meritvami - AST: redno letno, - V eno storitev se štejejo vsi plini na enem odvodniku ali prah na enem odvodniku - rok za predložitev poročila je najkasneje 60 dni po opravljenih meritvah, - število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika. | storitev |  | 10 |  |
| A.12. | Ocena merilne negotovosti trajnih meritev emisij snovi v zrak skladno z EN 14181 - Za AMS emisij snovi v zrak vseh VKN mora izvajalec, z veljavnim pooblastilom za izvajanje kalibracije in rednega letnega testiranja delovanja opreme za trajne meritve emisije snovi v zrak, definiranimi postopki oceniti merilno negotovost. - Vsebina del za posamezen AMS: - pregled podatkov kalibracij AMS in tipskih preskusov, - izračun merilne negotovosti za posamezen merjen parameter z AMS, - analiza merilne negotovosti glede na predpise, - analiza odstopanja ocenjene negotovosti in izmerjenih odstopanj pri kontroli AMS. - Frekvenca izvedbe: redno letno - Rok za predložitev ocene je najkasneje 20 dni po opravljeni kontroli, - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika. | storitev |  | 4 |  |
| A.13. | Letna analiza skladnosti AMS emisij snovi v zrak TE Šoštanj z zahtevami okoljevarstvenega dovoljenja - Za vse analizatorje emisijskih koncentracij snovi v odpadnih plinih, ki so vgrajeni v AMS vseh VKN, mora izvajalec z definiranimi delovnimi postopki oceniti skladnost obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak TE Šoštanj s predpisi. - Vsebina del: - ocena veljavnosti vseh polurnih podatkov v tekočem mesecu, ki obsegajo izmerjene vrednosti, statuse analizatorjev in kontrole izpolnjevanja referenčnih pogojev AMS in vzorčevalnega sistema, - prikaz razpoložljivosti vseh relevantnih polurnih podatkov (O2, SO2, NOx, CO, skupni prah, NH3, proizvodnjo pare, moč generatorja, temperaturo dimnih plinov ter polurni podatki o izpolnjevanju referenčnih pogojev AMS in vzorčevalnega sistema), - numerični in grafični prikaz statistike napak delovanja analizatorjev O2, SO2, NOx, CO, skupni prah, NH3, - analiza mesečne in letne razpoložljivosti polurnih in dnevnih podatkov oziroma merilne opreme in opreme za zapisovanje (od začetka leta do obravnavanega meseca) - vodenje zapisov o opažanjih, izvedenih servisnih in vzdrževalnih delih ter drugih posegih na analizatorjih in v AMS, - analiza delovanja analizatorjev v preteklem mesecu. - Frekvenca ocenjevanja: redno mesečno od 1. do zadnjega dne v preteklem mesecu - Rok za predložitev poročila: najkasneje 5 dni po opravljeni storitvi - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | storitev |  | 1 |  |
| A.14. | Poročilo o meritvah rakotvornih snovi I. nevarnostne skupine (Cd, As, benzo(a)piren) - Za VKN 6 in VKN 3 mora izvajalec z akreditiranimi postopki in pooblastilom za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi v zrak in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja opraviti občasne meritve. - Vsebina del: - določitev strategije vzorčenja, - izvedba vzorčenja najmanj s tremi ponovitvami, - analiza izmerjenih vrednosti skladno z veljavnimi predpisi, - izdelava poročila v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. - Frekvenca: redno letno - Rok za izdelavo poročila: najkasneje 20. dni po opravljenih meritvah - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | storitev |  | 2 |  |
| A.15. | Poročilo o meritvah anorganskih snovi I. nevarnostne skupine (Tl) - Za VKN 6 in VKN 3 mora izvajalec z akreditiranimi postopki in pooblastilom za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi v zrak in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja opraviti občasne meritve. - Vsebina del: - določitev strategije vzorčenja, - izvedba vzorčenja najmanj s tremi ponovitvami, - analiza izmerjenih vrednosti skladno z veljavnimi predpisi, - izdelava poročila v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. - Frekvenca: redno letno - Rok za izdelavo poročila: najkasneje 20. dni po opravljenih meritvah - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | storitev |  | 2 |  |
| A.16. | Poročilo o meritvah anorganskih snovi I. nevarnostne skupine (Hg) - Za VKN 6 in VKN 3 mora izvajalec z akreditiranimi postopki in pooblastilom za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi v zrak in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja opraviti občasne meritve. - Vsebina del: - določitev strategije vzorčenja, - izvedba vzorčenja najmanj s tremi ponovitvami, - analiza izmerjenih vrednosti skladno z veljavnimi predpisi, - izdelava poročila v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. - Frekvenca: vsakih šest mesecev ali vsaj dvakrat letno v času obratovanja naprave, s presledki, ki ne smejo biti krajši od treh mesecev - Rok za izdelavo poročila: najkasneje 20. dni po opravljenih meritvah - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | storitev |  | 4 |  |
| A.17. | Poročilo o meritvah vsote prašnih anorganskih snovi II. nevarnostne skupine (Pb, Co, Ni, Se, Te) - Za VKN 6 in VKN 3 mora izvajalec z akreditiranimi postopki in pooblastilom za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi v zrak in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja opraviti občasne meritve. - Vsebina del: - določitev strategije vzorčenja, - izvedba vzorčenja najmanj s tremi ponovitvami, - analiza izmerjenih vrednosti skladno z veljavnimi predpisi, - izdelava poročila v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. - Frekvenca: redno letno - Rok za izdelavo poročila: najkasneje 20. dni po opravljenih meritvah - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | storitev |  | 2 |  |
| A.18. | Poročilo o meritvah vsote prašnih anorganskih snovi I. in II. nevarnostne skupine - Za VKN 6 in VKN 3 mora izvajalec z akreditiranimi postopki in pooblastilom za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi v zrak in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja izdelati poročilo za potrebe upravnih organov. - Vsebina del: - navedba vseh merjenih vrednosti prašnih anorganskih snovi I. in II. nevarnostne skupine, - analiza izmerjenih vrednosti skladno z veljavnimi predpisi, - izdelava poročila v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. - Frekvenca: redno letno - Rok za izdelavo poročila: najkasneje 20. dni po opravljenih meritvah - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | storitev |  | 2 |  |
| A.19. | Poročilo o meritvah prašnih anorganskih snovi III. nevarnostne skupine (Sb, Cr, Cu, Mn, V, Sn) - Za VKN 6 in VKN 3 mora izvajalec z akreditiranimi postopki in pooblastilom za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi v zrak in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja opraviti občasne meritve. - Vsebina del: - določitev strategije vzorčenja, - izvedba vzorčenja najmanj s tremi ponovitvami, - analiza izmerjenih vrednosti skladno z veljavnimi predpisi, - izdelava poročila v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. - Frekvenca: redno letno - Rok za izdelavo poročila: najkasneje 20. dni po opravljenih meritvah - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | storitev |  | 2 |  |
| A.20. | Poročilo o meritvah vsote prašnih anorganskih snovi I., II. in III. nevarnostne skupine - Za VKN 6 in VKN 3, mora izvajalec z akreditiranimi postopki in pooblastilom za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi v zrak in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja izdelati poročilo za potrebe upravnih organov. - Vsebina del: - navedba vseh merjenih vrednosti prašnih anorganskih snovi I., II. in III. nevarnostne skupine, - analiza izmerjenih vrednosti skladno z veljavnimi predpisi, - izdelava poročila v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. - Frekvenca: redno letno - Rok za izdelavo poročila: najkasneje 20. dni po opravljenih meritvah - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | storitev |  | 2 |  |
| A.21. | Poročilo o meritvah dioksinov (PCDD) in furanov (PCDF) - Za VKN 6 in VKN 3 mora izvajalec z akreditiranimi postopki in pooblastilom za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi v zrak in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja opraviti občasne meritve. - Vsebina del: - določitev strategije vzorčenja, - izvedba vzorčenja s predpisanimi ponovitvami, - analiza izmerjenih vrednosti skladno z veljavnimi predpisi, - izdelava poročila v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. - Frekvenca: redno letno - Rok za izdelavo poročila: najkasneje 20. dni po opravljenih meritvah - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | storitev |  | 2 |  |
| A.22. | Poročilo o občasnih meritvah HCl, HF - Za VKN 6 in VKN 3 mora izvajalec z akreditiranimi postopki in pooblastilom za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi v zrak in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja opraviti občasne meritve. - Vsebina del: - določitev strategije vzorčenja, - izvedba vzorčenja najmanj s tremi ponovitvami, - izdelava poročila v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. - Frekvenca: redno letno - Rok za izdelavo poročila: najkasneje 20. dni po opravljenih meritvah - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | storitev |  | 2 |  |
| A.23. | Poročilo o občasnih meritvah SO3 - Za VKN 6 in VKN 3 mora izvajalec s standardnimi postopki in ustrezno opremo opraviti občasne meritve. - Vsebina del: - določitev strategije vzorčenja, - izvedba vzorčenja najmanj s tremi ponovitvami, oziroma ocena na podlagi referenčnih dokumentov, - izdelava poročila v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. - Frekvenca: redno letno - Rok za izdelavo poročila: najkasneje 20. dni po opravljenih meritvah - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | storitev |  | 2 |  |
| A.24. | Poročilo o občasnih meritvah CH4, N2O - Za VKN 6 in VKN 3 mora izvajalec s standardnimi postopki in ustrezno opremo opraviti občasne meritve. - Vsebina del: - določitev strategije vzorčenja, - izvedba vzorčenja najmanj s tremi ponovitvami, - izdelava poročila v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. - Frekvenca: redno letno - Rok za izdelavo poročila: najkasneje 20. dni po opravljenih meritvah, - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | storitev |  | 2 |  |
| A.25. | Poročilo o občasnih meritvah PM10 za nadzor delovanja odpraševalnih naprav - Za VKN 6 in VKN 3 mora izvajalec z akreditiranimi postopki in opremo opraviti občasne meritve. - Vsebina del: - določitev strategije vzorčenja, - izvedba vzorčenja najmanj s tremi ponovitvami, - izdelava poročila v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. - Frekvenca: redno letno - Rok za izdelavo poročila: najkasneje 20. dni po opravljenih meritvah - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | storitev |  | 2 |  |
| A.26. | Poročilo o občasnih meritvah SO2 na plinskih turbinah ali pa meritvah celotnega prahu po naročilu naročnika - Za VKN 4, VKN 5, mora izvajalec z akreditiranimi postopki in pooblastilom za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi v zrak in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja opraviti občasne meritve. - Vsebina del: - določitev strategije vzorčenja, - izvedba vzorčenja s predpisanimi ponovitvami, - analiza izmerjenih vrednosti skladno z veljavnimi predpisi, - izdelava poročila v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. - Frekvenca: 2 x letno s presledkom, ki ne sme biti krajši od 5 mesecev - Rok za izdelavo poročila: najkasneje 20. dni po opravljenih meritvah - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | storitev |  | 8 |  |
| A.27. | Program obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak TE Šoštanj - Za obratovalni monitoring emisij snovi v zrak je treba opredeliti obseg in cilje v prihodnjem koledarskem letu. - Vsebina: - povzetek predpisov in standardov s področja emisij snovi v zrak, - predstavitev obsega in značilnosti obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak TE Šoštanj, - opredelitev programa del s cilji za prihodnje leto, - opredelitev obsega predvidenih rednih in preventivnih vzdrževalnih posegov na AMS EIS TE Šoštanj s ciljem predpisanega doseganja razpoložljivosti podatkov, - opredelitev datumov za redna testiranja in kalibracije AMS ter ocenjevanja skladnosti analizatorjev, - navedba načina validacije izmerjenih vrednosti, statusov opreme in kontrol izpolnjevanja referenčnih pogojev AMS. - Frekvenca: najkasneje do rednega mesečnega poročanja o skladnosti obratovalnega monitoringa v mesecu decembru - Rok za predložitev programa: najkasneje do 20. januarja za obravnavano leta - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | storitev |  | 1 |  |
| A.28. | Mesečna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak TE Šoštanj - Za AMS TE Šoštanj, se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca izdelati analiza rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi zrak, ki mora biti skladna z načeli predpisov RS in EU. - Vsebina: - pregled predpisov in standardov s področja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak, - opis značilnosti obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak TE Šoštanj, - predstavitev povzetkov rezultatov meritev: - presežene vrednosti SO2, NOx, CO, skupni prah in NH3 za tekoči mesec in od januarja za tekoče leto, - srednje koncentracije SO2, NOx, CO, skupni prah in NH3 za tekoči mesec, za obdobje od januarja do tekočega meseca. - pregled koncentracij SO2, NOx, CO, skupni prah in NH3: - statistična analiza meritev (razpoložljivost, maksimalna dnevna in polurna koncentracija, srednja koncentracija v analiziranem obdobju, število preseganj vseh karakterističnih MVE), - numerični prikaz polurnih vrednosti za tekoči mesec, - grafični prikaz polurnih dnevnih ekstremov in dnevnih vrednosti za tekoči mesec, - statistična ocena vrednosti v obdobju od 1.1. do konca obravnavanega meseca. - ocena emitiranih količin onesnaževal na osnovi porabe goriv. - pregled obratovalnega stanja: proizvodnja pare, moč generatorja, temperatura dimnih plinov, pretoka dimnih plinov - numerični prikaz polurnih vrednosti za tekoči mesec, - grafični prikaz polurnih dnevnih ekstremov in dnevnih vrednosti za tekoči mesec, - statistična ocena vrednosti v obdobju od 1.1. do konca obravnavanega meseca. - ocena dodatne obremenitve zraka zaradi emitiranih količin SO2, NO2, skupnega prahu in NH3 - ocena proizvedene energije. - Frekvenca poročanja: redno mesečno od 1. do zadnjega dne v preteklem mesecu - Rok za predložitev poročila: najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | mesec |  | 12 |  |
| A.29. | Poročanje in analiza rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na rednih sestankih - Na vnaprej definiranih rednih mesečnih delovnih sestankih se mora poročati o izsledkih obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak TE Šoštanj. - Vsebina: - predstavitev obratovalnega monitoringa iz prejšnje točke v računalniški prezentaciji, - analiza koncentracij O2, SO2, NOx, CO, skupni prah in NH3, v odpadnih plinih v obravnavanem mesecu, - opozorila na presežene vrednosti s priporočili za izvedbo ukrepov za njihovo odpravo, - poročanje o stabilnosti referenčnih točk AMS vseh VKN, - sooblikovanje preventivnih ukrepov za skladnost s predpisi. - Frekvenca: redno mesečno ob dogovorjenih dnevih - Rok za predložitev zapisnika: zapisnik je sestavni del naslednjega poročila o analizi rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | mesec |  | 12 |  |
| A.30. | Letna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak TE Šoštanj - Za AMS EIS TE Šoštanj, se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca izdelati letna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi zrak, ki mora biti skladna z načeli predpisov RS, EU in OVD. - Vsebina: - pregled predpisov in standardov s področja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak, - opis značilnosti obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak TE Šoštanj v obravnavanem letu, - predstavitev povzetkov rezultatov meritev: - presežene vrednosti SO2, NOx, CO, skupni prah in NH3 za tekoče leto, - srednje mesečna in letna koncentracije SO2, NOx, CO, skupni prah in NH3 za tekoče leto, - navedba prekoračitev MVE. - statistika goriv in aditivov za tekoče leto in obdobje najmanj zadnjih 15 let: - analiza vrste in količine porabljenih goriv, - navedba elementne in tehnične analize lignita ter specifičnih volumnov odpadnih plinov, - statistična analiza proizvedene električne in toplotne energije, - pregled pretokov odpadnih plinov in tlaka - pregled koncentracij SO2, NOx, CO, skupni prah in NH3: - statistična analiza meritev (razpoložljivost, maksimalna dnevna in polurna koncentracija, srednje mesečne koncentracije, srednja letna koncentracija, število preseganj vseh karakterističnih MVE), - numerični prikaz porazdelitve polurnih vrednosti v razrede, - grafični prikaz dnevnih vrednosti za tekoče leto, - statistična ocena emitiranih količin onesnaževal trajnih in občasnih meritev za tekoče leto ter navedbe njihovih ocen za obdobje najmanj zadnjih 15 let, - ocena emitiranih količin onesnaževal in določitev specifičnih emisij. - Stopnja razžveplanja - ocena dodatne obremenitve zraka zaradi emitiranih količin SO2, NO2, skupnega prahu in NH3. - Rok za izdelavo poročila: najkasneje do 10. marca tekočega leta za preteklo leto, - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | storitev |  | 1 |  |
| A.31. | Letno poročilo o trajnih meritvah emisij snovi v zrak TE Šoštanj za potrebe upravnih organov - Za VKN3, VKN4 ter VKN5 in VKN 6 TE Šoštanj, se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca izdelati letno poročilo o trajnih meritvah emisij snovi zrak, ki mora biti skladna z načeli predpisov RS, EU in OVD ter predpisane oblike poročila o trajnih meritvah. - Vsebina: - navedba validiranih podatkov o preseganju mejnih emisijskih vrednosti za: SO2, NOx, CO, skupni prah in NH3, - navedba validiranih podatkov o obratovanju naprav: proizvodnja pare, število obratovalnih ur, - navedba razpoložljivosti vseh podatkov meritev SO2, NOx, CO, skupni prah in NH3, - navedba validiranih srednjih mesečnih in letnih koncentracij: SO2, NOx, CO, skupni prah in NH3, - navedba sprememb pri obdelavi podatkov o meritvah in vrednotenju trajnih meritev, - obvezna priloga: vsa dnevna poročila o trajnih meritvah emisij snovi v zrak TE Šoštanj. - Frekvenca: letno - Rok za izdelavo poročila: najkasneje do 10. marca tekočega leta za preteklo leto, - Število izvodov: 1 x elektronska oblika | storitev |  | 1 |  |
| A.32. | Letna ocena emisij snovi v zrak TE Šoštanj za potrebe poročanja v elektronsko bazo upravnih organov - Za vse VKN TE Šoštanj, se na osnovi poročila iz točke 30. izdela letna ocena emisij snovi zrak TE Šoštanj, ki mora biti skladna z načeli predpisov RS in EU ter se vnese v elektronsko bazo upravnih organov. - Vsebina: - z gorivi vnesena energija, - obratovalne ure naprav, - volumski pretoki in temperatura odpadnih plinov, - vsebnost O2 v odpadnih plinih, - emisijske koncentracije, masni pretoki in letne emitirane količine SO2, NOx, CO, prahu ,NH3 ter koncentracije onesnaževal izmerjene pri občasnih meritvah (anorganske spojine klora, fluor in njegove spojine, vsota prašnatih anorganskih snovi I. nevarnostne skupine, vsota prašnatih anorganskih snovi II. nevarnostne skupine, vsota prašnatih anorganskih snovi III. nevarnostne skupine, poliklorirani dibenzodioksini, poliklorirani dibenzofurani, vsota rakotvornih snovi I. nevarnostne skupine, - vključuje tudi oceno ubežne in razpršene emisije - ocena skladnosti z MVE. - Frekvenca: redno letno. - Rok za izdelavo poročila: najkasneje do 10. marca tekočega leta za preteklo leto. - Število izvodov: 1 x elektronska oblika. | storitev |  | 1 |  |
| A.33. | Letna ocena emitiranih količin snovi v zrak iz TE Šoštanj za potrebe poročanja v register izpustov in prenosov onesnaževal pri Evropski komisiji (eRIPO) - Vsebina ob upoštevanju nadrejene evropske zakonodaje, ki obarvava poročanje o emisijah snovi v zrak, ki presegajo mejno količino izpustov definirano v direktivi. Za obravnavano leto je treba: - navesti podatke o industrijskem kompleksu, - oceniti emitirane količine CH4, CO, CO2, HFC, N2O, NH3, NMVOC, NOx/NO2, SF6, SOx/SO2, HCFC, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, PCDD in PCDF, trikloretilen, benzen, PAH, HCl in PM10, - v primeru preseganja mejne količine izpustov vključiti letne emisije v poročilo, - navesti uporabljeno analitsko metodo oziroma postopek določitve letne emisije. - Frekvenca: redno letno. - Rok za izdelavo poročila: najkasneje do 10. marca tekočega leta za preteklo leto. - Število izvodov: 1 x elektronska oblika. | storitev |  | 1 |  |
| A.34. | BilTEŠ, Poročilo o proizvodnji, vzdrževanju in ekoloških obremenitvah okolja TE Šoštanj - Za obratovalni monitoring kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj je treba pripraviti podatke za poročanje v publikacijo BilTEŠ. - Vsebina: - priprava zakonodajnega okvirja, - priprava podatkov o avtomatskih meritvah z EIS TE Šoštanj v obravnavanem letu: - priprava zbirnih podatkov avtomatskih meritev od leta 1995 za vse merjene koncentracije emisij snovi v zrak, - priprava podatkov o specifičnih emisijah TE Šoštanj, - priprava zbirnih podatkov o meritvah kakovosti padavin od leta 1995 naprej. - Frekvenca: enkrat letno - Rok za predložitev podatkov: najkasneje do 10. marca tekočega leta za preteklo leto - Število izvodov: 1 x elektronska oblika | storitev |  | 1 |  |
| A.35 | Poročilo o emisiji snovi v zrak iz mešal predelave odpadkov TE Šoštanj - Za Mešalnico 5 in Mešalnico 6 mora izvajalec s standardnimi postopki in ustrezno opremo opraviti občasne meritve prahu. - Lokacija meritev: - Mešalnica 5 en odvodnik - Mešalnica 6 dva odvodnika - Vsebina del občasnih meritev prahu: - določitev strategije vzorčenja, - izvedba vzorčenja najmanj s tremi ponovitvami, - izdelava poročila v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. - Frekvenca: vsaka 3 leta - Rok za izdelavo poročila: najkasneje 20. dni po opravljenih meritvah, - Število izvodov: 1 x naročnik, 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika Meritve se izvedejo le, če je od zadnjih meritev poteklo obdobje zahtevano v OVD | storitev |  | 3 |  |
| A.36 | Poročilo o občasnih meritvah NH3 - Za VKN 6 in VKN 3 mora izvajalec z dovoljenimi postopki in opremo opraviti občasne meritve. - Vsebina del: - določitev strategije vzorčenja, - izvedba vzorčenja - izdelava poročila v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. - Frekvenca: redno letno - Rok za izdelavo poročila: najkasneje 20. dni po opravljenih meritvah - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | storitev |  | 2 |  |

B.	OBRATOVALNI MONITORING KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

| Točka | Specifikacija del/obseg storitev, roki izvedbe in poročanje | Enota | Vrednost enote (EUR) | Število enot/leto | Vrednost/leto (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.1. | Oblikovanje baze validiranih podatkov iz rednih polurnih depeš kakovosti zunanjega zraka - Za vse AMP TE Šoštanj mora izvajalec z definiranimi delovnimi postopki in informacijsko infrastrukturo sproti kontrolirati skladnost delovanja vseh analizatorjev kakovosti zunanjega zraka, vseh meteoroloških spremenljivk in referenčnih pogojev AMP ter vzorčevalnega sistema. - Vsebina del: - zajem 17520 depeš o izmerjenih vrednostih, statusih in kontrolah AMP in vzorčevalnega sistema, od katerih vsaka vključuje zapise polurnih povprečij ter trenutnih ekstremov podatkov, in sicer: - po 10 napetosti faz L1, L2 in L3, 2 radioaktivnosti, 9 koncentracij SO2, 4 koncentracije NO, 4 koncentracije NO2, 4 koncentracije NOx, 3 koncentracije O3, 5 koncentracij PM10, 1 koncentracija PM 2.5, 11 temperatur zraka, 11 relativnih vlažnosti zraka, 11 hitrosti in smeri vetra, 1 zračni tlak, 1 sončno sevanje in 10 sistemskih parametrov. Depeše koncentracij onesnaževal vključujejo tudi vrednosti SPAN, ZERO in obratovalne parametre merilnikov. - kontrola ustreznosti in obdelava zapisov v depeši, določitev časovne značke in tvorba zapisov v bazi, - zapis podatkov v bazo validiranih podatkov. - Rok za zapis podatkov: vsakih 30 minut - Vodenje baze validiranih podatkov izvajalca | mesec |  | 12 |  |
| B.2. | Sprotna kontrola skladnosti delovanja AMP kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj - Za vse AMP TE Šoštanj mora izvajalec z definiranimi delovnimi postopki in informacijsko infrastrukturo sproti kontrolirati skladnost delovanja vseh analizatorjev kakovosti zunanjega zraka, vseh meteoroloških spremenljivk in referenčnih pogojev AMP ter vzorčevalnega sistema. - Vsebina del: - preverjanje ustreznosti časovne značke, - validacija zapisa v bazi glede na ustrezen specifičen algoritem preverjanja ustreznosti posameznih vrednosti v zapisu, - zapis kontrol v bazo validiranih podatkov. - Rok za oblikovanje kontrol skladnosti: vsakih 30 minut - Vodenje baze validiranih podatkov izvajalca | mesec |  | 12 |  |
| B.3. | Vrednotenje izmerjenih vrednosti glede na zahteve predpisov o kakovosti zunanjega zraka - Za vse AMP TE Šoštanj mora izvajalec z definiranimi delovnimi postopki in informacijsko infrastrukturo sproti vrednotiti koncentracije vseh merjenih onesnaževal glede predpise. - Vsebina del: - oblikovanje niza 8760 ovrednotenih podatkov iz signalnih zapisov baze, - izračun karakterističnih veličin iz signalnih zapisov baze za: SO2, NO2, NOx, O3, PM10, PM 2.5 - vrednotenje izračunanih koncentracij SO2, NO2, NOx, O3, PM10 , PM 2.5 glede na predpise, - izračun karakterističnih veličin iz signalnih zapisov baze za: temperaturo, relativno vlago ter smer in hitrost vetra, - zapis izračunanih vrednosti v bazo validiranih podatkov. - Rok za izračun koncentracij onesnaževal in meteoroloških spremenljivk: vsakih 60 minut - Vodenje baze validiranih podatkov izvajalca | mesec |  | 12 |  |
| B.4. | Ocena skladnosti delovanja AMP kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj z zahtevami predpisov RS in EU - Za vse analizatorje kakovosti zunanjega zraka in meteoroloških spremenljivk, ki so vgrajeni v AMP Deponija, Graška gora, Pesje, Škale, Topolšica, Velenje, Veliki vrh, Šoštanj, Zavodnje, mobilna postaja in vmesno skladišče, mora izvajalec z definiranimi delovnimi postopki in opremo oceniti skladnost obratovalnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj s predpisi. - Vsebina del: - analiza veljavnosti vseh polurnih podatkov v tekočem mesecu, ki obsegajo izmerjene vrednosti, statuse analizatorjev in kontrole izpolnjevanja referenčnih pogojev AMP in vzorčevalnega sistema, - numerični in grafični prikaz statistike napak delovanja analizatorjev SO2, NO2, NOx, O3, PM10, PM 2.5 - prikaz statistike napak delovanja analizatorjev meteoroloških spremenljivk, - navedba stabilnosti ničelne in referenčne točke za: SO2, NO2, NOx, O3, - vodenje zapisov o opažanjih, izvedenih servisnih in vzdrževalnih delih ter drugih posegih na analizatorjih in v AMP, - analiza delovanja analizatorjev v preteklem mesecu. - Frekvenca ocenjevanja: redno mesečno od 1. do zadnjega dne v preteklem mesecu - Rok za predložitev poročila: najkasneje 5 dni po opravljeni storitvi - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | mesec |  | 12 |  |
| B.5. | Poročanje o skladnosti obratovalnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj na rednih delovnih sestankih - Na vnaprej definiranih rednih delovnih sestankih se mora poročati o skladnosti obratovalnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj. - Vsebina del: - izvedba kontrole delovanja skladno s EN ISO/IEC 17020, - predstavitev nadzora skladnosti v računalniški prezentaciji za vse analizatorje EIS TE Šoštanj, ki so navedeni v prejšnji točki, - analiza stabilnosti ničelne in referenčne točke analizatorjev v obravnavanem obdobju, - opozorila na neskladja s priporočili za izvedbo ukrepov za njihovo odpravo, - sooblikovanje preventivnih ukrepov za ohranjanje skladnosti obratovalnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka EIS TE Šoštanj z aktualnimi predpisi RS in EU. - Frekvenca: redno mesečno ob dogovorjenih dnevih - Rok: zapisnik je sestavni del naslednjega poročila z oceno skladnosti - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | mesec |  | 12 |  |
| B.6. | Zagotavljanje kakovosti meritev meteoroloških spremenljivk na AMP kakovosti zunanjega zraka EIS TE Šoštanj - Za analizatorje meteoroloških spremenljivk: temperatura, relativna vlaga, smer in hitrost vetra, ki so vgrajeni v AMP Deponija, Graška gora, Pesje, Škale, Topolšica, Velenje, Veliki vrh, Šoštanj, Zavodnje, mobilna postaja in vmesno skladišče, se morajo s pomočjo opreme in postopkov izvajalca zagotoviti kontrolo delovanja. - Vsebina del za posamezen analizator: - izvedba kontrole delovanja skladno s EN ISO/IEC 17025, - vodenje tehničnega zapisa o primerjalnih meritvah skladno s EN ISO/IEC 17025, - analiza, ocena in navedba odstopanj analizatorja od referenčne vrednosti, - izdelava poročila o pregledu in primerjalnih meritvah. - Frekvenca testiranja: za vsak analizator na 2 leti oziroma po servisnem posegu - Rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljeni storitvi - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | storitev |  | 6 |  |
| B.7. | Testiranje na terenu in dvotočkovna nastavitev analizatorja SO2 - Za analizatorje SO2, ki so vgrajeni v AMP Graška gora, Pesje, Škale, Topolšica, Velenje, Veliki vrh, mobilni postaji, Šoštanj, Zavodnje se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca testirati skladnost s EN 14212 - Vsebina del za posamezen analizator: - pregled sistema vzorčenja, - kontrola odziva analizatorja SO2 v nični in referenčni točki, - nastavitev analizatorja SO2 v nični in referenčni točki, - vodenje tehničnega zapisa o testu po EN ISO/IEC 17025, - navedba odstopanj v nični in referenčni točki analizatorja SO2, - izdelava poročila o testiranju analizatorja SO2. - Frekvenca testiranja: v AMP Šoštanj in AMP Zavodnje vsake 3 mesece, v ostalih 7 AMP vsakih 6 mesecev oziroma po vsakem popravilu analizatorja - Rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljeni storitvi - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | storitev |  | 22 |  |
| B.8. | Testiranje na terenu in dvotočkovna nastavitev analizatorja NO, NO2 - Za analizatorje NO, NO2, ki so vgrajeni v AMP Škale, Šoštanj, mobilni postaji, Zavodnje se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca testirati skladnost s EN 14211 - Vsebina del za posamezen analizator: - pregled sistema vzorčenja, - kontrola odziva analizatorja NO, NO2 v nični in referenčni točki, - nastavitev analizatorja NO, NO2 v nični in referenčni točki, - vodenje tehničnega zapisa o testu po EN ISO/IEC 17025, - navedba odstopanj v nični in referenčni točki analizatorja NO, NO2, - izdelava poročila o testiranju analizatorja NO, NO2. - Frekvenca testiranja: v AMP Šoštanj in AMP Zavodnje vsake 3 mesece, v AMP Škale in mobilni postaji pa vsakih 6 mesecev oziroma po vsakem popravilu analizatorja - Rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljeni storitvi - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | storitev |  | 12 |  |
| B.9. | Testiranje na terenu in dvotočkovna nastavitev analizatorja O3 - Za analizatorje O3, ki so vgrajeni v AMP Velenje, mobilni postaji in Zavodnje se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca testirati skladnost s EN 14625 - Vsebina del za posamezen analizator: - pregled sistema vzorčenja, - kontrola odziva analizatorja O3 v nični in referenčni točki, - nastavitev analizatorja O3 v nični in referenčni točki, - vodenje tehničnega zapisa o testu skladno s EN ISO/IEC 17025, - navedba odstopanj v nični in referenčni točki analizatorja O3, - izdelava poročila o testiranju analizatorja O3. - Frekvenca testiranja: v AMP Velenje in Zavodnje vsake 3 mesece, na mobilni postaji pa vsakih 6 mesecev oziroma po vsakem popravilu analizatorja - Rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljeni storitvi - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | storitev |  | 10 |  |
| B.10. | Kontrola delovanja analizatorja PM10 in PM2,5 z referenčno opremo - Za analizatorje PM10 in PM2,5, ki so vgrajeni v AMP Deponija, Pesje, Škale, Šoštanj in mobilni postaji se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca preveriti delovanje analizatorja. - Vsebina del za posamezen analizator: - kontrola pretoka - kontrola meritve temperature, vlage in tlaka, - vodenje tehničnega zapisa o testu skladno s EN ISO/IEC 17025, - izdelava poročila o kontroli analizatorja PM10 in PM2,5. - Frekvenca nastavitve: v vseh navedenih AMP vsake 3 mesece oziroma po vsakem popravilu analizatorja - Rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljeni storitvi - Število izvodov: 1 x elektronski arhiv, 1 x knjižni arhiv ponudnika | storitev |  | 15 |  |
| B.11. | Ocena skladnosti delovanja analizatorja SO2 - Za analizatorje SO2, ki so vgrajeni v AMP Graška gora, Pesje, Škale, Topolšica, Velenje, Veliki vrh, Šoštanj, Zavodnje, mobilni postaji, se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca oceniti njihova skladnost delovanja s EN 14212 - Vsebina del za posamezen analizator: - kontrola linearnosti analizatorja SO2 najmanj v 4 naključno porazdeljenih točkah, - ocena učinkovitosti tesnosti sistema vzorčenja, - vodenje tehničnega zapisa o testu skladno s EN ISO/IEC 17025, - analiza odstopanj analizatorja SO2 in njegovega vzorčevalnega dela, - izdelava poročila o oceni skladnosti analizatorja SO2. - Frekvenca testiranja: v vseh navedenih AMP vsakih 12 mesecev - Rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljeni storitvi - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | storitev |  | 9 |  |
| B.12. | Ocena skladnosti delovanja analizatorja NO, NO2 - Za analizatorje NO, NO2, ki so vgrajeni v AMP Škale, Šoštanj, Zavodnje, mobilni postaji se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca oceniti njihova skladnost delovanja s EN 14211 - Vsebina del za posamezen analizator: - kontrola linearnosti analizatorja NO, NO2 najmanj v 4 naključno porazdeljenih točkah, - kontrola delovanja konverterja NO2, NO, - ocena učinkovitosti tesnosti sistema vzorčenja, - vodenje tehničnega zapisa o testu skladno s EN ISO/IEC 17025, - analiza in navedba odstopanj analizatorja NO, NO2 in njegovega vzorčevalnega dela za preteklo in ocenjevalno obdobje, - izdelava poročila o oceni skladnosti analizatorja NO, NO2. - Frekvenca testiranja: v vseh navedenih AMP vsakih 12 mesecev - Rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljeni storitvi - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | storitev |  | 4 |  |
| B.13. | Ocena skladnosti delovanja analizatorja O3 - Za analizatorje O3, ki so vgrajeni v AMP Velenje, mobilni postaji, Zavodnje se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca oceniti njihova skladnost delovanja s EN 14625 - Vsebina del za posamezen analizator: - kontrola linearnosti analizatorja O3 najmanj v 4 naključno porazdeljenih točkah, - ocena učinkovitosti tesnosti sistema vzorčenja, - vodenje tehničnega zapisa o testu skladno s EN ISO/IEC 17025, - analiza in navedba odstopanj analizatorja O3 in njegovega vzorčevalnega dela za preteklo in ocenjevalno obdobje, - izdelava poročila o oceni skladnosti analizatorja O3. - Frekvenca testiranja: v vseh navedenih AMP vsakih 12 mesecev - Rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljeni storitvi - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | storitev |  | 3 |  |
| B.14. | Ocena skladnosti analizatorja PM10 in PM2,5 z referenčno metodo po EN 12341 - Za analizatorje PM10 in PM2,5, ki so vgrajeni v AMP Deponija, Pesje, Škale, mobilni postaji, se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca oceniti njihova delovanja s EN 12341 - Vsebina del za posamezen analizator: - namestitev referenčnega analizatorja PM10 in PM2,5 v merilni sistem EIS TE Šoštanj, - izvedba vzporednih primerjalnih meritev v obdobju najmanj 40 dni, - analiza rezultatov primerjalnih meritev z vodili za oceno merilne negotovosti po EN ISO/IEC 17025, - vodenje tehničnega zapisa o testu skladno s EN ISO/IEC 17025, - analiza, ocena in navedba odstopanj analizatorja PM10 in PM2,5 in njegovega vzorčevalnega dela od referenčnega analizatorja PM10 in PM2,5, - izdelava poročila o oceni skladnosti analizatorja PM10. - Frekvenca testiranja: dva analizatorja na leto - Rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljeni storitvi - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | storitev |  | 2 |  |
| B.15. | Letni pregled in testiranje analizatorja plinastih onesnaževal v kalibracijskem laboratoriju skladno z zahtevami EN ISO/IEC 17025 - Za analizatorje SO2, NOx, NO2, O3, ki so bili predhodno demontirani in servisirani, se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca oceniti njihova skladnost delovanja z referenčnimi metodami - Vsebina del za posamezen analizator: - pregled zapisa o opravljenem servisnem posegu, - kondicioniranje analizatorja v laboratoriju, - kontrola odziva analizatorja v nični in referenčni točki, - nastavitev analizatorja v nični in referenčni točki, - kontrola linearnosti analizatorja najmanj v naključno porazdeljenih 4 točkah, - izvedba primerjalnih meritev z referenčnimi vrednostmi, - vodenje tehničnega zapisa o letnem pregledu in testiranju skladno s EN ISO/IEC 17025, - analiza, ocena in navedba odstopanj analizatorja od referenčne vrednosti, - izdelava poročila o pregledu in testiranju analizatorja. - Frekvenca testiranja: za vsak analizator plinastih onesnaževal na 4 leta oziroma po opravljenem servisnem posegu - Rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljeni storitvi - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | storitev |  | 4 |  |
| B.16. | Primerjalne meritve AMP kakovosti zunanjega zraka EIS TE Šoštanj - Za referenčni AMP Šoštanj in Zavodnje se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca opraviti primerjalne meritve onesnaževal v plinastem stanju ocenjevane AMP z referenčno AMP, ki izpolnjuje zahteve Direktive 2008/50/ES. - Vsebina del: - namestitev referenčne AMP v neposredni bližini ocenjevane AMP, - ocena skladnosti ocenjevane AMP z zahtevami priloge III Direktive 2008/50/ES, - izvedba vzporednih primerjalnih meritev v obdobju najmanj 60 dni, - analiza rezultatov primerjalnih meritev z vodili za oceno merilne negotovosti po EN ISO/IEC 17025, - vodenje tehničnega zapisa o testu skladno s EN ISO/IEC 17025, - analiza, ocena in navedba odstopanj AMP in njenega vzorčevalnega dela od referenčne AMP, - izdelava poročila o oceni skladnosti ocenjevane AMP. - Frekvenca testiranja: ena AMP na dve leti - Rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljeni storitvi - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | storitev |  | 1 |  |
| B.17. | Letna analiza skladnosti delovanja AMP kakovosti zunanjega zraka EIS TE Šoštanj - Za vse analizatorje kakovosti zunanjega zraka in meteoroloških spremenljivk, ki so vgrajeni v AMP Deponija, Graška gora, Pesje, Škale, Topolšica, Velenje, Veliki vrh, Šoštanj, Zavodnje in mobilni postaji, mora izvajalec z definiranimi delovnimi postopki in informacijsko infrastrukturo oceniti skladnost obratovalnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka EIS TE Šoštanj s predpisi RS in EU. - Vsebina: - analiza veljavnosti vseh polurnih podatkov v tekočem letu, ki obsegajo izmerjene vrednosti, statuse analizatorjev in kontrole izpolnjevanja referenčnih pogojev AMP in vzorčevalnega sistema, - numerični in grafični prikaz statistike napak delovanja za SO2, NO2, NOx, O3, PM10, PM 2.5 - prikaz statistike napak delovanja analizatorjev meteoroloških spremenljivk, - navedba stabilnosti ničelne in referenčne točke za: SO2, NO2, NOx, O3, - vodenje zapisov o opažanjih, izvedenih servisnih in vzdrževalnih delih ter drugih posegih na analizatorjih in v AMP, - analiza delovanja analizatorjev v preteklem letu. - Frekvenca: redno letno - Rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po zaključenem koledarskem letu - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | storitev |  | 1 |  |
| B.18. | Mesečna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa padavin TE Šoštanj - Na lokacijah AMP Šoštanj, Zavodnje, Veliki vrh, Graška Gora, Topolšica, Velenje, Pesje, Škale, mobilni postaji, Kočevje, mora izvajalec z definiranimi delovnimi postopki in zmogljivostmi oceniti skladnost obratovalnega monitoringa padavin TE Šoštanj. - Vsebina del: - vzorčenje padavin na navedenih lokacijah za naslednje potrebe: - redno mesečno za: kislost, prevodnost, vsebnost nitratov, sulfatov, kloridov, amonijaka, kovin Ca, Mg, Na in K, Pb, Cd, Zn - sezonsko na lokacijah reprezentativnih AMP: Pb, Cd, Zn, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, As, Ni, Tl, Al in Hg in PAH, - laboratorijska analiza skladno z priporočili EMEP in predpisi RS in EU, - izdelava poročila o kakovosti padavin - Frekvenca: redno mesečno, - Rok za predložitev podatkov: najkasneje do 20. v mesecu za predpretekli mesec, - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | mesec |  | 12 |  |
| B.19. | Letna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa padavin TE Šoštanj - Na lokacijah AMP Šoštanj, Zavodnje, Veliki vrh, Graška Gora, Topolšica, Velenje, Pesje-deponija, Škale, mobilni postaji, Kočevje, mora izvajalec z definiranimi delovnimi postopki oceniti skladnost obratovalnega monitoringa padavin TE Šoštanj. - Vsebina del: - navedba pH vrednosti, prevodnosti, količine prašnih usedlin, - navedba koncentracij: sulfatov, nitratov, kloridov, amonijaka, natrija, kalija, magnezija, kalcija, - navedba koncentracij težkih kovin v prašnih usedlinah: svinca, cinka, kadmija, - v izbranih mesecih navedba še sledečih koncentracij kovin: aluminij, krom, železo, mangan, kobalt, baker, talij in vanadij. - komentar dogajanj v preteklem letu. - Frekvenca: redno letno, - Rok za predložitev poročila: najkasneje do 10. marca tekočega leta za preteklo leto - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | storitev |  | 1 |  |
| B.20. | Program obratovalnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj - Za obratovalni monitoring kakovosti zunanjega zraka je treba opredeliti obseg in cilje v prihodnjem koledarskem letu. - Vsebina: - povzetek predpisov in standardov s področja kakovosti zunanjega zraka, - predstavitev obsega in značilnosti obratovalnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj, - opredelitev programa del s cilji za prihodnje leto, - opredelitev obsega predvidenih rednih in preventivnih vzdrževalnih posegov na AMP EIS TE Šoštanj s ciljem predpisanega doseganja razpoložljivosti podatkov po Direktivi 2008/50/ES, - opredelitev datumov za redna testiranja in nastavitev analizatorjev kakovosti zunanjega zraka ter ocenjevanja skladnosti analizatorjev kakovosti zunanjega zraka in meteoroloških spremenljivk, - navedba načina validacije izmerjenih vrednosti, statusov opreme in kontrol izpolnjevanja referenčnih pogojev AMP in vzorčevalnega sistema. - Frekvenca: najkasneje do rednega mesečnega poročanja o skladnosti obratovalnega monitoringa v mesecu decembru - Rok za predložitev programa: najkasneje do 20. januarja za obravnavanega leta - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | storitev |  | 1 |  |
| B.21. | Sprotni prikaz rezultatov meritev parametrov kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj na spletni strani - Vse merjene veličine obratovalnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka: SO2, NO2, NOx, O3, PM10 PM 2.5 in meteoroloških spremenljivk: temperatura, relativna vlaga, hitrost vetra je treba objaviti na spletni strani ponudnika. - Vsebina prikaza na spletni strani: - grafični prikaz lokacije AMP EIS TE Šoštanj s trenutno veljavnimi urnimi vrednostmi koncentracij merjenih onesnaževal in meteoroloških spremenljivk, - prikaz številskih vrednosti urnih in dnevnih koncentracij SO2, NO2, NOx, O3, PM10 PM 2.5 za AMP Graška gora, Pesje, Škale, Topolšica, Velenje, Veliki vrh, Šoštanj, Zavodnje in mobilni postaji, - zbirni prikaz številskih vrednosti urnih in dnevnih koncentracij SO2, NO2, NOx, O3, PM10, PM 2.5 - prikaz številskih vrednosti urnih in dnevnih vrednosti temperature, relativne vlage in hitrosti vetra za AMP Graška gora, Pesje, Škale, Topolšica, Velenje, Veliki vrh, Šoštanj, Zavodnje in mobilni postaji, - zbirni prikaz številskih vrednosti urnih in dnevnih vrednosti temperature, relativne vlage in hitrosti vetra, - prikaz indeksa onesnaženja za SO2, NO2, O3, PM10 PM 2.5 na dnevnem in mesečnem nivoju za AMP Graška gora, Pesje, Škale, Topolšica, Velenje, Veliki vrh, Šoštanj, Zavodnje in mobilni postaji, - zbirni prikaz indeksa onesnaženja za SO2, NO2, O3, PM10 PM 2.5 na dnevnem in mesečnem nivoju, - grafični prikaz vseh merjenih urnih koncentracij in dnevnih koncentracij za obdobje preteklih 7 dni z možnostjo izbire datuma, - prikaz poročil z mesečnimi in letnimi analizami rezultatov od leta 2002 naprej. - Frekvenca osveževanja podatkov na spletni strani: najkasneje vsakih 60 minut | mesec |  | 12 |  |
| B.22. | Mesečna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa kakovosti zraka TE Šoštanj - Za AMP Deponija, Graška gora, Pesje, Škale, Topolšica, Velenje, Veliki vrh, Šoštanj, Zavodnje in mobilni postaji, se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca izdelati analiza rezultatov obratovalnega monitoringa kakovosti zraka, ki mora biti skladna z načeli predpisov RS, EU in OVD. - Vsebina: - pregled predpisov in standardov s področja obratovalnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka, - opis značilnosti obratovalnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj, - opis značilnosti obratovalnega monitoringa meteoroloških spremenljivk, - predstavitev povzetkov rezultatov meritev: - presežene vrednosti SO2, NO2, O3, delcev PM10 PM 2.5 za tekoči mesec in od januarja za tekoče leto, - srednje koncentracije SO2, NO2, NOX, O3, delcev PM10 PM 2.5za tekoči mesec in preteklih 5 let, za obdobje od januarja do tekočega meseca in preteklih 5 let, - srednje koncentracije SO2 in NOX za obdobje od 1. oktobra tekočega do aprila naslednjega leta. - pregled koncentracij SO2, NO2, NOX, O3, delcev PM10 PM 2.5: - statistična analiza meritev (razpoložljivost, maksimalna dnevna in urna koncentracija s časovno značko, srednja koncentracija v analiziranem obdobju, število preseganj MVU in MVD, 98 p.v. urnih in 95 p.v. dnevnih koncentracij), - statistični razred porazdelitve vzorca izmerjenih vrednosti, - grafični prikaz urnih in dnevnih vrednosti za tekoči mesec, - grafični prikaz srednje mesečne in maksimalne urne ter dnevne vrednosti, - grafični prikaz rože vetrov in rože onesnaženja. - pregled meteoroloških spremenljivk: temperatura, relativna vlaga, smer in hitrost vetra - statistični razred porazdelitve vzorca izmerjenih vrednosti temperature, relativne vlage ter smeri in hitrosti vetra, - grafični prikaz urnih vrednosti temperature, relativne vlage in hitrosti vetra za tekoči mesec, - grafični prikaz srednje mesečne, maksimalne in minimalne dnevne vrednosti temperature, - grafični prikaz rože vetrov. - Frekvenca poročanja: redno mesečno od 1. do zadnjega dne v preteklem mesecu - Rok za predložitev poročila: najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | mesec |  | 12 |  |
| B.23. | Poročanje in analiza rezultatov obratovalnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka na rednih sestankih - Na vnaprej definiranih rednih mesečnih delovnih sestankih se mora poročati o izsledkih obratovalnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka EIS TE Šoštanj. - Vsebina: - predstavitev obratovalnega monitoringa iz prejšnje točke v računalniški prezentaciji, - analiza koncentracij SO2, NO2, NOX, O3, delcev PM10 PM 2.5 v obravnavanem mesecu, - opozorila na presežene vrednosti s priporočili za izvedbo ukrepov za njihovo odpravo, - sooblikovanje preventivnih ukrepov za ohranjanje kakovosti zunanjega zraka na območju vrednotenja vplivov na okolje. - Frekvenca: redno mesečno ob dogovorjenih dnevih - Rok za predložitev zapisnika: zapisnik je sestavni del naslednjega poročila o analizi rezultatov obratovalnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka | mesec |  | 12 |  |
| B.24. | Letna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa kakovosti zraka TE Šoštanj - Za AMP Deponija, Graška gora, Pesje, Škale, Topolšica, Velenje, Veliki vrh, Šoštanj, Zavodnje in mobilni postaji, se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca izdelati letna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa kakovosti zraka, ki mora biti skladna z načeli predpisov RS, EU in OVD. - Vsebina: - pregled predpisov in standardov s področja obratovalnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka, - opis značilnosti obratovalnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj, - opis značilnosti obratovalnega monitoringa meteoroloških spremenljivk, - predstavitev povzetkov rezultatov meritev: - presežene vrednosti SO2, NO2, O3, delcev PM10 PM 2.5 v obravnavanem letu, - srednje koncentracije SO2, NO2, NOX, O3, delcev PM10 PM 2.5za tekoče leto in preteklih 10 let, - srednje koncentracije SO2 in NOX za obdobje od 1. oktobra tekočega do aprila naslednjega leta. - pregled koncentracij SO2, NO2, NOX, O3, delcev PM10 PM 2.5: - statistična analiza meritev (razpoložljivost, maksimalna dnevna in urna koncentracija s časovno značko, srednja koncentracija v analiziranem obdobju, število preseganj MVU in MVD, 98 p.v. urnih in 95 p.v. dnevnih koncentracij), - statistični razred porazdelitve vzorca izmerjenih vrednosti, - grafični prikaz dnevnih vrednosti za obravnavano leto, - grafični prikaz srednje mesečne in maksimalne urne ter dnevne vrednosti, - grafični prikaz rože vetrov in rože onesnaženja. - pregled meteoroloških spremenljivk: temperatura, relativna vlaga, smer in hitrost vetra - statistični razred porazdelitve vzorca izmerjenih vrednosti temperature, relativne vlage ter smeri in hitrosti vetra, - grafični prikaz dnevnih vrednosti temperature, relativne vlage in hitrosti vetra za obravnavano leto, - grafični prikaz srednje mesečne, maksimalne in minimalne dnevne vrednosti temperature, - grafični prikaz rože vetrov. - Frekvenca: enkrat letno - Rok za predložitev poročila: najkasneje do 10. marca tekočega leta za preteklo leto - Število izvodov: 1 x naročnik, 1 x elektronska oblika, 3 x upravni organi in lokalna skupnost, 1 x knjižni arhiv ponudnika | storitev |  | 1 |  |
| B.25. | sprotno poročanje o meteorološki dejavnosti v okviru EIS TE Šoštanj - Za AMP Deponija, Graška gora, Pesje, Škale, Topolšica, Velenje, Veliki vrh, Šoštanj, Zavodnje in mobilni postaji, se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca izdelati poročilo o meteorološki dejavnosti - Vsebina: - opredelitev namena opravljanja meteorološke dejavnosti v TE Šoštanj, - opis opravljanja meteorološke dejavnosti v TE Šoštanj, - vplivih vremena na režim obratovanja TE Šoštanj, - sodelovanju na področju meteorološke dejavnosti, - priprava izpisa podatkov o meteoroloških meritvah TE Šoštanj v dogovorjeni elektronski obliki. - Frekvenca: sprotno - Rok za predložitev poročila: sprotno poročanje ARSO - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | storitev |  | 1 |  |
| B.26. | Letno poročanje o meritvah kakovosti zraka TE Šoštanj Agenciji Republike Slovenije za okolje in Evropski okoljski agenciji - Za AMP Graška gora, Pesje, Škale, Topolšica, Velenje, Veliki vrh, Šoštanj, Zavodnje in mobilni postaji, se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca izdelati elektronska oblika validiranih podatkov Agenciji Republike Slovenije za okolje in Evropski okoljski agenciji. - Vsebina: - priprava tabele urnih vrednosti: SO2, NO2, O3 s statusi veljavnosti, - priprava tabele dnevnih vrednosti: SO2, NO2, O3, delcev PM10 s statusi veljavnosti, - priprava izpisa podatkov o meritvah kakovosti zraka TE Šoštanj v dogovorjeni elektronski obliki. - Frekvenca: enkrat letno - Rok za predložitev poročila: najkasneje do 10. marca tekočega leta za preteklo leto - Število izvodov: 1 x elektronska oblika | storitev |  | 1 |  |
| B.27. | Bilten Agencije Republike Slovenije za okolje - Za obratovalni monitoring kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj je treba pripraviti podatke za poročanje v publikacijo Naše okolje. - Vsebina: - priprava podatkov o odstotku veljavnih podatkov za: SO2, NO2, O3, delcev PM10, - priprava podatkov o povprečnih mesečnih koncentracij SO2, NO2, O3, delcev PM10, - priprava podatkov o največji izmerjeni urni koncentraciji SO2, NO2, O3, - priprava podatkov o največji 8 urni koncentraciji O3, - priprava podatkov o najvišji izmerjeni dnevni koncentraciji SO2, NO2, in delcev PM10. - Frekvenca: redno mesečno - Rok za predložitev podatkov: najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec - Število izvodov: 1 x elektronska oblika | mesec |  | 12 |  |
| B.28. | Kakovost zraka v Sloveniji v obravnavnem letu - Za obratovalni monitoring kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj je treba pripraviti podatke za poročanje v publikacijo Kakovost zraka v Sloveniji. - Vsebina: - priprava podatkov o avtomatskih meritvah z EIS TE Šoštanj: - odstotek veljavnih podatkov za: SO2, NO2, O3, delcev PM10, - povprečna letna koncentracija SO2, NO2, O3, delcev PM10 - povprečna koncentracija SO2, NO2, v zimskem in poletnem času, - najvišja izmerjena urna koncentracija SO2, NO2, O3, - najvišja 8 urna koncentracija O3, - najvišja izmerjena dnevna koncentracija SO2, NO2, in delcev PM10, - priprava podatkov o meritvah kakovosti padavin v okviru EIS TE Šoštanj: - navedba pH vrednosti, prevodnosti, količine prašnih usedlin, - navedba koncentracij: sulfatov, nitratov, kloridov, amonijaka, natrija, kalija, magnezija, kalcija, - navedba koncentracij težkih kovin v prašnih usedlinah: svinca, cinka, kadmija, živega srebra - v izbranih mesecih navedba še sledečih koncentracij kovin: aluminij, krom, železo, mangan, kobalt, baker, talij in vanadij. - Frekvenca: enkrat letno - Rok za predložitev podatkov: najkasneje do 10. marca tekočega leta za preteklo leto - Število izvodov: 1 x elektronska oblika1 x elektronska oblika | storitev |  | 1 |  |
| B.29. | BilTEŠ, Poročilo o proizvodnji, vzdrževanju in ekoloških obremenitvah okolja TE Šoštanj - Za obratovalni monitoring kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj je treba pripraviti podatke za poročanje v publikacijo BilTEŠ. - Vsebina: - priprava podatkov o avtomatskih meritvah z EIS TE Šoštanj v obravnavanem letu: - odstotek veljavnih podatkov za: SO2, NO2, O3, delcev PM10, PM 2.5 - povprečna letna koncentracija SO2, NO2, O3, delcev PM10 PM 2.5 - povprečna koncentracija SO2, NO2, za ekosisteme, - najvišja izmerjena urna koncentracija SO2, NO2, O3, - najvišja 8 urna koncentracija O3, - najvišja izmerjena dnevna koncentracija SO2, NO2, in delcev PM10, PM 2.5 - priprava zbirnih podatkov avtomatskih meritev od leta 1992 naprej (srednje letne, maksimalne urne, dnevne) za vse merjene koncentracije onesnaževal zraka, - priprava podatkov o meritvah kakovosti padavin v okviru EIS TE Šoštanj: - navedba pH vrednosti, prevodnosti, količine prašnih usedlin, - navedba koncentracij: sulfatov, nitratov, kloridov, amonijaka, natrija, kalija, magnezija, kalcija, - navedba koncentracij težkih kovin v prašnih usedlinah: svinca, cinka, kadmija, živega srebra - v izbranih mesecih navedba še sledečih koncentracij kovin: aluminij, krom, železo, mangan, kobalt, baker, talij in vanadij. - priprava zbirnih podatkov o meritvah kakovosti padavin od leta 1995 naprej. - Frekvenca: enkrat letno - Rok za predložitev podatkov: najkasneje do 10. marca tekočega leta za preteklo leto - Število izvodov: 1 x elektronska oblika | storitev |  | 1 |  |
| B.30. | Letna ocena dodatne obremenitve zunanjega zraka - Na območju vrednotenja obremenitve zunanjega zraka, ki je posledica emisije snovi v zrak iz TE Šoštanj, se na letnem nivoju oceni dodatna obremenitev zunanjega zraka. - Vsebina: - na osnovi v obravnavanem letu ocenjenih volumskih pretokov odpadnih plinov in masnih pretokov onesnaževal iz velikih kurilnih naprav TE Šoštanj ter meteoroloških podatkov se z modelskimi izračuni širjenja snovi v zraku oceni dodatna obremenitev zunanjega zraka na območju vrednotenja elektrarne. - dodatna obremenitev je ocenjena za: SO2, NO2 in delce PM10, - ocena dodatne obremenitve je prikazana grafično za območje vrednotenja. - Frekvenca: letno - Rok za predložitev poročila: najkasneje do 10. marca tekočega leta za preteklo leto - Poročilo je sestavni del »Letne analiza rezultatov obratovalnega monitoringa kakovosti zraka TE Šoštanj« ali »Letne analize delovanja AMP kakovosti zunanjega zraka EIS TE Šoštanj«. - Število izvodov: enako kot poročilo. | storitev |  | 1 |  |
| B.31. | Sprotni odvzem vzorcev in letna analiza As in Hg, v PM delcih na postaji Šoštanj | storitev |  | 1 |  |
| B.32 | Nastavitev analizatorja PM10 in PM2,5 z referenčno opremo - Za analizatorje PM10 in PM2,5, ki so vgrajeni v AMP Deponija, Pesje, Škale, Šoštanj in mobilni postaji, se mora s pomočjo opreme in postopkov izvajalca preveriti odstopanja analizatorja in ga nastaviti skladno s SIST EN 16450. - Vsebina del za posamezen analizator: - kontrola in ocena učinkovitosti tesnosti vzorčevalne poti analizatorja, - kontrola ničelne točke, - kontrola in nastavitev pretoka, - kontrola in nastavitev meritve temperature, vlage in tlaka, - kontrola odziva spektrometra, - vodenje tehničnega zapisa o testu skladno s EN ISO/IEC 17025, - analiza in navedba odstopanj analizatorja PM10 in PM2,5 za preteklo in ocenjevalno obdobje, - izdelava poročila o testiranju analizatorja PM10 in PM2,5. - Frekvenca nastavitve: v vseh navedenih AMP vsakih 12 mesecev oziroma po vsakem popravilu analizatorja - Rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljeni storitvi Število izvodov: 1 x naročnik, 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | storitev |  | 5 |  |

C.	OBRATOVALNI MONITORING HIDROLOGIJE

| Točka | Specifikacija del/obseg storitev, roki izvedbe in poročanje | Enota | Vrednost enote (EUR) | Število enot/leto | Vrednost/leto (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.1. | Ocena skladnosti delovanja AMH EIS TE Šoštanj - Za vse merilnike v AMH, mora izvajalec z definiranimi delovnimi postopki in opremo oceniti skladnost obratovalnega monitoringa površinskih vod v okviru EIS TE Šoštanj s predpisi. - Vsebina del: - umerjanje merilnika pH z referenčnimi certificiranimi materiali, - primerjava delovanja merilnika temperature z referenčnim merilnim inštrumentom, - ocena motnosti, - vodenje zapisov o opažanjih, izvedenih servisnih in vzdrževalnih delih ter drugih posegih na merilnikih v AMH, - analiza delovanja v preteklem obdobju, - navedba ugotovitev in priporočil v poročilu. - Frekvenca ocenjevanja: vsaka dva meseca - Rok za predložitev poročila: najkasneje 20 dni po opravljeni storitvi - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | storitev |  | 6 |  |

D.	REDNO MESEČNO SPREMLJANJE NOVOSTI NA PODROČJU PREDPISOV EU IN RS TER STANDARDOV

| Točka | Specifikacija del/obseg storitev, roki izvedbe in poročanje | Enota | Vrednost enote (EUR) | Število enot/leto | Vrednost/leto (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.1. | Redno mesečno spremljanje novosti na področju predpisov EU in RS ter standardov - Vsebina del: - nudenje pomoči pri oblikovanju stališč in strategije pri spreminjanju zakonodaje in v upravnih postopkih, - pripravo vhodnih podatkov in različnih materialov s področja varstva okolja po zahtevah direktiv in standardov EU, - pripravo osnovnih podatkov in raznih poročil s področja varstva zraka za potrebe upravnih organov, - pripravo osnovnih podatkov in razne dokumentacije s področja varstva okolja s stališča nacionalnih programov varstva okolja, mednarodnih obveznosti in ratificiranih protokolov o zmanjšanju emisij snovi v zrak, - pripravo in dopolnjevanje seznama veljavne okoljske zakonodaje in izpostavitev pomembnih zakonskih zahtev - sodelovanje pri prilagajanju zahtevam novih predpisov s področja varstva okolja, - analiza vsebine okoljevarstvenega dovoljenja s stališča sprememb direktiv (IPPC, IED) in drugih predpisov. - Frekvenca: redno mesečno | mesec |  | 12 |  |

E.	POMOČ NAROČNIKU, DEJAVNO VKLJUČEVANJE V PROCES SPREJEMANJA PREDPISOV IN SPREMLJANJE RAZVOJA NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA

| Točka | Specifikacija del/obseg storitev, roki izvedbe in poročanje | Enota | Vrednost enote (EUR) | Število enot/leto | Vrednost/leto (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E.1. | Pomoč naročniku, dejavno vključevanje v proces spremljanja predpisov in spremljanja razvoja na področju varstva okolja - Vsebina del: - vzpostavitev, vzdrževanje in prikazovanje rezultatov meritev obratovalnega monitoringa kakovosti zraka ter poročil namenjenih lokalnim skupnostim in inšpekcijskim organom na spletnih straneh - sprotno pomoč pri izpolnjevanju zahtev upravnih organov povezanih z upravnimi in drugimi postopki, - dejavno vključevanje v proces sprejemanja predpisov EU in RS - Frekvenca: redno mesečno | mesečno |  | 12 |  |

F.	PRIPRAVA PROJEKTA ZA JAVNO PREDSTAVITEV IN IZVEDBA JAVNIH PREDSTAVITEV TER STROKOVNIH SREČANJ

| Točka | Specifikacija del/obseg storitev, roki izvedbe in poročanje | Enota | Vrednost enote (EUR) | Število enot/leto | Vrednost/leto (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F.1. | Dokumentacija za potrebe javne predstavitve vplivov obratovanja TE Šoštanj na kakovost zunanjega zraka - Izvajalec mora pripraviti dokumentacijo za potrebe javne predstavitve vplivov obratovanja TE Šoštanj na kakovost zunanjega zraka. - Vsebina del: - Predstavitev rezultatov monitoringa emisij snovi v zrak, podatkov kakovosti zunanjega zraka in ocena vplivov obratovanja TEŠ na kakovost zunanjega zraka - Oblika - Dokumentacija je pripravljena v obliki primerni za javno predstavitev - Rok za izdelavo dokumentacije je 20 dni po zaključku obravnavanega štirimesečnega obdobja. - Ponudnik je v primeru zahteve naročnika dolžan sodelovati na javni predstavitvi. | storitev |  | 1 |  |
| F.2. | Organizacija in vodenje strokovnih srečanj - Izvajalec na pobudo naročnika ali na svojo pobudo ob pristanku naročnika organizira in vodi strokovna srečanja predstavnikov naročnika s predstavniki upravljavcev drugih naprav, katerih okoljska problematika je enaka ali podobna problematiki naročnika - Izvajalec pripravi dokumentacijo za potrebe strokovnega srečanja. - Izvajalec dokumentira dogajanje na strokovnem srečanju in informacije ter eventualne predloge, sklep, priporočila ali druge vsebine na predlog naročnika posreduje zainteresiranim inštitucijam ali javnostim. - Pogostost strokovnih srečanj: tri letno | storitev |  | 3 |  |

G.	PRESOJA VPLIVOV OBRATOVANJA TEŠ NA KAKOVOST ZUNANJEGA ZRAKA

| Točka | Specifikacija del/obseg storitev, roki izvedbe in poročanje | Enota | Vrednost enote (EUR) | Število enot/leto | Vrednost/leto (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G.1 | Presoja vplivov obratovanja TEŠ na kakovost zunanjega zraka - Vsebina Na osnovi izsledkov poročil: - Letna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak TE Šoštanj iz točke A.30 - Letna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa padavin TE Šoštanj iz točke B19 - Letna analiza rezultatov obratovalnega monitoringa kakovosti zraka TE Šoštanj iz točke B.24, - Letna ocena dodatne obremenitve zunanjega zraka iz točke B31 se presodi vpliv obratovanja TE Šoštanj na kakovost zunanjega zraka. - Rok za izdelavo poročila: najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto, - Število izvodov: 1 x elektronska oblika, 1 x knjižni arhiv ponudnika | storitev |  | 1 |  |

Vrednost za obdobje dveh let:

|  |  | Vrednost brez DDV (EUR) | Vrednost z DDV (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| - leto | storitev A-G |  |  |
| - leto | storitev A-G |  |  |
| Skupaj 2 leti |  |  |  |