| MOBILNI RTG APARAT S C-LOKOM |  | Izpolni ponudnik Ponujena oprema: __________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap.št. | Tehnične zahteve naročnika | Opis izpolnitve zahteve - lastnosti ponujene opreme | Navedba tehnične dokumentacije/prospekta/… in str. na kateri je razvidno, da oprema izpolnjuje naročnikovo zahtevo |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | S PLOŠČATIM SPREJEMNIKOM SLIKE |  |  |
| 2 | GENERATOR - Visokofrekvenčni generator s pulzno tehnologijo - Minimalno število pulzov vsaj 25 pulzov/sek. - Minimalna moč generatorja: 25 kW - Rotirajoča anoda RTG cevi - Cev mora imeti dva fokusa (manjši ne večji od 0,3 mm in večji fokus ne večji od 0,6 mm) - Napetost pri fluoroskopiji v razponu vsaj od 40-120 kV - Tok pri fluoroskopiji v razponu vsaj od 1,5 – 250 mA. - Napetost pri radiografiji v razponu vsaj od 40-120 kV - Tok pri radiografiji minimalno 250 mA |  |  |
| 3 | C-LOK: - Prosto območje za delo (free space) - razdalja med ohišjem RTG cevi in detektorjem najmanj 81 cm - Globina C-loka (arc depth) mora biti najmanj 65 cm. - Motorizirani vertikalni pomik minimalno 40 cm. - Horizontalni pomik (naprej – nazaj) minimalno 20 cm - Orbitalna rotacija C-loka mora biti vsaj 165° - Angulacija C-loka (rotacija ravnine C-loka) minimalno +/-180°. - Vrtljivost C-loka (swiveling/panning): minimalno +/-10° - Pomikanje C-loka in zavore – omogočeno enoročno upravljanje - Različne barvne oznake ročajev za različne pomike - Dotikalni ''touch-screen'' zaslon na C-loku s prikazom žive slike - Varnostno stikalo za izklop - C-lok naj bo čim manjših dimenzij, ne večji kot: dolžina največ 206 cm širina največ 85 cm, višina - največ 180 cm. |  |  |
| 4 | DETEKTORSKI SISTEM: - Ploščat slikovni detektor CMOS ali IGZO ali aSi tehnologijo. - Velikost detektorja 30x30 cm - Resolucija najmanj 2000 x 2000 pikslov - Velikost piksla največ 155µm - Imeti mora minimalno dve povečavi - Zajem slike mora biti vsaj 16-bit - Fluoroskopski zajem od 1 do 25 slik/sekundo. - Odstranljiva rešetka |  |  |
| 5 | VOZIČEK Z MONITORJEMA - Dvojni LCD monitor, velikosti vsaj 2 x 19'', resolucije vsaj 1280 x 1024 pikslov - Monitorja morata ločeno prikazovati referenčno in živo sliko. - Kapaciteta shranjevanja slik minimalno 100.000 slik. - USB izhod za izvoz slik |  |  |
| 6 | PRIKAZ IN PROCESIRANJE SLIKE - Asimetrični slot kolimator - Pravokotni kolimator - Rotacija kolimatorja +/- 90° - Digitalna kolimacija brez RTG žarkov - Avtomatska detekcija objekta za optimalno prilagoditev doze - Avtomatska detekcija gibanja - Avtomatska korekcija kovinskih artefaktov - Anatomski programi za različne aplikacije - Programska oprema za vaskularne preiskave: - Digitalna subtrakcijska angiografija in roadmap - Zajem in prikaz slik s hitrostjo vsaj 1 – 25 slik na sekundo - Pixel shift in landmarking - Meritve razdalj in meritev kotov in lumna žil - Možnost uporabe običajnega kontrastnega sredstva in CO2 kot kontrastno sredstvo - Pozicijski laser integriran v ploščati detektor in v ohišje RTG cevi - Laser se aktivira preko vseh krmilnih dotikalnih zaslonov. - DAP prikaz - Obračanje slike, negativna slika brez RTG žarkov - Nizko dozni programi za pediatrične aplikacije - Živa fluoroskopska slika na dotikalnem zaslonu. - urejanje kontrasta in svetlosti avtomatsko ali ročno. - Odstranitev šuma (Noise Reduction) - Tekstovne anotacije |  |  |
| 7 | DICOM komunikacija - Sistem mora biti integriran s PACS/RIS sistemom SB Novo Mesto - prenos dicom slik (lahko obdelane ali neobdelane) v PACS. - Prenos slikovnih sekvenc (cine loop) - Sistem mora omogočati sledeče DICOM licence: - Storage Class, Storage Commitment) - Print Class - Media Class - Worklist Class, Modality Performed Procedure Step (MPPS) - Query Class - Retrieve Class - Verification Class - WLAN komunikacija |  |  |
| 8 | OSTALO - Brezžična nožna stopalka za delo z aparatom - Pripadajoča sterilna prevleka (12 kos) |  |  |