Tehnične zahteve za MR sistem 1,5 T (s popr z dne 23.09.2025)

V tehničnih zahtevah naročnika, ki so navedene v Tabeli 1 (Tehnične zahteve naročnika) in Tabeli 2 (Izbrane tehnične zahteve), so zahtevane minimalne dejanske fizikalne vrednosti (t.i. efektivnih ali performančnih ali podobnih izpeljanih vrednosti preko drugih parametrov se ne sme navajati in niso sprejemljive kot odgovor na zahtevane specifikacije), razen če je to pri posamezni tehnični zahtevi navedeno drugače. Vse minimalne zahtevane vrednosti morajo biti dosegljive uporabniku pri normalnem delu v kliničnem okolju.

Opomba: v vrsticah, kjer naročnikova zahteva glasi: »zaželeno je…«  - NE GRE ZA ZAHTEVO naročnika po obvezni izpolnitvi. V kolikor ponujena oprema te zahteve ne izpolnjuje, ponudba ne bo izločena kot nedopustna iz razloga neizpolnjevanja zahtev, ponudba v okviru meril v konkretnem ponderju zgolj ne bo pridobila točk. V teh vrsticah so predstavljene posamezne tehnične prednosti, ki so predmet ocenjevanja po merilu, kar pomeni, da v kolikor je ponujena oprema, ki izpolnjuje ta kriterij, v okviru meril pridobi ustrezno število dodatnih točk.

| Št. | Tehnične zahteve naročnika | Opomba: | Opis - tehnične karakteristike ponujene opreme in storitev - obvezna izpolnitev s strani ponudnika | Navedba dokumentacije in stran v dokumentaciji, kjer je vidna posamezna tehn. karakteristika ponujene opreme in s tem izpolnitev naročnikove zahteve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SUPERPREVODNI MAGNET JAKOSTI 1,5T |  |  |  |
| 1.1 | Široka odprtina za pacienta (minimalno 70 cm). |  |  |  |
| 1.2 | Maksimalno polje zajema (FOV) minimalno 50 x 50 x 50 cm. |  |  |  |
| 1.3 | Zaželeno je, da sistem za hlajenje superprevodnega magneta uporablja manj kot 10 litrov helija. | Ni zahteva naročnika, gre za lastnost, ki je predmet ocenjevanja po merilih! |  |  |
| 1.4 | Zajemanje podatkov (scan range) najmanj 200 cm. |  |  |  |
| 1.5 | Dolgoročna stabilnost magnetnega polja mora biti <0,1 ppm/h v 24h. |  |  |  |
| 1.6 | Magnet mora uporabljati tehnologijo aktivnega ščitenja pred sipanjem magnetnega polja v prostor in zunanjimi motnjami. |  |  |  |
| 1.7 | Dolžina gantry-a skupaj s pokrovi največ 190 cm. |  |  |  |
| 1.8 | / |  |  |  |
| 2. | GRADIENTI |  |  |  |
| 2.1 | Maksimalna jakost gradienta minimalno 45 mT/m za vsako os (X, Y, Z). Ponudnik mora navesti dejanske fizikalne vrednosti. T.i. efektivnih ali performančnih ali podobnih izpeljanih vrednosti preko drugih parametrov se ne sme navajati in niso sprejemljive kot odgovor na zahtevane specifikacije. |  |  |  |
| 2.2 | Maksimalna hitrost naraščanja gradientov za vsako smer (slew rate) minimalno 200 T/m/s. |  |  |  |
| 2.3 | Omogočena mora biti uporaba vsote gradientov po vseh oseh najmanj jakosti 75 mT/m. |  |  |  |
| 3. | RF SISTEM |  |  |  |
| 3.1 | Število neodvisnih sprejemnih kanalov minimalno 48, oz. brezkanalni sistem. Ponujena konfiguracija aparata in tuljav mora omogočati, da se pri zajemu podatkov za sliko v eni preiskavi hkrati uporabi do 48 tuljavnih elementov/ kanalov. Ponudnik naj navede klinični primer, kjer je s ponujeno konfiguracijo to omogočeno. |  |  |  |
| 3.2 | Za zagotavljanje optimalnega razmerja signal-šum mora biti RF podsistem nameščen v gantry-ju v preiskovalnem prostoru. |  |  |  |
| 4. | TULJAVE |  |  |  |
| 4.1 | Ponudnik naj za vsako tuljavo (sistem tuljav) navede število kanalov, ki se doseže pri enem slikanju. |  |  |  |
| 4.2 | Sistem mora omogočiti avtomatsko zaznavanje in izbor posameznih tuljav in tuljavnih elementov v vidnem polju preiskave (FOV) ter kombiniranje tuljav tudi za različna anatomska področja brez dodatnega repozicioniranja pacienta ali tuljav. |  |  |  |
| 4.3 | Tuljave morajo omogočati tudi slikanje s paralelno tehniko (z vsaj 1 paralelno tehniko). |  |  |  |
| 4.4 | / |  |  |  |
| 4.5 | Poleg osnovne integrirane oddajno sprejemne tuljave in posteriorne integrirane tuljave za slikanje hrbtenice v mizi mora ponudba vključevati še navedene tuljave: |  |  |  |
| 4.6 | Namenska nefleksibilna tuljava za glavo in vrat z minimalno 20 kanali, omogočati mora tudi slikanje vratnega žilja brez dodatnega repozicioniranja. Tuljava za glavo in vrat mora vključevati opcijo nagiba. |  |  |  |
| 4.7 | Zaželeno je, da ima tuljava za glavo in vrat vključene integrirane dodatne elemente, ki so namenjeni dodatnemu shimmingu magnetnega polja, po namestitvi pacienta za slikanje, za izboljšanje homogenosti v zahtevnih predelih z namenom izboljšanja kvalitete slike ter v izogib ponavljanja preiskav. Shimming poteka samodejno in se prilagaja slikanemu območju ter vsakemu pacientu posebej. | Ni zahteva naročnika, gre za lastnost, ki je predmet ocenjevanja po merilih! |  |  |
| 4.8 | Ena velika telesna tuljava z minimalno 18 kanali. |  |  |  |
| 4.9 | Zaželeno je, da ima namenska velika telesna tuljava z minimalno 18 kanali vgrajen senzor za zaznavanje pacientovega srčnega utripa, za sinhronizacijo MR sekvenc s pacientovim srčnim utripom brez nameščanja dodatne opreme. | Ni zahteva naročnika, gre za lastnost, ki je predmet ocenjevanja po merilih! |  |  |
| 4.10 | Namenska tuljava za slikanje rame z minimalno 16 kanali. |  |  |  |
| 4.11 | Namenska nefleksibilna tuljava za slikanje zapestja z minimalno 16 kanali. |  |  |  |
| 4.12 | Namenska nefleksibilna sprejemna tuljava za slikanje kolena z minimalno 16 kanali. |  |  |  |
| 4.13 | Namenska nefleksibilna tuljava za slikanje gležnja/stopala z minimalno 15kanali. |  |  |  |
| 4.14 | Fleksibilna velika tuljava z minimalno 4 kanali in fleksibilna mala tuljava z minimalno 4 kanali. |  |  |  |
| 4.15 | Sistem podpor za kolena in stopala. |  |  |  |
| 4.16 | Zaželeno je, da imata velika in mala fleksibilna tuljava, vsaka vsaj 18 kanalov. | Ni zahteva naročnika, gre za lastnost, ki je predmet ocenjevanja po merilih! |  |  |
| 4.17 | Namenska prejemna tuljava za angiografijo spodnjih okončin ali sistem integriranih tuljav z vsaj 32 tuljavnimi elementi. Pokritost pacienta vzdolž mize mora biti vsaj 85 cm. |  |  |  |
| 4.18 | Tuljava ali kombinacija tuljav za multiparametrično slikanje prostate (transabdominalno), vsaj 30 kanalov skupaj. |  |  |  |
| 4.19 | Namenska nefleksibilna tuljava za slikanje dojke z minimalno 7 tuljavnimi elementi. |  |  |  |
| 4.20 | Senzorski sistem za zaznavo pacientovih dihalnih premikov brez nameščanja dodatne opreme, za spremljanje pacientovih respiratornih premikov od začetka do konca preiskave. |  |  |  |
| 4.21 | Senzorski sistem za zaznavanje pacientovega srčnega utripa za sinhronizacijo s slikovnim protokolom. |  |  |  |
| 4.22 | Enostavno priklapljanje slikovnih RF tuljav neposredno v mizo (brez kablov) ali s kabli preko enostavnih vklopov. |  |  |  |
| 5. | SEKVENCE IN PROGRAMSKA OPREMA |  |  |  |
| 5.1 | Ponujene morajo biti najnovejše verzije programske opreme. |  |  |  |
| 5.2 | Ponudnik naj navede lastno ime ponujenih sekvenc in programske opreme (ime, s katerim jo imenuje proizvajalec) in paket, v katerega so vključene. Poleg zahtevanih sekvenc mora ponudnik ponuditi tudi programsko opremo za obdelavo in prikaz vključenih sekvenc (vsaj osnovne opcije, če niso zahtevane napredne opcije). |  |  |  |
| 5.3 | Zahtevani so paketi sekvenc in programske opreme, ki omogočajo slikanje na anatomskih področjih: glava/vrat, hrbtenica, sklepi, srce, žilje, trebušni organi, medenica, prostata. |  |  |  |
| 5.4 | SE 2D in 3D sekvence za vsa anatomska področja: |  |  |  |
| 5.5 | Osnovne SE |  |  |  |
| 5.6 | Hitre (npr. TSE, FSE) |  |  |  |
| 5.7 | Single shot |  |  |  |
| 5.8 | 3D hitre SE z različnimi odklonilnimi koti (FA) |  |  |  |
| 5.9 | GRE 2D in 3D sekvence: |  |  |  |
| 5.10 | Osnovne za vsa anatomska področja |  |  |  |
| 5.11 | Spoiled in steady state sekvence, na področju srca, žilja, toraksa in trebuha |  |  |  |
| 5.12 | Koherentne (refokusiranje FID, Echo, Balanced FID/Echo, Dual excitation,...), na vseh navedenih anatomskih področjih, kjer je to uporabno |  |  |  |
| 5.13 | Ultrafast za na vseh navedenih anatomskih področjih, kjer je to uporabno |  |  |  |
| 5.14 | Ehoplanarne |  |  |  |
| 5.15 | "Inversion recovery" 2D in 3D sekvence ("short tau", "long tau", "Double IR") |  |  |  |
| 5.16 | Hibridne hitre SE / GRE sekvence |  |  |  |
| 5.17 | Dodatno so poleg osnovnih sekvenc in pripadajoče programske opreme zahtevane sekvence in programska oprema, ki omogočajo: |  |  |  |
| 5.18 | Difuzijsko obteženo slikanje (DWI) za vsa anatomska področja, vključno z DWI celotnega telesa: »Sekvence s posebno oblikovanimi RF pulzi za krajevno selektivno vzbujanje, za visokoločljivo difuzijsko obteženo slikanje omejenih anatomij z majhnimi vidnimi polji (kot na primer prostata).« |  |  |  |
| 5.19 | Omogočeno mora biti popravljanje artefaktov premikanja |  |  |  |
| 5.20 | Omogočeno mora biti avtomatsko kreiranje ADC map že med preiskavo (inline) |  |  |  |
| 5.21 | Zahtevana je možnost visokoločljivostnega difuzijskega slikanja, tudi v predelu temporalne kosti in prostate (visokoresolucijske DWI sekvence kot so PROPELLER DWI, FASE DWI, DWIBS) |  |  |  |
| 5.22 | Multishot EPI sekvenca, s segmentacijo v smeri bralnega gradienta s korekcijo faze z drugim odmevom za zmanjšanje popačitev ter izboljšanje resolucije difuzijskih slik |  |  |  |
| 5.23 | Napredne opcije za izključitev signala maščevja v eni in več ravninah (FS – chemical shift, IR sekvence, Dixon) za vsa anatomska področja: |  |  |  |
| 5.24 | Napredna opcija Dixon tehnike za 2D in 3D slikanje pri GRE in hitrih SE sekvencah, obdelavo in prikaz vseh faz oz. kontrastov ("in phase", "out of phase”, voda in maščoba) |  |  |  |
| 5.25 | Osnovne in napredne rešitve za zmanjševanje učinka pacientovih, fizioloških in elastičnih premikov tkiva za vsa anatomska področja brez povečanja časa zajema |  |  |  |
| 5.26 | Sekvence, neobčutljive za premikanje, z radialnim zajemom signala v k-prostoru za hitro 3D slikanje abdomna, glave, vratu, hrbtenice, prsnega koša in medeničnega predela v free-breathing načinu (npr. BLADE) |  |  |  |
| 5.27 | Sekvence za 3D slikanje z visoko ločljivostjo in močno T2 obtežitvijo za natančen prikaz struktur notranjega ušesa ter živcev v glavi in vratu z možnostjo reformatiranja podatkov v treh oseh |  |  |  |
| 5.28 | Perfuzijsko slikanje z uporabo KS (T2* in T1): |  |  |  |
| 5.29 | Omogoča popravljanje artefaktov premikanja |  |  |  |
| 5.30 | Omogoča kreiranje in izračun perfuzijskih map že med preiskavo (inline) |  |  |  |
| 5.31 | MR mielografijo in MRCP |  |  |  |
| 5.32 | Dinamično (večfazno) 2D in izotropno 3D slikanje mehkih organov (npr. prostata, jetra in ostali trebušni organi, hipofiza): |  |  |  |
| 5.33 | Omogoča korekcijo artefaktov premikanja |  |  |  |
| 5.34 | Omogoča možnost uporabe s paralelnimi tehnikami slikanja, "Breathold" in "Freebreathing" zajem |  |  |  |
| 5.35 | Omogoča rekonstrukcije 3D sekvenc (MPR) in substrakcija (kjer se uporablja) že med preiskavo (inline) |  |  |  |
| 5.36 | MR angiografija z uporabo KS (slikanje, programsko obdelavo in prikaz žilja) za vsa anatomska področja: |  |  |  |
| 5.37 | Omogoča možnost uporabe s paralelnimi tehnikami slikanja |  |  |  |
| 5.38 | Ponuja sekvence z visoko temporalno rezolucijo (4D sekvence) |  |  |  |
| 5.39 | Susceptibilno obteženo slikanje (SWI) in možnost prikaza fazne slike |  |  |  |
| 5.40 | Slikanje, programska obdelava in prikaz srca: |  |  |  |
| 5.41 | Omogoča slikanje z “Breathold” opcijo |  |  |  |
| 5.42 | Omogoča oceno morfoloških in funkcionalnih parametrov, CINE slikanje omogočeno tudi v kombinaciji z napredno pospešeno tehniko compressed sensing, perfuzijo in karakterizacijo tkiva ter oceno poznega obarvanja tkiva; vključno s fazno občutljivim IR (PSIR) |  |  |  |
| 5.43 | "black blood" sekvence in "steady state free precession single shot" sekvence |  |  |  |
| 5.44 | Napredne rešitve pri vizualizaciji mehkih tkiv v bližini ortopedskih vsadkov ter zmanjšanje popačenj, ki jih povzročajo različni osteosintetski materiali (VAT in SEMAC/MAVRIC/MAR tehnika - zahtevani sta obe tehniki, SEMAC tudi z opcijo dodatne pospešitve za skrajšanje časa zajema. |  |  |  |
| 5.45 | Skrajšanje časa preiskav in slikanje s paralelno tehniko v več ravninah |  |  |  |
| 5.46 | Zahtevane so sekvence za zmanjšanje hrupa, ki ga povzročajo gradienti, brez pomembnega vpliva na čas preiskave ali kvaliteto slike. Tihe sekvence morajo biti omogočene za – Scout, TSE, SE, GRE sekvence za T1, T2 in Dark Fluid, tihe SWI in Difuzijske sekvence ter kompatibilne z vsemi tuljavami. |  |  |  |
| 5.47 | Sistem mora omogočati vzbujanje in zajem signala iz več rezin sočasno (t.i. Multiband zajem) za difuzijsko obteženo slikanje glave. |  |  |  |
| 5.48 | Sistem omogoča sočasno vzbujanje in zajem signala iz več rezin (t.i. Multiband zajem) za DTI slikanje glave in telesa (vsaj abdomen in medenica). Naročnik bo kot ustreznega štel tudi sistem, ki omogoča omogoča sočasno vzbujanje in zajem signala iz več rezin (t.i. Multiband zajem) za slikanje glave in ne omogoča multiband zajem anatomije telesa. S pozitivnim odgovorom boste omogočili več kot le enemu ponudniku ponuditi ustrezen aparat. |  |  |  |
| 5.49 | Zaželeno je, da sistem omogoča sočasno vzbujanje in zajem signala iz več rezin (t.i. Multiband zajem) za TSE sekvence za slikanje mišičnoskeletnega sistema, tudi z napredno opcijo izločevanja maščobnega tkiva Dixon. | Ni zahteva naročnika, gre za lastnost, ki je predmet ocenjevanja po merilih! |  |  |
| 5.50 | Napredne pospešene slikovne tehnike za pospešitev statičnih in dinamičnih 2D in 3D preiskav. |  |  |  |
| 5.51 | Napredne pospešene slikovne tehnike za pospešitev preiskav za slikanje glavne, telesa in mišičnoskeletnega sistema, omogočene tudi v kombinaciji z napredno pospešeno tehniko compressed sensing |  |  |  |
| 5.52 | Napredne pospešene slikovne tehnike za slikanje glavne, telesa in mišičnoskeletnega sistema s časom preleta (Time of Flight), omogočene tudi v kombinaciji z napredno pospešeno tehniko compressed sensing |  |  |  |
| 5.53 | Napredne pospešene slikovne tehnike za slikanje glavne, telesa in mišičnoskeletnega sistema z rešitvami za zmanjševanje artefaktov v bližini vsadkov iz osteositetičnih vsadkov, omogočene tudi v kombinaciji z napredno pospešeno tehniko compressed sensing |  |  |  |
| 5.54 | Zaželeno je, da je vključena 3D sekvenca z iterativno rekonstrukcijsko metodo, ki omogoča izvajanje dinamičnih kontrastnih preiskav abdomna (4D), brez zadrževanja diha in brez proženja ter z retrospektivno izbiro in označevanjem nativne, arterijske, portalne-venske in zakasnele faze (tudi samodejno). Sekvenca temelji na tehniki GRASP in se izvaja skozi celotno preiskavo. | Ni zahteva naročnika, gre za lastnost, ki je predmet ocenjevanja po merilih! |  |  |
| 5.55 | 3D ASL slikanje z možnostjo izračuna mape relativnega cerebralnega toka krvi |  |  |  |
| 5.56 | Slikovna zaporedja, ki so neobčutljiva na premikanje, z radialnim zajemom signala v k-prostoru za hitro 3D slikanje abdomna, glave, vratu, hrbtenice, prsnega koša in medeničnega predela v free-breathing načinu. |  |  |  |
| 5.57 | 3D visokoresolucijske sekvence, namenjene T2 slikanju hrustanca z možnostjo reformatiranja v vseh treh oseh. |  |  |  |
| 5.58 | Omogoča slikanje, programsko obdelavo in vizualno predstavitev T2 map za MSK |  |  |  |
| 5.59 | Zaželeno je, da ima MR sistem na zajemalni delovni postaji sekvence in programsko opremo za izračun T1, T2 in T2* ter grafični prikaz teh parametrov za jetra. | Ni zahteva naročnika gre za lastnost, ki je predmet ocenjevanja po merilih! |  |  |
| 5.60 | Sistem omogoča avtomatsko oz. pol avtomatsko zaznavo arterijskega/ venskega optimalnega bolusa (»bolus trigger« in/ali »test bolus«). |  |  |  |
| 5.61 | Tiha slikovna zaporedja za zmanjšanje hrupa, ki ga povzročajo gradienti. |  |  |  |
| 5.62 | Vključene morajo biti rekonstrukcijske metode na osnovi umetne inteligence. |  |  |  |
| 5.63 | Zaželeno je, da je vključen paket naprednih tehnik za izboljšanje kvalitete slik za vse anatomije: - - lokalno razšumljenje MR slik v slikovnem prostoru z iterativnim preverjanjem konsistentnosti podatkov v k-prostoru - - ne-interpolacijsko AI deep learning podvojevanje prostorske ločljivosti v slikovnem prostoru s preverjanjem konsistentnosti podatkov s centralnim delom k-prostora) - - AI deep learning rekonstrukcijska metoda za razšumljenje pospešenih MR zajemov | Ni zahteva naročnika, gre za lastnost, ki je predmet ocenjevanja po merilih! |  |  |
| 6. | MR KONZOLA IN UPRAVLJANJE SISTEMA |  |  |  |
| 6.1 | Ponujene morajo biti najnovejše verzije programske opreme. Potrebno je navesti ime in verzijo ponujenega paketa programske opreme. |  |  |  |
| 6.2 | Upravljalna konzola mora biti opremljena z dvema vsaj 19 palčnima monitorjema ali enim 24 palčnim monitorjem. |  |  |  |
| 6.3 | Na konzoli mora biti nameščena programska oprema za izvedbo preiskav |  |  |  |
| 6.4 | MR konzola inženirja mora biti priklopljena na sistem brezprekinitvenega napajanja (UPS), ki omogoča varno zaustavitev sistema in dovolj časa, da se zagotovi hramba slikovnih podatkov trenutne preiskave |  |  |  |
| 6.5 | Omogočen mora biti urgenten vnos pacientov |  |  |  |
| 6.6 | Programska oprema na konzoli inženirja omogoča: |  |  |  |
| 6.7 | Izvedbo večpostajnih (multistation) preiskav (kombinacija in lepljenje različnih FOV, resolucij, geometrij in pospeševalnih faktorjev paralelnega slikanja) |  |  |  |
| 6.8 | Pri vseh preiskavah, kjer je to predvideno, mora sistem omogočati proženje sekvenc glede na EKG, periferne pulz parametre ali respiracijo |  |  |  |
| 6.9 | Omogočeno mora biti prosto izbiranje parametrov za anatomsko specifične protokole |  |  |  |
| 6.10 | Omogočeno mora biti prosto določanje dodatnih protokolov in postopkov dela |  |  |  |
| 6.11 | Omogočeno mora biti prilagajanje protokola med samo preiskavo, brez prekinitve preiskave (dodajanje ali odstranitev še ne zajetih sekvenc) |  |  |  |
| 6.12 | Zahtevane so napredne funkcije, ki omogočajo optimizirano in reproducibilno načrtovanje, vodenje in avtomatizacijo izbranega slikovnega protokola v čim manj korakih (poravnava in prilagajanje števila rezin glede na anatomski predel, vodenje čez korake preiskave,...) |  |  |  |
| 6.13 | Sistem omogoča samodejno poravnavo rezin v za preiskavo standardne ravnine pri področjih glave, hrbtenice in velikih sklepov (vsaj koleno in rama) |  |  |  |
| 6.14 | Samodejno prilagajanje števila rezin (FOV) za popolno pokrivanje anatomije glave, hrbtenice in velikih sklepov (kolena, ramena), samodejno označevanje vretenc. |  |  |  |
| 6.15 | Sistem omogoča direktno povezavo s svetovalnim centrom proizvajalca, za oddaljeno pomoč (da je omogočen direkten prevzem MR aparata na daljavo s strani servisnih inženirjev za monitoring naprave v realnem času in za odpravo potencialnih nepravilnosti v delovanju, ki se jih da odpraviti na daljavo, pri čemer bo prevzem MR aparata na daljavo omogočen ob predhodni potrditvi oddaljene povezave na strani naročnika in mora biti v skladu z varnostnimi zahtevami bolnišnične IT službe.) |  |  |  |
| 6.16 | Možnost oddaljenega dostopa do sistema preko lokalnega omrežja za načrtovanje slikovnih protokolov in obdelavo zajetih slik |  |  |  |
| 7. | INTEGRACIJA Z RIS/PACS SISTEMOM |  |  |  |
| 7.1 | Povezava MR aparata in MR delovne postaje v omrežje bolnišnice in v sistem RIS/PACS mora biti narejena tako, da je omogočena polna funkcionalnost kot za ostale modalitete v obstoječem sistemu |  |  |  |
| 7.2 | Pri izvedbi inštalacij in integracije je ponudnik dolžan sodelovati s službo za informatiko SB Novo mesto in ponudnikom sistema RIS/PACS. |  |  |  |
| 7.3 | Ponudnik je ob sodelovanju s pooblaščenimi osebami naročnika dolžan urediti tudi vnos RIS seznama MR preiskav na MR aparat (RIS mapping) |  |  |  |
| 7.4 | Povezave z RIS/PACS sistemom naj bodo narejene na osnovi DICOM protokolov, na voljo morajo biti vsaj: -DICOM Send/Receive, DICOM Basic Print, DICOM SC Storage Commitment, DICOM Modality Worklist, DICOM MPPS, DICOM Query/Retrive, DICOM Structured Reports. Povezave z RIS/PACS sistemom morajo biti narejene na osnovi DICOM protokolov, na voljo morajo biti vsaj: - DICOM send/store, DICOM basic print, DICOM Storage commitment, DICOM Get Worklist, DICOM MPPS, DICOM query/retrive, DICOM SR |  |  |  |
|  | / |  |  |  |
| 8. | NADZOR IN DELO S PACIENTOM, VARNOST, KAKOVOST |  |  |  |
| 8.1 | Največja dovoljena obremenitev mize (dvigovanje in premikanje plošče med preiskavo) mora biti ≥220kg. Ponudnik mora ponuditi odklopno mizo ali sistem, ki omogoča pripravo pacienta, tuljav in fiksacijskih pripomočkov že zunaj MR prostora. |  |  |  |
| 8.2 | / |  |  |  |
| 8.3 | MR aparat mora imeti možnost nastavljanja osvetljenosti ter prezračevanja magnetne odprtine. |  |  |  |
| 8.4 | Set blazin, peščenih vrečk in pripomočkov za pozicioniranje in imobilizacijo pacientov in tuljav |  |  |  |
| 8.5 | Grelec kontrastnih sredstev (1 kos) |  |  |  |
| 8.6 | Oprema za proženje preiskav s fiziološkimi parametri (EKG, periferni pulz, respiracijo). |  |  |  |
| 8.7 | Naglavne slušalke za zaščito bolnika pred hrupom med MR preiskavo, slušalke morajo omogočiti komunikacijo s pacientom ter predvajanje glasbe (npr. za otroke) |  |  |  |
| 8.8 | MR aparat mora imeti tipko za proženje alarma med preiskavo, ki jo uporablja bolnik (pumpica) |  |  |  |
| 8.9 | Interkom v prostoru operaterja za komunikacijo s preiskovancem |  |  |  |
| 8.10 | Kamera za nadzor pacienta v območje MR diagnostike in monitor za nadzor v komandnem prostoru |  |  |  |
| 8.11 | Ponudnik mora urediti varnostno označevanje dostopov v prostore MR diagnostike ter prostor MR ter označevanje varnostnih območij (kot npr. z napisi, talnimi oznakami), skladno s priporočili standardov kakovosti |  |  |  |
| 8.12 | Ustrezni fantomi oziroma pripomočki, s katerimi lahko uporabnik preverja ločljivost in kakovost MR slik |  |  |  |
| 8.13 | Sistem mora omogočati samodejno pozicioniranje slikane anatomije/tuljave v izocenter magneta brez uporabe laserskih žarkov (vsaj za glavo, koleno), za zagotavljanje visoke stopnje kvalitete in ponovljivosti preiskav. |  |  |  |
| 8.14 | Sistem mora programsko omogočati enostavno načrtovanje slikovnega protokola iz različnih anatomskih delov telesa. |  |  |  |
| 8.15 | Upravljalna zaslona občutljiva na dotik (touchscreen) na levi in desni strani odprtine gantrija. |  |  |  |
| 8.16 | Samodejno predvajanje predhodno posnetih sporočil, ki vodijo pacienta skozi celoten potek preiskave. |  |  |  |
| 8.17 | / |  |  |  |
| 9. | AVTOMATSKI INJEKTOR KONTRASTNEGA SREDSTVA ZA MR PREISKAVE |  |  |  |
| 9.1 | Troglavi avtomatski injektor (za 2 steklenici kontrasta in 1 za fiziološko raztopino) |  |  |  |
| 9.2 | Terminal na dotik (touchscreen) s programsko opremo za izvajanje MR preiskav |  |  |  |
| 9.3 | Konstantna kontrola količine uporabljenega kontrastnega sredstva in fiziološke raztopine tekom izvajanja preiskave |  |  |  |
| 9.4 | Možnost shranjevanja do 200 protokolov |  |  |  |
| 9.5 | Možnost do 40 zaporednih faz preiskave, v vsaki je lahko faza za fiziološko raztopino in/ali kontrast, vključujoč ročne ali časovno omejene premore |  |  |  |
| 9.6 | Črpanje kontrastnega sredstva ali fiziološke raztopine direktno iz steklenice/plastenke (CM max. 2x200ml, NaCl max 2.000ml) |  |  |  |
| 9.7 | 4 avtomatski senzorji za zaznavo zraka v sistemu za 24-urno uporabo in pacientove linije |  |  |  |
| 9.8 | Nastavljiv pretok fiziološke raztopine ali kontrastnega sredstva v razponu od 0.1 do 10ml/sec, v korakih po 0,1ml/s |  |  |  |
| 9.9 | Uporaba injektorja na baterije (Li-ion, čas delovanja, ko je baterija popolnoma napolnjena najmanj 18 ur) |  |  |  |
| 9.10 | Brezžična povezava med injektorjem v preiskovalni sobi in terminalom v kontrolni sobi |  |  |  |
| 9.11 | Konstantna kontrola pritiska v sistemu tekom izvajanja aplikacije izbranega protokola |  |  |  |
| 9.12 | Nastavljiv prag najvišjega pritiska tekom aplikacije izbranega protokola med 2-14 bar |  |  |  |
| 9.13 | Filter trdnih delcev (prepreči vdor mikrodelcev npr. membrana s steklenice kontrastnega sredstva ali fiziološke raztopine ipd.) |  |  |  |
| 10. | RF KLETKA |  |  |  |
| 10.1 | RF kletka z vso potrebno opremo (vtičnice, svetila in ostala oprema kletke) z instalacijo kletke. |  |  |  |
| 10.2 | RF kletka mora biti pripravljena tako, da omogoča povezavo dodatne periferne opreme za fiziološke meritve iz kontrolne sobe v RF kletko. |  |  |  |
| 10.3 | Pri izvedbi kletke je potrebno upoštevati zahteve glede zvočne izolacije in predvidene sprejemljive ravni hrupa v sosednjih prostorih. Raven hrupa v sosednjih prostorih, ki mejijo na prostor MR med izvajanjem preiskav (razen v tehničnem prostoru z lastnimi izvori hrupa), ne sme presegati 55 dB(A) (hrup povzročen s strani MR aparata) pri nobeni od sekvenc. Za dosego tega je potrebno upoštevati predvideno sestavo sten (v gradbenih načrtih) in izdelati kletko z ustrezno izolativnostjo. Ponudnik mora predložiti podatke o zvočni izolativnosti ponujene MR kletke. |  |  |  |
| 11. | OSTALO |  |  |  |
| 11.1 | Ponujeni sistem mora ustrezati vsem standardom (CE), ki so v veljavi v Evropi in Sloveniji in obravnavajo varnost delovanja sistemov v medicinskem okolju. Ponudnik mora predložiti dokument, iz katerega je razvidno, da oprema izpolnjuje to zahtevo |  |  |  |
| 11.2 | Aparat mora biti nov, iz redne proizvodnje in še nikoli uporabljen za klinične ali demonstracijske namene |  |  |  |
| 11.3 | Ponudnik mora poskrbeti za namestitev in montažo vse dobavljene opreme, pri čemer mora poskrbeti tudi za morebitne prilagoditve na vse vrste inštalacijskih priključkov |  |  |  |
| 11.4 | Izbrani ponudnik mora ob prevzemu naročniku predati t.i. teste za zagotavljanje kakovosti delovanja MR aparata in ostale opreme, s katerimi lahko uporabnik preverja pravilnost in kakovost delovanja strojne in programske opreme |  |  |  |
| 11.5 | Ponudnik mora opraviti zagon in preizkus funkcionalnega delovanja vse nameščene opreme, pri čemer mora oprema dosegati vse zahtevane parametre |  |  |  |
| 11.6 | Ponudnik mora uporabniku predati vso tehnično in atestno dokumentacijo ter navodila za uporabo in vzdrževanje |  |  |  |
| 11.7 | Ponudnik mora zagotoviti, da bo vsa oprema dobavljena pod pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji in v vzorcu pogodbe |  |  |  |
| 11.8. | Ponudnik mora zagotoviti (v primeru izbire) pri načrtovanju priprave prostora, izvedbi del in namestitvi nove MR naprave v predvidene prostore (uporabnik je lokacijsko močno omejen!), da ne bo prihajalo do presežnih vrednosti v motnjah homogenosti magnetnega polja (shimming). Podatek o dušenju RF kabine (zadnji podatek o dušenju obstoječe RF kabine je 100dB). Ponudnik mora zagotoviti, da novi MR sistem ne povzroča elektromagnetnih motenj, ki bi vplivale na delovanje obstoječih naprav. V primeru motenj mora ponudnik izvesti dodatno RF zaščito (shielding) ali prilagoditve na novem sistemu, da se zagotovi nemoteno delovanje obeh MR naprav.. |  |  |  |
| 12. | HLADILNI SISTEM |  |  |  |
| 12.1 | Sistem za strojno hlajenje sistema vključno z redundanco, ki prepreči izgubo helija v primeru izpada osnovne hladilne enote. |  |  |  |
| 12.2 | Sistem za primarno in rezervno strojno hlajenje sistema. |  |  |  |
| 12.3 | Hlajenje MR sistema in prostora (ponudnik mora poleg hlajenja MR sistema zagotoviti hlajenje preiskovalnega prostora v pritličju, kjer se MR sistem nahaja in hlajenje tehničnega prostora v kleti) |  |  |  |
| 13. | ŠOLANJE |  |  |  |
| 13.1 | Pred pričetkom šolanja mora ponudnik oz. aplikacijski specialist opraviti vse potrebne začetne nastavitve MR aparata (osnovne protokole, RIS-mapping in podobno) |  |  |  |
| 13.2 | Šolanje mora biti izvedeno v treh delih (osnovno, nadaljevalno, napredno) pri čemer skupni čas šolanja “on site” ne sme biti krajši od 20 delovnih dni (delovni dan traja najmanj 7 ur šolanja dnevno) za radiološke inženirje, in zdravnike za vso ponujeno opremo. Ponudba mora vsebovati podatke o dolžini predvidenega izobraževanja za posamezne sklope preiskav in skupine uporabnikov. |  |  |  |
| 13.3 | Ponudnik za čas obratovanja aparata zagotovi periodično (na 2 leti) izobraževanje (“on site” ali v lastnem izobraževalnem centru) na lastne stroške |  |  |  |
| 13.4 | / |  |  |  |
| 14. | POSKUSNI ZAGON APARATA, TESTIRANJE TER PRIMOPREDAJA |  |  |  |
| 14.1 | Po uspešno opravljenem testu tehnične kakovosti aparata, delovne odčitovalne postaje, povezav in integracije ter pregledu prostorov (»tehnični prevzem«) se opravi poskusno obratovanje ter izobraževanje osebja za delo z aparatom ob prisotnosti aplikacijskega specialista, kar je osnova za končno primopredajo. Zahteve glede delovnih odčitovalnih postaj: 1. Naročnik že razpolaga strežnikom in delovno postajo in programsko opremo proizvajalca Siemens (syngo.via) in strežnikom in delovno postajo in programsko opremo proizvajalca Philips. Ponudniki, ki ponujajo opremo, kompatibilno z že obstoječo naročnikovo opremo, tega ne rabijo vključevati v ponudbo, v kolikor ponudnik ponuja opremo, ki ne bi bila kompatibilna mora v svoji ponudbi ponuditi tudi ustrezen strežnik, delovno postajo in programsko opremo. 2. Sistem za obdelavo diagnostičnih slik, z uporabo različnih orodij/aplikacij. Sistem mora temeljiti na arhitekturi klient - strežnik (v primero nekompatibilnosti z obstoječo opremo naročnika). 3. Eno delovno postajo – klient (v primeru nekompatibilnosti z obstoječo opremo naročnika). 4. Delovna postaja (klient) v konfiguraciji strežnik/klient mora imeti barvni monitor z nativno ločljivostjo vsaj 1900 x 1200 pikslov (širina x višina) in z velikostjo ekrana od 23 do 25 palcev (v primeru nekompatibilnosti z obstoječo opremo naročnika). Monitor mora biti ustrezno certificiran za pregledovanje medicinskih slik - diagnostično delo (IEC 60601-1 in/ali FDA 510 (k)) in kalibrirani po standardu DICOM 3.14. 5. Pregledovanje slik in serij v različnih tehnikah prikaza slike: 2D, 3D, 4D za vse radiološke, MR, UZ in NM vire slik. Sistem mora omogočati programska orodja za rutinske preiskave s predefiniranimi delovnimi procesi pregleda, razvrščanja in prikaza slik. Sistem mora imeti specifična orodja za pregledovanje in analizo slikovnega materiala za nevrološke, onkološke, kardiotorakalne , kostnomišične indikacije s področja radiologije. Specifična orodja omogočajo hitrejšo in ciljano obdelavo slik glede na tehniko slikanja in indikacijo. Specifična orodja mora imeti prilagojene predloge. 6. Primerjava slik zajetih z različnimi tehnikami prikaza. 7. Časovna primerjava slik zajetih z različnimi tehnikami prikaza ali enakimi tehnikami druga ob drugi. 8. Omogočena mora biti: manipulacije slike, evaluacija slike in postprocesiranje slike ter samodejno razpoznavanje anatomije. 9. Manipulacija slike mora vključevati vsaj: povečavo, premikanje in nastavitev okna za prikaz izbrane anatomije. 10. Ocenjevanje slike mora omogočati vsaj: označevanje teksta na sliki, merjenje kotov razdalj in dodajanje markerjev, sinhroniziranje listanje skozi serijo in več serij istočasno, označevanje ROI in VOI. 11. Omogočene morajo biti glede na tehniko prikaza slik vsaj naslednje funkcionalnosti: 2D, prikaz multiplanarna rekonstrukcije (MPR), MPR z izbiro debeline reza, MPR fuzija, MIP, MIP z izbiro debeline reza, MiniP, volumska tehnika prikaza (VRT), cinematična tehnika prikaza (CRT). Omogočeno mora biti pregledovanje aksialnih, koronarnih in sagitalnih rezov. Omogočeno mora biti pregledovanje raztegnjene slike (CPR). Prikazane morajo biti referenčne linije v 2D in 3D pregledu. Omogočeno mora biti avtomatsko označevanje vretenc hrbtenice in reber na CT slikah. Omogočeno mora biti avtomatsko označevanje vretenc hrbtenice na MR slikah. 12. Omogočeno mora biti napredno dokumentiranje in vizualizacija rezultatov v tekstovni in slikovni obliki glede na posamezen sistem v: PDF, tekst, HTML, DOCX, RTF, DICOM, DICOM SC formatu vsem uporabnikom z odobrenim dostopom. Omogočena mora biti možnost tiskanja rezultatov . Sistem mora imeti prednastavljene izvidne predloge za avtomatični zajem rezultatov in slik in možnostjo ročnega dodajanja poljubnih slik. 13. Programska oprema za osnovne funkcije (primerjava 2 ali več študij, združevanje slik, filtracija slik, 2D/3D pregled, subtrakcija in generiranje difuzijskih slik, ADC mape za poljubne b-vrednosti. Omogočenih mora biti več predefiniranih tipov za pregledovanje ene/več serij od ene do vsaj slik na zaslon. 14. Omogočeno mora biti samodejno in ročno združevanje slik. Omogočena mora biti možnost prekrivajočih se anatomskih področij iz različnih preiskav, v sliko večjega formata, tudi če imajo različno resolucijo, matriko, FOV in debelino rezine. Možnost izvajanja absolutnih meritev na sestavljeni sliki. 15. Za enega sočasnega uporabnika morajo biti omogočene naslednje napredne funkcionalnosti: - Omogočena mora biti semi avtomatična segmentacija in volumetrična analiza lezij (3D pogled). - Omogočati mora prikaz MRA žilja v MPR, MIP, CPR in VRT. Omogočati mora polsamodejno prepoznavanje segmentov ožilja. Omogočena mora meritve vaskularnih lezij, npr. ocena stenoze. - Možnost 4D izračuna parametrov farmakokinetičnega modela MR prostate iz dinamičnih MR serij (Kep, Ktrans, Ve, Wash-in, Wash-out, peak enhancement, TTP) s samodejno poravnavo in registracijo. - Omogočati mora oceno perfuzijskih setov z možnostjo samodejne poravnave premikov. Barvno kodirani izračun in prikaz vsaj naslednjih parametrov: relativni MTT, relativni CBV, relativni CBF, TTP, PBP in Tmax. - Omogočati mora prikaz funkcionalnosti AIF. Možnost ocenjevanja perfuzija-difuzija. Omogočati mora samodejno avtomatsko izdelavo parametričnih map iz surovih podatkov DSC MR perfuzijskega slikanja, kvantitativno analizo s pomočjo ročno oblikovanih interesnih področij (ROI), ocenjevanje in kalkulacijo tkiva. Ponudniki lahko dokazujejo te zahteve tudi z izjavo proizvajalca. |  |  |  |
| 15. | TEŽA MR APARATA |  |  |  |
| 15.1 | Skupna teža MR aparata, vključno z mizo za pacienta, inštalacijami in helijem ne sme presegati 4,8 tone, kolikor dopušča trenutna statična obremenitev prostora uporabnika. |  |  |  |