SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Univerzitetni klinični center Ljubljana Zaloška cesta 2 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 845080118-119-25 |
| Naziv javnega naročila | Dobava medicinske stomatološke opreme |

1. VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE

| Št. sklopa in naziv opreme | Količina (v kosih) | Minimalne tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1. Program EXOCAD | 2 | - CPU: Intel Core-i9 11900k / AMD Ryzen 9 5900X - RAM: 16 GB DDR4 brez ECC - Grafika: Nvidia RTX 2060 (6 GB GDDR6) ali RTX 3070 / AMD Radeon RX 5600 XT ali 6700XT (6 GB GDDR6) - Ločljivost zaslona: WQHD (2560x1440), priporočeno: UHD (3840x2160) - Moč: 750+ W |
| 2. Laboratorijski skener | 1 | - odprtost sistema - možnost skeniranja artikulatorja - široko delovno področje (100mm x 73mm x 60mm ) - zunanje dimenzije 505mm x 271mm x 340mm - skeniranje z modro svetlobo - hitrost skeniranja 8s za polni zobni lok - 4 kamere z zmogljivostjo 5 megapikslov - natančnost skeniranja 4 mikrone - možnost skeniranja odtisov - možnost barvnega skeniranja - avtomatska nastavitev višine skeniranja - povezljivost USB 3.0 |
| 3. Kriruške lupe | 3 | Optični sistem - Tip povečave: Galilejski - Povečava: 2.5x do 3.5x - Delovna razdalja: 350 mm – 500 mm (odvisno od konfiguracije) - Vidno polje: do 120 mm (pri 2.5x) - Globina fokusa: do 140 mm - Nastavitev interpupilarne razdalje: individualno nastavljiva Okvir - Model okvirja: Techne RX - Material: Aluminij in kompozitni materiali - Prilagoditve: Nastavljiv nosni most, teleskopski nosilci - Teža okvirja z lupami: približno 60–80 g Ergonomija in udobje - Lahka konstrukcija za zmanjšanje obremenitve vratne hrbtenice - Ergonomski kot nagiba za naravno držo med delom - Mehki silikonski nosniki in ročke za večje udobje Osvetlitev - Svetilka: Univet EOS NEXT ali EOS 2.0 - Svetilnost: do 75.000 lux - Temperatura barve: približno 5700 K (dnevna svetloba) - Napajanje: baterija z USB-C polnjenjem - Avtonomija: do 12 ur delovanja Dodatki in oprema - Trda zaščitna škatla - Čistilna krpica iz mikrovlaken - Nastavljiv trak za glavo - Orodje za nastavitev - Navodila za uporabo Certifikati in skladnost - CE certifikat (v skladu z MDR – Medical Device Regulation) - EN ISO 13485 - RoHS skladnost |
| 4. Kartotečne omare 3xTREVIS+ 3xBISELY | 6 | - Kartotečni predalnik Dimenzije (VxŠxG): 1625 x 415 x 620 mm - Barva: Svetlo siva (RAL 7035) - Število predalov: 5 - Dimenzije predala: V 242 x Š 325 x G 525 mm - Nosilnost predala: vsaj 40 kg - Predali za viseče mape ali kartoteke formata A4 leže, - polno dno, odlaganje je možno tudi na dno predala, - možnost pregrad in naslonov (dodatna oprema). - Ključavnica cilindrična zaklene vse predale hkrati. - Vodila s 100% izvlekom. - Anti-tilt mehanizem, ki onemogoča prevračanje predalnika. - Predalnik ob dobavi že sestavljen. - Teža: največ 50kg - PVC okvirček za označevalne kartončke. |
| 5. Instrumentarska (mayo) mizica s hidravličnim cilindrom | 2 | - Konzolna mizica - inox pladenj dimenzije 40x30 cm z robom - pladenj inox s poglobljenim robom 5 mm s 3 strani (ena daljša stranica brez roba), - ogrodje inox, - nastavljiva po višini od 80 do 115 cm, - na 4 kolesih fi 75 mm, od tega dve z zavoro |
| 6. Aparat za strojno širjenje koreninskih kanalov s pripadajočimi vozički (ENDOPILOT) | 3 | Tehnične specifikacije endodontski aparat (Schlumbohm EndoPilot Ultra Plus ali podoben) I. Osnovna konfiguracija naprave (vključeno v osnovni paket): Glavna enota: - Zaslon: LCD barvni zaslon na dotik. - Baterija: Integrirana polnilna Li-ion baterija za mobilno delovanje. - Povezljivost: s stopalko. - Upravljanje: Modularni sistem z možnostjo nadgradnje. Mikromotor z apex lokatorjem: - Tip: Visoko-zmogljiv endodontski mikromotor. - Navor: Popoln nadzor z nastavljivim navorom (navedite max. navor, npr. do 6 Ncm). - Hitrost: Nastavljiva hitrost vrtenja (navedite obseg, npr. 100 - 1000 RPM). - Gibanje: Recipročno ali enosmerno (kontinuirano) vrtenje. - Apex lokator: Integriran digitalni apex lokator za sprotno merjenje delovne dolžine med preparacijo in samostojno uporabo. Varnostne funkcije: - Samodejno zmanjšanje hitrosti/navora v bližini apexa. - Samodejni izklop ob dosegu delovne dolžine. - LED indikator obremenitve instrumenta. - LED indikator bližine apexa. - Kolenčnik: Standardni RA kolenčnik za prenos vrtenja. Grelni ročnik za vertikalno kondenzacijo: - Tip: Ergonomski, lahek in tanek ročnik. - Gretje: Segreje konico na želeno temperaturo v < 10 sekundah. - Nastavitev temperature: Preko zaslona na dotik glavne enote. - Indikacija: LED indikator na koncu ročnika za pripravljenost (želena temperatura). Polnilni ročnik (pištola za gutaperko): - Tip: Ergonomska polnilna pištola. - Gretje polnila: Segreje gutaperko v < 10 sekundah. - Nastavitev temperature: Preko zaslona na dotik glavne enote. Ultrazvočni modul: - Tip: Ultrazvočni ročnik - Namen: Dostop, ponovna zdravljenja, irigacija, kondenzacija, apikalna kirurgija. - Povezava: Integracija z glavno enoto nadzor moči Brezžična stopalka: - Funkcija: Brezžično upravljanje mikromotorja (vklop/izklop, smer vrtenja) in drugih funkcij. - Povezljivost: Avtomatska povezava z glavno enoto. Osnovni dodatki: - Gutta Percha (standardna): 100x - Polnilni nastavki (tipov/velikosti): 5x - Grelni ščitniki : 4x - Grelna konica (za vertikalno kondenzacijo): 1x - Polnilec za glavno enoto in baterijo: 1x - Navodila za uporabo (v slovenskem jeziku) Dodatna oprema : - Okreten voziček s tremi policami, napajalnim kablom in dvema električnima vtičnicama za hrambo in uporabo sistema. V. Splošne zahteve: - Certifikati: Naprava mora imeti veljavni certifikat CE in biti v skladu z veljavnimi direktivami EU za medicinske pripomočke - Garancija: Minimalno 24 mesecev garancije na napravo. Servis in podpora: Ponudnik mora zagotoviti dostopnost tehnične podpore in servisnih storitev v Sloveniji. |
| 7. Termodezinfektor | 1 | - Naprava mora biti izdelana iz kovinskega ohišja, površina mora biti zaščitena in jo je možno mokro čistiti in razkuževati z razkužili, notranja komora je iz nerjavečega jekla. - Omogočati mora programe za čiščenje in termično dezinfekcijo instrumentov in pripomočkov za zobozdravstveno nego: -Vario TD Dental, -Vario TD Dental+, -Vario TD Intezivni, -Special 93 ˚C-10'. - Zunanje dimenzije širina 600 mm (+/-3%) , globina 600 mm (+/-5%) , višina 835mm (+/-2%). Uporabne mere pomivalne komore višina 520mm (+/-3%), širina 530mm (+/-3%), globina zgornje košare 474mm (+/-5%) in globina spodnje košare 520mm (+/-5%). - Delovanje na priključno moč elektrike do max 10 kw 400V, 3 faze (50 Hz). - Ohišje mora biti zvočno in toplotno izolirano. - Termodezinfektor mora imeti avtomatsko dozirno napravo za procesno kemijo. - Aktivno sušenje z vgrajenim HEPA filtrom s parnim kondenzatorjem, po končanem postopku mora biti material suh. - Naprava se mora priključiti na hladno in na toplo vodo. - Prikazovalnik in funkcije tipk na komandni plošči morajo biti razumljive, prikazovalnik mora prikazovati tudi faze pranja. - Vrata stroja se morajo ob vklopu stroja avtomatsko zakleniti in ostati zaklenjena do konca trajanja procesa, prav tako morajo ostati zaklenjena tudi ob neizvedeni termodezinfekciji ali kakršnikoli drugi napaki. - Na dnu komore mora biti nameščen fini in grobi filter za enostavno čiščenje, ki ga lahko sname in očisti uporabnik. - Naprava mora imeti sistem za zaščito pred izlivom vode. - Gibljiva odtočna cev (za odtok do max FI 50 mm v steni ). - Glasnosti stroja v delovanju naj ne presega 70 dB - Naprava mora imeti voziček s košarami na dveh nivojih (spodnja in zgornja) z vložki z žično mrežo z gostoto zank največ 1,8 mm. - Stroj mora imeti naslednje certifikate: - certifikat EN ISO 15883-1/-2, - certifikat EN 61010-2-040, - certifikat EN 61326-1, - certifikat EN 1717, - deklaracija o ustreznosti z MDD 93/42/EEC, - skladnost z uredbo o medicinskih pripomočkih MDR (EU) 2017/745, - EC certifikat proizvajalca z listo standardnih proizvodov. - Uporabniku mora omogočati enostavno, brezhibno in jasno uporabo. Slovensko navodilo je na A4 formatu. - CE certifikat (certifikat za verodostojnost uporabe določenega tipa naprav in aparatov v Evropski uniji), vidno na stroju. - Ponudnik mora zagotoviti montažo (vodovodne inšt.), ter priklop stroja na el. omrežje z glavnim servisnim stikalom in sklopko. - Ponudnik mora poleg stroja ponuditi tudi ustrezen demineralizator vode ali primerno RO (reverzno osmozo). V primeru demineralizatorja mora ponudnik zagotoviti sistem za javljanje iztrošenosti A-K vsebnosti. - Ponudnik mora v času garancijske ter po garancijske pogodbene dobe zagotoviti, kvalitetno demineralizirano vodo za potrebe brezhibnega delovanja stroja. - Ponudnik mora zagotoviti šolanje osebja oz. uporabnika za varno delo. - Ponudnik mora predložiti originalni katalog/brošuro iz katerega bo razviden ponujeni artikel (kataloška številka) z vsemi karakteristikam. V katalogu naj bodo jasno označene strokovne in tehnične zahteve za ponujeni artikel. |
| 8. Interoralni skener | 1 | - Voziček naj bo na kolesih - Naj vsebuje vsaj dve vtičnici za električni priklop - Dimenzije police za odlaganje računalnika naj bodo vsaj 40cm širine in 38cm globine. SKENER: - Intaoralni skener naj omogoča brezžično povezovanje tako preko Wi-Fi omrežja (brez USB adapterja) kot tudi s tehnologijo 5GHz (z adapterjem), kar je pomembno zaradi prenosljivosti sistema in uporabo na več delovnih mestih. - Doseg brezžičnega skeniranja naj bo vsaj 15 metrov od računalnika. - Intraoralni skener naj omogoča popolno kompatibilnost z obstoječim sistemom (3Shape TRIOS) in omogoča shranjevanje pacientov in digitalnih odtisov v obstoječo programsko opremo in bazo podatkov. - Programska oprema naj omogoča namestitev na več računalnikih na istem internetnem omrežju z enotno bazo podatkov o pacientih. - Programska oprema skenerja naj naj bo odprtega tipa in omogoča izvoz digitalnih odtisov vsaj v treh 3D zapisih: STL, DCM in PLY. - Ob skenerju naj bodo vključene vsaj 3 baterije za brezžično povezovanje in adapter za polnjenje. - Posamezna baterija naj omogoča vsaj 60 minut neprekinjenega skeniranja. - Teža intraoralnega skenerja naj ne presega 300g skupaj z baterijo. - Intaoralni skener naj ne zahteva kalibriranja in naj zagotavlja natančnost brez izvajanja le tega. - Intraoralni skener naj omogoča hitro segrevanje, ki preprečuje zarositev pri skeniranju v ustih. - Intraoralni skener naj skenira v realnih barvah in omogoča registracijo barvnih odtenkov zob v barvnih ključih (VITA Classical in VITA 3D-Master). - Programska oprema skenerja naj omogoča spremljanje sprememb v ustih in primerjavo skenov zajetih v različnem časovnem obdobju (t.i. monitoring). - Programska oprema naj omogoča analizo stičnih točk z antagonisti. - Intraoralni skener naj omogoča detekcijo in registracija gibanja spodnje čeljustnice pri njenih mejnih gibih, kar je pomembno za ugotavljanje drsnih stikov med funkcionalnimi gibi. - Skener naj omogoča fluorescenčno skeniranje, ki omogoča detekcijo kariesa. - Programska oprema naj vsebuje možnost simulacije zdravljenja na fotografiji pacienta (t.i. Smile Design). - Programska oprema naj omogoča izbiro slovenskega jezika. - Priložena naj bodo tudi navodila za uporabo v slovenskem jeziku, ki so lahko v digitalni obliki. |
| 9. Apeks lokatorji | 10 | APEX LOKATORJI - Zaslon: LCD barvni zaslon - Dimenzije aparata vsaj: Širina 103-105 mm x Dolžina 103-105 mm x Višina 103-105 mm - Teža minimalno: 360 – 380 gramov - Napajanje na baterije - Možnost modularne nadgradnje kasneje na sistem z ENDO ročnikom - Akustični signali za večjo varnost - Mora vsebovati tester funkcij za sprotno preverjanje delovanja (po potrebi), ki se priključi v aparat |
| 10. Enodontski mikroskop | 1 | Optika - Uporabnik mora območje zdravljenja videti s kristalno čisto stereoskopsko sliko - Sistem mora imeti planarno apokromatsko optiko - Sistem mora zagotavljati naravno reprodukcijo barv od roba do roba vidnega polja Okularji - Sistem mora imeti okularje s širokim vidnim poljem, 12,5 x povečavo, primerne za uporabo z očali - Nastavitev medzenične razdalje mora biti omogočena v razponu od 55 mm do vsaj 75 mm - Nastavitev dioptrije mora omogočati vrednost med +5 in -8 dpt. - Sistem mora zagotavljati razpon vidnega polja od 9,5 mm do 151 mm Povečava - Sistem mora imeti 5-stopenjsko spreminjanje povečave z razmerjem 6:1 - Glede na uporabljene optične komponente mora sistem ponujati optično povečavo od 1,75-krat do 19,3-krat Fokus - Sistem mora imeti vgrajen varioskop z goriščno razdaljo med 200 mm in 430 mm in ga mora biti enostavno upravljati. Razpon ostrenja mora biti vsaj 230 mm. Osvetlitev - splošno - Sistem mora ponujati koaksialno osvetlitev s hladno svetlobo - Sistem mora ponujati krmilni gumb za nastavitev svetlosti z enim samim prstom - Sistem mora ponujati krmilni gumb za prilagajanje premera osvetlitvene točke z motornim pogonom za usmerjeno zdravljenje - Sistem mora zagotavljati homogeno osvetljeno vidno polje, visok kontrast in zelo dobro zaznavanje globine - Sistem mora imeti hladilni sistem, ki je čim bolj odstranjen od vidnega polja za boljše čiščenje LED osvetlitev - Sistem mora imeti osvetlitev LED, ki vključuje 3 posamezne LED diode za rdečo modro in zeleno svetlobo - Sistem mora imeti osvetlitev LED z značilnostmi dnevne svetlobe in visoko barvno reprodukcijo - Sistem mora ponujati osvetlitev LED s svetlostjo, enakovredno ksenonski - Sistem mora zagotavljati osvetlitev z belo svetlobo, ki praktično ne potrebuje vzdrževanja za obdobje 8 let - Pri delovni razdalji 200 mm mora sistem zagotavljati tipično jakost svetlobe 150 Klux - Sistem mora omogočati aktiviranje vsakega integriranega načina vizualizacije z enim prstom - Oranžni barvni način - Sistem mora nuditi način svetlobe (način neposredne svetlobe namesto filtra), ki preprečuje prezgodnje strjevanje tipičnih kompozitnih materialov - Zeleni barvni način - Sistem mora nuditi način osvetlitve (način neposredne svetlobe namesto filtra), ki izboljša slikovni kontrast med krvjo in tkivom, tako da ju je mogoče bolje razlikovati - Način realne svetlobe - Sistem mora nuditi način svetlobe, ki preprečuje prezgodnje strjevanje tipičnih kompozitnih materialov za več kot 60 sekund, hkrati pa ohranja zaznavanje barv in globine - Sistem mora imeti barvno temperaturo 5500 K Integrirana kamera polne HD ločljivost - Sistem mora ponujati popolnoma integrirano videokamero za pozicioniranje kirurškega mikroskopa brez dodatnega bremena, stranske neuravnoteženosti in vpliva zunanjih kablov. - Sistem mora ponujati integrirano videokamero HD s funkcijo snemanja v živo. - Sistem mora imeti tovarniško nastavljeno video kamero z video optiko, ki zagotavlja popolno ostrino med mikroskopom in sliko kamere. - Sistem mora imeti integrirano videokamero z ločljivostjo polne HD ( 1080p), ki lahko zajema slike in snema videoposnetke. - Sistem mora ponujati funkcijo snemanja v varovalni shrambi, ki snema do 60 sekund pred aktiviranjem funkcije snemanja, tako da se nikoli ne zamudi pomembnih situacij. - Sistem mora imeti informacijski sistem za jasno dodelitev ustvarjenih slik in videoposnetkov pacientu. - Sistem mora imeti daljinski upravljalnik za funkcije snemanja fotografij in videoposnetkov v vsakodnevnem delovnem procesu. - V ponudbo mora biti vključen kabel dolžine vsaj 5m za prenos video signala do monitorja. Ergonomija - Sistem mora imeti kompaktno in majhno zasnovo, ki zdravniku omogoča optimalen dostop do bolnika, brez da bi moral spremeniti svoj položaj - Sistem mora imeti vgrajeno vrtljivo zaslonko za povečanje globinske ostrine. - Sistem mora zagotavljati zanesljivo pozicioniranje z naprednimi mehanskimi komponentami sistema za obešanje - Sistem mora imeti stikalo za naklon, ki v delovnem položaju vklopi osvetlitev, v stanju pripravljenosti pa jo izklopi - Sistem mora imeti 120-stopinjsko vpenjanje - Sistem mora imeti nagibni tubus v razponu od 0° do 180° - Sistem mora imeti osrednji krmilni gumb za upravljanje vseh funkcij vizualizacije sistema - Sistem z vsemi funkcijami mora biti mogoče upravljati z eno roko, ne da bi bilo treba premikati sistem ali da bi zdravnik moral spremeniti svojo pozicijo - Sistem mora omogočati dobro mobilnost celotnega sistema - Garancijska doba 24 mesecev. Preventivni redni letni pregled po preteku enega leta mora biti vključen Nadgradnje - Sistem mora biti na uporabniški lokaciji nadgradljiv na augumentirano vizualizacijo, kot sta načina dela brez odbleskov in fluorescenco. |
| 11. Defibrilator | 1 | Defibrilator - z razširjenim (invazivnim) monitoringom - Oblika defibrilacijskega vala mora biti bifazična. Mora imeti možnost spreminjanja energije od 2J. Polnjenje defibrilatorja ne sme biti daljše od 10s. Defibrilator mora imeti modul za analizo ritma, ki je izvršena znotraj 5 s. Omogočati mora sinhrono elektro konverzijo. Sinhrona elektro konverzija mora pričeti znotraj 60 ms od vrha R zobca. Omogočati mora nadzor nad ST-spojnico in trend ST-spojnice (pri vsaki spremembi večji kot 1 mm, naj aparat natisne rezultat z vrednostmi ST-spojnice za vsak odvod in opozori v katerem odvodu je prišlo do odstopanj). Mora omogočati uporabo ročnih, internih in samolepljivih elektrod. Samolepljive elektrode morajo omogočati z istimi elektrodami monitoring, defibrilacijo in zunanje spodbujanje srca. Mora imeti zunanje defibrilacijske ročke (za odrasle in otroke) in 3 stranske torbice za shranjevanje kablov in senzorjev (iz leve, desne in na zadnji strani). Zaradi lažjega dostopa naj bodo priklopi s sprednje strani in ne od strani. Nastavljiv metronom za hitrost zunanje masaže srca. Možnost stiskov prsnega koša v fazi polnjenja z energijo v AED in ročnem načinu. - Zunanji spodbujevalec: Mora imeti možnost spodbujanja po potrebi (demand) ali s fiksirano frekvenco (fixed rate). Trajanje pulza ni daljše od 40 ms. Frekvenca mora biti nastavljiva vsaj do 140 utripov na minuto. Jakost električnega toka mora biti nastavljiva vsaj do 180 mA. Refraktarno obdobje ne sme biti daljše od 350 ms. - Vir energije: Baterija (Li-ion ali NiCd) mora biti brez spominskega učinka. Obstajati mora možnost priklopa na zunanji vir energije 220 V in/ali 12 V. Baterija mora omogočiti vsaj 5 ur nadzorovanja bolnika ali vsaj 400 defibrilacij z maksimalno energijo oz. vsaj 5 ur delovanja zunanjega spodbujevalca. Baterija se mora polniti tudi med delovanjem defibrilatorja, če je priklopljena na zunanji vir energije. Mora imeti dve neodvisni bateriji z možnostjo menjave baterije brez ugašanja aparata. Hkrati mora omogočati delovanje brez baterij in ob tem biti priključen na elektriko preko polnilca. Defibrilator mora delovati z eno baterijo, z obema baterijama ali brez baterij z uporabo polnilca. Nadzor življenjskih funkcij. Defibrilator mora imeti tudi možnost nadzora življenjskih funkcij: EKG 3 odvodi, EKG –12 odvodov z interpretacijo glede na starost in spol bolnika, NIBP, IBP (invazivno merjenje krvnega tlaka), SpO2, EtCO2, temperatura. Nadzor EKG mora omogočati poleg običajnih alarmov, tudi prepoznavanje aritmij pri katerih je bolnika potrebno defibrilirati. Pulzni oksimeter mora razpolagati z možnostjo odpravljanja artefaktov gibanja in z možnostjo merjenja SpCO in SpMet preko naprstnega senzorja, ki hkrati meri tudi SpO2. EtCO2 mora temeljiti ali na sidestream ali na microstream tehnologiji. - Zajem podatkov: Notranji spomin mora omogočati zajem vseh podatkov o nadzorovanih življenjskih funkcijah, podatke o defibrilacijah in podatke o vnesenih dogodkih vsaj 300 minut neprekinjene EKG krivulje. Defibrilator mora omogočati pri zajemu podatkov časovno označevanje posameznih dogodkov. Defibrilator mora omogočiti ali brezžični prenos podatkov do osebnega računalnika (GPRS, Bluethoth, Wi-Fi) ali pa uporabe spominskih kartic. Možnost analize reanimacijskih dogodkov na osebnem računalniku z ustrezno programsko opremo, ki je že v uporabi na kliniki (Stryker-Code Stat™). Reanimacijska ekipa uporablja opremo, ki je življenjsko pomembna in dejansko vpliva na izid zdravljenja. Vsi člani ekipe so izurjeni za delovanje v življenjsko ogrožajočih situacijah, kamor spada tudi rokovanje z omenjeno opremo. Vsaka sprememba opreme bi lahko ogrozila kvaliteto oskrbe. Programska oprema omogoča analizo oskrbe po oživljanju, kamor sodi čas in frekvenca kompresij, prekinitve oživljanja, vrednosti vitalnih znakov, prikazane numerično in v obliki trenda. Vse našteto program prikaže statistično in kot poročilo v obliki grafov. Tako je pomemben kazalnik kakovosti. Defibrilator mora imeti tiskalnik. - Fizične lastnosti Teža polno opremljenega defibrilatorja skupaj z baterijami in zunanjimi ročkami ne sme presegati 10 kg. Defibrilator mora delovati na temperaturah od -15 do +45 °C, v vlažnosti zraka od 5 do 95 %. Mora biti odporen na vlago (splashproof IPX4). Omejena elektronska emisija. Odpornost na padec in vibracije po standardu IP44. - Zaslon Zaslon mora biti barvni LCD viden tudi pod ostrim stranskim kotom. Diagonala zaslona mora biti minimalno 180 mm. Ločljivost mora odgovarjati VGA standardu (640 x 480). Na zaslonu se morajo videti najmanj 3 krivulje. Ostali podatki so lahko numerični. Ponudnik mora zagotoviti brezplačno izobraževanje za delo z defibrilatorjem za osebje na kliniki, ki bo rokovalo z aparatom. |

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago v celoti ustreza zgoraj navedenim zahtevam.

V/na     		 , dne

Ime in priimek: