PROJEKTNA NALOGA

OBJEKT: Kirurški oddelek - pritličje ob UC

Opis potrebnih del in opreme za postavitev nove CT NAPRAVE v obstoječa prostora

Ptuj, julij 2025

I. SPLOŠNI DEL

1. Uvod

V SB Ptuj se bodo izvajala GOI dela v okviru Oddelka kirurgije. GOI dela se bodo izvajala v eni fazi.

2. Namen projektne naloge

Namen projektne naloge je ponudnike CT aparata in ponudnike GOI del za vse faze del (v nadaljevanju ponudnik CT aparata) seznaniti v kakšnem stanju so prostori v katere se bo montiral CT aparat in njemu pripadajoča oprema. Ponudnika CT aparata prav tako želimo opozoriti, na kaj mora ob posegih v prostore in instalacije biti pazljiv, koga mora o določenih posegih v inštalacije in opremo upoštevati in angažirati, katere dodatne posege in storitve bo moral izvesti ob primopredaji, ter ga seznaniti kako naj organizira delo na gradbišču.

Obstoječi prostori, ki so predmet obravnave se nahajajo v pritličju objekta t.i. nova kirurgija. Na razpolago sta dva prostora in sicer prostor P-8 (urgenca) in P-9 (soba za prebujanje).

NOVA KIRURGIJA

Slika 1: Posnetek kompleksa SB Ptuj

II. OPIS GRADBENIH DEL IN INŠTALACIJ

- ARHITEKTURA, OPREMA

Na razpolago sta dva prostora, ki ju je potrebno združiti, da se pridobi večji prostor za postavitev CT aparata ter manjši prostor za operaterja- kontrolna soba, garderobo  in soba za zdravnika. Vsak ponudnik pri ponudbi predloži skico predlagane postavitve prostorov.

Skupna kvadratura obeh prostorov, ki se združita je cca. 48,00 m². Predelna stena med prostoroma se ruši in se postavi nova stena, glede na potrebe dobavitelja CT aparata.

Predmet razpisa je tudi ureditev novih sanitarij. V prostoru obstoječe mavčarne se izvedejo nove sanitarije na površini cca.
4,00m². Ponudba mora vključuvati kompletno izvedbo novih sanitarij z vsemi potrebnimi priklopi, ustreznimi obdelavami sten, tal in stropov, z vso potrebno novo sanitarno opremo in novimi vhodnimi vrati, ki se izvedejo iz kontrolnega prostora. Vse instalacije v
omenjenem prostoru se izvedejo na novo. Priklopi se navežejo na obstoječe priklope.

Obstoječi prostori nimajo zaščite proti sevanju, zato je potrebno prostor, kjer pride CT aparat, ustrezno zaščititi z zaščito proti sevanju, odvisno od zahtev CT aparata.

V nosilne stene se ne posega.

Pred pričetkom del, mora ponudnik CT aparata preveriti nosilnost talne plošče. V kolikor nosilnost talne plošče ne ustreza za potrebe postavitve novega CT aparat, je potrebno narediti projekt in jo glede na projekt ustrezno ojačati.

- Rušitvena in gradbena in dela

Ponudnik mora v okviru svoje ponudbe zagotoviti vsa potrebna rušitvena dela za postavitev novega CT aparata in v ponudbo vključiti tudi statično preveritev ustrezne nosilne konstrukcije – talne plošče za potrebe postavitve novega stroja. Za novi CT aparat se po navodilih dobavitelja stroja ustrezno prilagodi/izvede novi temelj.

V kolikor nosilnost talne plošče ne ustreza za potrebe postavitve novega CT aparat, je potrebno narediti projekt in jo glede na projekt ustrezno ojačati.

Vse nove predvidene predelne stene naj so mavčno kartonske, z ustrezno PB zaščito, glede na zahteve aparata. Pred pričetkom rušitvenih del mora ponudnik zagotoviti tudi odstranitev vse opreme.

- Zaščita pred sevanjem

Ponudnik mora v okviru svoje ponudbe zagotoviti zaščito pred sevanjem s PB zaščito vseh sten v skladu s potrebami oz. zahtevami dobavitelja CT aparata. Zaščito morajo vsebovati tudi vse vratne in okenske odprtine v prostoru CT aparata . Novo svinčeno okno med CT aparatom in kontrolno sobo ne sme biti manjše kot 120/80cm in mora biti v enem kosu. Zaščita pred sevanjem se prilagodi zahtevam dobavitelja novega CT aparata.

- Finalni tlaki

Ponudnik mora v okviru svoje ponudbe zagotoviti zamenjavo vseh pvc talnih oblog prostorov. V prostorih CT aparata mora biti tlak elektroprevoden na bakreni mreži, stik med steno in tlemi pa zaokrožen. Višina zaključka tlaka na steni je 10 cm. Vsi stiki finalnega tlaka naj so varjeni. V kontrolni sobi se izvede antistatični pvc tlak. Barva po izboru investitorja.

- Spuščeni stropovi

Ponudnik mora v okviru svoje ponudbe zagotoviti zamenjavo in izvedbo vseh sekundarnih/spuščenih stropov in sicer kot mavčni rasterski strop.  Višine spuščenih stropov se določijo glede na potrebe strojnih in elektro inštalacij v teh prostorih.

- Keramičarska dela

Ponudnik mora v okviru svoje ponudbe zagotoviti stensko keramiko pri novo izvedenem umivalniku v novih sanitarijah.

- Pleskarska dela

Ponudnik mora v okviru svoje ponudbe zagotoviti finalno glajenje in pleskanje vseh sten. Vse mavčne stene so bandažirane (na stikih), dvakrat kitane, brušene in dvakrat barvane z latex barvo po želji naročnika.

- Stavbno pohištvo

Ponudnik mora v okviru svoje ponudbe zagotoviti zamenjavo vseh obstoječih vrat in podbojev. Pri vhodu v prostor s CT aparatom se izvedejo nova električna drsna vrata s kontroliranim pristopom, z ustrezno zaščito proti sevanju, glede na potrebe CT aparata. Vrata med kontrolno sobo in CT prostorom morajo imeti zaščito proti sevanju, glede na potrebe dobavitelja CT aparata. Dobavijo se nova vrata med kontrolno sobo in wc-jem, vrata v zdravniško sobo ter vrata iz hodnika v kontrolno sobo.

Potrebna oprema po prostorih:

- Kabina – montažna

- Stol/klop za pacienta

- Stenski  obešalnik za obleke z odlagalno poličko in ogledalom

- CT prostor, kontrolna in zdravniška soba

Potrebno je opremiti kontrolno in zdravniško sobo. V CT prostoru je potrebno izvesti novo umivalno mesto – umivalnik ter pohištveno opremo po želji oz. potrebi naročnika.  Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži skico umeščene opreme.

2. STROJNE INŠTALACIJE

Splošno

V sklopu prenove prostorov za namestitev nove CT naprave naj se, glede na tehnološke zahteve CT naprave in prostorske potrebe za izvajanje CT diagnostike, v obravnavanih prostorih na novo uredijo vsi potrebni funkcionalni prostori.

Prav tako naj se na novo uredijo vse potrebne strojne instalacije,

posebej za tehnološke potrebe CT naprave in posebej za potrebe samih diagnostičnih CT prostorov.

Predvidoma so vse strojne instalacije in strojna oprema, vodovod, kanalizacija, radiatorsko ogrevanje, medicinski plini, delno tudi hlajenje, v obravnavanih prostorih že obstoječe.

Te naj se na ustrezno prilagodijo novim zahtevam diagnostičnih CT prostorov in tehnološkim zahtevam CT naprave.

V obravnavanih prostorih je trenutno zagotovljeno naravno prezračevanje, mehansko prezračevanje trenutno ni izvedeno.

Priključki na javno gospodarsko infrastrukturo

V sklopu ureditve diagnostičnih prostorov za potrebe CT naprave se v obstoječe priključke na javno gospodarsko infrastrukturo ne posega. V zvezi z tem se ne izvajajo nobena dela.

Vodovod in kanalizacija

V obravnavanih prostorih, predvidenih za diagnostične CT prostore, sta trenutno montirana dva umivalnika, priključena na obstoječi razvod hladne vode, tople vode, cirkulacije tople vode in odtoka.

V sklopu novo urejenih diagnostičnih CT prostorov naj se vse instalacije vodovoda in kanalizacije prilagodijo funkcionalnim in tehnološkim zahtevam prostorov.

Obstoječe instalacije hladne vode, tople vode, cirkulacije tople vode in odtokov naj se po potrebi ustrezno prilagodijo oziroma delno izvedejo na novo, skladno z novo razporeditvijo prostorov in sanitarnimi potrebami.

Vsi sanitarni elementi naj se v celoti zamenjajo. Na novo naj se vgradijo umivalniki z ustreznimi sanitarnimi armaturami, skladno z zahtevami uporabnika in veljavnimi tehničnimi predpisi.

Na novo se uredijo nove sanitarije, ki se vežejo na obstoječe priključke v bližini ter novo umivalno mesto - umivalnik v CT prostoru.

Ogrevanje

V obravnavanih prostorih, predvidenih za diagnostične CT prostore, je trenutno izvedeno radiatorsko ogrevanje.

Vgrajena sta dva radiatorja, priključena na obstoječi sistem hišnega centralnega ogrevanja. V sklopu novo urejenih diagnostičnih CT prostorov naj se obstoječa radiatorja demontirata.

Vse instalacije radiatorskega ogrevanja naj se prilagodijo novim funkcionalnim in tehnološkim zahtevam prostorov.

Obstoječe instalacije pa naj se po potrebi prilagodijo novo predvidenim lokacijam radiatorjev, skladno z novo razporeditvijo prostorov.

Na novo naj se vgradijo ustrezni radiatorji z vgrajenimi termostatskimi ventili in termostatskimi glavami, skladno z veljavnimi predpisi in zahtevami uporabnika.

Hlajenje

V obravnavanih prostorih, predvidenih za diagnostične CT prostore, je trenutno v enem izmed dveh prostorov za potrebe hlajenja montirana notranja in zunanja split enota. V drugem prostoru hlajenje ni izvedeno.

V sklopu novo urejenih diagnostičnih CT prostorov naj se obstoječe split hlajenje demontira.

Demontira naj se ena notranja in ena zunanja split enota z vsem pripadajočimi instalacijami.

Hlajenje vseh novo urejenih diagnostičnih CT prostorov naj se izvede na novo, skladno z zahtevami uporabnika, tehnološkimi zahtevami novo nameščene CT naprave in veljavnimi standardi za diagnostične prostore. Vsi elementi hlajenja naj se ustrezno prilagodijo prostorskim, funkcionalnim in tehnološkim zahtevam novo urejenih prostorov in vgrajene opreme.

Predvidi naj se izvedba split ali VRF hlajenja, odvisno od izbranih tehničnih rešitev, ki bodo zadostile zahtevam uporabnika in tehnologije CT naprave.

Prezračevanje

V obravnavanih prostorih, predvidenih za diagnostične CT prostore, je trenutno zagotovljeno naravno prezračevanje, brez izvedenega mehanskega prezračevanja. V sklopu novo urejenih diagnostičnih CT prostorov naj se, kjer je to mogoče, tudi v prihodnje predvidi naravno prezračevanje, pod pogojem, da izpolnjuje vse tehnične zahteve in zagotavlja ustrezno kakovost zraka glede na namembnost prostora.

V primeru, da zaradi nove razporeditve prostorov naravno prezračevanje ni izvedljivo, ni ustrezno ali ne zagotavlja zahtevane kakovosti zraka in pogojev za delovanje CT naprave, naj se izvede mehansko prezračevanje z vračanjem odpadne energije.

Prezračevalni sistem naj se projektira in izvede skladno z novo prostorsko zasnovo in funkcionalnimi in tehnološkimi zahtevami diagnostične opreme.

Medicinski plini

V obravnavanih prostorih, predvidenih za diagnostične CT prostore, so instalacije medicinskega plina (O2), že obstoječe.

V sklopu novo urejenih diagnostičnih CT prostorov naj se obstoječe instalacije kisika ohranijo.

Glavni razvodi naj ostanejo obstoječi, priključni razvodi pa naj se po potrebi ustrezno prilagodijo novi razporeditvi prostorov in tehnološkim zahtevam CT naprave.

V diagnostičnem prostoru CT naprave naj se predvidi priključitev na obstoječi sistem z izvedbo dveh priključnih mest za kisik (O2), skladno z zahtevami uporabnika in predpisi za medicinske pline.

Tehnološko hlajenje za potrebe CT naprave:

Za tehnološko hlajenje CT naprave naj se projektira in izvede ustrezen sistem hlajenja, s katerim se zagotovi nemoteno delovanje CT naprave in vzdržujejo ustrezna temperatura v diagnostičnih CT prostorih.

Način in hladilna moč sistema naj se prilagodita tehnološkim zahtevam izbrane CT naprave.

- ELEKTRIČNE INSTALACIJE

Splošno

V sklopu umestitve nove CT naprave v prostore, je potrebno prostore prilagoditi tako tehnološkim zahtevam CT naprave kakor tudi prostorskim zahtevam za potrebe za izvajanje CT diagnostike. Zaradi tega je potrebno ustrezno prilagoditi oz. izvesti na novo tudi električne inštalacije in električno opremo.

Obstoječe električne inštalacije in električna oprema se na področju obdelave v kompletu demontira. Funkcionalne oz. delujoče elemente je potrebno predati tehnično-vzdrževalni službi (TVS) SB Ptuj. Ostalo odpeljati na deponijo oz. predati v razgradnjo, vse v skladu z zakonodajo o gradbenih odpadkih.

Kompleks SB Ptuj je že priključen na vso potrebno javno gospodarsko infrastrukturo. V sklopu investicije umestitve nove CT naprave se ne predvideva poseg v obstoječe priključke. Vsa električna oprema se tako priključi na interne priključke v sklopu kompleksa SB Ptuj.

Podlaga za izdelavo projektne naloge za načrt s področja elektrotehnike in za izvedbo elektro inštalacijskih del je projektna naloga arhitekture in programska projektna naloga za omenjeno CT napravo. Predmet električnih instalacij in električne opreme, ki jih je potrebno projektno obdelati in izvesti so namenjeni tako splošni uporabi, kot radiološki diagnostiki, podrobneje CT napravi.

Pri načrtovanju električnih instalacij in električne opreme ter pripadajočih sistemov je potrebno upoštevati arhitekturno razporeditev in namembnost prostorov, zahteve iz zasnove notranje nemedicinske in medicinske opreme, zahteve iz načrta požarne varnosti, zahteve novih in obstoječih tehnoloških porabnikov in naprav, zahteve iz načrta s področja strojništva ter zahteve, ki izhajajo iz tehnične dokumentacije same CT naprave.

V vseh fazah načrtovanja in izvajanja je potrebno upoštevati: tehnično smernico za graditev zdravstvenih stavb TSG-12640-002:2021, tehnične smernice TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah, TSG-N-002:2021 Nizkonapetostne električne instalacije, TSG-N-003:2021 Zaščita pred delovanjem strele in TSG-1-004:2022 Učinkovita raba energije ter druge standarde, predpise in veljavno zakonodajo.

Pri nekaterih tehničnih rešitvah je potrebno sodelovanje s tehnično vzdrževalno službo (TVS) SB Ptuj in strokovnim osebjem oddelka za radiološko dejavnost oz. uporabniki prostorov ter zunanjimi pogodbenimi partnerji (v primeru navezav na obstoječe sisteme).

Obstoječe inštalacije in opremo je potrebno preveriti na objektu samem (razpoložljive kapacitete, ustreznost priključkov, …) in zagotoviti funkcionalnost načrtovanih in izvedenih električnih instalacij in opreme ter pripadajočih sistemov.

Elektroenergetsko napajanje

Kompleks SB Ptuj je že priključen na javno elektroenergetsko infrastrukturo. Zaradi umestitve novega CT aparata, se ne predvideva posegov v prej omenjeno obstoječo priključitev.

Kompleks SB Ptuj ima napajanje zagotovljeno preko lastne transformatorske postaje in rezervne napajanja z diesel elektro agregatom (DEA).

Interni NN razvod

V kompleksu SB Ptuj je celotno mrežno napajanje ob izpadu javne mreže napajano z DEA. Napajanje nove CT naprave bo izvedeno iz internih NN električnih razdelilnikov.

V okviru investicije je potrebno izvesti novo NN napajanje za potrebe tehnološke naprave (CT naprava). Ostala splošna inštalacija se bo napajala enako kot do sedaj, to je iz lokalnih internih električnih razdelilnikov.

Glavni NN razvodni razdelilnik se nahaja v objektu t.i. stara kirurgija, v kletni etaži, v elektro prostoru. Razdelilnik je starejše izvedbe zato se predvideva izvedba novega izvoda, ki se priključi neposredno na obstoječe zbiralnice (delo pod napetostjo). Za nov izvod se predvidi novo odklopno polje v nadometni izvedbi.

Splošni porabniki (razsvetljava, vtičnice,…) se napajajo iz etažnega električnega razdelilnika, ki se nahaja v elektro prostoru v medetažnem delu t.i. zveznega objekta.

Na celotni trasi je potrebno predvideti vsa pripadajoča dela (npr. odpiranje in zapiranje spuščenega stropa, namestitev kabelskih polic, kabelskih lestev, zaščitnih cevi, vključno z izkopi,…).

Električni razdelilniki

V kolikor tehnologija CT naprave zahteva, se v sklopu investicije izvede interni električni razdelilnik. Novi električni razdelilnik se locira glede na arhitekturno zasnovo in glede na potrebe po priključitvi porabnikov.

Za potrebe splošnih porabnikov na področju umestitve se uporabijo obstoječi interni električni razdelilniki v objektu.

Vsi novi električni razdelilniki morajo biti z minimalno 30% prostorsko rezervo, izvedeni in narejeni ter označeni po veljavnih tehničnih predpisih in standardih, opremljeni s ključavnicami (en tipski ključ), signalnimi lučkami in vgrajenimi več-funkcijskimi instrumenti za prikazovanje napetostnega stanja in tokovnih obremenitev.

Izdelani morajo biti iz materiala, odpornega na ogenj in mehanske poškodbe. Pre-tokovne zaščitne naprave in zaščitne naprave na okvarni tok morajo biti lahko dostopne tudi medicinskemu osebju. V vsakem razdelilniku mora biti tokovna shema z jasno označenimi tokokrogi, porabniki in prostori, ki jih napajajo. Označbe na tokokrogih se morajo logično ujemati z označbami na zaščitnih elementih tako, da je dovolj pregledno tudi za medicinsko osebje.

Na zunanji strani razdelilnika mora biti ploščica z imenom proizvajalca oz. podjetja, ki vzdržuje opremo, tipska oznaka razdelilnika ali identifikacijska številka, ki omogoča, da se dobijo vse potrebne informacije, oznaka uporabljenega sistema ozemljitve in podatki o opremi, ki se iz njega napaja. Napisna ploščica mora biti nameščena in izvedena tako, da je vidna in berljiva tudi po montaži ter ves čas uporabe razdelilnika (gravirane ploščice, pritrjene z vijačenjem, oz. podobno).

Električna inštalacija za malo moč in ostale priključke

Pri načrtovanju in izvedbi je potrebno upoštevati vse veljavne tehnične predpise, pravilnike, standarde, smernice in zakonodajo iz področja električnih inštalacij.

Vertikalni del splošne električne inštalacije se naj izvede podometno, v stenah, z ustreznimi zaščitnimi cevmi. Prav tako naj se podometno izvede horizontalni del, ki bo potekal v tlaku. Horizontalni del, ki bo potekal nad sekundarnim stopom se izvede v nadometni izvedbi s pomočjo kabelskih polic, kabelskih pajkov in/ali držal za kabelske snope.

Del inštalacije je predviden tudi po t.i. zidnih inštalacijskih oz. parapetnih kanalih. Le-ti se izvedejo na področju delovnih mest z delovno postajo in v predelu kontrolnega pulta v kontrolnem prostoru.

Dimenzije parapetnih kanalov se prilagodijo glede na količino vgrajenih elementov.

Število električnih priključkov se prilagodi glede na delovni proces oz. glede na potrebe diagnostične MR naprave. Za posamezno delovno mesto se predvideva šest energetskih vtičnic.

Število priključnih mest za potrebe CT naprave se določi glede na zahteve CT aparata.

Glede na osnovni sistem NN napajanja (mreža/DEA) ni potrebe po barvnem ločevanju vtičnic. Naprave, ki potrebujejo brezprekinitveno napajanje oz. t.i. UPS napajanje se napajajo preklo lokalnih UPS naprav. Prav tako je UPS naprave potrebno predvideti za delovne postaje. Kapacitete UPS naprave se prilagodijo glede na potrebe naprav, ki jo napajajo in morajo imeti možnost priključitve v podatkovno mrežo.

UPS za potrebe delovanje periferne opreme CT naprave in za zaščito pred izgubo podatkov diagnostike je potrebno zagotoviti v sklopu CT naprave.

Razred odziva na ogenj vodnikov oz. kablov se določi v načrtu požarne varnosti (NPV). Prav tako se v NPV določijo morebiti požarni sektorji, dimne cone,… V primeru več požarnih sektorjev je potrebno prehod inštalacij ustrezno požarno zatesniti (smernica SZPV 408).

V primeru prebojev med požarnimi sektorji, je le-te potrebno po končanju del protipožarno zatesniti z negorljivimi certificiranimi materiali oz. polnili, ki imajo enako odpornost kot mejni konstrukcijski elementi.

Razsvetljava

Splošna razsvetljava

Pri pripravi projektne dokumentacije in pri izvedbi razsvetljave morajo biti upoštevani vsi veljavni standardi (npr. SIST EN 12464), tehniški predpisi, pravilniki (npr. Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih), tehnične smernice (npr. Pravilnik o učinkoviti rabi energije) in druga področna zakonodaja (npr. Zeleno javno naročanje).

Vsi prostori v sklopu umestitve CT naprave se opremijo z umetno razsvetljavo. Število, razporeditev in tip svetilk v posameznem prostoru se prilagodi glede na namembnost prostora in delovne naloge, vse v skladu s standardom. Pri tem je potrebno poleg zadostne osvetljenosti upoštevati enakomernost osvetljenosti, barvni spekter svetlobe, bleščanje in sence, kar vse vpliva na kvaliteto in varnost dela ter na delovno počutje. Prav tako je elemente razsvetljave prilagoditi tipu namestitve (vgradne, nadometne, stenske,…). Svetilke so naj v LED tehniki, temperatura svetlobe 4000K, faktor izkoristka nad 0,95. Svetilke morajo imeti življenjsko dobo vsaj 50.000 ur, garancijo min. 5 let in biti opremljene z ustreznimi energetsko učinkovitimi elektronskimi napajalniki.

Prižiganje razsvetljave se izvede lokalno s stikali. V predelu delovnega mesta z zaslonskimi napravami (monitorji) se predvidi zatemnjevanje oz. regulacija svetlosti, pri čemer se lahko uporabijo tipkala.

Po izvedbi je potrebno predložiti meritve osvetljenosti prostorov, ki so bili predmet obdelave.

Varnostna razsvetljava

Varnostno razsvetljavo je potrebno prilagoditi glede na obstoječi sistem varnostne razsvetljave in izvesti v skladu z načrtom požarne varnosti oz. študije požarne varnosti, ki velja za celoten kompleks. Razporeditev svetilk se izvede glede na prostorsko ureditev.

Pri načrtovanju in izvajanju upoštevati: SIST EN 1838, Razsvetljava-Zasilna razsvetljava; SIST EN 60598-2-22, Svetilke-2.22. del: Posebne zahteve-svetilke za zasilno razsvetljavo; SIST EN 50172 Sistemi za nujnostno razsvetljavo evakuacijskih poti; tehnične smernice in drugo področno zakonodajo.

Prav tako morajo biti zagotovljeni ustrezni nivoji osvetljenosti, smer evakuacije, evakuacijske poti, določena ključna mesta in izhodi pa v celoti označeni z dobro vidnimi varnostnimi znaki.

Varnostna razsvetljava je predvidena z namenskimi samostojnimi svetilkami, z lokalnim akumulatorskim napajanjem in LED svetlobnimi izvori. Avtonomija se prilagodi glede na zahteve iz načrta požarne varnosti. Svetilke varnostne razsvetljave so naj opremljene z mikroprocesorsko enoto za samodiagnostiko oz. s t.i. ''avto-test'' funkcijo, ki zelo olajša preverjanje in vzdrževanje varnostne razsvetljave.

Po končani montaži je potrebno, v skladu s Pravilnikom o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite opraviti prvi preizkus, o opravljenem preizkusu izdati poročilo o preizkusu ter potrdilo o brezhibnem delovanju.

Telekomunikacijsko omrežje

Kompleks SB Ptuj je že priključen na javno telekomunikacijsko infrastrukturo. Zaradi umestitve nove CT naprave se ne predvideva posegov v prej omenjeno obstoječo priključitev.

Telefonija in podatkovna mreža

V sklopu investicije je potrebno izvesti zadostno število potrebnih podatkovnih priključkov na interno telekomunikacijsko/računalniško TK/R)omrežje.

V obstoječem objektu (t.i. zvezni del), se v pritlični etaži nahaja obstoječi TK prostor z internim TK/R vozliščem (glej sliko). T/R priključki se v obstoječe telefonsko in podatkovno omrežje SB Ptuj vključijo preko mrežnega oz. LAN kabla (min. cat. 6a).

Na vseh delovnih mestih in na drugih lokacijah, kjer obstaja potreba po komuniciranju z uporabniki javnega telefonskega omrežja ali pa potreba po internem komuniciranju, je potrebno zagotoviti po dva T/R priključka.

Prav tako je potrebno vsa delovna mesta, kjer se predvideva delovna postaja (računalnik) in na drugih, kjer je potreba po povezavi z računalniško mrežo, opremiti s štirimi T/R priključki.

Število priključkov za potrebe CT naprave in pripadajoče opreme se prilagodi glede na zahteve dobavitelja CT naprave.

Omenjeni priključki se speljejo v obstoječe telekomunikacijsko vozlišče.

Po dokončanju del je potrebno opraviti meritve celotnega obdelovanega univerzalnega ožičenja in predložiti merilne protokole.

Za določitev vseh relevantnih pogojev telefonije in računalniške mreže, kakor tudi izbire opreme, je potrebno sodelovati s osebjem TVS SB Ptuj.

Audio komunikacija- audio govorna naprava

Med kontrolnim prostorom in CT prostorom (tudi diagnostični oz. preiskovalni prostor) je potrebno izvesti dvosmerno audio komunikacij. Zaradi posebnih pogojev namestitve audio opreme v CT prostoru, mora sistem biti dobavljen in izveden v sklopu same CT naprave.

- ZAKLJUČEK

Ostale splošne zahteve investitorja in navodilo ponudnikom dobave in montaže CT aparata

Za potrebe umestitve CT aparata v omenjene prostore, je potrebno izdelati PZI projektno dokumentacijo, ki bo poleg umestitve aparata v prostor obravnavala tudi vsa potrebna GOI dela, opremo, ter ostala potrebna dela in storitve.

Projektna dokumentacija PZI mora biti izdelana skladno z veljavno zakonodajo in vsemi elaborati, študijami, meritvami, potrebnimi za izvedbo. V kolikor projektanti PZI dokumentacije posegajo v že izvedene prostore in inštalacije objekta se morajo z investitorjem oz. osebo določeno za stike s projektanti dogovoriti o možni izvedbi.

V ponudbi morajo biti zajeta tudi vsa tista dela, ki bodo začasno potrebna tekom izvajanja investicije in bodo omogočala nemoteno in varno izvajanje del na gradbišču in istočasno nemoteno opravljanje zdravstvenega procesa v sosednjih prostorih bolnišnice in sosednjih oddelkih. Mišljene so predvsem določene zapore, prevezave vseh vrst instalacij, zaščita pred prahom, izdelave prebojev, navezave na obstoječe instalacije, premostitve, preselitve prostorov itd, dostave materiala in opreme. Prav tako je veliko pozornost potrebno posvetiti dostopu delavcev v prostore, kjer se montira CT aparat, saj je dostop v te prostore možen edino preko prostorov, ki so že v obratovanju. Zato se bodo morale na tem segmentu še posebej spoštovati zahteve KOBO.

Na območju SB Ptuj je v veljavi parkirni red. Izbrani ponudnik mora za sebe in za svoje podizvajalce dogovoriti način, možnost dostopa in način parkiranja.

Delo in dostava materiala ter opreme na gradbišče morata biti organizirana tako, da ne motita dostopa vozil do vhodov v ostale sosednje objekte.

Na območju SB Ptuj, ni mogoče organizirati začasnih in trajnih deponij materiala. Izvajalec del mora poskrbeti za sprotni odvoz embalaže.

V ponudbi mora biti zajeto delo tudi izven rednega delovnega časa (popoldan, ponoči, sobote, nedelje, prazniki), saj se bodo dela izvajala v prostorih, kjer delo poteka predvsem dopoldan. Zato bo potrebno izvajanje del prilagoditi delovnemu procesu bolnišnice.

V ponudbi morajo biti zajeta vsa dela skupaj z vsemi dobavami, transporti in montažami v prostor kjer bo nameščen CT aparat.

Posebej je potrebno preveriti gabarite transportnih poti za vnos opreme. V kolikor bodo potrebni posegi na transportni poti za vnos opreme v prostor, mora ponudnik te stroške zajeti v svoji ponudbi. Po končanem vnosu se mora vzpostaviti prvotno stanje.

Obvladovanje bolnišničnih okužb

Pri izdelavi projektne dokumentacije, izvajanju gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter dobavi in montaži opreme morajo vsi sodelujoči izvajalci upoštevajo sledeča navodila:

- * upoštevanje prostorsko tehničnih smernic,

- * dosledno ločevanje čistih in nečistih poti,

- *  ustrezni pristopi na oddelek,

- * na vsakem oddelku je potrebno predvideti možnost izolacije,

- * ustrezna preskrba s pitno vodo in opremljenost umivalnih mest,

- * ustrezno prezračevanje,

- * ustrezno odstranjevanje odpadnih vod, odpadkov,

- * ustrezno skladiščenje sterilnega materiala,

- * uporabo materialov, ki jih bo možno vzdrževati in dobro čistiti,

- * predvideti ustrezno zaščito gradbišča v času gradnje (proti prašna zaščita ipd.).

Dela, ki niso zajeta v projektni nalogi

Ponudnik naj pri ponudbi navede in zajame dela, ki so po njegovem nujno potrebna za izvedbo investicije, niso pa zajeta v projektni nalogi.

Tehnični pregled

Prostori CT so že v uporabi in imajo opravljen tehnični pregled in pridobljeno uporabno dovoljenje, zato ni potrebe po ponovnem tehničnem pregledu in pridobiti uporabnega dovoljenja. Ponudnik pa naj pri pripravi ponudbe vključi še :

- izdelavo PID dokumentacije (projekt izvedenih del);

- izdelavo Dokazila o zanesljivosti objekta;

- izdelavo NOV dokumentacije (navodila za obratovanje in vzdrževanje);

- izdelavo in namestitev navodil, napisov, oznak v slovenskem jeziku na pripadajoče dele CT aparata;

- izvesti vse potrebne meritve  (električne, zaščite pred sevanjem);

- po potrebi dopolniti že izdelan izkaz požarne varnosti objekta z izkazom požarne varnosti za te prostore, za kar bo potrebno angažirati izdelovalca požarne študije in izkaza požarne varnosti na objektu.

Vsa GOI dela je potrebno pred projektiranjem uskladiti z naročnikom in upoštevati morebitne spremembe ter želje naročnika.