Obrazec št. 5

TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE

TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE TER POGOJI ZA ROBOTA ZA PIPETIRANJE IN PRIPRAVO NGS KNJIŽNIC S POTREBNIM POTROŠNIM MATERIALOM VEZANIM NA OPREMO, GARANCIJO IN POGARANCIJSKIM VZDRŽEVANJEM

A. SPLOŠNE ZAHTEVE, VKLJUČNO Z GARANCIJSKIM IN POGARANCIJSKIM PREVENTIVNIM VZDRŽEVANJEM

A.1.	Izbrani ponudnik mora dobaviti, montirati in izročiti v razpolaganje in last ter v funkcionalno uporabo kvaliteten in sodoben sistem/opremo specificirano v tem dokumentu. Vsa oprema mora biti prevzeta s strani Onkološkega inštituta skladno s prevzemnimi protokoli ustreznega proizvajalca.

A.2.	Robot za pipetiranje in pripravo NGS knjižnic in ostala oprema se montirajo v prostore Oddelka za molekularno diagnostiko Onkološkega inštituta Ljubljana skladno z dogovorom med ponudnikom in proizvajalci ter naročnikom.

A.3.	Vse specifikacije opreme in njenih lastnosti, kakor tudi vsi ostali pogoji, ki so zapisani v tem dokumentu, so pogodbene obveznosti ne glede na način njihovega zapisa.

A.4.	Ponudnik mora k svoji ponudbi priložiti podroben opis vsebine oziroma predmeta javnega naročila, iz katerega mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse strokovno tehnične zahteve naročnika in mora vsebovati:

- Podroben opis opreme/sistema v skladu s posebnimi zahtevami naročnika (strokovno tehnične lastnosti opreme/sistema),

- Kataloge in/ali prospektne materiale v slovenskem ali angleškem jeziku v katerem/kateri bodo jasno razvidne vse strokovno tehnične karakteristike ponujenega blaga, ki izhajajo iz naročnikovih strokovnih zahtev,

- Navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku (v tiskani obliki),

- Ponudnik mora za ponujeno opremo/sistem zagotoviti pooblaščen servis/serviserja v Republiki Sloveniji ali v Evropski uniji, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje – vzdrževanje ponujene opreme.

Ponudnik za izpolnjevanje navedenega pogoja v ponudbi priloži dokument, ki dokazuje, da ima proizvajalec ponujene opreme pooblaščen servis/serviserja v Republiki Sloveniji ali Evropski uniji, in sicer:

  - pisno izjavo, da je kot ponudnik hkrati tudi pooblaščeni servis/serviser in ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje – vzdrževanje ponujene opreme ali

  - fotokopijo sklenjene pogodbe med ponudnikom in pooblaščenim servisom/serviserjem, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje – vzdrževanje ponujene opreme.

A.5.	Montaža opreme, prvi testni zagon, izvedba testov:

Po dobavi in montaži opreme ter implementaciji protokola za pipetiranje in pripravo NGS knjižnic, ki je opisan v sklopu B.2. (TruSightOncology500 (DNA+RNA+HRD) (Illumina) za vsaj 16 vzorcev, pri katerih se izvede priprava vseh treh knjižnic DNA/RNA/HRD naenkrat (skupno 48 NGS knjižnic) naenkrat)se izvede prvi testni zagon za protokol opisan pod sklopom B.2. z vodo (namesto reagentov). Za prvi testni zagon in izvedbo protokola opisanega pod sklopom B.2. mora izbrani ponudnik zagotoviti tudi potreben potrošni material - plastikovino (brez reagentov za pripravo knjižnice) opisan v sklopu C.9.

A.6.	Tehnični prevzem:

Za datum tehničnega prevzema se smatra datum uspešno opravljenega kvalitativnega in kvantitativnega pregleda dobave in montaže opreme ter izvedbe del, in sicer:

- prvi zagon in preizkus funkcionalnega delovanja opreme,

- uspešna izvedba testov

- dobavljen potrošni material za 15 dnevno (10 delovnih dni) poskusno delovanje (glej točko A. 7)

Tehnični prevzem mora biti opravljen najkasneje v 20 delovnih dneh od dobave opreme. Za datum uspešno opravljenega tehničnega prevzema se smatra datum, ko pooblaščena predstavnika pogodbenih strank podpišeta zapisnik o tehničnem prevzemu. Prevzem se opravi v 3 delovnih dneh po pisnem obvestilu izbranega ponudnika (izvajalca), da je opravil vse obveznosti za tehnični prevzem.

Naročnik sme pričeti uporabljati opremo v 15 dnevnem poskusnem delovanju po podpisu zapisnika o tehničnem prevzemu.

A.7.	Poskusno delovanje:

Pogoj naročnika pred končnim prevzemom je 15 dnevno poskusno delovanje (10 delovnih dni) na oddelku, kjer bo sistem nameščen in ki se začne izvajati takoj po uspešno izvedenem tehničnim prevzemom. Za poskusno delovanje mora izbrani ponudnik na svoje stroške dobaviti ves potreben potrošni material – plastikovino opisan v sklopu C.9 (brez reagentov za pripravo knjižnice) za izvedbo protokola pipetiranja opisanega v sklopu B.2..

Potrošni material (za poskusno delovanje) se dobavi na dan tehničnega prevzema opreme/sistema, kar je tudi pogoj za uspešno opravljen tehnični prevzem.

A.8.	Izobraževanje uporabnikov:

Ponudnik mora v prvih dneh 15 dnevnega poskusnega delovanja zagotoviti izobraževanje po programu proizvajalca opreme za delo s sistemom pri naročniku. Stroške izobraževanja krije izbrani ponudnik.

Informativno izobraževanje za delo s sistemom za sekvenciranje nukleinskih kislin druge generacije in analizo pridobljenih podatkov je mišljeno za 8 oseb zaposlenih na omenjenem oddelku in za najmanj 1 osebo tudi praktično usposabljane.

A.9.	Končni prevzem je mogoče opraviti le na podlagi zapisnika o primopredaji in z izročitvijo vseh potrebnih listin, navedenih v pogodbi ter ob pogoju, da je sistem po uspešno izvedenem tehničnem prevzemu ter zaključenem izobraževanju uporabnikov brezhibno deloval v obdobju 15 dnevnega poskusnega delovanja na Oddelku za molekularno diagnostiko

V kolikor pride do napak pri delovanju sistema med poskusnim delovanjem jih mora izbrani ponudnik/izvajalec odpraviti po določilih in pogojih pogodbe, ki veljajo za garancijsko vzdrževanje.

V primeru, da gre za večjo napako na sistemu in je izbrani ponudnik/izvajalec ne odpravi v dveh (2) delovnih dneh se poskusno delo podaljša za 15 delovnih dni. V primeru odprave manjših napak se poskusno delo sistema ne prekine.

V kolikor napake izbrani ponudnik/izvajalec ne bo odpravil ter se 2-kratno poskusno obratovanje sistema ne zaključi uspešno, mora izbrani ponudnik/izvajalec zagotoviti nov, nerabljen sistem, za katerega bodo veljali enaki pogoji po pogodbi.

Za datum končnega prevzema se smatra datum uspešno opravljenega kvalitativnega in kvantitativnega pregleda izvedbe celotnega predmeta pogodbe in odpravo vseh ugotovljenih napak ter podpis končnega primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov pogodbenih strank, najkasneje pa v 10 dneh po zaključku poskusnega delovanja sistema/opreme.

A.10.	Garancijsko vzdrževanje ponujene opreme:

Ponudnik mora zagotoviti brezplačno garancijsko vzdrževanje nove opreme po načelu »all inclusive« minimalno 12 mesecev od končnega prevzema v obsegu popolnega servisiranja in vzdrževanja, ki vključuje redne preventivne servise, potrebno kalibriranje aparature in izredno vzdrževanje z brezplačno zamenjavo okvarjenih delov in vseh ostalih stroškov servisiranja (stroški dela, vključno s potnimi stroški in časom serviserja na poti). V primeru, da opreme ne bo mogoče popraviti oziroma bo popravilo trajalo več kot 45 dni, bo ponudnik zamenjal opremo z novo nerabljeno.

Garancija mora obsegati:

- odpravo okvar ob normalni uporabi,

- preventivno vzdrževanje po navodilih proizvajalca,

- rezervne dele,

- stroške dela in z njim povezane stroške,

- ostale stroške, ki so potrebni za nemoteno delovanje opreme.

Ponujena oprema mora ustrezati vsem standardom, ki veljajo za tovrstno opremo v Sloveniji, in mora imeti vse potrebne certifikate. Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika pred sprejemom odločitve zahteva predložitev ustreznih dokazil.

A.11.	Pogarancijsko vzdrževanje ponujene opreme:

Ponudnik mora po izteku 12 (dvanajst) mesečnega garancijskega obdobja zagotoviti pogarancijsko preventivno in korektivno vzdrževanje opreme/sistema po principu »all inclusive« za obdobje 5 let po priporočilih proizvajalca in glede na laboratorijske standarde.

Preventivno vzdrževanje vključuje najmanj 1x letno:

- umerjanje/kalibracija vseh elementov potrebnih za normalno delovanje robota za pipetiranje,

- verifikacija ob vsakem preventivnem pregledu,

- nadgradnja programske opreme robota za pipetiranje in pripravo NGS knjižnic, v kolikor je proizvajalec v času preventivnega vzdrževanja posodobil programsko opremo,

- pregled, vzdrževanje in preverjanje notranjih komponent robota za pipetiranje

- izdelava poročila.

Kurativno vzdrževanje naj obsega:

- popolno servisiranje z brezplačno zamenjavo okvarjenih rezervnih delov in vseh ostalih stroškov servisiranja (stroške dela in potne stroške)

- vse nadgradnje računalniških komponent in programske opreme,

- popolna aplikativna podpora uporabniku,

- dostopnost aplikativnega specialista po mailu in telefonu med delavniki med 8 in 16h.

A.12.	Splošne zahteve za garancijsko in pogarancijsko vzdrževanje:

Če kupec v garancijskem ali pogarancijskem (ob sklenjeni pogodbi za pogarancijsko vzdrževanje) času ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju opreme ali katerega koli dela opreme, ali napake v zvezi z montažo, mora to nemudoma sporočiti prodajalcu po elektronski pošti na kontaktne podatke iz pogodbe.

Prodajalec se obvezuje, da se bo na vsako prijavo okvare s strani kupca odzval z intervencijo znotraj odzivnega časa.

Odzivni čas je čas od pisne prijave okvare do začetka odpravljanja okvare, in sicer v roku štirih (4) ur po prejemu obvestila o okvari. Napako mora odpraviti v roku 72 ur po prejemu obvestila o okvari.

Če prodajalec v roku dvainsedemdeset (72) ur napake ne more odpraviti, je dolžan pisno obvestiti kupca, kdaj bo napaka odpravljena. Pisno obvestilo prodajalca ne odvezuje odgovornosti za škodo, ki bi nastala naročniku zaradi prekoračitve roka za odpravo napake. V primeru, da prodajalec ne more odpraviti napake v predvidenem roku, bo kupcu brezplačno zagotovil uporabo nadomestne opreme, če kupec to zahteva. Rok za zagotovitev uporabe nadomestnega sistema je 8 delovnih dni.

Pogodbena oprema in pogodbena dela bodo opravljena kvalitetno, sodobno, skladno z veljavnimi predpisi in normativi.

Ponudnik se obvezuje, da bo zagotavljal kupcu rezervne dele, servis opreme in potreben potrošni material še najmanj 4 leta po poteku prve pogodbe za potrošni material, torej skupno 10 let od predaje sistema v uporabo naročniku.

A.13.	Ostalo:

- Ponudnik zagotavlja, da je ponujena oprema nova, nerabljena in izpolnjuje vse tehnične zahteve naročnika.

- Iz priložene prospektne dokumentacije mora biti jasno razvidno izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev naročnika (natančno označena dokazila tehničnih značilnosti, po enakem vrstnem redu kot si sledijo posamezne točne zahtevane specifikacije predmeta naročila).

B.  POSEBNE ZAHTEVE ZA ROBOTA ZA PIPETIRANJE IN PRIPRAVO NGS KNJIŽNIC (posebne zahteve za aparat in pripadajočo opremo)

Ponudba za »Robota za pipetiranje in pripravo NGS knjižnic« mora poleg robota za pipetiranje vsebovati tudi primeren sistem za neprekinjeno električno napajanje, programsko opremo in računalnik za upravljanje z robotom (podrobne specifikacije navedene v nadaljevanju). Ponudba naj vsebuje vse »dodatne aparate«, ki omogočajo delovanje sistema-robota za pipetiranje v skladu z zahtevami naročnika.

| ZAHTEVANI POGOJI, KARAKTERISTIKE IN OPREMA | Izpolnjevanje zahteve (ponudnik naj navede iz katerega dokumenta je razvidno izpolnjevanje zahteve npr. št. strani, poglavja, točke, iz kataloga, prospekta ali navodil za uporabo ali drugega ustreznega dokumenta) | Za uporabo naročnika (tega stolpca ponudnik ne izpolnjuje) |
| --- | --- | --- |
| B.1. Robot za pipetiranje in pripravo NGS knjižnic mora omogočati naslednje možnosti uporabe: - sočasna priprava knjižnic TruSight Oncology 500 DNA/RNA Kit (proizvajalca Illumina) in TruSight Oncology 500 HRD Kit (proizvajalca Illumina) - priprava knjižnic QIAseq Targeted DNA Pro Custom panel (Qiagen), - priprava AVENIO Tumor Tissue CGP Kit (Roche) - priprava Illumina AmpliSeq Custom Panels knjižnice (Thermofisher) - Illumina DNA Prep with Enrichment (Illumina) – priprava knjižnic za dedne rake - Archer FusionPlex (Archer - pripravo različnih PCR/RT-PCR reagenčnih mešanic Dokazilo: Dokument proizvajalca. |  |  |
| B.2. Robot za pipetiranje mora imeti nameščen že pred-pripravljen in preizkušen protokol za pipetiranje in pripravo knjižnic TruSightOncology500 (DNA+RNA+HRD) (Illumina) za vsaj 16 vzorcev, pri katerih se izvede priprava vseh treh knjižnic DNA/RNA/HRD naenkrat (skupno 48 NGS knjižnic) naenkrat. Ponudnik mora implementirati ta protokol ob dobavi robota za pipetiranje. Protokol pipetiranja mora omogočati tudi prilagodljivost v številu vzorcev (trojčkov), ki jih lahko robot naenkrat pipetira (od 8 ali 16) brez potrebe po ročnem spreminjanju že obstoječega protokola. Dokaz: Naročnik lahko zahteva ogled simulacije protokola TSO500 (DNA+RNA+HRD) in izpis-print screen grafičnega prikaza protokola iz programa, ki upravlja aparat. |  |  |
| B.3. Robot za pipetiranje mora omogočati pripravo knjižnic z minimalnim posredovanjem uporabnika, brez potrebe, da bi uporabnik prestavljal reagenčne mešanice/vzorčke v termoblok ali PCR aparat, posredovanje je omejeno le za občasno menjavo reagentov. Aparat mora biti popolnoma integriran (vsi moduli so del iste naprave, brez zunanjih dodatkov). Na delovni površini morajo biti integrirani vsi aparati, ki so potrebni za avtomatizirano sočasno pripravo NGS knjižnic TruSightOncology500 (DNA+RNA) (Illumina) in TruSight Oncology 500 HRD Kit (Illumina). Zmogljivost naj bo za 16 takih trojčkov knjižnic (tj. 16 × DNA + RNA + HRD = 48 knjižnic naenkrat). Na delovni površini naj ima integrirana vsaj 4 ali več termoblokov, ki omogočajo gretje in stresanje, hladilni blok ki omogoča hlajenje, PCR aparat, stresalnik, magnetno »stojalo«, odpad …prostore za tipse, plošče in vzorce... pa je vse integrirano v aparat. (število termoblokov je odvisno od konfiguracije protokola pipetiranja, ki pa mora omogočati hkratno pripravo 48 knjižnic, kot je navedeno zgoraj) - termoblok in hladilni blok (cooler) (min temperaturni razpon od 4°C do 70°C), - stresalnik-termo blok (do 2500rpm oz. vsaj do1800rpm, 2mm orbitala, temperaturni razpon: od sobne T do 105°C) - PCR modul (s temp. razponom 4°C-99°C, PCR naj bo integriran na način ki omogoča, da robot pipetor sam postavi PCR mikrotitrske plošče z reakcijsko mešanico in z vzorcem (ki jih je predhodno napipetiral) v PCR aparat, ima avtomatizirano pokrivanje PCR-mikrotitrskih plošč brez posredovanja uporabnika (brez samolepilne folije) in samostojno izvede PCR. - modul, ki omogoča ločevanje z magnetnini kroglicami (magnetic beads) (kot magnetno stojalo oz. nekaj kar ga nadomešča) Opomba: v tem primeru je dokazilo originalna specifikacija proizvajalca za ponujeni aparat. |  |  |
| B.4. Glava za pipetiranje mora omogočati: Zmožnost pipetiranja volumnov od 1-1000mikroL, Na voljo različni tipsi različnih velikostnih razredov (npr. 1-10 μL, 1 do 50 μL, 50 do 200/300 μL, do 1000 μL) Natančnost pipetiranja naj bo takšna, da odstopanja volumnov ne bodo veča od 2% zajetega volumna, razen pri volumnih < 10 μL pri katerih naj odstopanja ne bodo večja od 5% zajetega volumna. Nastavljiva naj bo višina pipetiranja. Robot naj ima možnost detekcije nivoja tekočine preko prevodnosti tipsov. |  |  |
| B.5. Robot za pipetiranje mora imeti roko za prijemanje in premeščanje potrošnega materiala, ki omogoča premikanje potrošnega materiala npr.plošč, pokrovov. |  |  |
| B.6. Robot za pipetiranje/Aparat mora imeti možnost skeniranja črtnih barkod 1D in 2D za samodejno prepoznavanje in preverjanje vzorcev, nosilcev in potrošnega materiala (tipsi, mikrotitrske PCR-plošče in z barkodami označeni vzorci) Opomba: v tem primeru je dokazilo originalna specifikacija/opis proizvajalca za ponujeni aparat |  |  |
| B.7. Program za upravljanje z robotom naj ima možnost povezave z laboratorijskim informacijskim sistemom (ima možnost priprave vmesne datoteke za uvoz v laboratorijski informacijski sistem). Opomba: v tem primeru je dokazilo originalna specifikacija proizvajalca za ponujeni aparat |  |  |
| B.8. Program s katerim se upravlja robot za pipetiranje mora imeti možnost programiranja različnih protokolov za pipetiranje. Opomba: v tem primeru je dokazilo originalna specifikacija proizvajalca za ponujeni aparat |  |  |
| B.9. Program s katerim se upravlja robot za pipetiranje mora imeti že pripravljen nabor enostavnejših programov za: - razpipetiranje, alikvotiranje. - pripravo razredčin Opomba: v tem primeru je dokazilo originalna specifikacija proizvajalca za ponujeni aparat |  |  |
| B.10. Ponudnik ob dobavi robota omogoči osnovno šolanje vsaj 1 osebe za pripravo preprostih programov pipetiranja npr. normalizacijo koncentracije (dodajanje različnih volumnov tekočine glede na izračunane koncentracije). |  |  |
| B.11. Ponudnik naj kot možnost nudi predpripravljen in preizkušen protokol za pipetiranje in njegovo implementacijo za pripravo NGS knjižnic Illumina DNA Prep with Enrichment (Illumina). Aparat naj bo konfiguriran tako, da je na njem možna tudi priprava NGS knjižnic Illumina DNA Prep with Enrichment (Illumina). Ta opcija ni del osnovnega naročila ob nakupu aparata, ampak jo mora ponudnik omogočati. |  |  |
| B.12. Dokazilo, da proizvajalec pri proizvodnji Robota za pipetiranje upošteva evropske direktive 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU in 2015/863/EU ter standard kakovosti ISO 9001 :2015. |  |  |

C.  TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE ZA POTREBEN POTROŠNI MATERIAL VEZAN NA OPREMO

SPLOŠNE ZAHTEVE ZA POTROŠNI MATERIAL

C.1.	Ponudba mora zajemati ves potrošni material (brez reagentov) za pripravo knjižnice za NGS,

C.2.	Ponudba mora biti opremljena z originalnimi specifikacijami proizvajalca o dejanski zmogljivosti in kvaliteti (natančnosti pipetiranja)

C.3.	Podatki o ponujenih izdelkih morajo biti vnešeni v elektronski obliki v preglednici Obrazec št. 3 – PONUDBENI PREDRAČUN (razčlenjen), delovni list II. POTROŠNI MATERIAL, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik naj na delovnem listu II. POTROŠNI MATERIAL število vrstic ustrezno zmanjša (izbriše) ali poveča (doda novo vrstico) glede na ponujen material. Neizpolnjena polja ne smejo povzročiti kalkulacije deljeno z nič (angl. divided by zero; (#DIV/O!))

Naročnik si pridržuje pravico preveritve vnesenih podatkov in izračuna. Če bo v okviru preverjanja ugotovljena neresničnost navedenih podatkov, bo takšna ponudba izločena kot nedopustna.

C.4.	Izdelki morajo biti registrirani in v uporabi (za uporabo) v državah EU.

C.5.	Priložena morajo biti navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku.

C.6.	Rok dobave potrošnega materiala je 14 dni od oddaje naročila s strani naročnika, rok uporabe vsaj 75% deklariranega roka uporabnosti.

C.7. 	Ponudnik naj nudi možnost uporabe potrošnega materiala za:

- sočasna priprava knjižnic TruSight Oncology 500 DNA/RNA Kit (proizvajalca Illumina)in TruSight Oncology 500 HRD Kit (proizvajalca Illumina)

- Illumina DNA Prep with Enrichment (proizvajalca Illumina) – priprava knjižnic za dedne rake

C.8.	Za vsak artikel mora biti naveden tudi rok uporabe.

SPECIFIČNE ZAHTEVE ZA POTROŠNI MATERIAL:

| ZAHTEVANI POGOJI, KARAKTERISTIKE | Izpolnjevanje zahteve (ponudnik naj navede iz katerega dokumenta je razvidno izpolnjevanje zahteve npr. št. strani, poglavja, točke, iz kataloga, prospekta ali navodil za uporabo ali drugega ustreznega dokumenta) | Za uporabo naročnika (tega stolpca ponudnik ne izpolnjuje) |
| --- | --- | --- |
| C.9. Ves potrošni material (tipsi, epice, PCR plošče, rezervoarji itd,brez reagentov za pripravo knjižnice), ki je potreben za pipetiranje/pripravo za sočasno priprava knjižnic TruSight Oncology 500 DNA/RNA Kit (proizvajalca Illumina)in TruSight Oncology 500 HRD Kit (proizvajalca Illumina) za vsaj 16 vzorcev, pri katerih se izvede priprava vseh treh knjižnic DNA/RNA/HRD naenkrat (skupno 48 knjižnic). Tipsi naj bodo s filtrom, prevodni, brez DNaz, brez RNaz, brez Humane DNA, in brez PCR inhibitorjev) PCR-plošče , rezervoarji in pokrovi naj bodo brez DNaz, RNaz, Humane DNA, in PCR inhibitorjev) Št. vzorcev za pripravo NGS knjižnic letno = 800 Max. št. vzorcev na serijo pipetiranja = 16 Originalne specifikacije potrošnega materiala od proizvajalca |  |  |
| C.10. Ponudnik oziroma aparat naj omogoča možnost naknadne uvedbe predpripravljenega in preizkušenega protokola za pipetiranje ter njegovo implementacijo za pripravo NGS knjižnic Illumina DNA Prep with Enrichment (Illumina). |  |  |

NAVODILA PONUDNIKOM ZA VNAŠANJE (IZPOLNJEVANJE) PODATKOV v excel obrazec PONUDBENI PREDRAČUN (razčlenjen), delovni list II. POTROŠNI MATERIAL

| 1. | Podatki se vnašajo za vsako določitev posebej in le v oranžno obarvana polja (a-f), ostala služijo za prikaz izračuna ali izhodnih podatkov. Če je v postopku potrebno uporabiti dodatne artikle, ki niso sestavni del osnovnega kompleta, jih je potrebno vnesti kot novo postavko (v novo vrstico) pri vsakem postopku/postavki, kjer se jih uporablja. |
| --- | --- |
| 2. | V tabelo se vnese osnovne podatke o artiklu: - stolpec D: proizvajalec - stolpec E: kataloška številka - stolpec F: ime (naziv blaga) |
| 3. | V polje cena kompleta se vnese ceno v € - stolpec G: ceno kompleta brez DDV - stolpec H: stopnjo DDV kot vrednost 9,5 ali 22,0 (na eno decimalno mesto) - stolpec R: število posameznih enot (tipsov, PCR plošč..) potrošnega materiala na komplet npr. število tipsov ali število PCR plošč itd. v kompletu - stolpec S: število porabljenih enot (tipsov, PCR plošč..) potrošnega materiala na eno serijo pipetiranja (če se hkrati pipetira 16 vzorcev za TSO500 (DNA+RNA+HRD) kar je 48 knjižnic) - stolpci od I-Q in T-V se samodejno izpolnijo - stolpec J: število določitev (obdelanih vzorcev) na komplet se samodejno izpolni |
| 4. | Excelova datoteka nato izračuna stroške porabljenih potrošnih reagentov na leto in na vzorec. Enako vnašamo v naslednje vrstice podatke o dodatnih reagentih potrebnih za določitev. |
| 5. | V rubriki število kompletov se prikaže število potrebnih kompletov za predviden obseg letnih določitev in njihova ponujena letna vrednost ter skupni letni znesek. |
| 6. | Vrstice, v katere ponudnik ne bo vnesel podatkov, mora ponudnik izbrisati iz tabele. |
| 7. | Ponudniki naj vseeno preverijo pravilnost izračunov in naj naročnika opozorijo na morebitne napake pri izračunih! |

D.  TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE ZA PROGRAMSKO OPREMO

SPLOŠNE ZAHTEVE

| ZAHTEVANI POGOJI, KARAKTERISTIKE | Izpolnjevanje zahteve (ponudnik naj navede iz katere dokumentacije je razvidno izpolnjevanje zahteve npr. št. strani, poglavja, točke, iz kataloga, prospekta ali navodil za uporabo ali drugega ustreznega dokumenta) | Za uporabo naročnika (tega stolpca ponudnik ne izpolnjuje) |
| --- | --- | --- |
| D.1. Programska oprema mora omogočati krmiljenje robota za pipetiranje in pripravo NGS knjižnic. Vsebovati mora pregleden nadzorni zaslon Imeti mora možnost grafičnega prikaza protokolov in napovedani časi Omogoča spremljanje protokola v realnem času. Prikazuje naj status sistema. Omogoča zaznavanje in odpravljanje napak. |  |  |