## Rekapitulacija
Naročnik: |  | REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožica Novljana 7, 1000 Ljubljana
Objekt: |  | DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana)
Št. projekta: |  | 226/2022
Št. načrta: |  | 226/2022-1.3 | NAČRT POHIŠTVENE, SPLOŠNE IN MEDICINSKE OPREME
Projektant: |  | ARK Arhitektura Krušec, d.o.o.
Vrtača 8, 1000 Ljubljana
Datum: |  | januar 2025 - dopolnitev september 2025
Vodja projekta: |  | prof. mag. Tomaž Krušec, univ. dipl. inž. arh. (ZAPS 1057 PA PPN)
Odg.oseba projektanta: |  | Lena Krušec, univ. dipl. inž. arh.
Projektanska skupina: |  | Vid Kurinlič, univ. dipl. inž. arh.
Neža Novak, mag. inž. arh.
Kristjan Nemec, mag. inž. arh.
Lenart Piano, mag. inž. arh.
Timotej Resnik, mag. inž. arh.
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 2
[5 empty] | pogarancijsko vzdrževanje - PREVENTIVA | odzivni čas serviserja | čas za odpravo napak (od poteka odzivnega časa) | GOI dela
| SKLOP 2 | ENDOSKOPIJA; REPROCESIRANJE ENDOSKOPOV; OPREMA ZA DEZINFEKCIJO IN STERILIZACIJO |  | 0 | 0 | 24 ur | 24 ur | -
|  | Skupaj brez ddv: |  | 0 | 0
|  | DDV (22%): |  | 0 | 0
|  | Skupaj z DDV: |  | 0 | 0
|  | Skupaj SKLOP 2 s pogarancijskim vzdrževanjem brez DDV |  | 0
|  | DDV (22%): |  | 0
|  | Skupaj SKLOP 2 s pogarancijskim vzdrževanjem z DDV |  | 0

## Splošne opombe
SPLOŠNE OPOMBE
· | Predmetni načrt je avtorsko delo, zato mora vse spremembe zunanjosti objekta ali interierja potrditi izključno projektant arhitekture. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
· | Vse morebitne spremembe ali nejasnosti mora potrditi projektant! Morebitna neskladja med posameznimi načrti (načrt opreme, načrt arhitekture, načrt elektro in strojnih instalaci...), tiskarske napake ali tehnične pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je potrebno nemudoma sporočiti projektantu, vodji projektiranja ali pooblaščenemu arhitektu, ki morajo podati pisno pojasnilo.
· | Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih in morebitna odstopanja pred izvedbo v delavniški dokumentaciji uskladiti z odgovornim projektantom.
· | Ponudba mora vsebovati ves drobni pritrdilni, montažni in vezni material za izvedbo skladno z načrtivključno s kitanjem silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.. Ponudba mora vsebovati tudi skrita polnila, maske, "blende" ipd. ki so potrebna za kvalitetno izvedbo. Vsi nepremični elementi opreme morajo biti prtirjeni (fiksirani) na način, da njihova uporaba ne ogroža zdravja in življenja uporabnikov. Vijačenje (sidranje) posameznih elementov v nosilne in/ali predelne stene se prilagodi glede na posamezno pozicijo in mora biti vključeno v ponudbeno ceno.
· | Izvajalec opreme mora pred montažo elementov in/ali njihovim sidranjem v stene/tlak/strop preveriti potek elektro in strojnih instalacij, da ne pride do poškodvanja inštalacij.
· | Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline pločevin) mora potrditi pooblaščeni inženir gradbene stroke (če le te niso izračunane v PZI projektu gradenih konstrukcij).
· | Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen. Vsi kovinski barvani elementi, ki so izpostavljeni atmosferi ali drugim agresivnim okoljem, so vroče cinkani in barvani s primerjem (osnovni premaz) ter dvakrat barvani s pokrivno barvo. Ostali jekleni elementi so razmaščeni, peskani in barvani 2x s temeljno barvo in 2x s prekrivno barvo.
· | Protikorozijska zaščita vseh elementov mora biti takšna, da zagotavlja zakonsko predpisan garancijski rok ter garancijski rok, ki ga od izvajalca del zahteva naročnik.
· | Pri izvedbi prebojev konstrukcijskih elementov mora le-te pisno potrditi statik (pooblaščeni inženir gradbene stroke). Pri omenjenih delih ter vseh ostalih gradbeno-obrtniških delih OBVEZNO SKUPAJ gledati vse sestavne dele PZI projekta: načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih in elektro inštalacij, zbirne karte inštalacij ter vse priložene sheme in detajle!
· | Pozicije vseh vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z poblaščenim arhitektom! Pozicije izrezov za vtičnice in stikala ter druge inst. elemente je potrebno preveriti na mestu in vključiti v ponudbeno ceno. Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij, arhitekt in gradbeni nadzor.
· | V primeru uporabe stekla mora le-to biti izvedeno iz kaljenega in lepljenega varnostnega stekla z vsemi certifikati in A-testi.
· | Vse prostore sanitarij in kopalnic, obvezno izvajati po posebnih shemah, ki so del PZI načrta. Pred izdelavo visečih stropov je potrebno na objektu določiti in zarisati končno pozicijo svetil.
· | Za vse vidne izvedbe, detajle, barve, materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev pooblaščenemu arhitektu.
· | Kjer ni opredeljen izvedben industrijski detajl ali izdelek ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti (delavniško skico, opis in vzorec). Na osnovi tega izbor potrdi vodja projektiranja in pooblaščeni arhitekt.
· | Vzorce vseh finalnih materialov in obdelav vseh vidnih površin ter ponujene tipske/serijske elemente je ponudnik dolžan predložiti projektantu, vodji projektiranja in pooblaščenemu arhitektu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, pod-konstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno) je pred izvedbo potrebno obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdi projektant, vodja projektiranja, pooblaščeni arhitekt, nadzor in naročnik.
· | Vsi pohištveni robovi in vogali morajo biti gladki, brez ostrih robov, stoli in mize morajo biti v skladu s slovenskimi nacionalnimi standardi s področja pohištva.
· | Vse vezane plošče morajo biti kakovostnega razreda A/A, s certifikatom E1, CARB (ekološko neoporečne).
· | Vse mere v načrtih so "neto mere" (čiste mere brez vpasavanja in odpadka), izvajalec v ponudbi upoštevati eventualni odpad zaradi različnih formatov oz. ostankov ipd.
· | Ves material, ki se uporablja na pultih z umivalniki mora biti vodoodporen.
· | Smeri odpiranja vrat (front) in število kosov posameznih elementov (tudi zrcalnih) je potrebno preveriti v pozicijskem načrtu in dejansko na gradbišču.
· | Lokacijo delitve dekorjev oz. ultrapasov na posameznih elementih mora potrditi vodja projektiranja in pooblaščeni arhitekt.
· | Na nekaterih elementih opreme so predvidene zaokrožnice tlakov; način vgradnje teh elementov je potrebno uskladiti med vodjem projektiranja, pooblaščenim arhitektom in izvajalcem GOI del.
· | Vsa oprema oz. pohištvo mora imeti zatesnjene vse stike s steno oz. obodnimi elementi zaradi čiščenja oz. razkuževanja prostorov. Tesnenje je izvedeno s sistemskim tesnilnim profilom (ekspanzijskim trakom) in kitano s trajnoelastičnim kitom odpornim na razkužila.
· | V sklopu GOI del so predvidene ojačitve za montažo opreme na mavčnokartonskih stenah. Mikrolokacije in način izvedbe ojačitev se po potrebi prilagodi v dogovoru z izvajalcem GOI del. Eventualne dodatne ojačitve mora ponudnik zajeti v ponudbi opreme.
· | Kovinski deli opreme, ki morajo biti skladno z zakonodajo ozemeljni, morajo imeti izveden detajl za pritrditev ozemljila. Lokacijo potrdi pooblaščeni arhitekt.
· | Ponudnik je dolžan vključiti drobna elektroinstalacijska in strojnoinstalacijska dela, ki zagotavljajo izvedbo in priključevanje pohištvene in druge notranje opreme na elektro in strojne instalacije objekta.
· | Ponudnik/izvajalec notranje opreme mora pripraviti načrt faznosti izvedbe, dobave in montaže pohištvene in medicinske opreme in načrt predložiti v potrditev naročniku, uporabniku, nadzoru in projektantu.
· | Ponudnik/izvajalec notranje opreme mora pripraviti terminski načrt izvedbe pohištvene in medicinske opreme, vključno z načrtom križanja izvedbe z izvajalcem GOI del, z navedbo kritičnih terminov in rešitvijo križanja izvedbe z izvedbo GOI del. Načrt mora predložiti v potrditev investitorju, uporabniku, nadzoru in projektantu.
· | Ponudnik je dolžan izdelati vse potrebne delavniške načrte (vsi tlorisi, prerezi in fasade) v merilu 1:5 ali 1:10) z vsemi detajli (v merilu 1:1), spoji, pritrditvami, opisi in orisi materialov in ostalimi risbami, ki bodo zagotavljali pregled in ocenjevanje izdelka s strani predstavnikov arhitekta, projektanta, inženirja, nadzora, investitorja in uporabnika. Delavniške risbe je potrebno izdelati za VSE elemente, ki jih predvideva projekt pohištvene in medicinske opreme za Dograditev Infekcijske klinike UKC Ljubljana. Delavniški načrti morajo biti izdelani na podlagi načrtov iz projekta pohištvene in medicinske opreme in prilagojeni proizvodnim zmogljivostim, proizvodnem procesu in načinu izdelave, ki jih premore in ponuja posamezen ponudnik. Delavniške načrte morajo potrditi predstavniki arhitekta, projetanta, inženirja, nadzora, investitorja in uporabnika. Na podlagi potrjenih delavniških načrtov mora izvajlec izdelati vzorčne elemente za vse izdelke, ki so navedeni v postavki iz popisa, ki obravnava izdelavo vzorcev.
· | Montaža elementov iz popisa brez pisne potrditve delavniških načrtov pooblaščenega arhitekta NI DOVOLJENA!
· | Ponudnik mora v vse cene vključiti izdelavo in dobavo vse tehnične dokumentacije, A-testov, certifikatov, tehničnih risb, montažnih risb in navodil za obratovanje in delovanje ter podobne dokumentacije za vse celoten element iz popisa in vse njegove sestavne dele.
· | Ponudnik je dolžan izvesti izmero vseh prostorov pred začetkom vseh ponujenih del in vse potrebne meritve med izvedbo del, kjer se izvaja montaža in dobava pohištvene in medicinske opreme za projekt Dograditev Infekcijske klinike UKC Ljubljana. Cena izmer mora biti vključena v skupno ceno vsake posamezne postavke iz popisa.
· | Ponudnik je dolžan dejanske, na objektu izmerjene mere uskladiti z projektiranimi. Morebitna neskladja mora sporočiti in uskladiti s predstavniki projektanta, arhitekta, inženirja, nadzora, investitorja in uporabnika.
· | Vzorci morajo imeti dokončno izdelane vse elemente kot jih bo imel vgrajeni izdelek. Ponudnik je dolžan izvesti najprej en vzorčni element, ki ga pregleda in eventuelno potrdi predstavnik arhitekta (projektanta), predstavnik inženirja, predstavnik investitorja in predstavnik uporabnika). V primeru, da vzorec ni potrjen, mora izvajalec izdelati drug vzorec in proces ponavljati dokler vsi potrjevalci ne potrdijo ustreznosti vzorca. Ponudnik je dolžan vzorec izdelati vsaj 3 mesece pred začetkom končne izdelave predmeta vzorca.
· | Ponudnik je dolžan v vse cene iz popisa vključiti vse vertikalne in horizontalne transportne stroške v območju gradbišča in izven območja gradbišča.
· | Ponudnik je dolžan v vse cene iz popisa vključiti vse interne meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa a testna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter priprava tehnične dokumentacije
· | Vključeni morajo biti vsi splošni stroški pristojbin, odškodnin in davkov upravnih organov, pridobivanja različnih dovoljenj in soglasij za izvedbo, stroški in pridobivanja soglasja za eventualno zaporo cest, stroški porabe električne energije, vode in telefona v času izvajanja del, pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj. Cena podana kot komplet po oceni ponudnika. Ocena ponudnika mora temeljiti na predvideni organizaciji dela in načinu izvedbe predmeta javnega naročila, ki ga predvideva vsak posamezni ponudnik.
· | Izbrani ponudnik bo dolžan predložiti dokazila o izpolnjevanju zahtev iz "Uredbe o zelenem javnem naročanju" (Ur. list RS št. 51/17, 64/19, 121/21 in
132/23), za katere je obvezno upoštevanje okoljskih vidikov (člen 4):
točka 5: elektronska pisarniška oprema
točka 6: televizorji,
točke 7: hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilne stroje, sesalniki in klimatske naprave
točka 8: pohištvo
točka 17: električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih
Pri opremi, kjer so zahtevani certifikati, bo izbrani ponudnik dolžan predložiti ustrezne veljavne certifikate.
· | Za dobavo in montažo aparatov CT in RTG je potrebno pridobiti dovoljenje ZVD, katerih izvedenec pred sevanji mora biti že prej vključen pri določanju debeline zaščite pred sevanjem.
I. | Opis materialov in izvedbe
1.1 | Izvajalec pohištvene opreme je dolžan slediti poteku gradnje oziroma časovnici izvajalca GOI del in pravočasno v gradbene elemente vgraditi
podkonstrukcijo, ki je potrebna za stabilno in varno vgradnjo pohištvene opreme. V primeru, da izvajalec pohištvene opeme zamudi dobavo in montažo
podkonstrukcij v elemente gradbenih konstrukcij, mora sam kriti stroške rušenja oziroma demontaže in ponovne izvedbe gradbenih konstrukcij.
1.2 | Ponudnik mora pripraviti načrt faznosti izdelave, dobave in montaže pohištvene in medicinske opreme.
1.3 | Izmera vseh prostorov pred začetkom vseh ponujenih del in vse potrebne meritve med izvedbo del, kjer se izvaja montaža in dobava pohištvene in
medicinske opreme za projekt Dograditev Infekcijske klinike UKC Ljubljana.
Izvajalec je dolžan dejanske, na objektu izmerjene mere uskladiti z projektiranimi. Morebitna neskladja mora sporočiti in uskladiti s predstavniki
predstavniki projektanta, pooblaščenega arhitekta, inženirja, investitorja in uporabnika.
1.4 | Vsak element, ki je predmet tega javnega naročila (v nadaljevanju: oprema) mora biti izdelan tako, da je primeren za uporabo za predviden namen
v okolju bolnišnice.
1.5 | Primerna za uporabo je oprema, ki je trdna oziroma stabilna ter brez prekomerne obrabe ali poškodb prenese vplive normalne uporabe v ekonomski
dobi zagotavlja varno uporabo in ne povzroča ali povečuje tveganja za zdravje in varnost ter izpolnjuje druge predpisane oziroma s splošno veljavnimi
in razpisnimi tehničnimi specifikacijami določene lastnosti.
1.6 | Oprema mora biti, glede na svoj namen, odporna na običajna bolnišnična čistila in razkužila.
1.7 | Barve oziroma barvni odtenki opreme, ki ima površine obdelane z nanosi oziroma premazi snovi, morajo biti v skladu z barvno študijo.
1.8 | Oprema mora biti dobavljena, sestavljena, vgrajena oziroma nameščena v prostore na način, ki je skladen z načrtom dispozicije opreme po prostorih,
namenom njene uporabe in zahtevah uporabnika. Oprema mora biti izročena v delujočem stanju.
1.9 | Dobavitelj je dolžan opremo dobaviti in razpakirati v stavbi, kjer bo montirana. Na svoje stroške mora počistiti vse prostore, kjer bo transportiral in
nameščal opremo, ter odstraniti vso embalažo.
1.10 | Izvajalec je dolžan opremo, ki jo je dobavil in vgradil njegov predhodnik, čuvati in ohranjati v nespremenjenem stanju. Kakršnokoli škodo, ki bi jo
povzročil na že izvedenih gradbenih, obrtniških in instalacijskih delih ali na že vgrajeni opremi, bo dolžan na lastne stroške odpraviti.
2.1 | Tehnične zahteve izražene v obliki - najmanj oz. največ ali v območju od najmanj do največ so za ponudnika zavezujoče.
2.2 | V popisih navedeni tehnični podatki v zvezi z dimenzijo in težo opreme so zgolj informativni, vendar pa izražajo namen rabe opreme in s tem
povezana pričakovanja uporabnika. Čeprav navedeni podatki za ponudnika niso zavezujoči, je ponudnik dolžan ponuditi opremo, ki v zvezi z
dimenzijami v celoti izpolnjuje zahteve kot sledi:
- oprema, namenjena neposredni rabi uporabnikov (bolnikov oziroma osebja), mora izpolnjevati vse ergonomske zahteve oz. mora biti tako
dimenzijsko kot oblikovno tej rabi prilagojena,
- izbrani ponudnik bo dolžan izdelati in montirati opremo v celoti (tudi dimenzijsko) skladno z navedeno tehnično dokumentacijo. V primeru ugotovitve
neskladja načrtov z izvedenimi prostori bo izvajalec dolžan izdelati in montirati opremo na način, ki bo v celoti zagotavljal prilagojenost opreme
dejanskim razmeram v prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, tehnološka oprema vgrajena v pohištveno, mobilna oprema itd.)
2.3 | Ponudnik je dolžan izvesti ogled vseh prostorov, predvidenih za namestitev opreme, ki jo nudi in preveriti izvedbo instalacij v prostoru.
V primeru, da se bo oprema izbranega ponudnika izkazala za neprimerno glede na razmere v prostoru, jo bo ponudnik pred montažo
dolžan zamenjati za primerno oziroma na lastne stroške izvesti vsa potrebna dela v zvezi s prilagoditvijo instalacijskih priključkov in finalna dela
za sanacijo teh posegov.
2.4 | Aparati in naprave: v tehničnih specifikacijah so navedene minimalne zahteve uporabnika. V kolikor ponujeno blago ne ustreza minimalnim tehničnim
in ostalim zahtevam uporabnika, se ponudba izloči.
2.5 | Dobavljeno blago mora biti novo, tehnično brezhibno in funkcionalno pripravljeno za uporabo. Zagotovljen mora biti servis.
3.1 | Ponudniki so dolžni izdelati ponudbo skladno z zahtevami iz popisov opreme in z upoštevanjem načrtov vseh etaž s tlorisno dispozicijo opreme
ter shem in detajlov opreme (oboje je priloga temu razpisu)
3.2 | Izbrani ponudnik bo dolžan izdelati in montirati opremo v celoti (tudi dimenzijsko) skladno z navedeno tehnično dokumentacijo.
3.3 | V primeru ugotovitve neskladja načrtov z izvedbo prostorov bo izvajalec dolžan izdelati in montirati opremo tako, da bo v celoti zagotovljena
prilagojenost opreme dejanskim razmeram v prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, tehnološka oprema - vgrajena v pohištveno, mobilna
oprema itd.).
3.4 | Izbrani izvajalci so dolžni upoštevati vse splošne opise posameznih vrst ne serijske opreme ne glede na to, da morda določeno skupino opreme
ne bodo izdelali sami. V posameznem prostoru mora biti vsa oprema po naročilu usklajena po materialih in barvah.
3.5 | Izbrani izvajalec je dolžan za vse elemente opreme izdelati delavniške načrte.
3.6 | Za vsako podskupino opreme je izvajalec dolžan predhodno izdelati vzorčni izdelek, ki mora izkazovati izpolnjevanje vseh zahtev iz pogodbenih
popisov in načrtov. Po naročnikovi (investitor, uporabnik, nadzornik in projektant) potrditvi le tega lahko prične z izdelavo in dobavo celotne
predmetne podskupine opreme.
II. | Zahteve v zvezi s kvaliteto materialov:
1. | Vodoodporne iverne plošče, z nizko vsebnostjo formaldehidov, SIST EN 312
2. | Laminat (HPL, debeline manj kot 2 mm), robni trakovi - SIST EN 438-3
3. | Dekorativne laminatne plošče, stisnjene pod visokimi pritiski (HPL, debeline več kot 2 mm) SIST EN 438-4
4. | Oplemenitena iverna plošča (iverna plošča oplemenitena z melaminom) - SIST EN 14322
5. | Nerjavna jeklena pločevina - št. jekla 14301, oznaka X5CrNi 18 -10 (SIST EN 10088)
6. | Blago za oblazinjeno pohištvo mora imeti sledeče lastnosti:
- odpornost proti vlagi in madežem,
- omogočeno zračenje notranjih delov,
- prijetnost na dotik,
- antibakterijsko,
- neprepustno za vodo,
- biološko razgradljivo,
- teža min. 350 g/m²,
- s certifikatom OEKO-Tex Standard 100,
- SIST EN 1021-1, 2, klasifikacija po BS 5852-1,2 del 5
IV. | Skladnost s standardi:
1. | Pisarniško pohištvo:
SIST EN 527-1:2001, SIST EN 527-1:2001/AC:2003, SIST EN 527-2:2003,
SIST EN 527-3:2003,
SIST EN 14074: 2004,
SIST-TP CEN/TR 14073-1:2004, SIST EN 14073-2:2004, SIST EN 14073-3:2004
2. | Pohištveno okovje:
SIST EN 15338: 2007/FprA1, SIST EN 15570:2008, SIST EN 15706: 2010
3. | Pohištvo - odpornost površin:
SIST EN 12720:2009+A1:2014, SIST EN 12722:2009+A1:2014,
SIST EN 12721: 2009+A1:2013, SIST ISO 4211 1-4:1995,
SIST-TS CEN/TS 15185:2006, SIST-TS CEN/TS 15186:2006
4. | Trdnost, trajnost, varnost - pohištvo in sedežno pohištvo:
SIST EN 15372: 2008, SIST EN 15373:2007
5. | Pohištvo - površine:
SIST EN 13721: 2004, SIST EN 13722:2004, SIST EN 15187:2007
6. | Vžigljivost oblazinjenega pohištva:
SIST EN 1021-1:2006, SIST EN 1021-2:2006
7. | Stoli:
SIST EN 1335-1, SIST EN 1335-2, SIST EN 1335-3,
V. | Zahteve v zvezi s certifikati in dokazili:
1. | Izbrani ponudnik bo dolžan predložiti dokazila o izpolnjevanju zahtev iz "Uredbe o zelenem javnem naročanju" (Ur. list RS št. 51/17, 64/19, 121/21 in
132/23), za katere je obvezno upoštevanje okoljskih vidikov (člen 4):
točka 5: elektronska pisarniška oprema
točka 6: televizorji,
točke 7: hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilne stroje, sesalniki in klimatske naprave
točka 8: pohištvo
točka 17: električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih
2. | Pri opremi, kjer so zahtevani certifikati, bo izbrani ponudnik dolžan predložiti ustrezne veljavne certifikate.
VI. | Dodatno
1. | Priložen mora biti originalen prospekt ponujenega elementa opreme z vsebovano kataloško številko - oznake na prospektu morajo jasno in
nedvoumno določati posamezen tip artikla in biti označeni. Oznake iz prospekta navedene v stolpcu D
2. | Na naročnikovo / uporabnikovo zahtevo je potrebno dostaviti vzorčen primer proizvoda in dodatne opreme, ki so identični s ponujeno vsebino -
dostava na lokacijo uporabnika po pisnem pozivu.
3. | Izbrani izvajalec bo dolžan zagotoviti servis in originalne in nove rezervne dele v času garancijskega roka oz. za predvideno življenjsko dobo
proizvoda (odvisno od naprave),
4. | Ob okvari naprave je po pozivu odzivni čas do 24 ur za življenjsko pomembne naprave, v kolikor ni v pogodbi drugače dogovorjeno
5. | Izbrani izvajalec ponudnik bo dolžan zagotoviti brezplačen pouk osebja o varnem ravnanju oz. rokovanju s proizvodom na lokaciji naročnika
(z izdajo potrdila)
6. | Vsa spremna dokumentacija vključno s prospekti in navodili za uporabo, montažo, demontažo, čiščenje mora biti v slovenskem jeziku (tudi v slikovni
obliki).
VII. | Navodilo
Ponudnik mora v sklopih medicinske opreme v stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še
cene posameznih elementov vsakega kompleta - v barvno označene celice

## Sklop 2 -23.Endoskopija
SKLOP - 2
23.0 | ENDOSKOPIJA
32.0 | REPROCESIRANJE ENDOSKOPOV
31.0 | OPREMA ZA DEZINFEKCIJO IN STERILIZACIJO
Skladnost s standardi
Uredba (EU) 2017/745 (MDR) oz. Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
Navodilo
Ponudnik mora v zeleno obarvan stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten
komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še cene posameznih elementov
vsakega kompleta - v barvno označene celice.
Cene se vpisujejo v sivo obarvane celice v stolpcu E. Vrednosti v stolpcu F se avtomatsko izračunajo.
Cene za pogarancijsko vzdrževanje se vpisuje v sivo označene celice v stolpcu G; vednosti v stolpcu H se avtomatsko izračunajo.
pogarancijsko vzdrževanje
šifra opreme | opis opreme | količina/kos | proizvajalec, tip, kataloška številka | cena/enoto EUR brez DDV | vrednost brez DDV | vrednost vzdrževanja na enoto/letna cena - PREVENTIVA | skupna cena vzdrževanja
23.0 | ENDOSKOPIJA
23.1.0. | BRONHOSKOPIJA
23.1.1. | video linija za bronhoskopije | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
(video procesor, izvor svetlobe, monitor, bronhoskop, aspiracijska črpalka,
pripadajoč voziček na stativu)
Prostor:
2.nadstropje: A513_04
OPIS:
1. | Set Full HD Videobronhoskop z integriranim LED izvorom svetlobe 6,5 x 2,8 mm
- HD fleksibilni video bronhoskop kompatibilen z zgoraj opisanim monitorjem oz.
endoskopskim sistemom,
- HD tehnologija,
- z vgrajenim HD CMOS čipom ali z vgrajenim HD CCD čipom na konici bronhoskopa,
- z integriranim LED izvorom svetlobe, ali priklopom na ločeno enoto
- omogočena video dokumentacija s pomočjo gumbov (3) na proksimalnem delu,
'proženje z najmanj tremi gumbi
endoskopa ali preko monitorja,
- z dvema poljubno nastavljivima gumboma,
- uvajalni del endoskopa, primeren za lažje manevriranje,
- primeren za bronhialne lavaže, biopsijo, traheotomijo in diagnostiko,
- s sukcijskim ventilom z bajonetnim mehanizmom,
- zunanji premer distalnega dela 5,8 mm
- zunanji premer uvajalnega dela 6,3 mm,
- delovna dolžina endoskopa vsaj 60 cm,
- kot gledanja 0˚,
- vidni kot 100˚-120˚,
- z globino vidnega polja 3 - 100 mm,
- angulacija gor/dol vsaj 180˚/130˚-140˚
- z delovnim kanalom notranjega premera minimalno 2,8 x 3 mm
- enostavno upravljanje s pomočjo vzvoda za nastavitev distalnega dela, z
akustičnim in mehansko prepoznavnim začetnim položajem,
- z ergonomskim ročajem,
- s priključitvenim kablom, dolžine vsaj 2 m, za omogočeno delo na daljši razdalji.
Vodoodporen - z možnostjo potapljanja (čiščenje/dezinfekcija).
Namenjen reprocesiranju v plasma sterilizatorju, kemijski sterilizaciji, ETO plinski
sterilizaciji, ter razkuževanju z razkužilnimi sredstvi.
Omogočati mora spreminjanje barvnih spektrov oziroma opcij vizualizacije, vsaj 4 možnosti
(Clara, Chroma, Spectra A in Spectra B).
V setu s sukcijskim ventilom, testerjem tesnosti, pokrovčkom za izravnavo tlaka ter
s kompletom ustnikov.
Priloženi inštrumenti: prijemalke za tujke, košarica za tujke, biopsijske kleščice ter
ščetke za čiščenje bronhoskopa.
Priložena kaseta za sterilizacijo bronhoskopa
2. | 4K Video procesor
Procesor mora zagotavljati polno 4K kvaliteto slike z resolucijo najmanj 3840 x 2160 točk.
Mora zagotavljati video izhode, kompatibilne s ponujenim monitorjem. Vsaj 1 × 12/3G-SDI ,
vsaj 2 × DVI-D, 2 x Display Port 1.2.
Mora zagotavljati video vhode, kompatibilne s ponujeno opremo. Vsaj za priključitev treh
različnih digitalnih modulov, LAN, vsaj 4 × USB.
Vsaj 2 × digitalni zoom.
Prikaz slike v razmerju 16:9.
Možnost horizontalnega in vertikalnega zrcaljenja slike.
Omogoča priključitev različnih digitalnih modulov, ki omogočajo priklop različnih glav kamer.
Možnost avtomatične nastavitve intenzitete svetlobe preko izvora svetlobe s pomočjo
povezovalnega kabla.
Vse funkcije kamere so dostopne preko tipk na glavi kamere iz sterilnega polja in tudi
preko dodatne tipkovnice.
Možnost shranjevanja slik ali video posnetkov vsaj preko USB priklopa ali zunanjega
diska. USB vhod za shranjevanje 4k slike v JPEG formatu in 4k video materiala
(3840 × 2160) v MPEG4 formatu.
Možnost priključitve različnih glav kamere.
Možnost uporabe različnih barvnih filtrov za prepoznavanje različnih struktur ( npr.: kapilarni
način, standard,…).
Funkcija nastavitve testa beline.
Simultano predvajanje dveh slik na monitorju ena ob drugi (side-by-side) in slike v sliki
(picture in picture), iz dveh različnih digitalnih virov.
Proženje dokumentacije - slikanje, snemanje preko gumbov na glavi kamere.
Možnost do 20 osebnih nastavitev.
Ponujeni video procesor mora biti kompatibilen z obstoječo opremo Karl Storz.
Certificiran za medicinske namene (MDR ali MDD)
V kompletu dobaviti:
- Digitalni modul za priklop fleksibilnega videobronhoskopa
- Tipkovnica.
- potrebni priključni in komunikacijski kabli.
3. | Full HD monitor velikosti 27''
ravni ekran LED tehnologija življenjska doba do 50.000 ur delovanja,
zagotavljati mora reprodukcijo slike v HD resoluciji najmanj 1920x1080 pixlov (Full HD),
diagonala slike najmanj 27'' oziroma 68,5 cm,
prikaz slike v razmerju 16:9,
možnost predvajanja dveh »full« HD slik na enem monitorju istočasno; slika v sliki
(PIP – picture in picture) in slika ob sliki (POP - picture out picture),
možnost obračanja slike za 90 °, oz. 180 °,
osvetlitev najmanj 300 cd/m,
razmerje kontrasta najmanj 1000:1,
kot gledanje 178°,
odzivni čas najmanj 14 ms,
barvna TFT plošča IPS (z UHD ploščo in LED osvetlitvijo).
uporabniku prijazno preklapljanje gama in barvne temperature.
zajem slike, ločljivost slike in prikaz slike v HD standardu v kombinaciji z HD kamero
(tj. 1920p progresivno skeniranje, format 16: 9, ločljivost 1920 x 1080 slikovnih pik).
oprema mora biti kompatibilna in povezana s ponujeno integracijsko opremo
video vhodi in izhodi za opremo, ki je ponujena in dodatni vhodi za možnost prikaza
druge slike (PIP in POP) in video vhodi; vsaj: 1x 3G-SDI, 2x DVI-D , 1x RGBS (VGA),
1x S-Video, 1x Composite; Video izhodi: 1x 3G-SDI, 1x DVI, 1x S-Video, 1x Composite
ali Video vhodi: najmanj DVI-D, HD/SD-SDI, BNC, RGB, Y/C, HD15 -
Video izhodi: najmanj DVI-D
pritrditev monitorja po VESA standardu.
menijske tipka na sprednji strani monitorja za osnovne nastavitve,
Skladnost s standardi:
- certificiran za medicinske namene po Uredbi (EU) 2017/745 (MDR) oz. Ddirektivi
ali 'z MDD certifikatom
Sveta 93/42/EGS
SIST EN 60601-1,
SIST EN 60529 – zaščita ekrana; IPX5
V kompletu dobaviti:
- Monitor
- Vsi potrebni priključni in komunikacijski kabli
4. | Endoskopski voziček
Primeren za namestitev ponujenih aparatov
Minimalno 3 police in en predal, z možnostjo nastavitve višine
Vsaj 1 polica izvlečna za npr. tipkovnico.
Na 4 antistatičnih kolesih, 2 z zavoro
Dimenzije vozička (š x v x g): 660x1474x730 mm. +-10%
Dimenzije treh polic (š x v x g): 630x25x510 mm
Nosilec glavnega monitorja; nastavljiv v smereh x/y/z
Skladnost s standardi:
- Direktiva Sveta 93/42/ES o medicinskih pripomočkih
Voziček mora biti kompatibilen s nosilcem - stativom, ki bo nameščen v operacijski dvorani.
S centralnim stikalom, ki preko vgrajenega ločilnega transformatorja loči medicinske aparate
od omrežja
V kompletu dobaviti:
- Endoskopski voziček
- Priključne in ozemljitvene kable za vso ponujeno opremo
5. | IZVOR SVETLOBE LED
LED svetlobni / fluorescentni vir hladne svetlobe, z dvema ločeno in hkrati aktivnima
visokozmogljivima LED lučkama za belo svetlobo in blizu infra aplikacije z visoko
intenzivnostjo svetlobe (npr. ICG).
Tip svetilke: dve visokozmogljivi LED, beli LED in blizu infrardeči LED, ki sta aktivni
posamično ali hkrati.
Barvna temperatura: bela svetloba 5700 K.
Indeks barvnega upodabljanja (CRI): 65.
Prilagajanje jakosti svetlobe: ročno ali avtomatično prek komunikacijskega kanala.
Napajanje: 100-240 VAC.
Frekvenca: 50-60 Hz.
Poraba energije 220 VA.
Dimenzije (š x v x d): 305 x 120 x 370 mm
IEC 60601-1, IEC 60601-2-18, CE acc. do MDD, zaščitni razred I / varnostni razred
za zaščito pred električnim udarom, vsaj CF; s svetlobnimi kabli KS, CF defibrilaciji,
Povprečna življenjska doba LED svetilke 30.000 ur.
Visoka energetska učinkovitost z najnovejšo LED tehnologijo.
Svetlobni adapter s ščitnikom proti bleščanju.
Gumb v pripravljenosti s funkcijo pomnilnika (zapomni si zadnjo izbrano stopnjo svetlosti).
Intenzivnost svetlobe se lahko ročno nastaviti v 20 korakih.
Intenzivnost svetlobe se lahko v 99 korakih prilagodi prek komunikacijskega kanala.
Ročni nadzor sterilnega polja s pomočjo gumbov glave kamere preko komunikacijskega
kanala v kombinaciji z združljivim sistemom kamer.
Vgrajen barvni zaslon na dotik za enostavno in intuitivno upravljanje prek funkcij vira svetlobe.
Komunikacijski vmesnik na viru svetlobe za povezavo z drugimi enotami.
Tiho delovanje.
Okolju prijazna, saj LED diode ne vsebujejo svinca in živega srebra. Skladno z RoHS 2
Zaščitni razred CF defib za svetlobne kable KARL STORZ (zaščitni razred CF pri uporabi
lahkih kablov drugih proizvajalcev).
Kompatibilnost s obstoječimi svetlobnimi kabli
V kompletu dobaviti:
- Izvor svetlobe LED
- potrebni priključni in komunikacijski kabli
6. | Sukcijska črpalka, vlek vsaj 30L/min
moč sukcije vsaj 30L/min
omogoča montažo na tirnico, stativ ali ponujeni voziček
imeti mora hidrofobni antibakterijski filter, ki ga je mogoče po uporabi zamenjati
omogoča uporabo posod za večkratno uporabo ali aspiracijskih vrečk enkratno uporabo
tiho delovanje, brez vibracij
z analognim manometrom
preprost za čiščenje
vakuum: 0-100 kPa, 0-700 mmHg
teža največ 7,5 kg
Skladnost s standardi:
Razred zaščite: Class I; BF; IIA; IP20
- SIST EN 60601-1, SIST EN 60601-1-2, SIST EN 60601-1-6,
- SIST EN ISO 10079-1, SIST EN 62366-1
- SIST EN ISO 14971,
V kompletu dobaviti:
- sukcijsko črpalko
- napajalni kabel
- hidrofobni antibakterijski filter - 3 kos
- nosilec za sukcijsko posodo, sukcijsko posodo 1,5 litrov s pokrovom
- nosilec za sukcijsko posodo, sukcijsko posodo 2,5 litrov s pokrovom
- vrečke za enkratno uporabo
- sistem cevi
23.1.2. | Endoskopska videolinija komplet, mobilna | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
Prostor:
2.klet - 1x C512_01
OPIS:
1.0 | 4K/3D Endoskopski videostolp z naprednim dokumentacijskim sistemom
1.1 | MONITOR
Raven ekran diagonale najmanj 32" oziroma 81,3 cm, LED tehnologija
- zagotavljati mora reprodukcijo slike v 4K resoluciji najmanj 3840x2160 pixlov
- prikaz slike v razmerju 16:9
- možnost predvajanja dveh "Full" HD slik na enem monitorju istočasno (PIP in POP)
- oprema mora biti kompatibilna in povezana s ponujeno integracijsko opremo
- osvetlitev najmanj 850 cd/m2
- kontrast najmanj 1500:1
- kot gledanja 178°
- odzivni čas največ 20 ms
- video vhodi: 1x Display Port1.2., 2x 12G-SDI, 1x DVI-D, 1x RS232C, 1x HDMI 1.4
- video izhodi: 1x DVI-D, 1x 12G-SDI, 1x DisplayPort
- dodatni vhodi: 1x Ethernet, 1x Rs-232C
- menijske tipke na hrbtni ali sprednji strani monitorja za osnovne nastavitve
- način delovanja varčevanja z energijo, maks. poraba 190W
- omogočeno naj bo enostavno čiščenje in dezinfekcija z brisanjem monitorja (ravna površina
in možnost skritih gumbov)
- teža naj ne presega 14 kg
- zaščita pred vdorom (delcev ali vode): IPX5
Certificiran za medicinske namene (MDD oz. MDR)
Komplet naj vsebuje:
- medicinski monitor 4K LED MONITOR 32"
- roko za monitor, prilagodljivo po višini, širini in kotu gledanja
- vse potrebne priključne in komunikacijske kable
1.2 | 4K/3D VIDEO PROCESOR
Procesor mora zagotavljati polno 4K in 3D kvaliteto slike z resolucijo najmanj 3840x2160 točk.
Mora zagotavljati video izhode, kompatibilne s ponujenim monitorjem, Vsaj 1x 12/3G-SDI, vsaj
2xDVI-D, 2x Display Port 1.2.
Mora zagotavljati video vhode, kompatibilne s ponujeno opremo. Vsaj za priključitev treh
različnih digitalnih modulov, LAN, vsaj 2-4 x USB
Vsaj 2x digitalni zoom
Prikaz slike v razmerju 16:9
Možnost horizontalnega in vertikalnega zrcaljenja slike.
Omogoča priključitev različnih digitalnih modulov, ki omogočajo priklop različnih glav kamer.
Možnost avtomatične nastavitve intenzitete svetlobe preko izvora svetlobe s pomočjo
povezovalnega kabla.
Vse funkcije kamere so dostopne preko tipk na glavi kamere iz sterilnega polja in tudi preko
dodatne tipkovnice.
Možnost shranjevanja slik ali video posnetkov vsaj preko USB priklopa ali zunanjega diska.
USB vhod za shranjevanje 4k slike v JPEG formatu in 4k video materiala (3840x2160) v
MPEG4 formatu.
Možnost priključitve različnih glav kamere.
Možnost uporabe različnih barvnih filtrov za prepoznavanje različnih struktur (npr.: kapilarni
način, standard,…).
Funkcija nastavitve testa beline.
Simultano predvajanje dveh slik na monitorju ena ob drugi (side-by-side) in slike v sliki (picture
in picture), iz dveh različnih digitalnih virov.
Proženje dokumentacije - slikanje, snemanje preko gumbov na glavi kamere.
Možnost do 20 osebnih nastavitev.
Certificiran za medicinske namene (MDD).
Video procesor z uporabo digitalnega modula omogoča uporabo in je kompatibilen z
obstoječim modulom in glavami kamer, ki se že uporabljajo v UKC -ju (Ginekološkem OP).
V kompletu dobaviti:
- digitalni modul za priklop 4K in 4K/3D glave kamere.
- modul oziroma vhod/konekt, ki omogoča kompatibilnost z obstoječimi glavami kamer
- tipkovnica
- vse priključne, omrežne in komunikacijske kable
- KS HIVE Router
1.3 | IZVOR SVETLOBE LED (bela svetloba/infra svetloba)
LED svetlobni / fluorescentni vir hladne svetlobe z dvema ločeno in hkrati aktivnima
visokozmogljivima LED lučkama za belo svetlobo in blizu infra aplikacije z visoko intenzivnostjo
svetlobe (npr. ICG).
Tip svetlobe: dve visokozmogljivi LED; beli LED in blizu infrardeči LED, ki sta aktivni
posamično ali hkrati.
Barva temperature: bela svetloba 5700 K.
Indeks barvnega upodabljanja (CRI): 65.
Prilagajanje jakosti svetlobe: ročno ali avtomatično prek komunikacijskega kanala.
Napajanje: 100-240 VAC.
Frekvenca: 50 - 60 Hz
Poraba energije: 220 VA
Dimenzije: 305x120x270 mm (šxvxd) ±5%
Skladnost s standardi:
- SIST EN 60601-1, SIST EN 60601-2-18, ,
- CE po Direktivi MDD zaščitni razred I / varnostni razred za zaščito pred električnim udarom,
najmanj CF, s svetlobnimi kabli KS, CF defib.
Povprečna življenjska doba LED svetilke vsaj 30.000 ur.
Visoka energetska učinkovitost z najnovejšo LED tehnologijo.
Svetlobni adapter s ščitnikom proti bleščanju.
Gumb v pripravljenosti s funkcijo pomnilnika ( zapomni si zadnjo izbrano stopnjo svetilnosti).
Intenzivnost svetlobe se lahko ročno nastavi v 20 korakih.
Intenzivnost svetlobe se lahko v 99 korakih prilagodi prek komunikacijskega kanala.
Ročni nadzor sterilnega polja s pomočjo gumbov glave kamere preko komunikacijskega
kanala v kombinaciji z združljivim sistemom kamer.
Vgrajen barvni zaslon na dotik za enostavno in intuitivno upravljanje prek funkcij vira svetlobe.
Komunikacijski vmesnik na viru svetlobe za povezavo z drugimi enotami.
Tiho delovanje.
Okolju prijazna, LED diode ne vsebujejo svinca in živega srebra. Skladno z RoHS2.
Zaščitni razred CF defib za svetlobne kable KARL STORZ (zaščitni razred CF pri uporabi
lahkih kablov drugih proizvajalcev).
Kompatibilnost z obstoječimi svetlobnimi kabli
V kompletu dobaviti:
- izvor svetlobe LED
- vse potrebne priključne in komunikacijske kable
- stopalko, ki omogoča preklop načina delovanja
1.4 | ENDOSKOPSKI VOZIČEK
Primeren za namestitev ponujenih aparatov.
Mobilen s štirimi antistatičnimi kolesi, na dveh kolesih zavore.
S centralnim stikalom.
Minimalno tri police in en predal, z možnostjo nastavitve višine.
Z dodatno izvlečno polico za tipkovnico.
Dimenzije vozička: minimalno 1300x650x730 mm (vxšxg).
Z držalom za kamero na strani vozička.
Vgrajene ročke za vožnjo oziroma premikanje vozička.
Integrirano IV stojalo, nastavljivo po višini.
Nosilec za CO₂ jeklenko.
Izolacijski transformator, ki vključuje nadzor nad potencialnimi napakami.
Prostor za usmerjevalnik.
V kompletu dobaviti:
- endoskopski voziček
- priključne in ozemljitvene kable za vso ponujeno opremo
1.5 | 4K GLAVA KAMERE S FUNKCIJO ICG
4K endoskopska glava kamere najvišjega standarda z resolucijo 3840x2160 točk, v
progresivni tehniki in slikovnim razmerjem 16:9.
Osvežitev slike vsaj 50-kratna na sekundo
Z integriranim sistemom 3-kratne digitalne povečave
Z vgrajenim 1 čipom, kar preprečuje pregrevanje glave kamere.
Omogoča spreminjanje barvnih spektrov, spreminjanje intenzitete iluminacije ter kontrasta.
Glava kamere z integriranim adapterjem za optiko z okularjem.
Programske tipke na glavi kamere (vsaj 3x) morajo omogočati nastavitve vseh parametrov iz
glave kamere.
Teža glave kamere maksimalno 260-270 g.
Omogoča naj sterilizacijo vsaj v plazmi.
Kompatibilnost s ponujenim procesorjem.
Certificirana v skladu z SIST EN 60601-1 (CF odporen proti defibrilaciji).
V kompletu dobaviti:
- glavo kamere 4K ICG
1.6 | ELEKTRONSKI CO₂ INSUFLATOR
Uporabniku "prijazen" kontrolni panel, enostavna nastavitev in kontrola pritiska plina med
procesom insuflacije.
Optični in akustični alarm v primeru prekoračenega intra-abdominalnega tlaka ter prazna
jeklenka CO₂
Dva načina dotoka plina, pediatrični in za odrasle.
Možnost izbire opcije visokega pretoka (High Flow).
Nastavitve pretoka plina: 0 - 50 L/min.
Nastavitve tlaka plina: 0 - 30 mmHg (3990 Pa).
Gretje plina do 37°C.
Prikaz pritiska insuflacije.
Prikaz intra abdominalnega tlaka (0 - 50 mmHg).
Prikaz porabe plina (0 - 999L).
Skladno s standardi:
SIST IEC 60601-1; SIST IEC 60601-1-2, CE MDD 93/94/EEC. oz. MDR 2017/745
Kompatibilen s potrošnim materialom za insuflacijo, ki se v ustanovi že uporablja.
V kompletu dobaviti:
- insuflator
-kabel 220V
- ključ za jeklenko
- insuflacijsko cev za povezavo z jeklenko za CO₂
1.7 | 3D/4K NIR/ICG VIDEOLAPAROSKOP 0°
Zagotavljati mora endoskopsko sliko v 3D/4K tehnologiji.
Dva distalna senzorja, optimizirana za stereoskopsko endoskopijo.
Optimalen 3D učinek z natančno poravnavo obeh senzorjev.
Preprosto preklapljanje med 2D in 3D načinom.
Aktiviranje preklopa med 2D in 3D načinom prek gumbov za video endoskop.
4 digitalno nastavljivi načina prikaza:
2D slika brez nadzora nad rotacijo
2D slika s samodejnim nadzorom rotacije
3D slika brez nadzora nad rotacijo
Samodejno preklapljanje med 2D s krmiljenjem obzorja in 3D sliko, odvisno od nastavljivega
kota vrtenja video endoskopa.
Digitalni zoom (2x) je na voljo v video endoskopu.
Omogoča intraoperativno fluorescenčno diagnostiko z inducirani zelenim barvilom (ICG).
Omogoča tri načine intenzivnosti prikaza ICG:
Način prikaza v intenzivnem eno barvnem prikazu. Možno je izbrati želeno barvo za slikanje
NIR / ICG; bodisi modra ali zelena.
Način prikaza fluorescenčnega signal NIR / ICG v beli barvi. Ozadje v črni barvi za največji
kontrast načinu celotne endoskopske slike, kot pri rentgenskem prikazu.
Način s poudarkom intenzivnosti v dve barvnem prikazu ICG. Kjer je koncentracija signala
NIR / ICR se prikaže v različnih barvah, odvisno od jakosti zaznanega signala NIR ICG-ja.
V kombinaciji s sistemskimi funkcijami kamere: monitor 16:9 zagotavlja celozaslonski prikaz
brez črnih robov.
Zaščitni razred CF defib. za najboljšo možno električno varnost (v kombinaciji z ustreznim
CCU).
V povezavi z združljivimi sistemi kamer: tehnologije za homogeno osvetlitev, izboljšanje
kontrasta in spektralni barvni premik.
V povezavi z združljivimi sistemi kamer: shranjevanje 2D slik in videoposnetkov prek USB-ja.
Vrtenje slike za 180° s pritiskom gumba (gumbi glave kamere).
Omogoča prikaz slike z belo svetlobo in blizu infra aplikacije z visoko intenzivnostjo svetlobe
(npr. ICG).
Fiksni kot gledanja 0°.
Vidni kot 82°.
Globina gledanja: 30 - 200 mm.
Dolžina endoskopa: 49 cm.
Delovna dolžina: 32 cm
Teža endoskopa brez kabla 420 g.
Vgrajena najmanj 2x 4K CMOS čipa, nameščena na distalnem delu optike. Ločljivost vsaj 4K
Vgrajene najmanj 3 komandne tipke za upravljanje različnih funkcij videoprocesorja po
izboru uporabnika.
Omogoča naj gledanje 3D prikaza slike. Omogočena naj bo izbira katerekoli funkcije
opazovanja slike (2D ali 3D) iz sterilnega polja - torej preko gumbov na videolaparoskopu.
Omogoča naj sterilizacijo v avtoklavu.
Priključni kabel dolžine 3 m, ki je integriran.
Ločeni svetlobni kabel dolžine 300 cm, premera 4,8 mm.
Priložena kaseta za sterilizacijo dimenzije 640x150x87 mm.
1.8 | 3D/4K NIR/ICG VIDEOLAPAROSKOP 30°
Zagotavljati mora endoskopsko sliko v 3D/4K tehnologiji.
Dva distalna senzorja, optimizirana za stereoskopsko endoskopijo.
Optimalen 3D učinek z natančno poravnavo obeh senzorjev.
Preprosto preklapljanje med 2D in 3D načinom.
Aktiviranje preklopa med 2D in 3D načinom prek gumbov za video endoskop.
4 digitalno nastavljivi načini prikaza:
2D slika brez nadzora nad rotacijo
2D slika s samodejnim nadzorom rotacije
3D slika brez nadzora nad rotacijo
Samodejno preklapljanje med 2D s krmiljenjem obzorja in 3D sliko, odvisno od nastavljivega
kota vrtenja video endoskopa.
Digitalni zoom (2x) je na voljo v video endoskopu.
Omogoča intraoperativno fluorescenčno diagnostiko z indocianin zelenim barvilom (ICG).
Omogoča tri načine intenzivnosti prikaza ICG:
Način prikaza v intenzivnem eno barvnem prikazu. Možno je izbrati želeno barvo za slikanje
NIR / ICG; bodisi modra ali zelena.
Način prikaza fluorescenčnega signal NIR / ICG v beli barvi. Ozadje v črni barvi za največji
kontrast načinu celotne endoskopske slike, kot pri rentgenskem prikazu.
Način s poudarkom intenzivnosti v dvo barvnem prikazu ICG. Kjer je koncentracija signala
NIR / ICR se prikaže v različnih barvah, odvisno od jakosti zaznanega signala NIR ICG-ja.
V kombinaciji s sistemskimi funkcijami kamere: monitor 16:9 zagotavlja celozaslonski prikaz
brez črnih robov.
Zaščitni razred CF defibrilacije za najboljšo možno električno varnost (v kombinaciji z
ustreznim CCU).
V povezavi z združljivimi sistemi kamer: tehnologije za homogeno osvetlitev, izboljšanje
kontrasta in spektralni barvni premik.
V povezavi z združljivimi sistemi kamer: shranjevanje 2D slik in videoposnetkov prek USB-ja.
Vrtenje slike za 180° s pritiskom gumba (gumbi glave kamere).
Omogoča prikaz slike z belo svetlobo in blizu infra aplikacije z visoko intenzivnostjo svetlobe
(npr. ICG).
Fiksni kot gledanja 30°.
Vidni kot 82°.
Globina gledanja: 30 - 200 mm.
Dolžina endoskopa: 49 cm.
Delovna dolžina: 32 cm
Teža endoskopa brez kabla 420 g.
Vgrajena najmanj 2x4K CMOS čip nameščena na distalnem delu optike. Ločljivost vsaj 4k.
Vgrajene najmanj 3 komandne tipke za upravljanje različnih funkcij videoprocesorja po
izboru uporabnika.
Omogoča naj gledanje 3D prikaza slike. Omogočena naj bo izbira katerekoli funkcije
opazovanja slike (2D ali 3D) iz sterilnega polja - torej preko gumbov na videolaparoskopu.
Omogoča naj sterilizacijo v avtoklavu.
Priključni kabel dolžine 3 m, ki je integriran.
Ločen svetlobni kabel dolžine 300 cm, premera 4,8 mm.
Priložena kaseta za sterilizacijo dimenzije 640x150x87 mm.
1.9 | LAPAROSKOPSKA ICG OPTIKA IN SVETLOBNI KABLI
Teleskop lečni sistem kot gledanja 0°, premer 10 mm
Avtoklavirna
Dolžina 31 cm
Omogočati mora delo z belo svetlobo kot IR svetlobo za delo z ICG
Kompatibilna z ponujeno opremo
V kompletu dobaviti:
- laparoskopska optika ICG 0°
- svetlobni kabel primeren za 10 mm optike in ICG; z 90° deflekcijo proti instrumentu, premer
4,8 mm, dolžine 300 cm.
- sterilizacijska kaseta za hrambo optike: 500x110x45 mm (±5%), s protizdrsno površino,
zatemnjenim pokrovom.
1.10 | LAPAROSKOPSKA ICG OPTIKA IN SVETLOBNI KABLI
Teleskop lečni sistem kot gledanja 30°, premer 10 mm
Avtoklavirna
Dolžina 31 cm
Omogočati mora delo z belo svetlobo kot IR svetlobo za delo z ICG
Kompatibilna z ponujeno opremo
V kompletu dobaviti:
- laparoskopska optika ICG 30°
- svetlobni kabel primeren za 10 mm optike in ICG; z 90° deflekcijo proti instrumentu, premer
4,8 mm, dolžine 300 cm.
- sterilizacijska kaseta za hrambo optike: 500x110x45 mm (±5%), s protizdrsno površino,
zatemnjenim pokrovom.
1.11 | LAPAROSKOPSKA ICG OPTIKA IN SVETLOBNI KABLI
Teleskop lečni sistem kot gledanja 0°, premer 5 mm
Avtoklavirna
Dolžina 29 -31,58cm
Omogočati mora delo z belo svetlobo kot IR svetlobo za delo z ICG
Kompatibilna z ponujeno opremo
V kompletu dobaviti:
- laparoskopska optika ICG 0°
- svetlobni kabel primeren za 5 mm optike in ICG; premer 3,5 mm, dolžina 300 cm
-sterilizacijska kaseta za hrambo optike: 500x110x45 mm (±5%), s protizdrsno površino,
zatemnjenim pokrovom.
1.12 | LAPAROSKOPSKA ICG OPTIKA IN SVETLOBNI KABLI
Teleskop lečni sistem kot gledanja 30°, premer 5 mm
Avtoklavirna
Dolžina 29 -31,7 cm
Omogočati mora delo z belo svetlobo kot IR svetlobo za delo z ICG
Kompatibilna z ponujeno opremo
V kompletu dobaviti:
- laparoskopska optika ICG 30°
- svetlobni kabel primeren za 5 mm optike in ICG; premer 3,5 mm, dolžina 300 cm
- sterilizacijska kaseta za hrambo optike: 500x110x45 mm (±5%), s protizdrsno površino,
zatemnjenim pokrovom.
2.0 | NAPREDNI SISTEM ZA ZBIRANJE IN SNEMANJE SLIK TER PODATKOV
2.1 | Glavni namen naprednega sistema za pridobivanje in snemanje slik ter podatkov je zmožnost
zajemanja: podatkov o pacientu, mirujočih slik, video sekvenc in zvočnih datotek (anotacije)
med diagnostičnim in terapevtskim postopkom.
Te funkcije dokumentacije postopka so del enote za fizično integracijo.
Kirurg, zdravnik ali njegov pomočnik mora imeti popoln nadzor nad celotno dokumentacijo
preko nadzornega zaslona. Sistem mora biti preprost, uporabniku prijazen, varen in
nadgradljiv.
Sistem za snemanje slik/video in arhiviranje podatkov mora vsebovati naslednje podrobne
podatke:
Uporabniku prijazna programska oprema, zasnovana posebej za medicinske namene
Zajem fotografij v 4K UHD in FULL HD, slike iz vseh integriranih virov in zvočnih datotek
Zajeme video sekvence v 4K UHD, FULL HD ali 3D mora omogočati tudi zajem zvoka.
2-kanalno snemanje za fotografije in video posnetke
DSD vizualne in akustične povratne informacije pri snemanju fotografij in videoposnetkov.
Funkcija dodajanja vodnega žiga ustanove v sistemu.
Minimalne tehnične zahteve sistema:
Snemanje fotografij z ločljivostjo vsaj: 3840x2160 p, izvorna ločljivost
Videoposnetki z ločljivostjo vsaj: 3840x2160 p.
Avto vhod - vsaj mikrofon
Varnostni modul za varovanje sistema pred zunanjimi vdori
Uvajanje mora biti omogočeno preko zaslona na dotik
Operativni kirurg individualno prednastavi sistem za uporabo - enota mora podpirati različne
uporabniške profile.
Omogočati mora popoln nadzor od znotraj in zunaj sterilnega polja
Podpirati mora omrežno shranjevanje na datotečnih strežnikih
Podpirati mora shranjevanje FTP
Omogočati mora brezžično povezavo preko vgrajene Wi-Fi antene.
Podpora USB, ki omogoča shranjevanje na pogonih USB.
Prilagodljivi izpisi za dokumentirane informacije - možnost prilagoditve izpisov.
Podpirati mora iskanje na kateri koli povezani tiskalnik (lokalni ali omrežni).
Vsebovati mora vmesni sistem za zagotovitev zanesljivosti
Sistem klasificiran kot medicinska oprema s CE
Grabber-kartica: 1xDP 1.2a, 1xHDMI 2.0
Trdi disk: vsaj 2TB
2.2 | NAPREDNI SISTEM ZA ZAJEMANJE IN SNEMANJE SLIKE TER PODATKOV
Napajanje: 100 - 240VAC, 50/60 Hz
Poraba energije: max.500 vatov
Vodoodpornost: vsaj IPX0
Procesor: vsaj Intel®Core™ i7-6700 @3,4 GHz
Notranji pomnilnik: vsaj 1xSSD (70GB) in 1x Trdi disk (2TB)
Pomnilnik RAM: vsaj 16 GB
Priključki: 2x 1GB Ethernet (RJ45), 4xUSB 2.0 in 3xUSB 3.0 zadaj, 1x USB 3.0 spredaj
Izhodi: 2xDP, 3xRS232, Line I/O, DVI, daljinski vklop, povezava pilotne luči,
Format slike: BMP, JPG, JPNG
Video format: MPEG-4, MPEG-2, MOV
Vhodi v video signal: 1xDP 1.2a, 1xHDMI 2.0
Izhodi za video signal: 1xDP 1.2a, 1xHDMI 2.0
Barvi sistem: PAL, NTSC
Operacijski sistem: vsaj Windows 10 loT
Ločljivost fotografij: 3840x2160p, izvorna ločljivost
Ločljivost video posnetkov: 3840x2160p@60Hz
RGB/YUV
Zahtevani certifikati: IEC 60601-1-1, EN60601-1, EN 60601-2
Razvrstitev: CE, MDD, CSA
Zaščitni razred: 1/B
Medicinski pripomoček: da
2.3 | HL7&DICOM POVEZLJIVOST NAPREDNEGA SISTEMA ZA ZAJEMANJE SLIK
IN PODATKOV TER SNEMANJE
Napredni sistem za zbiranje in snemanje slik ter podatkov mora zagotavljati:
- povezljivost HL7
- povezljivost DICOM
V sistem mora biti nameščen vmesnik, ki kirurgu omogoča ogled vseh slik, shranjenih v
sistemu PACS, kot na zaslonu na dotik v operacijski. Poleg tega mora omogočati, da vse
posnete intraoperativne slike prek vmesnika pošlje v sistem PACS za nadaljnjo obdelavo.
Upravljanje vsebin endoskopskih slik in videoposnetkov;
Upravljanje vsebine endoskopskih slik in videoposnetkov mora imeti naslednje karakteristike:
Mora podpirati rešitve virtualnih strežnikov
Mora omogočati več hkratnih odjemalcev
rešitev Podpira Unicode
Za uporabo rešitve na mobilnih napravah mora biti podprt vsaj HTML 5
Za uporabo rešitve na mobilnih napravah / v spletnem okolju priporočamo Safari / Internet
Explorer.
Sistem mora omogočati Uporabniški in administrativni vmesnik / koncept dostopa
Rešitev mora zagotavljati z geslom zaščiteno administracijo uporabnikov
Rešitev mora zagotavljati koncept dostopa na podlagi vlog/profilov za dodelitev namenskih
uporabniških pravic
Administracija s strani uporabnika mora omogočati:
Rešitev mora zagotavljati grafični uporabniški vmesnik za Upravljanje in administracijo
uporabniških pravic in nastavitev aplikacije
Rešitev mora zagotavljati grafični uporabniški vmesnik za pregledovanje in analizo
medicinskih videov.
Rešitev mora zagotavljati grafični uporabniški vmesnik za upravljane in administracijo
vmesniških storitev.
Upravljanje pacientov mora omogočati:
Iskanje pacienta
Rešitev zagotavlja možnost za iskanje pacientov
Rešitev zagotavlja grafično zgodovino za vizualizacijo obiskov pacientov in neposrednega
dostopa do posameznega primera.
Rešitev omogoča ustvarjanje urgentnih pacientov.
V kompletu dobaviti:
Napredni sistem za usmerjanje, zbiranje in snemanje slik ter podatkov
Integriran, zložljiv zaslon na dotik dimenzije vsaj 12,5".
23.2.2 | Bronhoskop za toaleto dihal | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
Prostor:
2.klet - 1x C512_07.1
OPIS:
1.1 | Endoskopski sistem "all-in-one", združuje monitor, integriran LED izvor | 1
svetlobe, Full HD processor ter dokumentacijski sistem:
- z integriranim dokumentacijskim sistemom, ki omogoča varno hranjenje podatkov,
- podpira možnost priključitev vseh rigidnih ter fleksibilnih endoskopov, bronhoskopov,
kot tudi endoskopov za enkratno uporabo,
- z zaslonom, občutljivim na dotik, velikosti minimalno 18,5", Full HD resolucije,
- integriran LED izvor svetlobe,
- z možnostjo avtomatskega prilagajanja jakosti svetlobe,
- z notranjim spominom vsaj 50 GB,
- z možnostjo uvažanja in izvažanja podatkov na/iz sistema HIS/PACS,
- z USB priključki (6x),
- z možnostjo prikazovanja funkcijskih gumbov endoskopa na zaslonu,
- z možnostjo nadgradnje software-a za obdelavo dokumentiranja, video posnetkov,
- video-endoskopski sistem mora biti enostaven za uporabo in za vzdrževanje;
enostaven za čiščenje in dezinfekcijo površin,
- steklena površina ekrana za omogočanje večje higiene,
- površine morajo biti gladke, brez robov (lažje čiščenje oziroma dezinfekcija),
- v kompletu mora biti prevozno stojalo oziroma voziček.
1.2 | Fleksibilni video bronhoskop | 1
- HD fleksibilni video bronhoskop kompatibilen z zgoraj opisanim monitorjem oz.
endoskopskim sistemom,
- HD tehnologija,
- z vgrajenim HD CMOS čipom,
- z integriranim LED izvorom svetlobe,
- omogočena video dokumentacija s pomočjo gumbov (3) na proksimalnem delu
endoskopa ali preko monitorja,
- z dvema poljubno nastavljivima gumboma,
- uvajalni del endoskopa, primeren za lažje manevriranje,
- primeren za bronhialne lavaže, biopsijo, traheotomijo in diagnostiko,
- s sukcijskim ventilom z bajonetnim mehanizmom,
- zunanji premer distalnega dela 6,5 mm,
- zunanji premer uvajalnega dela 6,3 mm,
- delovna dolžina endoskopa vsaj 60 cm,
- kot gledanja 0˚,
- vidni kot 100˚,
- z globino vidnega polja 3 - 50 mm,
- angulacija gor/dol vsaj 180˚/140˚
- z delovnim kanalom notranjega premera minimalno 2,8 x 3 mm
- enostavno upravljanje s pomočjo vzvoda za nastavitev distalnega dela, z
akustičnim in mehansko prepoznavnim začetnim položajem,
- z ergonomskim ročajem,
- s priključitvenim kablom, dolžine vsaj 2 m, za omogočeno delo na daljši razdalji.
Vodoodporen - z možnostjo potapljanja (čiščenje/dezinfekcija).
Namenjen reprocesiranju v plasma sterilizatorju, kemijski sterilizaciji, ETO plinski
sterilizaciji, ter razkuževanju z razkužilnimi sredstvi.
Omogočati mora spreminjanje barvnih spektrov oziroma opcij vizualizacije, vsaj 4 možnosti
(Clara, Chroma, Spectra A in Spectra B).
V setu s sukcijskim ventilom, testerjem tesnosti, pokrovčkom za izravnavo tlaka ter
s kompletom ustnikov.
Priloženi inštrumenti: prijemalke za tujke, košarica za tujke, biopsijske kleščice ter
ščetke za čiščenje bronhoskopa.
Priložena kaseta za sterilizacijo bronhoskopa
1.3 | Voziček za namestitev opreme
- s štirimi antistatičnimi dvojnimi kolesi z zavoro,
- z gredjo iz nerjavečega jekla,
- z integriranim vodom za kable,
- s predalom, opremljenim s ključavnico
- z nosilcem za fleksibilni endoskop ter s setom tulcev za shranjevanje in transport
čistega endoskopa.
Komplet naj vsebuje sukcijsko črpalko, ki mora biti kompatibilna s sistemom, nosilec
za sukcijsko posodo, sukcijsko posodo 1,5 litrov in 2,5 litrov s pokrovoma ter
vrečkami za enkratno uporabo in sistem cevi.
23.2.3 | Intubacijski video bronhoskop - odrasli | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
2.klet - 1x C512_07.1
OPIS:
1.1 | Endoskopski sistem "all-in-one", združuje monitor, integriran LED izvor | 1
svetlobe, Full HD processor ter dokumentacijski sistem:
- z integriranim dokumentacijskim sistemom, ki omogoča varno hranjenje podatkov,
- podpira možnost priključitev vseh rigidnih ter fleksibilnih endoskopov, bronhoskopov,
kot tudi endoskopov za enkratno uporabo,
- z zaslonom, občutljivim na dotik, velikosti minimalno 18,5", Full HD resolucije,
- integriran LED izvor svetlobe,
- z možnostjo avtomatskega prilagajanja jakosti svetlobe,
- z notranjim spominom vsaj 50 GB,
- z možnostjo uvažanja in izvažanja podatkov na/iz sistema HIS/PACS,
- z USB priključki (6x),
- z možnostjo prikazovanja funkcijskih gumbov endoskopa na zaslonu,
- z možnostjo nadgradnje software-a za obdelavo dokumentiranja, video posnetkov,
- video-endoskopski sistem mora biti enostaven za uporabo in za vzdrževanje;
enostaven za čiščenje in dezinfekcijo površin,
- steklena površina ekrana za omogočanje večje higiene,
- površine morajo biti gladke, brez robov (lažje čiščenje oziroma dezinfekcija),
- v kompletu mora biti prevozno stojalo oziroma voziček.
1.2 | Fleksibilni video bronhoskop | 1
- fleksibilni video bronhoskop kompatibilen z zgoraj opisanim monitorjem oz.
endoskopskim sistemom,
- z vgrajenim CMOS čipom,
- z integriranim LED izvorom svetlobe,
- omogočena video dokumentacija s pomočjo gumbov (3) na proksimalnem delu
endoskopa ali preko monitorja,
- uvajalni del endoskopa, primeren za lažje manevriranje,
- primeren za intubacijo, pregled dihal, preverjanje pozicije tubusa, intuabacijo dvolumenskih
tubusov (DLT) in diagnostiko,
- s sukcijskim ventilom
- zunanji premer distalnega dela 5,5 mm,
- delovna dolžina endoskopa 65 cm,
- kot gledanja 0˚,
- vidni kot 100˚,
- angulacija gor/dol vsaj 140˚/140˚
- z delovnim kanalom notranjega premera minimalno 2,1 mm
- enostavno upravljanje s pomočjo vzvoda za nastavitev distalnega dela
- z ergonomskim ročajem,
Vodoodporen - z možnostjo potapljanja (čiščenje/dezinfekcija). Vsaj IPX8
Namenjen reprocesiranju v plasma sterilizatorju, kemijski sterilizaciji, ETO plinski
sterilizaciji, ter razkuževanju z razkužilnimi sredstvi.
Teža maksimalno 400 gramov
Poraba energije maksimalno 1W
V setu s sukcijskim ventilom, testerjem tesnosti, pokrovčkom za izravnavo tlaka ter
irigacijskim adapterjem
Priloženi inštrumenti: insert za bronhoskope, velikost 4, velikost 2, pokrovček za konekt
Priložena kaseta za sterilizacijo bronhoskopa
1.3 | Voziček za namestitev opreme | 1
- s štirimi antistatičnimi dvojnimi kolesi z zavoro,
- z gredjo iz nerjavečega jekla,
- z integriranim vodom za kable,
- s predalom, opremljenim s ključavnico
- z nosilcem za fleksibilni endoskop ter s setom tulcev za shranjevanje in transport
čistega endoskopa.
Komplet naj vsebuje sukcijsko črpalko, ki mora biti kompatibilna s sistemom, nosilec
za sukcijsko posodo, sukcijsko posodo 1,5 litrov in 2,5 litrov s pokrovoma ter
vrečkami za enkratno uporabo in sistem cevi.
23.2.4 | bronhoskop za duolumensko intubacijo | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
Prostor:
2.klet - 1x C512_07.1
OPIS:
1.1 | Endoskopski sistem "all-in-one", združuje monitor, integriran LED izvor | 1
svetlobe, Full HD processor ter dokumentacijski sistem:
- z integriranim dokumentacijskim sistemom, ki omogoča varno hranjenje podatkov,
- podpira možnost priključitev vseh rigidnih ter fleksibilnih endoskopov, bronhoskopov,
kot tudi endoskopov za enkratno uporabo,
- z zaslonom, občutljivim na dotik, velikosti minimalno 18,5", Full HD resolucije,
- integriran LED izvor svetlobe,
- z možnostjo avtomatskega prilagajanja jakosti svetlobe,
- z notranjim spominom vsaj 50 GB,
- z možnostjo uvažanja in izvažanja podatkov na/iz sistema HIS/PACS,
- z USB priključki (6x),
- z možnostjo prikazovanja funkcijskih gumbov endoskopa na zaslonu,
- z možnostjo nadgradnje software-a za obdelavo dokumentiranja, video posnetkov,
- video-endoskopski sistem mora biti enostaven za uporabo in za vzdrževanje;
enostaven za čiščenje in dezinfekcijo površin,
- steklena površina ekrana za omogočanje večje higiene,
- površine morajo biti gladke, brez robov (lažje čiščenje oziroma dezinfekcija),
- v kompletu mora biti prevozno stojalo oziroma voziček.
1.2 | Fleksibilni video bronhoskop | 1
- fleksibilni video bronhoskop kompatibilen z zgoraj opisanim monitorjem oz.
endoskopskim sistemom,
- z vgrajenim CMOS čipom,
- z integriranim LED izvorom svetlobe,
- omogočena video dokumentacija s pomočjo gumbov (3) na proksimalnem delu
endoskopa ali preko monitorja,
- uvajalni del endoskopa, primeren za lažje manevriranje,
- primeren za intubacijo, pregled dihal, preverjanje pozicije tubsa, intuabacijo dvolumenskih
tubusov (DLT) in diagnostiko,
- s sukcijskim ventilom
- zunanji premer distalnega dela 4,0 mm,
- delovna dolžina endoskopa 65 cm,
- kot gledanja 0˚,
- vidni kot 100˚,
- angulacija gor/dol vsaj 140˚/140˚
- z delovnim kanalom notranjega premera minimalno 1,5 mm
- enostavno upravljanje s pomočjo vzvoda za nastavitev distalnega dela
- z ergonomskim ročajem,
Vodoodporen - z možnostjo potapljanja (čiščenje/dezinfekcija). Vsaj IPX8
Namenjen reprocesiranju v plasma sterilizatorju, kemijski sterilizaciji, ETO plinski
sterilizaciji, ter razkuževanju z razkužilnimi sredstvi.
Teža maksimalno 385 gramov
Poraba energije maksimalno 1W
V setu s sukcijskim ventilom, testerjem tesnosti, pokrovčkom za izravnavo tlaka ter
irigacijskim adapterjem
Priloženi inštrumenti: insert za bronhoskope, velikost 4, velikost 2, pokrovček za konekt
Priložena kaseta za sterilizacijo bronhoskopa
1.3 | Voziček za namestitev opreme
- s štirimi antistatičnimi dvojnimi kolesi z zavoro,
- z gredjo iz nerjavečega jekla,
- z integriranim vodom za kable,
- s predalom, opremljenim s ključavnico
- z nosilcem za fleksibilni endoskop ter s setom tulcev za shranjevanje in transport
čistega endoskopa.
Komplet naj vsebuje sukcijsko črpalko, ki mora biti kompatibilna s sistemom, nosilec
za sukcijsko posodo, sukcijsko posodo 1,5 litrov in 2,5 litrov s pokrovoma ter
vrečkami za enkratno uporabo in sistem cevi.
23.3.1 | voziček za transport (kaset) endoskopov | 1 |  | 0 | 0
Prostor:
2.nadstropje: 1x A513_03,2
OPIS:
Voziček za prevoz fleksibilnih endoskopov.
- velikost vozička naj bo ustrezna glede na pripadajoče pladnje za transport endoskopov
- 4 antistatična kolesa z zavoro
- kapaciteta vozička: vsaj za 4 endoskope
- voziček naj ima vsaj 4 kasete ter zanje PVC namenske vložke skupaj s PVC
pokrivalom, ki jasno označujejo stanje čisto/nečisto,
- izdelan iz materialov, ki omogočajo čiščenje in
razkuževanje s kemikalijami za površine, enako tudi kasete
Komplet vsebuje:
- 1x voziček za prevoz fleksibilnih endoskopov
- 4x kaseta za transport fleksibilni endoskop
- 100 kosov - komplet označb za umazane endoskope
- 100 kosov komplet označb za čiste endoskope
- stenski dozirnik za vrečke za enkratno uporabo
23.0.0 | ENDOSKOPIJA SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0 |  | 0
32.1.0 | REPROCESIRANJE ENDOSKOPOV
32.1.1 | aparat za podporo ročnemu čiščenju endoskopov na delovnerm pultu | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
Prostor:
2.nadstropje: 1xA513_03.1
OPIS:
Naprava za izpiranje fleksibilnih endoskopov
- z napravo je mogoče čistiti fleksibilne endoskope različnih proizvajalcev endoskopov
- neprekinjeno dovajanje tekočine skozi kanale endoskopa,
- večina endoskopov temeljito spere v 35 sekundah,
- preprosto upravljanje
- zaslon na dotik
- nastavljiv čas splakovanja
- zvočni in vizualni alarm
- pripomoček je mogoče namestiti na pult ali na steno
Pripomoček mora biti dobavljen s komplet cevmi in nosilcem za namestitev pripomočka
na steno.
(podobno kot npr.: Cantel, SCOPE BUDDY ali enakovredno)
32.3.1 | omara za sušenje in shranjevanje endoskopov | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
Prostor:
2.klet - 1x C512_07.1
OPIS:
Endoskopska omara s tehnologijo sušenja ter shranjevanja endoskopov
- naj bo kompatibilna za sušenje ter shranjevanje endoskopov priznanih dobaviteljev
fleksibilnih endoskopov Olympus, Karl Storz, Pentax, Richard Wolf, Fuji Film (ponudnik naj
priloži lastno izjavo),
- omara mora biti namenjena shranjevanju in sušenju fleksibilnih endoskopov po
reprocesiranju/dezinfekciji.
- imeti mora sistem shranjevanja in sušenja zunanjosti endoskopov in pa tudi vseh
kanalov endoskopov (notranjosti). Ponudnik lahko ponudi omaro, ki ima eno izmed sledečih
načinov sušenja in hrambe endoskopov:
a) Vertikalne pozicije endoskopov med sušenjem in hrambo s za to namenjenimi držali za
obešanje fleksibilnih endoskopov, ki zagotavlja vertikalno namestitev endoskopov.
b) Horizontalno namestitev endoskopov s potrebnimi - za to namenjenimi policami
v omari.
- zagotavljati mora shranjevanje najmanj osmih (8) fleksibilnih endoskopov
- zagotavljati mora priklop fleksibilnih endoskopov in TEE Sond
- omara naj ima enojna vrata t.i. neprehodni model.
- nosilci endoskopov ali police naj imajo vgrajen senzor, ki zazna in aktivira sušilni cekel,
fleksibilnega endoskopa, ko se nosilec obesi ali vstavi na polico.
- vsak nosilec ali pledal (pladenj) endoskopov naj bo opremljen s sistemom cevk (konektorjev),
ki se jih priključi na vse kanale endoskopa, kot so delovni kanal, jet kanal, ipd. in tako
omogoča sušenje vseh kanalov fleksibilnega endoskopa.
- ponudnik mora v ponudbo vključiti adapterje.
- omara mora zagotavljati sledenje endoskopov s sistemom RFID in/ali preko sistema črtnih
kod.
- sistem opozarjanja napak v delovanju omare in ciklu sušenja fleksibilnih endoskopov s
pomočjo ustrezne tehnologije, ki je vgrajena v sušilno omaro.
- endoskopi morajo biti v omari shranjeni tako, da je onemogočenp neposredno dotikanje
endoskopa.
- vgrajen mora imeti filtrirni sistem zraka, ki zagotavlja shranjevanje endoskopa brez vmesne
potrebe oz. brez vmesne zahteve po dezinfeciji za vsaj 30 dni.
- zaradi prostorske omejitve, naj bo posamezna omara velikosti:
190x60x55 cm (vxšxg). Dovoljeno odstopanje ±3%.
Komplet naj vsebuje:
1. Omara za sušenje in shranjevanje endoskopov. Omara mora imeti 8 shranjevalnih mest.
2. Adapterje za priklop endoskopov
3. Navodila za uporabo v slovenskem jeziku
4. Servisna navodila proizvajalca
Skladnost s standardi:
- SIST EN 16442 - Shranjevalni prostor z nadzorovanim okoljem za pripravljene termolabilne
endoskope
32.3.2. | omara za sušenje in shranjevanje endoskopov - prehodna | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
Prostor:
2 nadstropje - 1x A513_03.2
OPIS:
Endoskopska omara s tehnologijo sušenja ter shranjevanja endoskopov
- naj bo kompatibilna za sušenje ter shranjevanje endoskopov priznanih dobaviteljev
fleksibilnih endoskopov Olympus, Karl Storz, Pentax, Richard Wolf, Fuji Film (ponudnik naj
priloži lastno izjavo),
- omara mora biti namenjena shranjevanju in sušenju fleksibilnih endoskopov po
reprocesiranju/dezinfekciji.
- imeti mora sistem shranjevanja in sušenja zunanjosti endoskopov in pa tudi vseh
kanalov endoskopov (notranjosti). Ponudnik lahko ponudi omaro, ki ima eno izmed sledečih
načinov sušenja in hrambe endoskopov:
a) Vertikalne pozicije endoskopov med sušenjem in hrambo s za to namenjenimi držali za
obešanje fleksibilnih endoskopov, ki zagotavlja vertikalno namestitev endoskopov.
b) Horizontalno namestitev endoskopov s potrebnimi - za to namenjenimi policami
v omari.
- zagotavljati mora shranjevanje najmanj osmih (8) fleksibilnih endoskopov
- zagotavljati mora priklop fleksibilnih endoskopov in TEE sond
- omara nara biti prehodna. To pomeni, da mora imeti dvoje vrat, ki ločujejo čisto ter nečisto
pot endoskopa.
- nosilci endoskopov ali police naj imajo vgrajen senzor, ki zazna in aktivira sušilni cekel,
fleksibilnega endoskopa, ko se nosilec obesi ali vstavi na polico.
- vsak nosilec ali pledal (pladenj) endoskopov naj bo opremljen s sistemom cevk (konektorjev),
ki se jih priključi na vse kanale endoskopa, kot so delovni kanal, jet kanal, ipd. in tako
omogoča sušenje vseh kanalov fleksibilnega endoskopa.
- ponudnik mora v ponudbo vključiti adapterje.
- omara mora zagotavljati sledenje endoskopov s sistemom RFID in/ali preko sistema črtnih
kod.
- sistem opozarjanja napak v delovanju omare in ciklu sušenja fleksibilnih endoskopov s
pomočjo ustrezne tehnologije, ki je vgrajena v sušilno omaro.
- endoskopi morajo biti v omari shranjeni tako, da je onemogočenp neposredno dotikanje
endoskopa.
- vgrajen mora imeti filtrirni sistem zraka, ki zagotavlja shranjevanje endoskopa brez vmesne
potrebe oz. brez vmesne zahteve po dezinfeciji za vsaj 30 dni.
- zaradi prostorske omejitve, naj bo posamezna omara velikosti:
190x60x55 cm (vxšxg). Dovoljeno odstopanje ±3%.
Komplet naj vsebuje:
1. Omara za sušenje in shranjevanje endoskopov, omara mora imeti 8 shranjevalnih mest.
2. Adapterje za priklop endoskopov
3. Navodila za uporabo v slovenskem jeziku
4. Servisna navodila proizvajalca
Skladnost s standardi:
- SIST EN 16442 - Shranjevalni prostor z nadzorovanim okoljem za pripravljene termolabilne
endoskope
32.0.0 | REPROCESIRANJE ENDOSKOPOV SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0 |  | 0
31.0 | OPREMA ZA DEZINFEKCIJO IN STERILIZACIJO
31.3 | OSTALA OPREMA, PRIPOMOČKI ZA DEZINFEKCIJO IN STERILIZACIJO
31.3.1 | pištola vodna z nastavki za uporabo na demi vodo | 1 |  | 0 | 0
Prostor:
- 2.klet - 1x D230_02
OPIS:
Naprava za čiščenje inštrumentov z demineralizirano vodo.
- izdelana iz nerjavečega jekla
- komplet 6 različnih univerzalnih nastavkov, nosilcem za nastavke, pritrdilnim
materialom za nosilec in priključno cevjo.
- mehka, demineralizirana voda 1/2"
31.3.2 | pištola zračna z nastavki | 4 |  | 0 | 0
Prostor:
2.klet - 1x D210_02; 1x D220_01; 1x D230_02
2 nadstropje: 1x A513_03.1
OPIS:
Naprava za prepihovanje in sušenje inštrumentov na komprimiran zrak.
- komplet 8 različnih univerzalnih nastavkov, nosilcem za nastavke, pritrdilnim
materialom za nosilec in priključno cevjo.
- komprimiran zrak: 1/2"
31.3.6 | aparat za varjenje PVC folije | 2 |  | 0 | 0
Prostor:
- 2.klet - 2x D210_06
OPIS:
Avtomatski varilec za varjenje PVC folije
Prostostoječi model z električnimi grelci
Velikost 600x250x160 mm ( d x š x v )( +/- 5%)
Temperatura varjenja nastavljiva, največ od 100 - 200°C
Pritisk varjenja 40-100 N
Neskončni trak za transport vrečke skozi varilec z vklopom in s senzorjem
Avtomatski izklop
Mikroprocesorsko voden, validirano varjenje
Avtomatsko zaznavanje vrečke
Vgrajen printer z možnostjo priklopa na zunanji tiskalnik črtnih kod
Barvni ekran na dotik min velikosti 4" z možnostjo vnosa podatkov in
spreminjanja nastavitev.
Možnost shranjevanja podatkov
Kontrolna enota mora zagotavljati priklop na ponujeni informacijski sistem za sledljivost
sterilnega materiala – ponudbi priložiti navodila za priklop na informacijski sistem
Števec varjenja
Skladnost s standardi:
- CE oznaka
- Deklaracija o ustreznosti
- SIST EN 13485 – Quality management system
SIST EN ISO 11607-2:2017 - Embalaža za terminalno sterilizirane medicinske pripomočke
- 2. del: Zahteve za validacijo za postopke oblikovanja, tesnjenja in sestavljanja
31.4 | VOZIČKI ZA PREVOZ STE KOŠAR IN KONTEJNERJEV
31.4.1 | voziček za prevoz STE košar in kontejnerjev | 2 |  | 0 | 0
Prostor:
- 2.klet - 1x C512_01
OPIS:
Kapaciteta vozička 2x visoke SPRI košare in 3 police za DIN kontejnerje
Dim: 700x400x1500 mm (±10%)
Obremenitev vsaj 85 kg.
Narejen iz nerjavečega jekla,
Opremljen s štirimi kolesi, dva kolesa z zavoro.
Na eni strani opremljen z ročajema za lažji transport.
Omogočena mora biti možnost nakladanja z obeh strani.
Košare in police se lahko izvlečejo do polovice, zarai lažje manipulacije, zavarovane morajo
biti proti zdrsu.
Možnost pranja in dezinfekcije v avtomatskem dezinfektorju pri temperaturi 90°C.
31.0.0 | OPREMA ZA DEZINFEKCIJO IN STERILIZACIJO SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: EUR |  |  |  | 0 |  | 0
23.0.0, 32.0.0., 31.0.0 | ENDOSKOPIJA, REPROCESIRANJE ENDOSKOPOV, OPREMA ZA DEZINFEKCIJO IN STERILIZACIJO SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: EUR |  |  |  | 0 |  | 0
Note on A15: Nevenka: