## Rekapitulacija
Naročnik: |  | REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožica Novljana 7, 1000 Ljubljana
Objekt: |  | DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana)
Št. projekta: |  | 226/2022
Št. načrta: |  | 226/2022-1.3 | NAČRT POHIŠTVENE, SPLOŠNE IN MEDICINSKE OPREME
Projektant: |  | ARK Arhitektura Krušec, d.o.o.
Vrtača 8, 1000 Ljubljana
Datum: |  | januar 2025 - dopolnitev september 2025
Vodja projekta: |  | prof. mag. Tomaž Krušec, univ. dipl. inž. arh. (ZAPS 1057 PA PPN)
Odg.oseba projektanta: |  | Lena Krušec, univ. dipl. inž. arh.
Projektanska skupina: |  | Vid Kurinlič, univ. dipl. inž. arh.
Neža Novak, mag. inž. arh.
Kristjan Nemec, mag. inž. arh.
Lenart Piano, mag. inž. arh.
Timotej Resnik, mag. inž. arh.
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 3
[5 empty] | pogarancijsko vzdrževanje - PREVENTIVA | odzivni čas serviserja | čas za odpravo napak (od poteka odzivnega časa) | GOI dela
| SKLOP 3 | RADIOLOGIJA - STACIONARNI RTG APARATI |  | 0 | 0 | 2 uri | 2 do 48 ur | DA
|  | Skupaj brez ddv: |  | 0 | 0
|  | DDV (22%): |  | 0 | 0
|  | Skupaj z DDV: |  | 0 | 0
|  | Skupaj SKLOP 3 s pogarancijskim vzdrževanjem brez DDV |  | 0
|  | DDV (22%): |  | 0
|  | Skupaj SKLOP 3 s pogarancijskim vzdrževanjem z DDV |  | 0

## Splošne opombe
SPLOŠNE OPOMBE
· | Predmetni načrt je avtorsko delo, zato mora vse spremembe zunanjosti objekta ali interierja potrditi izključno projektant arhitekture. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
· | Vse morebitne spremembe ali nejasnosti mora potrditi projektant! Morebitna neskladja med posameznimi načrti (načrt opreme, načrt arhitekture, načrt elektro in strojnih instalaci...), tiskarske napake ali tehnične pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je potrebno nemudoma sporočiti projektantu, vodji projektiranja ali pooblaščenemu arhitektu, ki morajo podati pisno pojasnilo.
· | Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih in morebitna odstopanja pred izvedbo v delavniški dokumentaciji uskladiti z odgovornim projektantom.
· | Ponudba mora vsebovati ves drobni pritrdilni, montažni in vezni material za izvedbo skladno z načrtivključno s kitanjem silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.. Ponudba mora vsebovati tudi skrita polnila, maske, "blende" ipd. ki so potrebna za kvalitetno izvedbo. Vsi nepremični elementi opreme morajo biti prtirjeni (fiksirani) na način, da njihova uporaba ne ogroža zdravja in življenja uporabnikov. Vijačenje (sidranje) posameznih elementov v nosilne in/ali predelne stene se prilagodi glede na posamezno pozicijo in mora biti vključeno v ponudbeno ceno.
· | Izvajalec opreme mora pred montažo elementov in/ali njihovim sidranjem v stene/tlak/strop preveriti potek elektro in strojnih instalacij, da ne pride do poškodvanja inštalacij.
· | Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline pločevin) mora potrditi pooblaščeni inženir gradbene stroke (če le te niso izračunane v PZI projektu gradenih konstrukcij).
· | Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen. Vsi kovinski barvani elementi, ki so izpostavljeni atmosferi ali drugim agresivnim okoljem, so vroče cinkani in barvani s primerjem (osnovni premaz) ter dvakrat barvani s pokrivno barvo. Ostali jekleni elementi so razmaščeni, peskani in barvani 2x s temeljno barvo in 2x s prekrivno barvo.
· | Protikorozijska zaščita vseh elementov mora biti takšna, da zagotavlja zakonsko predpisan garancijski rok ter garancijski rok, ki ga od izvajalca del zahteva naročnik.
· | Pri izvedbi prebojev konstrukcijskih elementov mora le-te pisno potrditi statik (pooblaščeni inženir gradbene stroke). Pri omenjenih delih ter vseh ostalih gradbeno-obrtniških delih OBVEZNO SKUPAJ gledati vse sestavne dele PZI projekta: načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih in elektro inštalacij, zbirne karte inštalacij ter vse priložene sheme in detajle!
· | Pozicije vseh vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z poblaščenim arhitektom! Pozicije izrezov za vtičnice in stikala ter druge inst. elemente je potrebno preveriti na mestu in vključiti v ponudbeno ceno. Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij, arhitekt in gradbeni nadzor.
· | V primeru uporabe stekla mora le-to biti izvedeno iz kaljenega in lepljenega varnostnega stekla z vsemi certifikati in A-testi.
· | Vse prostore sanitarij in kopalnic, obvezno izvajati po posebnih shemah, ki so del PZI načrta. Pred izdelavo visečih stropov je potrebno na objektu določiti in zarisati končno pozicijo svetil.
· | Za vse vidne izvedbe, detajle, barve, materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev pooblaščenemu arhitektu.
· | Kjer ni opredeljen izvedben industrijski detajl ali izdelek ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti (delavniško skico, opis in vzorec). Na osnovi tega izbor potrdi vodja projektiranja in pooblaščeni arhitekt.
· | Vzorce vseh finalnih materialov in obdelav vseh vidnih površin ter ponujene tipske/serijske elemente je ponudnik dolžan predložiti projektantu, vodji projektiranja in pooblaščenemu arhitektu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, pod-konstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno) je pred izvedbo potrebno obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdi projektant, vodja projektiranja, pooblaščeni arhitekt, nadzor in naročnik.
· | Vsi pohištveni robovi in vogali morajo biti gladki, brez ostrih robov, stoli in mize morajo biti v skladu s slovenskimi nacionalnimi standardi s področja pohištva.
· | Vse vezane plošče morajo biti kakovostnega razreda A/A, s certifikatom E1, CARB (ekološko neoporečne).
· | Vse mere v načrtih so "neto mere" (čiste mere brez vpasavanja in odpadka), izvajalec v ponudbi upoštevati eventualni odpad zaradi različnih formatov oz. ostankov ipd.
· | Ves material, ki se uporablja na pultih z umivalniki mora biti vodoodporen.
· | Smeri odpiranja vrat (front) in število kosov posameznih elementov (tudi zrcalnih) je potrebno preveriti v pozicijskem načrtu in dejansko na gradbišču.
· | Lokacijo delitve dekorjev oz. ultrapasov na posameznih elementih mora potrditi vodja projektiranja in pooblaščeni arhitekt.
· | Na nekaterih elementih opreme so predvidene zaokrožnice tlakov; način vgradnje teh elementov je potrebno uskladiti med vodjem projektiranja, pooblaščenim arhitektom in izvajalcem GOI del.
· | Vsa oprema oz. pohištvo mora imeti zatesnjene vse stike s steno oz. obodnimi elementi zaradi čiščenja oz. razkuževanja prostorov. Tesnenje je izvedeno s sistemskim tesnilnim profilom (ekspanzijskim trakom) in kitano s trajnoelastičnim kitom odpornim na razkužila.
· | V sklopu GOI del so predvidene ojačitve za montažo opreme na mavčnokartonskih stenah. Mikrolokacije in način izvedbe ojačitev se po potrebi prilagodi v dogovoru z izvajalcem GOI del. Eventualne dodatne ojačitve mora ponudnik zajeti v ponudbi opreme.
· | Kovinski deli opreme, ki morajo biti skladno z zakonodajo ozemeljni, morajo imeti izveden detajl za pritrditev ozemljila. Lokacijo potrdi pooblaščeni arhitekt.
· | Ponudnik je dolžan vključiti drobna elektroinstalacijska in strojnoinstalacijska dela, ki zagotavljajo izvedbo in priključevanje pohištvene in druge notranje opreme na elektro in strojne instalacije objekta.
· | Ponudnik/izvajalec notranje opreme mora pripraviti načrt faznosti izvedbe, dobave in montaže pohištvene in medicinske opreme in načrt predložiti v potrditev naročniku, uporabniku, nadzoru in projektantu.
· | Ponudnik/izvajalec notranje opreme mora pripraviti terminski načrt izvedbe pohištvene in medicinske opreme, vključno z načrtom križanja izvedbe z izvajalcem GOI del, z navedbo kritičnih terminov in rešitvijo križanja izvedbe z izvedbo GOI del. Načrt mora predložiti v potrditev investitorju, uporabniku, nadzoru in projektantu.
· | Ponudnik je dolžan izdelati vse potrebne delavniške načrte (vsi tlorisi, prerezi in fasade) v merilu 1:5 ali 1:10) z vsemi detajli (v merilu 1:1), spoji, pritrditvami, opisi in orisi materialov in ostalimi risbami, ki bodo zagotavljali pregled in ocenjevanje izdelka s strani predstavnikov arhitekta, projektanta, inženirja, nadzora, investitorja in uporabnika. Delavniške risbe je potrebno izdelati za VSE elemente, ki jih predvideva projekt pohištvene in medicinske opreme za Dograditev Infekcijske klinike UKC Ljubljana. Delavniški načrti morajo biti izdelani na podlagi načrtov iz projekta pohištvene in medicinske opreme in prilagojeni proizvodnim zmogljivostim, proizvodnem procesu in načinu izdelave, ki jih premore in ponuja posamezen ponudnik. Delavniške načrte morajo potrditi predstavniki arhitekta, projetanta, inženirja, nadzora, investitorja in uporabnika. Na podlagi potrjenih delavniških načrtov mora izvajlec izdelati vzorčne elemente za vse izdelke, ki so navedeni v postavki iz popisa, ki obravnava izdelavo vzorcev.
· | Montaža elementov iz popisa brez pisne potrditve delavniških načrtov pooblaščenega arhitekta NI DOVOLJENA!
· | Ponudnik mora v vse cene vključiti izdelavo in dobavo vse tehnične dokumentacije, A-testov, certifikatov, tehničnih risb, montažnih risb in navodil za obratovanje in delovanje ter podobne dokumentacije za vse celoten element iz popisa in vse njegove sestavne dele.
· | Ponudnik je dolžan izvesti izmero vseh prostorov pred začetkom vseh ponujenih del in vse potrebne meritve med izvedbo del, kjer se izvaja montaža in dobava pohištvene in medicinske opreme za projekt Dograditev Infekcijske klinike UKC Ljubljana. Cena izmer mora biti vključena v skupno ceno vsake posamezne postavke iz popisa.
· | Ponudnik je dolžan dejanske, na objektu izmerjene mere uskladiti z projektiranimi. Morebitna neskladja mora sporočiti in uskladiti s predstavniki projektanta, arhitekta, inženirja, nadzora, investitorja in uporabnika.
· | Vzorci morajo imeti dokončno izdelane vse elemente kot jih bo imel vgrajeni izdelek. Ponudnik je dolžan izvesti najprej en vzorčni element, ki ga pregleda in eventuelno potrdi predstavnik arhitekta (projektanta), predstavnik inženirja, predstavnik investitorja in predstavnik uporabnika). V primeru, da vzorec ni potrjen, mora izvajalec izdelati drug vzorec in proces ponavljati dokler vsi potrjevalci ne potrdijo ustreznosti vzorca. Ponudnik je dolžan vzorec izdelati vsaj 3 mesece pred začetkom končne izdelave predmeta vzorca.
· | Ponudnik je dolžan v vse cene iz popisa vključiti vse vertikalne in horizontalne transportne stroške v območju gradbišča in izven območja gradbišča.
· | Ponudnik je dolžan v vse cene iz popisa vključiti vse interne meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa a testna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter priprava tehnične dokumentacije
· | Vključeni morajo biti vsi splošni stroški pristojbin, odškodnin in davkov upravnih organov, pridobivanja različnih dovoljenj in soglasij za izvedbo, stroški in pridobivanja soglasja za eventualno zaporo cest, stroški porabe električne energije, vode in telefona v času izvajanja del, pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj. Cena podana kot komplet po oceni ponudnika. Ocena ponudnika mora temeljiti na predvideni organizaciji dela in načinu izvedbe predmeta javnega naročila, ki ga predvideva vsak posamezni ponudnik.
· | Izbrani ponudnik bo dolžan predložiti dokazila o izpolnjevanju zahtev iz "Uredbe o zelenem javnem naročanju" (Ur. list RS št. 51/17, 64/19, 121/21 in
132/23), za katere je obvezno upoštevanje okoljskih vidikov (člen 4):
točka 5: elektronska pisarniška oprema
točka 6: televizorji,
točke 7: hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilne stroje, sesalniki in klimatske naprave
točka 8: pohištvo
točka 17: električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih
Pri opremi, kjer so zahtevani certifikati, bo izbrani ponudnik dolžan predložiti ustrezne veljavne certifikate.
· | Za dobavo in montažo aparatov CT in RTG je potrebno pridobiti dovoljenje ZVD, katerih izvedenec pred sevanji mora biti že prej vključen pri določanju debeline zaščite pred sevanjem.
I. | Opis materialov in izvedbe
1.1 | Izvajalec pohištvene opreme je dolžan slediti poteku gradnje oziroma časovnici izvajalca GOI del in pravočasno v gradbene elemente vgraditi
podkonstrukcijo, ki je potrebna za stabilno in varno vgradnjo pohištvene opreme. V primeru, da izvajalec pohištvene opeme zamudi dobavo in montažo
podkonstrukcij v elemente gradbenih konstrukcij, mora sam kriti stroške rušenja oziroma demontaže in ponovne izvedbe gradbenih konstrukcij.
1.2 | Ponudnik mora pripraviti načrt faznosti izdelave, dobave in montaže pohištvene in medicinske opreme.
1.3 | Izmera vseh prostorov pred začetkom vseh ponujenih del in vse potrebne meritve med izvedbo del, kjer se izvaja montaža in dobava pohištvene in
medicinske opreme za projekt Dograditev Infekcijske klinike UKC Ljubljana.
Izvajalec je dolžan dejanske, na objektu izmerjene mere uskladiti z projektiranimi. Morebitna neskladja mora sporočiti in uskladiti s predstavniki
predstavniki projektanta, pooblaščenega arhitekta, inženirja, investitorja in uporabnika.
1.4
1.5 | Vsak element, ki je predmet tega javnega naročila (v nadaljevanju: oprema) mora biti izdelan tako, da je primeren za uporabo za predviden namen
v okolju bolnišnice.
1.6 | Primerna za uporabo je oprema, ki je trdna oziroma stabilna ter brez prekomerne obrabe ali poškodb prenese vplive normalne uporabe v ekonomski
dobi zagotavlja varno uporabo in ne povzroča ali povečuje tveganja za zdravje in varnost ter izpolnjuje druge predpisane oziroma s splošno veljavnimi
in razpisnimi tehničnimi specifikacijami določene lastnosti.
1.7 | Oprema mora biti, glede na svoj namen, odporna na običajna bolnišnična čistila in razkužila.
1.8 | Barve oziroma barvni odtenki opreme, ki ima površine obdelane z nanosi oziroma premazi snovi, morajo biti v skladu z barvno študijo.
1.9 | Oprema mora biti dobavljena, sestavljena, vgrajena oziroma nameščena v prostore na način, ki je skladen z načrtom dispozicije opreme po prostorih,
namenom njene uporabe in zahtevah uporabnika. Oprema mora biti izročena v delujočem stanju.
1.10 | Dobavitelj je dolžan opremo dobaviti in razpakirati v stavbi, kjer bo montirana. Na svoje stroške mora počistiti vse prostore, kjer bo transportiral in
nameščal opremo, ter odstraniti vso embalažo.
1.11 | Izvajalec je dolžan opremo, ki jo je dobavil in vgradil njegov predhodnik, čuvati in ohranjati v nespremenjenem stanju. Kakršnokoli škodo, ki bi jo
povzročil na že izvedenih gradbenih, obrtniških in instalacijskih delih ali na že vgrajeni opremi, bo dolžan na lastne stroške odpraviti.
2.1 | Tehnične zahteve izražene v obliki - najmanj oz. največ ali v območju od najmanj do največ so za ponudnika zavezujoče.
2.2 | V popisih navedeni tehnični podatki v zvezi z dimenzijo in težo opreme so zgolj informativni, vendar pa izražajo namen rabe opreme in s tem
povezana pričakovanja uporabnika. Čeprav navedeni podatki za ponudnika niso zavezujoči, je ponudnik dolžan ponuditi opremo, ki v zvezi z
dimenzijami v celoti izpolnjuje zahteve kot sledi:
- oprema, namenjena neposredni rabi uporabnikov (bolnikov oziroma osebja), mora izpolnjevati vse ergonomske zahteve oz. mora biti tako
dimenzijsko kot oblikovno tej rabi prilagojena,
- izbrani ponudnik bo dolžan izdelati in montirati opremo v celoti (tudi dimenzijsko) skladno z navedeno tehnično dokumentacijo. V primeru ugotovitve
neskladja načrtov z izvedenimi prostori bo izvajalec dolžan izdelati in montirati opremo na način, ki bo v celoti zagotavljal prilagojenost opreme
dejanskim razmeram v prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, tehnološka oprema vgrajena v pohištveno, mobilna oprema itd.)
2.3 | Ponudnik je dolžan izvesti ogled vseh prostorov, predvidenih za namestitev opreme, ki jo nudi in preveriti izvedbo instalacij v prostoru.
V primeru, da se bo oprema izbranega ponudnika izkazala za neprimerno glede na razmere v prostoru, jo bo ponudnik pred montažo
dolžan zamenjati za primerno oziroma na lastne stroške izvesti vsa potrebna dela v zvezi s prilagoditvijo instalacijskih priključkov in finalna dela
za sanacijo teh posegov.
2.4 | Aparati in naprave: v tehničnih specifikacijah so navedene minimalne zahteve uporabnika. V kolikor ponujeno blago ne ustreza minimalnim tehničnim
in ostalim zahtevam uporabnika, se ponudba izloči.
2.5 | Dobavljeno blago mora biti novo, tehnično brezhibno in funkcionalno pripravljeno za uporabo. Zagotovljen mora biti servis.
3.1 | Ponudniki so dolžni izdelati ponudbo skladno z zahtevami iz popisov opreme in z upoštevanjem načrtov vseh etaž s tlorisno dispozicijo opreme
ter shem in detajlov opreme (oboje je priloga temu razpisu)
3.2 | Izbrani ponudnik bo dolžan izdelati in montirati opremo v celoti (tudi dimenzijsko) skladno z navedeno tehnično dokumentacijo.
3.3 | V primeru ugotovitve neskladja načrtov z izvedbo prostorov bo izvajalec dolžan izdelati in montirati opremo tako, da bo v celoti zagotovljena
prilagojenost opreme dejanskim razmeram v prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, tehnološka oprema - vgrajena v pohištveno, mobilna
oprema itd.).
3.4 | Izbrani izvajalci so dolžni upoštevati vse splošne opise posameznih vrst ne serijske opreme ne glede na to, da morda določeno skupino opreme
ne bodo izdelali sami. V posameznem prostoru mora biti vsa oprema po naročilu usklajena po materialih in barvah.
3.5 | Izbrani izvajalec je dolžan za vse elemente opreme izdelati delavniške načrte.
3.6 | Za vsako podskupino opreme je izvajalec dolžan predhodno izdelati vzorčni izdelek, ki mora izkazovati izpolnjevanje vseh zahtev iz pogodbenih
popisov in načrtov. Po naročnikovi (investitor, uporabnik, nadzornik in projektant) potrditvi le tega lahko prične z izdelavo in dobavo celotne
predmetne podskupine opreme.
II. | Zahteve v zvezi s kvaliteto materialov:
1. | Vodoodporne iverne plošče, z nizko vsebnostjo formaldehidov, SIST EN 312
2. | Laminat (HPL, debeline manj kot 2 mm), robni trakovi - SIST EN 438-3
3. | Dekorativne laminatne plošče, stisnjene pod visokimi pritiski (HPL, debeline več kot 2 mm) SIST EN 438-4
4. | Oplemenitena iverna plošča (iverna plošča oplemenitena z melaminom) - SIST EN 14322
5. | Nerjavna jeklena pločevina - št. jekla 14301, oznaka X5CrNi 18 -10 (SIST EN 10088)
6. | Blago za oblazinjeno pohištvo mora imeti sledeče lastnosti:
- odpornost proti vlagi in madežem,
- omogočeno zračenje notranjih delov,
- prijetnost na dotik,
- antibakterijsko,
- neprepustno za vodo,
- biološko razgradljivo,
- teža min. 350 g/m²,
- s certifikatom OEKO-Tex Standard 100,
- SIST EN 1021-1, 2, klasifikacija po BS 5852-1,2 del 5
IV. | Skladnost s standardi:
1. | Pisarniško pohištvo:
SIST EN 527-1:2001, SIST EN 527-1:2001/AC:2003, SIST EN 527-2:2003,
SIST EN 527-3:2003,
SIST EN 14074: 2004,
SIST-TP CEN/TR 14073-1:2004, SIST EN 14073-2:2004, SIST EN 14073-3:2004
2. | Pohištveno okovje:
SIST EN 15338: 2007/FprA1, SIST EN 15570:2008, SIST EN 15706: 2010
3. | Pohištvo - odpornost površin:
SIST EN 12720:2009+A1:2014, SIST EN 12722:2009+A1:2014,
SIST EN 12721: 2009+A1:2013, SIST ISO 4211 1-4:1995,
SIST-TS CEN/TS 15185:2006, SIST-TS CEN/TS 15186:2006
4. | Trdnost, trajnost, varnost - pohištvo in sedežno pohištvo:
SIST EN 15372: 2008, SIST EN 15373:2007
5. | Pohištvo - površine:
SIST EN 13721: 2004, SIST EN 13722:2004, SIST EN 15187:2007
6. | Vžigljivost oblazinjenega pohištva:
SIST EN 1021-1:2006, SIST EN 1021-2:2006
7. | Stoli:
SIST EN 1335-1, SIST EN 1335-2, SIST EN 1335-3,
V. | Zahteve v zvezi s certifikati in dokazili:
1. | Izbrani ponudnik bo dolžan predložiti dokazila o izpolnjevanju zahtev iz "Uredbe o zelenem javnem naročanju" (Ur. list RS št. 51/17, 64/19, 121/21 in
132/23), za katere je obvezno upoštevanje okoljskih vidikov (člen 4):
točka 5: elektronska pisarniška oprema
točka 6: televizorji,
točke 7: hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilne stroje, sesalniki in klimatske naprave
točka 8: pohištvo
točka 17: električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih
2. | Pri opremi, kjer so zahtevani certifikati, bo izbrani ponudnik dolžan predložiti ustrezne veljavne certifikate.
VI. | Dodatno
1. | Priložen mora biti originalen prospekt ponujenega elementa opreme z vsebovano kataloško številko - oznake na prospektu morajo jasno in
nedvoumno določati posamezen tip artikla in biti označeni. Oznake iz prospekta navedene v stolpcu D
2. | Na naročnikovo / uporabnikovo zahtevo je potrebno dostaviti vzorčen primer proizvoda in dodatne opreme, ki so identični s ponujeno vsebino -
dostava na lokacijo uporabnika po pisnem pozivu.
3. | Izbrani izvajalec bo dolžan zagotoviti servis in originalne in nove rezervne dele v času garancijskega roka oz. za predvideno življenjsko dobo
proizvoda (odvisno od naprave),
4. | Ob okvari naprave je po pozivu odzivni čas do 24 ur za življenjsko pomembne naprave, v kolikor ni v pogodbi drugače dogovorjeno
5. | Izbrani izvajalec ponudnik bo dolžan zagotoviti brezplačen pouk osebja o varnem ravnanju oz. rokovanju s proizvodom na lokaciji naročnika
(z izdajo potrdila)
6. | Vsa spremna dokumentacija vključno s prospekti in navodili za uporabo, montažo, demontažo, čiščenje mora biti v slovenskem jeziku (tudi v slikovni
obliki).
VII. | Navodilo
Ponudnik mora v sklopih medicinske opreme v stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še
cene posameznih elementov vsakega kompleta - v barvno označene celice

## Sklop 3- 26.1 STACI RTG aparat
SKLOP - 3
26.1 | RADIOLOGIJA
Skladnost s standardi
Uredba (EU) 2017/745 (MDR) oz. Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
Navodilo
Ponudnik mora v zeleno obarvan stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten
komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še cene posameznih elementov
vsakega kompleta - v barvno označene celice.
Cene se vpisujejo v sivo obarvane celice v stolpcu E. Vrednosti v stolpcu F se avtomatsko izračunajo.
Cene za pogarancijsko vzdrževanje se vpisuje v sivo označene celice v stolpcu G; vednosti v stolpcu H se avtomatsko izračunajo.
pogarancijsko vzdrževanje
šifra opreme | opis opreme | količina/kos | proizvajalec, tip, kataloška številka | cena/enoto EUR brez DDV | vrednost brez DDV | vrednost vzdrževanja na enoto/letna cena - PREVENTIVA | skupna cena vzdrževanja
26.1.1 | stacionarni RTG aparat | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
1.klet: 1x C112_05
SPLOŠNO
RTG aparat je namenjen slikanju ambulantnih in hospitalnih pacientov. Omogočati mora
izvajanje klasičnih preiskav na mizi in ob stativu (rentgensko slikanje skeleta in
pljuč) ter slikanje prosto. Omogočati morata izvajanje slikanj stoje, sede, leže, na vozičku,
na stolu in na postelji.
Aparat mora omogočati sprejem elektronskih napotitev iz RIS-a (ročni vnos po potrebi),
Imeti mora uporabno delovno listo, in orodja za pregled nad obdelanimi in poslanimi slikami
v PACS sistem UKCL. Omogočati mora kompletno integracijo s PACS/RIS sistemom v
UKCL z vsemi pripadajočimi licencami oz. programskimi orodji tudi, če niso natančno
navedeni v dokumentaciji.
Aparat mora biti nov, proizvodnja v tekočem letu, neuporabljen in imeti garancijo vsaj
24 mesecev.
Pogarancijsko vzdrževanje mora biti po principu "all inclusive" za obdobje 3 leta.
Ponudnik mora podati potrdila o izšolanosti serviserjev (certifikati).
V primeru, da od oddaje tehničnih specifikacij do JR mine več kot 6 mesecev je potrebno
ponovno pregledati specifikacije in jih po potrebi prilagoditi aktualni ponudbi na trgu.
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
1.0 | KOMPONENTE SISTEMA
1.1 | Visokofrekvenčni rentgenski generator.
1.2 | Stropni nosilec RTG cevi z RTG cevjo.
1.3 | Motorizirana miza z direktnim digitalnim slikovnim sprejemnikom.
1.4 | Stenski stativ z direktnim digitalnim slikovnim sprejemnikom.
1.5 | Tretji direktni digitalni slikovni sprejemnik velikosti aktivnega polja 35x42 cm +/-10% (prenosni oz.
mobilni) s priloženim nosilcem na steni, polnilcem ter 1 dodatno polnilno baterijo.
1.6 | Četrti direktni digitalni slikovni sprejemnik velikosti 22 x 28 cm +/- 10% (prenosni oz. mobilni) s
priloženim nosilcem na steni, polnilcem ter eno (1) dodatno polnilno baterijo.
1.7 | Delovna postaja
2.0 | GENERATOR
2.1 | Generator mora biti v celoti integriran v digitalni sistem tako, da je možen nadzor
generatorja preko glavne konzole digitalnega slikovnega sistema v prostoru operaterja.
2.2 | Rentgenski generator mora biti visoko frekvenčen z nominalno močjo vsaj 60 kW.
2.3 | Omogočene morajo biti B100napetosti v območju od vsaj 40 do 150 kV.
2.4 | Najkrajši čas ekspozicije ne sme biti daljši od 1 ms.
2.5 | Omogočena mora biti izbira toka od vsaj 10 mA do 1000 mA.
3.0 | RTG CEV IN STROPNI NOSILEC RTG CEVI
3.1 | Maksimalna napetost v cevi vsaj 150 kV.
3.2 | RTG cev mora imeti najmanj 2 gorišči; manjše ne sme biti večje od 0,6 mm, večje pa ne
sme biti večje od 1,3 mm.
3.3 | Sistem mora omogočati izbiro 5 različnih doz (hitrostni razredi, doza na detektor,..) in
vsaj 6 korakov optične gostote ali enakovredno funkcionalnost za popravek ekspozicijskih
parametrov.
3.4 | Čim boljše toplotne karakteristike, toplotna kapaciteta anode mora biti vsaj 750 kHU.
3.5 | V kolimatorju mora biti vgrajen svetlobni prikaz slikovnega polja (tudi pred nastavljen glede
na izbrano preiskavo) vključno z laserskim pokazateljem sredine slikovnega polja.
Vsaj 3 debeline dodatnih filtrov Cu ali Cu/Al.
3.6 | Vgrajeni dodatni filtri za oblikovanje RTG snopa. Izbor filtrov mora biti samodejen glede
na izbrano napetost in preiskavo ali ročni, glede na želje uporabnika.
3.7 | Sistem mora vključevati ročno in/ali motorizirano nastavljivi kolimator z možnostjo in/ali
motorizirane rotacije za ±45°.
3.8 | Vzdolžni in prečni pomik cevi na stropnem nosilcu naj omogoča slikanje po celotnem
prostoru diagnostike.
3.9 | Vertikalni pomik cevi mora biti najmanj 190 cm 180 cm – ali odvisno od višine stropa.
3.10 | Vzdolžni in prečni pomik morata omogočati izvajanje vseh standardnih in specialnih
posnetkov na mizi, stativu in za specialna slikanja direktno na detektor izven nosilca.
3.11 | Motorizirana rotacija cevi okoli vertikalne osi mora biti najmanj ±135, signalizirano
pri 0°, 90° in -90°.
3.12 | Motorizirana rotacija cevi okoli horizontalne osi mora biti najmanj ±120°, signalizirano
pri 0°, 90° in -90°.
3.13 | Sistem mora omogočati pregled nad demografskimi podatki pacienta ter pregled nad
preiskavo z možnostjo sprememb na monitorju, ki je del ohišja RTG cevi. Prikazovati mora
osnovne podatke o pacientu, o slikanem organu, prikazovati slikovne parametre, kot nagiba
cevi, kot nagiba brezžičnega detektorja in SID. Preko zaslona na dotik mora omogočati
spremembe: izbira med stenskim stativom, mizo ali slikanjem na prosto, izbira prenosnega
digitalnega sprejemnika brez dodatne registracije pred uporabo, prilagoditve ekspozicijskih
parametrov (kV, mA, ms), izbor ionizacijskih celic za AEC, kot nagiba cevi, izbor fokusa
RTG cevi, izbor filtra mehkih žarkov in vrstni red predvidenih slikanj. Prikaz in upravljanje
mora biti omogočeno pri slikanju vertikalno in horizontalno.
3.14 | Sistem mora vsebovati brezžični daljinski upravljalnik, tako da se s pritiskanjem na eno
tipko izvaja premikanje sistema cev-detektor v projektivni položaj. Na voljo morajo biti
tudi druga stikalna mesta za premike.
3.15 | Sistem mora omogočati avtomatsko centriranje, sledenje položaju detektorskega sistema
in avtomatsko prilagajanje razdalje fokus – detektor (SID). Za zagotavljanje učinkovitega
delovnega procesa se mora sistem motorizirano premikati v vseh oseh sočasno (x, y, z in
rotacija okoli horizontalne in vertikalne osi).
3.16 | Omogočeno mora biti premikanje cevi neodvisno od položaja detektorja.
3.17 | Sistem mora slediti Bucky napravi oz. položaju detektorja s pritiskom na eno tipko.
3.18 | Sistem mora imeti parkirni položaj.
3.19 | Sistem mora omogočati varno premikanje, imeti mora napravo za preprečevanje trkov
vseh motoriziranih komponent aparata, to je nosilca cevi, nosilca detektorja, mize in
stenskega stativa.
4.0 | MIZA ZA PACIENTA
4.1 | Miza mora imeti vgrajen fiksni digitalni sprejemnik.
4.2 | Dimenzije motorizirane plavajoče mize morajo biti vsaj 240 x 80 cm.
4.3 | Omogočen mora biti motoriziran vertikalni pomik mize v območju vsaj med 55 cm in 90 cm.
4.4 | Vzdolžni premik plošče mora biti vsaj ± 50 cm. z odstopanjem +/- 5%.
4.5 | Prečni premik plošče mora biti vsaj ± 12 cm.
4.6 | Rešetka mora biti fokusirana na 115 cm za standardna slikanja. Rešetka naj bo čimbolj
transparentna.
4.7 | Nosilnost mize vsaj 300 kg.
4.8 | Nožna stikala za pomikanje, dviganje in spuščanje mize morajo biti na obeh straneh mize.
4.9 | Digitalni slikovni sprejemnik mora delovati na kombinaciji aSi in CsJ.
5.0 | STENSKI STATIV
5.1 | Stenski stativ mora imeti vgrajen fiksni detektor.
5.2 | Vertikalni pomik (centralni rtg žarek od tal) mora biti najmanj v obsegu od 40 cm do 170 cm.
5.3 | Motoriziran naklon ali ročno nastavljiv naklon detektorja mora biti od -20° do +90°.
5.4 | Sistem mora omogočati avtomatsko sinhronizirano premikanje rtg cevi v skladu z nastavitvijo
višine stenskega stativa.
5.5 | Stativ mora imeti držala za roke, ki so v pomoč pri slikanju pljuč (za in nad stenskim stativom).
5.6 | Snemljivi radiografski rešetki s stenskim stojalom za rešetke, ki omogočata slikanje na
razdalji na 115 cm in 180 cm.
5.7 | Stenski stativ mora imeti vsaj 3 ionizacijske celice za nadzor ekspozicije (AEC), od tega
najmanj 2 stranski in 1 sredinsko.
5.8 | Vključeno mora biti stensko stojalo za shranjevanje rešetk.
5.9 | Omogočena mora biti zgornja poravnava slikovnega polja na detektor ob kolimaciji
RTG snopa.
6.0 | DIREKTNI DIGITALNI SLIKOVNI SPREJEMNIK V STENSKEM STATIVU
6.1 | Stenski stativ mora imeti fiksni digitalni sprejemnik.
6.2 | Digitalni slikovni sprejemnik mora delovati na kombinaciji aSI in CsJ.
6.3 | Velikost slikovnega elementa ne sme biti več kot 150 μm.
6.4 | Velikost aktivnega polja mora biti vsaj 42 x 42 cm.
6.5 | Velikost matrike mora biti vsaj 2800 x 2800.
6.6 | Prikazana globina slike ne sme biti manjša od 16 bit.
6.7 | Sistem mora omogočati čim hitrejšo rekonstrukcijo in prikaz zajete slike (ne več kot
7 sekund za prikaz popolnoma rekonstruirane slike v polni velikosti).
7.0 | DIREKTNI DIGITALNI SLIKOVNI SPREJEMNIK V MIZI
7.1 | Miza mora imeti fiksni digitalni sprejemnik.
7.2 | Digitalni slikovni sprejemnik mora delovati na kombinaciji aSI in CsJ.
7.3 | Velikost slikovnega elementa ne sme biti več kot 150 μm.
7.4 | Velikost aktivnega polja mora biti vsaj 42 x 42 cm.
7.5 | Velikost matrike mora biti vsaj 2800 x 2800.
7.6 | Prikazana globina slike ne sme biti manjša od 16 bit.
7.7 | Sistem mora omogočati čim hitrejšo rekonstrukcijo in prikaz zajete slike (ne več kot 7 sek
za prikaz popolnoma rekonstruirane slike v polni velikosti).
8.0 | MOBILNI OZ. PREMIČNI DIREKTNI DIGITALNI SLIKOVNI SPREJEMNIK (večji in manjši)
8.1 | Digitalni slikovni sprejemnik mora delovati na kombinaciji aSi in CsJ.
8.2 | Velikost slikovnega elementa ne sme biti več kot 150 μm.
8.3 | Velikost aktivnega polja mora biti vsaj 34 x 42 cm in 22 x 28 cm.
8.4 | Prikazana globina slike ne sme biti manjša od 16 bit.
8.5 | Polnilna postaja za prenosni slikovni sprejemnik z 1 dodatno polnilno baterijo. Baterija mora
vzdržati vsaj 6 ur oz. 600 slik. Če je kapaciteta baterija manjša mora ponuditi dve,
s polnilcem, ki lahko polni dve bateriji hkrati.
8.6 | Masa mobilnega detektorja ne sme biti več kot 3,5 kg.
8.7 | Mobilni detektor mora zdržati vsaj 100 kg točkovnega pritiska in vsaj 140 kg površinskega
pritiska.
8.8 | 1 rešetka za prenosni slikovni sprejemnik velikosti 35x42 cm +/-10%, ki je fokusirana za slikanja na
razdalji 115 cm ± 10cm z razmerjem prilagojenim slikanju na postelji.
8.9 | Sistem mora omogočati čim hitrejšo rekonstrukcijo in prikaz zajete slike (ne več kot 7 s 8 s
za prikaz popolnoma rekonstruirane slike v polni velikosti).
9.0 | DELO Z APARATOM
9.1 | Omogočati mora individualni vpis vsakega uporabnika z uporabniškim imenom in geslom/
kartico,..
9.2 | Sistem mora omogočati enostavno spreminjanje vrstnega reda preiskav, ne glede na vrstni
red pri registraciji. Sistem mora omogočati izbiro zaporedja izvajanja projekcij pri istem
preiskovancu, v primeru ko se izvaja več preiskav oz. slikanj.
9.3 | Sistem mora omogočati shranjevanje položajev ter parametrov preiskave (kV, mA, ms,
položaj zaslonk) ter samodejno in čim hitrejšo postavitev v izbrani položaj za vsaj
200 položajev.
9.4 | Sistem mora omogočati samodejno poravnavo centralnega žarka v center detektorja in
samodejno poravnavo centralnega žarka na zgornji rob detektorja pri slikanju pljuč ob
stenskem stativu (ob kolimaciji primarnega RTG snopa).
9.5 | Sistem mora omogočati obdelavo slike: svetlenje, temnenje, kontrast, povečava, filtriranje
za izboljšanje razmerja signal-šum, izboljšanje ostrine slike, poudarjanje robov posameznih
detajlov, obračanje, zrcaljenje, merjenje razdalj, kotov, dodajanje komentarjev, shranjevanje
pogosto uporabljenih komentarjev, izrezovanje, elektronsko zaslanjanje.
9.6 | Aparat mora biti v prostor umeščen tako, da je omogočen dostop z bolniško posteljo
do mize in stenskega stativa
9.7 | Aparat mora biti opremljen z merilcem doze DAP, kar je lahko izvedeno z izračunom ali
meritvijo. Podatki o dozi sevanja morajo biti vidni ob sliki na monitorju ter se skupaj
s sliko prenašati v RIS in PACS sistem.
9.8 | Prilagajanje kolimacije posamezniku s pomočjo 3D kamere in umetne inteligence.
9.9 | Omogočena kolimacija slikovnega polja s pomočjo 3D kamere iz nadzorne konzole s
strani operaterja
9.10 | Prilagajanje kolimacije posamezniku s pomočjo 3D kamere in umetne inteligence
(pri slikanju pljuč), za zmanjšanje nepotrebnega obsevanja zaradi ponovitev pri premikih
preiskovanca.
9.11 | Omogočen mora biti dostop do pacienta okoli mize z vseh strani.
10.0 | RAČUNALNIŠKA POVEZLJIVOST IN SHRANJEVANJE PODATKOV
10.1 | Sistem mora biti v celoti skladen s sistemom RIS, PACS UKCLJ. Vsebovati mora tudi:
- DICOM send
- DICOM print
- DICOM query/retrive
- DICOM dose structure report
- DICOM media
- DICOM worklist management
- DICOM MPPS
- DICOM store/storage commitment
- DICOM query/retrive
10.2 | Ponudnik mora naprave ustrezno konfigurirati, da bo omogočena vsa komunikacija med
napravama in sistemom naročnika, ki jo glede na točko 11.2. naročnik opredeli kot
smiselno.
10.3 | Sistem mora omogočati shranjevanje vsaj 12.000 slik v polni kvaliteti.
10.4 | Touch monitor diagonale vsaj 24 palcev.
10.5 | Omogočen mora biti izvoz pacientovih slik na USB medij.
11.0 | OSTALO
11.1 | Aparat mora biti nov, brezhiben in nikoli rabljen, niti za demonstracijske namene.
11.2 | Sistem mora imeti na vseh vstopnih vratih stikala, ki preprečujejo izvedbo ekspozicije,
v kolikor so vrata odprta.
11.3 | Po končani montaži in pred šolanjem mora ponudnik preko pooblaščene institucije izvesti
pregled in meritve tehničnih lastnosti dobavljenega RTG aparata po evropskih smernicah.
11.4 | Pregled pooblaščene institucije ob morebitni menjavi RTG cevi ali delov generatorja znotraj
garancijske dobe.
11.5 | Ponudnik mora na aparatu implementirati vse zahtevane protokole za slikanje in o tem
izšolati vsaj tri radiološke inženirje.
11.6 | Dobavitelj mora zagotavljati servis in rezervne dele še vsaj sedem let od dneva prevzema
aparata.
11.7 | Ponudnik mora zagotoviti šolanje uporabnikov 5 dni ob prevzemu aparata in 5 dni
po enem mesecu od prevzema aparata.
11.8 | Programska oprema za obdelavo slike, ki izboljša kontrastnost slike podobno, kot pri uporabi
radiografske rešetke ob uporabi prenosnega slikovnega sprejemnika
11.9 | Sistem mora omogočati izpis DAP in EI vrednosti na zaslonu in v DICOM zaglavju.
11.10 | Komunikacijski komplet med diagnostiko in stikalnim prostorom.
11.11 | Slovenska navodila v tiskani in elektronski obliki morajo biti dostavljena vsaj 2 tedna pred
aplikativnim šolanjem.
11.12 | Sistem mora omogočati RI dozimetristom pregled in izvoz zavrnjenih slik. Ponudnik naj poda
osnovne pravice za uporabnike, ki lahko upravljajo s protokoli in ostalimi funkcionalnostmi
aparata.
11.13 | Transparentna blazina za mizo, ki omogoča udobje pacienta (2 kosa).
11.14 | Transparenten vzglavnik in blazine za podlaganje (2x valj, 2x klin, 2x kvader) iz materiala,
ki ne vpija tekočin in jih je možno čistiti s čistilnimi sredstvi.
11.15 | Nastavek za rolo papir za zaščito mize.
26.1.0 | STACIONARNI RTG APARAT SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: EUR |  |  |  | 0 |  | 0