## Rekapitulacija
Naročnik: |  | REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožica Novljana 7, 1000 Ljubljana
Objekt: |  | DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana)
Št. projekta: |  | 226/2022
Št. načrta: |  | 226/2022-1.3 | NAČRT POHIŠTVENE, SPLOŠNE IN MEDICINSKE OPREME
Projektant: |  | ARK Arhitektura Krušec, d.o.o.
Vrtača 8, 1000 Ljubljana
Datum: |  | januar 2025 - dopolnitev september 2025
Vodja projekta: |  | prof. mag. Tomaž Krušec, univ. dipl. inž. arh. (ZAPS 1057 PA PPN)
Odg.oseba projektanta: |  | Lena Krušec, univ. dipl. inž. arh.
Projektanska skupina: |  | Vid Kurinlič, univ. dipl. inž. arh.
Neža Novak, mag. inž. arh.
Kristjan Nemec, mag. inž. arh.
Lenart Piano, mag. inž. arh.
Timotej Resnik, mag. inž. arh.
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 6
[5 empty] | pogarancijsko vzdrževanje - PREVENTIVA | odzivni čas serviserja | čas za odpravo napak (od poteka odzivnega časa) | GOI dela
| SKLOP 6 | RADIOLOGIJA - CT APARAT |  | 0 | 0 | 2 uri | 2 do 48 ur | DA
|  | Skupaj brez ddv: |  | 0 | 0
|  | DDV (22%): |  | 0 | 0
|  | Skupaj z DDV: |  | 0 | 0
|  | Skupaj SKLOP 6 s pogarancijskim vzdrževanjem brez DDV |  | 0
|  | DDV (22%): |  | 0
|  | Skupaj SKLOP 6 s pogarancijskim vzdrževanjem z DDV |  | 0

## Splošne opombe
SPLOŠNE OPOMBE
· | Predmetni načrt je avtorsko delo, zato mora vse spremembe zunanjosti objekta ali interierja potrditi izključno projektant arhitekture. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
· | Vse morebitne spremembe ali nejasnosti mora potrditi projektant! Morebitna neskladja med posameznimi načrti (načrt opreme, načrt arhitekture, načrt elektro in strojnih instalaci...), tiskarske napake ali tehnične pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je potrebno nemudoma sporočiti projektantu, vodji projektiranja ali pooblaščenemu arhitektu, ki morajo podati pisno pojasnilo.
· | Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih in morebitna odstopanja pred izvedbo v delavniški dokumentaciji uskladiti z odgovornim projektantom.
· | Ponudba mora vsebovati ves drobni pritrdilni, montažni in vezni material za izvedbo skladno z načrtivključno s kitanjem silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.. Ponudba mora vsebovati tudi skrita polnila, maske, "blende" ipd. ki so potrebna za kvalitetno izvedbo. Vsi nepremični elementi opreme morajo biti prtirjeni (fiksirani) na način, da njihova uporaba ne ogroža zdravja in življenja uporabnikov. Vijačenje (sidranje) posameznih elementov v nosilne in/ali predelne stene se prilagodi glede na posamezno pozicijo in mora biti vključeno v ponudbeno ceno.
· | Izvajalec opreme mora pred montažo elementov in/ali njihovim sidranjem v stene/tlak/strop preveriti potek elektro in strojnih instalacij, da ne pride do poškodvanja inštalacij.
· | Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline pločevin) mora potrditi pooblaščeni inženir gradbene stroke (če le te niso izračunane v PZI projektu gradenih konstrukcij).
· | Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen. Vsi kovinski barvani elementi, ki so izpostavljeni atmosferi ali drugim agresivnim okoljem, so vroče cinkani in barvani s primerjem (osnovni premaz) ter dvakrat barvani s pokrivno barvo. Ostali jekleni elementi so razmaščeni, peskani in barvani 2x s temeljno barvo in 2x s prekrivno barvo.
· | Protikorozijska zaščita vseh elementov mora biti takšna, da zagotavlja zakonsko predpisan garancijski rok ter garancijski rok, ki ga od izvajalca del zahteva naročnik.
· | Pri izvedbi prebojev konstrukcijskih elementov mora le-te pisno potrditi statik (pooblaščeni inženir gradbene stroke). Pri omenjenih delih ter vseh ostalih gradbeno-obrtniških delih OBVEZNO SKUPAJ gledati vse sestavne dele PZI projekta: načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih in elektro inštalacij, zbirne karte inštalacij ter vse priložene sheme in detajle!
· | Pozicije vseh vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z poblaščenim arhitektom! Pozicije izrezov za vtičnice in stikala ter druge inst. elemente je potrebno preveriti na mestu in vključiti v ponudbeno ceno. Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij, arhitekt in gradbeni nadzor.
· | V primeru uporabe stekla mora le-to biti izvedeno iz kaljenega in lepljenega varnostnega stekla z vsemi certifikati in A-testi.
· | Vse prostore sanitarij in kopalnic, obvezno izvajati po posebnih shemah, ki so del PZI načrta. Pred izdelavo visečih stropov je potrebno na objektu določiti in zarisati končno pozicijo svetil.
· | Za vse vidne izvedbe, detajle, barve, materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev pooblaščenemu arhitektu.
· | Kjer ni opredeljen izvedben industrijski detajl ali izdelek ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti (delavniško skico, opis in vzorec). Na osnovi tega izbor potrdi vodja projektiranja in pooblaščeni arhitekt.
· | Vzorce vseh finalnih materialov in obdelav vseh vidnih površin ter ponujene tipske/serijske elemente je ponudnik dolžan predložiti projektantu, vodji projektiranja in pooblaščenemu arhitektu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, pod-konstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno) je pred izvedbo potrebno obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdi projektant, vodja projektiranja, pooblaščeni arhitekt, nadzor in naročnik.
· | Vsi pohištveni robovi in vogali morajo biti gladki, brez ostrih robov, stoli in mize morajo biti v skladu s slovenskimi nacionalnimi standardi s področja pohištva.
· | Vse vezane plošče morajo biti kakovostnega razreda A/A, s certifikatom E1, CARB (ekološko neoporečne).
· | Vse mere v načrtih so "neto mere" (čiste mere brez vpasavanja in odpadka), izvajalec v ponudbi upoštevati eventualni odpad zaradi različnih formatov oz. ostankov ipd.
· | Ves material, ki se uporablja na pultih z umivalniki mora biti vodoodporen.
· | Smeri odpiranja vrat (front) in število kosov posameznih elementov (tudi zrcalnih) je potrebno preveriti v pozicijskem načrtu in dejansko na gradbišču.
· | Lokacijo delitve dekorjev oz. ultrapasov na posameznih elementih mora potrditi vodja projektiranja in pooblaščeni arhitekt.
· | Na nekaterih elementih opreme so predvidene zaokrožnice tlakov; način vgradnje teh elementov je potrebno uskladiti med vodjem projektiranja, pooblaščenim arhitektom in izvajalcem GOI del.
· | Vsa oprema oz. pohištvo mora imeti zatesnjene vse stike s steno oz. obodnimi elementi zaradi čiščenja oz. razkuževanja prostorov. Tesnenje je izvedeno s sistemskim tesnilnim profilom (ekspanzijskim trakom) in kitano s trajnoelastičnim kitom odpornim na razkužila.
· | V sklopu GOI del so predvidene ojačitve za montažo opreme na mavčnokartonskih stenah. Mikrolokacije in način izvedbe ojačitev se po potrebi prilagodi v dogovoru z izvajalcem GOI del. Eventualne dodatne ojačitve mora ponudnik zajeti v ponudbi opreme.
· | Kovinski deli opreme, ki morajo biti skladno z zakonodajo ozemeljni, morajo imeti izveden detajl za pritrditev ozemljila. Lokacijo potrdi pooblaščeni arhitekt.
· | Ponudnik je dolžan vključiti drobna elektroinstalacijska in strojnoinstalacijska dela, ki zagotavljajo izvedbo in priključevanje pohištvene in druge notranje opreme na elektro in strojne instalacije objekta.
· | Ponudnik/izvajalec notranje opreme mora pripraviti načrt faznosti izvedbe, dobave in montaže pohištvene in medicinske opreme in načrt predložiti v potrditev naročniku, uporabniku, nadzoru in projektantu.
· | Ponudnik/izvajalec notranje opreme mora pripraviti terminski načrt izvedbe pohištvene in medicinske opreme, vključno z načrtom križanja izvedbe z izvajalcem GOI del, z navedbo kritičnih terminov in rešitvijo križanja izvedbe z izvedbo GOI del. Načrt mora predložiti v potrditev investitorju, uporabniku, nadzoru in projektantu.
· | Ponudnik je dolžan izdelati vse potrebne delavniške načrte (vsi tlorisi, prerezi in fasade) v merilu 1:5 ali 1:10) z vsemi detajli (v merilu 1:1), spoji, pritrditvami, opisi in orisi materialov in ostalimi risbami, ki bodo zagotavljali pregled in ocenjevanje izdelka s strani predstavnikov arhitekta, projektanta, inženirja, nadzora, investitorja in uporabnika. Delavniške risbe je potrebno izdelati za VSE elemente, ki jih predvideva projekt pohištvene in medicinske opreme za Dograditev Infekcijske klinike UKC Ljubljana. Delavniški načrti morajo biti izdelani na podlagi načrtov iz projekta pohištvene in medicinske opreme in prilagojeni proizvodnim zmogljivostim, proizvodnem procesu in načinu izdelave, ki jih premore in ponuja posamezen ponudnik. Delavniške načrte morajo potrditi predstavniki arhitekta, projetanta, inženirja, nadzora, investitorja in uporabnika. Na podlagi potrjenih delavniških načrtov mora izvajlec izdelati vzorčne elemente za vse izdelke, ki so navedeni v postavki iz popisa, ki obravnava izdelavo vzorcev.
· | Montaža elementov iz popisa brez pisne potrditve delavniških načrtov pooblaščenega arhitekta NI DOVOLJENA!
· | Ponudnik mora v vse cene vključiti izdelavo in dobavo vse tehnične dokumentacije, A-testov, certifikatov, tehničnih risb, montažnih risb in navodil za obratovanje in delovanje ter podobne dokumentacije za vse celoten element iz popisa in vse njegove sestavne dele.
· | Ponudnik je dolžan izvesti izmero vseh prostorov pred začetkom vseh ponujenih del in vse potrebne meritve med izvedbo del, kjer se izvaja montaža in dobava pohištvene in medicinske opreme za projekt Dograditev Infekcijske klinike UKC Ljubljana. Cena izmer mora biti vključena v skupno ceno vsake posamezne postavke iz popisa.
· | Ponudnik je dolžan dejanske, na objektu izmerjene mere uskladiti z projektiranimi. Morebitna neskladja mora sporočiti in uskladiti s predstavniki projektanta, arhitekta, inženirja, nadzora, investitorja in uporabnika.
· | Vzorci morajo imeti dokončno izdelane vse elemente kot jih bo imel vgrajeni izdelek. Ponudnik je dolžan izvesti najprej en vzorčni element, ki ga pregleda in eventuelno potrdi predstavnik arhitekta (projektanta), predstavnik inženirja, predstavnik investitorja in predstavnik uporabnika). V primeru, da vzorec ni potrjen, mora izvajalec izdelati drug vzorec in proces ponavljati dokler vsi potrjevalci ne potrdijo ustreznosti vzorca. Ponudnik je dolžan vzorec izdelati vsaj 3 mesece pred začetkom končne izdelave predmeta vzorca.
· | Ponudnik je dolžan v vse cene iz popisa vključiti vse vertikalne in horizontalne transportne stroške v območju gradbišča in izven območja gradbišča.
· | Ponudnik je dolžan v vse cene iz popisa vključiti vse interne meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa a testna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter priprava tehnične dokumentacije
· | Vključeni morajo biti vsi splošni stroški pristojbin, odškodnin in davkov upravnih organov, pridobivanja različnih dovoljenj in soglasij za izvedbo, stroški in pridobivanja soglasja za eventualno zaporo cest, stroški porabe električne energije, vode in telefona v času izvajanja del, pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj. Cena podana kot komplet po oceni ponudnika. Ocena ponudnika mora temeljiti na predvideni organizaciji dela in načinu izvedbe predmeta javnega naročila, ki ga predvideva vsak posamezni ponudnik.
· | Izbrani ponudnik bo dolžan predložiti dokazila o izpolnjevanju zahtev iz "Uredbe o zelenem javnem naročanju" (Ur. list RS št. 51/17, 64/19, 121/21 in
132/23), za katere je obvezno upoštevanje okoljskih vidikov (člen 4):
točka 5: elektronska pisarniška oprema
točka 6: televizorji,
točke 7: hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilne stroje, sesalniki in klimatske naprave
točka 8: pohištvo
točka 17: električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih
Pri opremi, kjer so zahtevani certifikati, bo izbrani ponudnik dolžan predložiti ustrezne veljavne certifikate.
· | Za dobavo in montažo aparatov CT in RTG je potrebno pridobiti dovoljenje ZVD, katerih izvedenec pred sevanji mora biti že prej vključen pri določanju debeline zaščite pred sevanjem.
I. | Opis materialov in izvedbe
1.1 | Izvajalec pohištvene opreme je dolžan slediti poteku gradnje oziroma časovnici izvajalca GOI del in pravočasno v gradbene elemente vgraditi
podkonstrukcijo, ki je potrebna za stabilno in varno vgradnjo pohištvene opreme. V primeru, da izvajalec pohištvene opeme zamudi dobavo in montažo
podkonstrukcij v elemente gradbenih konstrukcij, mora sam kriti stroške rušenja oziroma demontaže in ponovne izvedbe gradbenih konstrukcij.
1.2 | Ponudnik mora pripraviti načrt faznosti izdelave, dobave in montaže pohištvene in medicinske opreme.
1.3 | Izmera vseh prostorov pred začetkom vseh ponujenih del in vse potrebne meritve med izvedbo del, kjer se izvaja montaža in dobava pohištvene in
medicinske opreme za projekt Dograditev Infekcijske klinike UKC Ljubljana.
Izvajalec je dolžan dejanske, na objektu izmerjene mere uskladiti z projektiranimi. Morebitna neskladja mora sporočiti in uskladiti s predstavniki
predstavniki projektanta, pooblaščenega arhitekta, inženirja, investitorja in uporabnika.
1.4
1.5 | Vsak element, ki je predmet tega javnega naročila (v nadaljevanju: oprema) mora biti izdelan tako, da je primeren za uporabo za predviden namen
v okolju bolnišnice.
1.6 | Primerna za uporabo je oprema, ki je trdna oziroma stabilna ter brez prekomerne obrabe ali poškodb prenese vplive normalne uporabe v ekonomski
dobi zagotavlja varno uporabo in ne povzroča ali povečuje tveganja za zdravje in varnost ter izpolnjuje druge predpisane oziroma s splošno veljavnimi
in razpisnimi tehničnimi specifikacijami določene lastnosti.
1.7 | Oprema mora biti, glede na svoj namen, odporna na običajna bolnišnična čistila in razkužila.
1.8 | Barve oziroma barvni odtenki opreme, ki ima površine obdelane z nanosi oziroma premazi snovi, morajo biti v skladu z barvno študijo.
1.9 | Oprema mora biti dobavljena, sestavljena, vgrajena oziroma nameščena v prostore na način, ki je skladen z načrtom dispozicije opreme po prostorih,
namenom njene uporabe in zahtevah uporabnika. Oprema mora biti izročena v delujočem stanju.
1.10 | Dobavitelj je dolžan opremo dobaviti in razpakirati v stavbi, kjer bo montirana. Na svoje stroške mora počistiti vse prostore, kjer bo transportiral in
nameščal opremo, ter odstraniti vso embalažo.
1.11 | Izvajalec je dolžan opremo, ki jo je dobavil in vgradil njegov predhodnik, čuvati in ohranjati v nespremenjenem stanju. Kakršnokoli škodo, ki bi jo
povzročil na že izvedenih gradbenih, obrtniških in instalacijskih delih ali na že vgrajeni opremi, bo dolžan na lastne stroške odpraviti.
2.1 | Tehnične zahteve izražene v obliki - najmanj oz. največ ali v območju od najmanj do največ so za ponudnika zavezujoče.
2.2 | V popisih navedeni tehnični podatki v zvezi z dimenzijo in težo opreme so zgolj informativni, vendar pa izražajo namen rabe opreme in s tem
povezana pričakovanja uporabnika. Čeprav navedeni podatki za ponudnika niso zavezujoči, je ponudnik dolžan ponuditi opremo, ki v zvezi z
dimenzijami v celoti izpolnjuje zahteve kot sledi:
- oprema, namenjena neposredni rabi uporabnikov (bolnikov oziroma osebja), mora izpolnjevati vse ergonomske zahteve oz. mora biti tako
dimenzijsko kot oblikovno tej rabi prilagojena,
- izbrani ponudnik bo dolžan izdelati in montirati opremo v celoti (tudi dimenzijsko) skladno z navedeno tehnično dokumentacijo. V primeru ugotovitve
neskladja načrtov z izvedenimi prostori bo izvajalec dolžan izdelati in montirati opremo na način, ki bo v celoti zagotavljal prilagojenost opreme
dejanskim razmeram v prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, tehnološka oprema vgrajena v pohištveno, mobilna oprema itd.)
2.3 | Ponudnik je dolžan izvesti ogled vseh prostorov, predvidenih za namestitev opreme, ki jo nudi in preveriti izvedbo instalacij v prostoru.
V primeru, da se bo oprema izbranega ponudnika izkazala za neprimerno glede na razmere v prostoru, jo bo ponudnik pred montažo
dolžan zamenjati za primerno oziroma na lastne stroške izvesti vsa potrebna dela v zvezi s prilagoditvijo instalacijskih priključkov in finalna dela
za sanacijo teh posegov.
2.4 | Aparati in naprave: v tehničnih specifikacijah so navedene minimalne zahteve uporabnika. V kolikor ponujeno blago ne ustreza minimalnim tehničnim
in ostalim zahtevam uporabnika, se ponudba izloči.
2.5 | Dobavljeno blago mora biti novo, tehnično brezhibno in funkcionalno pripravljeno za uporabo. Zagotovljen mora biti servis.
3.1 | Ponudniki so dolžni izdelati ponudbo skladno z zahtevami iz popisov opreme in z upoštevanjem načrtov vseh etaž s tlorisno dispozicijo opreme
ter shem in detajlov opreme (oboje je priloga temu razpisu)
3.2 | Izbrani ponudnik bo dolžan izdelati in montirati opremo v celoti (tudi dimenzijsko) skladno z navedeno tehnično dokumentacijo.
3.3 | V primeru ugotovitve neskladja načrtov z izvedbo prostorov bo izvajalec dolžan izdelati in montirati opremo tako, da bo v celoti zagotovljena
prilagojenost opreme dejanskim razmeram v prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, tehnološka oprema - vgrajena v pohištveno, mobilna
oprema itd.).
3.4 | Izbrani izvajalci so dolžni upoštevati vse splošne opise posameznih vrst ne serijske opreme ne glede na to, da morda določeno skupino opreme
ne bodo izdelali sami. V posameznem prostoru mora biti vsa oprema po naročilu usklajena po materialih in barvah.
3.5 | Izbrani izvajalec je dolžan za vse elemente opreme izdelati delavniške načrte.
3.6 | Za vsako podskupino opreme je izvajalec dolžan predhodno izdelati vzorčni izdelek, ki mora izkazovati izpolnjevanje vseh zahtev iz pogodbenih
popisov in načrtov. Po naročnikovi (investitor, uporabnik, nadzornik in projektant) potrditvi le tega lahko prične z izdelavo in dobavo celotne
predmetne podskupine opreme.
II. | Zahteve v zvezi s kvaliteto materialov:
1. | Vodoodporne iverne plošče, z nizko vsebnostjo formaldehidov, SIST EN 312
2. | Laminat (HPL, debeline manj kot 2 mm), robni trakovi - SIST EN 438-3
3. | Dekorativne laminatne plošče, stisnjene pod visokimi pritiski (HPL, debeline več kot 2 mm) SIST EN 438-4
4. | Oplemenitena iverna plošča (iverna plošča oplemenitena z melaminom) - SIST EN 14322
5. | Nerjavna jeklena pločevina - št. jekla 14301, oznaka X5CrNi 18 -10 (SIST EN 10088)
6. | Blago za oblazinjeno pohištvo mora imeti sledeče lastnosti:
- odpornost proti vlagi in madežem,
- omogočeno zračenje notranjih delov,
- prijetnost na dotik,
- antibakterijsko,
- neprepustno za vodo,
- biološko razgradljivo,
- teža min. 350 g/m²,
- s certifikatom OEKO-Tex Standard 100,
- SIST EN 1021-1, 2, klasifikacija po BS 5852-1,2 del 5
IV. | Skladnost s standardi:
1. | Pisarniško pohištvo:
SIST EN 527-1:2001, SIST EN 527-1:2001/AC:2003, SIST EN 527-2:2003,
SIST EN 527-3:2003,
SIST EN 14074: 2004,
SIST-TP CEN/TR 14073-1:2004, SIST EN 14073-2:2004, SIST EN 14073-3:2004
2. | Pohištveno okovje:
SIST EN 15338: 2007/FprA1, SIST EN 15570:2008, SIST EN 15706: 2010
3. | Pohištvo - odpornost površin:
SIST EN 12720:2009+A1:2014, SIST EN 12722:2009+A1:2014,
SIST EN 12721: 2009+A1:2013, SIST ISO 4211 1-4:1995,
SIST-TS CEN/TS 15185:2006, SIST-TS CEN/TS 15186:2006
4. | Trdnost, trajnost, varnost - pohištvo in sedežno pohištvo:
SIST EN 15372: 2008, SIST EN 15373:2007
5. | Pohištvo - površine:
SIST EN 13721: 2004, SIST EN 13722:2004, SIST EN 15187:2007
6. | Vžigljivost oblazinjenega pohištva:
SIST EN 1021-1:2006, SIST EN 1021-2:2006
7. | Stoli:
SIST EN 1335-1, SIST EN 1335-2, SIST EN 1335-3,
V. | Zahteve v zvezi s certifikati in dokazili:
1. | Izbrani ponudnik bo dolžan predložiti dokazila o izpolnjevanju zahtev iz "Uredbe o zelenem javnem naročanju" (Ur. list RS št. 51/17, 64/19, 121/21 in
132/23), za katere je obvezno upoštevanje okoljskih vidikov (člen 4):
točka 5: elektronska pisarniška oprema
točka 6: televizorji,
točke 7: hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilne stroje, sesalniki in klimatske naprave
točka 8: pohištvo
točka 17: električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih
2. | Pri opremi, kjer so zahtevani certifikati, bo izbrani ponudnik dolžan predložiti ustrezne veljavne certifikate.
VI. | Dodatno
1. | Priložen mora biti originalen prospekt ponujenega elementa opreme z vsebovano kataloško številko - oznake na prospektu morajo jasno in
nedvoumno določati posamezen tip artikla in biti označeni. Oznake iz prospekta navedene v stolpcu D
2. | Na naročnikovo / uporabnikovo zahtevo je potrebno dostaviti vzorčen primer proizvoda in dodatne opreme, ki so identični s ponujeno vsebino -
dostava na lokacijo uporabnika po pisnem pozivu.
3. | Izbrani izvajalec bo dolžan zagotoviti servis in originalne in nove rezervne dele v času garancijskega roka oz. za predvideno življenjsko dobo
proizvoda (odvisno od naprave),
4. | Ob okvari naprave je po pozivu odzivni čas do 24 ur za življenjsko pomembne naprave, v kolikor ni v pogodbi drugače dogovorjeno
5. | Izbrani izvajalec ponudnik bo dolžan zagotoviti brezplačen pouk osebja o varnem ravnanju oz. rokovanju s proizvodom na lokaciji naročnika
(z izdajo potrdila)
6. | Vsa spremna dokumentacija vključno s prospekti in navodili za uporabo, montažo, demontažo, čiščenje mora biti v slovenskem jeziku (tudi v slikovni
obliki).
VII. | Navodilo
Ponudnik mora v sklopih medicinske opreme v stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še
cene posameznih elementov vsakega kompleta - v barvno označene celice

## Sklop 6 -26.2 CT aparat
SKLOP - 6
26.2 | RADIOLOGIJA - CT
Skladnost s standardi
Uredba (EU) 2017/745 (MDR) oz. Direktiva Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
Navodilo
Ponudnik mora v zeleno obarvan stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten
komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še cene posameznih elementov
vsakega kompleta - v barvno označene celice.
Cene se vpisujejo v sivo obarvane celice v stolpcu E. Vrednosti v stolpcu F se avtomatsko izračunajo.
Cene za pogarancijsko vzdrževanje se vpisuje v sivo označene celice v stolpcu G; vednosti v stolpcu H se avtomatsko izračunajo.
pogarancijsko vzdrževanje
šifra opreme | opis opreme | količina/kos | proizvajalec, tip, kataloška številka | cena/enoto EUR brez DDV | vrednost brez DDV | vrednost vzdrževanja na enoto/letna cena - PREVENTIVA | skupna cena vzdrževanja
26.3.1 | CT aparat | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
prostor:
| 1. kletna etaža: 1x C112_01 | 1
OPOMBA:
V primeru, da od oddaje tehničnih specifikacij do JR mine več kot 6 mesecev je potrebno
ponovno pregledati specifikacije in jih po potrebi prilagoditi aktualni ponudbi na trgu.
1.0 | SPLOŠNO
1.1 | Razpisna dokumentacija vključuje CT aparat z pripadajočo opremo:
- zajemna postaja z dvema monitorjema
- dodatna delovna postaja z dvema monitorjema, ki sta povezana z zajemno postajo
- video nadzor z vso pripadajočo opremo (nadzorni monitor na steni v stikalnem ne na RIS
postaji). Prikazovati mora pacienta v gantriju (kamera ni montirana v gantry) in opazovalnico
Na istem monitorju mora biti tudi prikaz kamer, ki so na hodniku in v CT- čakalnici.
- signalne luči pred vrati CT diagnostike, v stikalnem prostoru in v sosednjem prostoru
reanimacija
- Na vseh vstopnih vratih v CT diagnostiko mora biti montiran sistem za avtomatsko
prekinitev ekspozicije
- avtomatski injektor z vso pripadajočo opremo in nosilcem fiksiranim v strop
1.2 | Ponudnik mora zagotoviti:
- najnovejšo različico aparata, ki mora biti nov, iz tekoče proizvodnje, neuporabljen in ne sme
biti demonstracijski model
- ob namestitvi aparata namestitev najnovejše različice operacijskega sistema in najnovejše
različice vseh nameščenih programskih orodij, ki so na voljo na dan namestitve aparata
- v času garancijske dobe in pogarancijskega vzdrževanja mora ponudnik posodabljati
operacijski sistem in programska orodja z najnovejšimi različicami, ki bodo izšle v
življenjski dobi CT aparata
- Ob primopredaji aparatov je ponudnik dolžan priložiti pregled tehnične kakovosti
CT aparata v skladu z veljavno zakonodajo. (ZVD)
- Ponudnik mora v času garancije zagotoviti tehnični pregled v skladu z veljavno
zakonodajo (ZVD) - na primer ob menjavi cevi ali večji okvari.
2.0 | TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
2..1 | GANTRI IN GENERATOR
- moč generatorja najmanj 100 kW.
- Velikost odprtine gantrya najmanj 75 cm.
- najmanjši čas rotacije največ 0,25 s. Na voljo morajo biti najmanj trije časi rotacije
- vgrajen monitor na gantry-ju, ki mora imeti možnost prikaza bolnikovega srčnega utripa.
- vgrajen sistem za vizualna navodila pacientom za zadržanje diha.
- kontrolni gumbi/plošča/tablični računalnik za premik mize in upravljanje sistema na sprednji
in zadnji strani gantrija.
- zasloni na gantriju morajo omogočati možnost avtomatskega pozicioniranje pacienta v
gantriju. (Auto Patient Positioning ali enakovredno)
- laserji v treh ravninah za natančno pozicioniranje v izocenter.
- Strojna (kamera) in programska oprema, ki z zaznavanjem pacienta, njegove orientacije
in položaja na CT mizi, omogoča avtomatsko pozicioniranje pacienta v izocenter gantrija
ali CT aparat, ki omogoča avtomatsko pozicioniranje pacienta v izocenter gantrija preko
dveh kamer, vgrajenih v samem gantri-ju.
2.2 | RENTGENSKA CEV
- RTG cev mora dosegati najmanj 1300 mA 1200 mA
- napetost najmanj med 70 kV in 140 kV z najmanj 5 stopnjami napetosti
- sistem avtomatske izbire napetosti kV
- sistem dinamične kolimacije pri spiralnem načinu slikanja (zmanjševanje obsevanosti
pred in po skeniranem volumnu)
- način modulacije toka v določenem anatomskem področju za zniževanje doze za
občutljive organe (oči in dojke) - OBCTM (Organ Based Tube Current Modulation)
- sistem mora omogočati slikanje z dvema energijama v isti akviziciji (Dual Energy CT)
- avtomatska modulacija toka glede na dimenzije pacienta in podatke iz topograma
(longitudinalna in kotna modulacija)
2.3 | DETEKTOR
- najnovejši detektorski sistem (TrueFidelity, Gemstone Clarity, Stelar Infinity, Puer Insight,
Z detector, Nano Panel Prism detector ali enakovredno).
- število detektorskih vrstic najmanj 150.
- hitrost zajemanja podatkov (scan speed) najmanj 430 mm na sekundo.
2.4 | MIZA
- nosilnost mize najmanj 300 kg.
- področje zajemanja podatkov najmanj 195 cm.
- razpon višine mize vsaj od 56 cm do 95 cm med 56 in 94 cm
- omogočen izvlek mize ob prenehanju delovanja sistema (ročno deaktiviranje zavore).
- možnost premika mize v dveh hitrostih (počasno in hitro premikanje mize) na začetek
področja skeniranja.
- možnost premika mize v dveh hitrostih (počasno in hitro premikanje mize) na začetek področja
skeniranja; ali sistem, ki omogoča s pomočjo 3D kamere optimalno pozicioniranje pacienta,
miza pa se v optimalen položaj prestavi z najvišjo možno hitrostjo.
- možnost premika mize z nožnimi stopalkami.
- odstranljiv oblazinjen podaljšek mize za noge. (cradle extender, table top extention ali
enakovredno).
2.5 | KONZOLA INŽENIRJA
- konzola z dvema najmanj 19 palčnima zaslonoma.
- omogočen mora biti izvoz slik/serije v JPEG in AVI formatu
- omogočeno razvrščanje protokolov po anatomskih regijah in starostnih skupinah
(otroci/odrasli).
- omogočeno dodatno shranjevanje vsaj 100 protokolov uporabnika z možnostjo
poljubnega poimenovanja.
- spominska kapaciteta računalniškega sistema mora zadostovati za najmanj 60 različnih
CT preiskav dnevno, ki morajo biti shranjene v CT sistemu najmanj 4 tedne.
- dodatna postaja z zaslonom, ki omogoča deljenje preiskave in orodij z glavno akvizicijsko
postajo.
- prikaz slike v živo med akvizicijo
- možnost snemanja zaslona (video capture)
- velikost rekonstrukcijskega polja (FOV) najmanj 50 cm z dodatno možnostjo razširitve do
najmanj 75 cm.
- shranjevanje raw data na USB medij ali na DVD-R medij
- interkom za komunikacijo s pacientom.
- avtomatsko predvajanje navodil pacientu v vsaj 15 prednastavljenih jezikih. Navodila za
dihanje in požiranje.
- na konzoli mora biti omogočeno izvajanje meritev razdalje, meritev HU, označevanje struktur
na CT sliki, omogočena mora biti obdelava CT slik
(izdelava MRP, MIP, MinIP, VRT, SSD, VME, VNC, perfuzijskih map, orodje za izračun
hitrosti pretoka krvi in kontrastnega sredstva (test bolus),
- orodje za izračun kalcijevega bremena, orodje za odstranjevanje kosti in mize.
- omogočati mora prevzem iz RIS sistema.
- omogočati mora registracijo pacienta in vnos pacienta neposredno na konzoli aparata
(emergency registration).
- prikaz CTDIvol, DLP in opozorila za prekoračitev priporočene doze v fazi planiranja
protokola
- ponudnik mora podati informacijo ali upošteva SSDE.
3.1 | REKONSTRUKCIJA CT SLIKE
- HU območje vsaj med -1000 HU in +3000 HU
- sistem mora omogočati razširitev želenega HU območja
- matrika za rekonstrukcije v najmanj dveh velikostih: 512x512 in 1024x1024
- sistem mora imeti aplikacijo za zmanjševanje volumskih artefaktov (cone-beam)
- debelina reza najmanj od 0,625 mm do 5 mm
- hitrost rekonstruiranja najmanj 60fps.
- program za odpravljanje artefaktov zaradi tršanja žarkov zaradi visoke koncentracije joda
ali kosti (iBHC ali enakovredno).
- najsodobnejši način iterativnega rekonstruiranja slik (lahko v več korakih), ki je na voljo -
Model Based Iterative Reconstruction, Deep Learning Reconstruction (TrueFidelity,
Pique ali enakovredno)
- program za odpravljanje kovinskih artefaktov (MAR - Metal Artifact Reduction).
3.2 | ZAJEM SLIKE
Sekvenčni zajem slike
- debelina reza najmanj med 0,625 in 5 mm
- zajem podatkov s premikom mize ali brez premika mize
- avtomatsko združevanje / zbiranje sekvenčnih skenov
Spiralni zajem slike
- debelina reza najmanj med 0,625 in 5 mm
- PITCH faktor najmanj med 0,5 in 1,5
- možnost prekinitve slikanja med zajemanjem podatkov spiralnega slikanja
- zajem pregledne slike v AP, PA in LAT projekciji.
4.0 | OSTALO
- prikaz pregledne slike (localizer) v realnem času z možnostjo poljubne prekinitve, ko je
prikazano želeno področje.
- prikaz slike v živo med zajemanjem podatkov (pregledna slika, spiralno slikanje,
sekvenčno slikanje,..) z možnostjo poljubne prekinitve, ko je prikazano želeno področje.
- omogočeno avtomatsko proženje kontrastnega sredstva glede na želeno vrednost HU
- UPS sistem, ki bo izpadu elektrike omogoča shranjevanje slikovnih podatkov. Dovoljene
so različne rešitve, ki omogočajo shranjevanje zajetih slik in preprečujejo izgubo podatkov
v primeru izpada električne energije.
- varnost sistema: IT security
- držalo za glavo, ki se ga lahko pritrdi v mizo z možnostjo namestitve glave v najmanj treh
kotih (najmanj 0°,15°,30°)
- držalo mora biti oblazinjeno ali imeti priložene blazine, ki se lahko namestijo v držalo
- samostojna blazina za glavo, ki se odloži neposredno na mizo
- dve blazini za glavo z naklonom 15°, ki jih je mogoče namestiti v nosilec za glavo
- blazina za podporo glave in rok, ko je pacient v položaju za preiskave prsnega koša in so
roke nameščene nad glavo
- blazine za stransko fiksacijo glave v nosilcu za glavo: en par tanjših blazin in en par
debelejših blazinic
- blazina za podlaganje pod koleni
- blazina za namestitev pacienta za CT rame
- blazina za namestitev noge pri CT gležnja
- blazina za namestitev in imobilizacijo dojenčkov ("hugger") s trakovi za fiksacijo glave
in rok.
- imobilizacijski trakovi z ježkom za fiksacijo glave, ki se lahko pritrdijo na nosilec za glavo.
Trak za fiksacijo čez čelo v dveh širinah, en ožji in en širši trak za fiksacijo čez brado.
- trije pari imobilizacijskih trakov z ježki za fiksacijo telesa različnih širin (tri različne širine
trakov)
- en par trakov za imobilizacijo rok na nastavek za podporo glave in rok (jermeni za
zapestje).
- podloga/blazina oz. ustrezna zaščita CT mize, ki preprečuje izlitje tekočin/krvi v mehanska
vodila mize
- stojalo za infuzijske tekočine z namestitvijo neposredno na CT mizo.
- nosilec za zaščitni papir za preiskovalno mizo
- EKG elektrode za kardio preiskave (2 kompleta)
- fantomi QAQC po navodilih proizvajalca.
5.0 | PROGRAMSKI PAKETI IN APLIKACIJE
Programska asistenčna orodja za standardizacijo protokolov za asistenco pri pripravi preiskave
in obdelavi podatkov po preiskavi. Pametna orodja, ki predlagajo CT protokol, avtomatsko
pozicionirajo pacienta.
5.1 | Napredna programska orodja avtomatizacije za hitro načrtovanje in izvajanje preiskav :
- programski paket, ki omogoča izvajanje več rekonstrukcij in obdelav hkrati
- za pretok in aplikacijo kontrastnega sredstva
- za optimizacijo doze
- za izvajanje abdominalnih preiskav - omogočena volumetrija, virtualna kolonografija
z omogočeno opcijo označevanja fecesa in polipov, perfuzija organov, virtualna endoskopija
- za izvajanje kardioloških preiskav in analiz (ocena ventrikularnih volumnov, iztisni volumen,
avtomatska segmentacija koronarnih arterij z označevanjem arterij, orodje za avtomatsko
merjenje in oceno kalciniranih plakov na koronarnih arterijah)
- za izvajanje spektralnih analiz (DECT)
- za izvajanje analiz (tudi 3D) angiografskih preiskav (analiza stenoze, trombov, planiranje
pred in po-operativnih postopkov, avtomatsko prepoznavanje aorte in ostalih arterij
z označevanjem arterij)
- za izvajanje TAVI analiz (avtomatska segmentacija segmentov aorte in avtomatsko
orientiranje po zaklopki, prikaz centralne linije aorte)
- izvajanje CT slikanja za TAVI/TAVR s kombinirano akvizicijo z eno aplikacijo kontrastnega
sredstva v eni akviziciji. EKG proženje za torakalno aorto in srce in spiralno zajemanje
podatkov za abdominalno aorto brez EKG proženja.
- za izvajanje perfuzijskih analiz (kap)
- za analizo jeter (avtomatska segmentacija jeter in lezij)
- za analizo pljučnih nodulov (avtomatska analiza, prepoznavanje, vizualizacija in
meritev nodulov)
- za analizo pljuč (avtomatska analiza pljučnega parenhima, segmentacija lobusov,
analiza dihalnih poti, perfuzije)
- za izvajanje pediatričnih preiskav
• za izvajanje rekonstrukcij zob in čeljusti (dental paket)
• 3D paket za izvajanje 3D rekonstrukcij, segmentacij, VRT rekonstrukcij, meritev)
- za zmanjševanje in odpravljanje artefaktov
Programski paketi morajo biti nameščeni s polno funkcionalnostjo, ki je na voljo in ne v
omejeni različici.
Sistem mora omogočati naknadno rekonstrukcijo raw data.
Omogočeno nastavljanje centra in širine okna
Prednastavljene vrednosti nastavitev okna za različna področja ali organe (bone,
mediastinum, lung, brain, …)
Orodja za dinamično pretoka kontrastnega sredstva v izbranem ROI področju s prikazom
krivulje atenuacije (izračun časa bolusa).
Omogočena morajo biti vsa orodja standardnih aplikacijskih paketov (izdelava 2D i
n 3D rekonstrukcij MPR, MIP, VRT, orodja za izvajanje meritev razdalje, kotov, HU,...
Možnost endoskopskega pogleda, označevanje vretenc in reber, označevanje žil,
segmentacija pljučnih lezij, orodja za odstranjevanje kosti in mize,
Orodja za hitro načrtovanje preiskave, hitro prilagoditev preiskave, snemanje zaslona.
Omogočena mora biti zaščita CT protokolov z geslom.
Orodje za urejanje in prilagajanje slikovnih CT protokolov
Mora imeti otroške protokole v skladu z referenčnimi nivoji PiDRL (European Diagnostic
Reference Levels for Paediatric Imaging).
Prilagajanje slikovnih parametrov za preiskave otrok.
5.2 | Ob standardnih programskih paketih so zahtevani še dodatni programski paketi,
ki omogočajo:
- napredno orodje za aplikacijo kontrastnega sredstva in komunikacijo CT aparata
z avtomatskim injektorjem.
SPEKTRALNO SLIKANJE
- paket orodij za spektralno slikanje (DECT), ki omogoča ustvarjanje spektralnih slik
(tudi retrospektivno)
- sistem mora omogočati istočasni prikaz več energij (poljubno število rekonstrukcij)
- omogočena mora biti fuzija multi-energijskih podatkov v spektralne podatke, ki so skladni
z DICOM formatom za prikaz monoenergijskh slik z ohranitvijo več energijskih podatkov,
Paket za spektralno slikanje mora omogočati ustvarjanje virtualnih nativnih slik (VNC) z
odstranitvijo jodnega kontrastnega sredstva
ustvarjanje virtualnih monoenergijskih rekonstrucij, karakterizacija ledvičnih kamnov,
ustvarjanje rekonstrukcij z odstranitvijo kalcija in kosti.
SIHRONIZACIJA AKVIZICIJSKEGA SISTEMA S "FREKVENCO SRCA"
Omogočena sinhronizacija sistema za skeniranje med izbranimi fazami srčnega cikla.
Omogočeno retrospektivno in prospektivno slikanje.
Orodja za zmanjševanje vpliva aritmije na kvaliteto rekonstruiranih slik (motion correction).
Sistem mora omogočati slikanje srca (CCTA) v enem srčnem utripu.
PLJUČA
orodje CAD za nodule
NEVRO
Omogočena subtrakcija kostnih struktur za boljši prikaz možganskega in vratnega žilja,
omogočena CTA aplikacijska orodja, omogočena segmentacija skeleta glave
PERFUZIJA možgan (obvezno prikaz v CBF, CBV, TTD in MTT…) z izračunom CTA
angiografskih slik iz perfuzijskih podatkov in časovni MIP
DINAMIČNA SLIKANJA
PERFUZIJA telesa (npr. jeter) (omogočeno segmentiranje arterijske in portalne faze,
časovne mape (TTP, TTS, MTT, MIP, BV, BF, HI….)
orodja za izvedbo dinamičnih perfuzijskih slikanj za telo (najmanj 22 cm 16 cm v z smeri za
volumsko perfuzijo in vsaj 80 cm 40 cm za dinamična slikanja)
6. | DICOM in integracija s PACS/RIS
Popolna integracija z obstoječimi HIS/RIS in PACS sistemom na lokaciji montaže sistema.
Zagotovitev kompatibilnosti z obstoječimi programski orodji za obdelavo in
rekonstruiranje slik. Integracija v sisteme za kontrolo kakovosti in beleženje doze (Teamplay,
Qaelum, RDS in podobno)
DICOM Storage (Send/Receive)
DICOM Query/Retrieve
DICOM Basic Print
DICOM Get Worklist (HIS/RIS)
DICOM SR viewer
DICOM Storage Commitment
DICOM Viewer on CD/DVD
DICOM RDSR
DICOM MPPS
7. | Šolanje in usposabljanje
- navodila za uporabo morajo biti dostavljena vsaj 30 dni pred aplikacijskim šolanjem
- ponudnik mora podati potrdila o izšolanosti serviserjev opreme (certifikati).
- šolanje uporabnikov mora biti izvedeno v 4 delih (4x po 5 dni šolanja)
najmanj 8 ur šolanja na dan z možnostjo razporeditve v dopoldanski in popoldanski termin
- prvi in drugi del šolanja morata biti izvedena pred uradno primopredajo aparata
- tretji in četrti del šolanja morata biti izvedena po zaključeni primopredaji v terminih, ki jih
določi naročnik
8. | Garancija in vzdrževanje
- omogočena mora biti daljinska kontrola in konfiguracija sistema
- aparat mora imeti 24 mesecev garancijske dobe
- aparat mora biti vključen v 3 letno pogarancijsko all inclusive vzdrževanje.
- v celotni dobi garancije in pogarancijskega vzdrževanja mora ponudnik zagotavljati
posodobitve programske opreme in nameščenih aplikacij.
9. | Injektorski sistem za aplikacijo kontrastnega sredstva
Stropna postavitev z gibljivo roko, ki omogoča premik injektorja na sprednjo in zadnjo
stran CT gantrija.
Tri viale (dve za kontrastno sredstvo in ena za fiziološko raztopino), z možnostjo uporabe
za več bolnikov za vsaj 24 ur.
Samodejno in avtomatsko odstranjevanje zraka iz sistema in iz podaljška za priklop na
intravensko kanilo.
Sistem za zaznavanje zraka v injektorskem sistemu.
Upravljanje z injektorjem (nastavitev, sproženje aplikacije kontrasta, itd) mora biti
omogočeno tudi neposredno na injektorju.
- dopolnjevanje kontrastnega sredstva in fiziološke raztopine s pomočjo nastavka z
nepovratnimi valvulami ali sistem avtomatskega dopolnjevanja kontrastnega sredstva s
samodejnim spreminjanjem položaja ventilov z detektorji za nadzor zraka v cevkah.
- hitrost aplikacije od 0,1 do 10 ml/s, s stopnjo inkrementa 0,1 ml/s.
- podaljški, ki se uporabljajo za bolnika, morajo omogočati sterilnost tudi v smislu
zamenljivega dela za pacienta, čim bližje vialam, da ni potrebno menjavati dnevnih
kompletov vial in podaljška (npr. ob vsakem bolniku z okužbo z multirezistentnimi
bakterijami ali npr. pri COVID bolnikih).
- omogočen mora biti istočasni dvojni pretok (mešanje kontrasta in fiziološke raztopine
v različnem razmerju v eni sekvenci (t.i. dual flow). Upravljanje mora biti enostavno, razmerja
mešanja kontrastnega sredstva in fiziološke raztopine morajo biti navedena v odstotkih.
- ponudnik mora zagotoviti najnovejšo različico injektorja, ki mora biti nov, iz tekoče
proizvodnje, neuporabljen in ne sme biti demonstracijski model.
- ob namestitvi injektorja mora zagotoviti namestitev najnovejše različice operacijskega
sistema in najnovejše različice vseh programskih orodij, ki so na voljo na dan
namestitve injektorja.
- v času garancijske dobe in pogarancijskega vzdrževanja mora ponudnik posodabljati
operacijski sistem in programska orodja.
- injektor mora imeti priložene nosilce za steklenice kontrastnega sredstva in fiziološke
raztopine
GARANCIJA 2 leti + 3 let vzdrževalna pogodba po principu "vse vključeno". V primeru okvare
injektorja mora ponudnik zagotoviti popravilo ali zamenjavo injektorja isti dan.
- injektor s premičnim vodilom mora imeti priložene vse potrebne dele za montažo na strop,
vključno pod-konstrukcijo od obešenega stropa do AB plošče (ves pritrjevalni material)
Značilnosti upravljalne konzole CT injektorja:
- omogočen ročni vnos želenih količin z zaslonom na dotik.
- omogočeno mora biti shranjevanje in urejanje poljubnih protokolov aplikacije.
- zagotovljena mora biti enakomerna možnost pretoka kontrastnega sredstva ali fiziološke
raztopine do 247 psi.
- omogočena mora biti začasna ali stalna zaustavitev aplikacije na upravljalni konzoli
za proženje
- omogočen prenos podatkov o aplicirani količini kontrastnega sredstva v DICOM zaglavje
slike.
- proženje in prekinitev aplikacije injektorja (kontrastnega sredstva in fiziološke raztopine)
mora biti omogočeno iz upravljalne konzole CT naprave s start gumbom za sočasni začetek
CT slikanja in aplikacije kontrastnega sredstva (povezava injektorja s CT aparatom).
- možnost oddaljenega servisnega dostopa za odpravljanje napak in posodobitve
programske opreme.
- omogočena mora biti povezava vseh delov CT injektorja z upravljalno konzolo, zagotovljeni
morajo biti vsi potrebni kabli in ostali material, glede na tip injektorja.
26.2.0 | RADIOLOGIJA - CT APARAT SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: EUR |  |  |  | 0 |  | 0