## Rekapitulacija
Naročnik: |  | REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožica Novljana 7, 1000 Ljubljana
Objekt: |  | DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana)
Št. projekta: |  | 226/2022
Št. načrta: |  | 226/2022-1.3 | NAČRT POHIŠTVENE, SPLOŠNE IN MEDICINSKE OPREME
Projektant: |  | ARK Arhitektura Krušec, d.o.o.
Vrtača 8, 1000 Ljubljana
Datum: |  | januar 2025 - dop september 2025
Vodja projekta: |  | prof. mag. Tomaž Krušec, univ. dipl. inž. arh. (ZAPS 1057 PA PPN)
Odg.oseba projektanta: |  | Lena Krušec, univ. dipl. inž. arh.
Projektanska skupina: |  | Vid Kurinlič, univ. dipl. inž. arh.
Neža Novak, mag. inž. arh.
Kristjan Nemec, mag. inž. arh.
Lenart Piano, mag. inž. arh.
Timotej Resnik, mag. inž. arh.
PONUDBENI PREDRAČUN - SKLOP 9
[5 empty] | pogarancijsko vzdrževanje - PREVENTIVA | odzivni čas serviserja | čas za odpravo napak (od poteka odzivnega časa) | GOI dela
| SKLOP 9 | OPREMA ZA PATOLOGIJO |  | 0 | 0 | 24 ur | 24 ur | -
ločen razpis:
|  | Skupaj brez ddv: |  | 0 | 0
|  | DDV (22%): |  | 0 | 0
|  | Skupaj z DDV: |  | 0 | 0
|  | Skupaj SKLOP 9 s pogarancijskim vzdrževanjem brez DDV |  | 0
|  | DDV (22%): |  | 0
|  | Skupaj SKLOP 9 s pogarancijskim vzdrževanjem z DDV |  | 0

## Splošne opombe
SPLOŠNE OPOMBE
· | Predmetni načrt je avtorsko delo, zato mora vse spremembe zunanjosti objekta ali interierja potrditi izključno projektant arhitekture. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
· | Vse morebitne spremembe ali nejasnosti mora potrditi projektant! Morebitna neskladja med posameznimi načrti (načrt opreme, načrt arhitekture, načrt elektro in strojnih instalaci...), tiskarske napake ali tehnične pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je potrebno nemudoma sporočiti projektantu, vodji projektiranja ali pooblaščenemu arhitektu, ki morajo podati pisno pojasnilo.
· | Vse kote, višine in mere je potrebno preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih in morebitna odstopanja pred izvedbo v delavniški dokumentaciji uskladiti z odgovornim projektantom.
· | Ponudba mora vsebovati ves drobni pritrdilni, montažni in vezni material za izvedbo skladno z načrtivključno s kitanjem silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.. Ponudba mora vsebovati tudi skrita polnila, maske, "blende" ipd. ki so potrebna za kvalitetno izvedbo. Vsi nepremični elementi opreme morajo biti prtirjeni (fiksirani) na način, da njihova uporaba ne ogroža zdravja in življenja uporabnikov. Vijačenje (sidranje) posameznih elementov v nosilne in/ali predelne stene se prilagodi glede na posamezno pozicijo in mora biti vključeno v ponudbeno ceno.
· | Izvajalec opreme mora pred montažo elementov in/ali njihovim sidranjem v stene/tlak/strop preveriti potek elektro in strojnih instalacij, da ne pride do poškodvanja inštalacij.
· | Vse dimenzije konstrukcijskih elementov (tudi debeline pločevin) mora potrditi pooblaščeni inženir gradbene stroke (če le te niso izračunane v PZI projektu gradenih konstrukcij).
· | Stik med aluminijem in jeklom mora biti vedno prekinjen. Vsi kovinski barvani elementi, ki so izpostavljeni atmosferi ali drugim agresivnim okoljem, so vroče cinkani in barvani s primerjem (osnovni premaz) ter dvakrat barvani s pokrivno barvo. Ostali jekleni elementi so razmaščeni, peskani in barvani 2x s temeljno barvo in 2x s prekrivno barvo.
· | Protikorozijska zaščita vseh elementov mora biti takšna, da zagotavlja zakonsko predpisan garancijski rok ter garancijski rok, ki ga od izvajalca del zahteva naročnik.
· | Pri izvedbi prebojev konstrukcijskih elementov mora le-te pisno potrditi statik (pooblaščeni inženir gradbene stroke). Pri omenjenih delih ter vseh ostalih gradbeno-obrtniških delih OBVEZNO SKUPAJ gledati vse sestavne dele PZI projekta: načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih in elektro inštalacij, zbirne karte inštalacij ter vse priložene sheme in detajle!
· | Pozicije vseh vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z poblaščenim arhitektom! Pozicije izrezov za vtičnice in stikala ter druge inst. elemente je potrebno preveriti na mestu in vključiti v ponudbeno ceno. Delavniške načrte jeklenih konstrukcij izdela izvajalec jeklenih konstrukcij. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg. proj. gradbenih konstrukcij, arhitekt in gradbeni nadzor.
· | V primeru uporabe stekla mora le-to biti izvedeno iz kaljenega in lepljenega varnostnega stekla z vsemi certifikati in A-testi.
· | Vse prostore sanitarij in kopalnic, obvezno izvajati po posebnih shemah, ki so del PZI načrta. Pred izdelavo visečih stropov je potrebno na objektu določiti in zarisati končno pozicijo svetil.
· | Za vse vidne izvedbe, detajle, barve, materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev pooblaščenemu arhitektu.
· | Kjer ni opredeljen izvedben industrijski detajl ali izdelek ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti (delavniško skico, opis in vzorec). Na osnovi tega izbor potrdi vodja projektiranja in pooblaščeni arhitekt.
· | Vzorce vseh finalnih materialov in obdelav vseh vidnih površin ter ponujene tipske/serijske elemente je ponudnik dolžan predložiti projektantu, vodji projektiranja in pooblaščenemu arhitektu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, pod-konstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno) je pred izvedbo potrebno obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdi projektant, vodja projektiranja, pooblaščeni arhitekt, nadzor in naročnik.
· | Vsi pohištveni robovi in vogali morajo biti gladki, brez ostrih robov, stoli in mize morajo biti v skladu s slovenskimi nacionalnimi standardi s področja pohištva.
· | Vse vezane plošče morajo biti kakovostnega razreda A/A, s certifikatom E1, CARB (ekološko neoporečne).
· | Vse mere v načrtih so "neto mere" (čiste mere brez vpasavanja in odpadka), izvajalec v ponudbi upoštevati eventualni odpad zaradi različnih formatov oz. ostankov ipd.
· | Ves material, ki se uporablja na pultih z umivalniki mora biti vodoodporen.
· | Smeri odpiranja vrat (front) in število kosov posameznih elementov (tudi zrcalnih) je potrebno preveriti v pozicijskem načrtu in dejansko na gradbišču.
· | Lokacijo delitve dekorjev oz. ultrapasov na posameznih elementih mora potrditi vodja projektiranja in pooblaščeni arhitekt.
· | Na nekaterih elementih opreme so predvidene zaokrožnice tlakov; način vgradnje teh elementov je potrebno uskladiti med vodjem projektiranja, pooblaščenim arhitektom in izvajalcem GOI del.
· | Vsa oprema oz. pohištvo mora imeti zatesnjene vse stike s steno oz. obodnimi elementi zaradi čiščenja oz. razkuževanja prostorov. Tesnenje je izvedeno s sistemskim tesnilnim profilom (ekspanzijskim trakom) in kitano s trajnoelastičnim kitom odpornim na razkužila.
· | V sklopu GOI del so predvidene ojačitve za montažo opreme na mavčnokartonskih stenah. Mikrolokacije in način izvedbe ojačitev se po potrebi prilagodi v dogovoru z izvajalcem GOI del. Eventualne dodatne ojačitve mora ponudnik zajeti v ponudbi opreme.
· | Kovinski deli opreme, ki morajo biti skladno z zakonodajo ozemeljni, morajo imeti izveden detajl za pritrditev ozemljila. Lokacijo potrdi pooblaščeni arhitekt.
· | Ponudnik je dolžan vključiti drobna elektroinstalacijska in strojnoinstalacijska dela, ki zagotavljajo izvedbo in priključevanje pohištvene in druge notranje opreme na elektro in strojne instalacije objekta.
· | Ponudnik/izvajalec notranje opreme mora pripraviti načrt faznosti izvedbe, dobave in montaže pohištvene in medicinske opreme in načrt predložiti v potrditev naročniku, uporabniku, nadzoru in projektantu.
· | Ponudnik/izvajalec notranje opreme mora pripraviti terminski načrt izvedbe pohištvene in medicinske opreme, vključno z načrtom križanja izvedbe z izvajalcem GOI del, z navedbo kritičnih terminov in rešitvijo križanja izvedbe z izvedbo GOI del. Načrt mora predložiti v potrditev investitorju, uporabniku, nadzoru in projektantu.
· | Ponudnik je dolžan izdelati vse potrebne delavniške načrte (vsi tlorisi, prerezi in fasade) v merilu 1:5 ali 1:10) z vsemi detajli (v merilu 1:1), spoji, pritrditvami, opisi in orisi materialov in ostalimi risbami, ki bodo zagotavljali pregled in ocenjevanje izdelka s strani predstavnikov arhitekta, projektanta, inženirja, nadzora, investitorja in uporabnika. Delavniške risbe je potrebno izdelati za VSE elemente, ki jih predvideva projekt pohištvene in medicinske opreme za Dograditev Infekcijske klinike UKC Ljubljana. Delavniški načrti morajo biti izdelani na podlagi načrtov iz projekta pohištvene in medicinske opreme in prilagojeni proizvodnim zmogljivostim, proizvodnem procesu in načinu izdelave, ki jih premore in ponuja posamezen ponudnik. Delavniške načrte morajo potrditi predstavniki arhitekta, projetanta, inženirja, nadzora, investitorja in uporabnika. Na podlagi potrjenih delavniških načrtov mora izvajlec izdelati vzorčne elemente za vse izdelke, ki so navedeni v postavki iz popisa, ki obravnava izdelavo vzorcev.
· | Montaža elementov iz popisa brez pisne potrditve delavniških načrtov pooblaščenega arhitekta NI DOVOLJENA!
· | Ponudnik mora v vse cene vključiti izdelavo in dobavo vse tehnične dokumentacije, A-testov, certifikatov, tehničnih risb, montažnih risb in navodil za obratovanje in delovanje ter podobne dokumentacije za vse celoten element iz popisa in vse njegove sestavne dele.
· | Ponudnik je dolžan izvesti izmero vseh prostorov pred začetkom vseh ponujenih del in vse potrebne meritve med izvedbo del, kjer se izvaja montaža in dobava pohištvene in medicinske opreme za projekt Dograditev Infekcijske klinike UKC Ljubljana. Cena izmer mora biti vključena v skupno ceno vsake posamezne postavke iz popisa.
· | Ponudnik je dolžan dejanske, na objektu izmerjene mere uskladiti z projektiranimi. Morebitna neskladja mora sporočiti in uskladiti s predstavniki projektanta, arhitekta, inženirja, nadzora, investitorja in uporabnika.
· | Vzorci morajo imeti dokončno izdelane vse elemente kot jih bo imel vgrajeni izdelek. Ponudnik je dolžan izvesti najprej en vzorčni element, ki ga pregleda in eventuelno potrdi predstavnik arhitekta (projektanta), predstavnik inženirja, predstavnik investitorja in predstavnik uporabnika). V primeru, da vzorec ni potrjen, mora izvajalec izdelati drug vzorec in proces ponavljati dokler vsi potrjevalci ne potrdijo ustreznosti vzorca. Ponudnik je dolžan vzorec izdelati vsaj 3 mesece pred začetkom končne izdelave predmeta vzorca.
· | Ponudnik je dolžan v vse cene iz popisa vključiti vse vertikalne in horizontalne transportne stroške v območju gradbišča in izven območja gradbišča.
· | Ponudnik je dolžan v vse cene iz popisa vključiti vse interne meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa a testna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter priprava tehnične dokumentacije
· | Vključeni morajo biti vsi splošni stroški pristojbin, odškodnin in davkov upravnih organov, pridobivanja različnih dovoljenj in soglasij za izvedbo, stroški in pridobivanja soglasja za eventualno zaporo cest, stroški porabe električne energije, vode in telefona v času izvajanja del, pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj. Cena podana kot komplet po oceni ponudnika. Ocena ponudnika mora temeljiti na predvideni organizaciji dela in načinu izvedbe predmeta javnega naročila, ki ga predvideva vsak posamezni ponudnik.
· | Izbrani ponudnik bo dolžan predložiti dokazila o izpolnjevanju zahtev iz "Uredbe o zelenem javnem naročanju" (Ur. list RS št. 51/17, 64/19, 121/21 in
132/23), za katere je obvezno upoštevanje okoljskih vidikov (člen 4):
točka 5: elektronska pisarniška oprema
točka 6: televizorji,
točke 7: hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilne stroje, sesalniki in klimatske naprave
točka 8: pohištvo
točka 17: električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih
Pri opremi, kjer so zahtevani certifikati, bo izbrani ponudnik dolžan predložiti ustrezne veljavne certifikate.
· | Za dobavo in montažo aparatov CT in RTG je potrebno pridobiti dovoljenje ZVD, katerih izvedenec pred sevanji mora biti že prej vključen pri določanju debeline zaščite pred sevanjem.
I. | Opis materialov in izvedbe
1.1 | Izvajalec pohištvene opreme je dolžan slediti poteku gradnje oziroma časovnici izvajalca GOI del in pravočasno v gradbene elemente vgraditi
podkonstrukcijo, ki je potrebna za stabilno in varno vgradnjo pohištvene opreme. V primeru, da izvajalec pohištvene opeme zamudi dobavo in montažo
podkonstrukcij v elemente gradbenih konstrukcij, mora sam kriti stroške rušenja oziroma demontaže in ponovne izvedbe gradbenih konstrukcij.
1.2 | Ponudnik mora pripraviti načrt faznosti izdelave, dobave in montaže pohištvene in medicinske opreme.
1.3 | Izmera vseh prostorov pred začetkom vseh ponujenih del in vse potrebne meritve med izvedbo del, kjer se izvaja montaža in dobava pohištvene in
medicinske opreme za projekt Dograditev Infekcijske klinike UKC Ljubljana.
Izvajalec je dolžan dejanske, na objektu izmerjene mere uskladiti z projektiranimi. Morebitna neskladja mora sporočiti in uskladiti s predstavniki
predstavniki projektanta, pooblaščenega arhitekta, inženirja, investitorja in uporabnika.
1.4
1.5 | Vsak element, ki je predmet tega javnega naročila (v nadaljevanju: oprema) mora biti izdelan tako, da je primeren za uporabo za predviden namen
v okolju bolnišnice.
1.6 | Primerna za uporabo je oprema, ki je trdna oziroma stabilna ter brez prekomerne obrabe ali poškodb prenese vplive normalne uporabe v ekonomski
dobi zagotavlja varno uporabo in ne povzroča ali povečuje tveganja za zdravje in varnost ter izpolnjuje druge predpisane oziroma s splošno veljavnimi
in razpisnimi tehničnimi specifikacijami določene lastnosti.
1.7 | Oprema mora biti, glede na svoj namen, odporna na običajna bolnišnična čistila in razkužila.
1.8 | Barve oziroma barvni odtenki opreme, ki ima površine obdelane z nanosi oziroma premazi snovi, morajo biti v skladu z barvno študijo.
1.9 | Oprema mora biti dobavljena, sestavljena, vgrajena oziroma nameščena v prostore na način, ki je skladen z načrtom dispozicije opreme po prostorih,
namenom njene uporabe in zahtevah uporabnika. Oprema mora biti izročena v delujočem stanju.
1.10 | Dobavitelj je dolžan opremo dobaviti in razpakirati v stavbi, kjer bo montirana. Na svoje stroške mora počistiti vse prostore, kjer bo transportiral in
nameščal opremo, ter odstraniti vso embalažo.
1.11 | Izvajalec je dolžan opremo, ki jo je dobavil in vgradil njegov predhodnik, čuvati in ohranjati v nespremenjenem stanju. Kakršnokoli škodo, ki bi jo
povzročil na že izvedenih gradbenih, obrtniških in instalacijskih delih ali na že vgrajeni opremi, bo dolžan na lastne stroške odpraviti.
2.1 | Tehnične zahteve izražene v obliki - najmanj oz. največ ali v območju od najmanj do največ so za ponudnika zavezujoče.
2.2 | V popisih navedeni tehnični podatki v zvezi z dimenzijo in težo opreme so zgolj informativni, vendar pa izražajo namen rabe opreme in s tem
povezana pričakovanja uporabnika. Čeprav navedeni podatki za ponudnika niso zavezujoči, je ponudnik dolžan ponuditi opremo, ki v zvezi z
dimenzijami v celoti izpolnjuje zahteve kot sledi:
- oprema, namenjena neposredni rabi uporabnikov (bolnikov oziroma osebja), mora izpolnjevati vse ergonomske zahteve oz. mora biti tako
dimenzijsko kot oblikovno tej rabi prilagojena,
- izbrani ponudnik bo dolžan izdelati in montirati opremo v celoti (tudi dimenzijsko) skladno z navedeno tehnično dokumentacijo. V primeru ugotovitve
neskladja načrtov z izvedenimi prostori bo izvajalec dolžan izdelati in montirati opremo na način, ki bo v celoti zagotavljal prilagojenost opreme
dejanskim razmeram v prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, tehnološka oprema vgrajena v pohištveno, mobilna oprema itd.)
2.3 | Ponudnik je dolžan izvesti ogled vseh prostorov, predvidenih za namestitev opreme, ki jo nudi in preveriti izvedbo instalacij v prostoru.
V primeru, da se bo oprema izbranega ponudnika izkazala za neprimerno glede na razmere v prostoru, jo bo ponudnik pred montažo
dolžan zamenjati za primerno oziroma na lastne stroške izvesti vsa potrebna dela v zvezi s prilagoditvijo instalacijskih priključkov in finalna dela
za sanacijo teh posegov.
2.4 | Aparati in naprave: v tehničnih specifikacijah so navedene minimalne zahteve uporabnika. V kolikor ponujeno blago ne ustreza minimalnim tehničnim
in ostalim zahtevam uporabnika, se ponudba izloči.
2.5 | Dobavljeno blago mora biti novo, tehnično brezhibno in funkcionalno pripravljeno za uporabo. Zagotovljen mora biti servis.
3.1 | Ponudniki so dolžni izdelati ponudbo skladno z zahtevami iz popisov opreme in z upoštevanjem načrtov vseh etaž s tlorisno dispozicijo opreme
ter shem in detajlov opreme (oboje je priloga temu razpisu)
3.2 | Izbrani ponudnik bo dolžan izdelati in montirati opremo v celoti (tudi dimenzijsko) skladno z navedeno tehnično dokumentacijo.
3.3 | V primeru ugotovitve neskladja načrtov z izvedbo prostorov bo izvajalec dolžan izdelati in montirati opremo tako, da bo v celoti zagotovljena
prilagojenost opreme dejanskim razmeram v prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, tehnološka oprema - vgrajena v pohištveno, mobilna
oprema itd.).
3.4 | Izbrani izvajalci so dolžni upoštevati vse splošne opise posameznih vrst ne serijske opreme ne glede na to, da morda določeno skupino opreme
ne bodo izdelali sami. V posameznem prostoru mora biti vsa oprema po naročilu usklajena po materialih in barvah.
3.5 | Izbrani izvajalec je dolžan za vse elemente opreme izdelati delavniške načrte.
3.6 | Za vsako podskupino opreme je izvajalec dolžan predhodno izdelati vzorčni izdelek, ki mora izkazovati izpolnjevanje vseh zahtev iz pogodbenih
popisov in načrtov. Po naročnikovi (investitor, uporabnik, nadzornik in projektant) potrditvi le tega lahko prične z izdelavo in dobavo celotne
predmetne podskupine opreme.
II. | Zahteve v zvezi s kvaliteto materialov:
1. | Vodoodporne iverne plošče, z nizko vsebnostjo formaldehidov, SIST EN 312
2. | Laminat (HPL, debeline manj kot 2 mm), robni trakovi - SIST EN 438-3
3. | Dekorativne laminatne plošče, stisnjene pod visokimi pritiski (HPL, debeline več kot 2 mm) SIST EN 438-4
4. | Oplemenitena iverna plošča (iverna plošča oplemenitena z melaminom) - SIST EN 14322
5. | Nerjavna jeklena pločevina - št. jekla 14301, oznaka X5CrNi 18 -10 (SIST EN 10088)
6. | Blago za oblazinjeno pohištvo mora imeti sledeče lastnosti:
- odpornost proti vlagi in madežem,
- omogočeno zračenje notranjih delov,
- prijetnost na dotik,
- antibakterijsko,
- neprepustno za vodo,
- biološko razgradljivo,
- teža min. 350 g/m²,
- s certifikatom OEKO-Tex Standard 100,
- SIST EN 1021-1, 2, klasifikacija po BS 5852-1,2 del 5
IV. | Skladnost s standardi:
1. | Pisarniško pohištvo:
SIST EN 527-1:2001, SIST EN 527-1:2001/AC:2003, SIST EN 527-2:2003,
SIST EN 527-3:2003,
SIST EN 14074: 2004,
SIST-TP CEN/TR 14073-1:2004, SIST EN 14073-2:2004, SIST EN 14073-3:2004
2. | Pohištveno okovje:
SIST EN 15338: 2007/FprA1, SIST EN 15570:2008, SIST EN 15706: 2010
3. | Pohištvo - odpornost površin:
SIST EN 12720:2009+A1:2014, SIST EN 12722:2009+A1:2014,
SIST EN 12721: 2009+A1:2013, SIST ISO 4211 1-4:1995,
SIST-TS CEN/TS 15185:2006, SIST-TS CEN/TS 15186:2006
4. | Trdnost, trajnost, varnost - pohištvo in sedežno pohištvo:
SIST EN 15372: 2008, SIST EN 15373:2007
5. | Pohištvo - površine:
SIST EN 13721: 2004, SIST EN 13722:2004, SIST EN 15187:2007
6. | Vžigljivost oblazinjenega pohištva:
SIST EN 1021-1:2006, SIST EN 1021-2:2006
7. | Stoli:
SIST EN 1335-1, SIST EN 1335-2, SIST EN 1335-3,
V. | Zahteve v zvezi s certifikati in dokazili:
1. | Izbrani ponudnik bo dolžan predložiti dokazila o izpolnjevanju zahtev iz "Uredbe o zelenem javnem naročanju" (Ur. list RS št. 51/17, 64/19, 121/21 in
132/23), za katere je obvezno upoštevanje okoljskih vidikov (člen 4):
točka 5: elektronska pisarniška oprema
točka 6: televizorji,
točke 7: hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilne stroje, sesalniki in klimatske naprave
točka 8: pohištvo
točka 17: električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih
2. | Pri opremi, kjer so zahtevani certifikati, bo izbrani ponudnik dolžan predložiti ustrezne veljavne certifikate.
VI. | Dodatno
1. | Priložen mora biti originalen prospekt ponujenega elementa opreme z vsebovano kataloško številko - oznake na prospektu morajo jasno in
nedvoumno določati posamezen tip artikla in biti označeni. Oznake iz prospekta navedene v stolpcu D
2. | Na naročnikovo / uporabnikovo zahtevo je potrebno dostaviti vzorčen primer proizvoda in dodatne opreme, ki so identični s ponujeno vsebino -
dostava na lokacijo uporabnika po pisnem pozivu.
3. | Izbrani izvajalec bo dolžan zagotoviti servis in originalne in nove rezervne dele v času garancijskega roka oz. za predvideno življenjsko dobo
proizvoda (odvisno od naprave),
4. | Ob okvari naprave je po pozivu odzivni čas do 24 ur za življenjsko pomembne naprave, v kolikor ni v pogodbi drugače dogovorjeno
5. | Izbrani izvajalec ponudnik bo dolžan zagotoviti brezplačen pouk osebja o varnem ravnanju oz. rokovanju s proizvodom na lokaciji naročnika
(z izdajo potrdila)
6. | Vsa spremna dokumentacija vključno s prospekti in navodili za uporabo, montažo, demontažo, čiščenje mora biti v slovenskem jeziku (tudi v slikovni
obliki).
VII. | Navodilo
Ponudnik mora v sklopih medicinske opreme v stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še
cene posameznih elementov vsakega kompleta - v barvno označene celice

## Sklop 9-33.Oprema za patolog.
SKLOP - 9
33.0. | OPREMA ZA PATOLOGIJO
Skladnost s standardi
Uredba (EU) 2017/745 (MDR) oz. Sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih)
Drugi standardi, specifični, ki so zahtevani pri posamezni vrsti opreme
Navodilo
Ponudnik mora v zeleno obarvan stolpec D (proizvajalec, tip) navesti proizvajalca in tip ponujene opreme
Ponudnik mora navesti ceno za vsak zaključen sklop spodaj navedene opreme - celoten
komplet, ki gre v skupen seštevek ponudbe in ločeno še cene posameznih elementov
vsakega kompleta
Cene se vpisujejo v sivo obarvane celice v stolpcu E. Vrednosti v stolpcu F se avtomatsko izračunajo.
Cene za pogarancijsko vzdrževanje se vpisuje v sivo označene celice v stolpcu G; vednosti v stolpcu H se avtomatsko izračunajo.
pogarancijsko vzdrževanje
šifra opreme | opis opreme | količina/kos | proizvajalec, tip, kataloška številka | cena/enoto EUR brez DDV | vrednost brez DDV | ocenjena vrednost vzdrževanja na enoto/letna cena - PREVENTIVA | skupna cena vzdrževanja
33.1.0 | HLADILNIKI ZA UMRLE
33.1.1 | hladilnik za umrle - 9 mest | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prostor:
2.klet - 1x D410_01.2
OPIS:
Hladilna omara izdelana iz stabilne, samostoječe konstrukcije. Sendvič konstrukcija/paneli
izdelani iz 80 mm debele in trde poliuretanske pene, ne vsebujejo CFC (chlorofluorocarbon).
V omari so nameščena vodila s kolesnim mehanizmom, ki omogoča enostavno rokovanje
pri shranjevanju pladnjev v komoro in iz nje.
Površina panelov zunaj, znotraj in vrata iz nerjavečega jekla, kvalitete vsaj 1.4301.
Ponudba mora zajemati eno hladilno enoto s predalniki za 9 trupel (3x3).
Hladilna omara naj ima 3 vrata, s posamičnim krilom odpremo po tri nivoje predalnikov.
Širina vratnega krila vsaj 68 cm in višine vratnega krila vsaj 180 cm. Vsako vratno krilo
opremljeno s kljuko in ključavnico.
Zunanja širina omare je lahko največ 2960 mm.
Maksimalna globina omare je lahko 2260 mm
Omara lasten hladilni agregat. Hladilni agregat je nameščen na vrhu omare.
Višina omare z hladilnim agregatom je lahko največ 2800 mm
Omara mora biti v celoti izdelana iz nerjavnega jekla, ki brez poškodb v strukturi materialov
in spojev omogoča čiščenje z vsemi čistilnimi in dezinfekcijskimi sredstvi, ki se uporabljajo
za čiščenje površin in prostorov v oddelku patologija.
Hladilni agregat mora zagotavljati nastavljeno željeno temperaturo komore pri temperaturi
okolice do 32°C.
Temperatura v komori nastavljiva med +3 do + 5°C ± 1,5°C. Omara mora imeti vgrajen
prikazovalnik temperature v komori. Zagotovljena mora biti enakomerna temperatura znotraj
omare. V primeru odstopanja temperature od nastavljenih vrednosti se mora sprožiti zvočni in
vidni alarm
Zagotovljeno mora biti avtomatsko odtajevanje in avtomatsko izhlapevanje kondenzatne
vode
V omari mora biti nameščena osvetlitev
V ponudbi mora biti ponujeno 9 kadi/pladnjev za umrle, ki se na ustreznih kolesnih
mehanizmih hranijo v omari (komori).Kadi se morajo uvesti in izvleči iz omare gladko, brez
zatikanja
Kadi morajo biti izdelane iz nerjavnega jekla, ne smejo imeti ostrih robov in morajo imeti na
vsaki strani ročaj za prenašanje
Nosilnost kadi minimalno 200 kg
Priključna napetost 220V - 230V/50Hz
VOZIČKI ZA UMRLE
33.2.1 | voziček za prevoz umrlih hidravlični | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Prostor:
2.klet - 1x D410_01.1
OPIS:
Hidravlični voziček za prevoz umrlih izdelan iz nerjavečega jekla.
- nastavljiv po višini preko nožnega pedala
- dimenzija: 2050x660x510/875 cm
- nosilnost vsaj 220 kg
- konstrukcija vozička opremljena s 4 kolesi Ø 200 mm, dva kolesa z zavoro
33.2.2 | dvižno transportni voziček za nalaganje trupel v hladilnik | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Prostor:
2.klet - 1x D410_01.2
OPIS:
Hidravlični voziček izdelan iz nerjavečega jekla, kvalitete 1.4301
- ojačana konstrukcija, ki preprečuje torzijo vozička
- vgrajena hidravlika, ki omogoča ergonomičen, brezstopenjski dvig vozička
s pomočjo pedala
- zgornji del vozička opremljen s kolesnim mehanizmom, ki omogoča sprejem pladnjev
- kolesni mehanizem je možno fiksirati (security lock - varnostno zaklepanje).
- varnostni zatič za pladnje, da se pladenj med transportom ne sname
- opremljen z ročajem
- opremljen s kolesi Ø125 mm
- dim: 2000-2270x550-730 mm, višinsko nastavljiv od 315 do 1800 mm
- nosilnost: minimalno 200 kg
33.0.0. | OPREMA ZA PATOLOGIJO SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0