## Naziv ponudnika: ______________________________________

## Priloga 3: Izpolnjevanje strokovnih zahtev

### 1. Tehnične zahteve

  - Hiperbarična komora

    - Nova hiperbarična komora (v nadaljevanju: HB komora) z dvema prekatoma: glavna komora (v nadaljevanju: GK) in izravnalna komora (v nadaljevanju: IK).

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Mere HB komore: premer oz. širina: vsaj 2,5 metra, dolžina (GK+IK): največ do 7,0 metra, višina na sredini komore vsaj 2,1 metra.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Ponudnik lahko ponudi katerokoli obliko HB komor (valjaste/cilindrične oblike,  pravokotne/kvadratne oblike, omega/eliptične oblike, kombinirane, itd.).

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Ponujena HB komora s komplet opremo (npr. zalogovniki kisika, rezervoarji za vodo, zalogovniki zraka, itd.) mora ustrezati idejni zasnovi arhitekturne/prostorske ureditve novega HB centra (glej Priloga 1: Paviljon C, tloris kleti – novo).

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Kapaciteta HB komore: 12 sedežev v GK + 2 sedeža v IK.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - HB komora mora zagotavljati izvajanje medicinskih terapij do vsaj 5 ATA.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - HB komora mora biti izdelana iz ogljikovega jekla ter z notranje in zunanje strani premazana z dvokomponentnimi epoksi-poliakrilnimi barvami s protikorozijsko pred-obdelavo. Posebej je treba poudariti, da morajo biti premazi, uporabljeni v notranjosti komore, negorljivi, trajni in ne smejo oddajati strupenih hlapov ali gorljivih zmesi.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - GK mora imeti notranjo prostornino, ki omogoča enostavno izvajanje zdravljenja pacientov na nosilih/postelji (na primer s preklopom ene vrste sedežev). Poleg tega mora omogočati preklop posameznih sedežev za namestitev in hiperbarično zdravljenje pacientov na invalidskih vozičkih.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - HB komora mora biti opremljena z najmanj 8 protitlačnimi varnostnimi okni iz PMMA, po najmanj 3 na vsaki strani GK in vsaj 1 oknom na vsaki strani IK. Vsako okno mora imeti premer najmanj 20 cm.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Sistem dovajanja kisika je nameščen pri vsakem pacientovem mestu in je opremljen z ročnim zapornim ventilom. Kisik (mešanica) se dovaja po potrebi preko posebej razvitega dovajalnika z dihalnim uporom manjšim od 3 mbar, medtem ko se izdihani zrak odvaja iz prostora komore s pomočjo Venturijevega sistema odvajanja.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Dovod in odvod zraka in ventili za vpihovanje in izpust zraka v GK in IK morajo biti opremljeni s servo-podprtimi ventili in ročnim pnevmatskim zapornim ventilom.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Zunanji sistem za distribucijo kisika (in mešanic) v GK in IK morajo biti opremljeni s servo-podprtimi ventili in ročnim pnevmatskim zapornim ventilom.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Avtoklavni sistem zapiranja vrat.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Vrata za dostop do GK in IK morajo biti pravokotne oblike in takšnih dimenzij (širina vsaj 100 cm), da omogočajo lahek dostop pacientom, zdravstvenemu osebju, ter opremi, potrebni za terapije, kot tudi prehod invalidskih vozičkov, nosil in reanimacijskih postelj. Vhod in izhod iz obeh HB komor mora biti v ravnini s tlemi.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Tla hiperbarične komore morajo biti izdelana iz neželeznega, negorljivega, antistatičnega in nedrsečega materiala ter morajo imeti predvideno odprtino za odtok vode v primeru vklopa protipožarnega sistema.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Sistem za ločen dovod in odvod zraka in kisika znotraj komore za vsakega pacienta posebej.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Ogrevanje/hlajenje zraka v komori.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Interni interkom, kamere, LED razsvetljava, TV-monitoring in snemalni sistem, avdio-video sistem v GK in IK (več v točki 1.2. Glavna komandna in nadzorna konzola).

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - LCD zaslon v notranjosti obeh komor (IK in GK), ki omogoča  spremljanje terapij in stanja v obeh HB komorah (npr. čas terapije, tlak, temperatura, vlažnost, itd.).

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Dušilec hrupa za zmanjševanje hrupa med tlačenjem v GK in IK, v skladu s sprejemljivimi mejami za bolnišnične HB komore.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Sedeži, namenjeni pacientom in zdravstvenemu osebju morajo biti oblazinjeni, ergonomski in ustreznih dimenzij (najmanjša širina 0,5 m in najmanjša globina 0,5 m) z dvižnimi naslonjali za roke. Sedeži in pohištvo, nameščeni v notranjosti komor, morajo biti izdelani iz negorljivega, antistatičnega materiala in brez ostrih robov.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Razmak med vrstami sedežev v notranjosti GK mora znašati vsaj 40 cm (merjeno v primeru, ko so spuščeni sedeži na obeh straneh HB komore).

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - V notranjosti vsakega prekata HB komore morajo biti nameščeni ventili za izpust in odvod zraka. Ti ventili morajo biti servo-podprti in z dodatnim ročnim pnevmatskim zapiranjem v primeru nuje (npr. izpad elektrike). Ventili morajo biti opremljeni z manometrom za spremljanje tlaka v neprepustnem ohišju v GK in IK.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Analogna ura in manometer nad ročnim ventilom obeh komor, ki je primerna za delovanje v HB sistemih.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - V komori morajo biti prehodi skozi ohišje za namestitev vsaj dveh (2) medicinskih naprav in za električno napajanje teh naprav iz zunanjosti HB komore. Poleg tega morajo biti prisotni še najmanj štirje prehodi skozi ohišje, predvideni za prihodnje namestitve.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Notranja razsvetljava mora biti izvedena z LED-svetilkami in mora zagotavljati  osvetlitev vsaj 300 lux na ravni sedeža. Predvideni morajo biti tudi načini za zmanjšanje osvetlitve (zatemnitev) v obeh prekatih na do 10 lux. Poleg tega mora biti zagotovljena tudi zasilna razsvetljava, neodvisna od električnega omrežja, z osvetlitvijo vsaj 100 lux, da je mogoče nadaljevati ali zaključiti terapijo v primeru okvare električnega omrežja.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Naprava za prenos zdravil in predmetov v GK in IK z zunanjim manometrom, notranjim in zunanjim ročnim ventilom ter enosmernim samodejnim ventilom.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - V notranjosti HB komore mora biti instaliran snemalni sistem z zaprtim krogom za video snemanje terapij. Digitalni 4-kanalni snemalni sistem z zmogljivostjo vsaj 240 ur  snemanja v visoki ločljivosti.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Vse dovodne linije (zrak, kisik in mešanice) so izvedene z bakrenimi cevmi.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - HB sistem mora biti opremljen z ustreznim UPS (Uninterruptible Power Supplies) sistemom, ki omogoča nemoteno upravljanje s HB sistemom v primeru izpada električne energije še vsaj 30 minut.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - V primeru izpada električne energije mora biti v notranjosti obeh komor prisoten sistem za ročno upravljanje/delovanje komore (na primer: za  urgentno spuščanje tlaka v obeh komorah).

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Zunanji varnostni ventili v GK in IK s certifikatom PED.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Zunanji in notranji hitri izpustni ventili zraka v GK in IK.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Zunanji ventili za izpust kondenzata in pralne vode v GK in IK.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Ročni upravljalniki, nameščeni na zunanjosti vseh motoriziranih in servo-podprtih ventilov (če so prisotni), ki omogočajo neposredno posredovanje operaterja v primeru nepravilnega delovanja samodejnega sistema oz. izpada električne energije.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Možnost dostopa na daljavo (»remote acces«) s strani serviserja oz. vzdrževalca.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Možnost enostavne menjave filtrov za zrak s strani operaterja HB komore.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Ponudba mora vsebovati tudi tehnično specifikacijo za HB komoro in pripadajočo opremo v slovenskem jeziku iz katere mora biti razvidno, da HB komora in pripadajoča oprema izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Ponudnik mora svoji ponudbi priložiti tudi predstavitveni katalog ponujene opreme, ki mora biti opremljen s slikami in tehničnim opisom in bo omogočila naročniku pregled ali ponujena oprema zadostuje tem strokovnim zahtevam.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | / |

    - Iz predstavitvenega kataloga prejšnje točke mora biti jasno razvidno kje in kako ponujena oprema izpolnjuje strokovne zahteve. Ponudnik v »Priloga 3: Izpolnjevanje strokovnih zahtev« v tabelo vpiše podatke o tem, na kateri strani predstavitvenega kataloga lahko naročnik preveri posamezne podatke o izpolnjevanju posameznih strokovnih zahtev. Na primer: točka »1.1.5. Kapaciteta HB komore: 12 sedežev v GK + 2 sedeža v IK.«. V tabelo se vpiše: Zahtevani podatek je naveden/se nahaja na __ strani (ali na straneh ___ in ____) predstavitvenega kataloga.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | / |

    - Ponudnik mora ponudbi obvezno priložiti tudi tehnično risbo ponujene HB komore s pripadajočo opremo, ki mora biti umeščena v bodoče prostore HB centra (v .pdf in .dwg formatu) in bo omogočila naročniku vpogled ali ponujena oprema ustreza prostorskim kapacitetam bodočega HB centra. Ponudnik podatke o prostorskih kapacitetah in razporedu prostorov bodočega HB centra pridobi v: Priloga 1_HB center_DGD (Paviljon C)_oktober 2025, ki je v .pdf in .dwg formatu priložena strokovnih zahtevam.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

  - Glavna komandna in nadzorna konzola

    - Glavna komandna plošča mora omogočati upravljanje terapije, nadzor stanja HB komor (npr. čas terapije, tlak, temperatura, vlažnost, itd.), upravljanje razsvetljave in prezračevanja ter izvajanje načrtovanih posegov vzdrževanja sistema.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Postopki tlačenja obeh prostorov znotraj HB komor, izpust zraka v primeru okvare in izpust zraka ob koncu terapije morajo biti izvedljivi preko upravljalnih ročic (t.i. “joystickov”), ki omogočajo zelo natančno uravnavanje pretoka zraka. Stanje ventilov in ventilacijskih odprtin obeh komor mora biti prikazano na kontrolni plošči (z zaslonom na dotik).

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Glavna komandna in nadzorna plošča mora zajemati vse ukaze in kontrole HB sistema z namenom zagotavljanja delovanja tudi v izrednih razmerah z ročnim vodenjem, ki so ločeni od sistema za samodejno upravljanje.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Glavna komandna in nadzorna plošča mora omogočati tudi izbiro načina delovanja HB komore (samodejno, polavtomatsko in ročno), aktiviranje ali prekinitev zaporedja in regulacije (polavtomatski način) posameznih funkcij ter izbiro in regulacijo pritiska, temperature in vlažnosti.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Avtomatizacija mora temeljiti na sistemih PLC priznanih proizvajalcev (kot na primer Schneider M340) z možnostjo nadgradnje sistema (»software update«). Niso dovoljeni sistemi, ki temeljijo izključno na osebnih računalnikih.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Vmesnik mora omogočati komunikacijo s perifernimi sistemi, da se zagotovi pravilno delovanje obeh prekatov HB komore. V primeru okvare mora zaslon prikazati stanje sistema, vključno z informacijami o vseh merilnikih in senzorjih (temperatura, tlak, vlažnost) ter stanjih ventilov in opreme. Poleg tega mora sistem omogočati tudi vizualizacijo in snemanje podatkov o alarmih v kronološkem zaporedju.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Glavna komandna plošča mora vključevati naslednje elemente:

- Timer za nadzor in shranjevanje časov terapije z alarmi ob določenih časovnih intervalih in v sili.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

- Barvni monitorji za prikaz slik, posnetih z notranjimi kamerami v obeh komorah. Ta sistem mora imeti zaprti krog kamer in barvne monitorje visoke ločljivosti za opazovanje notranjosti komore. Sistem mora omogočati funkcije QUOD (deljeni prikaz), digitalni zoom ter druge varnostne funkcije.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

- Ročni ukazi za upravljanje protipožarnega sistema za obe hiperbarični komori.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

- Nadzor analognih in digitalnih senzorjev.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

- Zaslon na dotik (touch screen oz. HMI – human machine interface).

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

- Digitalni 4-kanalni snemalni sistem z zmogljivostjo 240 ur snemanja v visoki ločljivosti.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

- Interkom  za komunikacijo med upravljalcem komandne plošče s prostori komore z mikrofoni in slušalkami na komandni plošči in v obeh komorah, ki deluje tudi v primeru izpada električne energije (zaradi možnosti komunikacije z notranjostjo obeh komor v primeru izpada elektrike).

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

- Avdio-video sistem: radio (FM in DAB+), CD in DVD predvajalnikom, USB-C vhodom, HDMI vhodom in barvnimi TV zasloni v HD ločljivosti (vsaj 4k), z zunanjim zvočnikom in možnostjo ločenega upravljanja glasnosti (notranjim in zunanjim) ter preklapljanja med obema komorama.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

#### 1.3. Računalniški sistem vodenja

    - Povezava s senzorji in aktuatorji, ki temelji na industrijskem vodilu (komunikacijskem  protokolu) MODBUS.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Zajem, prikaz in arhiviranje alarmov in parametrov v datoteke (prikaz alarmov glede parametrov nadzora HB komore (temperatura, vlažnost, tlak in odstotek kisika), ki jih zaznavajo senzorji, nameščeni na in v HB komori.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Zaščita dostopa z gesli.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Opozorila na vzdrževalne in servisne posege celotnega HB sistema glede na število delovnih ur ali druge kontrolne parametre.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Sistem mora preko povezave s senzorji v komorah in tehničnem sistemu omogočati aktivacijo ukazov za posamezne porabnike ter prikaz stanja sistema preko sinoptičnih zaslonov, ki prikazujejo: stanje sistema in/ali njegovih delov ter fizično stanje različnih porabnikov (vklop luči, stanje kompresorjev, sušilnikov, filtrirnih verig, klimatske naprave ipd.).

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Med glavnimi signali, ki jih mora računalniški sistem omogočati so:

- elektronski pretvorniki temperature in vlage za nadzor mikroklime v notranjosti

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

- elektronski pretvornik tlaka za nadzor tlačenja

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

- elektronski pretvorniki za nadzor stanja tlačenja gasilnih rezervoarjev

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

- senzorji nivoja za nadzor količine vode za protipožarno zaščito v notranjosti HB komore

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

- elektronski pretvorniki za nadzor tlaka shranjevanja kisika, medicinskega zraka in morebitnih mešanic

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

- signali, ki prihajajo iz različnih nameščenih oksimetrov, med drugim za zaznavo začetka spiranja in prekinitve dovoda kisika.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Naprava prav tako mora omogočati:

- beleženje na monitorju in shranjevanje značilnih parametrov terapij (npr. čas, tlak, dihalni plini)

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

- pridobivanje informacij iz terena (v notranjosti in zunanjosti HB komore), stanja digitalnih in analognih senzorjev ter meritev z nadzorom alarmnih mej

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

- nadzor aktuatorjev in preaktuatorjev glede na dogodke in stanje sistema, sekvenčne logike in nastavitve

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

- pripravo informacij, potrebnih za nadzorni sistem za prikaz stanja sistema

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

- upravljanje logik zapor in zaznavanja alarmov

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

- delovanje kot časovnik za terapije, z alarmi za časovne intervale dovajanja kisika.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

#### 1.4. Klimatski sistem

    - V notranjosti HB komore (v obeh prekatih), mora biti nameščen sistem za klimatizacijo (ogrevanje, hlajenje in prezračevanje).

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Nadzor klimatskega sistema preko glavne komandne plošče, ki ga je mogoče prilagajati terapevtskim potrebam, ločeno za GK in IK.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

#### 1.5. Oksimetrični sistem

    - V notranjosti komor mora biti nameščen sistem za analizo kisika (O₂) v okolju s tremi (3) oksimetri (2 oksimetra za GK in 1 oksimeter za IK) s celico iz cirkonijevega oksida.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Analizator CO₂

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Samodejni vklop alarmov in sistemov za izpiranje komor.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Samodejni in ročni sistem za dovod medicinskega zraka v kisikovo linijo v primeru požara in/ali izrednih razmer.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

#### 1.6. Protipožarni sistem

    - Hiperbarična komora mora biti opremljena s protipožarnim sistemom z vodo pod pritiskom, ki jo poganja stisnjen plin (npr. dušik).

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Vodni škropilni sistem iz tlačnega rezervoarja/posode, ki omogoča škropljenje vode v primeru aktivacije protipožarnega ukaza na komandni plošči ali ročnega ukaza znotraj obeh komor.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Gasilni aparat za lokalne intervencije znotraj obeh komor.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Avtomatski in ročni preklop s kisika na medicinski zrak v zunanjosti in notranjosti obeh komor.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Elektronski nadzor tlaka v rezervoarjih za vodo in elektronski indikatorji minimalne in maksimalne ravni vode v rezervoarjih.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Vsak rezervoar mora imeti tudi svoj manometer in oklepni pregled nivoja vode. Gumbi za aktiviranje sistema za gašenje požara z vodo.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Gumbi za aktiviranje sistema za gašenje požara z vodo na glavni komandni konzoli.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

#### 1.7. Visoko tlačni sistem za dihalni zrak in sistem dovoda kisika

    - Visoko tlačni sistem dovoda zraka v oba prekata HB komore s tremi (3) rezervoarji za zrak, ki bodo stali v predvidenem prostoru (glej Priloga 1: Paviljon C, tloris kleti – novo) in bodo zagotavljali nemoteno delo HB sistema za vsaj 3 zaporedne terapije.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - 2 elektro-kompresorja (glavni in pomožni) primerne moči za visokotlačni sistem.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Filtrirni sistem za medicinski zrak.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Separator vode in olja, avtomatski ventili za kondenzat.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Sistem dovajanja kisika znotraj obeh komor je nameščen pri vsakem pacientovem mestu in je opremljen z ročnim zapornim ventilom. Kisik (mešanica) se dovaja po potrebi preko posebej razvitega dovajalnika z dihalnim uporom manjšim od 3 mbar, medtem ko se izdihani zrak odvaja iz prostora obeh komor s pomočjo Venturijevega sistema odvajanja.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Visoko tlačni sistem za dihalni zrak v hiperbarični komori mora ustrezati zahtevam EN ISO 7396-1, EN 12021 in EN 14931 (v EU) ter biti skladen z NFPA 99 za varnost.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

#### 1.8. Medicinska oprema

    - En (1) notranji monitor za spremljanje vitalnih funkcij (SpO2, EKG, krvni pritisk) za vsaj 2 pacienta (monitor – ekran mora biti prisoten tako znotraj komore kot zunaj).

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - En (1) prenosni monitor za spremljanje vitalnih funkcij kritičnega pacienta (SpO2, EKG, krvni pritisk…) prilagojen za HB okolje vsaj do  3.5 ATA in z avtonomijo baterije vsaj 5 ur.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - En (1) prenosni ventilator za ventilacijo kritičnega pacienta prilagojen za HB okolje do vsaj 3.5 ATA in avtonomijo baterije vsaj 8 ur. Ventilator mora imeti možnost uporabe tudi ustrezne CPAP maske (z možnostjo PS), VC ventilacije in SIMV ventilacije (kot na primer: SIARETRON 1000 IPER). Ponudnik mora ob primopredaji naročniku dobaviti 5 kos teh mask z navedbo cene, imena in kontakti dobavitelja teh mask.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Prenosni monitor in ventilator morata biti prilagojena za HB okolje tako, da lahko zdravnik z njima upravlja in spremlja stanje ob pacientu v komori.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Tri (3) infuzijske črpalke zdravil prilagojene za  HB okolje do 3.5 ATA, z avtonomijo baterije vsaj 5 ur.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Aparat za merjenje tkivne oksigenacije, ki ima možnost opravljanja meritev tudi v komori  - možnost vnosa kablov preko ustreznih odprtin v komori, ko ostane monitor zunaj (kot na primer: Periflux 6000 Tcpo2).

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Vsaj 6 naslonjal za noge (prenosne kocke) za podstaviti pod zdravljeno nogo, ki so enake višine kot je razdalja sedežev od tal.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Naprava za UV čiščenje/sterilizacijo HB komore (kot na primer: Autonomous UV Disinfection Robot for Hospitals – 99.9% Germ Kill Rate FDA-Cleared - UV Disinfection Robot and UV Sterilization Robot price).

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - »Stretcher« (voziček za transport ležečega pacienta z ograjico in možnostjo nastavitve višine) širine 70-90 cm, ki je primeren za HB okolje.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Dobava min. 50 kos mask s pripadajočimi cevmi, ki se bodo uporabljale v HB komorah (za začetne potrebe), z navedbo tipa mask, možnih dobavljivih velikostih maske (npr. S, M, XL…) ter navedbo okvirnih dobavnih cenah in rokih dobave.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |

    - Vsa medicinska oprema mora imeti ustrezne CE certifikate za delovanje v HB okolju.

| Izpolnjuje strokovne zahteve |  | kje v katalogu ponudnika se nahajajo podatki o izpolnjevanju strokovne zahteve iz te točke |
| --- | --- | --- |
| DA | NE | stran: |