### Priloga 2: Garancijski roki, vzdrževanje HB sistema in usposabljanje uporabnikov ter tehničnega osebja naročnika

- Garancijski roki za HB komoro in pripadajočo opremo ter naprave

Ponudba, ki jo predloži ponudnik, mora vključevati (pod kaznijo izključitve) tudi navedbo trajanja garancije tipa full-risk oz. »all inclusive«, ki začne teči po uspešno opravljeni primopredaji HB sistema.

Garancija full-risk oz. »all inclusive« mora zajemati vse tehnične aktivnosti, potrebne za odpravo okvar katere koli nameščene opreme, vključno z delom, potnimi stroški in morebitnimi potrebnimi rezervnimi deli, brez kakršne koli izjeme.

Tehnično poročilo mora vsebovati vse potrebne informacije v zvezi s storitvijo vzdrževanja. V okviru garancije full-risk vključuje odkrivanje in odpravljanje napak, strukturo in sklicevanje na storitve tehnične pomoči, dejavnosti in kontrolne sezname za delo, preventivne posege in morebitne dodatne storitve. Vsak dobavljen sklop mora biti zajet v garanciji full-risk oz. »all inclusive« (za kakovost materialov in komponent, za montažo/namestitev, za pravilno delovanje in za kakovost zagotovljenih storitev v ponudbi) za minimalno obdobje 60 mesecev.

Garancija mora pod enakimi pogoji zajemati tudi dodatne pripomočke, ki so dobavljeni skupaj z opremo ob nakupu, čeprav so od drugega dobavitelja.

Med garancijskim obdobjem:

- podjetju ne bo mogoče zaračunati nobenih stroškov za tehnične posege na sistemih, razen v primeru okvar, ki so posledica malomarnosti uporabnika;

- zamenjani deli ali posodobitve programske opreme morajo biti zajeti v garanciji še najmanj 12 mesecev od datuma zamenjave.

V celotnem garancijskem obdobju, mora izbrani ponudnik zagotoviti naslednje storitve tehnične podpore:

- programirano preventivno vzdrževanje;

- maksimalna razpoložljivost nadomestnih delov;

- izvedba vseh predpisanih preverjanj kakovosti;

- posredovanja za vzdrževanje, vključno z dobavo nadomestnih delov;

- izvedba vseh potrebnih varnostnih preverjanj in tveganj;

- pomoč in podporo uporabnikom;

- tehnična pomoč na daljavo in telematska pomoč na daljavo;

- pomoč pri programski opremi;

- tehnična pomoč na daljavo in telematska pomoč na daljavo z VPN povezavo (navesti dneve in ure razpoložljivosti);

- posodobitve strojne in programske opreme (navesti, za koliko časa so zajamčene);

- največji zagotovljen čas nedelovanja opreme;

- urnik pokritosti za sprejem klicev za tehnično posredovanje.

Odzivni časi v garancijski dobi za posredovanja v primerih odprave napak oz. okvar HB sistema šteto od časa prejema zahteve za posredovanje (vključno z nedeljo in prazniki):

| Prioriteta* | Remote odziv | Prihod na lokacijo | Odprava napake |
| --- | --- | --- | --- |
| Kritična okvara | ≤ 4 ure | ≤ 24 ur | ≤ 48 ur |
| Visoka prioriteta | ≤ 8 ur | ≤ 48 ur | ≤ 96 ur |
| Nizka prioriteta | ≤ 24 ur | ≤ 72 ur | ≤ 5–7 dni |

*Definicija pojmov klasifikacije okvar hiperbarične komore za medicinske namene:

Kritična okvara: gre za napako ali okvaro, ki neposredno vpliva na varnost pacientov ali osebja ter onemogoča delovanje hiperbarične komore. Takšna okvara povzroči popolno nedelovanje sistema ali ogroža zdravje in življenje pacientov in osebja (npr. izpad sistema za dovod zraka/kisika, izpad tlakovanja ali razbremenjevanja, kritične napake varnostnih ventilov). Zahteva takojšen odziv in najhitrejšo možno odpravo napake/okvare.

Okvara z visoko prioriteto: okvara bistveno zmanjšuje funkcionalnost hiperbarične komore, a ne predstavlja neposredne nevarnosti za varnost pacientov in osebja. Vendar pa omejuje ali onemogoča izvedbo določenih terapevtskih postopkov (npr. nepopolno delovanje komunikacijskega sistema, motnje v regulaciji temperature ali vlage, težave z nadzornimi sistemi). Potrebna je hitra  odprava napake, saj vpliva na kakovost in kontinuiteto zdravljenja.

Okvara z nizko prioriteto: napake, ki ne vplivajo bistveno na varnost in osnovno delovanje hiperbarične komore, temveč zadevajo podporne ali sekundarne funkcije (npr. manjše programske napake, estetske poškodbe, manjše težave pri pomožnih napravah ali opremi). Te napake ne onemogočajo izvajanja terapij, odprava pa se lahko izvede v daljšem časovnem obdobju.

- Vzdrževanje in servisiranje HB sistema ter pogoji poprodajne tehnične pomoči in odzivni časi za celotno dobo

Vzdrževalna dela za vzdrževanje HB sistema so predpisana z zakonodajo, standardi (npr. EN 14931:2006) in navodili proizvajalca. Namenjena so pravilnemu delovanju sistema in predvsem zagotavljanju varnosti pacientov in osebja

Trajanje vzdrževalne dobe je 10 let šteto od dneva poteka garancijske dobe.

Zagotoviti je treba razpoložljivost vseh rezervnih in potrošnih delov, potrebnih za vzdrževanje in uporabo naprave, vsaj 10 let, šteto od datuma pošiljanja ustreznih naročil za nakup.

Zagotovljena mora biti popolna funkcionalnost dobavljenih sistemov in neprekinjena uporaba za celotno obdobje dobave.

Čas odziva in čas odprave napake oz. okvar od prejema zahteve za posredovanje šteto od časa prejema zahteve za posredovanje (vključno z nedeljo in prazniki) so navedeni v spodnji tabeli:

| Prioriteta* | Remote odziv | Prihod na lokacijo | Odprava napake |
| --- | --- | --- | --- |
| Kritična okvara | ≤ 4 ure | ≤ 24 ur | ≤ 48 ur |
| Visoka prioriteta | ≤ 8 ur | ≤ 48 ur | ≤ 96 ur |
| Nizka prioriteta | ≤ 24 ur | ≤ 72 ur | ≤ 5–7 dni |

*Definicija pojmov klasifikacije okvar hiperbarične komore za medicinske namene:

Kritična okvara: gre za napako ali okvaro, ki neposredno vpliva na varnost pacientov ali osebja ter onemogoča delovanje hiperbarične komore. Takšna okvara povzroči popolno nedelovanje sistema ali ogroža zdravje in življenje pacientov in osebja (npr. izpad sistema za dovod zraka/kisika, izpad tlakovanja ali razbremenjevanja, kritične napake varnostnih ventilov). Zahteva takojšen odziv in najhitrejšo možno odpravo napake/okvare.

Okvara z visoko prioriteto: okvara bistveno zmanjšuje funkcionalnost hiperbarične komore, a ne predstavlja neposredne nevarnosti za varnost pacientov in osebja. Vendar pa omejuje ali onemogoča izvedbo določenih terapevtskih postopkov (npr. nepopolno delovanje komunikacijskega sistema, motnje v regulaciji temperature ali vlage, težave z nadzornimi sistemi). Potrebna je hitra  odprava napake, saj vpliva na kakovost in kontinuiteto zdravljenja.

Okvara z nizko prioriteto: napake, ki ne vplivajo bistveno na varnost in osnovno delovanje hiperbarične komore, temveč zadevajo podporne ali sekundarne funkcije (npr. manjše programske napake, estetske poškodbe, manjše težave pri pomožnih napravah ali opremi). Te napake ne onemogočajo izvajanja terapij, odprava pa se lahko izvede v daljšem časovnem obdobju.

V nadaljevanju so navedene strokovne zahteve za vzdrževanje HB komore:

### 2.1. Obseg vzdrževanja

Vzdrževanje obsega redne, preventivne, izredne in periodične preglede, servisiranje, kalibracijo ter zagotavljanje skladnosti hiperbarične komore s predpisi in standardi.

### 2.2. Redni pregledi in servisiranje

- Dnevni pregledi (izvaja operater na podlagi navodil ponudnika):

  - vizualni pregled notranjosti in zunanjosti komore (čistoča, poškodbe, korozija),

  - preverjanje delovanja osvetlitve, komunikacijskih sistemov, interkoma in kamer,

  - preverjanje nivojev in čistoče dihalnih plinov, manometrov in varnostnih ventilov.

- Periodični pregledi (pooblaščeni serviser in/ali usposobljeno osebje naročnika):

  - testiranje varnostnih ventilov in alarmnih sistemov,

  - pregled in testiranje ventilov za dovod kisika in zraka,

  - kontrola delovanja kompresorjev, hladilnih in klimatizacijskih sistemov,

  - preverjanje delovanja požarno-varnostnega sistema.

- Letni pregledi (pooblaščeni serviser):

  - kalibracija vseh merilnih naprav (tlak, temperatura, kisik, CO₂),

  - pregled in po potrebi zamenjava tesnil, ventilov, filtrov in cevi,

  - notranji pregled tlačne posode (korozija, poškodbe, premazi),

  - preverjanje tesnosti celotnega sistema pod obratovalnim tlakom,

  - pregled električnih in nadzornih sistemov.

### 2.3. Preventivno vzdrževanje

- redna menjava filtrirnih vložkov za zrak in kisik,

- pregled in vzdrževanje kompresorjev ter sistemov za sušenje zraka,

- menjava potrošnih delov (tesnila, O-ringi, cevi) v skladu s priporočili proizvajalca,

- čiščenje in dezinfekcija notranjosti komore (UV, ozonsko ali kemično razkuževanje).

### 2.4. Izredni pregledi in izredno vzdrževanje

- ob sumu na okvaro ali po vsaki izredni situaciji (npr. padec tlaka, nenavaden alarm),

- po večjih servisnih posegih ali remontu,

- izvedba testov varnostnih sistemov po odpravi napak.

- odprava vseh okvar na HB sistemu za čas trajanja vzdrževanja.

### 2.5. Periodične revizije in certificiranje

- hidrostatični preizkus tlačne posode v skladu z veljavno zakonodajo (praviloma vsakih 5 let),

- uradni tehnični pregled in certificiranje s strani pooblaščenega organa,

- redna presoja skladnosti z veljavnimi medicinskimi in varnostnimi standardi (npr. EN 14931:2006 ipd.).

### 2.6. Dokumentacija in sledljivost

- vzdrževanje servisne knjige, ki vsebuje zapise o vseh pregledih, popravilih, kalibracijah in menjavah delov,

- priprava zapisnikov o izvedenih vzdrževalnih delih,

- vodenje evidence o usposobljenosti osebja za uporabo in osnovno vzdrževanje,

- arhiviranje certifikatov in poročil o skladnosti.

### 2.7. Zaloge rezervnih delov:

- ponudnik mora imeti na zalogi vsaj osnovne rezervne dele za vitalne dele HB sistema, ki omogočajo nemoteno delovanje sistema. Vitalni deli HB sistema so tisti, brez katerih HB komora ne more delovati.

- Usposobljenost uporabnikov

Ponudnik mora pred izvedbo primopredaje hiperbaričnega sistema naročniku zagotoviti usposabljanje uporabnikov HB sistema v trajanju najmanj 5 delovnih dni oz. kolikor je potrebno, da bodo uporabniki usposobljeni za samostojno upravljanje HB sistema. Usposabljanje in podpora morajo biti v slovenskem jeziku.

Ponudnik mora tudi zagotoviti usposabljanje notranjega tehničnega osebja naročnika za izvajanje manjših periodičnih pregledov HB sistema po navodilih ponudnika.