## STROKOVNE ZAHTEVE ZA JAVNO NAROČILO

## »OPREMA ZA POTREBE HIPERBARIČNEGA CENTRA V ORTOPEDSKI BOLNIŠNICI VALDOTRA«

### Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila vključuje:

- Dobavo in montažo ene (1) nove hiperbarične komore (v nadaljevanju: HB) z dvema prekatoma: glavna komora (GK) in izravnalna komora (IK), s pripadajočo opremo po sistemu funkcionalni ključ.

- Izdelavo projektne dokumentacije (PZI + PID) za opremo, ki je predmet javnega razpisa v .dwg in .pdf formatu ter v tiskani obliki (v vsaj 5-h izvodih).

- Vzdrževanje celotnega sistema za obdobje vsaj 10 let po preteku garancijske dobe.

Gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela, ki so vezana na pripravo prostora za potrebe hiperbaričnega centra niso predmet tega javnega naročila.

### November 2025

Kazalo

- Tehnične zahteve ……………………………………..………………………………………………………. 3

- Izdelava projektne dokumentacije za opremo ……………………………………………….…  9

- Vzdrževanje hiperbaričnega sistema ………………………………………………………………… 9

Druge zahteve ………………..…………………………………..…………………………………………….… 10

Struktura ponudbene cene …………………………………..…………………………………………….… 11

### 1. Tehnične zahteve

  - Hiperbarična komora

    - Nova hiperbarična komora (v nadaljevanju: HB komora) z dvema prekatoma: glavna komora (v nadaljevanju: GK) in izravnalna komora (v nadaljevanju: IK).

    - Mere HB komore: premer oz. širina: vsaj 2,5 metra, dolžina (GK+IK): največ do 7,0 metra, višina na sredini komore vsaj 2,1 metra.

    - Ponudnik lahko ponudi katerokoli obliko HB komor (valjaste/cilindrične oblike,  pravokotne/kvadratne oblike, omega/eliptične oblike, kombinirane, itd.)

    - Ponujena HB komora s komplet opremo (npr. zalogovniki kisika, rezervoarji za vodo, zalogovniki zraka, itd.) mora ustrezati idejni zasnovi arhitekturne/prostorske ureditve novega HB centra (glej Priloga 1: Paviljon C, tloris kleti – novo).

    - Kapaciteta HB komore: 12 sedežev v GK + 2 sedeža v IK.

    - HB komora mora zagotavljati izvajanje medicinskih terapij do vsaj 5 ATA.

    - HB komora mora biti izdelana iz ogljikovega jekla ter z notranje in zunanje strani premazana z dvokomponentnimi epoksi-poliakrilnimi barvami s protikorozijsko pred-obdelavo. Posebej je treba poudariti, da morajo biti premazi, uporabljeni v notranjosti komore, negorljivi, trajni in ne smejo oddajati strupenih hlapov ali gorljivih zmesi.

    - GK mora imeti notranjo prostornino, ki omogoča enostavno izvajanje zdravljenja pacientov na nosilih/postelji (na primer s preklopom ene vrste sedežev). Poleg tega mora omogočati preklop posameznih sedežev za namestitev in hiperbarično zdravljenje pacientov na invalidskih vozičkih.

    - HB komora mora biti opremljena z najmanj 8 protitlačnimi varnostnimi okni iz PMMA, po najmanj 3 na vsaki strani GK in vsaj 1 oknom na vsaki strani IK. Vsako okno mora imeti premer najmanj 20 cm.

    - Sistem dovajanja kisika je nameščen pri vsakem pacientovem mestu in je opremljen z ročnim zapornim ventilom. Kisik (mešanica) se dovaja po potrebi preko posebej razvitega dovajalnika z dihalnim uporom manjšim od 3 mbar, medtem ko se izdihani zrak odvaja iz prostora komore s pomočjo Venturijevega sistema odvajanja.

    - Dovod in odvod zraka in ventili za vpihovanje in izpust zraka v GK in IK morajo biti opremljeni s servo-podprtimi ventili in ročnim pnevmatskim zapornim ventilom.

    - Zunanji sistem za distribucijo kisika (in mešanic) v GK in IK morajo biti opremljeni s servo-podprtimi ventili in ročnim pnevmatskim zapornim ventilom.

    - Avtoklavni sistem zapiranja vrat.

    - Vrata za dostop do GK in IK morajo biti pravokotne oblike in takšnih dimenzij (širina vsaj 100 cm), da omogočajo lahek dostop pacientom, zdravstvenemu osebju, ter opremi, potrebni za terapije, kot tudi prehod invalidskih vozičkov, nosil in reanimacijskih postelj. Vhod in izhod iz obeh HB komor mora biti v ravnini s tlemi.

    - Tla hiperbarične komore morajo biti izdelana iz neželeznega, negorljivega, antistatičnega in nedrsečega materiala ter morajo imeti predvideno odprtino za odtok vode v primeru vklopa protipožarnega sistema.

    - Sistem za ločen dovod in odvod zraka in kisika znotraj komore za vsakega pacienta posebej.

    - Ogrevanje/hlajenje zraka v komori.

    - Interni interkom, kamere, LED razsvetljava, TV-monitoring in snemalni sistem, avdio-video sistem v GK in IK (več v točki 1.2. Glavna komandna in nadzorna konzola).

    - LCD zaslon v notranjosti obeh komor (IK in GK), ki omogoča  spremljanje terapij in stanja v obeh HB komorah (npr. čas terapije, tlak, temperatura, vlažnost, itd.).

    - Dušilec hrupa za zmanjševanje hrupa med tlačenjem v GK in IK, v skladu s sprejemljivimi mejami za bolnišnične HB komore.

    - Sedeži, namenjeni pacientom in zdravstvenemu osebju morajo biti oblazinjeni, ergonomski in ustreznih dimenzij (najmanjša širina 0,5 m in najmanjša globina 0,5 m) z dvižnimi naslonjali za roke. Sedeži in pohištvo, nameščeni v notranjosti komor, morajo biti izdelani iz negorljivega, antistatičnega materiala in brez ostrih robov.

    - Razmak med vrstami sedežev v notranjosti GK mora znašati vsaj 40 cm (merjeno v primeru, ko so spuščeni sedeži na obeh straneh HB komore).

    - V notranjosti vsakega prekata HB komore morajo biti nameščeni ventili za izpust in odvod zraka. Ti ventili morajo biti servo-podprti in z dodatnim ročnim pnevmatskim zapiranjem v primeru nuje (npr. izpad elektrike). Ventili morajo biti opremljeni z manometrom za spremljanje tlaka v neprepustnem ohišju v GK in IK.

    - Analogna ura in manometer nad ročnim ventilom obeh komor, ki je primerna za delovanje v HB sistemih.

    - V komori morajo biti prehodi skozi ohišje za namestitev vsaj dveh (2) medicinskih naprav in za električno napajanje teh naprav iz zunanjosti HB komore. Poleg tega morajo biti prisotni še najmanj štirje prehodi skozi ohišje, predvideni za prihodnje namestitve.

    - Notranja razsvetljava mora biti izvedena z LED-svetilkami in mora zagotavljati  osvetlitev vsaj 300 lux na ravni sedeža. Predvideni morajo biti tudi načini za zmanjšanje osvetlitve (zatemnitev) v obeh prekatih na do 10 lux. Poleg tega mora biti zagotovljena tudi zasilna razsvetljava, neodvisna od električnega omrežja, z osvetlitvijo vsaj 100 lux, da je mogoče nadaljevati ali zaključiti terapijo v primeru okvare električnega omrežja.

    - Naprava za prenos zdravil in predmetov v GK in IK z zunanjim manometrom, notranjim in zunanjim ročnim ventilom ter enosmernim samodejnim ventilom.

    - V notranjosti HB komore mora biti instaliran snemalni sistem z zaprtim krogom za video snemanje terapij. Digitalni 4-kanalni snemalni sistem z zmogljivostjo vsaj 240 ur  snemanja v visoki ločljivosti.

    - Vse dovodne linije (zrak, kisik in mešanice) so izvedene z bakrenimi cevmi.

    - HB sistem mora biti opremljen z ustreznim UPS (Uninterruptible Power Supplies) sistemom, ki omogoča nemoteno upravljanje s HB sistemom v primeru izpada električne energije še vsaj 30 minut.

    - V primeru izpada električne energije mora biti v notranjosti obeh komor prisoten sistem za ročno upravljanje/delovanje komore (na primer: za  urgentno spuščanje tlaka v obeh komorah).

    - Zunanji varnostni ventili v GK in IK s certifikatom PED.

    - Zunanji in notranji hitri izpustni ventili zraka v GK in IK.

    - Zunanji ventili za izpust kondenzata in pralne vode v GK in IK.

    - Ročni upravljalniki, nameščeni na zunanjosti vseh motoriziranih in servo-podprtih ventilov (če so prisotni), ki omogočajo neposredno posredovanje operaterja v primeru nepravilnega delovanja samodejnega sistema oz. izpada električne energije.

    - Možnost dostopa na daljavo (»remote acces«) s strani serviserja oz. vzdrževalca.

    - Možnost enostavne menjave filtrov za zrak s strani operaterja HB komore.

    - Ponudba mora vsebovati tudi tehnično specifikacijo za HB komoro in pripadajočo opremo v slovenskem jeziku iz katere mora biti razvidno, da HB komora in pripadajoča oprema izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika.

    - Ponudnik mora svoji ponudbi priložiti tudi predstavitveni katalog ponujene opreme, ki mora biti opremljen s slikami in tehničnim opisom in bo omogočila naročniku pregled ali ponujena oprema zadostuje tem strokovnim zahtevam.

    - Iz predstavitvenega kataloga prejšnje točke mora biti jasno razvidno kje in kako ponujena oprema izpolnjuje strokovne zahteve. Ponudnik v »Priloga 3: Izpolnjevanje strokovnih zahtev« v tabelo vpiše podatke o tem, na kateri strani predstavitvenega kataloga lahko naročnik preveri posamezne podatke o izpolnjevanju posameznih strokovnih zahtev. Na primer: točka »1.1.5. Kapaciteta HB komore: 12 sedežev v GK + 2 sedeža v IK.«. V tabelo se vpiše: Zahtevani podatek je naveden/se nahaja na __ strani (ali na straneh ___ in ____) predstavitvenega kataloga.

    - Ponudnik mora ponudbi obvezno priložiti tudi tehnično risbo ponujene HB komore s pripadajočo opremo, ki mora biti umeščena v bodoče prostore HB centra (v .pdf in .dwg formatu) in bo omogočila naročniku vpogled ali ponujena oprema ustreza prostorskim kapacitetam bodočega HB centra. Ponudnik podatke o prostorskih kapacitetah in razporedu prostorov bodočega HB centra pridobi v: Priloga 1_HB center_DGD (Paviljon C)_oktober 2025, ki je v .pdf in .dwg formatu priložena strokovnih zahtevam.

  - Glavna komandna in nadzorna konzola

    - Glavna komandna plošča mora omogočati upravljanje terapije, nadzor stanja HB komor (npr. čas terapije, tlak, temperatura, vlažnost, itd.), upravljanje razsvetljave in prezračevanja ter izvajanje načrtovanih posegov vzdrževanja sistema.

    - Postopki tlačenja obeh prostorov znotraj HB komor, izpust zraka v primeru okvare in izpust zraka ob koncu terapije morajo biti izvedljivi preko upravljalnih ročic (t.i. “joystickov”), ki omogočajo zelo natančno uravnavanje pretoka zraka. Stanje ventilov in ventilacijskih odprtin obeh komor mora biti prikazano na kontrolni plošči (z zaslonom na dotik).

    - Glavna komandna in nadzorna plošča mora zajemati vse ukaze in kontrole HB sistema z namenom zagotavljanja delovanja tudi v izrednih razmerah z ročnim vodenjem, ki so ločeni od sistema za samodejno upravljanje.

    - Glavna komandna in nadzorna plošča mora omogočati tudi izbiro načina delovanja HB komore (samodejno, polavtomatsko in ročno), aktiviranje ali prekinitev zaporedja in regulacije (polavtomatski način) posameznih funkcij ter izbiro in regulacijo pritiska, temperature in vlažnosti.

    - Avtomatizacija mora temeljiti na sistemih PLC priznanih proizvajalcev (kot na primer  Schneider M340) z možnostjo nadgradnje sistema (»software update«). Niso dovoljeni sistemi, ki temeljijo izključno na osebnih računalnikih.

    - Vmesnik mora omogočati komunikacijo s perifernimi sistemi, da se zagotovi pravilno delovanje obeh prekatov HB komore. V primeru okvare mora zaslon prikazati stanje sistema, vključno z informacijami o vseh merilnikih in senzorjih (temperatura, tlak, vlažnost) ter stanjih ventilov in opreme. Poleg tega mora sistem omogočati tudi vizualizacijo in snemanje podatkov o alarmih v kronološkem zaporedju.

    - Glavna komandna plošča mora vključevati naslednje elemente:

- Timer za nadzor in shranjevanje časov terapije z alarmi ob določenih časovnih intervalih in v sili.

- Barvni monitorji za prikaz slik, posnetih z notranjimi kamerami v obeh komorah. Ta sistem mora imeti zaprti krog kamer in barvne monitorje visoke ločljivosti za opazovanje notranjosti komore. Sistem mora omogočati funkcije QUOD (deljeni prikaz), digitalni zoom ter druge varnostne funkcije.

- Ročni ukazi za upravljanje protipožarnega sistema za obe hiperbarični komori.

- Nadzor analognih in digitalnih senzorjev.

- Zaslon na dotik (touch screen oz. HMI – human machine interface).

- Digitalni 4-kanalni snemalni sistem z zmogljivostjo 240 ur snemanja v visoki ločljivosti.

- Interkom  za komunikacijo med upravljalcem komandne plošče s prostori komore z mikrofoni in slušalkami na komandni plošči in v obeh komorah, ki deluje tudi v primeru izpada električne energije (zaradi možnosti komunikacije z notranjostjo obeh komor v primeru izpada elektrike).

- Avdio-video sistem: radio (FM in DAB+), CD in DVD predvajalnikom, USB-C vhodom, HDMI vhodom in barvnimi TV zasloni v HD ločljivosti (vsaj 4k), z zunanjim zvočnikom in možnostjo ločenega upravljanja glasnosti (notranjim in zunanjim) ter preklapljanja med obema komorama.

#### 1.3. Računalniški sistem vodenja

    - Povezava s senzorji in aktuatorji, ki temelji na industrijskem vodilu (komunikacijskem  protokolu) MODBUS.

    - Zajem, prikaz in arhiviranje alarmov in parametrov v datoteke (prikaz alarmov glede parametrov nadzora HB komore (temperatura, vlažnost, tlak in odstotek kisika), ki jih zaznavajo senzorji, nameščeni na in v HB komori.

    - Zaščita dostopa z gesli.

    - Opozorila na vzdrževalne in servisne posege celotnega HB sistema glede na število delovnih ur ali druge kontrolne parametre.

    - Sistem mora preko povezave s senzorji v komorah in tehničnem sistemu omogočati aktivacijo ukazov za posamezne porabnike ter prikaz stanja sistema preko sinoptičnih zaslonov, ki prikazujejo: stanje sistema in/ali njegovih delov ter fizično stanje različnih porabnikov (vklop luči, stanje kompresorjev, sušilnikov, filtrirnih verig, klimatske naprave ipd.).

    - Med glavnimi signali, ki jih mora računalniški sistem omogočati so:

- elektronski pretvorniki temperature in vlage za nadzor mikroklime v notranjosti

- elektronski pretvornik tlaka za nadzor tlačenja

- elektronski pretvorniki za nadzor stanja tlačenja gasilnih rezervoarjev

- senzorji nivoja za nadzor količine vode za protipožarno zaščito v notranjosti HB komore

- elektronski pretvorniki za nadzor tlaka shranjevanja kisika, medicinskega zraka in morebitnih mešanic

- signali, ki prihajajo iz različnih nameščenih oksimetrov, med drugim za zaznavo začetka spiranja in prekinitve dovoda kisika.

    - Naprava prav tako mora omogočati:

- beleženje na monitorju in shranjevanje značilnih parametrov terapij (npr. čas, tlak, dihalni plini)

- pridobivanje informacij iz terena (v notranjosti in zunanjosti HB komore), stanja digitalnih in analognih senzorjev ter meritev z nadzorom alarmnih mej

- nadzor aktuatorjev in preaktuatorjev glede na dogodke in stanje sistema, sekvenčne logike in nastavitve

- pripravo informacij, potrebnih za nadzorni sistem za prikaz stanja sistema

- upravljanje logik zapor in zaznavanja alarmov

- delovanje kot časovnik za terapije, z alarmi za časovne intervale dovajanja kisika.

#### 1.4. Klimatski sistem

    - V notranjosti HB komore (v obeh prekatih), mora biti nameščen sistem za klimatizacijo (ogrevanje, hlajenje in prezračevanje).

    - Nadzor klimatskega sistema preko glavne komandne plošče, ki ga je mogoče prilagajati terapevtskim potrebam, ločeno za GK in IK.

#### 1.5. Oksimetrični sistem

    - V notranjosti komor mora biti nameščen sistem za analizo kisika (O₂) v okolju s tremi (3) oksimetri (2 oksimetra za GK in 1 oksimeter za IK) s celico iz cirkonijevega oksida.

    - Analizator CO₂

    - Samodejni vklop alarmov in sistemov za izpiranje komor.

    - Samodejni in ročni sistem za dovod medicinskega zraka v kisikovo linijo v primeru požara in/ali izrednih razmer.

#### 1.6. Protipožarni sistem

    - Hiperbarična komora mora biti opremljena s protipožarnim sistemom z vodo pod pritiskom, ki jo poganja stisnjen plin (npr. dušik).

    - Vodni škropilni sistem iz tlačnega rezervoarja/posode, ki omogoča škropljenje vode v primeru aktivacije protipožarnega ukaza na komandni plošči ali ročnega ukaza znotraj obeh komor.

    - Gasilni aparat za lokalne intervencije znotraj obeh komor.

    - Avtomatski in ročni preklop s kisika na medicinski zrak v zunanjosti in notranjosti obeh komor.

    - Elektronski nadzor tlaka v rezervoarjih za vodo in elektronski indikatorji minimalne in maksimalne ravni vode v rezervoarjih.

    - Vsak rezervoar mora imeti tudi svoj manometer in oklepni pregled nivoja vode. Gumbi za aktiviranje sistema za gašenje požara z vodo.

    - Gumbi za aktiviranje sistema za gašenje požara z vodo na glavni komandni konzoli.

#### 1.7. Visoko tlačni sistem za dihalni zrak in sistem dovoda kisika

    - Visoko tlačni sistem dovoda zraka v oba prekata HB komore s tremi (3) rezervoarji za zrak, ki bodo stali v predvidenem prostoru (glej Priloga 1: Paviljon C, tloris kleti – novo) in bodo zagotavljali nemoteno delo HB sistema za vsaj 3 zaporedne terapije.

    - 2 elektro-kompresorja (glavni in pomožni) primerne moči za visokotlačni sistem.

    - Filtrirni sistem za medicinski zrak.

    - Separator vode in olja, avtomatski ventili za kondenzat.

    - Sistem dovajanja kisika znotraj obeh komor je nameščen pri vsakem pacientovem mestu in je opremljen z ročnim zapornim ventilom. Kisik (mešanica) se dovaja po potrebi preko posebej razvitega dovajalnika z dihalnim uporom manjšim od 3 mbar, medtem ko se izdihani zrak odvaja iz prostora obeh komor s pomočjo Venturijevega sistema odvajanja.

    - Visoko tlačni sistem za dihalni zrak v hiperbarični komori mora ustrezati zahtevam EN ISO 7396-1, EN 12021 in EN 14931 (v EU) ter biti skladen z NFPA 99 za varnost.

#### 1.8. Medicinska oprema

    - En (1) notranji monitor za spremljanje vitalnih funkcij (SpO2, EKG, krvni pritisk) za vsaj 2 pacienta (monitor – ekran mora biti prisoten tako znotraj komore kot zunaj).

    - En (1) prenosni monitor za spremljanje vitalnih funkcij kritičnega pacienta (SpO2, EKG, krvni pritisk…) prilagojen za HB okolje vsaj do  3.5 ATA in z avtonomijo baterije vsaj 5 ur.

    - En (1) prenosni ventilator za ventilacijo kritičnega pacienta prilagojen za HB okolje do vsaj 3.5 ATA in avtonomijo baterije vsaj 8 ur. Ventilator mora imeti možnost uporabe tudi ustrezne CPAP maske (z možnostjo PS), VC ventilacije in SIMV ventilacije (kot na primer: SIARETRON 1000 IPER). Ponudnik mora ob primopredaji naročniku dobaviti 5 kos teh mask z navedbo cene, imena in kontakti dobavitelja teh mask.

    - Prenosni monitor in ventilator morata biti prilagojena za HB okolje tako, da lahko zdravnik z njima upravlja in spremlja stanje ob pacientu v komori.

    - Tri (3) infuzijske črpalke zdravil prilagojene za  HB okolje do 3.5 ATA, z avtonomijo baterije vsaj 5 ur.

    - Aparat za merjenje tkivne oksigenacije, ki ima možnost opravljanja meritev tudi v komori  - možnost vnosa kablov preko ustreznih odprtin v komori, ko ostane monitor zunaj (kot na primer: Periflux 6000 Tcpo2).

    - Vsaj 6 naslonjal za noge (prenosne kocke) za podstaviti pod zdravljeno nogo, ki so enake višine kot je razdalja sedežev od tal.

    - Naprava za UV čiščenje/sterilizacijo HB komore (kot na primer: Autonomous UV Disinfection Robot for Hospitals – 99.9% Germ Kill Rate FDA-Cleared - UV Disinfection Robot and UV Sterilization Robot price).

    - »Stretcher« (voziček za transport ležečega pacienta z ograjico in možnostjo nastavitve višine) širine 70-90 cm, ki je primeren za HB okolje.

    - Dobava min. 50 kos mask s pripadajočimi cevmi, ki se bodo uporabljale v HB komorah (za začetne potrebe), z navedbo tipa mask, možnih dobavljivih velikostih maske (npr. S, M, XL…) ter navedbo okvirnih dobavnih cenah in rokih dobave.

    - Vsa medicinska oprema mora imeti ustrezne CE certifikate za delovanje v HB okolju.

### 2. Izdelava projektne dokumentacije za opremo

Izdelavo projektne dokumentacije (PZI + PID) za opremo v dwg in pdf formatu ter v tiskani obliki (v vsaj 5-h izvodih). Projektno dokumentacijo izdela le izbrani ponudnik s katerim bo naročnik sklenil pogodbo za dobavo predmeta javnega naročila.

### 3. Vzdrževanje hiperbaričnega sistema

Vzdrževanje celotnega sistema zajema obdobje 10 let po preteku garancijske dobe.

Ponudnik je dolžan v ponudbi navesti obseg ponujenega vzdrževanja po nalogah in po dinamiki vzdrževanja ter navesti po katerih standardih bo to izvajal. Ponudbi je potrebno predložiti tudi dinamiko plačil strokov vzdrževanja.

Ponudnik mora zagotoviti, da je vzdrževanje HB sistema izvedeno skladno s standardi ter navodili proizvajalca, vključno z rednimi, preventivnimi, izrednimi pregledi ter periodičnimi hidrostatičnimi preskusi.

## Druge zahteve:

1. Skladnost opreme z evropskimi direktivami in standardi

## HB komora in pripadajoča oprema mora biti skladna  z Uredbo o medicinskih pripomočkih (MDR 2017/745). Kot dokazilo mora ponudnik ob oddaji ponudbe predložiti ustrezne kopije CE certifikata in Izjave o skladnosti.

Celoten hiperbarični sistem (HB komora z vso pripadajočo opremo) mora biti skladen z veljavnimi evropskimi direktivami in harmoniziranimi standardi, ki urejajo področje medicinskih pripomočkov, tlačne opreme, električne varnosti ter sistemov medicinskih plinov, in sicer najmanj z naslednjimi:

- PED 2014/68/EU – tlačne posode

- ATEX 2014/34/EU – eksplozijska zaščita (kisik in vnetljivi plini)

- EMC 2014/30/EU – elektromagnetna združljivost električnih komponent

- LVD 2014/35/EU in EN 60601-1 – električna varnost medicinske opreme

- EN 14931:2006 – hiperbarične komore (zahteve glede varnosti in delovanja)

- EN ISO 13485:2016 – sistem vodenja kakovosti za medicinske pripomočke

- EN ISO 9606 in EN ISO 15614 – kvalifikacije varjenja in postopkov varjenja

- EN ISO 10524-1 – regulatorji medicinskih plinov

- EN ISO 7396-1 – sistemi za distribucijo medicinskih plinov

- EN ISO 17665 in EN 285 – sterilizacija in čistoča delov HB sistema

2. Predložitev dokazil o skladnosti

2.1 Ob oddaji ponudbe: ponudnik mora v ponudbi predložiti pisno izjavo, da bo ponujena oprema v celoti skladna z zgoraj navedenimi direktivami in standardi ter da bo ob dobavi priložena ustrezna dokumentacija o skladnosti. Naročnik si pridržuje pravico, da v postopku ocenjevanja ponudb od ponudnika zahteva predložitev kopij certifikatov ali izjav o skladnosti proizvajalca kot dokaz tehnične sposobnosti.

2.2 Pred prevzemom opreme: najkasneje ob dobavi oz. pred prevzemom hiperbaričnega sistema mora ponudnik naročniku predložiti naslednjo dokumentacijo:

- kopije veljavnih CE certifikatov za vse relevantne sklope (komora, kontrolni sistemi, tlačne posode, ventili ipd.),

- Izjavo o skladnosti za celoten HB sistem,

- Tehnično in tovarniško dokumentacijo (testna poročila, varilne kvalifikacije, materialne certifikate, validacijske protokole DQ/IQ/OQ),

- prevode ključnih dokumentov v slovenski jezik.

Brez predložitve navedenih dokazil naročnik ne bo prevzel predmeta javnega naročila.

### Garancijski roki, vzdrževanje in servisiranje celotnega HB sistema, pogoji poprodajne tehnične pomoči, odzivni časi v primeru okvar in usposabljanje uporabnikov ter tehničnega osebja naročnika, so podrobno opisani v »Priloga 2: Garancijski roki, vzdrževanje hiperbaričnega sistema in usposabljanje uporabnikov«.