TEHNIČNE SPECIFIKACIJE – SPREMEMBA ŠT. 1

| Naročnik | Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | JN-0019/2025 |
| Naziv javnega naročila | Najem licenc za program za avtomatsko vrisovanje kontur za potrebe radioterapije |
| Splošna navodila | Vse tehnične zahteve in ostali pogoji, ki so zapisani v tem dokumentu, predstavljajo tehnične zahteve za predmet javnega naročila in jih mora izpolnjevati vsaka ponudba. Tehnične zahteve postanejo s podpisom pogodbe za predmetno javno naročilo pogodbene obveznosti izbranega ponudnika ne glede na način njihovega zapisa. Naročnik lahko v fazi ocenjevanja ponudb od ponudnika zahteva, da dokaže, na kakšen način njegov ponujeni program izpolnjuje posamezno tehnično zahtevo (funkcionalnost). Ponudnik lahko to dokaže z demonstracijo delovanja programa za navedeno tehnično zahtevo (funkcionalnost) ali drugimi ustreznimi načini, ki potrjujejo skladnost ponujene rešitve s tehničnimi zahtevami. Kakršno koli ponujeno rešitev, ki ni del programa ali ne zagotavlja vseh tehničnih zahtev, bo naročnik obravnaval kot neskladno s tehničnimi zahtevami in jo bo zavrnil kot neustrezno. |

| Št. | TEHNIČNE ZAHTEVE |
| --- | --- |
| Ponudnik mora zagotoviti programsko opremo, ki omogoča: |  |
| 1. | Skladnost s smernicami |
| 1.1. | Programska oprema mora slediti uradnim smernicam za konturiranje, ki jih odobrava vsaj ena organizacija, kot so ESTRO, UK SABR Consortium in RTOG, kar zagotavlja skladnost s standardiziranimi protokoli. |
| 1.2. | Programska oprema mora zagotavljati natančno in ponovljivo konturiranje anatomskih struktur na CT in MR slikah. |
| 2. | Certifikati |
| 2.1. | Programska oprema mora imeti CE certifikat skladnosti za uporabo v medicini. |
| 3. | Integracija |
| 3.1. | Programska oprema mora zagotavljati dostop do interneta s šifrirano povezavo za avtomatski prenos podatkov iz vseh slikovnih aparatov (CT, MRI, PET/CT), nameščenih na OI, in avtomatski sprejem podatkov za uvoz v planirne sisteme na OI (TPS). |
| 4. | Varnost in skladnost |
| 4.1. | Programska oprema mora zagotavljati popolno zaščito podatkov in zasebnosti v skladu s predpisi GDPR. |
| 4.2. | V primeru, da gre za programsko opremo v oblaku, morajo biti vsi podatki psevdonimizirani in šifrirani pred obdelavo v oblaku. |
| 4.3. | Podatki se po obdelavi izbrišejo iz oblačnega strežnika v 24 urah. |
| 5. | Podpora in posodobitve |
| 5.1. | Ponudnik mora za ponujeno programsko opremo omogočati daljinsko (telefonsko, online) podporo. |
| 5.2. | Ponudnik mora za ponujeno programsko opremo omogočiti spletno usposabljanje uporabnikov. |
| 5.3. | Ponudnik mora za ponujeno programsko opremo omogočati brezplačno posodobitev vseh modulov za čas sklenitve, kot tudi brezplačno uporabo vseh novih modulov. |
| 5.4. | Programska oprema vključuje pregleden in enostaven uporabniški vmesnik, za pregled poslanih in prejetih podatkov, kot tudi pregled dnevniških datotek (log files). |
| 6. | Licenciranje |
| 6.1. | Licenca za uporabo programske opreme je vezana na 9 obsevalnih naprav za obdobje 5 let in neomejeno število CT in MR skeniranj letno za vse modele, ki so na voljo. |
| 7. | Nabor struktur (rizični organi) |
| 7.1. | Programska oprema mora omogočati v skladu s smernicami, navedenimi v točki 1, avtomatično vrisovanje struktur na CT in MR (glej PRILOGA - Seznam struktur). |
| 7.2. | Omogočanje vrisovanja dodatnih struktur, ki jih ni na seznamu, predstavlja prednost. |
| 8. | Nabor struktur (tarčni volumni in druge strukture) |
| 8.1. | Tarčni volumni. Programska oprema mora omogočati v skladu s smernicami avtomatično vrisovanje bezgavčnih regij v področju glave in vratu, prsnega koša, medenice. |
| 8.2. | Druge strukture. Programska oprema mora omogočati v skladu s smernicami avtomatično vrisovanje vretenc. |

PRILOGA – Seznam struktur

Rizični organi

| CT | MR |
| --- | --- |
| Cochlea_L Cochlea_R OpticChiasm OpticNrv_L OpticNrv_R Eye_L Eye_R Lens_L Lens_R Brainstem Bone_Mandible Glnd_Lacrimal_L Glnd_Lacrimal_R Glnd_Submand_L Glnd_Submand_R Glnd_Thyroid Glottis Lips Larynx Musc_Constrict Parotid_L Parotid_R SpinalCord SpinalCanal Esophagus Trachea Lung_L Lung_R Heart Aorta VenaCava Pulmonary arteries Breast_L Breast_R Liver Spleen Kidney_L Kidney_R Stomach Duodenum Bowel_Small Bowel_Large Rectum Colon_Sigmoid Bladder PenileBulb Skin BrachialPlex_L BrachialPlex_R Chestwall_L Chestwall_R FemurHead_L FemurHead_R Canal_Anal | GLAVA: Brain Brainstem Cerebellum Glnd_Lacrimal_L Glnd_Lacrimal_R OpticChiasm OpticNrv_L OpticNrv_R Hippocampus_L Hippocampus_R Retina_L in/ali Eye_L Retina_R in/ali Eye_R MEDENICA: Bladder PenileBulb SeminalVes Prostate Rectum Canal_Anal |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da naša ponudba izpolnjuje vse zgoraj navedene tehnične zahteve.

| Kraj in datum: ________________________________ |  | Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca: ______________________________ Podpis: _____________________________ |
| --- | --- | --- |