TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predmet javnega naročila: dobava medicinskih pripomočkov za aplikacijo zdravil

- sklop 1: infuzijski sistemi – standardni

- sklop 2: sistemi za infuzijsko črpalko

- sklop 3: sistemi za aplikacijo kontrastov

- sklop 4: centralni venski katetri, tunelirani

- sklop 5: trodelne brizge

- sklop 6: injekcijske igle z ostro konico

- sklop 7: injekcijske igle s filtrom

- sklop 8: intravenske kanile

- sklop 9: zamaški

- sklop 10: nepovratni ventili

- sklop 11: pretočne igle - barvno kodirane

- sklop 12: filtri za infuzijske sisteme

- sklop 13: sistemi za PCA črpalko Cadd Legacy

- sklop 14: sistemi za PCA črpalko Rythmic evolution

- sklop 15: transfuzijski sistem z bučko

- sklop 16: transfuzijski sistemi

- sklop 17: sistemi za perfuzor za BBraun Space

- sklop 18: prednapolnjene brizge s fiziološko raztopino

- sklop 19: prednapolnjene brizge s fiziološko raztopino, 20ml

- sklop 20: dvojno sterilno pakirane prednapolnjene brizge s fiziološko raztopino, za uporabo na sterilnem polju, 20 ml

- sklop 21: dvojno sterilno pakirane prednapolnjene brizge s fiziološko raztopino, za uporabo na sterilnem polju, 10 ml

- sklop 22: Centralni venski kateter za dolgotrajen venski dostop

- sklop 23: Periferno uveden osrednji venski kateter (PICC)

- sklop 24: Intrakavitarna EKG elektroda za določanje pozicije konice katetra

- sklop 25: Safety intravenske kanile (s pasivnim mehanizmom)

- sklop 26: Safety dolge intravenske kanile (s pasivnim mehanizmom)

- sklop 27: Obliži c CHG-jem

- sklop 28: Dezinfekcijski pokrovčki z Luer navojem

STROKOVNE IN TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA

- Ponujeni medicinski pripomočki ne smejo v nobenem delu vsebovati lateksa.

- Za sklop 1-2: ponudnik mora dokazovati ustreznost s predložitvijo tehnične specifikacije v skladu z ISO 8536-4:2019 in ISO 8536-8:2015.

- Za sklop 3 sistemi za aplikacijo kontrastov: ponudnik mora predložiti dokazilo o kompatibilnosti ponujenih brizg in sistemov za konkreten model CTA

- Za sklop 4: skladne z ISO 10555-1:2023 centralni venski kateter mora biti zasnovan tako, da ob aspiraciji ne prihaja do uhajanja zraka preko porta.

- Za sklop 5: skladne z  ISO 7886-1: 2017; prozorne, jasno graduirane, graduacija se med uporabo ne sme izbrisati, oblikovana tako, da ne prihaja do iztikanja bata, centrične, dobro tesnenje; dokazilo o kemični kompatibilnosti po ISO 10993-18:2020, za insulinske brizge skladnost z ISO 8537:2016

- Za sklop 6: skladne z  ISO 7864:2016 in ISO 9626:2016 ; konica mora biti atravmatska, ostra in prožna, da zagotavlja gladek vbod; dokazilo o preverjanju ostrine; dolžine lahko nekoliko odstopajo ob isti svetlini.

- Za sklop 8: skladne z ISO 10555-1/5:2013; i.v.kanile morajo imeti fleksibilna krilca brez robov, poliuretanska kanila mora imeti radiopačne oznake, barvni indeks dimenzij po evropskih standardih.

- Za sklop 10: nepovratni ventili: skladni z ISO 8536-12:2021.

- Posamezni artikli in količine so navedene v obrazcu predračuna. Ponudba je lahko oddana za en posamezen sklop ali za več sklopov. Ponudnik mora predložiti ponudbo za vse artikle v posameznem sklopu. Količine, navedene v obrazcu predračuna so okvirne in ne zavezujejo naročnika k nakupu vseh navedenih količin.

- Po pregledu ponudbene dokumentacije bo naročnik odločil ali ponudbe izpolnjujejo strokovne in tehnične zahteve določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. (Naročnik skladno s 6. odstavkom 89. člena ZJN-3 ne bo pozival k dopolnitvam CE, izjav o skladnosti, ISO in morebitne ostale dokumentacije vezane na tehnične specifikacije predmeta naročanja, zato vas naprošamo, da ponudbo pripravite s čim večjo skrbnostjo,…)

- Trajanje naročila: 3 leta

- Rok dobave: najkasneje v roku 24 ur od naročila naročnika.

- Ponudniki bodo morali predložiti brezplačne vzorce ponujenih izdelkov tekom postopka strokovnega ocenjevanja ponudb na morebitno naročnikovo zahtevo. Naročnik bo zahteval, da ponudniki dostavijo vzorce v roku ne prej kot 5 dni. V primeru, da ponudnik ne dostavi vzorcev oz. jih ne dostavi v predpisanem roku, bo naročnik smatral, da odstopa od ponudbe. Po preizkusu bo naročnik glede na specifičnost zdravstvene dejavnosti, ki jo opravlja, odločil o razpisanih artiklih, ki optimalno ustrezajo načinu dela v bolnišnici.

- Lokacija dobave: Lekarna Ortopedske bolnišnice Valdoltra - razloženo.

- Vsi ponujeni proizvodi morajo ustrezati vsem opredeljenim strokovnim zahtevam naročnika.

- Rok trajanja: dostavljeni medicinski pripomočki morajo imeti rok trajanja uporabe najmanj še eno leto od dneva dobave.

- Ponudniki morajo za vsak ponujeni proizvod navesti proizvajalca, naziv in kataloško številko.

- Ponudniki morajo priložiti ustrezne dokumente za dokazovanje skladnosti z evropsko uredbo MDR (EU) 2017/745 - CE certifikat in izjavo o skladnosti za vse ponujene medicinske pripomočke.

- Ponudniki morajo priložiti katalog proizvajalca, iz katerega je razvidna kataloška številka izdelka z opisom za vse ponujene proizvode ter ustreznost ponujenih artiklov naročnikovim zahtevam.

- Ponudniki morajo ob oddaji ponudbe priložiti seznam UDI v elektronski obliki, za vse ponujene medicinske pripomočke, skladno z zahtevo MDR.

- Osnovno pakiranje dostavljenih artiklov mora biti, poleg oznak predpisanih s področno zakonodajo, opremljeno tudi s črtno kodo.

- Ponudnik mora poleg klasične dobavnice zagotoviti tudi dobavnico v elektronski obliki, ki bo kompatibilna z obstoječim informacijskim sistemom v bolnišnični lekarni. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku.