Številka: 01.6.60/9-25

Datum: 7. 11. 2025

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za oddajo javnega naročila po postopku: Odprti postopek

Predmet javnega naročila:

Nabava lekarniškega robota

Naročnika: 	Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (UNKIZ)

Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj (JZZSBP)

Naročnik JZZSBP izvaja javno naročilo za nakup in montažo robotiziranega sistema za pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil za lekarno SB Ptuj po pooblastilu in za račun UNKIZ, integracijo v bolnišnični hospitalni in poslovni ERP informacijski sistem, šolanje kadra in pogarancijsko vzdrževanje pa v svojem imenu in za svoj račun.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

- Povabilo k oddaji ponudbe

  - Povabilo

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F – v nadaljevanju: ZJN-3) naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo pisno ponudbo v skladu s predmetno razpisno dokumentacijo.

Od ponudnika se pričakuje, da bo skrbno pregledal vso razpisno dokumentacijo.

Z oddajo ponudbe ponudnik potrjuje vsebino te razpisne dokumentacije in sprejema pogoje opredeljene v razpisni dokumentaciji.

  - Osnovni podatki o javnem naročilu

  - Naročnik

Naročnika javnega naročila sta Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu ter Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj (v nadaljevanju: naročnik). JZZSBP izvaja javno naročilo za nakup in montažo robotiziranega sistema za pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil za lekarno SB Ptuj po pooblastilu in za račun UNKIZ, integracijo v bolnišnični hospitalni in poslovni ERP informacijski sistem, šolanje kadra ter pogarancijsko vzdrževanje pa v svojem imenu in za svoj račun.

  - Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je nabava robotiziranega sistema za pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil za lekarno SB Ptuj, integracija v bolnišnični hospitalni in poslovni ERP informacijski sistem, šolanje kadra in vzdrževanje na način »All inclusive« v obdobju šestih (6) let po poteku garancijske dobe.

POMEMBNO:

Naročnik bo na podlagi v postopku pridobljenih ponudb izdal odločitev o oddaji javnega naročila, pri čemer si pridržuje pravico, da z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodb.

Ponujena oprema mora imeti ES izjavo o skladnosti, ki jo mora ponudnik predložiti v ponudbi.

Ponudnik mora v ponudbi podati dobavni rok za vso opremo.

Vsa ponujena oprema/blago mora imeti CE certifikat, s katerim izkazuje varnost, kakovost in uporabnost ponujene opreme ter za vse ponujeno blago razpolaga z izjavami o skladnosti - declaration of conformity.

Ponudnik mora predložiti dokument iz katerega je razvidno, da oprema izpolnjuje to zahtevo.

Vsa ponujena oprema mora biti nova, nerabljena, iz redne proizvodnje, tehnološko sodobna ter izdelana skladno s tehničnimi predpisi veljavnimi v EU in ustreza vsem tehničnim in kakovostnim zahtevam naročnika, navedenim v tehničnih specifikacijah naročnika in v ostalih delih te dokumentacije o javnem naročilu.

Ponudnik mora poskrbeti za namestitev in montažo robotiziranega sistema za pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil za lekarno SB Ptuj, integracijo v bolnišnični hospitalni in poslovni ERP informacijski sistem ter šolanje kadra.

Ob prevzemu mora izbrani ponudnik naročniku predati t.i. teste za zagotavljanje kakovosti delovanja sistema, s katerimi lahko uporabnik preverja pravilnost in kakovost delovanja strojne in programske opreme.

Ponudnik mora opraviti zagon in preizkus funkcionalnega delovanja vse nameščene opreme, pri čemer mora oprema dosegati vse zahtevane parametre.

Ponudnik mora uporabniku predati vso tehnično in A-testno dokumentacijo.

Ponudnik mora zagotoviti, da bo vsa oprema dobavljena pod pogoji določenimi v razpisni dokumentaciji in v vzorcu pogodbe.

  - Ogled lokacije

Naročnik omogoča ogled lokacije izvedbe predmeta javnega naročila, zato da se ponudniki seznanijo z vsemi okoliščinami in jih ustrezno upoštevajo pri pripravi ponudbe oziroma ponudbene cene z vključitvijo vseh stroškov, potrebnih za uspešno izvedbo javnega naročila. Ponudnik, ki ogleda ne bo opravil, lahko kljub temu odda ponudbo, vendar mu naročnik (v primeru, da mu bo kot najugodnejšemu ponudniku oddal naročilo) ne bo priznaval dodatnih stroškov oz. del iz naslova nepoznavanja okoliščin (ki bi ponudniku lahko bile oz. bi mu morale biti poznane, če bi ogled opravil).

Za zainteresirane ponudnike bo organiziran ogled lokacije dne 17. 11. 2025

Naslov: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj.

Zbor ob 10:00 uri pred vhodom 8 Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj.

Za udeležbo na ogledu je potrebna predhodna prijava pri:

- mateja.horvat@sb-ptuj.si.

Ogled ponudnik opravi na lastno odgovornost in lastne stroške.

Na ogledu je prepovedano fotografiranje ali snemanje. Ogled ni namenjen pojasnjevanju odprtih vprašanj, saj komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila ali pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

  - Vrsta postopka

Odprti postopek po 40. členu ZJN-3.

  - Tehnične specifikacije

Skladno s šestim odstavkom 68. člena ZJN-3 v popisih oz. specifikacijah del in opreme, kjer so navedeni elementi, kot so blagovna znamka, patent, tip ali proizvajalec, dodajamo navedbo »kot na primer«, kar pomeni, da morajo biti ponujeni elementi najmanj enakovredni elementom, navedenim v naročnikovih postavkah, glede tehničnih karakteristik in kakovosti.

  - Rok za postavljanje vprašanj, oddaja in odpiranje ponudb

  - Rok za postavljanje vprašanj

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oz. kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do datuma in ure, razvidnima iz objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil.

Na zahteve za pojasnila oz. druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki popravkov oz. dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

  - Rok in način za oddajo ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 4 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI, ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do datuma in ure, razvidnima iz objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

  - Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na dan in ob uri, razvidnima iz objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena« v del »Predračun«.

  - Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti veljavna do 31. 3. 2026.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

  - Sodelovanje

Kot ponudnik lahko v postopku oddaje javnega naročila odda ponudbo vsak gospodarski ali drug subjekt, ki je pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja in izpolnjuje pogoje iz te razpisne dokumentacije.

  - Kontaktna oseba naročnika

Simona Lebar Planec

tel.: 02/74 91 617

e-mail: simona.lebar.planec@sb-ptuj.si

Kontaktna oseba je navedena le za primer tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem ali uporabo razpisne dokumentacije oz. v zvezi z dogovorom glede ogleda lokacije izvedbe predmeta javnega naročila. V zvezi z vsebinskimi pojasnili razpisne dokumentacije glej določila v splošnem delu navodil za izdelavo ponudbe.

- Navodila za izdelavo ponudbe

- Vsebina ponudbe

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo v nadaljevanju tega poglavja našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem, vzorcem, dokumentom in drugim navodilom iz te razpisne dokumentacije. Ponudba mora biti izdelana in oddana v skladu z zahtevami naročnika iz te razpisne dokumentacije.

  - Obvezni deli ponudbe

- Izpolnjen obrazec »ESPD« ponudnika

Naložiti v razdelek »ESPD«

- Izpolnjen obrazec »ESPD« ostalih izvajalcev

Naložiti v razdelek »ESPD«

- Izpolnjen obrazec »Ponudba« - priloga 1

Naložiti v razdelek »Ostale priloge«

- Izpolnjen obrazec »Predračun« - priloga 2

Naložiti v razdelek »Predračun«

- Osnovne zahteve naročnika – priloga 3

Naložiti v razdelek »Ostale priloge«

- Izpolnjen obrazec Soglasje podizvajalca – priloga 4

Naložiti v razdelek »Ostale priloge«

- Referenčna lista  Izjava o tehnični sposobnosti – priloga 5

Naložiti v razdelek »Ostale priloge«);

- Izjava o uspešni dobavi in montaži opreme (vzorec) – priloga 5A

Naložiti v razdelek »Ostale priloge«);

- Zavarovanje za resnost ponudbe – priloga 6

Naložiti v razdelek »Ostale priloge«

- Izjava ponudnika o ponujeni garancijski dobi – lastna izjava ponudnika

Naložiti v razdelek »Ostale priloge«;

- Tehnični listi oz. druga tehnična dokumentacija

Naložiti v razdelek »Ostale priloge«);

- Podatki o znamki in modelu aparata, ki ga ponudnik ponuja – lastna priloga ponudnika

Naložiti v razdelek »Ostale priloge«;

- Izjava o zastopstvu, servisu in vzdrževanju sistema – priloga 9

Naložiti v razdelek »Ostale priloge«;

- Popis rednih preventivnih pregledov – lastna priloga

Naložiti v razdelek »Ostale priloge«;

- Vzorec pogodbe o dobavi in namestitvi robotiziranega sistema za pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil za lekarno SB Ptuj

Naložiti v razdelek »Ostale priloge«;

- Vzorec pogodbe o integraciji robotiziranega sistema v bolnišnični hospitalni in poslovni ERP informacijski sistem, šolanje kadra in vzdrževanje

Naložiti v razdelek »Ostale priloge«;

  - Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih ponudnik predloži na poziv naročnika

Opomba: Dokazila ponudnik predloži na zahtevo naročnika, lahko pa jih predloži že ob oddaji ponudbe in sicer jih naloži v razdelek »Drugi dokumenti«

  - Drugi obrazci in vzorci naročnika

- Izjava o lastništvu (vzorec – priloga 10)

- Izjava o odsotnosti osebnih povezav (vzorec – priloga 11)

- Izjava gospodarskega subjekta (vzorec – priloga 12)

  - Izvedba posla s partnerjem in/ali podizvajalcem

- Akt o skupnem nastopanju

- Dogovor med izvajalcem in podizvajalcem o nameri izvedbe posla

  - Druge priloge

- Izpis iz ustreznega sodnega registra glede izpolnjevanja pogoja iz točke B.III.2.2.

- Dokazilo o registraciji ustrezne dejavnosti ponudnika, če le-ta ni razvidna iz javnih uradnih evidenc (AJPES e-PRS)

- Drugo – če je tako zahtevano v tej razpisni dokumentaciji oz. to opredli naročnik v pozivu k dopolnitvi ponudbe

- Opredelitev javnega naročila

  - Roki in kraj izvedbe javnega naročila

Rok za dobavo in namestitev robotiziranega sistema za pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil za lekarno SB Ptuj:

Največ šest (6) mesecev od sklenitve pogodbe. Ponudnik lahko ponudi krajši dobavni rok.

Vzdrževanje na način »All inclusive«

Ponudnik mora za vso dobavljeno opremo zagotoviti pogarancijsko vzdrževanje na način »All inclusive« in sicer šest (6) let po izteku dvanajst (12) mesečnega garancijskega roka (oz. kasneje, če ponudnik ponudi daljši garancijski rok).

Kraj izvedbe javnega naročila: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj.

## 2. Opis predmeta javnega naročila

Predmet javnega naročila je nabava robotiziranega sistema za pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil za lekarno SB Ptuj, integracija v bolnišnični hospitalni in poslovni ERP informacijski sistem, šolanje kadra in vzdrževanje na način »All inclusive« v obdobju šestih (6) let po poteku garancijske dobe.

Zahteve naročnika v zvezi s predmetom naročila so razvidne iz predračuna in tehničnih specifikacij, ki sta del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za dobavo robotiziranega sistema za pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil za lekarno SB Ptuj ter ločeno pogodbo za integracijo v bolnišnični hospitalni in poslovni ERP informacijski sistem, šolanje kadra ter vzdrževanje opreme na način »All inclusive« v obdobju šestih (6) let po poteku garancijske dobe.

  - Način izvajanja del

Ponudnik lahko predmetno javno naročilo v celoti izvede sam ali pa ga izvede skupaj s partnerji ali podizvajalci.

V primeru, da ponudnik v svoji ponudbi poda izjavo, da predmeta javnega naročila ne bo izvajal s podizvajalci, le-ti pa se bodo pojavili v teku izvajanja pogodbe, bo naročnik smatral, da je ponudnik podal neresnično izjavo, in bo Državni revizijski komisiji predlagal uvedbo prekrškovnega postopka, kar je lahko razlog za razvezo pogodbe.

  - Izvajanje plačil

Naročnik bo plačila za poravnavo obveznosti iz predmetnega javnega naročila izvedel na naslednji način:

- v enkratnem pogodbenem znesku v tridesetih (30) dneh po izstavitvi računa za dobavo in montažo robotiziranega sistema za pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil za lekarno SB Ptuj;

- v enkratnem pogodbenem znesku v tridesetih (30) dneh po izstavitvi računa za integracijo v bolnišnični hospitalni in poslovni ERP informacijski sistem ter za izvedeno šolanje kadra,

- v tridesetih (30) dneh po izstavitvi vsakokratnega mesečnega računa za »All inclusive« pogarancijskega vzdrževanja.

Naročnik bo opravljeno storitev oz. dobavljeno opremo plačal na podlagi izstavljenega e-računa. Za datum prejema e-računa se šteje datum, ko je izvajalec račun pravilno in z ustreznimi prilogami oddal na UJPnet. Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega e-računa.

  - Oblikovanje cene ponudbe

Ponudnik mora vse cene navesti v evrih.

Neto cena je fiksna in dokončna. Končna cena mora vključevati vse stroške ponudnika, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta javnega naročila (nabavno vrednost opreme z vsemi popusti, dajatvami, davki, stroški zavarovanja, prevoznimi stroški, stroški količinskega in kakovostnega prevzema ter stroški vseh ostalih aktivnosti, vezanih na zahteve naročnika v razpisni dokumentaciji in vzorcih pogodb).

Ponudbena vrednost je oblikovana po pariteti DDP, dostavljeno in razloženo z vsemi elementi pri naročniku/uporabniku.

Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki ne bodo zajeti v ponudbeni ceni.

- Navodila za izdelavo ponudbe

Kjer v razpisni dokumentaciji ni drugače zapisano, oddajajo partnerji in podizvajalci ponudnika enaka dokazila o izpolnjevanju pogojev, kot ponudnik.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni in odražati aktualno stanje.

Način oddaje posameznih dokumentov je podrobneje opredeljen v točki B.IV. te razpisne dokumentacije.

  - Ponudbeni obrazci

  - Obrazec »Predračun«

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih zahtev naročnika, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve (2) decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške in dajatve).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« pa naloži datoteko v obliki word, excel ali pdf. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

  - Pogoji in dokazila

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (vključno s skupnimi ponudniki in podizvajalci, če je to za njih posebej zahtevano) za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila. Ponudniki izpolnjevanje pogojev dokažejo z dokumenti kot sledi v nadaljevanju.

  - Razlogi za izključitev

V nadaljevanju so opredeljeni razlogi za izključitev ponudnika v skladu z določili 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko ponudnika izključi tudi v primerih, ki niso navedeni v tej razpisni dokumentaciji, in za katere tako določa šesti odstavek 75. člena ZJN-3.

| a) Ponudnik oz. osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali, ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, morajo izkazati, da mu oz. ji ni bila izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj naštetih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Naročnik bo naknadno zahteval podatke, ki jih potrebuje za preveritev zakonitih zastopnikov, v kolikor le ti ne bodo izkazani v ponudbeni dokumentaciji (npr. v ESPD obrazcu). |  |
| --- | --- |
| DOKAZILO: | ESPD obrazec |

| b) Ponudnik izkazuje, da izpolnjuje vse obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje pogoja, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudb. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe. |  |
| --- | --- |
| DOKAZILO: | ESPD obrazec |

| c) Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz 110. člena ZJN-3. |  |
| --- | --- |
| DOKAZILO: | ESPD obrazec |

| d) Ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. |  |
| --- | --- |
| DOKAZILO: | ESPD obrazec |

| e) Ponudnik ni v enem od naslednjih položajev: - nad ponudnikom se ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije o zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelja ali sodišče, ali - so ponudnikove poslovne dejavnosti začasno ustavljene ali - se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami kot v prvih dveh alinejah. |  |
| --- | --- |
| DOKAZILO: | ESPD obrazec |

| f) Naročnik bo iz postopka javnega naročila izključil ponudnika tudi v naslednjih primerih: - če naročnik na kakršen koli način izkaže, da je ponudnik kršil obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN -3, ali - če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco (alineja č) šestega odstavka 75. člena ZJN-3) ali - če je ponudnik kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3. |  |
| --- | --- |
| DOKAZILO: | ESPD obrazec |

| g) V skladu z določilom prvega odstavka 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, je prepovedano dodeljevanje ali nadaljnje izvajanje kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb: - ruskim državljanom ali fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji; - pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali - fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka, vključno s podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila. |  |
| --- | --- |
| DOKAZILO: | »Izjava gospodarskega subjekta« (priloga 12) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. |

  - Poklicna sposobnost ponudnika

| Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu. |  |
| --- | --- |
| DOKAZILO: | ESPD obrazec (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi. ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika opreme zahteval predložitev dokazila o izpolnjevanju pogoja, ki ga izda pristojni organ v državi sedeža (npr. potrdilo). |

  - Tehnična sposobnost ponudnika

| - Ponudnik ali proizvajalec mora izkazati, da je bil robotiziran sistem za pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil z avtomatiziranimi omaricami istega proizvajalca, kot ga ponudnik ponuja v okviru tega javnega naročila, že dobavljen in v uporabi vsaj šest (6) mesecev (šteto od datuma primopredaje opreme). Primopredaja opreme mora biti izvedena v obdobju štirih (4) let pred rokom za oddajo ponudb. Ni potrebno, da gre za enak tip ali model opreme, kot se ponuja v okviru tega naročila, vendar mora sistem predstavljati rešitev iste vrste in namena. Oprema mora biti dobavljena in v uporabi pri vsaj treh (3) uporabnikih v objektih, ki po klasifikaciji CC-SI spadajo v skupino 1264 – Stavbe za zdravstveno oskrbo, v državah Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora. Uporabniki morajo biti z njenim delovanjem zadovoljni, kar se izkaže z referenčnimi potrdili. Referenčno potrdilo iz razpisne dokumentacije naročnika je vzorčni obrazec. Ponudnik lahko dokazila o izpolnjevanju referenčnih zahtev predloži na drugem obrazcu ali dokumentu, vendar pa morajo biti izkazani vsi podatki, ki so zahtevani v obrazcu, ki ga je pripravil naročnik. Referenčno potrdilo mora biti fizično ali elektronsko podpisano s strani potrjevalca reference. Upoštevajo se tudi reference, ki jih je ponudnik pridobil kot podizvajalec, pri čemer mora referenco potrditi končni naročnik storitve - lastnik objekta oz. naročnik opreme in ne glavni izvajalec storitve oz. dobave opreme. V kolikor se v času izvajanja pogodbe (v primeru izbora) zamenja eden od partnerjev oz. eden od podizvajalcev, ki izkazuje reference ob oddaji ponudbe, se mora nadomestiti s partnerjem oz. s podizvajalcem, ki izkazuje ustrezne reference v skladu s to dokumentacijo. 2. Ponudnik zagotavlja pooblaščen in usposobljen servis (pooblaščen s strani proizvajalca opreme!), ki zagotavlja odzivne čase in čase odprav napak, okvar v skladu z zahtevami naročnika, pri čemer mora ponudnik v primeru servisa iz tujine zagotoviti komunikacijo med naročnikom in servisom izključno v slovenskem jeziku, na svoje stroške. |  |
| --- | --- |
| DOKAZILO – ob oddaji ponudbe: | Obrazec: Referenčna lista Izjava o tehnični sposobnosti – priloga 5 (točka 1) Obrazec: Izjava o zastopstvu, servisu in vzdrževanju aparata – priloga 9 (točka 2) |
| DOKAZILO – v fazi preverjanja | Obrazci: Izjava o uspešni dobavi in montaži opreme – priloga 5A |
| Opomba: | Ponudnik lahko dokazila o izpolnjevanju referenčnih zahtev predloži na drugem obrazcu ali dokumentu, vendar pa morajo biti izkazani vsi podatki, ki so zahtevani v obrazcu »Potrditev referenc ponudnika« |
| Partnerji v skupni ponudbi | Posamezni pogoj mora v CELOTI izpolnjevati VSAJ EDEN od partnerjev v skupni ponudbi ali eden od podizvajalcev. |
| Podizvajalci |  |

  - Finančna zavarovanja (garancije)

  - Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Zavarovanje za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti skupaj s ponudbo v sistem e-JN. Višina zavarovanja za resnost ponudbe znaša 15.000,00 EUR in mora veljati do 31. 3. 2026.

Naročnik JZZSBP bo zavarovanje za resnost ponudbe unovčil v naslednjih primerih:

- če bo ponudnik umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti ali

- če ponudnik na poziv naročnika ne bo podpisal pogodbe z naročnikom/uporabnikom ali

- če ponudnik ne bo predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Finančno zavarovanje je lahko v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja, ki jo/ga izda banka oz. zavarovalnica v državi naročnika. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Uporabljena valuta je EUR. Zavarovanje lahko izbrani ponudnik predloži na priloženih vzorcih iz dokumentacije ali na svojih obrazcih, ki pa vsebinsko ne smejo odstopati od priloženih vzorcev, pri čemer se upoštevajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

V primeru, če ponudba zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe ne bo vsebovala ali ta ne bo skladna z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem iz razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo kot nedopustno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja ponudb.

  - Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v petnajstih (15) dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % v posamezni pogodbi določene pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo vsaj 30 dni daljšo od končnega roka za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje je lahko v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja, ki jo/ga izda banka oz. zavarovalnica v državi naročnika. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Uporabljena valuta je EUR. Zavarovanje lahko izbrani ponudnik predloži na priloženih vzorcih iz dokumentacije ali na svojih obrazcih, ki pa vsebinsko ne smejo odstopati od priloženih vzorcev, pri čemer se upoštevajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

V kolikor finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne predloži, se šteje, da k izvedbi posla ne bo pristopil in da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Naročnik ima pravico unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti izbranega ponudnika.

Unovčenje finančnega zavarovanja ponudnika ne odvezuje obveznosti do izpolnitve pogodbenih obveznosti. V primeru unovčenja finančnega zavarovanja je izbrani ponudnik dolžan priskrbeti novo v skladu z določili razpisne dokumentacije.

V kolikor se zaradi različnih okoliščin podaljšajo roki, se mora za enako obdobje podaljšati tudi veljavnost finančnega zavarovanja, in sicer s predložitvijo novega pod istimi pogoji. V primeru, da se le te ne zagotovi, lahko naročnik unovči obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Dokazilo v fazi ponudbe: ESPD obrazec

  - Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje petnajst (15) dni po izvedeni primopredaji kot jamstvo za brezhibno delovanje oz. za odpravo napak v garancijskem roku naročniku SB Ptuj izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v višini 5 % od pogodbene vrednosti za nabavo lekarniškega robota z DDV, ki ga lahko naročnik/uporabnik unovči, če izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v tej razpisni dokumentaciji oz. v pogodbi.

Finančno zavarovanje mora veljati še vsaj 30 dni po preteku garancijskega roka, kot začetek veljavnosti garancije pa mora biti naveden datum primopredaje. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok veljavnosti finančnega zavarovanja. V primeru, da se le ta ne zagotovi, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

  - Merilo za izbor

Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo, pri čemer bo kot merilo upošteval najnižjo skupno ponudbeno ceno v EUR z DDV.

Ponudbena cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške (zavarovanje, dostave..), davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo in montažo opreme, potrebna gradbena in obrtniška dela, opravljanje vseh storitev v obdobju garancije in obdobju vzdrževanja, stroške dela, kot so stroški osebja, ki dostavijo in skrbijo za brezhibno delovanje dobavljene opreme, vsi potni stroški (tudi serviserjev, ne glede na sedež pooblaščenega serviserja) v času vzdrževanja, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila, stroški usposabljanj, ter vse ostale elemente pogodbe in vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, izdelava dokumentacije, stroškov meritev, preiskav in atestov, stroškov povezanih z montažo in zagonom aparature, zavarovanj, varnosti pri delu in drugih stroškov vse do primopredaje.

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo skupno ponudbeno vrednost, bo naročnik opravil žrebanje. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki bodo ponudili enako najnižjo skupno ponudbeno vrednost v EUR z DDV. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo izžreban prvi. Ponudnikom, za katere se izvede žreb, in ne bodo prisotni na žrebu, bo naročnik posredoval zapisnik žrebanja.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu Predračun. Če bo prišlo do razhajanj med podatki v vrednosti med Predračun in Podrobni ponudbeni predračun, bo naročnik upošteval vrednost iz Podrobni ponudbeni predračun.

- Priprava ponudbe

  - Jezik, oblika in vsebina ponudbe

  - Jezik ponudbe

Ponudniki morajo ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.

V slovenskem jeziku morajo biti predloženi vsi dokumenti z izjemo dokumentov, ki se nanašajo na tehnične zahteve (npr. certifikati, prospekti, dokazila o preizkusih in podobno), ki so lahko v angleškem jeziku.

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložena v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da to stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezen rok. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oz. uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

  - Oddaja drugih obrazcev ali izjav naročnika

(kot so: Referenčna lista ponudnika, Seznam kadrov ponudnika, Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev, ki niso vključeni v ESPD, Izjava (ne vodilnega) partnerja v skupni ponudbi o izpolnjevanju pogojev…)

  - Ponudnik mora posamezne podatke oddati na obrazcih predpisanih v teh navodilih.

  - Obrazci morajo biti fizično (podpis, žig) ali elektronsko podpisani.

  - Ponudnik mora v obrazcih izpolniti vsa prazna mesta z jasnimi tiskanimi črkami.

  - Če se obrazec izpolnjuje elektronsko, mora struktura in vsebina računalniškega izpisa ustrezati zahtevam iz originalnega obrazca.

Obrazce in izjave ponudnik naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. Izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev naloži v razdelek »Izjava – ponudnik«.

Posamezne obrazce in izjave ponudnik odda, če je tako zahtevano v tej razpisni dokumentaciji glej točko B.IV). V primeru, da pri predmetnem javnem naročilu, ponudnik ne nastopa s partnerji ali podizvajalci, za te dokumentov ne oddaja (niti praznih).

  - Ostali dokumenti oz. lastne priloge ponudnika

Med ostale dokumente oz. lastne obvezne ali neobvezne priloge ponudnika spadajo akt o skupnem nastopanju, računovodski izkazi, dogovor med izvajalcem in podizvajalcem, zavarovalne police, tehnični listi, atesti in certifikati, poročila o preizkusih, prospekti ipd..

Ponudnik dokumente naloži v razdelku »Drugi dokumenti« na način in v obliki, da so iz elektronske oblike dokumenta razvidni podatki, ki jih zahteva naročnik. Prav tako mora biti razvidno, katera institucija je dokument izdala (npr. zavarovalna polica) oz. spletni vir (npr. prospekti s spletne strani). Če je zahteva, da je dokument podpisan s strani izdajatelja (npr. certifikati), mora biti naložen popoln dokument (kot npr. sken originalnega certifikata).

Naročnik lahko v točki B.III. oz. B.IV. določi drug način oz. obliko oddaje »ostalih dokumentov«.

  - Žigosanje dokumentacije

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo žigosa v skladu z določili te razpisne dokumentacije, razen v primeru, ko ponudnik ne posluje z žigom, kar je opredeljeno v njegovem ustanovnem aktu oz. se dokumentacija podpisuje elektronsko.

  - Veljavnost dokumentov

V kolikor obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.

V primerih, ko starost dokumenta ni določena, morajo le-ti izkazovati aktualno stanje ponudnika na dan, določen za predložitev ponudbe.

  - Dokazila tujih ponudnikov

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Tuji ponudniki predložijo v razpisni dokumentaciji zahtevana ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če se v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov oz. le-ti ne zajemajo vseh primerov, ki so opredeljeni z razlogi za izključitev ponudnika, ponudnik namesto pisnega dokazila uradne institucije predloži zapriseženo izjavo prič ali svojo lastno zapriseženo izjavo. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Enako velja tudi za tuje podizvajalce.

Za način dostave dokazil iz te točke se smiselno uporabljajo druga določila te razpisne dokumentacije.

### 1.7  Preverjanje predloženih izjav in podatkov

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh izjav in podatkov, ki jih predloži ponudnik, v skladu z določili ZJN-3. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval.

Dokazil, s katerimi ponudnik izkazuje izpolnjevanje pogojev iz razpisne dokumentacije (npr. potrjene reference, dovoljenja, nekaznovanost, finančna sposobnost in podobno), ni potrebno priložiti k ponudbi – naročnik bo ponudnika k predložitvi teh dokazil pozval po potrebi v skladu z določili točke B.I.2. teh navodil. To NE velja za dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so vezani na merila, ter za dokazila vezana na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

  - Nedopustno spreminjanje razpisne dokumentacije

Vsako spreminjanje razpisne dokumentacije bo imelo za posledico izključitev ponudbe iz nadaljnjega postopka ocenjevanja kot nedopustne. K nedopustnemu spreminjanju razpisne dokumentacije med drugim sodi tudi spreminjanje, dopisovanje ali brisanje delov besedila – besedila, ki ga je zapisal oz. določil naročnik javnega naročila (na obrazcu, vzorcu pogodbe, tehničnih specifikacijah ali popisu del in podobno) in ki ni namenjeno izpolnjevanju.

Ponudba sme vsebovati le spremembe, ki so potrebne za popravilo ponudnikovih napak. V takem primeru mora popravek parafirati odgovorna oseba ponudnika.

  - Stroški priprave ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala ponudniku, ne glede na potek postopkov v zvezi s predmetnim javnim naročilom in glede na končno izbiro izvajalca javnega naročila.

  - Skupna ponudba

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem naročilu (najpozneje na poziv naročnika v fazi preverjanja ponudbe, če ni s to razpisno dokumentacijo določeno drugače). Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudb ne zahteva določene pravne oblike.

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila in sicer mora biti iz akta nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi nosilca za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe,

- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt  in njegove odgovornosti v skupni ponudbi,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji in da z njimi v celoti soglašajo,

- zaveza, da gospodarski subjekti naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Sestavni del akta o skupnem nastopanju je tudi seznam podizvajalcev ali partnerjev posameznih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.

Vsak od gospodarskih subjektov, ki nastopajo v skupni ponudbi, mora izkazovati, da zanj niso podani razlogi za izključitev, podani v 75. členu ZJN-3 in so navedeni v posebnem delu navodil za izdelavo ponudbe.

Izpolnjevanje pogojev partnerstva za sodelovanje, ki jih opredeljuje 76. člen ZJN-3 in so navedeni v posebnem delu navodil za izdelavo ponudbe, se ugotavlja na način, kot je to za posamezni pogoj določeno s to razpisno dokumentacijo.

Opomba: V primeru oddaje partnerske ponudbe se šteje, da je glavni ponudnik (nosilec posla) z oddajo ponudbe oddal ponudbo tudi v imenu in po pooblastilu ostalih ponudnikov v skupni ponudbi. Šteje se, da ostali ponudniki v skupni ponudbi, potrjujejo ponudbeno ceno s ponudbenim predračunom, vzorec pogodbe, roke za izvedbo naročila, dane garancije in podobno.

  - Podizvajalci

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim naročnik po ZJN-3 sklene pogodbo o izvedbi javnega naročil ali okvirni sporazum, izvaja gradnjo oz. storitev ali dobavlja blago, ki je neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, jih mora navesti v ponudbi.

Ponudnik mora za vsakega podizvajalca, ki ga navede v ponudbi, navesti oz. dostaviti naslednje podatke oz. dokumente, na način, kot je to opredeljeno v tej razpisni dokumentaciji

- ESPD ali drug s to razpisno dokumentacijo zahtevan obrazec (izjavo) izpolnjen s strani podizvajalca (ob preložitvi ponudbe).

- Dogovor med izvajalcem in podizvajalcem o nameri izvedbe posla, v katerem morajo biti navedeni najmanj naslednji podatki: predmet, količina, vrednost, delež posla, kraj in rok izvedbe (najpozneje na poziv naročnika v fazi preverjanja ponudbe, če ni s to razpisno dokumentacijo določeno drugače).

- Ostale podatke oz. dokumente, če je tako zahtevano v tej razpisni dokumentaciji (na poziv naročnika v fazi preverjanja ponudbe, če ni s to razpisno dokumentacijo določeno drugače).

V primeru, da bo ponudnik izbran za izvedbo javnega naročila, bo moral ob podpisu pogodbe predložiti pogodbo med izvajalcem in podizvajalcem, kot je to opredeljeno v vzorcu pogodbe.

Ponudnik z oddajo ponudbe in podpisom krovne izjave potrjuje, da je v primeru podajanja popusta na ponudbeno ceno, pridobil predhodno soglasje podizvajalca k znižanju ponudbene cene tudi v delu, ki ga bo izvedel podizvajalec. Popust na ponudbeno ceno se upošteva tudi na vrednost del, ki jih izvede podizvajalec.

Pogoji, ki jih morajo, poleg pogojev določenih v ZJN-3 kot obveznih, izpolnjevati podizvajalci ponudnika, so opredeljeni v posebnem delu navodil za izdelavo ponudbe.

Izbrani ponudnik mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem, pred spremembo oz. uvedbo podizvajalca o tem pridobiti pisno privolitev naročnika. Morebitno zavrnitev zamenjave podizvajalca oz. vključitev novega podizvajalca bo naročnik glavnega izvajalca obvestil najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Vsak na novo nominiran podizvajalec (zamenjava ali nov podizvajalec) mora izpolnjevati vse pogoje, ki so bili določeni za prvotnega podizvajalca. Kjer je izpolnjevanje pogojev vezano na točno določen datum, se upošteva datum, ko je glavni izvajalec naročniku podal pisni predlog za zamenjavo oz. uvedbo novega podizvajalca.

  - Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Naročnik bo v primeru, če se bo ponudnik skliceval na zmogljivosti drugih subjektov, ravnal v skladu z 81. členom ZJN-3.

  - Določbe ZIntPK

Naročnik bo pri oddaji javnega naročila upošteval določila Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni lis RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 - ZZPri, v nadaljevanju: ZIntPK).

Zapisano velja za ponudnika ter vse partnerje in podizvajalce v skupni ponudbi.

Ponudnik lahko namesto pripravljenih izjav uporabi lastno izjavo, pri čemer mora biti vsebina le-te identična vzorcu izjav iz te razpisne dokumentacije.

  - Podatki o lastništvu

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Dokazilo: »Izjava o lastništvu« (vzorec – priloga 10)

  - Izjava o odsotnosti osebnih povezav

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati izjavo, da navedeni gospodarski subjekt ni (oz. kot s.p. ni) povezan s funkcionarjem naročnika in po svojem vedenju ni (oz. kot s.p. ni) povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, da bi bil funkcionar naročnika ali družinski član funkcionarja naročnika v gospodarskem subjektu:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Dokazilo: »Izjava o odsotnosti osebnih povezav« (vzorec – priloga 11)

  - Protikorupcijska klavzula

Prvi odstavek 14. člena ZIntPK: Naročnik bo iz postopka izbora izključil ponudbe ponudnikov, ko obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali druga oseba v njegovem imenu delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli (premoženjsko ali nepremoženjsko) korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede prijave pred, med ali po izbiri ponudnika.

  - Odločitev in obvestilo o oddaji javnega naročila

Naročnik bo po končanem preverjanju in ocenjevanju ponudb vse ponudnike obvestil o sprejeti odločitvi glede oddaje javnega naročila.

Odločitev se objavi na Portalu javnih naročil in se z dnem objave šteje za vročeno vsem ponudnikom.

Naročnik ponudnike opozarja, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

  - Sklenitev pogodbe in sprememba pogodbe

### 7.1. Sklenitev pogodbe

Naročnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila najugodnejšega ponudnika pozval k podpisu pogodb, katere vsebina je v skladu z določili vzorcev pogodb iz te razpisne dokumentacije.

V kolikor izbrani ponudnik podpisanih pogodb naročniku ne vrne najpozneje v petih (5) delovnih dneh od prejema pogodb v podpis, lahko naročnik sklepa, da ponudnik od podpisa pogodb odstopa in unovči finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

### 7.2. Ničnost pogodbe

Sklenjena pogodba je nična, v kolikor se ugotovi, da je pri pogodbi kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

### 7.3. Sprememba pogodbe brez novega postopka

Pogodba se v teku izvajanja lahko spremeni brez novega postopka javnega naročanja v primerih, kot jih določa ZJN-3 v 95. členu.

  - Sprememba pogodbe s postopkom s pogajanji brez predhodne objave

Naročnik si v fazi izvajanja pogodbe na podlagi predmetnega javnega naročila v skladu z določili ZJN-3 pridržuje pravico do izvedbe postopka s pogajanji brez predhodne objave z obstoječim izvajalcem, v kolikor bo tekom izvajanja pogodbe nastopila potreba po novih gradnjah, storitvah oz. nabavah, ki so predmet javnega naročila, ki pomenijo ponovitev podobnih gradenj, storitev oz. dobav in so te dodatne gradnje, storitve oz. dobave v skladu z osnovnim javnim naročilom.

  - Zaupnost podatkov in postopka

Podatki, ki jih bo ponudnik pravilno označil za zaupne oz. kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene tega postopka javnega naročanja in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so vključene v postopek predmetnega javnega naročila.

Kot zaupno oz. poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente ali dele dokumentov, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter druge poslovne podatke, ki so na podlagi 39. in 40 člena ZGD-1 s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni oz. opredeljeni kot zaupni oz. poslovna skrivnost.

Naročnik bo v primeru, da bi razkritje ponudniku lahko povzročilo škodo, kot zaupne oz. poslovno skrivnost obravnaval tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju podatkov oz. jih bo ponudnik kot zaupne oz. poslovno skrivnost označil na drug nedvoumen način.

Naročnik opozarja ponudnike, da so na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3, javni podatki specifikacije ponujene opreme, storitev ali gradenj, količine iz te specifikacije, cene na enoto, vrednosti posameznih postavk, skupna vrednost ponudbe ter vsi tisti podatki, ki vplivajo na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

  - Pravno varstvo

Pravno varstvo v postopkih javnih naročil ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za predložitev ponudb.

Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen in vsebovati vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN, vloži pa se ga preko portala eRevizija – ustrezna povezava je vzpostavljena na portalu javnih naročil v dosjeju predmetnega javnega naročila.

Višina takse je 4.000,00 EUR in se plača na transakcijski račun Ministrstva za finance, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, IBAN: SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT KODA: BSLJSI2X, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (št. javnega naročila + leto) – taksa za predrevizijski postopek.

Direktorica naročnika JZZSBP:

Anica Užmah, mag. posl. ved

PRILOGA 1

ponudba

Predmet javnega naročila:

»Nabava lekarniškega robota«

# 1. ponudba št.       Z DNE

Ponudbo oddajamo: (se označi z X)

☐ Samostojno

☐ Skupno ponudbo

☐ S podizvajalci

# 2. Osnovni podatki o PONUDNIKU

| Popoln naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Kontaktna oseba v zvezi s ponudbo: |  |
| Telefonska številka kontaktne osebe: |  |
| E-pošta kontaktne osebe: |  |

## 2.1 Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov | Funkcija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

  - Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki

| Zap. št. | Ime in priimek | Funkcija | Vrsta podpisnika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

- SKUPNA PONUDBA

Ponudnik točko 3 izpolni v primeru, da nastopa v konzorciju več ponudnikov (skupna ponudba).

Pri javnem naročilu z oznako       sodelujemo naslednji gospodarski subjekti:

Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na en gospodarski subjekt iz skupne ponudbe in sicer:

(navesti firmo in naslov gospodarskega subjekta)

Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na vse gospodarske subjekta iz skupne ponudbe*.

* Gospodarski subjekt označi (obkroži, prečrta,…) točko a.) ali točko b.), ter v primeru, da označi točko a.) vpiše zahtevani podatek.

3.1 POSLOVNI PODATKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IZ SKUPNE PONUDBE**

3.1.1 PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

| Popoln naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Naslov gospodarskega subjekta: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefonska številka: |  |
| E-pošta: |  |
| Kontaktna oseba: |  |

    - OSEBE, KI SO ČLANICE UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA ALI KI IMAJO POOBLASTILA ZA NJEGOVO ZASTOPANJE ALI ODLOČANJE ALI NADZOR V NJEM

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov | Funkcija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

    - PODPISNIKI POGODBE Z NAVEDBO FUNKCIJE TER NAVEDBO ALI SO SAMOSTOJNI OZIROMA KOLEKTIVNI PODPISNIKI

| Zap. št. | Ime in priimek | Funkcija | Vrsta podpisnika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

** Točko 3.1 izpolnijo vsi ponudniki v skupini ponudnikov, razen vodilnega ponudnika, ki izpolni točko 2. Ponudnik točko 3.1 izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je partnerjev v skupni ponudbi.

- UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

Ponudnik točko 4 izpolni v primeru, da bo pri izvedbi javnega naročila sodeloval s podizvajalci.

Pri javnem naročilu z oznako       bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

| Št. | Naziv podizvajalca |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

4.1 POSLOVNI PODATKI O PODIZVAJALCU***

4.1.1 OSNOVNI PODATKI O PODIZVAJALCU

| Popoln naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefonska številka: |  |
| E-pošta: |  |
| Kontaktna oseba: |  |

4.1.2 PODATKI O DELIH PODIZVAJALCA

Podatki iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3, ki jih ponudnik za podizvajalca navede v nadaljevanju te točke, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila.

VRSTA DEL OZ. NALOG, KI JIH BO OPRAVLJAL PODIZVAJALEC:

- PREDMET:      ;  DELEŽ  V %      ; VREDNOST TEH DEL:       v EUR z DDV,

- PREDMET:      ;  DELEŽ  V %      ; VREDNOST TEH DEL:       v EUR z DDV

- PREDMET:      ;  DELEŽ  V %      ; VREDNOST TEH DEL:       v EUR z DDV,

*** Ponudnik točko 4.1 izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je podizvajalcev, ki sodelujejo v ponudbi.

Ponudba velja do 31. 3. 2026.

Kraj:      								Podpisnik:

Datum:      								_________________

Podpis:

PRILOGA 2

# PREDRAČUN

PONUDNIK:

(naziv ponudnika, naslov)

| Predmet javnega naročila: »Nabava lekarniškega robota« |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZAP. ŠT.; ARTIKEL/STORITEV; EM; KOLIČINA; Cena/EM brez DDV; DDV/EM v EUR; Cena/EM z DDV; SKUPNA VREDNOST brez DDV; SKUPNA VREDNOST z DDV. v EUR; v EUR; v EUR; v EUR. 1; 2; 3; 4; 5; 6=5*22%; 7=5+6; 8=4*5; 9=4*7. I.; LEKARNIŠKI ROBOT; kpl; 1. II.; INTEGRACIJA V BOLNIŠNIČNI HOSPITALNI IN POSLOVNI ERP INFORMACIJSKI SISTEM; kpl; 1. III.; ŠOLANJE KADRA; kpl; 1. IV.; POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE OPREME »ALL INCLUSIVE« V OBDOBJU ŠEST (6) LET; mesec; 72. SKUPNA VREDNOST brez DDV (v EUR):. SKUPNA VREDNOST DDV (v EUR):. SKUPNA VREDNOST z DDV (v EUR):. Opomba: - Ponujen sistem mora izpolnjevati zahteve skladno s tehničnimi zahtevami naročnika – priloga 3. - Ponudnik mora k ponudbi predložiti lasten obrazec, v katerem opredeli znamko in model opreme, ki jo ponuja. - Neto cene iz posameznih postavk predračuna so fiksne in dokončne. Cena mora vključevati vse stroške ponudnika, ki so potrebni za izvedbo predmeta javnega naročila (nabavno vrednost opreme z vsemi popusti, dajatvami, davki, stroški zavarovanja, prevoznimi stroški, stroške integracije v bolnišnični hospitalni in poslovni ERP informacijski sistem, količinskega in kakovostnega prevzema, stroške izobraževanja uporabnikov, stroške »All inclusive« vzdrževanja ter stroške vseh ostalih aktivnosti, vezanih na zahteve naročnika v razpisni dokumentaciji in pogodbi). Ponudbena vrednost je oblikovana pa pariteti DDP, razloženo in montirano in integrirano z vsemi elementi in priključki pri naročniku/uporabniku. Datum: Žig Odgovorna oseba ponudnika: |

PRILOGA 3

OSNOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA

Kot dokazilo mora ponudnik v ponudbi predložiti priloge iz katerih je razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika: opisi opreme/prospektni material /katalogi proizvajalca/ tehnična dokumentacija v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku ali navodila za uporabo in morebitna zahtevana dokazila (certifikati), referenčne izjave,…, iz katerih bodo jasno razvidne vse strokovno tehnične karakteristike ponujene opreme, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh naročnikovih tehničnih zahtev. Dovoljeno je tudi dokazovanje s pomočjo posnetkov in fotografij. Izjemoma, če gre za specifiko sestava po zahtevah naročnika in določenih podatkov ni v tehnični dokumentaciji proizvajalca, naročnik dopušča predložitev izjave proizvajalca opreme.

Pri vsaki strokovno tehnični zahtevi mora biti obvezno navedena stran v ponudbi oziroma prospektu/ katalogu ali drugem dokumentu iz katere je jasno razvidno izpolnjevanje določenega naročnikovega pogoja. Ponudnik v priloženem prospektnem materialu/katalogu/tehnični dokumentaciji označi zaporedno številko zahteve.

Za ponujeno opremo mora ponudnik navesti oziroma mora biti iz ponudbe razvidno:

- naziv proizvajalca,

- naziv in model opreme in

- leto proizvodnje.

Ponujen sistem mora biti iz redne proizvodnje, še nikoli uporabljan in ne sme biti prototip ali naprava brez ustrezne dokumentacije.

Ponujen sistem morat imeti veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo EU in evropskimi standardi.

| Tabela 1: Tehnične zahteve naročnika |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zap. št. | - SISTEM ZA ROBOTIZIRANO PRIPRAVO, SHRANJEVANJE IN RAZDELJEVAJE ZDRAVIL V LEKARNI | Številka strani v priloženem katalogu in/ali prospektnem materialu in/ali prospektno tehnični dokumentaciji proizvajalca, posnetki/fotografije, kjer je jasno razviden navedeni opis/podatek: |
| 1.1 | Avtomatiziran sistem skladiščenja s pripravo dobav zdravil na bolnišnične oddelke z dvema robotskima rokama za iznos zdravil |  |
| 1.1.1 | Sistem je načrtovan in izdelan po meri tako, da natančno ustreza prostorskim, kapacitivnim zahtevam naročnika. Sistem sestavljata: - Glavni skladiščni sistem z dvema robotskima rokama za iznos zdravil, ki omogočata hkratno delovanje obeh robotskih rok za isto naročilo, - Sistem za avtomatiziran vnos zdravil. Maksimalne dimenzije glavnega sistema, kot izhaja iz priloženega tlorisa lekarne, so: 640 cm (dolžina) x 165 cm (širina) x 255 cm (višina). |  |
|  | Glavni sistem ima: |  |
| 1.1.2 | Kaotičen princip skladiščenja: pakiranja se na police zlagajo čim bolj optimalno glede na obstoječi skladiščni prostor. |  |
| 1.1.3 | 2 elektronsko vodeni robotski roki za iznos zdravil. |  |
| 1.1.4 | Možnost naknadne nadgraditve sistema v tandem sistem z dvema glavnima skladiščnima sistemoma, ki delujeta sinhrono. |  |
| 1.1.5 | Že pripravljen koncept skladiščenja zdravil po FEFO metodi (First Expired – First Out): izskladišči se najprej pakiranja z najkrajšim rokom uporabnosti. |  |
| 1.1.6 | 1 modul za hitri ročni vnos pakiranj s čitalcem 2D črtnih kod na krajši stranici, kjer se sistem upravlja. |  |
| 1.1.7 | 1 vhodna vrata za osebje in serviserje na krajši stranici, kjer se sistem upravlja. |  |
| 1.1.8 | Čistilni modul za avtomatsko čiščenje polic min. 1x mesečno. |  |
| 1.1.9 | Ročni vnos pakiranj z modulom za hitri ročni vnos: sposobnost ročnega vnosa enega pakiranja v času do 5 sekund. |  |
| 1.1.10 | Možnost delovanja na enofazni izmenični napetosti 230 V. V kolikor ponudnik ponuja sistem, ki deluje na trifaznem toku (400 V), mora ponudnik sam zagotoviti in v celoti kriti stroške zamenjave obstoječih kablov do elektro omare (približno 30 m kabla) ter izvedbe vseh potrebnih priključkov v elektro razdelilni omari. |  |
| 1.1.11 | Vgrajen vmesnik proizvajalca avtomatiziranega lekarniškega skladišča za odčitavanje in dekodiranje edinstvene oznake v obliki 2D črtne kode zdravil v sistemu zagotavljanja avtentičnosti in varnosti zdravil skladen z nacionalnim informacijskim sistemom za preprečevanje vstopa ponarejenih zdravil Zavoda za preverjanje avtentičnosti zdravil. |  |
| 1.1.12 | Ponastavljanje razmika med policami in dodajanje novih polic z namenom optimizacije kapacitete ob spremembah strukture velikosti pakiranj, katere izvajalec lahko po potrebi prilagodi ob rednih vzdrževalnih obiskih v primeru sprememb velikosti novih pakiranj. |  |
| 1.1.13 | Možnost direktnega izskladiščenja na vse štiri stranice avtomatiziranega sistema brez pri čemer se lahko uporabe poslužuje tudi transportnih trakov, drč in spiral (možno naknadno dodajanje direktnih izhodnih mest na drugih stranicah). |  |
| 1.1.14 | Obratovanje z nizko porabo energije v celotnem času obratovanja. Poraba električne energije v fazi delovanja za avtomatiziran vnos in avtomatizirano skladišče skupno ne presega 1,0 kWh. |  |
| 1.1.15 | Nivo hrupa, ki ga povzroča avtomatiziran sistem skladiščenja ne presega 51 dB na delovnem mestu. |  |
| 1.1.16 | Možnost upravljanja uporabniških pravic (izdaja in vnos zdravil, vstop v robota, konfiguriranje sistema, odpravljanje napak). |  |
| 1.1.17 | Integrirana programska podpora sistema omogoča pregled zaloge zdravil po mesecih zapadlosti roka uporabe, zasedenosti sistema po strukturi velikosti pakiranj, hitro izdajo serije zdravil v primeru odpoklica zdravila. |  |
| 1.1.18 | Možnost instalacije hladilne enote. |  |
| 1.1.19 | Avtomatizirano skladišče mora imeti možnost direktne povezave z obstoječim sistemom cevne pošte proizvajalca Aerocom (ponudnik vpiše tudi dva referenčna naročnika pri katerih je izvedel povezavo obeh sistemov). |  |
| 1.1.20 | Skupno kapaciteto skladiščenja minimalno 10.000 pakiranj zdravil različnih dimenzij (pri izračunu kapacitete se upošteva struktura različnih dimenzij pakiranj, ki jo lahko ponudniki pridobijo iz podatkov iz Slovenije ali drugih evropskih državah, kot sta npr. Nemčija ali Italija pri izračunu kapacitete se upošteva naročnikova struktura različnih dimenzij pakiranj, ki se nahaja v samostojni xls dat.). |  |
| 1.1.21 | Sposobnost izskladiščenja ene robotske roke: 4 pakiranj v času do 9 sekund na eno direktno izdajno mesto v oficini (čas izskladiščenja se šteje od trenutka, ko se v informacijski sistem naročnika iz ene delovne postaje pošlje zahteva za izdajo 4 pakiranj, do iznosa 4 pakiranj iz avtomatiziranega skladiščnega sistema) – priloži se dokazni posnetek, |  |
| 1.1.22 | Zahtevan čas izskladiščenja je zmožna zagotoviti vsaka od robotskih rok za izskladiščevanje tudi v primeru nedelovanja ene izmed rok. |  |
| 1.1.23 | Vsaka izmed robotskih rok je zmožna direktno ali preko transportnih trakov streči vsa izdajna mesta. |  |
| 1.1.24 | 4 odprtine za direktni izhod iz avtomatiziranega skladišča v zbirne posode. |  |
|  | Glavni sistem omogoča in vključuje: |  |
| 1.1.25 | Kasnejše nadgradnje in posodobitve |  |
| 1.1.26 | Spremljanje temperature in vlage v notranjosti avtomatiziranih skladišč, ki jih izvede hišni izvajalec naročnika. |  |
| 1.1.27 | Hlajenje glavnih sistemov s priklopi na klimatske sisteme lekarn, s katerim se zagotavlja ustrezna temperatura v skladiščih (od 15 do 25 stopinj C), najugodneje na stranicah ali iz vrha sistema. Priklope se izvaja na licu mesta, tekom montaž, ki jih izvede hišni izvajalec naročnika. |  |
| 1.1.28 | Funkcionalnost hkratnega in sočasnega delovanja ročnega vnosa (polaganje pakiranj na mesto za ročni vnos zdravil) ter izdaje z izskladiščenjem zdravil. |  |
| 1.1.29 | Da bodo pakiranja zdravil takoj po vnosu v glavne sisteme že dosegljiva za izdajo. Da se ob skladiščenju roki uporabnosti avtomatično prevzamejo iz elektronske dobavnice preko lekarniškega informacijskega sistema. |  |
| 1.1.30 | Upravljanje s pakiranji naslednjih dimenzij: - minimalna velikost pakiranja do vključno 40 mm x 15 mm x 15 mm (globina/širina/višina) - maksimalna velikost pakiranja od vključno 220 mm x 140 mm x 140 mm (globina/širina /višina) |  |
| 1.1.31 | Sposobnost upravljanja pakiranj teže: - minimalna teža pakiranja do vključno 10 g - maksimalna teža pakiranja od vključno 800 g |  |
| 1.1.32 | Implementacijo strojne in programske opreme ter povezavo z lekarniškim programom GOSOFT proizvajalca GOINFO d.o.o. Nova Gorica (programska oprema / vmesnik za integracijo na strani avtomatiziranega skladišča vključno z vsemi trajnimi licencami brez časovnih omejitev), |  |
| 1.1.33 | Standard komunikacije med lekarniškim informacijskim sistemom GOSOFT in avtomatiziranim skladiščem je WWKS2, |  |
| 1.1.34 | Možnost kasnejše nadgradnje z opremo istega ali drugega proizvajalca. |  |
|  | Varnostni elementi: |  |
| 1.1.35 | Varnostni certifikat, uradne pooblaščene ustanove ali pristojne agencije za nadzor kakovosti, s katerim potrdi - skladnost avtomatiziranega skladiščnega sistema s standardom EN 60204-1:2006 Varnost strojev - Električna oprema strojev - 1. del: Splošne zahteve. Iz potrdila ali certifikata, ki ga predloži ponudnik, mora biti jasno razvidno, da vsaj ponujeni sistem ustreza standardu EN 60204-1:2006 ali novejši verziji standarda EN 60204-1, npr. EN 60204-1:2018. Ponudnik lahko predloži tudi katerikoli drugi certifikat ali potrdilo oz. dokazilo neodvisne uradne pooblaščene ustanove ali pristojne agencije za nadzor kakovosti, ki se nanaša na varnost ponujenega proizvoda in s katerim razpolaga bodisi proizvajalec bodisi ponudnik ter je primerljiv z zahtevami in priporočili standarda »EN 60204-1:2006 Varnost strojev - Električna oprema strojev - 1. del: Splošne zahteve« ali najnovejšega standarda »EN 60204-1:2018 Varnost strojev - Električna oprema strojev - 1. del: Splošne zahteve«, ki spodbuja: varnost ljudi in premoženja, doslednost odzivanja na krmiljenje, enostavnost vzdrževanja. |  |
| 1.1.36 | Elektronske meritve vsakega posameznega pakiranja in avtomatska primerjava izmerjene dimenzije z dimenzijami shranjeni v podatkovni bazi z enako črtno kodo (dvojna kontrola). |  |
| 1.1.37 | Dodaten računalnik za povečanje varnosti in razpoložljivosti sistema zaradi izpadov. |  |
| 1.1.38 | Brezprekinitveno električno napajanje (UPS) z avtonomijo delovanja min 20 minut. |  |
| 1.1.39 | Elektronski varnostni nadzor, kar pomeni konstantni videonadzor delovanja robotske roke, ki skupaj s sistemom elektronsko nadzira delovanje naprave tako, da sam avtomatsko zaznava napake in s tem še dodatno zmanjšuje število prekinitev sistema. |  |
| 1.1.40 | Iznos pakiranj tudi v primerih izpada lekarniškega programa. |  |
| 1.2 | DODATEK 1: AVTOMATIZIRAN VNOS PAKIRANJ |  |
|  | Popolnoma avtomatizirani sistem vnosa pakiranj zdravil z zunanjim zbirnim vnosnim trakom |  |
| 1.2.1 | Širina avtomatiziranega zunanjega ali notranjega sistema vnosa je skupaj z vnosnim trakom maksimalno širina 0,62 m, Širina celotnega avtomatiziranega sistema ne sme presegati zahtevane širine 2,30 m, dolžine maksimalno 3,90 m, višine maksimalno 1,80 m, umestitev skladno z arhitekturno skico. |  |
| 1.2.2 | Zagotavlja sposobnost vskladiščenja 320 pakiranj na uro. |  |
| 1.2.3 | Zagotavlja sposobnost upravljanja pakiranj dimenzij: - minimalna velikost pakiranja do vključno 40 mm globina x 15 mm širina x 15 mm višina. - maksimalna velikost pakiranja od vključno 220 mm globina x 140 mm širina x 120 mm višina. |  |
| 1.2.4 | Zagotavlja sposobnost upravljanja pakiranj teže: - minimalna teža pakiranja do vključno 10 g, - maksimalna teža pakiranja od vključno 800 g. |  |
| 1.2.5 | Vključuje zunanji zbirni vnosni trak v katerega se vsujejo pakiranja dolžine minimalno 2 m ter kapacitete 450 pakiranj. |  |
| 1.2.6 | Vključuje možnost delovanja na enofazni izmenični napetosti 230V. |  |
| 1.2.7 | Vključuje nivo hrupa, ki ga povzroča sistem avtomatiziranega vnosa ne presega 51 dB na delovnem mestu. |  |
| 1.2.8 | Vključuje možnost servisiranja sistema brez zaustavitve avtomatiziranega skladiščnega sistema. |  |
| 2. | DODATEK 2: AVTOMATIZIRANE OMARICE ZA HRANJENJE IZBRANIH ZDRAVIL V LEKARNI |  |
| 2.0.1 | Modularni sistem omaric s predalniki, omarami s policami in vratci ter elektronskih ključavnic za nadzor odpiranja obstoječih hladilnikov. |  |
| 2.0.2 | Glavni računalniško podprti enoti, ki že vsebuje predalnike, se lahko doda poljubno število omaric z dodatnimi predalniki, omare s policami ter vratci in elektronsko vodene ključavnice. Pri tem izvaja nadzor nad dostopanjem do posameznih elementov, predalnikov, vrat, ključavnic in visoko varovanih kaset sama glavna enota. |  |
| 2.0.3 | Avtomatizirane omarice morajo imeti možnost razširitve v sistem avtomatiziranih omaric za izdajo zdravil na oddelkih in jih je možno uporabiti kot omarice za hranjenje izbranih zdravil v lekarni kot za hranjenje in izdajo zdravil po pacientih na oddelkih. |  |
|  | Sistem zajema: |  |
| 2.0.4 | Programsko podporo za centralno upravljanje sistema vseh avtomatiziranih omaric v bolnišnici. |  |
| 2.0.5 | Modularno prilagodljiv sistem omaric, ki so sestavljeni iz: - Glavne enota (predalnik) z računalnikom in uporabniškim vmesnikom. - Pomožne omarice, ki v povezavi z glavno enoto tvorijo modularen prilagodljiv sistem na oddelku. - Polična omara z več vratci. - Predalnik. - Varovane kasete, ki jih je možno premeščati iz enega predalnika v drugi ali iz oddelka na oddelek. - Elektronska ključavnica za kontrolirano izdajo zdravil iz obstoječih oddelčnih hladilnikov. - Programsko podporo za lokalno upravljanje avtomatiziranih omaric. |  |
| 2.0.6 | Integracijo v informacijske sisteme bolnišnice: - AD (active directory), - Lista zdravil, - Lista pacientov z oddelki, - Poraba zdravil v oddelčnem sistemu (materialno poslovanje), - Predpisovanje zdravil (eTTL), - Poraba zdravil po pacientu. |  |
| 2.1 | Programska podpora za centralno upravljanje sistema vseh avtomatiziranih omaric v bolnišnici |  |
|  | Centralno upravljanje sistema avtomatiziranih omaric za izdajo zdravil v bolnišnici omogoča: |  |
| 2.1.1 | Razporejanje zdravil v skupine zdravil, pri katerih določimo pogoje za izvzem iz avtomatiziranih omaric. Pri tem lahko uporabnik določi naslednje dodatne pogoje: - Dodatno skeniranje pakiranja ob izvzemu. - Potrditev izvzema s strani dodatne osebe (dvojna verifikacija). - Potrjevanje preostale količine zdravila na zalogi ter javljanje napake neskladja v primeru diskrepanc. |  |
| 2.1.2 | Omogoča upravljanje ene liste predpisanih zdravil za vse glavne enote na oddelkih in v lekarni iz ene baze podatkov. |  |
| 2.1.3 | Omogoča, da se za vsako glavno enoto na oddelku ali v lekarni, konfigurira svojo listo predpisanih zdravil. |  |
| 2.1.4 | Omogoča kreiranje setov zdravil (combo med) za specifične potrebe oddelka, katerih izdaja se avtomatizirano vodi ob klicu izbranega seta zdravil. |  |
| 2.1.5 | Omogoča enkraten vnos podatkov o zdravilih s črtnimi kodami za potrebe vseh glavnih enot. |  |
| 2.1.6 | Omogoča sledenje kakršnegakoli iznosa (odstranitve) zdravila, ki se razlikuje od naročenega odmerka, in odpadna zdravila zaradi pretečenega roka. |  |
| 2.1.7 | Sistem lahko zahteva vnos opisnih podatkov ob določenih postopkih izdaje zdravil, vračila ali inventure (Primer: ob izdaji protibolečinskih zdravil nujen vnos ocene stopnje bolečine pacienta). |  |
| 2.1.8 | Sistem omogoča dodeljevanje pravic različnim uporabnikom iz enega mesta: - Omogoča dodajanje in ukinjanje uporabnikov. - Omogoča določanje oddelek delovanja uporabnika s pravico izdaje zdravil pacientom le tega oddelka. - Omogoča dodeljevanje pravic do vpogleda v zalogo zdravil na drugih oddelkih. - Ima možnost omejevanja pravic uporabnika za posamezne skupine zdravil. |  |
| 2.1.9 | Vključuje napredno analitiko ter poročanje tudi za obdobje do 10 let. |  |
| 2.1.10 | Sistem opozarja na pomanjkanje zaloge v avtomatiziranih omarah za zdravila. |  |
| 2.1.11 | Omogoča vpogled v zaloge zdravil po posamezni lokaciji. |  |
| 2.1.12 | Uporabniki na različnih lokacijah imajo možnost hkratnega dostopa. |  |
| 2.1.13 | Programska podpora upravljanja z avtomatiziranimi omarami za zdravila na daljavo ima možnost tiskanja poročil na tiskalnik v omrežju ali shranjevanja na pomnilne enote v omrežju. |  |
| 2.1.14 | Vsaka sprememba nastavitev sistema je sledljiva vse do uporabnika, ki je spremembe izvedel. |  |
| 2.1.15 | Hranjenje vseh podatkov o dostopanju na serverju vsaj 90 dni. |  |
| 2.1.16 | Sistem vodi evidenco izdaje zdravil po pacientu tako v primeru kadar uporabljamo elektronski temperaturni list kot v primeru kadar tega nimamo. |  |
| 2.2 | Modularno prilagodljiv sistem oddelčnih omaric |  |
|  | Sistem mora biti prilagodljiv in modularen. Pomeni: |  |
| 2.2.1 | Da je možno dodajanje novih glavnih enot v sistem. |  |
| 2.2.2 | Da je glavnim enotam možno dodajati dodatne pomožne omare. |  |
| 2.2.3 | Da je možna naknadna zamenjava tipa predala v omaricah s predali. |  |
| 2.2.4 | Da lahko uporabnik sam spremeni razporeditev in volumne prostorov v predalih. |  |
| 2.2.5 | Nosilno ogrodje omaric je proizvedeno iz jeklenih plošč debeline od 1,1 do 1,4 m. Nosilno ogrodje omaric je proizvedeno iz jeklenih plošč debeline od 1,1 mm do 1,4 mm. |  |
|  | Glavna enota z uporabniškim vmesnikom – Avtomatizirana omarica s predalniki za izdajo zdravil |  |
| 2.2.6 | Računalniško podprta medicinska omara za bolnišnice, ki omogoča shranjevanje in izdajanje zdravil v bližini mesta oskrbe, hkrati pa nadzoruje in sledi distribuciji zdravil na oddelkih. |  |
| 2.2.7 | Dimenzija glavne enote 58 Š x 68 G x 139 cm V (dovoljeno odstopanje ±2 cm). |  |
| 2.2.8 | Sistem omogoča samo pooblaščenim osebam odpiranje predalnikov in varovanih kaset z zdravili. Identifikacija uporabnika možna na več načinov. S/Z: - Čitalcem prstnih odtisov, biometrični večspektralni; - Čitalcem črtnih kod; - Vnosom uporabniškega imena in gesla (integracija v sistem managementa uporabnikov bolnišnice). |  |
|  | Glavna omarica vsebuje: |  |
| 2.2.9 | Zaslon na dotik. |  |
| 2.2.10 | Čitalec črtnih kod, vsesmerni 1D/2D LED (nelaserski) z digitalno kamero. |  |
| 2.2.11 | Čitalec prstnih odtisov, biometrični večspektralni. |  |
| 2.2.12 | Tiskalnik nalepk s podatki pacienta in pripravljenih zdravil. |  |
| 2.2.13 | Tipkovnica integrirana. |  |
| 2.2.14 | Rezervna baterija za varovanje podatkov. |  |
| 2.2.15 | V omarice je možno nameščanje predalnikov treh različnih stopenj varovanja: - Matrični predalniki: Pooblaščena oseba lahko dostopa do zdravil predalnika, ki ga je smela odpreti. Zdravila so razporejena v evidentirane žepke, katerih velikost je možno znotraj predalnika prilagajati velikosti pakiranj zdravila. Uporabnik lahko sam spreminja razporeditev in velikost matričnih prostorov. Število razmejenih žepkov v predalu je lahko od 1 do vsaj 45. - Predalniki z varovanimi kasetami: Pooblaščena oseba ob odpiranju dostopa samo do izbranega zdravila, ki je nameščeno v varovani kaseti. Uporabnik lahko sam spreminja razporeditev in strukturo velikosti varovanih kaset v predalniku. - Dozirni predalniki: Predalniki omogočajo omejitev dostopa do samo ene doze izbranega zdravila. |  |
| 2.2.16 | Uporabnik lahko sam konfigurira postavitev varovanih kaset in matričnih prostorčkov v predalnikih. |  |
| 2.2.17 | Sistem sam odpre predalnik v katerem se nahaja zdravilo, namenjeno za prevzem uporabniku. |  |
| 2.2.18 | Sistem sam odpre pokrov varovane kasete v kateri se nahaja zdravilo, namenjeno za prevzem uporabniku. |  |
| 2.2.19 | Na voljo morajo biti različne opcije zbirnikov za vračanje zdravil. Zbirniki omogočajo sprejemanje tudi kosovne predmete kot so viale, brizge…. |  |
| 2.2.20 | Čitalec prstnih odtisov (biometrični večspektralni) omogoča biometrično identifikacijo za omejevanje dostopa. |  |
| 2.2.21 | Sistem zagotavlja umeščanje pravega zdravilo v pravo varovano kaseto. |  |
|  | Uporabniški vmesnik glavne enote avtomatizirane omarice z zdravili omogoča: |  |
| 2.2.22 | Izdajanje zdravil po pacientu. |  |
| 2.2.23 | Dodeljevanje pacientov osebju. |  |
| 2.2.24 | Posebej opozarja na paciente z enakimi imeni, da se prepreči zamenjava. |  |
| 2.2.25 | V kolikor je nameščen na oddelku lahko izvede samostojno naročanje zdravil v lekarno ob predhodnih podanih pogojih minimalne zaloge posameznega zdravila za oddelek. |  |
| 2.2.26 | Omogoča naključno izvajanje inventure varovanih kaset, ki vsebujejo določeno skupino zdravila. |  |
| 2.2.27 | Iskalnik zdravil omogoča filtriran prikaz zdravil glede na vnesene iskalne kriterije (npr. vnos prvih treh črk imena zdravila). |  |
| 2.2.28 | Ima možnost navajanja tako tržnih imen zdravil kot njihovih generičnih imen hkrati. Iskanje zdravil je omogočeno po obeh tipih imen. |  |
| 2.2.29 | Uporabnik ima možnost uporabe ekrana na dotik, tipkovnice ali sledilne ploščice za navigacijo po sistemu. |  |
| 2.2.30 | Sistem ima možnost prikazovanja kliničnih informacij o zdravilih in njihovi uporabi, namenjenih končnim uporabnikom. |  |
| 2.2.31 | Sistem omogoča identifikacijo zdravil, katerih rok uporabe je potekel. |  |
| 2.2.32 | Prikazuje zalogo v realnem času. |  |
|  | Lokalno upravljanje avtomatiziranih omaric na oddelku s pomočjo drugih elektronskih naprav |  |
| 2.2.33 | Uporabnik ima možnost izbora zdravil ter upravljanja z urnikom izdaje za posameznega pacienta, za katerega je zadolžen, na daljavo (v pisarni z uporabo PC; ob pacientovi postelji s pomočjo računalniške tablice). |  |
| 2.2.34 | Uporabnik ima možnost upravljanja z listo pacientov za katero je zadolžen na daljavo. |  |
| 2.2.35 | Uporabnik ima možnost preverjanja razpoložljivosti zdravil v avtomatizirani omari za zdravila na daljavo. |  |
| 2.2.36 | Omogočeno je naročanje specifičnih zdravil za paciente z dostopanjem na daljavo. |  |
|  | Značilnosti varovalnih kaset |  |
| 2.2.37 | Sistem zagotavlja posamezne varno zaklenjene kasete, ki omejujejo dostop do vseh zdravil razen izbranega. |  |
| 2.2.38 | Omogočeno je spreminjanje začetne razporeditve varnostnih kaset različnih velikosti v predalnikih. |  |
| 2.2.39 | Za potrebe hranjenja različnih dimenzij in količin zdravil mora biti na voljo vsaj 7 različnih velikosti varnostnih kaset v dveh različnih višinah (višina višje kasete od 10 do 12 cm; višina nižje kasete od 3 do 5 cm). Minimalna prostornina nižjih kaset: kaseta N1….170 cm3 kaseta N2….380 cm3 kaseta N3….550 cm3 Minimalna prostornina višjih kaset kaseta V1….420 cm3 kaseta V2….950 cm3 kaseta V3….1500 cm3 kaseta V4….2600 cm3 |  |
| 2.2.40 | Večje kasete lahko sprejmejo tudi večje predmete, kot so IV vrečke, kreme ali mazila. |  |
| 2.2.41 | So ojačane za povečanje vlomne odpornosti. |  |
| 2.2.42 | Visoko varovane kasete, ki vsebujejo točno določeno zdravilo je možno premeščati iz ene omarice v drugo iz lekarne v sistem na oddelku, pri čemer se avtomatsko prenaša informacija o vrsti ter količini zdravila v kasete iz ene omarice v drugo omarico. |  |
|  | Pomožne omarice za modularno povečanje sistema na oddelku |  |
|  | Pomožna omara za zdravila s policami in 4 vratci avtomatizirana – enojna dodatna omara |  |
| 2.2.43 | Računalniško podprta medicinska omara za bolnišnice, ki omogoča shranjevanje in izdajanje zdravil v bližini mesta oskrbe, hkrati pa nadzoruje in sledi distribuciji zdravil na oddelkih. Dodatna omara je vodena in nadzorovana s strani glavne enote. |  |
| 2.2.44 | Dimenzije : 70 Š x 77 G x 205 cm V (dovoljeno odstopanje ±2 cm). Dimenzije: 70 cm (širina) × 77 cm (globina) × 205 cm (višina). Dovoljena odstopanja so: – širina in globina: ±2 cm, – višina: od –5 cm do +2 cm (najmanj 200 cm, največ 207 cm). |  |
| 2.2.45 | Štiri vrata, ki se lahko odprejo ob odobritvi odpiranja s strani glavne enote. |  |
| 2.2.46 | Skupno število odlagalnih površin / polic je najmanj 8. |  |
| 2.2.47 | Nosilno ogrodje iz jeklenih plošč debeline od 1,1 do 1,4 mm. |  |
| 2.2.48 | Elektronsko in podatkovno povezana na glavno omaro. |  |
| 2.2.49 | Vrata imajo kovinsko ogrodje s steklenim osrednjim panelom (po izbiri so lahko tudi polna). |  |
| 2.2.50 | Vključuje kolesa, ki omogočajo premikanje omare, ter nivelirne vijake za izravnavo omare na neravni površini. |  |
| 2.2.51 | Police vključujejo tudi posode za shranjevanje zdravil različnih širin. |  |
|  | Omarica s predalniki |  |
| 2.2.52 | Pomožna omarica je vodena in nadzorovana s strani glavne enote. |  |
| 2.2.53 | Dimenzije : 57 Š x 68 G x 120 cm V (dovoljeno odstopanje ±2 cm). |  |
| 2.2.54 | Nosilno ogrodje iz jeklenih plošč debeline od 1,1 do 1,4 mm. |  |
| 2.2.55 | Možna namestitev minimalno 7 predalnikov. |  |
| 2.2.56 | V omarice je možno nameščanje predalnikov treh različnih stopenj varovanja kot so opisani v opisu sestave glavne enote. |  |
| 2.2.57 | Uporabnik lahko sam konfigurira postavitev varovanih kaset ter matričnih prostorčkov v predalnikih. |  |
|  | Elektronsko vodena ključavnica za hladilnik |  |
| 2.2.58 | Elektronska ključavnica je povezana in vodena s strani glavne enote. Omogoča nadzorovan dostop do obstoječe hladilne enote. Sistem elektronsko sledi in beleži transakcijske podatke. Vključuje elektronski zaklepni zapah, ki ga je možno namestiti na komercialno dostopne hladilnike. |  |
| 3. | POVEZOVANJE Z INFORMACIJSKIMI SISTEMI V BOLNIŠNICI |  |
| 3.0.1 | Sistem s pomočjo vmesnikov komunicira z drugimi informacijskimi sistemi v bolnišnici po komunikacijskem standardu HL7. Ponudnik na strani ponujenega sistema zagotovi izmenjavo podatkov. |  |
| 3.0.2 | S strani lekarniškega informacijskega sistema prevzema podatke o zdravilih (GoSoft). |  |
| 3.0.3 | Poenostavljeno upravljanje uporabnikov poteka s pomočjo integriranega bolnišničnega imenika (Active Directory). |  |
| 3.0.4 | Sistem prejema podatke o pacientih, oddelkih, sprejemu, odpustu in premestitvi pacientov s strani bolnišničnega informacijskega sistema (BirPIS). |  |
| 3.0.5 | Sistem daje podatke o porabi in zalogah zdravil lekarniškemu informacijskemu sistemu (GoSoft). |  |
| 3.0.6 | Podatke za potrebe zaračunavanja ali vodenja stroškov po pacientih lahko posreduje bolnišničnemu poslovnemu ERP sistemu. |  |
| 3.0.7 | Podatke o porabi zdravil po pacientih prav tako posreduje bolnišničnemu informacijskemu sistemu (BirPIS ali ETTL). |  |

Programska podpora centralnega upravljanja se namešča na virtualni strežnik bolnišnice.

Ponudnik zagotovi vse potrebne časovno neomejene licence, ki so potrebne za delovanje ponujenega sistema, katere omogočajo sočasno uporabo sistema vsaj trem uporabnikom.

Dobava opreme

Rok dobave opreme je največ šest (6) mesecev od sklenitve pogodbe.

Izvajalec je dolžan nadomestiti dobavljeno opremo z novo (enakovredno) v primeru, če jo naročnik ali uporabnik zavrne predvsem zaradi sledečih razlogov:

- da je oprema poškodovana,

- da je oprema rabljena,

- da se dobavljena oprema razlikuje od ponujene - proizvajalec, tip, kataloška številka,

- da dobavljena oprema ni kompatibilna z obstoječo opremo ali priključki uporabnika in podobno (v primerih, kjer je kompatibilnost zahtevana v razpisni dokumentaciji).

V primeru, da se ugotovi, da je število kosov dobavljene opreme manjše od števila po ponudbi oz. pogodbi, je dolžan izvajalec manjkajočo opremo dobaviti.

Montaža opreme

Pri montaži opreme je izvajalec dolžan izpolnjevati predvsem naslednje zahteve:

- izvajanje montaže,

- strokovno izvajanje montaže in odpravljanje ugotovljenih napak,

- odprava poškodb (prostorov, opreme drugih izvajalcev itd.),

- spoštovanje sprejetih dogovorov v zvezi s "hišnim redom" (dnevni red dela, prekomerni hrup in onesnaževanje itd.),

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno skrbeti za vse potrebne ukrepe varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja, varstva pred požarom in varstva pred ionizirajočim sevanjem (pridobitev mnenja ZVD o ustreznosti radiološke zaščite prostora ter ostalih varnostnih mehanizmov),

- čiščenje delovišč in transportnih poti.

Ponudnik mora v ceno zajeti vse stroške, ki jih bo imel z realizacijo javnega naročila.

Če so po mnenju ponudnika potrebna dela, oprema, material in storitve, ki jih naročnik ni zajel v svojem popisu za opremo, so pa nujno potrebna da se doseže pogoj funkcionalni ključ v roke, mora le-te vključiti v ponudbo.

Izvajalec je dolžan pred montažo izvesti prilagoditve vseh vrst instalacijskih priključkov na izbrano opremo.

Opremo se dobavi in razpakira v stavbi, kjer bo montirana. Izvajalec je dolžan na svoje stroške počistiti vse prostore, kjer bo transportiral in nameščal opremo, ter odstraniti vso embalažo.

Ob kvalitativnem pregledu montirane opreme in prostorov je ugotovljene pomanjkljivosti dolžan izvajalec odpraviti v pogodbenem roku. Za datum dokončanja del, ki pa ne pomeni primopredaje opreme, se smatra očiščen objekt in oprema ter uspešno opravljen kvalitativen in količinski pregled.

4. Integracija v bolnišnični hospitalni in poslovni ERP informacijski sistem

Izbrani ponudnik bo moral v sklopu ponudbene cene zagotoviti tudi integracijo robotiziranega sistema z bolnišničnim informacijskim sistemom: BIRPIS in GOSOFT in v s tem v zvezi brezhibno delovanje robotiziranega sistema tudi v smislu pretoka vseh potrebnih podatkov med sistemi.

V skladu z zahtevami naročnika, razvidnimi iz razpisne dokumentacije in Tehnične specifikacije in skica umestitve.

5. Šolanje kadra

Ponudnik mora v ponudbo vključiti izobraževanje kadra naročnika oziroma uporabnika za delo z novim avtomatiziranim lekarniškim sistemom, ki mora trajati najmanj štiri (4) in največ sedem (7) delovnih dni.

Po zaključku izobraževanja mora ponudnik udeležencem izdati potrdila o uspešno opravljenem usposabljanju.

6. Zahteve glede garancijskih rokov in vzdrževanje

Zagotovljen mora biti najmanj dvanajst (12) mesečni garancijski rok na vso opremo/sistem, šteto od končne primopredaje v okviru katerega mora biti zagotovljen servis in vzdrževanje aparata t.i. »All inclusive« vzdrževanje.

»ALL INCLUSIVE« VZDRŽEVANJE

- v času garancijske dobe je vzdrževanje brezplačno,

- v času garancijske dobe se opravi število obiskov preventivnega vzdrževanja, po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme in izvajal kurativno vzdrževanje na prizadeven in profesionalen način med načrtovanimi obiski ali na poziv,

      - za obdobje dvainsedemdeset (72) mesecev po poteku garancijske dobe se »ALL INCLUSIVE« vzdrževanje zaračunava v znesku pavšala (pogodba bo začela veljati po preteku garancijskega roka),

      - tedenski nadzor vseh parametrov sistemov na daljavo,

      - najmanj dva preventivna servisna pregleda na leto,

      - najmanj enkrat letno višinska prilagoditev polic za optimalno skladiščenje,

      - brezplačno povečanje kapacitet z višinsko prilagoditvijo polic, v primeru zmanjšanja števila pakiranj večjih dimenzij s stani naročnika, ki se izvedejo ob rednih polletnih preventivnih vzdrževalnih obiskih,

      - neprekinjeno 24 urna telefonska pomoč (telefonsko pomoč v slovenskem jeziku od ponedeljka do petka od 7:00 do 16:00, razen ob praznikih ter v slovenskem ali angleškem jeziku ob delovnikih od 16:00 do 7:00 ter vikendih in praznikih),

      - odzivni čas: 1 ura po prejemu pisnega obvestila o okvari (po e-pošti), v nujnih primerih tudi telefonsko s strani pooblaščene osebe naročnika/uporabnika (čas ko se servis odzove na sporočeno okvaro in prične z ugotavljanjem vzrokov okvare in odpravljanjem težav);

      - časi za dobavo rezervnih delov in odpravo napak na lokaciji: največ 24 ur po prejemu pisnega obvestila o okvari (po e-pošti) oz. v nujnih primerih tudi telefonsko s strani pooblaščene osebe naročnika/uporabnika oz. izjemoma več po predhodnem pisnem dogovoru s pooblaščeno osebo naročnika/uporabnika za nadzor nad izvajanjem pogodbe;

      - v primeru, da okvare ni možno odpraviti v roku 24 ur in se je izvajalec z naročnikom uskladil za daljši rok odprave napake, je dolžan izvajalec naročnika sproti obveščati o poteku odpravljanja okvare in terminom odprave napake;

      - v primeru, da napake, okvare ne bi bilo možno odpraviti v roku 24 ur (daljšega nedelovanja sistema) bo moral izbrani ponudnik naročniku kriti vse stroške, ki bi naročniku nastali zaradi nedelovanja sistema (npr. nova naročila zdravil zaradi nezmožnosti pravočasnega dostopa do zdravil v sistemu, transportne stroške, stroške dela dodatnega kadra za skladiščenje, ročnega prevzema in izdaje zdravil v času nedelovanja sistema, stroške nadomestnega skladišča zdravil zaradi nezmožnosti hrambe v robotskem sistemu zaradi nedelovanja sistema,…);

      - vse zamenjave oziroma iztrošeni deli in vse servisne ure, vključno z obiski, stroški, itd.,

      - tehnične izboljšave, ki so običajno pri dobavi novih sistemov,

      - posodobitve programske opreme, ki je na voljo s strani proizvajalca,

      - najmanj 1 x letno brezplačno izobraževanje z dodatnimi vsebinami oziroma usposabljanje v takšnem obsegu kot je potrebno za nemoteno uporabo avtomatiziranega skladišča na vseh izdajnih mestih;

Cena vzdrževanja po sistemu »ALL INCLUSIVE« (kpl storitev) mora v mesečnem pavšalu zajemati vse stroške (potrošni material, rezervne dele, delo, potni stroški, nadgradnje programske opreme sistema za izboljšanje delovanja sistema,…).

Redno preventivno vzdrževanje

Vsi stroški morajo biti zajeti v ceni – mesečnem pavšalu za vzdrževanje po sistemu »All inclusive«.

Ponudnik mora v okviru ponudbene dokumentacije predložiti specifikacijo del preventivnega vzdrževanja in navesti število potrebnih preventivnih pregledov v obdobju enega leta oz. vseh 6 letih po poteku garancijske dobe ter specificirati rezervne dele, za katere proizvajalec predpisuje menjavo v okviru preventivnih servisov (ki so predpisani s strani proizvajalca opreme).

Izvajanje storitev preventivnega vzdrževanja obsega redne preventivne servise aparatov/naprav, in sicer po specifikaciji proizvajalca.

Redni preventivni servis obsega najmanj:

- pregled dejanskega stanja, - vsa potrebna dela, predpisana od proizvajalca ponujene opreme (kot npr: pregled sistema, čiščenje in vsa ostala potrebna dela ter menjavo predpisanih delov, za nemoteno delovanje ponujene opreme v skladu z navodili proizvajalca opreme), - preverjanje in optimizacijo opreme, vse potrebne konfiguracije, nastavitve strojne in programske opreme, - odpravljanje morebitnih manjših pomanjkljivosti na opremi, - pomoč in svetovanje naročniku, - preverjanje ustreznosti po kontrolnem listu, - izdaja pisne izjave o ustreznosti rezultatov delovanja naprave v skladu s predpisanimi normativi, - ostala dela po specifikaciji proizvajalca.

Izvajalec (izbrani ponudnik) bo moral za vsako koledarsko leto izdelati terminski plan rednih vzdrževalnih del in ga dostaviti naročniku v potrditev. Preventivni redni pregledi se izvajajo v rednem delovnem času izvajalca in uporabnika. Vsi pregledi morajo biti najavljeni s strani izvajalca najmanj 3 dni pred samo izvedbo.

Naročnik dopušča, da se preventivni pregled izvaja tudi v okviru izrednega vzdrževalnega posega.

Izredno vzdrževanje – odprava napak, okvar po izteku garancijskega roka

Vsi stroški izrednega vzdrževanja morajo biti zajeti v ceni – mesečnem pavšalu za vzdrževanje po sistemu All inclusive.

Izredno vzdrževanje zajema zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega servisnega materiala  za predmet javnega naročila ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja.

Izredno vzdrževanje se izvaja na klic pooblaščene osebe naročnika/uporabnika, nato se v času odprave napake zagotoviti vzpostavitev opreme v fazo brezhibnega delovanja.

Po končanem izvajanju popravila mora izvajalec podati pisno izjavo o ustreznosti rezultatov delovanja naprave v skladu s predpisanimi normativi.

Izvajalec mora servisno dokumentacijo (servisne naloge, poročila in pisne izjave o ustreznosti rezultatov delovanja servisirane naprave) vsakokrat dostaviti naročniku v dveh izvodih (podpisan original in kopija), od katerih prejme en izvod (kopijo) odgovorna oseba naročnika na oddelku, kjer se oprema, ki je predmet vzdrževanja, nahaja, en izvod pa vodja tehnično vzdrževalnih služb naročnika.

Izvajalec mora za svoje storitve in vse novo vgrajene dele zagotavljati garancijo najmanj 12 mesecev.

Zagotovljen mora biti kvaliteten servis in rezervni deli v Republiki Sloveniji ali v državah EU, ki omogoča zahtevani odzivni čas in čas za odpravo napak. Ponudnik mora v ponudbi predložiti izjavo, da je zagotovljen servis in rezervni deli, ki omogoča zahtevani odzivni čas in čas za odpravo napak.

Izkaz sposobnosti za izvedbo servisiranja (o zagotovljenem servisiranju):

Ponudnik v ponudbi predloži v nadaljevanju navedena dokazila (izjava, dokazila, spisek) o svoji sposobnosti za izvedbo servisiranja ponujene opreme. V primeru, da jih naročniku ne bo predložil oziroma predložena dokazila ne bodo izkazovala ponudnikove sposobnosti, bo naročnik njegovo ponudbo spoznal za nedopustno in jo izločil.

Ponudnik mora imeti potrdilo proizvajalca opreme, da je ponudnik pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme z originalnimi rezervnimi deli v garancijskem roku in po poteku garancijskega roka. V kolikor ponudnik nima lastne servisne mreže mora imeti potrdilo proizvajalca pooblaščenemu servisu oz. serviserju, ki bo izvajal servisiranje ponujene opreme, da je le-ta pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme z originalnimi rezervnimi deli v garancijskem in po poteku garancijskega roka. Ponudnik v dokumentaciji priloži certifikate zaposlenih za servisiranje avtomatiziranih skladišč in posebej za avtomatizirane omarice.

Serviser mora komunicirati v slovenskem jeziku. Servisi morajo omogočati zahtevani odzivni čas in dobavo rezervnih delov za dobo minimalno osem (8) let po izteku garancijske dobe.

Nadomestilo opreme v času popravila je smiselno v primeru, da bi okvara onemogočala normalno opravljanje dejavnosti uporabnika.

| Št. | Sredstvo | Količina |
| --- | --- | --- |
| 1. | SISTEM ZA ROBOTIZIRANO PRIPRAVO, SHRANJEVANJE IN RAZDELJEVAJE ZDRAVIL V LEKARNI |  |
| 1.1 | Avtomatiziran sistem skladiščenja s pripravo dobav zdravil na bolnišnične oddelke z dvema robotskima rokama za iznos zdravil | 1 |
| 1.2 | Dodatek 1: Avtomatiziran vnos | 1 |
| 2. | DODATEK 2: Avtomatizirane omarice za hranjenje izbranih zdravil v lekarni |  |
| 2.1 | Programska podpora za centralno upravljanje sistema vseh avtomatiziranih omaric v bolnišnici | 1 |
|  | Sestav omaric 1 |  |
|  | GLAVNA ENOTA Z UPORABNIŠKIM VMESNIKOM - Avtomatizirana omarica z naslednjimi predalniki: | 1 |
|  | Matrični predalnik z zbirnikom za povratna zdravila ……………………. 1 |  |
|  | Matrični predalnik ………………………………………………………………………… 1 |  |
|  | Predalnik z nižjimi varovanimi prenosljivimi kasetami …………………… 4 |  |
|  | Predalnik z višjimi varovanimi prenosljivimi kasetami……………………. 2 |  |
|  | Pomožna omarica s predalniki Struktura predalnikov |  |
|  | Matrični predalnik ………………………………………………………………………… 1 |  |
|  | Predalnik z nižjimi varovanimi prenosljivimi kasetami …………………… 6 |  |
|  | Predalnik z višjimi varovanimi prenosljivimi kasetami……………………. 3 |  |
|  | Pomožna omara za zdravila s policami in 4 vratci avtomatizirana – enojna dodatna omara | 1 |
|  | Elektronska vodena ključavnica za hladilnik | 1 |
|  | Število varovanih prenosljivih kaset: Minimalna količina nižjih kaset: kaseta N1….170 cm3 ………………………………………….80 kaseta N2….380 cm3 ………………………………………….98 kaseta N3….550 cm3 ………………………………………….8 Minimalna količina višjih kaset kaseta V1….420 cm3 ………………………………………….15 kaseta V2….950 cm3 ………………………………………….22 kaseta V3….1500 cm3 ………………………………………..12 kaseta V4….2600 cm3 ………………………………………..1 |  |
|  | Sestav omaric 2 |  |
|  | GLAVNA ENOTA Z UPORABNIŠKIM VMESNIKOM - Avtomatizirana omarica z naslednjimi predalniki: | 1 |
|  | Matrični predalnik z zbirnikom za povratna zdravila ……………………. 1 |  |
|  | Predalnik z nižjimi varovanimi prenosljivimi kasetami ……………………6 |  |
|  | Predalnik z višjimi varovanimi prenosljivimi kasetami…………………….2 |  |
|  | Pomožna omara za zdravila s policami in 4 vratci avtomatizirana – enojna dodatna omara | 1 |
|  | Število varovanih prenosljivih kaset: Minimalna količina nižjih kaset: kaseta N1….170 cm3 ………………………………………….44 kaseta N2….380 cm3 ………………………………………….56 kaseta N3….550 cm3 ………………………………………….8 Minimalna količina višjih kaset kaseta V1….420 cm3 ………………………………………….5 kaseta V2….950 cm3 ………………………………………….15 kaseta V3….1500 cm3 ………………………………………..5 |  |
| 3. | POVEZOVANJE Z INFORMACIJSKIMI SISTEMI V BOLNIŠNICI |  |
| 4. | VZDRŽEVANJE AVTOMATIZIRANEGA LEKARNIŠKEGA SISTEMA SKLADIŠČENJA S PRINOSOM ZDRAVIL ZA OBDOBJE 60 MESECEV |  |

OBMOČJE POSTAVITVE SISTEMA ZA ROBOTIZIRANO PRIPRAVO, SHRANJEVANJE IN RAZDELJEVAJE ZDRAVIL V LEKARNI

Datum:                   				Žig                  Odgovorna oseba:

___________________________

PRILOGA 4

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA

| Podizvajalec - naziv |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naslov/sedež |  |  |
| Davčna številka / matična številka | DŠ | MŠ |
| TRR |  |  |
| Kontaktna oseba podizvajalca (ime in priimek, telefon, e-mail) |  |  |
| Odgovorna oseba podizvajalca (ime in priimek, funkcija) |  |  |

Pri izvedbi javnega naročila »Nabava lekarniškega robota« bomo za glavnega izvajalca oz. njegovega partnerja izvajali naslednja dela:

| Vrsta del | Količina | Vrednost (brez DDV) |
| --- | --- | --- |

Na podlagi petega odstavka 94. člena ZJN -3 zahtevamo neposredno plačilo

(ustrezno obkrožiti)

DA 		NE

- Izjavljamo, da smo seznanjeni z razpisnimi pogoji za predmetno javno naročilo.

- Izjavljamo, da ima ponudnik do nas poravnane vse svoje obveznosti, zapadle do dneva oddaje ponudbe.

- Izjavljamo, da smo seznanjeni s popustom, ki ga je glavni ponudnik podal na ponudbeno ceno (velja v primeru, ko ponudnik nastopa s podizvajalci in ponuja popust na ponudbeno ceno).

- V primeru, da bo glavni ponudnik izbran za izvedbo predmetnega javnega naročila, bomo naročniku izročili ustrezno soglasje k neposrednim plačilom (v primeru, da zahtevamo neposredna plačila) oz. izjavljamo, da bomo, če ne bomo zahtevali neposrednega plačila, glavnemu izvajalcu najpozneje v 30 dneh od zadnjega nakazila poslali svojo pisno izjavo, da smo prejeli plačilo za izvedena dela povezana s predmetom javnega naročila.

Datum:                                               Žig                              Odgovorna oseba podizvajalca:

_______________________

PRILOGA  5

IZJAVA O TEHNIČNI SPOSOBNOSTI

PONUDNIK:

Robotiziran sistem za pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil z avtomatiziranimi omaricami istega proizvajalca, kot ga ponudnik ponuja v okviru tega javnega naročila, je že dobavljen in v uporabi vsaj šest (6) mesecev (šteto od datuma primopredaje opreme). Primopredaja opreme mora biti izvedena v obdobju štirih (4) let pred rokom za oddajo ponudb.

Oprema mora biti dobavljena in v uporabi pri vsaj treh (3) uporabnikih v objektih, ki po klasifikaciji CC-SI spadajo v skupino 1264 – Stavbe za zdravstveno oskrbo, v državah Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora. Uporabniki morajo biti z njenim delovanjem zadovoljni, kar se izkaže z referenčnimi potrdili.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z naročnikom, račune ...) o izvedbi dobave, oziroma navedbe preveri neposredno pri kupcu.

Dobava št. 1

| Oprema, ki je bila predmet dobave (proizvajalec, model, tip) |  |
| --- | --- |
| Podatki o dobavitelju opreme (Podatki o dobavitelju opreme naj bodo izpolnjeni samo, če je ponudnik dejansko bil izvajalec/dobavitelj opreme v referenčnem projektu. V nasprotnem primeru je polje lahko prazno) |  |
| Naročnik (kupec) opreme – ponudnik navede podatke o uporabniku (naziv, naslov) |  |
| Datum primopredajnega zapisnika o dobavi in montaži |  |
| Število mesecev, ko je/bila oprema v uporabi po primopredaji |  |
| Kontaktni podatki za preveritev dobave (ime in priimek, položaj v organizaciji, elektronska pošta, tel. št.) |  |

Dobava št. 2

| Oprema, ki je bila predmet dobave (proizvajalec, model, tip) |  |
| --- | --- |
| Podatki o dobavitelju opreme (Podatki o dobavitelju opreme naj bodo izpolnjeni samo, če je ponudnik dejansko bil izvajalec/dobavitelj opreme v referenčnem projektu. V nasprotnem primeru je polje lahko prazno) |  |
| Naročnik (kupec) opreme – ponudnik navede podatke o uporabniku (naziv, naslov) |  |
| Datum primopredajnega zapisnika o dobavi in montaži |  |
| Število mesecev, ko je/bila oprema v uporabi po primopredaji |  |
| Kontaktni podatki za preveritev dobave (ime in priimek, položaj v organizaciji, elektronska pošta, tel. št.) |  |

Dobava št. 3

| Oprema, ki je bila predmet dobave (proizvajalec, model, tip) |  |
| --- | --- |
| Podatki o dobavitelju opreme (Podatki o dobavitelju opreme naj bodo izpolnjeni samo, če je ponudnik dejansko bil izvajalec/dobavitelj opreme v referenčnem projektu. V nasprotnem primeru je polje lahko prazno) |  |
| Naročnik (kupec) opreme – ponudnik navede podatke o uporabniku (naziv, naslov) |  |
| Datum primopredajnega zapisnika o dobavi in montaži |  |
| Število mesecev, ko je/bila oprema v uporabi po primopredaji |  |
| Kontaktni podatki za preveritev dobave (ime in priimek, položaj v organizaciji, elektronska pošta, tel. št.) |  |

PRILOGA 5A

# IZJAVA O USPEŠNI DOBAVI IN MONTAŽI OPREME

(za izkazovanje tehnične sposobnosti ponudnika)

Uporabnik opreme (navede se naziv in naslov)

............................................................................................................................................

izjavljam, da je bila dne ..................................... (navede se dan primopredajnega zapisnika)

uspešno dobavljena in montirana oprema (navede se natančen opis opreme, proizvajalca, model, tip)

.........................................................................................

ki je/je bila v nemoteni uporabi v obdobju od ................................. do ......................................

ter je zagotovljena/bila zagotovljena kakovostna in nemotena uporaba predmetne opreme.

Kontaktni podatki za preveritev:

- ime in priimek:

- elektronski naslov:

- telefonska številka:

Datum:                   		          Žig                      Odgovorna oseba naročnika referenčnega posla:

___________________________

Opomba: Obrazec se kopira in izpolni posebej za vsako posamezno referenco.

PRILOGA 6

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka finančnega zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj.

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št.       (vpiše se številka objave oziroma interna oznaka postopka javnega naročanja), z dne       (vpiše se datum objave), katerega predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum, ki je naveden v dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu v roku 5 delovnih dni od prejema ustrezne zahteve za plačilo izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant											        		(žig in podpis)

## PRILOGA 7

# VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, Ulica Ambrožiča Novljana 7,1000 Ljubljana oz. Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva cesta, 2250 Ptuj (odvisno od pogodbe).

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant											                           (žig in podpis)

Datum:                   				Žig                                   Odgovorna oseba izvajalca:

PRILOGA 8

# FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU PO EPGP-758 - vzorec

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj.

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

PRILOGA 9

# IZJAVA O ZASTOPSTVU, SERVISU IN VZDRŽEVANJU APARATA

PONUDNIK:

(naziv ponudnika, naslov)

Predmet javnega naročila: »Nabava lekarniškega robota«

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da

- so navedeni podatki v dokumentih, ki jih prilagamo kot izpolnjevanje zahteve te izjave pravilni in popolni,

- bomo v času izvajanja pogodbe izvajali preventivne preglede po spodaj zapisanem načrtu proizvajalca.

| Zaporedno leto uporabe dobavljene opreme po poteku garancijske dobe | Število posameznih preventivnih pregledov na posamezno leto po načrtu proizvajalca (najmanj dva/leto) |
| --- | --- |
| 1. leto |  |
| 2. leto |  |
| 3. leto |  |
| 4. leto |  |
| 5. leto |  |
| 6. leto |  |

Pooblaščen servis je:

Naslov

Ime in priimek kontaktne osebe

Telefonska številka

Obvezne priloge:

- V letu 2025 veljavna izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo opreme v Sloveniji. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2025 veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

- Izjava, da pooblaščeni servis razpolaga vsaj z enim (1) serviserjem, ki je usposobljen za vzdrževanje ponujene opreme.

- Certifikati o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme, izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili serviserji. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi. Ponudnik v dokumentaciji priložijo certifikate zaposlenih za servisiranje avtomatiziranih skladišč in posebej za avtomatizirane omarice.

- Ponudnik mora v ponudbi priložiti cenik rezervnih delov in potrošnega materiala ter navesti na lastni izjavi cene delovne ure serviserja za delo v rednem in izven rednega delovnega časa. Navedene cene se lahko zaračunajo v primeru servisnih posegov, ki bodo potrebni zaradi morebitnega strojeloma ali nepravilnega ravnanja uporabnika z opremo.

Datum:                                                         Žig                                      Odgovorna oseba ponudnika:

PRILOGA 10

IZJAVA O UDELEŽBI V LASTNIŠTVU PONUDNIKA IN O POVEZANIH DRUŽBAH

PONUDNIK:

(naziv ponudnika, naslov)

Predmet javnega naročila: »Nabava lekarniškega robota«

V postopku oddaje javnega naročila »Nabava lekarniškega robota« naročnika UNKIZ in JZZSBP, dajemo naslednjo izjavo o udeležbi v lastništvu ponudnika in o povezanih osebah. V lastništvu zgoraj navedenega ponudnika so udeležene naslednje osebe, kot ustanovitelji, družbeniki, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditisti ali drugi lastniki:

| Št. | Ime/Naziv | Naslov | Lastniški delež (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

Gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so s ponudnikom povezane družbe, so (op. v primeru odsotnosti povezanih družb tabele ni treba izpolniti):

| Št. | Naziv | Naslov | Matična št. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

Ta izjava je dana pod kazensko in materialno odgovornostjo. Predložitev lažne izjave oz. navedba neresničnih podatkov ima za posledico ničnost pogodbe.

Gospodarski subjekt lahko obrazec in njegove posamezne vrstice po potrebi doda.

Datum:                                                         Žig                                      Odgovorna oseba ponudnika:

Opomba:

OBRAZCA NI POTREBNO IZPOLNITI. JE DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE KOT INFORMACIJA. V IZPOLNITEV IN PODPIS BO POSLAN IZBRANIM PONUDNIKOM.

PRILOGA 11

# IZJAVA O ODSOTNOSTI OSEBNIH POVEZAV

Ime in priimek (odgovorna oseba ponudnika):

v postopku oddaje javnega naročila »Nabava lekarniškega robota« naročnika Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu ter Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj, kot gospodarski subjekt (s.p.) ali odgovorna oseba gospodarskega subjekta – ponudnika:

Naziv:

Sedež:

Matična št.:

izjavljam, da navedeni gospodarski subjekt ni (oz. kot s.p. nisem) povezan s funkcionarjem naročnika in po mojem vedenju ni (oz. kot s.p. nisem) povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, da bi bil funkcionar naročnika ali družinski član funkcionarja naročnika v gospodarskem subjektu:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Datum:                   				Žig                                   Odgovorna oseba ponudnika:

___________________________

Opomba:

OBRAZCA NI POTREBNO IZPOLNITI. JE DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE KOT INFORMACIJA. V IZPOLNITEV IN PODPIS BO POSLAN IZBRANEMU PONUDNIKU.

PRILOGA 12

# IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Gospodarski subjekt:

Naziv:

Sedež:

Matična št.:

Vezano na našo ponudbo za izvedbo javnega naročila »Nabava lekarniškega robota« pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

- pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke a) tega odstavka, ali

- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke a) ali b) tega odstavka,

- podizvajalec, dobavitelj ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

Hkrati izjavljamo:

- da nam ni prepovedano poslovanje z naročnikom ali katerim od uporabnikov na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri);

- da nismo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imeli neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, in nismo iz malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Uveljavljajmo popravni mehanizem v zvezi s kršitvijo:      .

Ukrepi, s katerimi dokazujemo svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev:      .

Podpis zastopnika/pooblaščene

osebe gospodarskega subjekta:

_________________________________

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)