| OPREMA: VENTILATORJI (za zahtevnejše predihovanje), 4 kosi |  | Izpolni ponudnik Ponujena oprema: __________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap.št. | Tehnične zahteve naročnika | Opis izpolnitve zahteve - lastnosti ponujene opreme | Navedba tehnične dokumentacije/prospekta/… in str. na kateri je razvidno, da oprema izpolnjuje naročnikovo zahtevo |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Načini ventilacije in karakteristike |  |  |
| 1.1 | IPPV, IPPV/Assist (CMV, Assist/Control) z: - volumsko nadzorovanimi vdihi (VC), - tlačno nadzorovanimi vdihi (PC), - hibridno dvojno kontrolirani vdihi (PRVC/VG/AutoFlow/VC+/APV ali ekvivalent) |  |  |
| 1.2 | SIMV s tlačno podporo spontanim vdihom (SIMV+PS) z: - volumsko nadzorovanimi vdihi (VC), - tlačno nadzorovanimi vdihi (PC), - hibridno dvojno nadzorovanimi vdihi (PRVC/VG/AutoFlow/VC+/APV ali ekvivalent) |  |  |
| 1.3 | Ventilacija na dveh tlačnih nivojih, ki omogoča: - dodatno tlačno podporo spontanim vdihom na obeh nivojih tlaka (npr. BIPAP Bi-Level, DuoPAP, Bivent, Bi-VENT ali ekvivalent + PS) - inverzno I:E razmerje (> 4:1) za uporabo t.i. APRV ventilacije |  |  |
| 1.4 | Spontani vdihi: - z dihanjem na pozitivnem tlaku na koncu izdiha (PEEP oz CPAP) - s tlačno podporo (CPAP + PS) - z volumsko podporo (CPAP + VS) |  |  |
| 1.5 | Proženje spontanih vdihov pri intubiranih/traheotomiranih bolnikih ali bolnikih na neinvazivni ventilaciji. Ventilator mora omogočati: - tlačno proženje - pretočno proženje - proženje vdiha in izdiha na osnovi analize krivulje pretoka |  |  |
| 1.6 | Avtomatizacija predihavanja in odvajanja od ventilatorja: - ventilator mora omogočati samodejni preklop med kontroliranim in podpornim načinom predihavanja (ASV ali ekvivalent) - pri avtomatiziranih oblikah predihavanja mora hkrati upoštevati načela protektivnega predihavanja in individualne patologije (npr. ARDS, KOPB), potrebna je programska oprema za spremljanje in ugotavljanje bolnikove pripravljenosti za odvajanje ter programska oprema za samodejno odvajanje od predihavanja (IntelliVent ASV ali ekvivalent) - pri tem avtomatiziranem načinu predihavanja je uveden koncept minimalne sile dihanja (Mead-ova enačba) in združuje Otisovo in Meadovo enačbo za izračun ciljne stopnje dihanja (target respiratory rate, RR) |  |  |
| 1.7 | NIV - neinvazivna ventilacija: - s tlačno podporo spontanim vdihom - nastavljiv kriterij hitrosti porasta tlaka/pretoka (% porasta ali ekvivalent) in nastavljiv parameter za zaključek vdiha (Esens ali ekvivalent) pri tlačni podpori (PS) - pretok vsaj do 190 l/min |  |  |
| 1.8 | Ventilator omogoča zdravljenje z visokim pretokom kisika (High Flow Oxygen Therapy, HFOT) - nastavitev pretoka do vsaj 90L/min preko nosne kanile |  |  |
| 1.9 | APNEA Ventilacija (predihavanje v primeru apneje): - z VC in PC nadzorovanimi vdihi - Nastavljivim intervalom apneje |  |  |
| 2. | Nastavitve in lastnosti ventilatorja |  |  |
| 2.1 | IBW priporočene nastavitve parametrov: - spol - telesna višina - izračun idealne telesne mase (IBW) |  |  |
| 2.2 | Standardni parametri predihavanja morajo omogočati razpone za predihavanje otrok in odraslih nad 15 kg. To velja za vse parametre, ki jih ventilator omogoča. |  |  |
| 2.3 | Parametri specifičnih ventilacijskih oblik morajo omogočati vsaj: - Inverzno razmerje I:E oz. TH:TL pri dvonivojski tlačni ventilaciji z inverznim razmerjem večjim od 4:1 - PEEP oz. PEEPL vsaj do 50 cmH2O - inspiratorni tlaki (Pinsp oz. PEEPH vsaj do 100 cmH2O) - omogočiti nastavitve 1 vdiha v poljubnem trajanju za namen t.i. SIGH manevra |  |  |
| 2.4 | Parametri za izboljšanje sinhronizacije bolnik-ventilator morajo zagotoviti vsaj: - nastavitev časa vdiha oz razmerja vdih:izdih |  |  |
| 2.5 | Nastavljiva koncentracija O2 med 21% in 100% |  |  |
| 2.6 | Ventilator mora imeti možnost postavitve v stanje pripravljenosti (Standby) |  |  |
| 2.7 | Ventilator mora imeti fizične tipke za utišanje zvočnih alarmov, začasno povišanje FiO2 (100%), ročno proženje diha in zadržanje vdiha (inspiratory hold), vklop nebulizatorja ter zaklepanje zaslona. |  |  |
| 2.8 | Aparat se mora poleg zaslona na dotik upravljati tudi z vrtljivim gumbom |  |  |
| 2.9 | Stopnja zaščite pred vdori po standardu EN60529 najmanj IP22 |  |  |
| 3. | Nadzor |  |  |
| 3.1 | Vsa tipala (za pretok, tlak, FiO2, CO2) morajo biti del ponudbe in dostavljena z ventilatorjem. Na tipala ne sme vplivati zdravljenje s terapevtskimi plini (npr NO, sevofloran, izofloran) |  |  |
| 3.2 | Grafična in številčna predstavitev vseh nastavljenih parametrov in izmerjenih vrednosti, vključno s krivuljami pretoka, tlaka, volumna, zank tlak-volumen in pretok-volumen, z možnostjo skaliranja in zamrzovanja prikaza krivulj in zank. Ventilator mora prikazovati vsaj 3 krivulje in 2 zanki hkrati. |  |  |
| 3.3 | Grafični in številčni prikaz trendov za obdobje vsaj 72 ur. Prikaz parametrov trendov mora biti nastavljiv. |  |  |
| 3.4 | Na zaslonu ventilatorja morajo biti ločeno prikazane nastavljene in dejanske vrednosti za vsaj: FiO2, frekvenco dihanja, tlake v dihalih, Vt, Vt/PBW, MV, PEEP, ezofagealne, transpulmonalne tlake, časovno konstanto, EtCO2, vrednosti in grafični prikaz volumetrične kapnografije. |  |  |
| 3.5 | Ventilator naj ima vgrajene varnostne mehanizme za zaščito pred okužbami, povezanimi z nadzorovanim predihavanjem (VAP). Imeti mora programsko opremo, ki omogoča samodejno spremljanje in regulacijo tlaka v mešičku endotrahealnega tubusa/kanile. Algoritem naj omogoča izbor fiksne vrednosti tlaka v mešičku ali samodejno prilagoditev glede na ventilacijske tlake. Vključuje naj varnostne mehanizme in alarme v primeru počenega mešička, puščanja, itd. |  |  |
| 4. | Respiratorna mehanika, vlaženje, dovajanje in odsesavanje plinov, dodajanje inhalatornih zdravil |  |  |
| 4.1 | Ventilator mora omogočati izvajanje inspiratorne in ekspiratorne pavze ter določanje podajnosti in upornosti pljuč in prsnega koša, tlaka platoja, intrinzičnega PEEP (PEEPi) in časovne konstante pri pasivnemu bolniku |  |  |
| 4.2 | Ventilator mora omogočati določanje časovne konstante pri spontano dihajočem bolniku |  |  |
| 4.3 | Ventilator mora omogočati samodejno izvajanje odpiralnih manevrov (rekrutiranje) pljuč |  |  |
| 4.4 | Ventilator mora vsebovati programsko opremo za individualno nastavitev PEEPa |  |  |
| 4.5 | Ventilator mora omogočati določanje dihalnega dela |  |  |
| 4.6 | Ventilator mora omogočati aktivno vlaženje in segrevanje plinov |  |  |
| 4.7 | Ventilator mora omogočati odsesavanje/odstranjevanje terapevtskih plinov (hlapni anestetiki, dušikov (II) oksid (NO) in dušikov (IV) oksid (NO2)) preko filtra ali centralnega odzračevanja |  |  |
| 4.8 | Ventilator mora vsebovati programsko opremo za dovajanje inhalacij zdravil (beta agonisti, antibiotiki, antimikotiki) na osnovi tehnologije s kvarčnim kristalom |  |  |
| 5. | Dogodki in alarmi |  |  |
| 5.1 | Shramba vsaj 10.000 dogodkov (Event log) |  |  |
| 5.2 | Alarmi apneje, alarm ob odklopu bolnika in zapore pretoka v dihalnem sistemu |  |  |
| 5.3 | Tehnični alarmi: nizka napolnjenost baterije, izguba mrežnega napajanja, nizek tlak ali izpad medicinskih plinov – kisika ter alarm za nizek/visok FiO2 |  |  |
| 5.4 | Nastavljivi alarmi za vsaj: - nizek in visok tlak v dihalnih poteh - nizek in visok ekspiratorni minutni volumen - nizek in visok ekspiratorni dihalni volumen - nizek in visok bolnikov spontani ekspiratorni dihalni volumen oz visoko frekvenco dihanja |  |  |
| 6. | Medicinski plini in napajanje |  |  |
| 6.1 | Priključek za kisik iz centralnega visokotlačnega bolnišničnega sistema z ustreznimi DIN konektorji. Ventilator naj ima vgrajeno turbino za zajem zraka iz okolja. Turbina naj omogoča t.i. „inspiratory flow“ do vsaj 260 l/min. |  |  |
| 6.2 | Napajanje preko mrežnega napajanja in preko vgrajene ene ali dveh hitro zamenljivih "hot swappable" bateriji. Minimalno avtonomnega delovanja 1,5 ure z eno baterijo. |  |  |
| 7. | Monitor in komunikacija |  |  |
| 7.1 | Barvni zaslon na dotik z: - čim večjo dimenzijo zaslona, minimalno 17 inč-no diagonalo - hkratnim prikazom nastavljenih in izmerjenih vrednosti - možnostjo ločene postavitve zaslona - možnostjo rednega čiščenja/razkuževanja zaslona |  |  |
| 7.2 | Možnost povezave z računalnikom, USB ali bolnišničnim sistemom preko vsaj 2 RS 232 priključkov |  |  |
| 8. | Pribor in pomožna oprema |  |  |
| 8.1 | Mobilni podstavek – voziček, z zavorami in nosilcem za dihalno cevje. Mobilni voziček mora imeti nosilec za dve plinski jeklenki za uporabo pri znotraj-bolnišničnih prevozih. |  |  |
| 8.2 | Aktivno ogrevanje in vlaženje s samodejno dvojno kontrolo gretja - vlaženja in možnostjo uporabe enojno ali dvojno ogrevanih dihalnih cevi za preprečevanje kondenza v cevju. Upravljanje vlažilnika naj bo omogočeno preko barvnega zaslona ventilatorja. |  |  |
| 8.3 | Ventilator naj omogoča enostavno sestavljanje vlažilnika, s čim manj potrebnih manevrov |  |  |