TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

za javno naročilo

SKLOP 1: Nabava medicinske in splošne opreme za potrebe satelitskega urgentnega centra (SUC 1)

- SPLOŠNE ZAHTEVE ZA OPREMO

Vsa oprema mora biti iz redne proizvodnje, nova, še nikoli uporabljena za klinične ali demonstracijske namene, tehnološko sodobna in dobavljena s strani proizvajalca ali preko uradnega distributerja proizvajalca. Oprema mora vključevati vse komponente in ves potreben material (npr. priključne kable, napajalne kable) za takojšen začetek z delom. Medicinska oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi in tehničnimi specifikacijami za medicinske pripomočke v skladu z Zakonom o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 40/25). Ostali proizvodi morajo biti v skladu z Zakonom o izvajanju Uredbe (EU) o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 102/24) oziroma v skladu z Zakonom o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99).

Opremi, za katero obstaja ena ali več splošno veljavnih tehničnih specifikacij po predpisih o medicinskih pripomočkih, standardizaciji oziroma posameznih vrstah proizvodov, morajo biti priložene listine o potrjevanju skladnosti, določena s takimi tehničnimi specifikacijami (npr. certifikati, atesti, proizvajalčeve izjave o skladnosti). Če je to zahtevano s katero od splošno veljavnih tehničnih specifikacij, mora biti oprema označena s podatki o proizvajalcu, tehničnih lastnostih in z identifikacijsko oznako oziroma z evropskim znakom skladnosti CE. Ob dobavi opreme mora dobavitelj priložiti celovita uporabniška navodila v slovenskem jeziku (izjemoma v angleškem jeziku – po odobritvi naročnika) za vso opremo.

Oprema mora biti nabavljena, dobavljena, sestavljena, nameščena v prostore SUC 1 na način, ki je skladen z namenom njene uporabe in na mesto po navodilu naročnika, tako da je naročniku izročena v delujočem stanju. Opremi, ki za delovanje potrebuje originalni potrošni material, mora biti priložen tudi ves potrošni material, potreben za zagon in delovanje opreme.

Dobavitelj opreme mora naročniku ob izročitvi opreme predstaviti (demonstrirati) delovanje opreme na tak način in v tolikšnem obsegu, da zna osebje naročnika po prevzemu opremo pravilno uporabljati.

Komunikacija med dobaviteljem in naročnikom med izvajanjem predmeta javnega naročila poteka v slovenskem jeziku.

Za opremo mora dobavitelj zagotavljati servis (vzdrževanje in popravila) ter garancijo za brezhibno tehnično delovanje vsaj za obdobje 24 mesecev. V času garancijskega roka mora dobavitelj naročniku omogočiti brezplačno namestitev morebitne nove verzije oziroma posodobitve programske opreme.

- OPIS OPREME

- RESPIRATOR

Transportni ventilator mora imeti 4,3-palčni barvni zaslon in največjo težo 2,1 kg ter notranjo polnilno baterijo z do 7,5 ur delovanja za profesionalno uporabo v reševalnih službah, vojski in bolnišnicah.

Na voljo mora biti en način ventilacije z nadzorom volumna (IPPV). Za neinvazivno ventilacijo (NIV) mora biti na voljo način spontane ventilacije (CPAP). Transportni ventilator mora imeti tudi asistirano volumsko nadzorovano ventilacijo (SIMV) in merjenje pretoka in podporo tlaka s pomočjo spontanega dihanja. Med neinvazivno ventilacijo mora biti na voljo tudi način za apnejo.

Zagotovljeno mora biti spreminjanje koncentracije O2 pri vpihu med 21 % in 100 % preko dovoda O2. Ventilator mora poganjati turbina. Omogočeno mora biti spreminjanje vrste plinov za aplikacijo, in sicer na koncentratorski (O2 93 %) ali medicinski kisik (O2 100%).

Hiter začetek ventilacije mora biti zagotovljen z vnosom telesne višine ali z izbiro načinov v nujnih primerih za dojenčka, otroka in odraslega. Na voljo moa biti tudi ročni način s sprožilcem za ventilacijo (MEDUtrigger) preko ventilacijske maske za ventilacijo med kardiopulmonalnim oživljanjem. Vsi priključki, pomembni za ventilacijo, morajo biti dostopni s sprednje strani. Zagotovljena mora biti velika, jasno vidna in zelo svetla alarmna lučka, ki zagotavlja varno ventilacijo.

Konfiguracija naprave se mora izvajati z uporabo uporabniškega menija. Uporabniku mora biti omogočeno izvajanje posodobitev programske opreme.

Zamenljiv higienski vhodni filter mora ščititi napravo pred virusno in bakterijsko kontaminacijo. Uporabniku mora biti omogočena zamenjava notranje vgrajene baterije.

Tehnične zahteve:

| Splošne specifikacije: |  |
| --- | --- |
| Dimenzije: | 220 x 230 x 136 mm (š x v x g) 390 x 230 x 175 mm (š x v x g) z zaščitno torbo |
| Teža: | 2,1 kg z baterijo, oz 1,7 kg brez baterije |
| Kategorija izdelka 93 / 42 EGS: | IIb |
| Stopnja zaščite pred vodo: | IP 54 |
| Izpolnjuje standarde: | EN 60601-1 EN 60601-1-2 EN 60601-1-6 EN 60601-1-8 EN 60601-1-12 EN 62366-1 EN 1789 EN 13718-1 EN 794-3 ISO 10651-3 ISO 10993-1 RTCA DO-160 G MIL-STD 810 G AECTP 400 Mission-induced (taktično kolesno) |
| Delovni pogoji: | Temperatura: -20 °C do +50 °C |
| Vlažnost: | 15–95 % |
| Zračni tlak: | 54–100 kPa |
| Nadmorska višina: | od -500 m do 5000 m |
| Pogoji skladiščenja: | Temperatura: od -40 °C do +70 °C |
| Vlažnost: | 15–95 % |
| Zahtevani načini ventilacije: | IPPV, ročni, CPAP, SIMV, FlowCurve Pro |
| Prednastavitve ventilacije | Da; urgentna ventilacija za dojenčke (od 7 kg), otroke in odrasle |
| Neinvazivna ventilacija: | Da: CPAP |
| MEDUtrigger z ročnim načinom: | Da, 2m |
| Predihavanje apneje: | Da, v načinih CPAP |
| Nastavitve: |  |
| Dihalni volumen: | 50 do 2000 ml |
| Frekvenca vpihov: | 5 do 40 min-1 |
| PEEP: | 0 do 20 mbar |
| Razmerje I:E | od 4:1 do 1:4, v ročnem načinu 1:1 |
| Koncentracija O2 pri vpihu: | 21 %–100 % O2 |
| Telesna višina: | 50–250 cm |
| Vt/kg telesne teže: | 4–10 ml/kg telesne teže |
| Ročna ventilacija: | Da, z MEDUtriggerjem |
| Spremljanje: |  |
| Najvišji vdihni tlak | Da |
| Stolpični diagram | Da |
| Koncentracija vdihanega kisika | Da |
| Frekvenca ventilacije (skupna) | Da |
| Frekvenca ventilacije (spontana) | Da |
| Najvišji vdihni tlak | Da |
| Plato tlaka | Da |
| Povprečni vdihni tlak | Da |
| Zaslon: |  |
| Vrsta zaslona: | TFT-zaslon, barvni |
| Velikost zaslona: | 4,3'' |
| Baterija: |  |
| Vrsta baterije: | Li-ionska, notranja |
| Čas delovanja: | 7,5 h |
| Čas polnjenja od 0 do 95 %: | približno 2,5 h |
| Alarmni sistem: |  |
| Alarmni sistem v skladu s 60601-1-8: | Da |
| Nastavitev naslednjih alarmnih meja je mogoča: | pMax, O2i ↑, O2i↓, f↑ |
| Vizualni alarm s pomočjo alarmnega polja in merilnega polja na glavnem zaslonu: | Da |
| Vizualni alarm s pomočjo svetle alarmne lučke na ohišju: | Da |
| Akustični alarm preko zvočnika v ohišju: | Da, nastavljiva glasnost |
| Dovod plina: |  |
| Medicinski kisik: | Da, 0,3 do 6 barov, ≤ 15 l/min |
| Koncentrator kisika (93 % O2) | Da, 0,3 do 6 barov, ≤ 15 l/min |
| Sistem cevi za pacienta: |  |
| Sistem cevi za pacienta za enkratno uporabo | Da, 2m |
| Napajanje: |  |
| Napajanje naprave: | 12–15 V DC |
| Napajanje za zunanjo napajalno enoto: | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Električni vmesniki: |  |
| Reža za SD-kartico | Da |
| Ženski priključek za napajalnik 12 V / Zunanji napajalnik in polnilnik | Da |
| Priprava za Bluetooth | Da |
| Pnevmatski vmesniki: |  |
| Priključek za cev za pacienta z notranjim premerom 22 mm | Da |
| Priključek za cev za nadzor PEEP | Da |
| Priključek za vdihalni pretok | Da |
| Orodja za usposabljanje: |  |
| Programska oprema za simulacijo računalnika za namene usposabljanja in demonstracije je na voljo | Da |
| Izobraževanje na sedežu naročnika | Da |
| Servis in vzdrževanje: |  |
| Pooblaščen servis na območju R. Slovenije | Da |
| Poimenski seznam certificiranih serviserjev | Da |
| 2-letni preventivni pregled | Da |
| 4-letni interval vzdrževanja naprave in varnostnega upravljanja | Da |
| Zamenjava filtra za prah vsakih 6 mesecev | Da |
| Baterija, ki ne potrebuje vzdrževanja | Da |
| Zaslon, ki ne potrebuje vzdrževanja | Da |
| Garancijska doba | 2 leti |
| Dodatki: |  |
| Zaščitna torbica | Da |
| Testni balon | Da |
| Trak za nošenje | Da |
| CPAP/NIV maske | Da (S, M, L) |
| Povezovalna cev za kisik | Da |
| Higienski filter | Da, 2x |
| Nosilna plošča | Da, LIFE BASE NG 1 XS |
| Stenski nosilec | Da, BASE STATION NG 1 XS |
| Dodatne opcije (možnosti): |  |
| Aparat ima možnost nadgradnje: | Da |

- EKG APARAT

- Vsa oprema mora imeti ES izjavo o skladnosti v skladu z direktivo o medicinskih pripomočkih (MDD) 93/42/EEC oz. Uredbo o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745 (MDR).

- EKG aparat mora imeti barvni, na dotik občutljiv zaslon, diagonale vsaj 30 cm.

- Na EKG posnetku morajo biti vidni vsi podatki o pacientu – najmanj ime, ID, spol in datum rojstva.

- Interpretacija EKG-ja za odrasle, otroke in novorojenčke mora biti že na zaslonu ter mora imeti možnost predogleda pred tiskanjem.

- Standardna alfa-numerična tipkovnica mora biti prikazana na zaslonu EKG-ja (digitalno), tako da je preprečeno politje tipkovnice.

- Omogočati mora snemanje 12-kanalnega EKG-ja, z možnostjo dodajanja odvodov desne in posteriorne stene.

- Omogočati mora avtomatski EKG posnetek, snemanja ritma v mirovanju (1 ali 3 odvodi) do 30 minut, kot tudi ročno snemanje daljših posnetkov.

- Omogočati mora natis EKG posnetkov na A4 termo aktivni papir, z možnostjo izpisa različnih formatov (vsaj 3x4, 3x4+1, 2x6, 1x12, …).

- Vgrajeni morajo biti filtri proti motnjam v zapisu (mišični, lowpass, baseline, …).

- Zagotovljeno mora biti polnjenje EKG aparata v električnem omrežju, njegova baterija pa mora zadostovati za do vsaj 500 avtomatskih posnetkov.

- EKG aparat mora uporabniku podati povratno informacijo glede kakovosti kontakta elektrod in ob zadostnem signalu avtomatsko opraviti EKG posnetek.

EKG aparat mora omogočati tudi:

- shranjevanje vsaj 1000 EKG posnetkov v interni spomin EKG-ja, ki jih je mogoče naknadno ogledati, urediti, izbrisati, ponovno natisniti, …;

- možnost izvoza EKG posnetkov na USB ključ;

- zvočno in vizualno alarmiranje.

- EKG aparat mora imeti vakuumski sistem, ki omogoča regulacijo vakuuma v vsaj 4 stopnjah (do 260 mbar), kar zadostuje za potrebe dela tudi pri bolj poraščenih pacientih. Baterija vakuumskega sistema mora omogočati avtonomijo delovanja do vsaj 2,5 ur. Ob morebitni okvari mora biti mogoča zamenjava le posamezne elektrode brez potrebe po menjavi celotnega sistema vakuumskih elektrod.

Poleg EKG aparata mora biti vključen tudi sistem vakuumskih elektrod in prevozni voziček za lažjo mobilnost aparata, ki mora biti opremljen s košaro za odlaganje manjših stvari (npr. EKG sprej).

Opremi mora biti priložen potrošni material (EKG papir) za normalni začetek dela.

- OBPOSTELJNI MONITOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ

- Vsa oprema mora imeti ES izjavo o skladnosti v skladu z direktivo o medicinskih pripomočkih (MDD) 93/42/EEC oz. Uredbo o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745 (MDR).

- Monitor življenjskih funkcij mora imeti barvni kapacitivni zaslon, z diagonalo vsaj 12'', ki podpira upravljanje na dotik oz. več prstno upravljanje.

Zahteve za monitor življenjskih funkcij:

- hkratni prikaz vseh parametrov in vsaj 10-tih krivulj;

- delovanje na omrežno napetost, hlajenje mora biti izvedeno pasivno, brez aktivnih elementov (npr. ventilatorja) in akumulatorska baterija z avtonomijo delovanja za vsaj 10 ur;

- samodejno polnjenje vgrajenih baterij, ko je aparat priključen na električno omrežje;

- zaradi možnosti transporta teža monitorja skupaj z baterijo ne sme presegati 4,0 kg;

- odporen na padce (vsaj z višine 0,75 m);

- zaščita proti vdoru vode in prahu (vsaj IPX1);

- omogoča nadzor parametrov za odrasle, otroke in novorojenčke;

- dizajn monitorja mora biti oblikovan tako, da ima ročaj za enostavnejše prenašanje in da omogoča shranjevanje potrošnega materiala (npr. različne velikosti manšet, potrošni material, ki trenutno ni v uporabi…).

Monitor življenjskih funkcij mora omogočati tudi:

- možnost nastavitve aparata v stanje pripravljenosti »stand by«;

- prikaz vsaj 1200 urnih trendov (korak 10 minut) za vse uporabljene parametre in vsaj 120 urno shranjevanje ene krivulje »full disclosure« z možnostjo razširitve do 240 ur z zunanjim spominskim medijem;

- nastavitev in prikaz alarmov za vse nadzorovane parametre;

- vizualno in zvočno alarmiranje ter možnost nastavitve jakosti zvoka in prioriteto alarma (različni nivoji alarmiranja);

- priključitev na centralno nadzorno postajo z LAN ali WiFi povezavo;

- namestitev na nosilno roko, ki se namesti na medicinsko tirnico, oz. na željo uporabnika omogoča tudi namestitev na mobilni voziček.

Zahtevani parametri za vgrajeni monitor:

- EKG krivulja standardnih (I, II, III z možnostjo uporabe trižilnega kabla) in prekordialnih odvodov z vgrajenim algoritmom za razpoznavanje srčnega spodbujevalnika in življenje ogrožajočih vsaj 27 aritmij, vključno z ST in QT analizo;

- merjenje respiracije iz EKG (impedančna metoda);

- merjenje saturacije (SpO2) vsaj v območju 0 do 100% z resolucijo 1%, dovoljeno odstopanje +/- 2% ali manj v območju 70% - 100% za odrasle in +/-3% pri novorojenčkih;

- merjenje telesne temperature (TEMP);

- neinvazivno merjenje tlaka (NIBP) z možnostjo aktiviranja in nastavitve samodejnega merjenja v časovnih intervalih;

- možnost spremljanja meritev CO2 v izdihanem zraku, v kolikor bi to bila želja uporabnikov.

Opremi mora biti priložen ves pribor – potrošni material (kabli, senzorji,…), ki je potreben za nemoten začetek dela z opremo, in sicer za večkratno uporabo za odrasle za vse monitorje, ter nosilec za pritrditev monitorja na stensko tirnico s tipko za hitro snetje monitorja za namen transporta.

- POSTAJA ZA CENTRALNI MONITORING

- Vsa oprema mora imeti ES izjavo o skladnosti v skladu z direktivo o medicinskih pripomočkih (MDD) 93/42/EEC oz. Uredbo o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745 (MDR).

- Omogočati mora spremljanje do vsaj 30 bolnikov, kjer je mogoče prikazati tudi parametre iz določenih ostalih naprav.

- Naprava povezuje in zbira podatke iz monitorjev in ostalih naprav preko žičnega (LAN) oz. brezžičnega (WiFi) omrežja.

- Omogočati mora podporo oddaljenemu uporabniku, da si ogleda podatke o pacientih preko osebnega računalnika oz. pametnega telefona/tablice (Android), v kolikor je to dovoljeno s strani zdravstvene ustanove.

Vključena strojna oprema:

- AIO računalnik, najmanj 23-palčni zaslon "widescreen", z ločljivostjo 1920x1080 in podporo upravljanja na dotik, ki lahko spremlja do vsaj 30 bolnikov;

- minimalne strojne zahteve za osnovno AIO postajo (vse v enem): procesor vsaj i5 zadnje generacije, 256 GB SSD, 8 GB RAM, WIN 10PRO;

- ena centralna postaja lahko podpira razširitev do 4 razširjene zaslone;

- en nabor miške/tipkovnice.

Vključena programska oprema:

- možnost spremljanja parametrov, kot so: EKG, SpO2, HR / PR, Resp, NIBP, Temp, IBP in tudi drugih parametrov, v kolikor bi se ti spremljali na monitorjih življenjskih funkcij (npr. C.O., PiCCO, ScvO2, EtCO2, AG, BIS, BISx4, NMT, rSO2, …);

- vnašanje in urejanje podatkov o pacientih, komentarjev in nadzor parametrov na enem mestu, podpira uporabo čitalca črtne kode ter izpis na barvni laserski tiskalnik;

- omogočati mora s predpisi in standardi dovoljene posege na monitorjih (vsaj upravljanje z alarmi, aktiviranje ne-invazivne meritve krvnega tlaka pri izbranem pacientu, potrditev nekritičnih alarmov);

- alarmne limite mora biti mogoče nastaviti hkrati za vse bolnike in ločeno za vsakega posameznega bolnika;

- samodejni sprejem pacienta in takojšnje spremljanje, ko je monitor življenjskih funkcij priključen v omrežje;

- popoln pregled trenutnega dogajanja, pregled shranjenih podatkov, ki mora vključevati: krivulje, parametre, alarme, detekcije aritmij, ST segmenta, dogodkov in trendov - za vsaj zadnjih 240 ur za vse nadzorovane parametre in krivulje, s prikazom dogodkov (alarmi in ročno vneseni dogodki) - „Full disclosure“;

- možnost različnih poročil (QT analiza, ST poročilo, analiza aritmij, …);

- možnost ustvarjanja PDF poročil;

- en sektor pacienta lahko prikazuje vsaj 4 krivulje.

- Omogočati mora možnost razporeditve krivulj in parametrov (številčnih vrednosti) v sektorju, glede na želje uporabnika.

Centralna postaja mora podpirati standardne komunikacijske protokole (HL7 ali enakovreden).

Zagotovljena mora biti skladnost z vsaj naslednjimi standardi:

- stopnja električne zaščite po normativih IEC;

- direktiva sveta 93/42/EGS (o medicinskih pripomočkih).

Opremi morajo biti priloženi brezžična tipkovnica in miška ter vsi potrebni priključni kabli.

Dobava in montaža aparata v/na sestrski pult mora zajeti vsa potrebna dela pri vgradnji za delovanje sistema.

- REANIMACIJA KONZOLNA ROKA

- Vsa oprema mora imeti ES izjavo o skladnosti v skladu z direktivo o medicinskih pripomočkih (MDD) 93/42/EEC oz. Uredbo o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745 (MDR).

Zahteve:

- medicinski stativ z mehanično nastavitvijo premikov in elektromagnetno zavoro;

- možnost horizontalne rotacije do 340°, za optimalno nastavitev glede na prostor;

- opremljen z vtičnicami, ki omogočajo priklop različnih medicinskih plinov, in sicer 2x priklop za kisik in 1x priklop za zrak;

- opremljen s poličko in infuzijskim stojalom;

- zaščita proti vdoru vode in prahu (vsaj IP20).

- Dobava in montaža stativa mora zajeti vsa potrebna dela.

- VIDEOLARINGOSKOPSKA ŽLICA

- Splošne tehnične zahteve:

- integrirana CMOS tehnologija;

- odpornost žlic za sterilizacijo do 93˚ C;

- z integriranim multifunkcijskim gumbom za izvajanje dokumentiranja (omogočati mora vsaj slikanje in snemanje, funkciji je mogoče koristiti istočasno);

- velikost priloženih žlic za ponovno uporabo: D-blade žlica za posebne primere (namenjena težki intubaciji odraslih), Miller 1 in Miller 2;

- žlice oziroma ročnik žlice za ponovno uporabo iz titana; morajo biti kompatibilne z obstoječim videolaringoskopom, da se ohrani maksimalna kompatibilnost in uporabnosti opreme;

- tehnologija priključi in delaj (Plug and Play);

- resolucija žlic HD 1280 x 800;

- vsa oprema mora imeti certifikat za varno uporabo v medicinske namene;

- Direktiva sveta 93/42/EEC (o medicinskih pripomočkih).

Specifikacije žlice D blade:

- Oblika laringoskopa: Hiperangulirana

- Smer pogleda: 0°

- Delovna dolžina: 109 mm

- Širina ročaja: 28 mm

- Širina distalnega konca: 19 mm

- Skupna dolžina: 151 mm

- Višina: 156 mm

- Področje uporabe: Odrasli

- Priporočena min. velikost katetra: 16 Fr.

- Priporočena maks. velikost katetra: 18 Fr.

- Osvetlitev: 2x LED, bela, 1W

- Razred zaščite IP: IPX8

- Možnost dokumentacije: Da

- Vidni kot: 70°

- Material ročaja: Titan (lahka in robustna zasnova)

Specifikacije žlice Miller 1:

- Oblika laringoskopa: MILLER

- Smer pogleda: 0°

- Delovna dolžina: 83,5 mm

- Širina ročaja: 25 mm

- Širina distalnega konca: 15 mm

- Skupna dolžina: 125,5 mm

- Višina: 116 mm

- Tehnologija / Vizualizacija: CMOS

- Ločljivost: 1280 x 800 px

- Osvetlitev: 2x LED, bela, 1W

- Razred zaščite IP: IPX8

- Možnost dokumentacije: Da

- Vidni kot: 70°

- Velikost lopatice: 1

- Material ročaja: Titan (lahka in robustna zasnova)

Specifikacije žlice Miller 2:

- Oblika laringoskopa: MILLER

- Smer pogleda: 0°

- Delovna dolžina: 130,5 mm

- Širina ročaja: 25 mm

- Širina distalnega konca: 15 mm

- Skupna dolžina: 172,5 mm

- Višina: 116 mm

- Področje uporabe: Pediatrija

- Tehnologija / Vizualizacija: CMOS

- Ločljivost: 1280 x 800 px

- Osvetlitev: 2x LED, bela, 1W

- Razred zaščite IP: IPX8

- Možnost dokumentacije: Da

- Vidni kot: 70°

- Velikost lopatice: 2

- Material ročaja: Titan (lahka in robustna zasnova)

- SVETILKA ZA PREGLED OČI

Zahteve:

- indirektna svetloba z 12 eliptičnimi reflektorji;

- odbijajo svetlobne žarke, ki jih oddajajo LED diode; ne blešči in ne napreza oči;

- na voljo mora biti za vsaj dve različici (voziček in stenska);

- glede na tehnične zmogljivosti mora biti primerna za natančne operacije, diagnostično uporabo, idr.;

- hladna LED svetloba;

- svetla in hladna svetloba mora natančno reproducirati barve in zagotavljati odlično definicijo podrobnosti;

- luč mora omogočati enostavno namestitev z vrtenjem na 4 oseh:

- kupola se mora vrteti za 300°,

- roka se mora premikati navpično zaradi vzmetnega sistema za uravnoteženje,

- reflektor se mora vrteti na navpični in vodoravni osi;

- premiki morajo biti mogoči s sterilizacijskim ročajem;

- intenzivnost svetlobe mora biti nastavljiva z digitalnim upravljanjem;

- ultra ravno ohišje svetilke mora biti opremljeno z ultra odpornim polikarbonatnim zaslonom, ki zagotavlja zaščito pred nenamernimi trki;

- kupolo mora biti mogoče nastaviti s sterilizacijskim ročajem.

Specifikacije:

- svetlobna intenzivnost na razdalji 1 m Lux 100.000

- barvna temperatura K° 4.500

- LED št. 12

- povprečna življenjska doba LED-sijalke mora biti najmanj 60.000 ur

- CRI (indeks kromatičnega upodabljanja) Ra 95

- premer osvetljenega polja Ø mm 160

- globina osvetlitve (L1+L2) pri 60 % cm 75

- skupna sevana energija Ec W/m2 370

- teža (strop, mobilna, stenska, dvojna) kg 13-21-12-20

- napajanje V/Hz 100-240V, 50-60Hz

- standardi: IEC 60601-2-41, EU 2017/745, medicinski pripomoček razreda I

- ULTRAZVOK ZA AMBULANTO

Vključene morajo biti aplikacije za pregled abdomna, mehkih delov, ožilja, živcev, kardioloških, uroloških in pregledov v ginekologiji in porodništvu ter pediatriji.

Aparat mora imeti upravljalni dotikalni zaslon, ki je hkrati prikazovalnik, velikosti vsaj 23,8’’, minimalne ločljivosti 1980*1080 pik, ki ga je možno med delom rotirati za 90 stopinj (pokončno/ležeče). Zaradi lažjega čiščenja mora biti brez fizičnih upravljalnih gumbov.

Aparat mora biti na mobilnem podstavku z nastavljivo višino za delo v sede ali stoje, imeti mora vsaj štiri aktivne priključke za sonde na aparatu in vsaj štiri odlagalna mesta.

Aparat mora biti poleg omrežnega el. napajanja opremljen z interno baterijo, ki mora omogočati vsaj 4 ure dela z aparatom.

Vklop aparata ne sme biti daljši od 40 sekund, prehod iz stanja pripravljenosti pa ne večji od 6 sekund.

Zahtevani slikovni prikazi: B, M, Barvni dopler, Power dopler, usmerjeni power dopler, pulzni dopler, kontinuirani dopler, tkivni doplerski prikaz (TDI), duplex (B/PW, B/CW), triplex (B/C/PW, B/C/CW)

Slika mora biti fokusirana na nivoju pixlov po vsej svoji nastavljeni globini.

Vgrajena mora biti programska oprema za sestavljeni (spatial compound) prikaz in za zmanjšanje nivoja šuma (Speckle reduction).

Sistem mora podpirati vsaj 10x povečavo pri živi in zamrznjeni sliki in prikaz slike preko celega ekrana.

Aparat mora podpirati optimizacijo UZ slike z enim gumbom.

Aparat mora biti opremljen s sledečimi avtomatiziranimi merilnimi paketi:

- Avtomatske meritve iztisnega deleža (EF): avtomatska detekcija levega prekata in meritev iztisnega deleža v realnem času;

- Avtomatsko merjenje VTI: avtomatska obdelava pulznega spektra LVOT in prikaz VTI, SV, CO in SW;

- Avtomatsko merjenje IVC: prikaz premera in izračun indeksov CI, DI, v realnem času;

- Avtomatska analiza B-linij: samodejna prepoznava in analiza B linij (število, dolžina, % B linij).

Aparat mora imeti programsko opremo za boljši prikaz punkcijske igle.

Vgrajen mora biti sistem za arhiviranje pacientovih podatkov, slik in kratkih filmov in rezultatov meritev, pregled slik in filmov, izvoz na zunanje medije preko USB.

Aparat mora omogočati snemanje videa do vsaj 60 minut.

Aparat mora biti povezljiv v DICOM 3.0 omrežje, modalitete vsaj stora, storage commitment, print, verify, media exchange in worklist.

Aparat mora omogočati žično (ethernet) in brezžično povezavo Wifi.

Aparat mora imeti vsaj 4 USB 3.0 priključke.

Zahtevane ultrazvočne sonde:

- Konveksna sonda: frekvence vsaj 1.2- 6,0 MHz, vidni kot vsaj 60 stopinj,

- Linearna sonda: frekvence vsaj 3-15,0 MHz, širina 38mm; Sonda mora imeti vsaj tri programsko nastavljive gumbe za upravljanje z aparatom in omogočati magnetno navigacijo igle pri punkcijah,

- Kardiološka fazna sonda: monokristalna, frekvence vsaj 1- 4.5 MHz,

- Vse sonde morajo imeti možnost uporabe kovinskih nastavkov za UZ vodene punkcije, ki so za ponovno uporabo,

- Možnost uporabe aplikacije za prenosne naprave (telefon, tablica) za pregled pacientovih podatkov, slik in za nastavljanje UZ parametrov preko prenosne naprave.

Dodatna oprema:

- Črnobeli termični tiskalnik kompatibilen z ultrazvočnim aparatom.

Možnosti nadgradnje:

- Uporaba visokofrekvenčne linearne sonde 6-23MHz

- Uporaba TEE sonde

- Programska oprema in sonda, ki omogoča magnetno navigacijo igle pri punkcijah z linearno sondo

- Uporaba visokofrekvenčne mikrokonveksne sonde

- Uporaba kontrastnih sredstev s kvantitativno analizo

- Možnost uporabe glasovnega upravljanja

- Možnost nadgradnje za meritev IMT z radiofrekvenco

- Možnost nadgradnje s programsko opremo za prepoznavanje in izboljšavo prikaza živcev

- Možnost nadgradnje z modulom za elastografijo

- ASPIRATOR

Predmet naročila je mobilna, prenosna, električna medicinska aspiracijska naprava na baterije, primerna za prevoz pacientov, ukrepanje v nujnih primerih na prostem in za uporabo v bolnišnici. Naprava mora aspirirati kri, izločke in delce hrane iz zgornjih dihalnih poti pacienta ter izprazniti vakuumske opornice in vzmetnice. Naprava mora imeti uporabniku prijazno in ergonomsko oblikovano ohišje in upravljalne elemente, zelo berljiv zaslon, preprosto menjavo aspiracijske vrečke in filtra ter velik in odstranljiv stranski tulec za cev. Naprava mora biti opremljena z robustnim ohišjem iz materialov, odpornih proti udarcem, z dnom, ki se ne prevrne, zaščitenim držalom posode in visoko stopnjo zaščite IP (IP34D) ter stabilnim in ergonomskim ročajem. Vključeno mora imeti tudi zaščitno torbo, naramni trak in torbico za dodatke.

Nastavitve vakuuma se morajo izvajati na štirih vnaprej določenih ravneh sesanja (-0,1 bar, -0,2 bar,         -0,5 bar in -0,8 bar) s pomočjo jasno označenih, otipljivih izbirnih tipk na sprednji upravljalni plošči.

Naprava mora imeti litij-ionsko baterijo, katere vzdrževanje ni potrebno, samodejni pregled delovanja, ki vključuje preverjanje tesnjenja naprave, sistema in kapacitete baterije in ne traja več kot 15 sec. Rezultati morajo biti sporočeni z zvočno in vizualno povratno informacijo. Uporabnik mora biti omogočena zamenjava polnilne baterije brez orodja.

Naprava se mora polniti prek priključnega kabla na 12-voltni sistem vozila ali prek omrežne napajalne enote z izmeničnim tokom od 100 do 240 voltov. Pet LED diod mora zagotavljati informacije o kapaciteti baterije in stanju polnjenja. Vključene morajo biti vrečke za enkratno uporabo (Serres ali enakovredno) z vgrajenim bakterijskim filtrom, vsaka s prostornino 1000 mililitrov. Vključen mora biti stenski nosilec za vozila, ki je skladen s standardom EN 1789 in se lahko uporablja tudi za polnjenje naprave.

Tehnične zahteve:

- Dimenzije: 370 x 277 x 146 mm (največja dovoljena velikost)

- Teža: največja dovoljena 3,65 kg brez posode, 0,65 kg posoda za enkratno uporabo

- Prostornina posodnega Sistema: 1000 ml

- Sesalna zmogljivost na vhodu naprave (brez sistema posod) pri -0,8 bara, polni bateriji in 21 °C/1013 hPa: 34 l/min ± 4 l/min

- Sesalna zmogljivost na vhodu posode za večkratno uporabo pri -0,8 bara, polni bateriji in 21 °C/1013 hPa: 30 l/min ± 3 l/min

- Maks. vakuum pri 12 V: -0,8 bar (80 kPa)

- Nastavljivo območje vakuuma: pred nastavljeno -0,1 / -0,2 / -0,5 / -0,8 bara

- Čas delovanja (zmogljivost baterije po polni napolnjenosti in -0,8 bara, +21 °C): 60 min

- Temperatura shranjevanja: -40°C do + 70°C

- Temperatura delovanja: -5°C do + 50°C

- Temperatura polnjenja: 0 °C do +40 °C

- Certifikat za odpornost na vodo: Zaščita IP 34D

- Tip baterije: Litij-ionska polnilna baterija

- Čas polnjenja: 80% in 2 uri, 40 min; 100% v približno 4 ure

- Kategorizacija  93 / 42 EEC: 	IIa

- Izpolnjeni standardi: 60601-1, EN ISO 10079-1, EN 1789, RTCA DO-160 G, EN 60601-1-12

- Raven hrupa (dB): < 60 dB(A)

- DEFIBRILATOR

Defibrilator mora biti kompatibilen za pošiljanje podatkov s ponujeno postajo za centralni monitoring in vso ostalo ponujeno opremo.

Aparat mora omogočati merjenje naslednjih parametrov: EKG, SpO2, EtCO2, ne-invazivno merjenje krvnega tlaka (NIBP) in invazivno merjenje krvnega tlaka (IBP) s priklopom na Edwards senzor.

Imeti mora barvni TFT LCD zaslon z upravljanjem na dotik, diagonala najmanj 22 cm, ki mora omogočati prikaz vsaj treh (3) krivulj.

Zaslon mora avtomatsko prilagajati svetlost zaslona za optimalen pogled na zaslon.

Vgrajen mora imeti termo-tiskalnik z velikostjo izpisa vsaj 100 mm.

Tehnične zahteve:

- tehnologija defibriliranja – bifazična;

- omogoča možnost sinhrone in asihrone defibrilacije z možnostjo izbire energije;

- možnost AED-polavtomatskega načina defibriliranja za otroke in odrasle;

- delovanje na 220 V oziroma na Li-lon baterijo, ki mora omogočati najmanj 6,5 ure spremljanje pacienta (kontinuirano EKG in SpO2, NIPB na vsakih 15 minut) oziroma najmanj 200 defibrilacij;

- omogočati mora natančno nastavitev izbrane energije na 1J pri energijah od 1-10J;

- imeti mora nastavitev alarmnih mej in alarmov za merjene parametre;

- možnost shranjevanja podatkov vsaj 6 ur zapisa EKG krivulj in dogodkov v interni spomin;

- možnost 12-kanalnega EKG posnetka;

- osnovna detekcija aritmij;

- zaradi transporta teža defibrilatorja (z baterijo) ne sme presegati 4,5 kg;

- zagotavljati mora prenos podatkov preko USB in brezžično na ustrezno centralno postajo;

- avtomatska samokontrola aparata – indikator pripravljenosti za uporabo;

- v primeru manualne kontrole aparata mora aparat poslati poročilo na centralno postajo za arhiv;

- omogočati mora opcijo zunanjega spodbujevalnika (pacemakerja) z opcijami »fixed« in »demand«;

- možnost defibrilacije z ročkami in s samolepilnimi elektrodami;

- aparat mora prikazovati indikator za ustrezno povezavo ročk ali samolepilnih elektrod z bolnikom.

Parametri vgrajeni v defibrilator:

- EKG z možnostjo spremljanja standardnih 3/5/12-kanalnih odvodov;

- merjenje respiracije iz EKG (impedančna metoda);

- merjenje saturacije (SpO2) vsaj v območju 0 do 100% z resolucijo 1%;

- merjenje telesne temperature (TEMP);

- neinvazivno merjenje tlaka (NIBP) z možnostjo aktiviranja in nastavitve samodejnega merjenja v časovnih intervalih;

- invazivno merjenje tlaka 2x IBP.

Merjenje etCO2 - analizator se mora nahajati v aparatu in ne sme imeti senzorjev direktno ob tubusu oz. dihalni poti.

Defibrilator mora omogočati tudi:

- raven zaščite pred zunanjimi dejavniki (trdni delci, voda) vsaj IP55;

- zaščita pred padci iz višine vsaj 1,5 m;

- aparat mora omogočati (naknadno) priključitev UZ sonde za hiter pregled pacienta.

Opremi morajo biti priloženi tudi prenosna torba in ves pribor – potrošni material (kabli, senzorji, vsaj 1 kos elektrode …), ki je potreben za nemoten začetek dela z opremo, in sicer za večkratno uporabo za odrasle za defibrilator.

- TISKALNIK

### Sistemske zahteve:

- Strojna oprema:

- Dimenzije tiskalnika: kompaktne, največ do 26 cm dolžine, teža pod 600 g.

- Tehnologija tiskanja: direktna termalna tehnologija (brez potrebe po kartušah ali tonerju).

- Resolucija tiskanja: najmanj 300 dpi (dots per inch).

- Hitrost tiskanja: vsaj 8 strani na minuto.

- Napajanje: možnost delovanja preko:

  - vgrajene Li-ion baterije,

  - 12V napajanja iz vozila (vtičnica za cigaretni vžigalnik ali USB-C),

  - AC adapterja.

- Vhodni medij: podpora za:

  - posamične liste termalnega papirja (A4),

  - termalni papir v roli (opcijsko).

- Priključki:

  - USB-C ali Micro-USB,

  - Bluetooth 4.0 ali novejši,

  - Wi-Fi (Direct ali infrastruktura).

- Programska oprema / Gonilniki:

- Podpora za operacijske sisteme:

  - Windows (10 in novejši),

  - Android,

  - iOS (prek AirPrint ali aplikacij),

  - macOS.

- Razpoložljivost SDK-jev za integracijo s terenskimi aplikacijami (npr. za Android, iOS).

- Podpora za standardne protokole tiskanja.

- Povezljivost in integracija:

- Možnost povezave s terenskimi napravami:

  - ročni terminali,

  - tablice,

  - prenosniki,

  - mobilni telefoni.

- Možnost montaže v vozilo (z nosilcem ali pritrdilnim kompletom).

- Vgrajeni varnostni protokoli za zaščito podatkov (SSL/TLS).

### Uporabniške zahteve:

- Mobilnost in ergonomija

- Naprava mora biti lahka in prenosna, primerna za enostavno nošenje ali montažo v službeno vozilo.

- Delovanje na baterijo mora omogočiti vsaj 50 natisnjenih strani z enim polnjenjem.

- Pritrditev v vozilo mora omogočati enostaven dostop do tiskanja.

- Enostavna uporaba:

- Vmesnik mora omogočati hitro povezovanje s pametnim telefonom ali tablico brez kompleksne konfiguracije.

- Tiskalnik mora omogočati tiskanje z enim klikom iz aplikacij (npr. iz obrazcev ali poročil na terenu).

- Vizualni indikatorji (LED) za stanje baterije, napake in status povezave.

- Zanesljivost in odpornost:

- Naprava mora delovati zanesljivo v različnih vremenskih pogojih (temperatura od 0°C do 40°C, zaščita proti prahu).

- Papir se mora zamenjati enostavno in brez orodja.

- Vzdrževanje in podpora:

- Minimalno vzdrževanje (brez kartuš/tonerjev).

- Tehnična podpora mora biti na voljo preko spletnega portala ali mobilne aplikacije.

- Dokumentacija in navodila v slovenščini.

### Primer uporabe:

Uporabnik: Reševalec na terenu.	
Potreba: Po zaključku intervencije natisne poročilo (A4) in ga izroči stranki.	
Scenarij: S pomočjo mobilne aplikacije na tablici izpolni obrazec, pritisne "Natisni", tiskalnik v vozilu natisne dokument brez povezave na električno omrežje.

- PRENOSNI RAČUNALNIK

Specifikacije za prenosnik za NMP

Vrsta izdelka: Prenosni računalnik z možnostjo 180 stopinjske postavitve zaslona

Procesor: Intel Core Ultra 5 (serija 2) z vsaj 12 MB predpomnilnika ali ekvivalent AMD
NPU procesor: z vsaj 12 TOPS
RAM: 16 GB DDR5 (1 x 16 GB)
SSD disk: vsaj 512 GB SSD NVMe
Zaslon: vsaj 16" 1920 x 1200 WUXGA @ 60 Hz IPS, Nesvetleč
Grafika: Intelova grafika ali ekvivalent
Tipkovnica: Slovenščina
Operacijski sistem: Win 11 Pro slovenščina
Osvetlitev tipkovnice: Da
Numerična tipkovnica: Da
Integrirana spletna kamera: Da
Vhod za mrežo RJ-45
Vhodi: vsaj 2 x USB-A, vsaj 2 x USB-C, HDMI, vhod za slušalke
Napajanje: preko USB-C
WIFI: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Bluetooth: 5.3
TPM 2.0 Varnostni čip, bralnik prstnih odtisov
Teža: manj kot 2 kg
Okoljski standardi: TCO Certified, generacija 10, za prenosne računalnike, EPEAT Gold s certifikatom ENERGY STAR
Garancija proizvajalca: Možnost podaljšane garancije - 3 leta

- GPS REPETITOR

Splošne tehnične zahteve:

- Podpora več GNSS sistemom: GPS L1/L2/L5, GALILEO E1/E5/E6, GLONASS G1/G2/G3, BEIDOU B1/B2/B3.

- Frekvenčni razpon: 1164–1610 MHz (filtrirano).

- Maksimalna ojačitev: do 45 dB z avtomatskim nadzorom.

- Plug and Play tehnologija z zaščito pred oscilacijami.

- Temperaturni razpon delovanja: –25 °C do +55 °C.

- Stopnja zaščite: najmanj IP51, priporočeno IP67.

- Napajanje: 12 V DC, največ 300 mA.

- Impedanca: 50 Ω, polarizacija: RHCP.

- Skladnost z direktivo: ETSI EN 302 645 (GNSS repetitorji).

Specifikacije komponent:

- GNSS REPETITOR ENOTA:

- Podprte frekvence: GPS L1 (1,57542 GHz), GALILEO E1 (1,57542 GHz), GLONASS G1 (1,602 GHz), BEIDOU B1 (1,5611 GHz).

- Nastavljiva ojačitev: 0–40 dB, šumna figura < 2 dB.

- Konektorji: SMA – ženski.

- Vgrajena notranja antena: maks. +4 dBd.

- Pokritost: do 50 m polmera.

- Funkcije: avtomatski nadzor ojačitve, zaščita pred oscilacijami, LED indikator.

- Priložena oprema: napajalnik (110–230 V AC / 12 V DC), zunanja antena (+38 dB) z objemko, RF kabel dolžine 20 m.

- GNSS OJAČEVALNIK / RAZDELILNIK:

- Tip: linijski ojačevalnik in razdelilnik 1:3.

- Dimenzije: 220 × 148 × 39 mm.

- Teža: 430 g.

- Ohišje: vodotesno (IP67), temperaturni razpon –40 °C do +75 °C.

- Konektorji: TNC – ženski (1 vhod, 3 izhodi).

- Frekvenčni razpon: 1100–1700 MHz.

- Ojačitev: ojačevalnik +16 dB, razdelilnik: 1 × +12 dB in 2 × +4 dB.

- Šumna figura: < 5 dB.

- Namen: razširitev sistema na do 3 dodatne repetitor enote.

- RF KABEL:

- Tip: RF195 koaksialni kabel.

- Dolžina: 40 m.

- Konektorji: TNC – moški / SMA – moški.

- Impedanca: 50 Ω.

- Frekvenčni razpon: 1100–1700 MHz.

- Temperaturni razpon: –40 °C do +85 °C.

- Zaščita: UV odporen, konektorji IP67, primeren za zunanjo montažo.