## 1. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 1. sklop: Avtomatski analizator hitrosti sedimentacije eritrocitov - 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | Sedimentacija eritrocitov z avtomatsko termoregulacijo rezultatov
2. | Zmogljivost najmanj 20 vzorcev na uro (15 minutni interval merjenja)
3. | Interval merjenja 15 minut in 30 minut
4. | Ustrezna korelacija rezultatov s klasično Westergrenovo metodo (r ≥ 0.98, 30 minutni interval merjenja)
5. | Avtomatska korekcija rezultatov na 18°C
6. | Uporaba epruvet z natrijevim citratom
7. | Vgrajen/zunanji avtomatski tiskalnik rezultatov in kontrol
8. | Vgrajen/zunanji čitalec črtnih kod
9. | Izhod za priklop na interno računalniško mrežo, povezava analizatorja v LIS
10. | Dodajanje vzorcev med ciklom merjenja
11. | Poziciji Sedimentacija eritrocitov z avtomatsko termoregulacijo rezultatov in Dodajanje vzorcev med ciklom merjenja morajo biti dokumentirane s potrdili proizvajalca ali z brošuro

## 2. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 2. sklop: Multifunkcijski mešalec epruvet za sedimentacijo - 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | Možnosti različnih programov mešanja (čas, hitrost, obračanje epruvet)
2. | Možnost mešanja različnih epruvet (vsaj 3)
3. | Vsaj 30 pozicij za epruvete
4. | Možnost odstranitve valjev (lažje čiščenje ob razlitju epruvete)
5. | Navodila za delo in navodila za redno vzdrževanje analizatorja v slovenskem jeziku
6. | Poziciji Možnosti različnih programov mešanja (čas, hitrost, obračanje epruvet) in Vsaj 30 pozicij za epruvete morajo biti dokumentirane s potrdili proizvajalca ali z brošuro.

## 3. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 3. sklop: Centrifuga - 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | Namizna centrifuga z elektronsko nastavitvijo vrtljajev, časa, zavore in pospeška centrifugiranja
2. | Prepoznavanje rotorja
3. | Minimalni centrifugalni pospešek 3200 g
4. | Zaznavanje neuravnoteženosti
5. | Zračno hlajenje
6. | Štiri mestni nihajoči rotor 4 x 100 mL
7. | Adapterji za epruvete: 5 - 7 ml (12 x75 ali 13 x 75 ali 13 x 100 mm) in 12 ml (16x120 mm ali 13 x 75 mm ali 13 x 100 mm ali 16 x 75 mm ali 16 x 100 mm ali 17 x 120 mm)
8. | Centrifugalni prostor iz nerjavečega materiala (inox)
9. | Zračno hlajenje centrifuge
10. | Motor brez ščetk
11. | Zahteva je verifikacija časovnika in števila obratov s certificirano opremo ob postavitvi opreme ali dostava vseh verifikacijskih dokumentov vezanih na serijsko številko centrifuge ob postavitvi

## 4. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 4. sklop: Laboratorijska hladilna omara - 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | Laboratorijska hladilna omara z opravljeno temperaturno validacijo po postopku IEC 60068-3-11 prazne omare z izdajo veljavnega kvalifikacijskega poročila. Meritev temperatur potekala v praznem hladilniku (zamrzovalniku), v trajanju najmanj 24 ur, po stabilizaciji obratovanja hladilnika (zamrzovalnika), s frekvenco merjenja na 1 minuto, v 9 točkah
2. | Z vgrajenim zračno hlajenim agregatom
3. | Steklena krilna samozaporna vrata
4. | Temperaturni režim +2˚C do 8˚C
5. | Zunanje dimenzije: 710x800x2000 (±10%)
6. | Električni priključek: 230V/50Hz/1N
7. | Neto volumen izračunan iz notranjih dimenzij omare 540 do 580 litrov (± 10%)
8. | Topltna izolacija iz okolja prijaznih materialov debeline 70 mm
9. | Zunanji plašč iz lakirane pocinkane pločevine
10. | Notranji plašč iz nerjaveče pločevine
11. | Zaobljeni robovi v notranjosti
12. | Magnetno tesnilo vrat z možnostjo zamenjave
13. | Opremljena z 2x žično plastificirano polico in 2x perforirano polico iz nerjaveče pločevine in 2x izvlečnima predaloma s teleskopskimi vodili (izdelana iz nerjaveče pločevine z varnostnim sistemom proti izpadu)
14. | Notranja LED razsvetljava
15. | Vrajena ključavnica za zaklepanje vrat
16. | Dinamično hlajenje - ventilatorjem krožeči zrak omogoča enakomerno temperaturo zraka v hladilni omar
17. | Dovoljeno obratovanje do okoliške temperature +32˚C
18. | Avtomatsko odmrzovanje
19. | Avtomatsko izparevanje kondenzata
20. | Hladilni tokokrog polnjen s hladilnim medijem R290 ali R600a
21. | Regulacija delovanja z elektronskimregulatorjem
22. | Zunanji digitalni prikaz temperature
23. | Vizualni in akustični temperaturni alarm
24. | Vizualni in akustični alarm odprtja vrat
25. | Vgrajen varnostni proti- zamrzovalni termostat
26. | Na kolesih - 2 kolesa brez zavor in 2 kolesa z zavoro
27. | Priključna moč do 500W

## 5. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 5. sklop: Mikroskop - 2 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Mikroskop z imerzijsko povečavo
1. | En mikroskop ima binokularni - metalni stativ
2. | Drug mikroskop ima trinokularni - metalni stativ
3. | Fokus mora biti nastavljiv na vsakem okularju posebej na obeh tubusih, okularji naj imajo zaščitne gumice
4. | Plan ahromatska optika
5. | Okularja: WF 10x, FN22
6. | Objektivi: 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65; 100x/1.25 oljni
7. | Mizica s križnim pomikom preparata, pomik izveden s pletenicami (ni štrlečih delov)
8. | Halogenska osvetlitev z regulatorjem svetlobe
9. | Osvetlitev je lahko tudi LED. Moč mora biti vsaj 2 W, obstojnost svetila vsaj 50.000 ur, upravljanje osvetlitve obvezno z gumbom na sprednji strani mikroskopa
10. | Ponudnik mora zagotavljati dostavo, montažo, navodila in demonstracijo uporabe mikroskopa. Navodila v slovenskem jeziku
11. | Garancija 24 mesecev
12. | Servis in rezervni deli morajo biti zagotovljeni tudi po garanciji
Dodatne zahteve za objektive:
13. | objektivi morajo biti kompatibilni z obstoječimi mikroskopi – imeti morajo isti navoj (W20.32x0,706 RMS) in parfokalno dolžino (45 mm). Vsi morajo imeti FN 22 ali več
14. | Seznam objektivov:
15. | Povečava 4x, N.A. vsaj 0,1; delovna razdalja min. 15 mm
16. | Povečava 10x, N.A. vsaj 0,25; delovna razdalja min. 10 mm
17. | Povečava 40x, N.A. vsaj 0,65; delovna razdalja min. 0,5 mm, fazni kontrast
18. | Povečava 100x, N.A. vsaj 1,25; delovna razdalja min. 0,15 mm; oljni
Dodatna zahteva za mikroskop:
19. | Revolver za vsaj 5 objektivov
20. | Abbejev kondenzor z N.A. vsaj 1,25
21. | Ergonomsko ohišje z modularnim dizajnom
22. | Možnost nadgradnje s kamero, diskusijskim delom, polarizacijo in fluorescenco
23. | Kondenzor za svetlo polje podpira objektive s povečavami 2 – 100x, temno polje in fazni kontrast
24. | Gumba za grobo ostrenje in fino ostrenje na desni strani
25. | Nastavljiva omejitev višine mizice preko vrtljivega gumba

## 6. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 6. sklop: Pipeta - 2 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | Pipeta 20 - 200 µL - avtomatska
2. | antimikrobna površina pipete
3. | nastavljiv naslon za prst, ki omogoča ergonomično in udobno namestitev pipete
4. | gumb za nastavitev volumna z varnostnim mehanizmom za enostavno in varno
5. | izbiro volumna
6. | kalibriran certifikat
7. | vsaj 2 leti garancije

## 7. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 7. sklop: Vortex stresalnik - 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | z adapterjem za različne epruvete
2. | možnost nastavitve hitrosti stresalnika
3. | s priseski/nogice za oprijem na delovno površino
4. | "touch" delovanje
5. | brezstopenjsko krmljenje hitrosti