# Tehnične specifikacije za Obsevalni informacijski sistem ObIS

# Kazalo

Kazalo	1

Izrazi in definicije	3

Uvod	7

Izhodišča	8

Cilji projekta	9

Pravni okvir in skladnost	10

Zakonodaja	10

Certifikati in standardi	11

Odgovornosti	11

Ciljni uporabniki	11

Izvedba projekta	12

Obseg projekta	12

Časovnica projekta	14

Vodenje projekta	14

Organizacija projekta in odgovornosti	14

Razdelitev vlog	14

Organi upravljanja projekta	15

Dobave	16

Funkcionalne zahteve	18

Splošne zahteve	18

Obsevalna kartoteka pacienta	18

Načrtovanje zdravljenja	18

Naročanje pacientov	18

Sledenje obsevalnim frakcijam	19

Spremljanje napredka zdravljenja in prejete doze	19

Komunikacija med izvajalci	19

Analiza podatkov	19

Nefunkcionalne zahteve	20

Aplikativna varnost	20

Sistemska varnost	20

Zmogljivost	21

Revizijska sled	21

Nadgradljivost	21

Odvečnost	21

Okolja	21

Spremljanje in nadzor	22

Testiranje	22

Načrt testiranja	22

Vrste testov	22

Testni scenariji	23

Merila za uspeh	23

Tehnične zahteve	25

Arhitekturna zasnova	25

Tehnologija	25

Kompatibilnost	26

Licenčni stroški	26

Strojna oprema in infrastruktura	26

Integracijske zahteve	27

Dokumentacija	28

Migracija	28

Tveganja za migracijo podatkov (Risk Management)	28

Usposabljanje in podpora uporabnikom	30

Zahteve za začetno usposabljanje	30

Zahteve za uporabniške priročnike in podporo	30

Zahteve za podporo	30

Obratovalna pripravljenost	30

Načrt prehoda	30

Merila za uspešen prevzem	31

Spremljanje po zagonu	31

Priloga 1: Naročilo na obsevanje - modul RT	33

Priloga 2: Nabor ključnih uporabniških vmesnikov in povezane zahteve	33

Priloga 3: Shema TRTBRT - flow	33

Priloga 4: HL7 sporočila za integracijo obsevalnih naprav Aria in Mosaiq	33

Priloga 5: Integracijski načrt PAS	33

Priloga 6: Integracijski načrt PAS - UX	33

Priloga 7: Integracijske zahteve za zunanje module	33

Priloga 8: Vodenje projekta	33

# Izrazi in definicije

| Izraz | Definicija |
| --- | --- |
| ABAC | Attribute-Based Access Control – nadzor dostopa na osnovi atributov |
| AD | Active directory, Microsoft baza vseh uporabnikov OI |
| AES-256 | Advanced Encryption Standard, 256-bit – standard šifriranja podatkov |
| Birpis | Bolnišnični informacijski sistem |
| CET | Central european time |
| Clinical | Obstoječi KIS na OI |
| CRPP | Centralni register podatkov o pacientu |
| DAST | Dynamic Application Security Testing – dinamično testiranje varnosti aplikacije |
| DB | Database |
| DeS | Demografski strežnik (baza) za demografske podatke |
| DLQ | Dead-Letter Queue – čakalna vrsta za sporočila, ki jih ni mogoče obdelati |
| DPA | Data Processing Agreement – pogodba o obdelavi osebnih podatkov |
| DPIA | Data Protection Impact Assessment – ocena učinka na varstvo podatkov |
| DR | Disaster recovery |
| DWH | Data warehouse - podatkovno skladišče |
| eNaročanje | Rešitev NIJZ za storitve eNaročanja |
| GDPR | General Data Protection Regulation – Splošna uredba o varstvu podatkov (EU) |
| HSM | Hardware Security Module – strojna oprema za varno hranjenje ključev |
| IAM | Identity and access management |
| KMS | Key Management System – sistem za upravljanje šifrirnih ključev |
| MFA | Multi-Factor Authentication – večfaktorska avtentikacija |
| ObIS | Obsevalni informacijski sistem |
| OI | Onkološki inštitut Ljubljana |
| OIDC | OpenID Connect – protokol za avtentikacijo in federacijo identitet |
| openEHR | openEHR platforma (baza) za klinične podatke |
| PAS | Patient Administration System (sistem za upravljanje bolnišničnih procesov, glavna aplikacija za administracijo pacientove poti na OI) |
| PIS2 | Poslovni informacijski sistem 2 |
| Pogodba | Pogodba za izdelavo, dobavo in vzdrževanje ObIS |
| PPD | Posebni Pogoji Dela |
| RBAC | Role-Based Access Control – nadzor dostopa na osnovi vlog |
| RPO | Recovery Point Objective – največja dopustna izguba podatkov (v minutah) |
| RTO | Recovery Time Objective – čas, v katerem mora biti sistem ponovno delujoč |
| SAST | Static Application Security Testing – statično testiranje varnosti programske kode |
| SBOM | Software Bill of Materials – seznam uporabljenih programskih komponent |
| SIEM | Security Information and Event Management – orodje za centralizirano spremljanje varnostnih dogodkov |
| SLA | Service Level Agreement – dogovorjena raven razpoložljivosti/storitve |
| SLO | Service Level Objective – merljiv cilj razpoložljivosti/storitve |
| SPOF | Single Point Of Failure – enojna točka odpovedi |
| TLS | Transport Layer Security – protokol za šifrirano komunikacijo |
| TTA | Time To Acknowledge → čas od zaznave incidenta |
| TTR | Time To Recover/Resolve/Repair) → čas od začetka incidenta do popolne vzpostavitve normalnega delovanja sistema |
| UAT | User Acceptance Testing – testiranje uporabniške izkušnje |
| WD | WebDoctor – obstoječi PAS na OI |
| ZInfV | Zakon o Informacijski Varnosti |
| ZJN-3 | Zakon o Javnem Naročanju |
| ZPacP | Zakon o Pacientovih Pravicah |
| ZVOP-2 | Zakon o varstvu osebnih podatkov (Slovenija) |
| ZZPPZ | Zakon o Zbirkah Podatkov s Področja Zdravstvenega varstva |
| ZZZS | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije |

# Uvod

Predmet javnega naročila je vzpostavitev in uvedba Obsevalnega informacijskega sistema (ObIS), ki bo kot integriran modul deloval v okviru Patient Administration System (PAS) in podpiral procese teleradioterapije (TRT) ter brahiradioterapije (BRT). Sistem mora zagotoviti učinkovito, sledljivo in varno upravljanje kliničnih in administrativnih podatkov pacientov, povezovanje z medicinskimi napravami in obstoječimi informacijskimi sistemi ter omogočiti pripravo poročil in analize.

Cilj uvedbe ObIS je povečati učinkovitost, varnost in kakovost radioterapevtskih postopkov, zagotoviti dosledno dokumentiranje in spremljanje poteka zdravljenja ter omogočiti povezano in pregledno obravnavo pacienta, pri čemer je končna rešitev tehnično v skladu z mednarodnimi standardi (openEHR, FHIR) in zakonodajnimi zahtevami.

Namen tega dokumenta je opredelitev zahtev za izdelavo in dobavo IS ObIS, ki bo nadomestil obstoječi modul, ki deluje v okviru aplikacije WebDoctor (WD). WD bo nadomestil Patient administration system (PAS), ki je trenutno v izdelavi.

ObIS bo popolnoma integriran v PAS, ki postane osrednja OI aplikacija za administracijo pacientov. ObIS bo integriran tudi z drugimi sistemi in komponentami na OI (openEHR, DeS, obračun itd.) in zunaj (eZdravje).

Javno naročilo ObIS je razdeljeno na dva dela: razvoj in dobava (Projekt) ter vzdrževanje (Vzdrževanje). Ta dokument vsebuje zahteve izvedbe Projekta, medtem ko Pogodba vsebuje zahteve Vzdrževanja.

# Projekt

# Izhodišča

Teleradioterapija (TRT) je zdravljenje malignih in nemalignih bolezni z uporabo ionizirajočega sevanja za uničenje celic ali zaviranje njihovega razmnoževanja. Teleradioterapija se lahko uporablja kot primarni način zdravljenja raka ali pa v kombinaciji z drugimi načini zdravljenja (kirurgijo, sistemsko terapijo). Uvrščamo jo med lokalne načine zdravljenja, saj je njen učinek omejen na mesto absorpcije ionizirajočih žarkov. Po sodobnih priporočilih naj bi se z radioterapijo kadarkoli med boleznijo zdravilo več kot polovica vseh pacientov, ki zbolijo za rakom.

Brahiradioterapija (BRT) je oblika radioterapije, pri kateri se vir sevanja vstavi v notranjost telesa ali aplicira na površino telesa. Brahiterapija se najpogosteje uporablja za zdravljenje  raka materničnega vratu, telesa maternice in prostate, primerna pa je tudi za zdravljenje raka številnih drugih organov. Brahiterapijo lahko uporabljamo samostojno ali v kombinaciji z drugimi vrstami zdravljenja, denimo s kirurgijo, s teleradioterapijo in kemoterapijo.

Pri načrtovanju in izvajanju radioterapije sodeluje multidisciplinarna ekipa, ki vključuje onkologe radioterapevte, medicinske fizike, radiološke inženirje in druge zdravstvene delavce.

Obsevalni informacijski sistem je namenjen podpori in upravljanju delovnih procesov tele in brahi-radioterapije v medicinskih ustanovah.

Obsevalni informacijski sistem deluje kot integrirana platforma, ki omogoča učinkovito upravljanje procesov obravnave in zdravljenja pacienta na TRT in BRT oddelkih. Z integracijo različnih podatkovnih virov in medicinskih naprav ObIS omogoča zdravstvenim strokovnjakom enostaven dostop do ključnih informacij, ki so potrebne za načrtovanje terapije, izvajanje obsevanja in spremnih aktivnosti, spremljanje pacientovega napredka, ocenjevanje odziva na terapijo in stranskih učinkov, ter prilagajanje načrta glede na individualne potrebe pacienta.

Obstoječi procesi pogosto vključujejo ročne vnose, razpršene evidence in uporabo več informacijskih sistemov, kar povečuje možnost napak in zmanjšuje učinkovitost. Zato je uvedba integriranega informacijskega sistema, ki bo v okviru PAS podpiral obravnavo pacientov na TRT in BRT oddelkih, nujna za nadaljnji razvoj kakovostne in varne onkološke obravnave.

# Cilji projekta

Cilj projekta je izdelava, dobava in uvedba Obsevalnega Informacijskega Sistema (ObIS) na OI.

Cilji uvedbe ObIS so:

- optimizirati in avtomatizirati procese radioterapije z namenom povečanja učinkovitosti, zmanjšanja potreb po ročnem vnosu in prepisovanju podatkov ter zmanjšanja tveganja za človeške napake,

- olajšati načrtovanje terapije, omogočiti sledenje in beleženje izvedb obsevanja, vodenje urnikov ter upravljanje drugih administrativnih in kliničnih postopkov

- zagotoviti, da so podatki, kot so načrtovana terapija, število frakcij obsevanja in izsevana doza ter zapiski in beležke, dosledno dokumentirani, zanesljivo shranjeni in dostopni za potrebe zdravstvenih strokovnjakov

- omogočiti nemoteno izmenjavo podatkov med enotami z integracijo ObIS v administrativni sistem (PAS) in drugimi ključnimi informacijskimi sistemi na OI (DeS, openEHR, RIS, Zdravkomat, Birpis) ter medicinskimi napravami (Aria, Mosaiq),

- podpreti pripravo poročil, analizo podatkov in spremljanje kakovosti obravnav,

- zagotoviti visoko raven varnosti, zaupnosti in skladnosti z zakonodajo pri obdelavi zdravstvenih podatkov.

Specifični merljivi cilji projekta so definirani spodaj.

| Cilj | Specifično | Merljivo | Dosegljivo | Relevantno | Časovno omejeno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Optimizacija in avtomatizacija procesov radioterapije | Avtomatizirati ključne korake v TRT in BRT | Zmanjšanje časa obravnave za vsaj 20 % | Možno z uvedbo integriranega sistema | Poveča učinkovitost in zmanjša napake |
| C2 | Dosledno dokumentiranje obravnav in terapij | Vzpostaviti obsevalno kartoteko pacienta | 100 % obravnav evidentiranih v ObIS | Tehnično izvedljivo z integracijo | Zagotavlja sledljivost |
| C3 | Povezana obravnava pacienta prek PAS in drugih sistemov | Integracija z DeS, openEHR, CRPP, RIS, PACS, Birpis21 | Vse integracije uspešno vzpostavljene | Podprto s standardi FHIR in openEHR | Omogoča celovit pregled podatkov |
| C4 | Poročanje, analize in spremljanje kakovosti | Priprava in pošiljanje strukturiranih podatkov v DWH | Prenos vseh podatkov v DWH | Možna priprava poročil v DWH | Podpira odločanje in nadzor kakovosti |
| C5 | Varnost in skladnost z zakonodajo | Implementacija avtorizacije in šifriranja | Brez varnostnih incidentov v prvem letu | Možno s sodobnimi varnostnimi mehanizmi | Zaščita občutljivih zdravstvenih podatkov |

# Pravni okvir in skladnost

## Zakonodaja

Pri vzpostavitvi in uporabi ObIS mora izvajalec upoštevati veljavno zakonodajo Republike Slovenije in Evropske unije, ki ureja področje zdravstvenih storitev, varstva osebnih podatkov in javnega naročanja. Ključni pravni akti vključujejo:

- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ),

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošna uredba EU o varstvu podatkov (GDPR),

- Zakona o informacijski varnosti (ZInfV),

- Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP),

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),

- druge področne akte, ki urejajo medicinske pripomočke, uporabo medicinskih informacijskih sistemov ter varnost pri obdelavi občutljivih podatkov.

## Certifikati in standardi

Izvajalec mora zagotoviti, da je rešitev skladna z mednarodnimi in domačimi standardi ter smernicami, ki veljajo za področje zdravstvenih informacijskih sistemov, in sicer:

- ISO 27001 – standard za upravljanje informacijske varnosti,

- HL7 FHIR – standard za interoperabilnost zdravstvenih podatkov,

- openEHR – standard za strukturirano hranjenje in izmenjavo zdravstvenih kartotek in kliničnih podatkov,

- druge mednarodno priznane standarde, ki so pomembni za varnost, zanesljivost in interoperabilnost rešitve.

## Odgovornosti

- Izvajalec mora zagotoviti, da je ObIS projektiran, implementiran in vzdrževan v skladu z zakonodajo ter navedenimi standardi. Izvajalec je odgovoren tudi za pridobitev potrebnih certifikatov in dokazil o skladnosti.

- Naročnik je odgovoren za opredelitev zahtev, ki so skladne s pravnim okvirjem, ter za spremljanje skladnosti izvajalca skozi celoten življenjski cikel projekta.

S tem se zagotavlja, da bo ObIS varna, skladna in trajnostna rešitev, ki bo omogočala obdelavo zdravstvenih podatkov v skladu z najvišjimi pravnimi in strokovnimi standardi.

# Ciljni uporabniki

Glavni uporabniki sistema ObIS so:

- Onkologi radioterapevti so zdravniki specialisti, ki v sklopu konziliarne obravnave indicirajo zdravljenje z radioterapijo, načrtujejo obsevanje, nadzorujejo izvedbo zdravljenja in spremljajo paciente med zdravljenjem. ObIS bodo uporabljali za pripravo načrtov zdravljenja oz. uvrstitev pacientov na obsevanje, pregled in koordinacijo načrtovanega poteka obravnave (termini ambulantnih pregledov iz PAS, priprava na obsevanje in načrtovani pričetek obsevanja), spremljanje napredka pacienta oz. beleženje poteka zdravljenja in prilagajanje načrta zdravljenja glede na potrebe pacienta.

- Radiološki inženirji so zdravstveni strokovnjaki za izvajanje priprave in obsevanja pacienta. ObIS bodo uporabljali za načrtovanje in izvedbo tako priprave na obsevanje kot tudi samega obsevanja, določanje področja obsevanja, prilagajanje izvedbe obsevanja ter spremljanje napredka pacienta med terapijo.

- Medicinske sestre na BRT sodelujejo pri izvajanju obsevalne terapije in zagotavljajo neposredno nego pacientom. ObIS bodo uporabljali za beleženje podatkov, sledenje napredku pacienta in koordinacijo urnikov terapij.

- Administrativno osebje sodeluje pri obravnavi pacientov. ObIS bodo uporabljali za določanje terminov, obveščanje pacientov, potencialno prilagajanje/spreminjanje terminov zdravljenja glede na potrebe pacienta. Registracija novih pacientov se bo izvajala v okviru PAS.

Poleg navedenih skupin lahko ObIS uporabljajo tudi drugi strokovnjaki v okviru PAS, ki za svoje delo potrebujejo vpogled v obsevalne podatke, ter osebje, odgovorno za spremljanje kakovosti in pripravo poročil.

# Izvedba projekta

Projekt bo izveden v petih fazah:

- Faza 1: Zagon

- Faza 2: Načrtovanje

- Faza 3: Izvedba

  - Verzija MVP

- Faza 4: Produkcija

  - Verzija 1.0

  - Verzija 1.1

- Faza 5: Zaprtje

# Obseg projekta

Projekt je členjen na sledeče aktivnosti znotraj katerih so posamezni vsebinski delovni paketi. Izvajalec lahko v fazi 1 in 2 predlaga dodatne aktivnosti, ki niso bile identificirane v tem dokumentu.

Izvajalec mora v Fazah 1 in 2 definirati vse delovne pakete vsake od spodnjih aktivnosti, ki še niso bile identificirane s strani naročnika.

Izvajalec in naročnik bosta v Fazi 2, za vsako verzijo ObIS, določila dobave. Izvajalec bo dobavil 3 verzije ObIS.

- MVP verzija pokrije ključne delovne procese:

  - osnove obsevalne kartoteke

  - naročila obsevanj na obsevalne aparate

  - termini naročil pregledov

- 1.0 verzija je produkcijska verzija, ki nadgradi MVP z manjkajočimi procesi in je dovolj stabilna za objavo v produkcijo in ne vsebuje večjih in kritičnih napak.

  - napredna raba obsevalne kartoteke pacienta

  - napredne akcije nad seznami pacientov

  - določanje skrbnika pacienta in njegova opravila

  - načrtovanje in izvedba konzilijev

- 1.1 verzija je produkcijska verzija, ki dopolni implementacije iz prejšnjih faz in nadgradi 1.0 verzijo z manjkajočimi sklopi.

  - Komunikacija

Opomba: seznam predvidenih funkcionalnosti ObIS se lahko med verzijami MVP, 1.0 in 1.1  spremeni, glede na prioritete naročnika, kar mora biti vključeno v ponudbeno ceno.

Spodnja tabela definira glavne projektne aktivnosti.

| # | Aktivnost | Opis | Faza |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Vodenje projekta | Upravljanje izvedbe projekta. | Vse faze |
| A2 | Analiza in načrtovanje | Analiza obstoječih procesov, načrtovanje novih procesov, identifikacija ključnih procesov, intervjuji z osebjem OI, priprava Figma prototipov v skladu s Prilogami. Definicija dobav posamezne verzije ObIS. | Fazi 1 in 2 |
| A3 | Razvoj | Razvoj, implementacija, priprava dokumentacije verzij MVP in 1.0. | Faza 3 |
| A4 | Testiranje | Integracijsko, sistemsko, varnostno, obremenitveno. | Faza 3 |
| A5 | Izobraževanje | Usposabljanje uporabnikov, priprava dokumentacije. | Fazi 3 in 4 |
| A6 | Objava v produkcijo | Uvedba v delovanje in razvoj verzije 1.1. | Faza 4 |
| A7 | Regulativa | Skladnost z zakonodajo, izvedba DPIA. | Fazi 2 in 3 |
| A8 | Migracija | Migracija podatkov WD modula v DeS in openEHR podatkovne strukture za ObIS. | Faze 2-4 |

# Časovnica projekta

Projekt bo izveden v petih fazah s trajanjem 13 mesecev:

- Faza 1: Zagon

- Faza 2: Načrtovanje

- Faza 3: Izvedba

- Faza 4: Produkcija

- Faza 5: Zaprtje

Izvajalec bo projekt v 4. fazah izvedel v roku 12 mesecev od podpisa pogodbe (časovnica spodaj). V Fazi 2: Načrtovanje bo izvajalec pripravil podrobno časovnico z vsemi aktivnostmi, mejniki in delovnimi paketi.

Faza 5, ki je zapiranje projekta je vezana na poročanje, potrjevanje in končni obračun projekta.

Posamezni delovni paketi so razvidni v poglavjih Dobave in Funkcionalne zahteve.

# Vodenje projekta

Vse zahteve glede vodenja projekta so opisane v prilogi 8.

# Organizacija projekta in odgovornosti

## Razdelitev vlog

- Naročnik: Odgovoren za strateško usmeritev, potrditev projektne dokumentacije, zagotavljanje finančnih sredstev in pravočasno sprejemanje odločitev. Naročnik zagotavlja dostop do ključnih uporabnikov in strokovnjakov za validacijo zahtev, sodeluje pri testiranju in prevzemu sistema ter potrjuje izvedbo posameznih faz projekta.

- Izvajalec: Odgovoren za izvedbo vseh dogovorjenih aktivnosti v okviru projekta, vključno z analizo, razvojem, integracijo, testiranjem, migracijo podatkov, dokumentacijo in usposabljanjem uporabnikov. Izvajalec vodi projektno dokumentacijo, skrbi za obvladovanje sprememb in redno poroča naročniku o napredku.

- Partnerji (če so vključeni): Partnerji izvajalca so lahko specializirani podizvajalci za posamezna področja (npr. integracije, infrastruktura, varnostne rešitve). Odgovorni so za strokovno izvedbo dogovorjenih nalog in za poročanje izvajalcu, ki ostaja odgovoren do naročnika.

## Organi upravljanja projekta

- Projektni svet: Odločevalni organ, sestavljen iz predstavnikov naročnika in izvajalca. Odgovoren je za strateške odločitve, reševanje eskalacij in potrditev ključnih projektnih mejnikov. Projektni svet se sestaja periodično oziroma po potrebi. Člane se določi v Fazi 1: Zagon.

- Projektna skupina: Operativni organ, ki vključuje projektnega vodjo izvajalca, projektnega vodjo naročnika ter ključne strokovnjake obeh strani. Projektna skupina usklajuje naloge, spremlja izvedbo aktivnosti, obvladuje tveganja in pripravlja poročila za projektni svet.

- PAS integracijska skupina: Skupina vključuje projektnega vodjo izvajalca projektnega vodjo naročnika, projektnega vodjo PAS, produktnega vodjo PAS ter ključne strokovnjake obeh projektov po potrebi. Ker se modul integrira v PAS je potrebna komunikacija in usklajevanje s PAS projektno ekipo, ki bo integrirala ObIS.

- Vodja projekta (izvajalec): Odgovoren za dnevno vodenje projekta, koordinacijo vseh aktivnosti, spremljanje rokov in kakovosti izvedbe ter za komunikacijo z naročnikom. Je glavna kontaktna oseba za naročnika.

- Vodja projekta (naročnik): Zagotavlja usklajenost projekta z internimi procesi naročnika, koordinira dostop do uporabnikov in strokovnjakov ter potrjuje izvedbo ključnih nalog. Je glavna kontaktna oseba naročnika do izvajalca.

- Sponzor projekta na strani naročnika in izvajalca: Zagotavlja finančno podporo, strateško usmeritev in formalno avtorizacijo projekta. Odgovoren je za potrjevanje poslovnega primera, odobritev ključnih mejnikov in zagotovitev virov, potrebnih za uspešno izvedbo. Pomaga tako, da odpravlja organizacijske ovire, zagotavlja podporo pri ključnih odločitvah ter povezuje projekt s strateškimi cilji organizacije.

# Dobave

Izvajalec bo skozi projekt dobavljal izdelke (dobave) v skladu s spodnjo tabelo.

| ID | Izdelek / Dobava | Opis | Odgovorni | Faza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Projektni načrt | Dokument z opisom metodologije, časovnice, odgovornosti in tveganji, postavitev vseh projektnih komponent… | Izvajalec | Faza 1 |
| D2 | Produktna dokumentacija za izvedbo (PZI) | Popolna poslovna in tehnična analiza, vključno z uporabniškimi zahtevami in procesnimi diagrami. Podroben popis vseh funkcionalnih zahtev. V kolikor se dobavlja obstoječ produkt, se lahko predloži obstoječo produktno dokumentacijo | Izvajalec + OI | Faza 2 |
| D3 | Funkcionalni MVP prototip | Funkcionalni interaktivni Figma prototip. Prototip definira tako UI, kot UX. | Izvajalec | Faza 2 |
| D4 | Arhitekturni načrt | Dokument, ki določa tehnično arhitekturo, podatkovne tokove in integracijske točke. Vključuje najmanj: postavitev in interne povezave med komponentami ObIS, Integrirane zunanje storitve (npr.: avtentikacija, openEHR, DES, OI PAS), točke integracije za zunanje storitve (npr. kontekstni zagon) | Izvajalec | Faza 2 |
| D5 | Specifikacija strojne in strežniške opreme | Dokumentacija o potrebni strojni opremi in programski infrastrukturi. | Izvajalec + IT OI | Faza 2 |
| D6 | MVP ObIS | MVP funkcionalnosti: - Osnove obsevalne kartoteke pacienta - Naročila obsevanj na obsevalne aparate - Upravljanje terminov naročil | Izvajalec | Faza 3 |
| D7 | Integracijski vmesniki (glavna dobava) | Vzpostavljeni vmesniki kot definirano v poglavju Integracijske zahteve.. | Izvajalec | Faza 3 |
| D7.1 | Integracija PAS | Integracija z osrednjim sistemom PAS (embed, avtentikacija, avtorizacija). | Izvajalec | Faza 3 |
| D7.2 | Integracija openEHR | Hranjenje in branje kliničnih podatkov (composition, templates, AQL poizvedbe). | Izvajalec | Faza 3 |
| D7.3 | Integracija DeS (FHIR) | Hranjenje in branje demografskih podatkov (Patient, Practitioner, Encounter). | Izvajalec | Faza 3 |
| D7.4 | Integracija DWH | Povezava za poročanje in analitiko. | Izvajalec | Faza 3 |
| D7.5 | Integracija CRPP | Povezava s CRPP sistemom. | Izvajalec | Faza 3 |
| D7.6 | Integracija obračun | Integracija z Birpis. | Izvajalec | Faza 3 |
| D7.7 | Integracija PACS | Integracija s PACS pregledovalnikom slikovnega gradiva | Izvajalec | Faza 3 |
| D7.8 | Integracija Aria | Integracija z Aria | Izvajalec | Faza 3 |
| D7.9 | Integracija Mosaiq | Integracija z Mosaiq | Izvajalec | Faza 3 |
| D8 | Testna dokumentacija | Načrt testiranja, testni scenariji, evidence testiranj in poročila o rezultatih | Izvajalec | Faza 3 |
| D9 | 1.0 ObIS | MVP + dodatne funkcionalnosti. Po UAT se objavi na produkciji kot verzija 1.0 | Izvajalec | Faza 3 |
| D10 | Uporabniška dokumentacija | Priročniki za končne uporabnike, vključno z navodili za delo | Izvajalec | Faza 4 |
| D11 | Tehnična dokumentacija | Dokumentacija sistema, integracij, API vmesnikov in konfiguracij | Izvajalec | Faza 4 |
| D12 | Izobraževanja | Izvedena usposabljanja za uporabnike in IT podporo | Izvajalec | Faza 4 |
| D13 | 1.1 ObIS | Verzija 1.0 + dodatne funkcionalnosti | Izvajalec | Faza 4 |
| D14 | Prevzemno poročilo | Dokument, ki potrjuje uspešno izvedbo in prevzem s strani naročnika | Izvajalec + OI | Faza 5 |
| D15 | Migracija podatkov | Izvedba migracije podatkov iz obstoječega v nov sistem | Izvajalec + IT OI | Faza 2-4 |

# Funkcionalne zahteve

## Splošne zahteve

- Obsevalne kartoteke pacientov (navigacija in dostop, upravljanje s pacienti, vsebina kartoteke pacienta)

- Konzilij (navigacija in dostop, seznam konzilijev, upravljanje pacientov na konziliju, obravnava pacienta na konziliju)

- Timske mape (navigacija in dostop, seznami pacientov in akcije nad njimi)

- Skrbniške mape (navigacija in dostop, seznami pacientov in akcije nad njimi, priprava obravnav, naročila za obsevanje)

- Administrativne mape (navigacija in dostop, seznami pacientov in akcije nad njimi, upravljanje terminov naročil, obveščanje)

- Delovni seznami (navigacija in dostop, seznami pacientov in akcije nad njimi, obdelava pacienta)

## Obsevalna kartoteka pacienta

Sistem omogoča vzpostavitev in vzdrževanje celovite elektronske obsevalne kartoteke pacienta, vključno s podatki o obsevalnih obravnavah/zdravljenjih, načrtih zdravljenja in obsevalnih sejah.

Povzetek posameznih terapij in obsevanj pacienta mora biti na voljo za vpogled tudi v PAS.

## Načrtovanje zdravljenja

Zdravniki lahko za posameznega pacienta pripravijo naročilo za obsevanje, ki vključuje področje obsevanja, namen, tehniko, dozo obsevanja, števila frakcij ter ostale podatke, ki sestavljajo standardizirano naročilo na obsevanje (priloga 1). Načrtovanje zdravljenja lahko vključuje tudi naročila na brahiradioterapevtske posege (poseg v operacijski dvorani, markacija, cistoskopija,…).

## Naročanje pacientov

Sistem omogoča vzpostavitev in upravljanje z  urniki delovišč: ambulant, obsevalnih aparatov in simulatorjev. Sistem omogoča iskanje/določanje terminov obiskov, skladno z navodili iz naročila za obsevanje. Sistem omogoča pridobivanje ali obveščanje o določenih terminih iz povezanih sistemov.

## Sledenje obsevalnim frakcijam

Sistem omogoča beleženje in sledenje izvedenim obsevalnim frakcijam, kot ambulantno ali hospitalno izvedena posamezna frakcija, vključno z informacijami o datumih opravljenih frakcij, dostavljeni dejanski dozi, uporabljeni opremi in prisotni zdravstveni ekipi..

Program naj omogoča izračun povprečja zaključenih frakcij (A/H) v %.

## Spremljanje napredka zdravljenja in prejete doze

Sistem omogoča beleženje napredka zdravljenja z obsevanjem (št. prejetih frakcij, prejeta doza) in morebitnega dopolnilnega zdravljenja (dopolnilna kemoterapija, hormonska terapija, ipd), oceno učinkovitosti zdravljenja in beleženje stranskih učinkov kot so radiodermatitis, radiomukozitis, slabost, bolečine itd. kar zdravnikom omogoča ustrezno obravnavo pacienta med zdravljenjem oz. morebitno prilagajanje načrta zdravljenja. Sistem na podlagi razpoložljivih podatkov za pacienta omogoča samodejno pripravo tedenskih in zaključnih poročil o zdravljenju.

## Komunikacija med izvajalci

Sistem v okviru obravnave pacienta omogoča komunikacijo med izvajalci v obliki opomb/zapisov.

## Analiza podatkov

Sistem z zapisom kliničnih podatkov v strukturirani obliki omogoča, da se podatke naknadno obdeluje za namene raziskav, analizo uspešnosti zdravljenja, preverjanja kakovosti zdravstvene oskrbe in izboljšanja procesov. Izvajanje analiz se vrši v ločenih namenskih orodjih (DWH - podatkovno skladišče) in ni del informacijske rešitve.

DWH uporabljamo za pripravo poročil kot so npr. seznam obsevanih pacientov po različnih kriterijih (po diagnozi, po tehniki, po aparatu, po namenu obsevanja, po področju obsevanja, po lečečemu zdravniku, po obdobju), število prvič obsevanih, seznam naročenih pacientov na simulator in obsevalni aparat, PPD – statistika obremenitve zdravnikov, statistika opravljenih storitev po aparatih, vodenje čakalnih dob za obsevanje, …

# Nefunkcionalne zahteve

## Aplikativna varnost

Za zagotavljanje najvišje stopnje informacijske varnosti, mora ObIS upoštevati informacijske varnostne politike in vse dobre prakse razvoja. ObIS ne sme vsebovati ranljivosti navedene na OWASP Top Ten seznamu. Testiranje se lahko izvaja z avtomatskimi orodji ali ročno.

ObIS mora uspešno prestati preverjanje ranljivosti. V primeru napak in pomanjkljivosti mora izvajalec le-te odpraviti takoj, preden so na voljo uporabnikom v OI Ljubljana.

Izvajalec mora predložiti rezultate opravljenega testiranja ob prvem zagonu ter vsaki nadaljnji nadgradnji. V primeru odkritih napak in pomanjkljivosti mora izvajalec predložiti seznam le-teh in potrdilo o odpravi.

Izvajalec je dolžan nemudoma obvestiti naročnika o varnostnih incidentih, v katerih so ali bi lahko bili ogroženi podatki pacientov, naročnika, njegovih uporabnikov in strank.

Naročnik bo izvedel varnostni penetracijski test ob predaji ObIS v produkcijsko okolje.

## Sistemska varnost

Za zagotavljanje najvišje stopnje informacijske varnosti, je potrebno poskrbeti za varnostne kopije, nastaviti ustrezne omrežne in sistemske nastavitve ter beležiti dostope.

Izvajalec poskrbi, da se varnostne kopije delajo redno in samodejno. Varnostne kopije morajo biti shranjene na večih mestih ter ustrezno zavarovane. Izvajalec skupaj z naročnikom redno preverja celovitost varnostnih kopij s procesom izvajanja obnovitve in posledično zagotavljanjem pravilnosti delovanja tako varnostnega kopiranja kot obnovitve.

Sistemski časi na vseh strežnikih morajo biti usklajeni ter sinhronizirani s centralnimi evropskimi časovnimi strežniki.

Vsi dostopi na sistemskem oz. strežniškem nivoju morajo biti beleženi. Beleženje mora vsebovati čas ter akcije, ki jih uporabnik izvaja. Dostopi do strežnikov morajo biti na voljo izključno tistim uporabnikom, ki to potrebujejo (na primer, razvijalci dostopa do produkcijskega okolja ne potrebujejo).

## Zmogljivost

ObIS mora delovati nemoteno in zagotavlja hitro in odzivno delovanje v povezavi z ostalimi sistemi, tako notranjimi kot zunanjimi, v režimu 24x7. Nadgradnje, varnostno kopiranje in ostale naloge ne smejo vplivati na samo delovanje in razpoložljivost ObIS.

ObIS mora zagotavljati:

- nemoteno delovanje vsem uporabnikom

- nemoteno izmenjavo podatkov z ostalimi sistemi

- odzivni čas uporabniškega vmesnika ne sme presegati 3s ob sočasni uporabi aplikacije s strani vsaj 50 uporabnikov

- obdelovanje podatkov ob interaktivni uporabi ne sme trajati več kot 2s po prejetju vseh podatkov iz ostalih sistemov

- dosegljivost sistema v času 99,9%

- enostavno skalabilnost

## Revizijska sled

ObIS zagotavlja revizijsko sled vseh dostopov do vseh podatkov. Beleženje teh dostopov ne sme vplivati na zmanjšanje zmogljivosti in odzivnosti ObIS.

## Nadgradljivost

ObIS omogoča enostavno in hitro nadgrajevanje. Nadgradnja ne sme vplivati na zmanjšanje zmogljivosti in odzivnosti ObIS.

## Odvečnost

ObIS mora delovati po sistemu odvečnosti in biti sposoben delovanja na dveh ločenih lokacijah. V kolikor pride do izpada primarne lokacije, ObIS nemoteno delujejo z druge lokacije.

ObIS je možno neodvisno razširjati (scalability) na vsaki lokaciji in s tem zagotavljati nemoteno delovanje glede na povečan obseg dela.

## Okolja

ObIS mora biti na voljo vsaj v naslednjih okoljih:

- testno okolje: namenjeno testiranju novih funkcionalnosti in popravkov. Po potrditvi se spremembe prenesejo v šolsko in produkcijsko okolje.

- šolsko okolje: je kopija poslovne logike in konfiguracije produkcijskega okolja, ne pa tudi samih podatkov. Uporablja se za izobraževanje novih in obstoječih uporabnikov ter za kontrolo prejšnjega načina delovanja produkcijskega okolja po izvedeni nadgradnji.

- produkcijsko okolje

*Testno in šolsko okolje morata z grafičnimi elementi uporabniku vedno in preko celotne aplikacije jasno sporočati, da ne uporablja produkcijskega okolja.

## Spremljanje in nadzor

ObIS omogoča spremljanje in nadzor delovanja sistema, vključno z beleženjem dostopov in aktivnosti uporabnikov (revizijska sled, delovanje aplikacije...), porabo podatkovnih virov, metrikami, itd. Spremljanje in nadzor mora biti zasnovan na način, da tako izvajalcu kot naročniku omogoča enostaven vpogled ter odzivanje na izredne dogodke.

ObIS bo integriran v PAS, zato mora ObIS ustrezne podatke za spremljanje in nadzor pripraviti za uporabo v nadzorni plošči PAS.

## Testiranje

### Načrt testiranja

Izvajalec bo v Fazi 2 pripravil podroben načrt testiranja.

Izvajalec mora v okviru projekta pripraviti in izvesti celovit načrt testiranja, ki vključuje vse ključne vrste preverjanj: integracijsko, sistemsko, obremenitveno, varnostno in uporabniško testiranje. Načrt testiranja mora biti usklajen z naročnikom in zajemati testne scenarije ter merila uspeha za vsako vrsto testa.

### Vrste testov

- Integracijsko testiranje: preverja pravilno delovanje povezav med ObIS, PAS in drugimi informacijskimi sistemi ter medicinskimi napravami.

- Sistemsko testiranje: preverja celotno delovanje ObIS v predprodukcijskem okolju.

- Obremenitveno testiranje: preverja zmogljivost in odzivnost sistema pri povečani obremenitvi ter potrjuje skalabilnost.

- Varnostno testiranje: vključuje SAST, DAST in penetracijske teste, izvedene tudi s strani neodvisnega zunanjega izvajalca.

- Testiranje uporabniške izkušnje (UAT): izvaja se z dejanskimi uporabniki (onkologi, medicinski fiziki, inženirji, sestre) za preverjanje intuitivnosti, uporabnosti in zadovoljstva.

### Testni scenariji

Izvajalec mora pripraviti vse testne scenarije v sodelovanju z naročnikom. Scenariji morajo pokrivati vse kritične funkcionalnosti, integracije ter primer uporabe v kliničnem okolju.

### Merila za uspeh

Merila uspeha se določijo za vsak posamezen testni scenarij. Osredotočena so na pravilnost rezultatov, stabilnost sistema, zmogljivost, odsotnost kritičnih ranljivosti ter pozitivno oceno uporabnikov. Uspešno prestani testi so pogoj za prevzem in uvedbo ObIS v produkcijo.

Za zagotavljanje kakovosti in zanesljivosti delovanja ObIS je potrebno izvajati sistematičen nabor testiranj. Testiranja morajo pokrivati vse plasti sistema – od enotnih komponent do integracij, obremenitev, varnosti in uporabniške izkušnje. Rezultati testov morajo biti merljivi s KPI in predstavljeni naročniku v okviru prevzemnih postopkov.

| Vrsta testa | Opis | KPI | Opombe |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit testi | Preverjanje posameznih funkcionalnosti ObIS | 100 % pokritost kritičnih funkcij | Avtomatizirani kjer je možno |
| Integracijski testi | Preverjanje komunikacije z PAS, RIS, PACS, CRPP, Birpis21, obsevalnimi napravami (Aria in Mosaiq) | ≥ 95 % uspešnih klicev | Kritično za stabilno obratovanje |
| Sistemski testi | Preverjanje delovanja celotnega sistema | 100 % ključnih scenarijev zaključenih uspešno |  |
| Obremenitveni testi | Simulacija ≥ 50 sočasnih uporabnikov in ≥ 30 obravnav/uro | p95 ≤ 2 s, p99 ≤ 4 s | Del rednega QA cikla |
| Varnostni testi | SAST, DAST, penetracijski testi | 0 kritičnih ranljivosti odprtih > 30 dni | Pred produkcijski pen test. V produkciji: definirano v pogodbi o vzdrževanju. |
| Uporabniški testi (UAT) | Preverjanje z dejanskimi uporabniki (onkologi, inženirji, sestre) | ≥ 90 % pozitivnih ocen uporabnosti | Obvezno pred produkcijo |
| Povratni testi (Regression) | Preverjanje, da nove spremembe ne vplivajo na obstoječe funkcionalnosti | 100 % kritičnih regresijskih scenarijev uspešno | Po vsakem releasu |

# Tehnične zahteve

## Arhitekturna zasnova

- ObIS bo v PAS integriran modul.

- Uporabljal bo openEHR za klinične podatke in DeS (FHIR) za demografske podatke.

- Integriran bo z ostalimi sistemi potrebnimi za delovanje (poglavje Integracijske zahteve)

- Izvajalec ObIS mora slediti zahtevam Arhitekturnega načrta PAS in integracijskega načrta PAS. Spodnja slika prikazuje umestitev ObIS v celotno IT arhitekturo OI.

- ObIS mora teči kot kontejnerska aplikacija Kubernetesa. Kubernetes orkestrira vse kontejnerske aplikacije (mikrostoritve ObIS, integracijske servise, API-je), zagotavlja skaliranje, visoko razpoložljivost, self-healing in roll-out/roll-back mehanizme, standardizira način, kako se aplikacija namešča in posodablja, in omogoča izolacijo okolij (razvojno, testno, šolsko, produkcijsko).

## Tehnologija

Izbrana tehnologija ObIS naj h gradnji aplikacij stremi s sodobnimi pristopi in uporablja gradnike, ki so varnostno preizkušeni. ObIS mora biti razvit na spletnih tehnologijah. ObIS se bo kot modul integriral v PAS, ki je glavna aplikacija/portal za celotno pot pacienta na OI. Izvajalec ObIS mora zato izpolniti vse zahteve Integracijskega načrta PAS ter DeS podatkovnih struktur, ki so priloge temu dokumentu.

## Kompatibilnost

ObIS mora biti združljiv z različnimi odprtokodnimi tehnologijami in standardi, da omogoča enostavno integracijo in izmenjavo podatkov z drugimi odprtokodnimi sistemi. To vključuje podporo za odprte standarde komunikacije, podatkovne formate in protokole.

## Licenčni stroški

Licenčne stroške za podatkovno bazo in sistemsko programsko opremo, nameščene strežnike, integracijske licence za obsevalne naprave Aria in Mosaiq zagotovi naročnik.

## Strojna oprema in infrastruktura

Strojno opremo in sistemsko programsko opremo zagotovi naročnik.

Izvajalec v Fazi 2 definira specifikacijo strojne in programske infrastrukturne opreme, ki jo ObIS potrebuje za produkcijsko delovanje.

# Integracijske zahteve

ObIS mora za ustrezno delovanje omogočati izmenjavo podatkov z različnimi informacijskimi sistemi.

Pri vseh integracijah (tabela spodaj) je zahtevana uporaba standardov za zapisovanje podatkov pacienta:

- HL7 FHIR za hranjenje strukturiranih demografskih podatkov pacienta,

- openEHR standarda za hranjenje strukturiranih kliničnih podatkov pacientov.

*Določeni klinični podatki se bodo shranjevali tako v DeS kot openEHR zaledna sistema (npr. pacientova naročila).

ObIS mora izpolnjevati specifične spodnje integracijske zahteve.

| # | Integracija | Opis | Aktivnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IAM | Vmesnik za manipulacijo z identitetami, vlogami in dovoljenji uporabnikov | A3 |
| 2 | DeS | Vmesnik za hrambo in branje podatkov v DeS | A3 |
| 3 | openEHR | Vmesnik za hrambo in branje podatkov v openEHR | A3 |
| 4 | PAS | Vmesnik za embedano integracijo v PAS | A3 |
| 5 | DWH | Vmesnik za posredovanje podatkov v DWH | A3 |
| 6 | Birpis | Vmesnik za pripravo in posredovanje obračunskih podatkov v Birpis (HL7 v3 sporočila preko SOAP protokola) | A3 |
| 7 | XERO | Pregledovalnik slikovnega gradiva | A3 |
| 8 | RIS | Vmesnik za komunikacijo z RIS (naročilo na radiologijo) | A3 |
| 9 | Aria | Vmesnik za komunikacijo z obsevalnimi napravami Aria v obliki HL7 sporočil (glej prilogo 4). | A3 |
| 10 | Mosaiq | Vmesnik za komunikacijo z obsevalnimi napravami Mosaiq v obliki HL7 sporočil (glej prilogo 4). | A3 |
| 11 | CRPP | Centralni Register Podatkov o Pacientih | A3 |

Vsi integracijski vmesniki naj podatke izmenjujejo dvosmerno in sproti (in real time). Izjeme so dovoljene samo v primerih, ko integracijski vmesniki obstoječih IS, na katere se bo ObIS povezoval tega ne podpirajo.

## Dokumentacija

Vsak integracijski vmesnik mora imeti natančno dokumentacijo, ki je definirana v prilogi tega dokumenta: Integracijske zahteve za zunanje module.

# Migracija

Izvajalec bo izvedel migracijo podatkov iz obstoječega radioterapevtskega modula (trenutno WebDoctor - WD) v ObIS.

POMEMBNO: V kolikor dobavitelj WD ne bo omogočil izvajalcu dostopa do obstoječih produkcijskih baz in podatkov zaradi intelektualne lastnine, bo naročnik  naročil migracijo podatkov iz WD v ObIS neposredno pri dobavitelju WD.

Migracija vključuje:

- analizo obstoječih podatkovnih struktur,

- pripravo migracijskih mapiranj in transformacij,

- razvoj in izvedbo migracijskih skript,

- testno migracijo na ločenem okolju,

- verifikacijo prenesenih podatkov z naročnikom,

- končno migracijo v produkcijsko okolje ob prevzemu sistema.

### Tveganja za migracijo podatkov (Risk Management)

Naročnik je identificiral sledeča tveganja povezana z migracijo podatkov. Izvajalec bo v Fazi 2 na podlagi lastne analize razširil ta seznam tveganj.

| ID | Tveganje | Opis | Verjetnost | Vpliv | Strategija obvladovanja | Odgovornost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Nepopolni podatki | WD vsebuje nepopolne ali manjkajoče zapise (npr. naročila brez vseh atributov). | Visoka | Visok | Izvesti analizo kakovosti podatkov pred migracijo; skupaj z OI odločiti, katere podatke migrirati in kako označiti manjkajoče atribute. | Izvajalec + OI potrdi |
| M2 | Različne šifre/kode | WD uporablja drugačne šifrante (npr. materiali, postopki) kot novi modul. | Visoka | Visok | Mapiranje šifrantov in uskladitev z nacionalnimi/internimi standardi pred migracijo; validacija z uporabniki. | Izvajalec |
| M3 | Podvojeni zapisi | V WD so možni podvojeni vnosi. | Srednja | Srednji | Pred migracijo izvesti “data cleansing” in deduplikacijo; uvesti pravila združevanja zapisov. | Izvajalec + OI |
| M4 | Časovni pritisk (cutover) | Ob produkcijski migraciji bo časovno okno zelo omejeno, da se zagotovi neprekinjen vnos podatkov obsevanj. | Visoka | Visok | Izvesti več testnih migracij; dokumentirati čas trajanja; pripraviti “rollback plan”; načrtovati cutover v obdobju z manj posegi. | Izvajalec + OI IT |
| M5 | Izguba podatkov | Možnost izgube zapisov med migracijo zaradi tehničnih napak ali napačnih transformacij. | Nizka | Kritičen | Vpeljati kontrolne mehanizme (checksums, row counts); validacija po migraciji; potrditveno poročilo z naročnikom. | Izvajalec |
| M6 | Pravna skladnost | Migrirani podatki ne ustrezajo GDPR/ZVOP-2 zahtevam (npr. nepotrebni osebni podatki). | Nizka | Visok | Izvesti DPIA za migracijo; migrirati samo nujne podatke; anonimizirati zgodovinske testne podatke. | Izvajalec + DPO OI |
| M7 | Odvisnost od dobavitelja WD | Za dostop do podatkov je potreben dobavitelj WD. | Srednja | Srednji | Pravočasno dogovoriti dostop in format; določiti odgovornosti v pogodbi. | OI |

# Usposabljanje in podpora uporabnikom

## Zahteve za začetno usposabljanje

Izvajalec mora zagotoviti strukturirano začetno usposabljanje za vse ključne skupine uporabnikov: zdravnike, medicinske sestre, administrativno osebje in tehnično podporo naročnika. Usposabljanje mora biti prilagojeno vlogam in obsegu dela posamezne skupine ter mora zajemati praktične primere uporabe sistema. Obvezno je izvajanje uvodnih delavnic pred produkcijskim zagonom in zagotavljanje gradiva (prezentacije, delovni listi, videoposnetki) v slovenskem jeziku.

Za namen preverjanja učinkovitosti usposabljanja mora izvajalec omogočiti izvedbo testiranja znanja in pripravo povratnih poročil, ki bodo naročniku služila kot osnova za morebitna dodatna usposabljanja.

## Zahteve za uporabniške priročnike in podporo

Izvajalec mora zagotoviti celovito uporabniško dokumentacijo, ki vključuje:

- Uporabniške priročnike za vse glavne funkcionalnosti sistema, pripravljene v slovenskem jeziku, dostopne v elektronski obliki (PDF, spletna pomoč).

- Navodila za administratorje, ki opisujejo tehnične postopke konfiguracije, vzdrževanja in odpravljanja napak.

- Hitre vodiče (Quick Reference Guides) za osnovne postopke.

## Zahteve za podporo

Prvi nivo podpore končnim uporabnikom ObIS zagotavlja naročnik. Izvajalec pripravi bazo znanja (Knowledge Base) z najpogostejšimi vprašanji in rešitvami.

Izvajalec zagotovi nivo podpore z jasno določenimi odzivnimi časi in eskalacijskimi potmi v skladu s Pogodbo.

# Obratovalna pripravljenost

## Načrt prehoda

Izvajalec mora pripraviti podroben načrt prehoda iz obstoječega stanja v novo rešitev, ki vključuje aktivnosti pred produkcijskim zagonom, med njim in po njem. Načrt mora vsebovati časovno usklajene korake za migracijo podatkov, tehnične nastavitve, validacijo funkcionalnosti ter komunikacijo z uporabniki. Objavo ObIS v produkcijo bo definirala produkcijska objava PAS. Naročnik bo izvajalca obvestil vsaj 30 dni pred planirano objavo PAS in ObIS v produkcijo z namenom, da bo izvajalec razpoložljiv v obdobju tik pred objavo in vsaj še 30 dni po objavi (glej Spremljanje po zagonu).

Poseben poudarek mora biti na minimiziranju tveganj in zagotavljanju kontinuitete dela v kritičnih procesih bolnišnice.

## Merila za uspešen prevzem

Naročnik bo prevzel rešitev le v primeru, da so izpolnjena jasno določena merila uspešnosti (Definition of Done), ki jih bosta naročnik in izvajalec določila v Fazah 1 in 2. Med ključnimi merili so: uspešno zaključena migracija podatkov brez kritičnih napak, uspešno izvedeni sprejemni testi (UAT), zagotavljanje predpisane ravni varnosti in stabilnosti sistema ter potrjeno delovanje vseh dogovorjenih integracij.

## Spremljanje po zagonu

Po produkcijskem zagonu mora izvajalec zagotoviti obdobje okrepljene podpore (hypercare), ki traja najmanj 30 dni. V tem času mora biti zagotovljena povečana odzivnost ekipe izvajalca, prisotnost ključnih strokovnjakov za hitro odpravljanje težav ter redno poročanje naročniku o zaznanih incidentih in njihovem reševanju. Cilj tega obdobja je stabilizacija sistema in zagotavljanje nemotene uporabe za vse uporabnike.

# Vzdrževanje

Dobavitelj izvaja vzdrževalne aktivnosti, da so doseženi cilji vzdrževanja v celotnem obdobju vzdrževanja kot je določeno v Pogodbi.

Obdobje vzdrževanja se prične s prehodom v produkcijo.

# Priloge

# Priloga 1: Naročilo na obsevanje - modul RT

# Priloga 2: Nabor ključnih uporabniških vmesnikov in povezane zahteve

# Priloga 3: Shema TRTBRT - flow

# Priloga 4: HL7 sporočila za integracijo obsevalnih naprav Aria in Mosaiq

# Priloga 5: Integracijski načrt PAS

# Priloga 6: Integracijski načrt PAS - UX

# Priloga 7: Integracijske zahteve za zunanje module

# Priloga 8: Vodenje projekta

Izvajalec mora v okviru pogodbenih obveznosti zagotoviti vodenje projekta. Vodenje projekta mora vključevati najmanj naslednje zahteve:

- Imenovanje vodje projekta

  - Izvajalec mora dodeliti lastnega vodjo projekta z vsaj 10 let izkušenj z vodenjem podobnih IT projektov.

  - Vodja projekta je glavni kontakt za naročnika.

- Upravljanje projekta

  - Izvajalec mora izvajati ustrezne procese (integracija, obseg, čas, kakovost, tveganja, komunikacije, spremembe, deležniki).

  - Zagotoviti je treba sledljivost in dokumentiranost vseh procesov.

- Organizacija projektne ekipe

  - Jasna razdelitev vlog in odgovornosti.

  - Vzpostavitev komunikacijskih kanalov in postopkov eskalacije.

  - Obvezno vključevanje naročnika v ključne faze in odločitve.

- Načrtovanje in spremljanje

  - Vzpostavitev in vzdrževanje projektne časovnice (WBS, mejniki, aktivnosti).

  - Tedensko spremljanje napredka in mesečna poročila.

  - Redne projektne sestanke (tedenski status, usklajevalni sestanki, projektni svet).

- Upravljanje dokumentacije

  - Vodenje celotne projektne dokumentacije (načrti, registri, poročila).

  - Evidentiranje in arhiviranje dokumentacije v skladu z dogovorjenim registrom.

  - Zagotovljena mora biti sledljivost sprememb in različic.

- Upravljanje tveganj

  - Vzpostavitev registra tveganj in redno posodabljanje.

  - Ocena in razvrščanje tveganj po vplivu in verjetnosti.

  - Predlaganje in izvajanje ukrepov za obvladovanje tveganj.

- Upravljanje sprememb

  - Formaliziran proces oddaje in obravnave zahtevkov za spremembe.

  - Analiza vpliva sprememb na obseg, čas, stroške in kakovost.

  - Beleženje in potrjevanje vseh sprememb.

- Upravljanje komunikacij

  - Vzpostavitev načrta komunikacij (kanali, frekvenca, obvezne vsebine poročil).

  - Zapisniki vseh sestankov v 2 delovnih dneh.

  - Obvezna uporaba slovenskega jezika za formalno komunikacijo, razen če naročnik določi drugače.

- Upravljanje kakovosti

  - Vzpostavitev procesov zagotavljanja kakovosti in pregleda dokumentacije.

  - Definicija meril uspešnosti (DoD).

  - Redni pregledi in potrjevanje delnih rezultatov s strani naročnika.

- Vključenost deležnikov

  - Identifikacija in vodenje vseh ključnih deležnikov.

  - Vzpostavitev sodelovanja z naročnikovimi strokovnjaki in uporabniki.

  - Aktivno vključevanje uporabnikov v validacijo prototipov in rešitev.

- Poročanje naročniku

  - Tedenska poročila o napredku in tveganjih.

  - Mesečna konsolidirana poročila.

  - Primopredajni zapisniki posameznih dobav in vsake faze projekta.

  - Končno poročilo ob zaključku projekta.

- Zagotavljanje transparentnosti

  - Uporaba orodij, ki omogočajo naročniku vpogled v napredek (npr. Smartsheet, Jira, Notion ali drugo dogovorjeno orodje).

  - Dostop naročnika do registra tveganj, sprememb in dokumentacije.

Izvajalec mora v Fazi 1 pripraviti projektni načrt (Project Management Plan – PMP), ki mora zajemati najmanj naslednje elemente:

- Uvod

  - Namen in cilji projektnega načrta.

  - Povezava z razpisnimi zahtevami in Pogodbo.

- Vloge in odgovornosti

  - Jasna opredelitev vlog (sponzor, vodja projekta, vodja produkta, ključni člani).

  - Opis odgovornosti in komunikacijskih poti.

- Načrt upravljanja z obsegom (Scope Management Plan)

  - Opredelitev obsega projekta in produkta.

  - WBS (Work Breakdown Structure).

  - Mehanizem spremljanja obsega in sprememb.

- Načrt upravljanja časovnice (Schedule Management Plan)

  - Časovnica z aktivnostmi, mejniki in odvisnostmi.

  - Metodologija spremljanja napredka.

  - Poročanje o odstopanjih.

- Načrt merjenja uspešnosti

  - KPI-ji za čas, obseg, kakovost in stroške.

  - Mejniki za merjenje uspešnosti.

  - Način poročanja in korektivni ukrepi.

- Načrt upravljanja kakovosti (Quality Management Plan)

  - Procesi zagotavljanja kakovosti (QA, UAT, pregledi dokumentacije).

  - Upravljanje dokumentacije in evidenc.

  - Spremljanje neskladnosti in korektivni ukrepi.

  - Proces potrjevanja prototipov.

- Načrt upravljanja sprememb (Change Management Plan)

  - Proces oddaje zahtevkov, analize in odobritve.

  - Evidenca sprememb.

  - Vloge in odgovornosti pri spremembah.

- Načrt upravljanja tveganj in težav (Risk Management Plan)

  - Metodologija identifikacije, analize in spremljanja tveganj.

  - Register tveganj.

  - Odgovornosti in ukrepi za blaženje tveganj.

- Načrt upravljanja komunikacij (Communication Management Plan)

  - Komunikacijske zahteve in kanali.

  - Pogostost in vrste sestankov.

  - Oblike in zapisi (zapisniki, poročila).

  - Proces eskalacije.

- Načrt upravljanja deležnikov (Stakeholder Management Plan)

  - Identifikacija deležnikov.

  - Strategija komuniciranja in spremljanja pričakovanj.

- Definition of Done (DoD)

  - Merila dokončanosti za posamezne faze projekta (prototipi, testna, produkcijska verzija).

  - Povezava % končanja z časovnico.