## 1. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 1. sklop: EKG aparati s spirometrom za referenčno ambulanto – 2 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Tehnična specifikacija za EKG aparat:
1. | biti mora 12 - kanalni mikroprocesorsko upravljan elektrokardiograf za snemanje EKG za otroke in odrasle v frekvenčnem območju od 0 do 250 Hz
2. | delovanje: napajanje iz omrežja 100 do 240 Vac (50-60 HZ) in iz vgrajenega akumulatorja za avtonomno delovanje aparata. Akumulator mora omogočati 8 ur normalnega delovanja z izpisi EKG posnetkov vsakih 15 minut (2 strani).
3. | imeti mora naslednje vmesnike: 2x USB, LAN (Ethernet 1 Gbit), WiFi 802.11a, b, g, n z varnostnimi protokoli WPA2 Enterprise / ieee802.1, WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP64/128-PSK in enkripcijo AES in TKIP.
4. | omogočati mora izvoz in izpis podatkov v PDF. PDF / A-1a ali b preko USB na tiskalnik in na USB stik
5. | imeti mora interni pomnilnik za 350 EKG posnetkov in 100 posnetkov ritma v mirovanju
6. | EKG prikaz in izpis krivulje filtriran ali brez 25Hz, 40Hz, 150 in 250Hz
7. | omogočati mora snemanje 12 simultanih odvodov in manualnega snemanj 12 odvodov hkrati
8. | omogočati mora predogled posnetka in pregled posnetka iz internega spomina
9. | opozarjanje na pravilnost namestitve elektrod (kvaliteta kontakta koža elektroda in pravilnosti položaja elektrod)
10. | omogočati mora naslednje konfiguracije odvodov: Standardni 12 odvodov, pediatrični, desni prekordialni, standardni C4r, levi posteriorni, Nehb, uravnoteženi
11. | omogočati mora snemanje vseh 12 odvodov (fulldisclosure) ritma v mirovanju 10 ali več minut v spomin
12. | možnost korekcije QT (Qtc)po : Bazett, Fredericia, Framingham ali Hodges
Ustrezati mora naslednjim standardom:
13. | IEC 60601-2-25 in ANSI/AAMI EC11, IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-2-25, IEC/EN 60601-1-2, CE/IIa skladno z direktivo 93/42/EEC, Class I glede na to IEC/EN 60601-1
14. | imeti mora barvni LCD zaslon velikosti diagonale najmanj 8 inčev in resolucijo 1024x768 točk. Na zaslonu mora biti mogoče prikazati 6 in vseh 12 odvodov. Upravljanje aparata z dotikom na zaslon in direktnimi tipkami na vgrajeni tipkovnici
15. | imeti mora vgrajen termični tiskalnik za izpis na A4 termoaktivni papir s snemanjem 12 odvodov hkrati
16. | imeti mora alfanumerično tipkovnico za vnos pacientovih podatkov (ime, starost, višina, masa, krvni tlak) z možnostjo vnosa in prikaza tudi slovenskih znakov (č, š, ž). Tipkovnica mora biti zaščitena pred prahom, odporna na škropljenje s tekočino in enostavna za čiščenje
17. | uporabniški vmesnik (zaslon, izpis, tipkovnica) mora biti v slovenskem jeziku
18. | imeti mora program za meritve na EKG in interpretacijo EKG za odrasle in otroke ter interpretacijo za športnike
19. | možnost priključitve senzorja za spirometrijo oziroma možnost spirometrije
20. | imeti mora možnost uvoza delovne liste (spisek opravil) iz informacijskega sistema uporabnika in prikaz delovne liste na zaslonu
21. | omogočati mora integracijo v informacijski sistem uporabnika. Uvoz delovne liste (podatki pacienta, vrsta preiskave, izvoz posnetkov v podatkovno bazo uporabnika
22. | aparat mora omogočati možnost avtorizacije, oziroma prijavo različnih uporabnikov.
V priboru aparata mora biti:
23. | 10 polni EKG - pacient kabel
24. | 4 ekstremitetne elektrode
25. | 6 prekordialnih elektrod – pumpic
26. | EKG kontaktni sprej ali gel
27. | napajalni kabel
28. | zavoj papirja za vgrajen tiskalnik,
29. | navodila za uporabnika v slovenskem jeziku
Zahteve za voziček:
30. | pripadajoči voziček z vrtljivimi kolesi v vse strani in zavorami na sprednjih kolesih, z poličko za ekg aparat in mestom za odlaganje raznega pribora in nosilcem spirometra
31. | voziček mora omogočati pritrditev vakuumskih elektrod
Zahteve za vakuumske elektrode:
32. | nastavitev jakosti vakuuma z vsaj 5 stopnjami jakosti z upravljanjem kar na glavi sistema
33. | vakuumski sistem mora omogočati delovanje preko napajalne napetosti 230V pri 50 Hz in lastnega akumulatorskega napajanja – avtonomno napajanje
34. | omogočena mora biti menjava posamezne elektrode v primeru, če se posamezna elektroda pokvari
35. | glava vakuumskih elektrod je nameščena na teleskopski roki, ki se poljubno nastavlja od 80 cm do 110 cm
36. | pomikanje z držalom, ki je nameščeno na glavi in barvne oznake za priklop posameznih elektrod
37. | pomik (teleskopske roke) v radiusu 300° v vertikalni smeri in gibljive v horizontali
38. | elektrode morajo biti prevlečene s srebrovim kloridom, da omogočajo čim boljšo prevodnost
39. | vakuumski sistem mora biti zaščitnega razreda I.
40. | vakuumske elektrode morajo biti nameščene na voziček, teleskopska roka in črpalka
Spirometer:
41. | spirometer mora priključen na EKG in možnostjo delovanja na PC po potrebi
42. | imeti mora ultrazvočni senzor pretoka
43. | omogočati mora samodejno BTPS-korekcija
44. | spirometra ni potrebno dnevno kalibrirati
45. | omogočati mora izvajanje inspiratornih in ekspiratornih testov: FVC, SVC, MV in MVV
46. | omogočati mora pre in post meritve ter njihovo primerjavo
47. | omogočat mora prikaz (na izpisu in zaslonu) grafov pretok/volumen, volumen v odvisnosti od časa (V(t)) in prikaz krivulje pretoka v realnem času ter tabele z izmerjenimi vrednosti
48. | omogočat mora avtomatsko interpretacijo rezultatov
49. | omogočat mora prikaz normativov in razmerja med izmerjenimi in normiranimi vrednostmi, ki so v uporabi v Sloveniji GLI
50. | Program spirometrije mora imeti asistenčni algoritem za ugotavljanje sodelovanja pacienta skladno z ATS/ERS kriteriji
merjenje pretoka:
51. | - imeti mora merilno območje od 0 ±18m l/s
52. | - točnost do ± 2%
53. | merjenje volumnov:
54. | - merilno območje: neomejeno
55. | - točnost do ± 2%
56. | Merilni sistem naj ne presega 20 cm³ mrtvega prostora in upornosti sistema 0,002 kPa/l/s
57. | Ponujena oprema mora zagotavljati skladnost z direktivo EN 2017/745.
58. | Ponujena oprema mora imeti ES izjave o skladnosti v skladu z direktivo o medicinskih pripomočkih (MDD) 93/42/EEC oz. Uredbo o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745 (MDR)

## 2. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 2. sklop: EKG aparat za NMP - 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Tehnična specifikacija za EKG aparat:
1. | biti mora 12 - kanalni mikroprocesorsko upravljan elektrokardiograf za snemanje EKG za otroke in odrasle
2. | delovanje: napajanje iz omrežja 100 do 240 Vac (50-60 HZ) in iz vgrajenega akumulatorja za avtonomno delovanje aparata. Akumulator mora omogočati 4 ure normalnega delovanja z izpisi EKG posnetkov vsakih 15 minut (2 strani).
3. | aparat mora imeti TFT barvni, minimalno 15 palčni zaslon na dotik resolucije 1366 × 768 pik, z vozičkom, ki ima vgrajen A4 termotiskalnik.
4. | imeti mora naslednje vmesnike: 3x USB (zunanja tipkovnica, miš, spirometer), LAN (Ethernet 1 Gbit), WiFi 802.11a, b, g, n z varnostnimi protokoli WPA2 Enterprise / ieee802.1, WPA2-PSK, WPA-PSK AES in TKIP enkripcijo.
5. | - omogočati mora izvoz in izpis podatkov v PDF. PDF / A-1a ali b preko USB na USB stik in možnost izpisa na mrežni tiskalnik.
6. | imeti mora interni pomnilnik za 350 EKG posnetkov in 100 posnetkov ritma v mirovanju.
7. | EKG prikaz in izpis krivulje filtriran z filtri 25Hz, 40Hz, 150 Hz.
8. | omogočati mora snemanje 12 simultanih odvodov in manualnega snemanj 12 odvodov hkrati.
9. | omogočati mora predogled posnetka in pregled posnetka iz internega spomina.
10. | opozarjanje na pravilnost namestitve elektrod (kvaliteta kontakta koža elektroda in pravilnosti položaja elektrod pred snemanjem).
11. | omogočati mora naslednje konfiguracije odvodov: Standardni 12 odvodov, pediatrični, desni prekordialni (C3r – C6r), standardni C4r, levi posteriorni C7 – C9, Nehb in uravnoteženi
12. | omogočati mora snemanje vseh 12 odvodov (fulldisclosure) ritma v mirovanju 20 ali več minut v spomin.
13. | možnost korekcije QT (Qtc)po : Bazett, Fredericia, Framingham ali Hodges
Ustrezati mora naslednjim standardom:
14. | IEC/EN 60601-1 in IEC 60601-2-25, klasifikacija po direktivi EU MDR 2017/745: IIa
15. | vnos podatkov pacienta se izvede preko virtualne alfanumerične tipkovnice (ime, starost, višina, masa, krvni tlak) z možnostjo vnosa in prikaza tudi slovenskih znakov (č, š, ž) in preko delovnega seznama. Aparat mora biti zaščitena pred prahom, odporna na škropljenje s tekočino in enostavna za čiščenje .
16. | uporabniški vmesnik (zaslon, izpis) mora biti v slovenskem jeziku
17. | imeti mora program za meritve na EKG in interpretacijo EKG za odrasle in otroke ter interpretacijo za športnike
18. | možnost priključitve senzorja za spirometrijo oziroma možnost spirometrije
19. | imeti mora možnost uvoza delovne liste (spisek opravil) iz informacijskega sistema uporabnika in prikaz delovne liste na zaslonu.
20. | omogočati mora integracijo v informacijski sistem uporabnika. Uvoz delovne liste (podatki pacienta, vrsta preiskave, izvoz posnetkov v podatkovno bazo uporabnika
21. | aparat mora omogočati možnost avtorizacije, oziroma prijavo različnih uporabnikov.
V priboru aparata mora biti:
22. | 10 polni EKG - pacient kabel
23. | 4 ekstremitetne elektrode
24. | 6 prekordialnih elektrod – pumpic
25. | EKG kontaktni sprej ali gel
26. | napajalni kabel
27. | zavoj papirja za vgrajen tiskalnik,
28. | navodila za uporabnika v slovenskem jeziku
Zahteve za voziček:
29. | pripadajoči voziček z vrtljivimi kolesi v vse strani in zavorami na sprednjih kolesih, z poličko, vgrajenim termotiskalnikom in mestom za odlaganje raznega pribora.
30. | voziček mora omogočati pritrditev vakuumskih elektrod.
Zahteve za vakuumske elektrode:
31. | nastavitev jakosti vakuuma z vsaj 5 stopnjami jakosti z upravljanjem kar na glavi sistema
32. | vakuumski sistem mora omogočati delovanje preko napajalne napetosti 230V pri 50 Hz in lastnega akumulatorskega napajanja – avtonomno napajanje
33. | omogočena mora biti menjava posamezne elektrode v primeru, če se posamezna elektroda pokvari,
34. | glava vakuumskih elektrod je nameščena na teleskopski roki, ki se poljubno nastavlja od 80 cm do 110 cm
35. | pomikanje z držalom, ki je nameščeno na glavi in barvne oznake za priklop posameznih elektrod,
36. | pomik (teleskopske roke) v radiusu 300° v vertikalni smeri in gibljive v horizontali
37. | elektrode morajo biti prevlečene s srebrovim kloridom, da omogočajo čim boljšo prevodnost
38. | vakuumski sistem mora biti zaščitnega razreda I.

## 3. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 3. sklop: Ginekološka miza – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | Nastavitev višine pacienta preko nožnega stikala in ročnega daljinca s spominskimi položaji
2. | Nastavitev šok položaja – trendenlenburg
3. | Držala za noge se spustijo nizko, za enostavno posedanje pacientke, vsaj 19 cm od tal
4. | Ležišče je tridelno, anatomsko oblikovano.
5. | Ležišče je oblečeno v brezšivni, neprepustno obdelano material z antibakterijskimi lastnostmi.
6. | Integrirana izvlečena nožna plošča, ki spremeni ginekološko mizo v popolnoma ravno in udobno pregledno mizo.
7. | Držala za noge v loku z električno nastavitvijo naklona.
8. | Pri postavitvi pregledno mizo se loki nožnih držal spustijo nizko, da ne ovirajo bočnega dostopa pri pregledu nosečnice ali pri pregledu z UZ. Loki držal za noge (najvišji del) se spustijo na nivo ležišča.
9. | PVC zaščita stopalnega dela držal za noge.
10. | Trpežna silikonska zaščita sedalnega dela.
11. | Držala za noge omogočajo tudi lateralno (od strani) posedanje pacienta (iz invalidskega vozička ipd.), premakljiva za 180 stopinj
12. | Držala za noge omogočajo individualno nastavitev v širino.
13. | V vzglavnem delu integriran prostor (popolnoma zaprt) za rolo papir širine 500 mm.
14. | Pod sedežem posoda iz nerjavečega jekla za odpadke, ki je odstranljiva in pralna.
15. | Integrirana električna vtikača v podnožju mize za priklop svetilke, kolposkopa, UZ,…
16. | Varna delovna obremenitev najmanj 250 kg
17. | Držala za roke v loku integrirana v držala za noge.
18. | Blazina za glavo ali ledveni del z/brez magnetno pritrditvijo.
19. | Nosilec kolposkopa integriran na mizo
20. | Možnost izbire barve

## 4. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 4. sklop: ADG aparat – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Minimalne tehnične zahteve:
1. | prostor za shranjevanje do 500 pacientov
2. | prenosen: možnost delovanja na baterije AA
3. | lahek z možnostjo dodatne torbe za nošenje
4. | zračna in kostna prevodnost
5. | stangerjev test
6. | hughson-wastlakeov test
7. | test alternativnega binauralnega ravnovesja glasnosti ABLB
8. | teža: 1,3 kg
9. | dimenzije: 30x23x9 cm
10. | 4,3 palčni barvni zaslon
11. | samostojni avdiometer-lahko se uporablja brez računalnika
12. | vključena prenosna torba (standard carrying case)

## 5. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 5. sklop: Stenska tabla za preverjanje vida – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | osvetljena lestvica za pregled vida z daljincem
2. | fleksibilna, zanesljiva in lahka za uporabo. možnost izbire posamezne vrstice ali ikone, možna izbira večih optotipov, vključuje dodatne simbole za otroke
Tehnične karakteristike:
3. | 6 gumbni brezžični daljinec
4. | možnost različnega osvetljevanja vseh znakov v isti vrstici ali posameznega.
5. | kontroliranje smeri kazalca
6. | zakrivanje zaslona
7. | avtomatsko ugašanje zaslona po določenem času

## 6. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 6. sklop: Merilec gleženjskega indeksa – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | merilnik se uporablja (poleg merjenja gleženjskega indeksa) tudi samostojno za merjenje krvnega tlaka, hkratno merjenje na obeh nogah
2. | s tremi manšetami različnih velikosti
ima funkcijo detekcije fibrilacije atrija
3. | aparati morajo biti validirani in opremljeni z overitveno nalepko

## 7. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 7. sklop: Diagnostični aparat za referenčno ambulanto – 5 kpl | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Sistem zajema:
12 kanalni EKG:
1. | zaznavanje namestitve elektrode
2. | zaznavanje srčnega spodbujevalnika: > ± 2 mV/0,1 ms
3. | bolnikov vhodni tokokrog: popolnoma plavajoče in izolirano, zaščiteno pred defibrilacijo
4. | CMRR: > 110 dB
5. | hitrost vzorčenja: 32 K vzorcev/sekundo/kanal (frekvenca vzorčenja se izvaja interno, izhodna frekvenca vzorčenja iz modula v tablico je 1 kHz)
6. | ločljivost: 2,5 µV/19 bit
7. | frekvenca analize EKG: 1000 vzorcev/sekundo
8. | zaznavanje srčnega spodbujevalnika: ± 2 mV ± 0,1 ms
9. | interpretacija: programska oprema za analizo Universe v Glasgowu
10. | podatki bolnika: ime in priimek, datum rojstva, rasa
11. | podatki o meritvah so vedno prvih 10 sekund podatkov pri hitrosti 500 Hz na kanal (5000 vzorcev)
12. | nizkoprepustni filter: 150 Hz, 250 Hz
13. | visokoprepustni filter (za bazno linijo): 0,05 Hz, 0,2 Hz, 0,5 Hz
14. | mišični filter (za mišični tremor): 25 Hz (40 dB/dec) ali 35 Hz (20 dB/dec)
15. | omrežni filter: dušenje superponiranih sinusoidnih interferenc 50 ali 60 Hz brez popačenj z adaptivnim digitalnim filtrom
16. | glavni zasloni: 6 : 6 + 1, 6 : 6, 3 : 3 glavni, 3 : 3 pomožni, 6 glavni, 6 pomožni, 3 : 4, 4 : 12, 3 : 4 + II
17. | občutljivost: 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV
18. | hitrost snemanja: 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
19. | visoko zmogljiva litij-polimerna baterija za ponovno polnjenje
20. | zmogljivost: 1240 mAh
21. | pregled z enim polnjenjem baterije: > 2000
22. | neprekinjena uporaba: > 5,5 h
23. | čas polnjenja izpraznjene baterije: približno 2 uri (minimalni čas polnjenja za eno snemanje EKG v samoedenem načinu: 10 minut)
24. | polnilec: 100–240 V AC / 50–60 Hz / 350 mA, Izhod: 5 V DC/5,0 A
25. | varen dostop do poročil
26. | storitev za varno tiskanje prek notranjega omrežja, neposredno shranjevanje v obliki PDF v lokalni računalnik
27. | integracija delovnega seznama za: DICOM, HL7, XML, GDT, JSON
28. | popolna integracija po meri na zahtevo
29. | možnost deljenja rezultatov meritve brez razkritja osebnih podatkov pacienta (brez kršenja GDPR pravilnika)
30. | vrsta B35zaščite pred udarom električnega toka: razred II
31. | klasifikacija medicinskega pripomočka: razred IIa
32. | deli, ki pridejo v stik z bolnikom: CF
33. | RF emisije (CISPR 11): skupina 1, razred B
34. | zaščita pred vdorom: IP44
35. | EN 60601-1 Splošne zahteve za varnost
36. | EN 60601-1-2 Elektromagnetna združljivost – Zahteve in preskušanja
37. | EN 60601-2-25 Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene tehnične lastnosti elektrokardiografov
38. | temperatura, obratovalno: 10–40 °C
39. | relativna vlažnost: 25–85 % (brez kondenzacije)
40. | atmosferski tlak: 700–1060 hPa
merilnik krvnega tlaka
41. | merilnik se uporablja za samostojno merjenje krvnega tlaka
42. | s tremi manšetami različnih velikosti:
43. | ima funkcijo detekcije fibrilacije atrija
44. | aparati morajo biti validirani in opremljeni z overitveno nalepko
spirometer
spirometrija (osnovne in razširjene meritve funkcije pljuč)
45. | zmogljivost: do 50 testov s posamezno nastavkom
46. | volumen, pretok in čas merjenja
47. | reverzibilnost bronhijev (pred/po testu)
48. | ocena resnosti obstruktivne bolezni dihal
49. | preverjanje kakovosti izdiha
50. | naprava uporablja tehnologijo proizvajalca, ki samodejno zaznava okoljske pogoje (temperatura, zracni tak in relativna vlaznost), in jim prilagodi merjenje, zato rocno umerjanje ni potrebno.
51. | FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEF, FEF25–75, FIVC, FIV1, PIF, tPTEF, ti, Te, ti/Ttot, in drugi
52. | referenčne vrednosti (ERS, GLI, NHANES itd.)
53. | varen dostop do poročil
54. | storitev za varno tiskanje prek notranjega omrežja, neposredno shranjevanje v obliki .pdf v lokalni računalnik
55. | integracija delovnega seznama za: DICOM, HL7, XML, GDT, JSON
56. | popolna integracija po meri na zahtevo
57. | vrsta zaščite pred udarom električnega toka: razred II
58. | klasifikacija medicinskega pripomočka: razred IIa
59. | deli, ki pridejo v stik z bolnikom: BF
60. | RF emisije (CISPR 11): skupina 1, razred B
61. | zaščita pred vdorom: IP44
62. | EN 60601-1 Splošne zahteve za varnost
63. | EN 60601-1-2 Elektromagnetna združljivost – Zahteve in preskušanja
64. | EN ISO 26782:2009 Spirometrične meritve za diagnostiko
65. | EN ISO 23747:2015 Meritve pretoka zraka
aparat za pulzno oksimetrijo
66. | merjenje vrednosti SpO2: 45–100 %
67. | merjenje frekvence srčnega utripa: 20–300 bpm
68. | pletizmogram: 0–28 LSB
69. | pletizmogram (RAW): 0–224 LSB
70. | kakovost signala: 0–100 %
71. | visoko zmogljiva litij-polimerna baterija za ponovno polnjenje
72. | zmogljivost: 1240 mAh
73. | pregled z enim polnjenjem baterije: >8000
74. | neprekinjena uporaba: > 56 h čas polnjenja izpraznjene baterije: približno 2 uri
75. | vhod: 100–240 V AC / 50–60 Hz / 350 mA
76. | izhod: 5 V DC / 5,0 A
77. | varen dostop do poročil z vgrajeno
78. | storitev za varno tiskanje prek notranjega omrežja, neposredno shranjevanje v obliki .pdf v lokalni računalnik
79. | integracija delovnega seznama za: DICOM, HL7, XML, GDT, JSON
80. | popolna integracija po meri na zahtevo
81. | vrsta zaščite pred udarom električnega toka: razred II
82. | klasifikacija medicinskega pripomočka: razred IIa
83. | deli, ki pridejo v stik z bolnikom: CF
84. | RF emisije (CISPR 11): skupina 1, razred B
85. | zaščita pred vdorom: IP44
86. | EN 60601-1 Splošne zahteve za varnost
87. | EN 60601-1-2 Elektromagnetna združljivost – Zahteve in preskušanja
88. | EN 60601-2-61 Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene tehnične lastnosti pulznega oksimetra
aparat za gleženjski indeks
89. | krvni tlak: 0–299 mmHg
90. | srčni utrip: 30–199 bpm
91. | krvni tlak: znotraj ± 5 mmHg
92. | srčni utrip: znotraj ± 5 % odčitka
93. | gleženjski indeks: znotraj ± 0,1
94. | visoko zmogljiva litij-polimerna baterija za ponovno polnjenje
95. | zmogljivost: 1240 mAh
96. | pregled z enim polnjenjem baterije: >200
97. | čas polnjenja izpraznjene baterije (za vsako enoto): približno 1,5 ure
98. | polnilec: 100–240 V AC / 50–60 Hz / 350 mA
99. | izhod: 5 V DC / 5,0 A
100. | zaščita pred udarom električnega toka: razred II
101. | klasifikacija medicinskega pripomočka: razred IIa
102. | deli, ki pridejo v stik z bolnikom: tip BF
103. | RF emisije (CISPR 11): skupina 1, razred B
104. | zaščita pred vdorom: IP42
105. | zaščita pred udarom električnega toka: razred II
106. | klasifikacija medicinskega pripomočka: razred IIa
107. | deli, ki pridejo v stik z bolnikom: tip BF
108. | RF emisije (CISPR 11): skupina 1, razred B
109. | zaščita pred vdorom: IP42
110. | temperatura, obratovalno: 10–40 °C
111. | relativna vlažnost: 25–85 % (brez kondenzacije)
112. | tlak med delovanjem: 700–1060 hPa
113. | EN 60601-1 Splošne zahteve za varnost
114. | EN 60601-1-2 Elektromagnetna združljivost – Zahteve in preskušanja
115. | EN 80601-2-30 Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene tehnične lastnosti avtomatiziranih neinvazivnih sfigmomanometrov
116. | varen dostop do poročil z vgrajeno
117. | storitev za varno tiskanje prek notranjega omrežja, neposredno shranjevanje v obliki .pdf v lokalni računalnik
118. | integracija delovnega seznama za: DICOM, HL7, XML, GDT, JSON
119. | popolna integracija po meri na zahtevo
voziček
120. | pripadajoči voziček za namestitev opreme celotnega sistema

## 8. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 8. sklop: Aparat za merjenje difuzijske kapacitete – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Tehnične zahteve:
1. | PC Windows (11) baziran sistem za izvedbo meritev spirometrije in difuzijske kapacitete, PC z zaslonom in posebej prirejen voziček, ki je hidravlično nastavljiv po višini
2. | merilec pretoka z ultrazvočnim senzorjem nastavljiv po vseh treh straneh (3D)
3. | aparat mora biti združljiv z uporabo bakterioloških filtrov in ustnikov za zaščito bolnika tudi drugih proizvajalcev
4. | meritve difuzijske kapacitete po metodi enkratnega vdiha s mešanico plinov He in CO z možnostjo skrajševanja in podaljševanja zadrževanja vdihanega plina
5. | možnost čiščenja in razkuževanja sistema, kjer lahko pride pacient v stik z njim
6. | omogočat online prikaz obeh krivulj na zaslon (V/čas in pretok/volumen)
omogočat merjenje naslednjih parametrev in meritev:
7. | – spirometrijo pretok/volumen FVC, FEV1, Tiffenau indeksa, FEV6, PEF, MEF, itd
8. | – statične pljučne volumne SVC, IC, ERV, TV, MV
9. | – maksimalno minutno ventilacijo s frekvenco dihanja MVV, RR
10. | – merilni parametri pri merjenju difuzije: DLCO, KCO, VA, FRC, RV
11. | – možnost korekcije glede na Hb
12. | prikaz trendov za vsak parameter posebej
13. | parametri kakovosti: FET, TPEF, BEF
14. | možnost biološke kontrole
15. | prikaz referenčnih vrednosti in standardne deviacije
16. | uporaba različnih normativov, obvezno pa GLI in programsko skladen z ERS/ATS
Ultrazvočni senzor pretoka v kabini:
17. | brez kalibracije (tovarniško je kalibriran), možna verifikacija
18. | samodejna BTPS korekcija temperature
19. | območje 0- 18L/s
20. | natančnost > 2% oz. 50 ml/s
21. | merjenje volumna: neomejeno
22. | natančnost > 2 % oz. 50ml
23. | upornost sistema za dihanje < 0,002kPa/l/s
24. | merjenje volumna: neomejeno
Lastnost merilnega sistema difuzije
25. | merjenje po metodi single breath s plinoma CO in He
26. | HE analizator ultrazvočni
27. | HE analizator obseg merjenja He 0- 20%, natančnost > ± 2.5%
28. | CO analizator nedisperzni infrardeči analizator
29. | CO analizator obseg merjenja CO 0 - 3000 ppm, natančnost > ± 2.5%
Programska oprema:
30. | programska oprema mora delovati na osnovni Windows platforme
31. | možnost povezave z bolnišničnim informacijskim sistemom
32. | vgrajena delovna lista
33. | avtomatska interpretacija preiskave
34. | polje ročne interpretacije za zdravnika in polje za operaterja,
35. | podrobne informacije o kvaliteti meritve in ponovljivosti meritve po predlogi ERS/ATS,
36. | možnost kreiranja različnih vrst izpisov s kolonami predvidenimi vrednosti LLN, Z – score, pre/post
37. | podatkovno povezan z obstoječo bazo podatkov SQL v ZD MB, katera je skupna za vse spirometrične naprave dosedaj