JN9-B/6/25

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

po odprtem postopku

MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 8 sklopov:

- sklop: EKG aparati s spirometrom

- sklop: EKG aparat za NMP

- sklop: Ginekološka miza

- sklop: ADG aparat

- sklop: Stenska tabla za preverjanje vida

- sklop: Merilec gleženjskega indeksa

- sklop: Diagnostični aparat za referenčno ambulanto

- sklop: Aparat za merjenje difuzijske kapacitete

Poslano na portal javnih naročil: 18. 12. 2025

V S E B I N A

I.   	POVABILO K ODDAJI PONUDBE

II.  NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

III. OBRAZCI  IN VZORCI ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE V

ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

| III.1. Obrazec: | PONUDBA |
| --- | --- |
| III.2. Obrazec: | PODATKI O PONUDNIKU |
| III.3. Obrazec: | PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU |
| III.4. Obrazec: | IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH |
| III.5. Obrazec: | VZOREC KUPOPRODAJNE POGODBE |
| III.6. Obrazec: | PREDRAČUN S SPECIFIKACIJO PREDRAČUNA |
| III.7. Obrazec: | IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD |
| III. 9. Obrazec: | IZJAVA PONUDNIKA O SERVISIRANJU IN VZDRŽEVANJU BLAGA |
| III.9. Obrazec: | POSEBNA PRILOGA PONUDBE |
| III.10. Obrazec: | PODATKI PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA/DRUGIH SUBJEKTOV |

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

PODATKI O NAROČNIKU

1. Ime oz. naziv in sedež naročnika:

ZDRAVSTVENI DOM dr. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Ulica talcev 9, 2000 MARIBOR

2. e-naslov: javna.narocila@zd-mb.si

3. Spletna stran: www.zd-mb.si

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Blago: MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 8 sklopov:

- sklop: EKG aparati s spirometrom

- sklop: EKG aparat za NMP

- sklop: Ginekološka miza

- sklop: ADG aparat

- sklop: Stenska tabla za preverjanje vida

- sklop: Merilec gleženjskega indeksa

- sklop: Diagnostični aparat za referenčno ambulanto

- sklop: Aparat za merjenje difuzijske kapacitete

Javno naročilo se izvede po odprtem postopku. Sklenjena bo pogodba z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu.

DOBAVA BLAGA

Rok dobave je naveden v razpisni dokumentaciji. Dobava se izvrši na lokacijo naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem – ključ v roke.

POVABILO

Naročnik vljudno vabi ponudnika, da odda svojo ponudbo po priloženi dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

DIREKTOR

Izr. prof. dr., prim. Jernej ZAVRŠNIK, dr. med. spec., svetnik

II.  NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

I. PREDPISI

V skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL), predpisi s področja javnega naročila in v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je naročnik ZDRAVSTVENI DOM dr. ADOLFA DROLCA MARIBOR, na portalu javnih naročil (EU obrazec), objavil razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku, za nabavo blaga: MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 8 sklopov:

- sklop: EKG aparati s spirometrom

- sklop: EKG aparat za NMP

- sklop: Ginekološka miza

- sklop: ADG aparat

- sklop: Stenska tabla za preverjanje vida

- sklop: Merilec gleženjskega indeksa

- sklop: Diagnostični aparat za referenčno ambulanto

- sklop: Aparat za merjenje difuzijske kapacitete

Kot ponudnik lahko na razpisu sodeluje vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter v postopku javnega naročanja izkaže interes s tem, da naročniku odda elektronsko ponudbo.

Sklenjena bo pogodba z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu.

II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. Ponudba mora biti vrednostno izkazana v evrih. Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno v EUR. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate. Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja posebej izkazano.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti naslednje dokumente:

- ponudbo - priloga 1;

- podatke o ponudniku - priloga 2;

- podatke o podizvajalcih/partnerjih - priloga 3;

- izjavo ponudnika o podizvajalcih/partnerjih - priloga 4;

- vzorec kupoprodajne pogodbe - priloga 5;

- predračun s specifikacijo predračuna - priloga 6;

- izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev + ESPD + izjavo/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika - priloga 7;

- izjavo ponudnika o servisiranju in vzdrževanju blaga - priloga 8;

- posebno prilogo ponudbe - priloga 9;

- podatki ponudnika/partnerja/podizvajalca/drugih subjektov - priloga 10;

Ponudba, s ponudbeno dokumentacijo, mora biti izdelana na obrazcih oz. dokumentih, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila na portalu. Ponudnik dokumentacije ne sme spreminjati.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

III. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDBNIKOV

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov/partnerjev/podizvajalcev na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

1. Osnovna sposobnost ponudnika/partnerja/podizvajalca

  - Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku/partnerju/podizvajalcu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: ESPD obrazec

(gospodarski subjekt izpolni priloženi obrazec, v katerega vpiše podatke z navedbo oseb in EMŠO za zakonite zastopnike in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega in nadzornega organa, na podlagi katerih bo naročnik lahko pridobil podatke iz kazenske evidence v e-Dosjeju.

(velja za ponudnika/podizvajalca/partnerja/druge subjekte) oz. v ESPD vpiše EMŠO.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz 1. odstavka 1.1., lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«), za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je odgovor v tem primeru DA, ponudnik v navedena polja vpiše podatke, ki jih zahteva ESPD. V primeru, da gre za uveljavljanje pravnega mehanizma, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?« v polje »Prosimo opišite jih*« ponudnik napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1). V kolikor je odgovor v tem primeru DA in gre za uveljavljanje popravnega mehanizma, kršitve in ukrepe, s katerimi gospodarski subjekt lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev in le-to n navede v obrazcu ESPD (v »Del VI: Sklepne izjave«).

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudbe.

  - Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik/partner/podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti do roka za oddajo ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če do roka za oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

  - Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni

razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

  - Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dvo kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«). V kolikor je odgovor v tem primeru DA in gre za uveljavljanje popravnega mehanizma, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko gospodarski subjekt dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev in le-to navede v obrazcu ESPD (v »Del VI: Sklepne izjave«).

- Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi gospodarski

subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na

storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz prvega, drugega ali četrtega

odstavka tega člena.

- Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz prvega, b) točke četrtega odstavka

tega člena, lahko najkasneje do roka za oddajo prijav ali ponudb naročniku

predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo

zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali

zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo,

aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin

ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za

preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme

gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja

ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt,

zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na prvi, b) točke četrtega in šesti odstavek

tega člena ne izključi iz postopka javnega naročanja. Če naročnik oceni, da ukrepi ne

zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve. Ta odstavek se

glede presoje ukrepov smiselno uporablja tudi v primerih iz 67. in 67.a člena tega

zakona.

- Gospodarski subjekt, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih

za podelitev koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku,

ki učinkuje v Republiki Sloveniji, v času trajanja izključitve ni upravičen do uporabe

možnosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

1.8   Kadar pravnomočna sodba za kaznivo dejanje iz prvega odstavka tega člena ne določa

trajanja izključitve iz postopkov javnega naročanja in naročnik oceni, da ukrepi, ki jih je

gospodarski subjekt sprejel v skladu z devetim odstavkom tega člena, niso zadostni,

naročnik gospodarski subjekt izloči iz postopka javnega naročanja, če od datuma izreka

pravnomočne sodbe za kaznivo dejanje iz prvega odstavka tega člena še ni preteklo pet

let.

2. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

  - Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

Dokazilo: ESPD obrazec

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v

ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov

v ponudbi.

3. Ekonomska in/ali finančna sposobnost

  - Ponudnik mora izkazati, da ima potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila

Dokazilo: potrdilo Agencije Republike Slovenije oz. pristojne banke za plačilni promet (kot npr. BON), iz katerega bo razvidno, da v zadnjih 6 mesecih od dneva pridobitve potrdila ni imel blokiranih računov in ni starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb).

Zaradi možne preverljivosti dokumenta iz te točke, bo naročnik v primeru odsotnosti dokazila, pred izdajo odločitve zahteval predložitev le-tega.

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in

finančni položaj, Druge ekonomske ali finančne zahteve«).

4. Tehnična in/ali strokovna sposobnost

  - Ponudnik mora izkazati, da izpolnjuje pogoje za izvajanje javnega naročila v skladu z izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev, izjavo ponudnika o servisiranju in vzdrževanju blaga in posebno prilogo ponudbe.

Dokazilo: ESPD, izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev, izjava ponudnika o servisiranju in vzdrževanju blaga, posebna priloga ponudbe.

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

IV. POJASNILA, DOPOLNITVE IN SPREMEMBE DOKUMENTACIJE

Pojasnila (odgovori, vprašanja, dopolnitve, popravki, spremembe,…) potekajo preko portala javnih naročil.

Vsa pojasnila o dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila lahko ponudnik pisno zahteva preklo portala javnih naročil.

Naročnik si, v skladu s 67. členom ZJN, pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil. Vsaka sprememba oz. dodatek, kakor tudi vprašanja in odgovori postanejo sestavni del dokumentacije za oddajo javnega naročila.

Ponudniki lahko v pisni obliki pravočasno - do vključno 8. 1. 2026 do 12.00. ure - zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe.

Naročnik bo pisni odgovor (pojasnila in spremembe ali dopolnitve) poslal pravočasno.

Po poteku roka za predložitev ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V. NAČIN IN ČAS PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika - Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 –

OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.

V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Priloga 6, III. 6. Predračun v .pdf datoteki.

»Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

Vse ostale obrazce, potrdila, izjave, dokazila in tehnično dokumentacijo pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. Prav tako naloži v razdelek »Dokumenti« še enkrat obrazec priloge 6 Predračun in obvezno v Excel tabeli specifikacijo predračuna, ki mora biti v celoti izpolnjena.

Zaradi sledljivosti naj bodo dokumenti naloženi v posamezne mape, po vrstnem redu in poimenovanju ter po alinejah, in sicer:

| PRILOGA 1 | – PONUDBA |
| --- | --- |
| PRILOGA 2 | – PODATKI O PONUDNIKU |
| PRILOGA 3 | – PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU |
| PRILOGA 4 | – IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCU/PARTNERJU |
| PRILOGA 5 | – VZOREC KUPOPRODAJNE POGODBE |
| PRILOGA 6 | – PREDRAČUN – SPECIFIKACIJA PREDRAČUNA (v Excel tabeli) |
| PRILOGA 7 | – IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV – ESPD (tudi v pdf) – BON oz. potrdilo – IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA |
| PRILOGA 8 | – IZJAVA PONUDNIKA O SERVISIRANJU IN VZDRŽEVANJU BLAGA |
| PRILOGA 9 | – POSEBNA PRILOGA PONUDBE |
| PRILOGA 10 | – PODATKI PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA/DRUGIH SUBJEKTOV |

V primeru razhajanj med podatki naloženimi v razdelku »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun«, in naloženim v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2  najkasneje do 27. 1. 2026, do 9.00. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

VI. INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne, 27. 1. 2026 in se bo začelo ob 13.00. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

VII. VRSTA, OPIS  IN OBSEG BLAGA

Blago: MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 8 sklopov:

- sklop: EKG aparati s spirometrom

- sklop: EKG aparat za NMP

- sklop: Ginekološka miza

- sklop: ADG aparat

- sklop: Stenska tabla za preverjanje vida

- sklop: Merilec gleženjskega indeksa

- sklop: Diagnostični aparat za referenčno ambulanto

- sklop: Aparat za merjenje difuzijske kapacitete

Naročnik bo sklenil pogodbo z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu.

OPIS BLAGA:

Vse tehnične zahteve v razpisni dokumentaciji predstavljajo minimalne zahteve naročnika; dovoljena je ponudba tehnično enakovredne opreme v skladu z razpisno dokumentacijo.

OPREMA ZA REFERENČNO AMBULANTO

1. sklop: EKG aparati s spirometrom – 2 kom

Tehnična specifikacija za EKG aparat:

- biti mora 12 - kanalni mikroprocesorsko upravljan elektrokardiograf za snemanje EKG za otroke in odrasle v frekvenčnem območju od 0 do 250 Hz

- delovanje: napajanje iz omrežja 100 do 240 V AC (50-60 Hz) in iz vgrajenega akumulatorja za avtonomno delovanje aparata. Akumulator mora omogočati 8 ur normalnega delovanja z izpisi EKG posnetkov vsakih 15 minut (2 strani).

- imeti mora naslednje vmesnike: 2x USB, LAN (Ethernet 1 Gbit), WiFi 802.11a, b, g, n z varnostnimi protokoli WPA2 Enterprise / ieee802.1, WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP64/128-PSK in enkripcijo AES in TKIP.

- omogočati mora izvoz in izpis podatkov v PDF. PDF / A-1a ali b preko USB na tiskalnik in na USB stik

- imeti mora interni pomnilnik za 350 EKG posnetkov in 100 posnetkov ritma v mirovanju

- EKG prikaz in izpis  krivulje  filtriran ali brez 25Hz, 40Hz, 150  in  250Hz

- omogočati mora snemanje 12 simultanih odvodov in manualnega snemanj 12 odvodov hkrati

- omogočati mora predogled posnetka in pregled posnetka iz internega spomina

- opozarjanje na pravilnost namestitve elektrod (kvaliteta kontakta koža elektroda in pravilnosti položaja elektrod)

- omogočati mora naslednje konfiguracije odvodov: Standardni 12 odvodov, pediatrični, desni prekordialni, standardni C4r, levi posteriorni, Nehb, uravnoteženi

- omogočati mora snemanje vseh 12 odvodov (fulldisclosure) ritma v mirovanju 10 ali več minut v spomin

- možnost korekcije QT (Qtc)po : Bazett, Fredericia, Framingham ali Hodges

Ustrezati mora naslednjim standardom:

- IEC 60601-2-25 in ANSI/AAMI EC11, IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-2-25, IEC/EN 60601-1-2, CE/IIa skladno z direktivo 93/42/EEC, Class I glede na to IEC/EN 60601-1.

- imeti mora barvni LCD zaslon velikosti diagonale najmanj 8 inčev in resolucijo 1024x768 točk. Na zaslonu mora biti mogoče prikazati 6 in vseh 12 odvodov. Upravljanje aparata z dotikom na zaslon in direktnimi tipkami na vgrajeni tipkovnici

- imeti mora vgrajen termični tiskalnik za izpis na A4 termoaktivni papir s snemanjem 12 odvodov hkrati

- imeti mora alfanumerično tipkovnico za vnos pacientovih podatkov (ime, starost, višina, masa, krvni tlak) z možnostjo vnosa in prikaza tudi slovenskih znakov (č, š, ž). Tipkovnica mora biti zaščitena pred prahom, odporna na škropljenje s tekočino in enostavna za čiščenje

- uporabniški vmesnik (zaslon, izpis, tipkovnica) mora biti v slovenskem jeziku

- imeti mora program za meritve na EKG in interpretacijo EKG za odrasle in otroke ter interpretacijo za športnike

- možnost priključitve senzorja za spirometrijo oziroma možnost spirometrije

- imeti mora možnost uvoza delovne liste (spisek opravil) iz informacijskega sistema uporabnika  in prikaz delovne liste na zaslonu

- omogočati mora integracijo v informacijski sistem  uporabnika. Uvoz delovne liste (podatki pacienta, vrsta preiskave, izvoz posnetkov v podatkovno bazo uporabnika

- aparat mora omogočati možnost avtorizacije, oziroma prijavo različnih uporabnikov.

V priboru aparata mora biti:

- 10 polni EKG - pacient kabel

- 4 ekstremitetne elektrode

- 6 prekordialnih elektrod – pumpic

- EKG kontaktni sprej ali gel

- napajalni kabel

- zavoj papirja za vgrajen tiskalnik,

- navodila za uporabnika v slovenskem jeziku.

Zahteve za voziček:

- pripadajoči voziček z vrtljivimi kolesi v vse strani in zavorami na sprednjih kolesih, z poličko za ekg aparat in mestom za odlaganje raznega pribora in nosilcem spirometra

- voziček mora omogočati pritrditev vakuumskih elektrod.

Zahteve za vakuumske elektrode:

- nastavitev jakosti vakuuma z vsaj 5 stopnjami jakosti z upravljanjem kar na glavi sistema

- vakuumski sistem mora omogočati delovanje preko napajalne napetosti 230V pri 50 Hz in lastnega akumulatorskega napajanja – avtonomno napajanje

- omogočena mora biti menjava posamezne elektrode v primeru, če se posamezna elektroda pokvari

- glava vakuumskih elektrod je nameščena na teleskopski roki, ki se poljubno nastavlja od 80 cm do 110 cm

- pomikanje z držalom, ki je nameščeno na glavi in barvne oznake za priklop posameznih elektrod

- pomik (teleskopske roke) v radiusu 300° v vertikalni smeri in gibljive v horizontali

- elektrode morajo biti prevlečene s srebrovim kloridom, da omogočajo čim boljšo prevodnost

- vakuumski sistem mora biti zaščitnega razreda I.

- vakuumske elektrode morajo biti nameščene na voziček, teleskopska roka in črpalka

Spirometer

- spirometer mora priključen na EKG in možnostjo delovanja na PC po potrebi

- imeti mora ultrazvočni senzor pretoka

- omogočati mora samodejno BTPS-korekcija

- spirometra ni potrebno dnevno kalibrirati

- omogočati mora izvajanje inspiratornih in ekspiratornih testov: FVC, SVC, MV in MVV

- omogočati mora pre in post meritve ter njihovo primerjavo

- omogočat mora prikaz (na izpisu in zaslonu) grafov pretok/volumen, volumen v odvisnosti od časa (V(t)) in prikaz krivulje pretoka v realnem času ter tabele z izmerjenimi vrednosti

- omogočati mora avtomatsko interpretacijo rezultatov

- omogočati mora prikaz normativov in razmerja med izmerjenimi in normiranimi vrednostmi, ki so v uporabi v Sloveniji GLI

- program spirometrije mora imeti asistenčni algoritem za ugotavljanje sodelovanja pacienta skladno z ATS/ERS kriteriji

- v kompletu mora biti: spirometer s pripadajočim priborom

merjenje pretoka:

- imeti mora merilno območje od 0 ±18m l/s

- točnost do ± 2%

merjenje volumnov:

- merilno območje: neomejeno

- točnost do ± 2%

Merilni sistem naj ne presega 20 cm³ mrtvega prostora in upornosti sistema 0,002 kPa/l/s.

Ponujena oprema mora zagotavljati skladnost z direktivo EN 2017/745.

Ponujena oprema mora imeti ES izjave o skladnosti v skladu z direktivo o medicinskih pripomočkih (MDD) 93/42/EEC oz. Uredbo o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745 (MDR).

OPREMA ZA NMP

2. sklop: EKG aparat za NMP – 1 kom

Tehnična specifikacija za EKG aparat:

- biti mora 12 - kanalni mikroprocesorsko upravljan elektrokardiograf za snemanje EKG za otroke in odrasle

- delovanje: napajanje iz omrežja 100 do 240 Vac (50-60 HZ) in iz vgrajenega akumulatorja za avtonomno delovanje aparata. Akumulator mora omogočati 4 ure normalnega delovanja z izpisi EKG posnetkov vsakih 15 minut (2 strani).

- aparat mora imeti TFT barvni, minimalno 15 palčni zaslon na dotik resolucije 1366 × 768 pik, z vozičkom, ki ima vgrajen A4 termotiskalnik.

- imeti mora naslednje vmesnike: 3x USB (zunanja tipkovnica, miš, spirometer), LAN (Ethernet 1 Gbit), WiFi 802.11a, b, g, n z varnostnimi protokoli WPA2 Enterprise / ieee802.1, WPA2-PSK, WPA-PSK  AES in TKIP enkripcijo.

- omogočati mora izvoz in izpis podatkov v PDF. PDF / A-1a ali b preko USB na USB stik in možnost izpisa na mrežni tiskalnik.

- imeti mora interni pomnilnik za 350 EKG posnetkov in 100 posnetkov ritma v mirovanju.

- EKG prikaz in izpis  krivulje  filtriran z filtri 25Hz, 40Hz, 150 Hz.

- omogočati mora snemanje 12 simultanih odvodov in manualnega snemanj 12 odvodov hkrati.

- omogočati mora predogled posnetka in pregled posnetka iz internega spomina.

- opozarjanje na pravilnost namestitve elektrod (kvaliteta kontakta koža elektroda in pravilnosti položaja elektrod pred snemanjem).

- omogočati mora naslednje konfiguracije odvodov: Standardni 12 odvodov, pediatrični, desni prekordialni (C3r – C6r), standardni C4r, levi posteriorni C7 – C9, Nehb in uravnoteženi

- omogočati mora snemanje vseh 12 odvodov (fulldisclosure) ritma v mirovanju 20 ali več minut v spomin.

- možnost korekcije QT (Qtc)po : Bazett, Fredericia, Framingham ali Hodges

Ustrezati mora naslednjim standardom:

IEC/EN 60601-1 in IEC 60601-2-25, klasifikacija po direktivi EU MDR 2017/745: IIa

- vnos podatkov pacienta se izvede preko virtualne alfanumerične tipkovnice (ime, starost, višina, masa, krvni tlak) z možnostjo vnosa in prikaza tudi slovenskih znakov (č, š, ž) in preko delovnega seznama. Aparat mora biti zaščitena pred prahom, odporna na škropljenje s tekočino in enostavna za čiščenje .

- uporabniški vmesnik (zaslon, izpis) mora biti v slovenskem jeziku

- imeti mora program za meritve na EKG in interpretacijo EKG za odrasle in otroke ter interpretacijo za športnike

- možnost priključitve senzorja za spirometrijo oziroma možnost spirometrije

- imeti mora možnost uvoza delovne liste (spisek opravil) iz informacijskega sistema uporabnika  in prikaz delovne liste na zaslonu.

- omogočati mora integracijo v informacijski sistem  uporabnika. Uvoz delovne liste (podatki pacienta, vrsta preiskave, izvoz posnetkov v podatkovno bazo uporabnika

- aparat mora omogočati možnost avtorizacije, oziroma prijavo različnih uporabnikov.

V priboru aparata mora biti:

- 10 polni EKG - pacient kabel

- 4 ekstremitetne elektrode

- 6 prekordialnih elektrod – pumpic

- EKG kontaktni sprej ali gel

- napajalni kabel

- zavoj papirja za vgrajen tiskalnik

- navodila za uporabnika v slovenskem jeziku.

Zahteve za voziček:

- pripadajoči voziček z vrtljivimi kolesi v vse strani in zavorami na sprednjih kolesih, z poličko, vgrajenim termotiskalnikom  in mestom za odlaganje raznega pribora.

- voziček mora omogočati pritrditev vakuumskih elektrod.

Zahteve za vakuumske elektrode:

- nastavitev jakosti vakuuma z vsaj 5 stopnjami jakosti z upravljanjem kar na glavi sistema

- vakuumski sistem mora omogočati delovanje preko napajalne napetosti 230V pri 50 Hz in lastnega akumulatorskega napajanja – avtonomno napajanje

- omogočena mora biti menjava posamezne elektrode v primeru, če se posamezna elektroda pokvari,

- glava vakuumskih elektrod je nameščena na teleskopski roki, ki se poljubno nastavlja od 80 cm do 110 cm

- pomikanje z držalom, ki je nameščeno na glavi in barvne oznake za priklop posameznih elektrod,

- pomik (teleskopske roke) v radiusu 300° v vertikalni smeri in gibljive v horizontali

- elektrode morajo biti prevlečene s srebrovim kloridom, da omogočajo čim boljšo prevodnost

- vakuumski sistem mora biti zaščitnega razreda I.

OPREMA ZA GINEKOLOŠKO AMBULANTO

3. sklop: Ginekološka miza – 1 kom

- nastavitev višine pacienta preko nožnega stikala in ročnega daljinca s spominskimi položaji

- nastavitev šok položaja – trendenlenburg

- držala za noge se spustijo nizko, za enostavno posedanje pacientke, vsaj 19 cm od tal

- ležišče je tridelno, anatomsko oblikovano.

- ležišče je oblečeno v brezšivni, neprepustno obdelano material z antibakterijskimi lastnostmi.

- integrirana izvlečena nožna plošča, ki spremeni ginekološko mizo v popolnoma ravno in udobno pregledno mizo.

- držala za noge v loku z električno nastavitvijo naklona.

- pri postavitvi  pregledno mizo se loki nožnih držal spustijo nizko, da ne ovirajo bočnega dostopa pri pregledu nosečnice ali pri pregledu z uz. loki držal za noge (najvišji del) se spustijo na nivo ležišča.

- PVC zaščita stopalnega dela držal za noge.

- trpežna silikonska zaščita sedalnega dela.

- držala za noge omogočajo tudi lateralno (od strani) posedanje pacienta  (iz invalidskega vozička ipd.), premakljiva za 180 stopinj

- držala za noge omogočajo individualno nastavitev v širino.

- v vzglavnem delu integriran prostor (popolnoma zaprt) za rolo papir širine 500 mm.

- pod sedežem posoda iz nerjavečega jekla za odpadke, ki je odstranljiva in pralna.

- integrirana električna vtikača v podnožju mize za priklop svetilke, kolposkopa, uz,…

- varna delovna obremenitev najmanj 250 kg

- držala za roke v loku integrirana v držala za noge.

- blazina za glavo ali ledveni del z /brez magnetno pritrditvijo.

- nosilec kolposkopa integriran na mizo

- možnost izbire barve.

Ostali pogoji:

  - ponudnik mora uporabnika usposobiti za delo

  - garancija: najmanj 24 mesecev po primopredaji

ponudnik mora zagotoviti, da je ponujena oprema nova, nerabljena in da izpolnjuje vse tehnične zahteve naročnika, navedene v tehnični specifikaciji.

OPREMA ZA OSTALE AMBULANTE

4. sklop: ADG aparat – 1 kom

## Minimalne tehnične zahteve:

- prostor za shranjevanje do 500 pacientov

- prenosen: možnost delovanja na baterije AA

- lahek z možnostjo dodatne torbe za nošenje

- zračna in kostna prevodnost

- stangerjev test

- hughson-wastlakeov test

- test alternativnega binauralnega ravnovesja glasnosti ABLB

- dimenzije: 30x23x9 cm (odstopanje +10 %)

- 4,3 palčni barvni zaslon

- samostojni avdiometer-lahko se uporablja brez računalnika

- vključena prenosna torba (standard carrying case)

Kot npr. AD226 ali enakovredno.

Dodatne zahteve:

Priložena mora biti navodila za uporabo v slovenskem jeziku;

Garancija najmanj 24 mesecev;

Servisna podpora in kalibracija zagotovljeni na območju Republike Slovenije

5. sklop: Stenska tabla za preverjanje vida – 1 kom

- osvetljena lestvica za pregled vida z daljincem.

- fleksibilna, zanesljiva in lahka za uporabo. možnost izbire posamezne vrstice ali ikone, možna izbira večih optotipov, vključuje dodatne simbole za otroke.

Tehnične karakteristike:

- 6 gumbni brezžični daljinec

- možnost različnega osvetljevanja vseh znakov v isti vrstici ali posameznega.

- kontroliranje smeri kazalca

- zakrivanje zaslona

- avtomatsko ugašanje zaslona po določenem času

6. sklop: Merilec gleženjskega indeksa – 5 kom

- merilnik se uporablja (poleg merjenja gleženjskega indeksa) tudi samostojno za merjenje krvnega tlaka, hkratno merjenje na obeh nogah

- s tremi manšetami različnih velikosti

- ima funkcijo detekcije fibrilacije atrija

- aparati morajo biti validirani in opremljeni z overitveno nalepko

7. sklop: Diagnostični aparat za referenčno ambulanto – 5 kpl

Sistem zajema:

- 12 kanalni EKG:

- zaznavanje namestitve elektrode

- zaznavanje srčnega spodbujevalnika: > ± 2 mV/0,1 ms

- bolnikov vhodni tokokrog: popolnoma plavajoče in izolirano, zaščiteno pred defibrilacijo

- CMRR: > 110 dB

- hitrost vzorčenja: 32 K vzorcev/sekundo/kanal (frekvenca vzorčenja se izvaja interno, izhodna frekvenca vzorčenja iz modula v tablico je 1 kHz)

- ločljivost: 2,5 µV/19 bit

- frekvenca analize EKG: 1000 vzorcev/sekundo

- zaznavanje srčnega spodbujevalnika: ± 2 mV ± 0,1 ms

- interpretacija: programska oprema za analizo Universe v Glasgowu

- podatki bolnika: ime in priimek, datum rojstva, rasa

- podatki o meritvah so vedno prvih 10 sekund podatkov pri hitrosti 500 Hz na kanal (5000 vzorcev)

- nizkoprepustni filter: 150 Hz, 250 Hz

- visokoprepustni filter (za bazno linijo): 0,05 Hz, 0,2 Hz, 0,5 Hz

- mišični filter (za mišični tremor): 25 Hz (40 dB/dec) ali 35 Hz (20 dB/dec)

- omrežni filter: dušenje superponiranih sinusoidnih interferenc 50 ali 60 Hz brez popačenj z adaptivnim digitalnim filtrom

- glavni zasloni: 6 : 6 + 1, 6 : 6, 3 : 3 glavni, 3 : 3 pomožni, 6 glavni, 6 pomožni, 3 : 4, 4 : 12, 3 : 4 + II

- občutljivost: 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV

- hitrost snemanja: 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s

- visoko zmogljiva litij-polimerna baterija za ponovno polnjenje

- zmogljivost: 1240 mAh

- pregled z enim polnjenjem baterije: > 2000

- neprekinjena uporaba: > 5,5 h

- čas polnjenja izpraznjene baterije: približno 2 uri (minimalni čas polnjenja za eno snemanje EKG v samoedenem načinu: 10 minut)

- polnilec: 100–240 V AC / 50–60 Hz / 350 mA, Izhod: 5 V DC/5,0 A

- varen dostop do poročil

- storitev za varno tiskanje prek notranjega omrežja, neposredno shranjevanje v obliki PDF v lokalni računalnik

- integracija delovnega seznama za: DICOM, HL7, XML, GDT, JSON

- popolna integracija po meri na zahtevo

- možnost deljenja rezultatov meritve brez razkritja osebnih podatkov pacienta (brez kršenja GDPR pravilnika)

- vrsta zaščite pred udarom električnega toka: razred II

- klasifikacija medicinskega pripomočka: razred IIa

- deli, ki pridejo v stik z bolnikom: CF

- RF emisije (CISPR 11): skupina 1, razred B

- zaščita pred vdorom: IP44

- EN 60601-1 Splošne zahteve za varnost

- EN 60601-1-2 Elektromagnetna združljivost – Zahteve in preskušanja

- EN 60601-2-25 Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene tehnične lastnosti elektrokardiografov

- temperatura, obratovalno: 10–40 °C

- relativna vlažnost: 25–85 % (brez kondenzacije)

- atmosferski tlak: 700–1060 hPa

Naprava za snemanje EKG mora omogočati uporabo različnih vrst priključkov za merjenje EKG-signala vključno z ročnimi vakuumskimi elektrodami, samolepilnimi elektrodami ter avtomatskimi vakuumskimi elektrodami.

Omogoča tiskanje na navaden papir ali omogoče možnost prenosa v pdf obliki in pregleda zapisa na računalniku.

- merilnik krvnega tlaka

- merilnik se uporablja za samostojno merjenje krvnega tlaka

- s tremi manšetami različnih velikosti:

  - ima funkcijo detekcije fibrilacije atrija

  - aparati morajo biti validirani in opremljeni z overitveno nalepko

- spirometer

- spirometrija (osnovne in razširjene meritve funkcije pljuč)

- zmogljivost: do 50 testov s posamezno nastavkom

- volumen, pretok in čas merjenja

- reverzibilnost bronhijev (pred/po testu)

- ocena resnosti obstruktivne bolezni dihal

- preverjanje kakovosti izdiha

- naprava uporablja tehnologijo proizvajalca, ki samodejno zaznava okoljske pogoje (temperatura, zracni tak in relativna vlaznost), in jim prilagodi merjenje, zato rocno umerjanje ni potrebno.

- FVC, FEV1, FEV1/FVC, PEF, FEF25–75, FIVC, FIV1, PIF, tPTEF, ti, Te, ti/Ttot, in drugi

- referenčne vrednosti (ERS, GLI, NHANES itd.)

- varen dostop do poročil

- storitev za varno tiskanje prek notranjega omrežja, neposredno shranjevanje v obliki .pdf v lokalni računalnik

- integracija delovnega seznama za: DICOM, HL7, XML, GDT, JSON

- popolna integracija po meri na zahtevo

- vrsta zaščite pred udarom električnega toka: razred II

- klasifikacija medicinskega pripomočka: razred IIa

- deli, ki pridejo v stik z bolnikom: BF

- RF emisije (CISPR 11): skupina 1, razred B

- zaščita pred vdorom: IP44

- EN 60601-1 Splošne zahteve za varnost

- EN 60601-1-2 Elektromagnetna združljivost – Zahteve in preskušanja

- EN ISO 26782:2009 Spirometrične meritve za diagnostiko

- EN ISO 23747:2015 Meritve pretoka zraka

- aparat za pulzno oksimetrijo

- merjenje vrednosti SpO2: 45–100 %

- merjenje frekvence srčnega utripa: 20–300 bpm

- pletizmogram: 0–28 LSB

- pletizmogram (RAW): 0–224 LSB

- kakovost signala: 0–100 %

- visoko zmogljiva litij-polimerna baterija za ponovno polnjenje

- zmogljivost: 1240 mAh

- pregled z enim polnjenjem baterije: >8000

- neprekinjena uporaba: > 56 h čas polnjenja izpraznjene baterije: približno 2 uri

- vhod: 100–240 V AC / 50–60 Hz / 350 mA

- izhod: 5 V DC / 5,0 A

- varen dostop do poročil z vgrajeno

- storitev za varno tiskanje prek notranjega omrežja, neposredno shranjevanje v obliki .pdf v lokalni računalnik

- integracija delovnega seznama za: DICOM, HL7, XML, GDT, JSON

- popolna integracija po meri na zahtevo

- vrsta zaščite pred udarom električnega toka: razred II

- klasifikacija medicinskega pripomočka: razred IIa

- deli, ki pridejo v stik z bolnikom: CF

- RF emisije (CISPR 11): skupina 1, razred B

- zaščita pred vdorom: IP44

- EN 60601-1 Splošne zahteve za varnost

- EN 60601-1-2 Elektromagnetna združljivost – Zahteve in preskušanja

- EN 60601-2-61 Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene tehnične lastnosti pulznega oksimetra

- aparat za gleženjski indeks

- krvni tlak: 0–299 mmHg

- srčni utrip: 30–199 bpm

- krvni tlak: znotraj ± 5 mmHg

- srčni utrip: znotraj ± 5 % odčitka

- gleženjski indeks: znotraj ± 0,1

- visoko zmogljiva litij-polimerna baterija za ponovno polnjenje

- zmogljivost: 1240 mAh

- pregled z enim polnjenjem baterije: >200

- čas polnjenja izpraznjene baterije (za vsako enoto): približno 1,5 ure

- polnilec: 100–240 V AC / 50–60 Hz / 350 mA

- izhod: 5 V DC / 5,0 A

- zaščita pred udarom električnega toka: razred II

- klasifikacija medicinskega pripomočka: razred IIa

- deli, ki pridejo v stik z bolnikom: tip BF

- RF emisije (CISPR 11): skupina 1, razred B

- zaščita pred vdorom: IP42

- zaščita pred udarom električnega toka: razred II

- klasifikacija medicinskega pripomočka: razred IIa

- deli, ki pridejo v stik z bolnikom: tip BF

- RF emisije (CISPR 11): skupina 1, razred B

- zaščita pred vdorom: IP42

- temperatura, obratovalno: 10–40 °C

- relativna vlažnost: 25–85 % (brez kondenzacije)

- tlak med delovanjem: 700–1060 hPa

- EN 60601-1 Splošne zahteve za varnost

- EN 60601-1-2 Elektromagnetna združljivost – Zahteve in preskušanja

- EN 80601-2-30 Posebne zahteve za osnovno varnost in bistvene tehnične lastnosti avtomatiziranih neinvazivnih sfigmomanometrov

- varen dostop do poročil z vgrajeno

- storitev za varno tiskanje prek notranjega omrežja, neposredno shranjevanje v obliki .pdf v lokalni računalnik

- integracija delovnega seznama za: DICOM, HL7, XML, GDT, JSON

- popolna integracija po meri na zahtevo

Naprava mora omogočati meritve krvnega tlaka, vključno z enojnim in dvojnim krvnim tlakom, enojnim povprečnim krvnim tlakom ter dvojnim povprečnim krvnim tlakom. Naprava mora podpirati tudi merjenje gleženjskega indeksa, ki temelji na izboljšani oscilometrični metodi in pletizmografiji, ter merjenje srčnega utripa, sistoličnega, diastoličnega, ki prav tako temeljijo na omenjeni metodi. Naprava mora omogočiti meritev z vsaj 3 različnimi velikostmi manšet.

- voziček

- pripadajoči voziček za namestitev opreme celotnega sistema

Ostale zahteve naročnika:

Odprava napake aparata v roku 24 ur od klica.

Prednost želene naprave je integriranost vseh funkcij v enem samem sistemu, s polnjenjem preko enega samega vmesnega napajalnika, kar močno poenostavi uporabo v klinični praksi, zmanjša potrebo po več različnih napravah in omogoča boljšo prenosljivost ter organiziranost delovnega prostora.

8. sklop: Aparat za merjenje difuzijske kapacitete – 1 kom

Tehnične zahteve:

- PC Windows (11) baziran sistem za izvedbo meritev spirometrije in difuzijske kapacitete, PC z zaslonom in posebej prirejen voziček, ki je hidravlično nastavljiv po višini

- merilec pretoka z ultrazvočnim senzorjem nastavljiv po vseh treh straneh (3D)

- aparat mora biti združljiv z uporabo bakterioloških filtrov in ustnikov za zaščito bolnika tudi drugih proizvajalcev

- meritve difuzijske kapacitete po metodi enkratnega vdiha s mešanico plinov He in CO z možnostjo skrajševanja in podaljševanja  zadrževanja vdihanega plina

- možnost čiščenja in razkuževanja sistema, kjer lahko pride pacient v stik z njim

- omogočat online prikaz obeh krivulj na zaslon (V/čas in pretok/volumen)

- omogočat merjenje naslednjih parametrev in meritev :

  - spirometrijo pretok/volumen FVC, FEV1, Tiffenau indeksa, FEV6, PEF, MEF, itd

  - statične pljučne volumne SVC, IC, ERV, TV, MV

  - maksimalno minutno ventilacijo s frekvenco dihanja MVV, RR

  - merilni parametri  pri merjenju difuzije: DLCO, KCO, VA, FRC, RV

  - možnost korekcije glede na Hb

- prikaz trendov za vsak parameter posebej

- parametri kakovosti: FET, TPEF, BEF

- možnost biološke kontrole

- prikaz referenčnih vrednosti in standardne deviacije

- uporaba različnih normativov, obvezno pa GLI in programsko skladen z ERS/ATS

Ultrazvočni senzor pretoka v kabini:

- brez kalibracije (tovarniško je kalibriran), možna verifikacija

- samodejna BTPS korekcija temperature

- območje 0- 18L/s

- natančnost > 2% oz. 50 ml/s

- merjenje volumna: neomejeno

- natančnost > 2 % oz. 50ml

- upornost sistema za dihanje < 0,002kPa/l/s

- merjenje volumna: neomejeno

Lastnost merilnega sistema difuzije

- merjenje po metodi single breath s plinoma CO in He

- HE analizator ultrazvočni

- HE analizator obseg merjenja He 0- 20%, natančnost > ± 2.5%

- CO analizator nedisperzni infrardeči analizator

- CO analizator obseg merjenja CO 0 - 3000 ppm, natančnost >  ± 2.5%

Programska oprema:

- programska oprema mora delovati na osnovni Windows platforme

- možnost povezave z naročnikovim informacijskim sistemom

- vgrajena delovna lista

- avtomatska interpretacija preiskave

- polje ročne interpretacije za zdravnika in polje za operaterja,

- podrobne informacije o kvaliteti meritve in ponovljivosti meritve  po predlogi ERS/ATS,

- možnost kreiranja različnih vrst izpisov s  kolonami predvidenimi vrednosti LLN, Z – score, pre/post

- podatkovno povezan z obstoječo bazo podatkov SQL v ZD MB, katera je skupna za vse spirometrične naprave dosedaj.

Ponujena oprema mora zagotavljati skladnost z direktivo EN 2017/745.

Ponujena oprema mora imeti ES izjave o skladnosti v skladu z direktivo o medicinskih pripomočkih (MDD) 93/42/EEC oz. Uredbo o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745 (MDR).

Obseg:

Ponudnik mora ponuditi vrsto blaga, ki je predmet javnega naročila v celoti – to je 100 % razpisane vrste blaga po posameznem sklopu.

Blago, ki je predmet javnega naročila se bo torej oddalo po sklopih. Ponudnik lahko predloži ponudbo za en ali za oba sklopa, osnovni podatki pa se predložijo v okviru predložene ponudbe.

Ponudba, ki ne bo ustrezala kriterijem iz te točke navodil, se smatra, da ne izpolnjuje razpisanih pogojev in se izloči iz nadaljnje obravnave.

VIII. DOPOLNITEV PONUDB

V kolikor naročnik ugotovi, da je ponudba nepopolna ali napačna oz. če posamezni dokumenti manjkajo, sme od ponudnikov zahtevati, da v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije njihovih ponudb.

Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.

Pri tem ni dovoljeno dopolnjevali ali popravljati cene brez DDV na enoto, vrednost postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV in ponudbe v okviru postavljenih meril ter glede tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev glede drugačne ponudbe.

Pozivi za dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbe bo naročnik posredoval ponudnikom v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistemu e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ne pojasni oz. ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči.

IX. PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB

Pri pregledu ponudb bo naročnik preveril izpolnitev naslednjih pogojev:

- ali je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v razpisni dokumentaciji

- ali za ponudnika, ki je oddal ponudbo ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN in ali izpolnjuje pogoje za sodelovanje

in oddal naročilo na osnovi ekonomsko najugodnejše ponudbe po posameznem sklopu, določene na podlagi najnižje končne vrednost ponudbe z DDV po posameznem sklopu.

Naročnik si pred izbiro pridržuje pravico do svoje izbire najugodnejše ponudbe in nima nobenih obveznosti do ponudnikov, ki ne bodo izbrani kot najugodnejši.

X. CENA IN PLAČILNI POGOJI

Cena v ponudbi je fiksna in mora biti oblikovana po pariteti fco lokacija naročnika – razloženo in zmontirano – ključ v roke (kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem), vsebovati mora vse stroške (materialne, prevozne, špediterske, carinske stroške, stroške montaže, zagona, priključitve, preizkusa, priučitve naročnikovega osebja, stroške vzdrževanja, stroške odstranitve embalaže, stroške zavarovanja ter druge), popuste in DDV.

DDV se navzgor ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja DDV, skladno s 1. odstavkom 95. člena ZJN-3. Tveganje za spremembo stopnje DDV, ki nima zakonske osnove oz. se stopnja DDV spreminja le zaradi spremembe – tolmačenja veljavne zakonodaje ali v primeru premalo obračunanega DDV, je na strani ponudnika.

Vsi stroški so vključeni v ceno. Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov za izvedbo tega naročila v podanem obsegu.

V primeru, da ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da take postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika. Če ponudnik vpiše ceno nič (0), se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Plačilni pogoji: Naročnik bo blago plačal v roku 30 dneh od dobave, ob pravilni izstavitvi e-računa.

XI. NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Preden bo naročnik izločil neobičajno nizko ponudbo, bo od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3, pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN, jo bo naročnik zavrnil.

XII.  MERILA, KI BODO UPORABLJENA PRI OCENJEVANJU PONUDB IN PRI IZBIRI NAJUGODNEJŠE PONUDBE

1. Ocenjevanje ponudb

Naročnik bo ponudbe ocenjeval na osnovi ekonomsko najugodnejše ponudbe, določene na podlagi najnižje končne vrednosti ponudbe z DDV po posameznem sklopu.

2. Izbira najugodnejše ponudbe

Pri izbiri najugodnejše ponudbe naročnik upošteva edino merilo cena (končna vrednost ponudbe). V primeru enake cene bo naročnik izvedel žreb v prisotnosti ponudnikov z enako ceno.

XIII. PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL).

Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev

- navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

XIV. SKUPNA PONUDBA

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo.

Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL).

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

XV. PONUDNIKI S SEDEŽEM IZVEN RS

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke III. točke teh navodil v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil ali če ti ne zajemajo vseh primerov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

XVI. STATUSNE SPREMEMBE

V primeru statusnih sprememb ponudnika bo naročnik ustreznost vsakega takega ponudnika obravnaval posebej.

Naročnik bo priznal kontinuiteto poslovanja v primerih:

- če je ponudnik univerzalni pravni naslednik svojega prednika,

- če je ponudnik naslednik, ki od svojega prednika v celoti prevzame poslovanje, kadre in potrebno infrastrukturo, ki zadeva predmet javnega naročila. Na razpolago mora imeti tudi dovolj kapitala in finančnih virov za uspešno izvedbo naročila.

Če ti pogoji ne bodo izpolnjeni v celoti, naročnik kontinuitete ne bo priznaval.

XVII. VARIANTNE PONUDBE

Vsak ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik mora predložiti ponudbo v celoti po razpisanih pogojih. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

XVIII. OBVEZE PONUDNIKA

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati vse obveznosti, tudi tiste, ki izhajajo iz pogodbe (vzorec) in niso posebej navedene v razpisni dokumentaciji.

XIX. PODATKI O LASTNIŠKIH DELEŽIH

Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

XX. PREKLIC JAVNEGA NAROČILA

Naročnik ima pravico do izločitve ponudb, ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb in odstopa do izvedbe javnega naročila v skladu z 90. in 96. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL).

XXI. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora biti veljavna najmanj 5 mesecev od odpiranja ponudb, to je do 27. 6. 2026.

XXII. ROK ZA PODPIS POGODBE

Pogodba bo sklenjena predvidoma v 10 dneh oz. najkasneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila.

XXIII. POSTOPKI PRED PODPISOM POGODBE

Potem, ko bo ponudba sprejeta in bo ponudnik pozvan k podpisu pogodbe, se bosta naročnik in ponudnik dogovorila o tempu izvedbe.

XXIV. ZAUPNOST PODATKOV IN POSTOPKA

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila (komisija za vodenje javnega naročila).

Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu z ZGD.

Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.

XXV. OPOZORILA

- V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

- V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

- V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranost revizijske komisije.

XXVI. OBVESTILO PONUDNIKU O PRAVICI DO ZAHTEVE ZA REVIZIJO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17, 72/19 in 83/25 – ZOUL  v nadaljevanju ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplival na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače.

Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, v skladu z določili 14. člena ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka  ter kontaktno osebo,

- ime naročnika

- oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanja sposobnosti,

- predmet javnega naročila,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

- potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 71. člena tega zakona.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se v skladu s 25. členom ZPVPJN vloži v desetih delovnih dneh od dneva:

- objave obvestila o naročilu

- objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika

- prejema povabila k oddaji ponudb.

Vlagatelj po poteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev, objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse, plačane v skladu z 71. členom ZPVPJN, in sicer:

- Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa:

- 4.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, omejenem postopku, konkurenčnem postopku s pogajanji, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave, partnerstvu za inovacije ali konkurenčnem dialogu.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek.

Zahtevek za revizijo se, na podlagi 1. odstavka 24. člena ZPVPJN, vloži prek portala eRevizija.

DIREKTOR

Izr. prof. dr., prim. Jernej ZAVRŠNIK, dr. med. spec., svetnik

Priloga:

- izjave

PRILOGA 1 - k ponudbeni dokumentaciji JN9-B/25	OBRAZEC

III. 1. PONUDBA

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil (EU obrazec), št.:………………………, z dne ……………., za izbiro izvajalca po odprtem postopku, podajamo ponudbo, št.: ……………….….

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 8 sklopov

(Ponudnik priloži in izpolni obrazec)

Blago: MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 8 sklopov: 1. sklop: EKG aparati s spirometrom; ……………………………… € z DDV. 2. sklop: EKG aparat za NMP; ……………………………… € z DDV. 3. sklop: Ginekološka miza; ……………………………… € z DDV. 4. sklop: ADG aparat; ……………………………… € z DDV. 5. sklop: Stenska tabla za preverjanje vida; ……………………………… € z DDV. 6. sklop: Merilec gleženjskega indeksa; ……………………………… € z DDV. 7. sklop: Diagnostični aparat za referenčno ambulanto; ……………………………… € z DDV. 8. sklop: Aparat za merjenje difuzijske kapacitete; ……………………………… € z DDV.

Končna vrednost ponudbe: ............................ € z DDV Vrednost del, ki jih bo opravil ponudnik (sam, brez podizvajalcev): ……………….. € z DDV Vrsta del, ki jih bo opravil ponudnik (sam, brez podizvajalcev):……………………………… …………………………………………………………………………………………………..

Navedba podizvajalcev ………………………………………………………………. ……………………………………………………………….

Navedba partnerjev v skupini ponudnikov: ………………………………………..………………………. ………………………………………..………………………. Veljavnost ponudbe: 27. 6. 2026

Kraj:

Datum:                                                                                        Podpis odgovorne osebe  		                     	                   Žig

PRILOGA 2 - k ponudbeni dokumentaciji  JN9-B/25	OBRAZEC

III. 2. PODATKI O PONUDNIKU

Predmet javnega naročila: MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 8 sklopov

Firma oz. ime ponudnika:

Naslov:

Zakoniti zastopniki ponudnika: (navedba vseh – če jih je več)

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV: Pristojni davčni urad:

Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)

Kontaktna oseba: Telefon: Mobilni telefon: E - naslov:

Skrbnik pogodbe: Telefon: Mobilni telefon: E - naslov:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Ponudnik spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje) - obkroži DA NE

Kraj:

Datum:                                                                                         Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 3 - k ponudbeni dokumentaciji  JN9-B/25	OBRAZEC

III. 3. PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU/DRUGIH SUBJEKTIH

(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)

Predmet javnega naročila: MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 8 sklopov

Firma oz. ime podizvajalca/partnerja:

Naslov:

Zakoniti zastopniki podizvajalca/partnerja: (navedba vseh – če jih je več)

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV: Pristojni davčni urad:

Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)

Telefon:

Mobilni telefon:

E - naslov:

Kontaktna oseba:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Podizvajalec/partner spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje) DA NE

(V primeru več podizvajalcev/partnerjev se obrazec izpolni za vsakega posebej)

Kraj:

Datum:                                                                                          Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 4 - k ponudbeni dokumentaciji  JN9-B/25	OBRAZEC

III. 4. IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH/DRUGIH SUBJEKTIH

(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 8 sklopov

I z j a v l j a m o ,

- da bomo dela opravljali skupaj s spodaj navedenimi podizvajalci/partnerji in da kot ponudnik v celoti odgovarjamo za izvedbo celotnega naročila proti naročniku ne glede na podizvajalce/partnerje.

| Naziv in sedež podizv./partn. | Vrsta, opis dela podizv./partn. | Količina (delež v %) | Rok izvedbe del | Vrednost v € brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- da bomo, v primeru podpisa pogodbe, predložili zahtevo podizvajalca za neposredna plačila podizvajalcu (če le-ta to zahteva) in podizvajalčevo soglasjem na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika; ter svoje pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcu.

Ponudnik predloži pogodbo o medsebojnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila.

- da pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo zoper nas in našega podizvajalca ni ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje.

- da imamo pogodbo (pravni akt) o skupni izvedbi naročila (obvezna priloga) – velja za skupni nastop s partnerji

Priloga:

Kraj:

Datum:                                                                                         Podpis odgovorne osebe

Žig

ZAHTEVA PODIZVAJALCA

(za neposredna plačila)

Naziv podizvajalca: _______________________________________________________

Sedež (naslov) podizvajalca: ________________________________________________

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo

z a h t e v a m o ,

da bo naročnik: ________________________________________________za javno naročilo:  MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 8 sklopov, namesto ponudniku: _________________________________________________________________ poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

Kraj:

Datum:                                                                                          Podpis odgovorne osebe

Žig

SOGLASJE PODIZVAJALCA

(za plačila ponudniku)

Naziv podizvajalca: _______________________________________________________

Sedež (naslov) podizvajalca: ________________________________________________

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo

s o g l a š a m o ,

da bo naročnik: ________________________________________________za javno naročilo:  MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 8 sklopov, naše terjatve poravnal ponudniku:_________________________________________________________________

Kraj:

Datum:                                                                                          Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 5 - k ponudbeni dokumentaciji JN9-B/25	OBRAZEC

Ponudnik pogodbo izpolni z manjkajočimi podatki

III.5.  VZOREC

KUPOPRODAJNA POGODBA

o dobavi medicinske opreme

ki  jo skleneta

ZDRAVSTVENI DOM dr. ADOLFA DROLCA MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor izr. prof. dr., prim. Jernej ZAVRŠNIK, dr. med. spec., svetnik, kot naročnik

Matična številka: 5054095

Identifikacijska številka za DDV: SI49672509

in

……………………………………………………….., ki jo zastopa ……………………….., kot prodajalec

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

I. PREDMET

1. člen

Stranki ugotavljata, da je naročnik, v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL) in predpisi s področja javnega naročila, na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil (EU obrazec), št.: …………………,  z dne ………………, oddal naročilo po odprtem postopku, za blago, ki je predmet te kupoprodajne pogodbe (v nadaljevanju pogodbe).

2. člen

S tem dokumentom se naročnik in prodajalec dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih pri nemotenem poslovanju.

3. člen

Predmet: MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 8 sklopov:

- sklop: EKG aparati s spirometrom

- sklop: EKG aparat za NMP

- sklop: Ginekološka miza

- sklop: ADG aparat

- sklop: Stenska tabla za preverjanje vida

- sklop: Merilec gleženjskega indeksa

- sklop: Diagnostični aparat za referenčno ambulanto

- sklop: Aparat za merjenje difuzijske kapacitete

Naročnik izjavlja, da blago naroča za lastno uporabo z obračunanimi davki.

II. KOLIČINA IN VRSTA BLAGA

4. člen

Količina in vrsta blaga je razvidna iz specifikacije predračuna in opisa blaga, ki je sestavni del te pogodbe.

III. KVALITETA BLAGA

5. člen

Prodajalec mora vsa dela v zvezi z dobavo razpisanega blaga opraviti kvalitetno in strokovno ter v skladu s trendi, veljavnimi standardi, normativi in atesti in na nivoju, zahtevanem za tovrstne posle proizvajalca, kakor tudi v skladu z vsemi zahtevami naročnika, podanimi v opisu blaga in predračunu.

IV. ČAS IN NAČIN DOBAVE

6. člen

Prodajalec se zavezuje, da bo opravil svojo obveznost do naročnika po posameznem sklopu:

posameznem sklopu:

- za 1. sklop v roku …….. oz. najkasneje v roku 30 dni od pisnega naročila

- za 2. sklop v roku …….. oz. najkasneje v roku 30 dni od pisnega naročila

- za 3. sklop v roku …….. oz. najkasneje v roku 30 dni od pisnega naročila

- za 4. sklop v roku …….. oz. najkasneje v roku 30 dni od pisnega naročila

- za 5. sklop v roku …….. oz. najkasneje v roku 30 dni od pisnega naročila

- za 6. sklop v roku …….. oz. najkasneje v roku 30 dni od pisnega naročila

- za 7. sklop v roku …….. oz. najkasneje v roku 30 dni od pisnega naročila

- za 8. sklop v roku …….. oz. najkasneje v roku 30 dni od pisnega naročila

Prodajalec bo dobavo izvršil na lokacijo naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem – ključ v roke.

7. člen

Naročnik naroči blago s pisno naročilnico.

8. člen

V primeru zamude z izvedbo pogodbenih obveznosti po krivdi prodajalca, bo prodajalec naročniku plačal pogodbeno kazen, ki bo odvisna od vrednosti zamude, in sicer: za vsak dan zamude v višini 0,5 % celotne pogodbene vrednosti, vendar skupno največ 10 % skupne pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna pri dokončnem obračunu.

V. KOLIČINSKI IN KAKOVOSTNI PREVZEM BLAGA, REKLAMACIJE

9. člen

Naročnik  se obvezuje naročeno blago  prevzeti na podlagi pisnega dokumenta oz. zapisnika o primopredaji.

Predaja in prevzem blaga ter ugotovitve o tehničnem prevzemu se navedejo zapisniško na dan primopredaje. Primopredajni zapisnik podpišejo pooblaščenci naročnika in prodajalca.

Količinski prevzem blaga se opravi takoj po prevzemu blaga. O eventualnih količinskih odstopanjih se mora sestaviti zapisnik in ga v 8 dneh posredovati prodajalcu.

V kolikor dobavljeno blago ne ustreza dogovorjeni kvaliteti, je prodajalec dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti.

Naročnik mora izvršiti kakovostni prevzem najkasneje v 30 dneh po količinskem prevzemu.

Kvaliteto blaga mora naročniku reklamirati najkasneje v 30 dneh od dneva prevzema in o tem sestavi zapisnik, ki ga posreduje prodajalcu. Prodajalec je dolžan pomanjkljivosti odpraviti v roku, določenem v zapisniku.

Kontaktna oseba naročnika: …………………………………………….…………………..…,

tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………

Skrbnik pogodbe s strani naročnika: …………………………………………….……………,

tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………

Skrbnik pogodbe s strani prodajalca:…………………………………………………………,

tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………

VI. CENA

10. člen

Stranki se dogovorita za cene aparatov v skupni končni vrednosti po posameznem sklopu:

- za 1. sklop: …………………………………....... z DDV

- za 2. sklop: …………………………………....... z DDV

- za 3. sklop: …………………………………....... z DDV

- za 4. sklop: …………………………………....... z DDV

- za 5. sklop: …………………………………....... z DDV

- za 6. sklop: …………………………………....... z DDV

- za 7. sklop: …………………………………....... z DDV

- za 8. sklop: …………………………………....... z DDV,

ki izhaja iz ponudbe in je sestavni del te kupoprodajne pogodbe.

Cena v ponudbi je fiksna in mora biti oblikovana po pariteti fco lokacija naročnika – razloženo in zmontirano – ključ v roke (kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem), vsebovati mora vse stroške (materialne, prevozne, špediterske, carinske stroške, stroške montaže, zagona, priključitve, preizkusa, priučitve naročnikovega osebja, stroške vzdrževanja, stroške odstranitve embalaže, stroške zavarovanja ter druge), popuste in DDV.

DDV se navzgor ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja DDV, skladno s 1. odstavkom 95. člena ZJN-3. Tveganje za spremembo stopnje DDV, ki nima zakonske osnove oz. se stopnja DDV spreminja le zaradi spremembe – tolmačenja veljavne zakonodaje ali v primeru premalo obračunanega DDV, je na strani ponudnika.

Vsi stroški so vključeni v ceno. Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov za izvedbo tega naročila v podanem obsegu.

VII. PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA

11. člen

Naročnik se zaveže dobavljeno blago plačati v roku 30 dneh od dobave, ob pravilni izstavitvi e-računa na račun prodajalca, št.: ……………………………..

VIII. ZAUPNOST PODATKOV

12. člen

Izvajalec se obvezuje varovati poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kot tudi zaupnost vseh tehničnih in osebnih podatkov, tehnoloških postopkov in drugih strokovnih ali osebnih informacij, ki so mu dostopni zaradi izvajanja te pogodbe. Ta obveznost zavezuje prodajalca tudi po morebitni prekinitvi ali po izteku te pogodbe. Podatki v zvezi s predmetom javnega naročila so zaupne narave.

Izvajalec se zavezuje varovati osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugimi predpisi in internimi akti naročnika, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

V primeru kršitve zaupnosti bo naročnik pogodbo razdrl.

IX. OBVEZNOSTI PRODAJALCA

13. člen

Prodajalec se obvezuje, da:

- da bo dobavil blago, ki je predmet naročila v dogovorjeni kvaliteti in roku;

- da bo nemudoma obvestil naročnika o nastanku vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti;

- da bo priučil delavce naročnika za delo z  aparati na licu mesta;

- da bo na svoje stroške opravil transport v ustrezni embalaži;

- da bo odstranil embalažo;

- da bo na svoje stroške ščitil in zavaroval pogodbeno blago in storitev pred vremenskimi, tehničnimi, transportnimi in vsakovrstnimi škodljivimi vplivi in poškodbami ter bo zagotavljal splošno varnost do predaje blaga v funkcijo;

- da bo z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvedel vgradnjo oz. montažo, namestitev, priključitev, zagon, preizkus in funkcionalno delovanje;

- da bo ob podpisu primopredajnega zapisnika izročil naročniku tehnično dokumentacijo in navodila v slovenskem jeziku;

- da bo naročniku dostavil garancijski list in izjavo o skladnosti za dobavljene aparature;

- da bo dosledno upošteval vse pogoje, ki izhajajo iz izjav, podpisanih v ponudbeni dokumentaciji.

X. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

14. člen

Naročnik se obvezuje:

- prevzeti naročeno blago,

- poravnati finančne obveznosti do prodajalca oz. neposredna plačila do podizvajalca.

XI. GARANCIJA IN SERVIS

15. člen

Za aparate veljajo garancijski roki proizvajalca, ki začnejo teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika.

Garancija za:

- za 1. sklop je  …………… mesecev oz. min. 24 mesecev

- za 2. sklop je  …………… mesecev oz. min. 24 mesecev

- za 3. sklop je  …………… mesecev oz. min. 24 mesecev

- za 4. sklop je ……………  mesecev oz. min. 24 mesecev

- za 5. sklop je  …………… mesecev oz. min. 24 mesecev

- za 6. sklop je  …………… mesecev oz. min. 24 mesecev

- za 7. sklop je ……………  mesecev oz. min. 24 mesecev

- za 8. sklop je ……………  mesecev oz. min. 24 mesecev

Servisni pogoji, odzivni časi, nadomestitev opreme in drugi pogoji vzdrževanja se izvajajo v skladu s tehničnimi zahtevami razpisne dokumentacije in ponudbe izvajalca.

Prodajalec lahko poleg garancijskih rokov ponudi še dodatno garancijo, s katero podaljšuje brezplačno vzdrževanje in servisiranje, kar pomeni vzdrževanje in servisiranje brez kakršnihkoli stroškov delovne sile, prevoza, servisa in popravila z vključenimi rezervnimi deli in materialom za dodatno ponujeni čas garancije.

Uporabnik naročnika je dolžan vse okvare in napake ter pomanjkljivosti, vezane na kvaliteto aparata, takoj, ko jo odkrije, javiti prodajalcu pisno po e-pošti.

Če je posamezen del opreme v garancijskem roku zamenjan ali bistveno popravljen, začne za ta del opreme teči nov garancijski rok.

Prodajalec mora naročniku, sam ali s pooblaščenim serviserjem, zagotavljati vse storitve v času garancijske dobe in po njej ter omogočati naročniku najkrajši odzivni čas in čas popravila – v skladu s ponudbo.

V obdobju veljavnosti garancije bo prodajalec vse okvare/napake, nastale na opremi, brezplačno odpravil, zamenjal oz. popravil v dogovorjenem roku (vključno z vsemi potrošnimi materiali, rezervnimi deli, servisi,…). Vse transportni stroški (dnevnice, kilometrine,…) v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo prodajalca.

Prodajalec zagotavlja s strani proizvajalca pooblaščeni servis na območju Slovenije. Pooblaščeni serviser (kontaktni podatki – e-naslov, telefon, mobilni telefon): ……………

…………………………………………………………………………………………………..

Odzivni čas za odpravo napake je največ 3 ure od prejema obvestila o napaki.

Rok za odpravo napak v garancijskem roku je največ 3 delovne dni od prejema obvestila o napaki oz. se rok sporazumno podaljša v primeru višje sile. Prodajalec oz. njegov pooblaščeni serviser mora k popravilu pristopiti takoj po prejemu obvestila. V kolikor odprava napak ni možna v garancijskem roku, je prodajalec dolžan poskrbeti za nadomestno opremo za čas popravila.

X. PROTIKURUPCIJSKA KLAVZULA

15. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajalcem pogodbenih obveznosti

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku

je nična.

XI. PARTNERJI/PODIZVAJALCI

16. člen

Prodajalec nastopa s naslednjimi partnerji v skupni ponudbi:

-………………………………………………..

Prodajalec nastopa s naslednjimi podizvajalci:

-………………………………………………..

- ……………………………………………….

Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL).

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju ZJN (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL).

Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev

- navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.

XII. VELJAVNOST POGODBE

17. člen

Pogodba je veljavna s podpisom obeh pogodbenih strank, preneha pa veljati z dokončnim obračunom oz. pretekom garancijskih rokov, to je z dnem medsebojne poravnave vseh obveznosti.

18. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL) s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom tega zakona, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

19. člen

Stranki spremembe, ki se nanašajo na določila iz razpisne dokumentacije,  opredelita s pisnim aneksom.

XIII. KONČNE DOLOČBE

20. člen

Sestavni del  te pogodbe so naslednje priloge:

- dokumentacija za oddajo javnega naročila, objavljena na portalu javnih naročil, št.: ….…, z dne ……………

- ponudbena dokumentacija št.: ...../....., z dne .............

- predračun

21. člen

Če prodajalec ne izvrši svoje obveznosti v dogovorjenem roku, ne da bi v roku 2 dni po prejemu naročila obvestil naročnika nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti, lahko naročnik ta dokument razdre.

22. člen

Za druge pravice in obveznosti obeh strank, ki niso urejene s tem dokumentom, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

23. člen

Stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz tega dokumenta reševali sporazumno.

V kolikor sporazumno reševanje ni možno, bo o sporu iz tega dokumenta odločilo pristojno sodišče v Mariboru.

24. člen

Dokument je sestavljen in podpisan v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod. Vsaka stran dokumenta in prilog je podpisana in žigosana s strani obeh strank.

Št.:                                                                          	Št.:

Datum:                                                                         	Datum:

PRODAJALEC	NAROČNIK:

PRILOGA 6 - k ponudbeni dokumentaciji JN9-B/25	OBRAZEC

III. 6. PREDRAČUN

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 8 sklopov

NAVODILO ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA

- Ponudnik je dolžan v specifikacijo predračuna vpisati: neto cena na EM brez DDV, % popusta, % DDV, končno vrednost (količina x neto cena/EM - popust + DDV), proizvajalca in tip ponujene opreme po posamezni postavki znotraj sklopa.

- Na osnovi gornjih podatkov iz specifikacije predračuna ponudnik, v spodnjo tabelo, vpiše še končno vrednost predračuna oz. ponudbe po posameznem sklopu.

- OPOZORILO: Ponudnik predračuna ne sme spreminjati niti po obliki, niti po vsebini (ne sme dodajati kolon, spreminjati besedila, …..)

- V primeru, da ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da take postavke ne ponuja. Če ponudnik vpiše ceno nič (0), se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

- V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s 7. odst. 89. člena ZJN.

- Velja za vse sklope: naročnik bo kot ustrezne sprejel tudi vse enakovredne izdelke, pri čemer mora ponudnik v ponudbi dokazati enakovrednost ponujenega izdelka z zahtevanimi tehničnimi in funkcionalnimi lastnostmi.

- V primeru razhajanj med ostalimi obrazci ponudbe in zapisnikom o odpiranju, ter predračunom, velja predračun (Excel), pri čemer se kot zavezujoče štejejo ponudbene cene brez DDV in ponudbene cene z DDV, kot so navedene v predračunu (Excel), ne glede na morebitne drugačne navedbe v drugih delih ponudbe.

| MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 8 sklopov | KONČNA VREDNOST v € z DDV |
| --- | --- |
| - sklop: EKG aparati s spirometrom |  |
| - sklop: EKG aparat za NMP |  |
| - sklop: Ginekološka miza |  |
| - sklop: ADG aparat |  |
| - sklop: Stenska tabla za preverjanje vida |  |
| - sklop: Merilec gleženjskega indeksa |  |
| - sklop: Diagnostični aparati za referenčno ambulanto |  |
| - sklop: Aparat za merjenje difuzijske kapacitete |  |

- Ponudnik v del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Priloga 6, III. 6. Predračun v .pdf datoteki in bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

- Ponudnik v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« obvezno naloži Excel tabelo specifikacije predračuna, ki mora biti v celoti izpolnjena.

Priloga:

- Specifikacija predračuna

Kraj:

Datum:                                                                                               Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 7 - k ponudbeni dokumentaciji  JN9-B/25	OBRAZEC

III. 7. IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 8 sklopov

I z j a v l j a m o ,  d a

- izpolnjujemo pogoje za ugotavljanje sposobnosti, navedene v III. točki navodil;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;

- zagotavljamo dobavo za najmanj 100 %  razpisane vrste blaga po posameznem sklopu;

- bomo vsa dela v zvezi z dobavo razpisanega blaga opravili kvalitetno in strokovno ter v skladu s trendi, veljavnimi standardi, normativi in atesti in na nivoju, zahtevanem za tovrstne posle proizvajalca, kakor tudi v skladu z vsemi zahtevami naročnika, podanimi v opisu blaga;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju RS;

- bomo v primeru, da bomo izbrani, naročniku ob primopredaji dostavili garancijski list, tovarniške ateste in certifikate, ki dokazujejo kakovost opreme in izjavo o skladnosti za dobavljene aparature;

- zagotavljamo, da lastnosti opreme ustrezajo proizvajalčevemu atestu, tehnični dokumentaciji in navodilom za uporabo;

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- vse podatke, ki smo jih pridobili od naročnika, obravnavamo kot poslovno skrivnost;

- smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave

i n   p r i l a g a m o

- obrazec ESPD (enotni evropski dokument)

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD

(v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja, mora biti obrazec ESPD priložen za vsakega podizvajalca/partnerja posebej)

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. in v elektronski obliki podpisan xml.

- fotokopija AJPES, kot npr. BON, ali vseh pristojnih bank za plačilni promet pri katerih imamo odprte račune. Iz priloženih dokumentov mora biti razvidno, da v zadnjih 6 mesecih od pridobitve potrdila niso bili blokirani računi oz. ni bilo neporavnanih zapadlih obveznosti. Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

- izjavo/podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Ponudnik naloži zahtevana potrdila v .pdf obliki.

Priloge:

Kraj:

Datum:

Podpis odgovorne osebe

Žig

IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila:

Blago: MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 8 sklopov

IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (6. odstavek 14. člena  69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri)

pod kazensko in materialno odgovornostjo

i z j a v l j a m o ,

- da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Zap. št. | Naziv | Sedež |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| … |  |  |

- da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe:

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

- da so z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Zap. št. | Naziv | Sedež | Matična štev. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Kraj:		 Podpis odgovorne osebe

Datum: 				                                                            Žig

PRILOGA 8 - k ponudbeni dokumentaciji  JN9-B/25	OBRAZEC

III. 8. IZJAVA PONUDNIKA  O SERVISIRANJU IN VZDRŽEVANJU

BLAGA

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 8 sklopov

(obrazec se izpolni za vsak ponujen sklop posebej)

Sklop: _____________________________________________________________________

I z j a v l j a m o ,

- da lahko v zvezi s servisiranjem in vzdrževanjem aparature zagotovimo:

- odpravo napak, rezervne dele in servis v Sloveniji

- Naslov servisa in skladišče rezervnih delov: ……………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

3. Odzivni čas: …………ur oz. maksimalno 3 ure od naročnikovega obvestila o napaki

4.  Čas servisiranja:

- minimalno (manjše popravilo): ………….…………………………………………….

-  maksimalno (večja, obsežnejša popravila) ………………, vendar ne več kot 3 delovne

dni od prejema obvestila o napaki oz. se rok sporazumno podaljša v primeru višje sile, v

kolikor odprava napake ni možna v zahtevanem roku, bomo za čas popravila poskrbeli

za nadomestno opremo.

5. Brezplačen dostop do telefonskih inštrukcij, ki bodo naročnikovemu osebju na voljo v

zvezi z vsemi vprašanji, ki se nanašajo na delovanje aparata.

6. Obdobje vzdrževanja in zagotovitev rezervnih delov po poteku garancijske dobe:

- najmanj 10 let

7. Ob namestitvi opreme bomo predstavili način uporabe in vzdrževanja opreme.

Kraj:		Podpis odgovorne osebe

Datum:	                                		              Žig

PRILOGA 9 - k ponudbeni dokumentaciji  JN9-B/25	OBRAZEC

III. 9.  POSEBNA PRILOGA PONUDBE

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 8 sklopov

P r i l a g a m o

- tehnične podatke in slike/skice s podrobnim opisom ponujene opreme – njene funkcionalne lastnosti, z natančno označbo podatkov iz zaporedja v Excel tabeli. Tehnični podatki so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku

- tehnične podatke in slike/skice s podrobnim opisom ponujene opreme – njene funkcionalne lastnosti, z natančno označbo podatkov iz zaporedja v Excel tabeli. Tehnični podatki so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku

- dokazilo, da ponujena oprem ustreza vsem standardom (CE), ki so v veljavi v Evropi in Sloveniji in obravnavajo varnost delovanja sistemov v medicinskem okolju;

- izjave o skladnosti (v primeru pripomočka skladnega z uredbo bo naziv le-te Izjava EU o skladnosti, v primeru pripomočka skladnega z direktivami pa Izjava ES o skladnosti) in

- certifikat priglašenega organa za pripomoček, ki je predmet razpisa, v kolikor gre za pripomoček razreda tveganja višji od I.

i z j a v l j a m o

- da je iz Excel tabele in tehnične dokumentacije jasno in nedvoumno razvidno izpolnjevanje vseh zahtev naročnika vključno z navedbo strani v tehnični dokumentaciji (natančno označena dokazila vseh tehničnih karakteristik, po vrstnem redu v tabeli – sledljivost) za ponujeno opremo, in sicer:

- da smo vso tehnično dokumentacijo (kataloge, slike, opise, skice) pripravili tako, da je na vsakem dokumentu jasno in vidno označeno zaporedje zahteve, na katero se nanaša dokazilo iz pripadajoče Excel tabele posameznega sklopa;

- da smo v Exceli tabelo ob vsaki zahtevi navedli natančno dokazilo, iz katerega je

razvidno izpolnjevanje (ime dokumenta + številka strani + jasno označen podatek);

- da zagotavljamo, da iz predložene tehnične dokumentacije mogoče jasno, enoznačno in

nedvoumno preveriti izpolnjevanje vseh tehničnih in funkcionalnih zahtev iz Priloge 9 in

pripadajoče Excel tabele.

Priloga:

- tabela

- tehnična dokumentacija, prospekti

Kraj:

Datum:	                                 Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 10 - k ponudbeni dokumentaciji  JN9-B/25	OBRAZEC

III.10.  PODATKI

PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA/DRUGIH

SUBJEKTOV) (V primeru nastopa s partnerji/podizvajalci se obrazec izpolni za vsakega     posebej)

PONUDNIK/PARTNER/PODIZVAJALEC/DRUGI

SUBJEKT: ____________________________________

_________________________________________________________________________

Predmet javnega naročila:

Blago: MEDICINSKA OPREMA, razdeljena v 8 sklopov

PODATKI ZA DOSTOP DO KAZENSKE EVIDENCE

Naročnik potrebuje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (e-Dosje) navedbo osebe in EMŠO za zakonite zastopnike in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika/partnerja/podizvajalca/drugih subjektov, in sicer:

| IME PRIIMEK | EMŠO | SOGLASJE - PODPIS |
| --- | --- | --- |

V kolikor so zahtevani podatki navedeni v ESPD te priloge ni potrebno izpolniti!

Kraj:

Datum:

Podpis odgovorne osebe

Žig