Splošna bolnišnica Jesenice 								JN08/2025

25L1 LABORATORIJSKI MATERIAL

STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA MEDICINSKE PRIPOMOČKE ZA ODVZEM VENSKE IN KAPILARNE KRVI

- Ponudnik mora predložiti proizvajalčeve izjave o skladnosti za izdelke v skladu z regulativo IVDR (EU) 2017/746 oz. MDR (EU) 2017/745

- Ponudnik mora predložiti EC certifikate za izdelke in izjave oz. dokazila o skladnosti z ISO 13485, ISO11137, ISO14001 za vse vrste ponujenih artiklov

- Vsi artikli iz tega sklopa morajo biti od istega proizvajalca, izpolnjevati morajo zahteve za dajanje v uporabo po veljavnih predpisih (imeti morajo CE oznako), izdelani in označeni morajo biti v skladu z veljavnimi evropskimi direktivami in mednarodnimi standardi

- Epruvete in pribor za odvzem krvi morajo zagotavljati medsebojno kompatibilnost komponent zaradi varnosti v skladu s standardom CLSI H1- Ponudnik mora ponudbi priložiti dokazilo

- Vsi artikli iz tega  sklopa morajo zadostiti novim smernicam za odvzem krvi po EFLM priporočilih iz leta 2018

- Epruveta za vakuumski odvzem z Li heparinom 17 IU/ml - suh, naparjen na steno epruvete, z integriranim mehanskim separatorjem, ki omogoča stabilno inertno bariero (brez možnih interakcij z zdravili, hormoni, neobčutljiv na spremembe temperature, z možnostjo zamrzovanja vzorca v primarni epruveti);  4,5 ml, 13x100 mm, zelen zamašek, sterilna, prosojna nalepka. Zaželjeno pakiranje 100 kos v sc.

- Epruvete za vakuumski odvzem krvi morajo biti kompatibilne z analizatorji, ki jih uporablja laboratorij :Attelica Solution, Sysmex  hemtološka linija, Sysmex urinska linija, Rapidlab, Sysmex CS-2500 , Rotem sigma

- Epruvete morajo biti klinično preizkušene – ponudnik mora ponudbi predložiti dokazila

- Ponudnik mora zagotoviti navadne igle ter varne igle. Varne igle morajo biti v skladu z določili Uredbe o varovanju delavcev pred tveganjem zaradi poškodb z ostrimi pripomočki (UL RS št. 46/13). Varne igle morajo imeti zaklep na igli, ki ne sme ovirati postopka odvzema, mora se enoročno zakleniti in mora preprečiti ponovni kontakt z vrhom igle (ali kapljico krvi).

- Ponudnik mora predložiti dokazilo o zastopništvu proizvajalca v Sloveniji – Letter of Autorization