DOKUMENTACIJA

V ZVEZI

Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

| Naročnik: |  | Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana |
| --- | --- | --- |
| Vrsta dokumentacije: Predmet javnega naročila: |  | OBRAZCI Nakup ultrazvočnega diagnostičnega aparata za pregled ustne votline |
| Oznaka javnega naročila: 401-34/2025 |  |  |
| Datum: 10.11.2025 |  |  |

KAZALO

OBRAZCI PREDMETNEGA JAVNEGA NAROČILA	3

OBR - 1 PODATKI O PONUDNIKU oz. POSLOVODEČEMU PONUDNIKU	3

OBR - 1a PODATKI O PARTNERJIH V SKUPNEM NASTOPU	4

OBR - 2 IZJAVA O PODIZVAJALCIH,  KI SODELUJEJO V PONUDBI	5

OBR - 3 IZJAVA PODIZVAJALCA	7

OBR - 3a SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA	8

OBR - 4 PROTIKORUPCIJSKA IZJAVA	9

OBR - 5 IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA	10

OBR - 6 PONUDBA - REKAPITULACIJA PREDRAČUNA	11

OBR - 7 PREDRAČUN	12

OBR - 8 TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE	13

OBR - 9 VZOREC PREDMETNE POGODBE JAVNEGA NAROČILA	17

OBR - 10.1 VZOREC – OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI – MENIČNA IZJAVA	27

OBR 11.1 VZOREC – OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU – MENIČNA IZJAVA	30

OBR - 12 IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA	32

OBRAZCI PREDMETNEGA JAVNEGA NAROČILA

OBR – 1

PODATKI O PONUDNIKU oz. POSLOVODEČEMU PONUDNIKU

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število izvajalcev v skupnem nastopu)

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| E-pošta: |  |
| Telefon: |  |
| ID za DDV: |  |
| Matična številka: |  |
| Št. TRR: |  |
| Bic banke: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis dokumentov: |  |
| Oseba za podpis pogodbe: |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR – 1a

PODATKI O PARTNERJIH V SKUPNEM NASTOPU

| Naziv ponudnika (partnerja): |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika (partnerja): |  |
| Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| E-pošta: |  |
| Telefon: |  |
| ID. številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Št. transakcijskega računa: |  |
| Bic banke: |  |
| Vrsta del, ki jih bodo izvajali: |  |
| Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR brez DDV: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis ponudbe in pogodbe: |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR - 2

IZJAVA O PODIZVAJALCIH,  KI SODELUJEJO V PONUDBI

V zvezi z javnim naročilom »Nakup ultrazvočnega diagnostičnega aparata za pregled ustne votline«

- izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

- izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem(-i) v obsegu in vrednosti del kot sledi

(Ustrezno označite.)

Podizvajalec:

| Naziv, naslov: |  |
| --- | --- |
| Zakoniti zastopnik: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| TRR.: |  |
| Telefonska številka: |  |
| E pošta: |  |
| Obseg in vrsta del: |  |
| Količina in vrednost izvedbe del v EUR: |  |
| Vrednost del v %: |  |
| Kraj in rok izvedbe del: |  |

Izjavljamo (samo če podizvajalec zahteva neposredna plačila):

- da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem;

- da bomo naročniku ob izstavitvi svojega računa priložili tudi račune svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili;

- da smo pridobili soglasje vseh podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca;

- se strinjamo z neposrednimi plačili podizvajalcu in vsem drugim podizvajalcem v verigi.

Seznanjeni smo z dejstvom in se strinjamo, da če ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci, ki jih ni priglasil v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR - 3

IZJAVA PODIZVAJALCA

V zvezi z javnim naročilom »Nakup ultrazvočnega diagnostičnega aparata za pregled ustne votline« izjavljamo, da:

- bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli       v skladu z razpisnimi pogoji;

- izjavljamo,  da zahtevamo /  ne zahtevamo (ustrezno označite) neposredno plačilo;

- nam je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti;

- smo seznanjeni z navodili, ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in, da z njimi v celoti soglašamo,

- smo seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- bomo naročniku v petih dneh od prejemu njegove zahteve posredovali kopijo podizvajalske pogodbe in vseh dodatkov k tej pogodbi, ki smo jo sklenili s ponudnikom za izvedbo del v okviru tega javnega naročila.

.

OPOMBE: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec predloži za vsakega podizvajalca.

| Kraj in datum: | Žig: | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR – 3a

SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA

V zvezi z javnim naročilom »Nakup ultrazvočnega diagnostičnega aparata za pregled ustne votline« spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

I Z J A V L J A M,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto ponudniku (glavnemu izvajalcu) poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

OPOMBE: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredna plačila.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec predloži za vsakega podizvajalca.

| Kraj in datum: | Žig: | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR - 4

PROTIKORUPCIJSKA IZJAVA

Ponudnik (partner, podizvajalec):

na javnem razpisu: »Nakup ultrazvočnega diagnostičnega aparata za pregled ustne votline«

Določba 1. odst. 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011, 30/2011 - skl. US, 43/2011, 158/2020, 3/2022 - ZDeb, 16/2023 - ZZPri) določa, da naročnik, ki posluje po predpisih o javnem naročanju, ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja funkcijo, ali njegov družinski član, udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik, ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je ponudnik v postopku javnega naročanja, funkcionar ali njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz. preko drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

Izjavljamo, da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011, 30/2011 - skl. US, 43/2011, 158/2020, 3/2022 - ZDeb, 16/2023 - ZZPri).

Pogodba ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK, so nične.

| Kraj in datum: | Žig: |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis zakonitega zastopnika) |

OBR - 5

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

GOSPODARSKI SUBJEKT

_________________________________________________________________________

Spodaj podpisani gospodarski subjekt za javno naročilo »Nakup ultrazvočnega diagnostičnega aparata za pregled ustne votline«, objavljeno na Portalu javnih naročil dne ………..… 2025 pod številko objave JN ……................

i z j a v l j a m o ,

pod materialno in kazensko odgovornostjo, da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

a)	ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

b)	pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke a), ali

c)	fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke a) ali b),

d)	podizvajalec, izvajalec ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

Kraj in datum:                                                                                      Podpis:

____________________

OBR - 6

PONUDBA - REKAPITULACIJA PREDRAČUNA

Ponudnik (naziv in sedež)

V skladu z razpisnimi pogoji  po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št.       za izvedbo javnega naročila za »Nakup ultrazvočnega diagnostičnega aparata za pregled ustne votline«

| Predmet javnega naročila | Vrednost brez DDV v EUR | Vrednost DDV v EUR | Vrednost z DDV v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Nakup ultrazvočnega diagnostičnega aparata za pregled ustne votline |  |  |  |

Ponudnik izpolnjen obrazec PONUDBA (rekapitulacija predračuna) - v sistemu e-JN naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

PONUDBENA IZJAVA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- so ponujeno blago in storitve v celoti skladne s tehničnimi specifikacijami in zahtevami naročnika, določenimi v obrazcu Tehnične zahteve in specifikacije (OBR 8);

- bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oz. kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavnem na ozemlju RS;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnih koli omejitev, smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila in smo sposobni dobaviti predmet naročila v skladu s tehničnimi specifikacijami iz obrazca Tehnične zahteve in specifikacije, in v roku, kot ga zahteva naročnik;

- zagotavljamo strokovno usposobljenega serviserja za servisiranje in vzdrževanja ponujene opreme;

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- z oddajo ponudbe potrjujemo, da smo seznanjeni z vzorcem pogodbe in soglašamo z njegovo vsebino;

- naša ponudba je veljavna 4 mesece od datuma za prejem ponudb.

- smo podali samo resnične oz. verodostojne izjave.

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR - 7

PREDRAČUN

Ponudnik (naziv in sedež)

Predmet javnega naročila: Nakup ultrazvočnega diagnostičnega aparata za pregled ustne votline

| Opis | EM | Količina | Cena/EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV v EUR | Znesek DDV V EUR | Vrednost z DDV v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nakup ultrazvočnega diagnostičnega aparata za pregled ustne votline | kos | 1 |  |  |  |  |  |

Ponudbena cena mora vključevati vse stroške, davke,  takse in ostale dajatve ter popuste. V končno ponudbeno ceno mora biti všteto: dobava, montaža, zagon, test delovanja, prikaz delovanja, osnovno šolanje naročnikovega strokovnega kadra za delo s ponujeno opremo, vzdrževanje v času garancijske dobe v skladu s priporočili proizvajalca.

Ponudnik naj na lastnem predračunu, ki je obvezen, predloži natančen popis z natančno tehnično specifikacijo ponujenega aparata.

Ponudbena cena je nespremenljiva.

| Kraj in datum : | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR - 8

TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE

Ponudnik (naziv in sedež)

JAVNO NAROČILO: »Nakup ultrazvočnega diagnostičnega aparata za pregled ustne votline«

V tehničnih in drugih specifikacijah so navedene minimalne zahteve naročnika. V kolikor ponujeno blago ne ustreza minimalnim tehničnim in drugim zahtevam naročnika, se ponudba izloči. Ponudnik mora izpolniti spodnjo tabelo in dokazati da ponujeno blago izpolnjuje minimalne naročnikove zahteve. Ponudnik mora Obrazec (OBR 8) tudi  podpisati in žigosati, tako zagotavlja, da bo dobavil blago z vso skrbnostjo dobrega gospodarja oziroma gospodarstvenika, po pravilih stroke in veljavni zakonodaji, po specifikacijah razpisne dokumentacije ter navodilih naročnika.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred izbiro preveri resničnost izjav.

Obrazec Tehnične zahteve in specifikacije je priloga kasneje sklenjene pogodbe v primeru oddaje javnega naročila konkretnemu ponudniku.

V stolpcu »Dokazila za izpolnjevanje zahtev*« je potrebno natančno navesti vrsto dokazila (npr. tehnična dokumentacija, prospekt, priloga) in kje v priloženi dokumentaciji so podatki zabeleženi (stran priložene dokumentacije). Zaradi lažjega pregleda jih je potrebno tudi vidno označiti (podčrtati ali obkrožiti ali markirati).

|  | ULTRAZVOČNI DIAGNOSTIČNI APARAT ZA PREGLED USTNE VOTLINE IN POLOŽAJA JEZIKA PRI OTROCIH |  |
| --- | --- | --- |
|  | Minimalne tehnične specifikacije in zahteve opreme | Dokazila za izpolnjevanje zahtev |
|  | Vrhunski 3D/4D diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo strojno in programsko opremo; |  |
|  | Dinamično območje sprejemnika UZ signala vsaj do 265 Db; |  |
|  | Frekvenčno območje sprejemnika UZ signal: 1 – 18 MHz; |  |
|  | Operacijski sistem Windows 10, 64-bitni; |  |
|  | Vgrajen 500 GB SSD disk; |  |
|  | A. Možni prikazi: |  |
|  | - 2D prikaz, - M prikaz, - PW Doppler, - PD (močnostni Doppler), - Barvni Doppler, - Barvni tkivni Doppler, - Triplex prikaz (2D+PW+Barvni Doppler), - Visoko kvalitetni 3D/4D prikaz. |  |
|  | Vsaj 18,5” barvni LCD monitor, ki je hkrati dotikalni zaslon preko katerega uporabnik upravlja z ultrazvočnim aparatom; |  |
|  | Vsaj trije enakovredni priključki za UZ sonde; |  |
|  | Po višini nastavljiva upravljalna konzola; zaradi čim bolj ergonomične prilagoditve pri dolgotrajnem delu z aparatom; nastavitev višine upravljalne konzole primerna tudi za delo stoje; |  |
|  | Globina prikaza vsaj do 42 cm; |  |
|  | Dinamika UZ prikaza; vsaj 1240 slik/s; |  |
|  | Dinamika prikaza z Barvnim Dopplerjem; vsaj 740 slik/s; |  |
|  | Programska oprema za avtomatiziran 4D prikaz; algoritem, ki avtomatično zazna meje med hipoehogenimi, ter hiperehogenimi odboji, kar poenostavi delo pri 3D/4D UZ preiskavi; |  |
|  | Dinamika 4D prikaza mora biti vsaj do 45 vol/s z možnostjo retrospektivnega prikaza vsaj do 400 posnetih volumnov; |  |
|  | Programska oprema za eliminiranje šuma v UZ sliki, brez izgube koristnih informacij (speckle reduction); |  |
|  | Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz (compound); |  |
|  | Programska oprema naj omogoča različne možnosti procesiranja v multiplanarnem 3D prikazu zajete slike; |  |
|  | Avtomatična optimizacija TGC; |  |
|  | Večstopenjska zvezna povečava žive in zamrznjene slike z visoko resolucijo (write zoom in read zoom-vsaj 22 X); |  |
|  | Retrospektivni (vsaj do 10 min) in prospektivni spomin, z možnostjo nastavitve dolžine slikovne sekvence , ter možnostjo shranjevanja v interni arhiv med preiskavo; |  |
|  | Aparat naj omogoča trajno shranjevanje oz. dokumentiranje podatkov na trdi disk in USB spominske medije, kakor tudi shranjevanje surovih UZ podatkov z možnostjo naknadne obdelave; |  |
|  | Programska oprema za Harmonični prikaz tkiva (tkivni harmonik), pulzno invertiran harmonski prikaz, ter prikaz s kodiranimi harmoniki na vseh ponujenih UZ sondah; |  |
|  | Programska oprema za naknadno obdelavo posnetih volumnov, ter naknaden izvoz le teh v 3D tiskalnik; |  |
|  | Avtomatična optimizacija B-slike in Dopplerja; |  |
|  | Samodejne Dopplerske meritve v živi in zamrznjeni sliki; |  |
|  | Teža UZ aparata s pripadajočim vozičkom naj ne presega 56 kg; |  |
|  | Delovanje UZ aparata na interno baterijo vsaj 20 min; |  |
|  | Č/B video termični tiskalnik; |  |
|  | Programska oprema za samodejno izdelavo poročil ter tiskanje poročil na zunanji računalniški tiskalnik; |  |
|  | B. Možnosti nadgradnje: Prikaz pretoka krvi, neodvisen od kota insonacije; brez uporabe Dopplerja in kontrastnih sredstev (kot npr. B-Flow). |  |
|  | Širokopasovna ( 2 – 8 MHz) 3D/4D konveksna ultrazvočna sonda: - Konveksna 3D/4D UZ sonda z vsaj 192 kristalnimi elementi, - Minimalni zajem volumna: 90° x 85°, - Minimalno kot pogleda: 90° (2D). |  |
|  | Širokopasovna ( 3,8 - 9,3 MHz)3D/4D Endokavitarna mikrokonveksna UZ sonda: - Konveksna 3D/4D UZ sonda z vsaj 192 kristalnimi elementi - Minimalni zajem volumna: 120° x 180°, - Minimalno kot pogleda: 180° (2D). |  |

            - Ponudba mora vključevati:

- Ponudbena cena je fiksna in mora vključevati vse stroške, davke, takse in ostale dajatve ter popuste.

- V končno ponudbeno ceno aparata mora biti všteto:

  - dobava;

  - montaža;

  - zagon;

  - test delovanja;

  - prikaz delovanja;

  - osnovno šolanje naročnikovega strokovnega kadra za delo s ponujeno opremo;

  - vzdrževanje v času garancijske dobe;

- Vključena je tudi podpora uporabniku preko telefona in elektronske pošte, tehnična diagnostika ter pomoč pri reševanju težav preko telefona.

- Ponudnik se obvezuje, da bo naročnika sproti obveščal o posodobitvah programske ali strojne opreme.

- Zajemati mora tudi vso morebitno strojno ali programsko posodobitev, v kolikor je le ta nujno potrebna za zagotavljanje nemotenega delovanja oziroma izvajanja pogodbe.

- V primeru nadgradnje programske ali strojne opreme je ponudnik dolžan izvesti krajše usposabljanje osebja uporabnikov naročnika.

            - Ponudnik mora zagotavljati:

- s strani proizvajalca pooblaščen in usposobljen servis;

- odzivni čas servisa: 12 ur;

- čas za odpravo napak: 3 dni za vrnitev opreme s popravila.  V primeru naročila rezervnih delov iz tujine, je čas za odpravo napake 21 dni ali po dogovoru z naročnikom.

- v primeru dolgotrajnejšega izpada mora biti predvidena možnost brezplačne uporabe primerljive nadomestne opreme;

            - Dobavni rok:

- največ 60 dni od podpisa pogodbe.

- ponudnik bo opremo, ki je predmet javnega razpisa dobavil DDP (Delivered Duty Paid;Incoterms 2020) sedež naročnika končnega uporabnika razloženo in montirano, z izvedbo zagona, testom delovanja in prikazom delovanja ter začetnim uvajanjem naročnikovega strokovnega kadra.

            - Garancijski rok:

- garancija mora znašati najmanj 12 mesecev. Garancijska doba začne teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika. V garancijski dobi mora ponudnik zagotoviti brezplačno garancijsko vzdrževanje in servisiranje v skladu s priporočili proizvajalca. V tem času mora na lastne stroške opraviti vse morebitne napake in okvare, ki bi nastale ob normalni uporabi opreme (v stroške pa spadajo tudi rezervni deli, potrošni material, vse storitve in kilometrina servisne službe). V primeru, da opreme ne bo mogoče popraviti, jo mora ponudnik zamenjati z novo.

            - Rok zagotavljanja nadomestnih delov:

- 10 let od dneva podpisa primopredajnega zapisnika.

            - Lokacija dobave in izvajanja storitev:

- Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo, Hrvatski trg 6, 1000 Ljubljana.

            - Dodaten opis in zahteve:

- Ponujena oprema mora imeti veljaven CE – Declaration of Conformity - certifikat proizvajalca o skladnosti  proizvoda z zakonodajo v EU in evropskimi standardi (ponudnik mora ponudbi priložiti kopijo certifikata).

- Ponudnik zagotavlja, da je ponudil predmet javnega naročila, ki izpolnjuje minimalne zahteve tehnične specifikacije naročnika ter ustreza predpisom varstva pri delu ter standardom in normativom, ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije in EU.

- Ponudnik ponudi zadnjo verzijo opreme. Vsa ponujena oprema mora biti nova, iz redne proizvodnje. Ponujena oprema mora biti ob prevzemu tovarniško zapečatena.

- Ponudnik bo po končani montaži pred primopredajo predal naročniku tudi naslednjo  dokumentacijo:

- Navodila za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja v slovenskem jeziku;

- Originalna navodila za uporabo v angleškem jeziku (»User manual«)

- Kompletno dokumentacijo, ki vsebuje navodila za uporabo in vzdrževanje opreme, iz katere bo razviden servisni interval (»TSC-Tehnično varnostni pregled«), tehnične specifikacije, kode napak z opisom (»Error codes«), ki bodo v pomoč naročnikovemu vzdrževalcu pri odpravi le teh. dokumentacija mora biti v pisni in računalniški obliki. Vsebuje podatke o montaži, priključitvi, delovanju, uporabi in vzdrževanju, navodila o odpravi motenj in okvar, opozorila na nevarnosti pri uporabi in načine za njihovo odpravo;

- Certifikat CE  in Izjavo skladnosti ponujenega tipa opreme skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in EU.

- Zapisnik o funkcionalnem preizkusu in instalacijsko poročilo;

- Garancijske izjave z dnevom začetka garancije;

- Podpisano finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

- Ponudnik v ponudbi predloži tehnično dokumentacijo ponujene opreme, iz katere je razviden proizvajalec, model, oznaka in tehnične karakteristike ponujenega blaga, navodila za uporabo in vzdrževanje opreme v angleškem ali slovenskem jeziku. Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva prevod, če bo to potrebno.

- Ponudnik v ponudbi predloži tehnično dokumentacijo ponujene opreme, iz katere je razviden proizvajalec, model, oznaka in tehnične karakteristike ponujenega blaga, navodila za uporabo in vzdrževanje opreme v angleškem ali slovenskem jeziku. Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva prevod, če bo to potrebno.

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek:

Podpis in žig

OBR - 9

VZOREC PREDMETNE POGODBE JAVNEGA NAROČILA

Opomba: Ponudnik s podpisom obrazca ESPD potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsebino določil pogodbe. Istočasno s podpisom potrjuje, da se strinja, da bo po morebitnem obojestranskem podpisu pogodbe, slednja objavljena na Portalu javnih naročil, skladno s Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15 in 53/22).

| NAROČNIK: | Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa dekanja prof. dr. Ksenija Geršak, dr. med. matična številka: 1627066000 ID za DDV: SI44752385 (v nadaljevanju: naročnik) |
| --- | --- |
|  | in |
| IZVAJALEC: | ki ga zastopa direktor(ica) matična številka: ID za DDV: SI TRR: SI56 odprt pri (v nadaljevanju: izvajalec) (oba skupaj v nadaljevanju: pogodbeni stranki) |

skleneta naslednjo

POGODBO

Za nakup ultrazvočnega diagnostičnega aparata za pregled ustne votline št.

    - UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila » Nakup ultrazvočnega diagnostičnega aparata za pregled ustne votline « po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F, v nadaljevanju: ZJN-3);

- javno naročilo je bilo objavljeno na portalu e-naročanje, dne      , pod številko objave       ter v Uradnem listu EU dne       pod številko objave      .

- je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik predmetnega javnega naročila na podlagi naročnikove odločitve o oddaji naročila št.      , z dne       .

Sestavni del pogodbe je celotna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, vključno s tehničnimi specifikacijami, popravki in pojasnili dokumentacije, odgovori na vprašanja, zastavljena na portalu javnih naročil in celotna ponudba izvajalca.

    - PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je obveznost izvajalca, da naročniku za določeno kupnino dobavi in izroči v last in posest ultrazvočni diagnostični aparat za pregled ustne votline, ki zajema:

- dobavo opreme, kot je zahtevana v razpisu, montažo, zagon, test delovanja, prikaz delovanja;

- predajo dokumentacije za uporabo in vzdrževanje izročene opreme v elektronski obliki (format PDF) na USB ključku;

- osnovno šolanje naročnikovega strokovnega kadra za delo s ponujeno opremo;

- brezplačno vzdrževanje v garancijskem roku 12 mesecev od datuma uspešne zapisniške primopredaje opreme;

- morebitne ostale stroške, ki bi se izkazali z delovanjem opreme, pa niso zajeti v razpisu, ponudnik pa tudi naročnika pred oddajo ponudbe ni opozoril, da so na delovanje opreme vezani tudi drugi stroški, čeprav bi kot dober gospodarstvenik vedel in mogel vedeti, da bodo nastali ti stroški.

Izvajalec zagotavlja, da bo dobavljena oprema nova in bo delovala brezhibno.

Blago, ki je predmet te pogodbe, v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika glede blaga iz predmetne razpisne dokumentacije, ki je objavljena preko Portala JN, skupaj z vsemi spremembami in dopolnitvami.

Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da priskrbi primerno embalažo in transport na naslov Hrvatski trg 6, Ljubljana, ter da na svoje stroške ščiti in zavaruje pogodbeno blago pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi in poškodbami in da odgovarja za varno delo do končne zapisniške primopredaje, za splošno varnost pa do poteka garancijskih rokov.

    - POGODBENA CENA  IN IZVEDBENI POGOJI

- člen

Pogodbena cena je fiksna, vključuje vse elemente cene, takse, carino in vse druge stroške za izpolnitev pogodbe, ter je ni možno povečati. Pogodbena cena vsebuje tudi vse morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev predmeta pogodbe s primopredajo.

| Opis | Vrednost v EUR brez DDV | Znesek DDV v EUR | Vrednost v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| Nakup ultrazvočnega diagnostičnega aparata za pregled ustne votline |  |  |  |

| Lokacija dobave | Univerze v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo, Hrvatski trg 6, Ljubljana |  |
| --- | --- | --- |
| Način realizacije | Izvedba | Sprememba cen |
|  | Ponudnik se zavezuje dobaviti blago in izvajati vse storitve na način in v obsegu, kot sta opredeljena v obrazcu Tehnične specifikacije in zahteve naročnika in v tej pogodbi. | Cene so nespremenljive ves čas trajanja pogodbe |
| Plačilni rok | 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa |  |
| Rok dobave | Največ 60 dni od podpisa pogodbe |  |
| Garancijski rok | Najmanj 12 mesecev |  |
| Odzivni čas (čas za pristop k odpravi napake) in čas odprave napake | Odzivni čas servisa: 12 ur Čas za odpravo napak: 3 dni za vrnitev opreme s popravila. V primeru naročila rezervnih delov iz tujine, je čas za odpravo napake 21 dni ali po dogovoru z naročnikom. V primeru dolgotrajnejšega izpada mora biti predvidena možnost brezplačne uporabe primerljive nadomestne opreme. Za odzivni čas se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do izvajalca na številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika ali končnega uporabnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo napake. |  |
| Rok zagotavljanja nadomestnih delov | 10 let po dobavi |  |

    - DOBAVA IN IZROČITEV

- člen

S to pogodbo izvajalec proda ter izroči naročniku v last in posest, naročnik pa kupi blago, ki je predmet pogodbe.

Ob dobavi mora izvajalec hkrati z blagom naročniku izročiti tudi:

      - vse tovorne liste od odpravnega do namembnega kraja v kolikor je potrebno;

      - predpisana potrdila o atestih in testiranjih, če so jih za blago po zakonu dolžni predložiti;

  - pravilno izpolnjeno dobavnico;

  - tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo;

  - podpisane in žigosane garancijske dokumente;

  - druge potrebne dokumente.

Izvajalec mora naročnika, o nameravani dobavi preko e-pošte ali pisno obvestiti vsaj 5 delovnih dni pred nameravano dobavo. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka dobave, način dobave in količino blaga.

Naročnik mora prevzem potrditi najkasneje v 2 delovnih dneh po prejemu obvestila. Naročnik blaga, ki ni bilo tako najavljeno ali katerega dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, ni dolžan sprejeti.

Izvajalec je v primeru zamude pri dobavi blaga ali nepravilne dobave, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen, kakor je določena v 11. členu te pogodbe. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene. Pogodbeni stranki soglašata, da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel blago potem, ko je izvajalec z njeno dobavo zamujal. V primeru, da izvajalec zamuja pri dobavi tako, da naročniku nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva od izvajalca povrnitev vse škode, ki mu jo je z zamudo povzročil.

Izvajalec lahko pogodbo razdre, če mu naročnik z zamudo pri plačilu povzroča večjo škodo, ali če je očitno, da naročnik v razumnem roku ne bo mogel plačati celotne kupnine. V primeru razdrtja pogodbe stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po tej pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventualno izkazano škodo. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve bančne garancije oz. menice.

    - PREVZEM

- člen

Prevzem blaga, ki je predmet razpisa, se opravi na podlagi dobavnice, ki jo na podlagi pravilno dobavljenega količinsko in kakovostno ustreznega blaga, podpišeta skrbnika pogodbe ali pooblaščenca obeh strank.

Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru morebitnih odstopanj pri kontroli kakovosti blaga o tem v najkrajšem možnem času obvestil naročnika na telefonsko številko      , ter naknadno to potrdil tudi v pisni obliki.

Blago, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjeno, zaradi česar bo izvajalec prešel v zamudo ali pa bo dobava šteta za nepravilno. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. Zavrnitev bo označena na dobavnici.

Če se izkaže, da dobava ponujenega blaga ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu pogodbe, lahko naročnik pogodbo brez kakršnihkoli obveznosti razdre, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijska razmerja, pri tem pa mora imeti nadomestno blago v vsakem pogledu enake ali boljše lastnosti.

Pogodbeni stranki podpišeta primopredajni zapisnik po uspešno opravljeni montaži, zagonu in izobraževanju.

    - NAČIN PLAČILA

- člen

Izvajalec izda račun po opravljeni primopredaji opreme / izvedbi storitve predmeta javnega naročila.

Naročnik se obveže plačati kupnino za opremo v 30 dneh po prevzemu predmeta javnega naročila in  prejemu pravilno izstavljenega izvajalčevega e-računa. Prevzem (primopredaja) je izvršen ob podpisu primopredajnega zapisnika s strani pooblaščene osebe kupca in izvajalca. Kopija primopredajnega zapisnika mora biti priloga računa.

Izvajalec je dolžan izstaviti e-račun (prek spletne aplikacije UJPnet). E-račun mora vsebovati opredeljeno ceno dobavljenega blaga/izvedene storitve in višino davka na dodano vrednost (DDV), ki mora biti izražen v znesku in v odstotku od vrednosti blaga/storitve ter z vključenimi vsemi stroški in drugimi dajatvami v zvezi z dobavo blaga/izvedbo storitve. Vsebovati mora tudi navedbo matične in davčne številke izvajalca ter naziv in številko pogodbe.

E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: dekanat@mf.uni-lj.si .

V primeru zamude pri plačilu je naročnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti za čas zamude.

    - GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec naročniku jamči:

      - da je kupljeno blago novo in deluje brezhibno, nima stvarnih napak in izvajalec ni storil pravnih napak pri svoji izvršitvi;

- da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bili dani v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije in so sestavni del te pogodbe;

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti iz pogodbe, razpisne dokumentacije in ponudbe;

- za opremo, ki je predmet te pogodbe daje izvajalec najmanj 12 mesečno garancijo za brezhibno tehnično delovanje (garancijski rok). Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izdati nov garancijski list. Za programsko opremo veljajo garancijski in licenčni pogoji, ki jih proizvajalec te opreme nudi za posamezne programske proizvode;

- delo in potni stroški, morebitni rezervni deli in potrošni material v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo izvajalca;

- v času trajanja garancije bo izvajalec vse napake oziroma okvare, ki bodo nastale na blagu, odpravil, zamenjal oz. popravil v roku, navedenem v 8. členu te pogodbe.

    - ODPRAVA NAPAK IN NADOMESTNI DELI

- člen

Izvajalec mora v okviru garancijske dobe odpravljati napake dobavljene opreme ter zagotoviti nadomestno ali novo opremo v primeru nezmožnosti popravila dobavljene opreme in zagotavljati servisiranje.

Odzivni čas servisa je 12 ur od prijave napake. Čas za odpravo napak je 3 dni.  V primeru naročila rezervnih delov iz tujine, je čas za odpravo napake 21 dni ali po dogovoru z naročnikom.

V primeru dolgotrajnejšega izpada mora biti predvidena možnost uporabe primerljive nadomestne opreme.

V primeru, da izvajalec ne odpravi napake v pogodbenem roku in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve napake, ima naročnik pravico izvajalcu zaračunati tudi pogodbeno kazen.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotavljal rezervne dele tudi v pogarancijskem obdobju (min. 9 let). V nasprotnem primeru je naročniku odgovoren za nastalo škodo.

    - OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN NAROČNIKA

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo:

      - dobavil blago po tej pogodbi po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika in v pogodbenih rokih;

      - storitve, ki so predmet te pogodbe, izvedel kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi ter v skladu s specificiranimi zahtevami naročnika ter s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

      - aktivno sodeloval z naročnikom pri morebitnem razreševanju odprtih vprašanj v zvezi s predmetom pogodbe;

      - takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno dobavo oziroma izvedbo storitev;

- opremo strokovno in kvalitetno vzdrževal le strokovno usposobljen serviser;

- v opremo vgrajeval le originalne rezervne dele in potrošne materiale;

- redno obveščal naročnika o možnih tehničnih izboljšavah in potrebnih dograditvah in zamenjavah opreme;

- med izvajanjem del skrbel za varnost pri delu in za varnostne ukrepe v skladu s predpisi o zdravju in varnosti pri delu;

- upošteval vsa navodila in protokole naročnika.

V primeru neizpolnitve navedenih obveznosti je izvajalec dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel.

Naročnik se obvezuje, da bo:

- izpolnjeval vse predvidene obveznosti in plačila v dogovorjenih rokih in na predviden način;

      - zagotovil razpoložljivost potrebnih človeških, informacijskih in finančnih virov;

- redno prijavljal ugotovljene napake in pomanjkljivosti po odgovorni osebi naročnika, ki je določena v 10. členu pogodbe;

- izvajalcu omogočil dostop do lokacije, na kateri se izvajajo storitve in do prostorov in naprav, ki so predmet te pogodbe ter mu omogočil vpogled v vso spremljajočo razpoložljivo dokumentacijo, če je to potrebno;

      - plačal dobavljeno blago v dogovorjenem roku.

    - ODGOVORNE OSEBE

- člen

Odgovorne osebe, skrbniki na strani naročnika,

- ki je pristojna za komuniciranje z izvajalcem, javljanje napak, naročanje tehnične podpore:

  - , tel.:           , e-pošta:

- ki je odgovorna za pogodbo:

  - , tel.:           , e-pošta:

Odgovorne osebe na strani izvajalca,

- ki je po tej pogodbi odgovoren za izmenjavo informacij in vsa tehnična vprašanja v zvezi s to pogodbo:

  - , tel.:           , e-pošta:

- ki je odgovorna za pogodbo:

  - , tel.:           , e-pošta:

    - ZAMUDA IN POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da izvajalec zamuja z dobavo blaga oziroma z izvedbo storitev iz razlogov, ki niso na strani naročnika ter ne gre za opravičeno zamudo iz razloga višje sile, je dolžan plačati pogodbeno kazen.

Pogodbena kazen znaša 0,5%  od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude pri izvedbi pogodbenih obveznosti, vendar največ 10% pogodbene vrednosti.

Naročnik ima pravico zahtevati od izvajalca poleg pogodbene kazni tudi izpolnitev obveznosti, s katero je bil izvajalec v zamudi.

Če izvajalec zamuja z dobavo blaga/izvedbo storitev toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da

bi dobava/izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno blago/storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika (pri tem uporabi dano zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti), lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre pogodbo.

Pogodbena kazen ali kritje za nadomestno blago/storitev se obračuna pri plačilu pogodbene cene.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.

Odškodninska odgovornost izvajalca je omejena na največ skupno pogodbeno vrednost brez DDV, razen za naklepno povzročeno škodo.

    - VIŠJA SILA

- člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, kot jih priznava sodna praksa, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le te.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so posledica višje sile.

    - FINANČNO ZAVAROVANJE

- člen

Izvajalec mora najkasneje v 10 dneh od prejema podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 (deset)% od pogodbene vrednosti (z DDV), ter z veljavnostjo vsaj še 30 dni po predvidenem roku za izpolnitev pogodbenih obveznosti. V kolikor se rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti podaljša, bo moral ponudnik podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če:

- izvajalec ne izpolni svoje obveznosti skladno s pogodbo v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku,

- izvajalec v roku, določenem v tej razpisni dokumentaciji in pogodbi, ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi,

      - če naročnik razdre pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca;

      - če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik, pomanjkljivosti ne odpravijo;

      - če izvajalec objavi insolventnost, prisilno poravnavo ali stečaj;

      - če izvajalec krši zaupnost podatkov;

      - če izvajalec brez dogovora z naročnikom odstopi od pogodbe in razlogi za to niso na naročnikovi strani;

      - v drugih primerih, kot to določa pogodba.

- člen

Izvajalec bo moral predložiti naročniku najkasneje v roku 5 delovnih dni po končni primopredaji predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 (pet)% od pogodbene vrednosti (z DDV), z veljavnostjo z veljavnostjo do poteka garancijskega obdobja in 30 dni.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- v kolikor  izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v pogodbi.

V primeru, da se v garancijskem roku pojavijo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost zavarovanj za odpravo napak v garancijskem roku.

    - ODDAJA DEL PODIZVAJALCEM

(Opomba: Določbe navedene v tem členu bodo vključene v to pogodbo le v primeru, če bo ponudnik nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se del vzorca pogodbe iz tega člena, ki se nanaša na izvajanje storitev s podizvajalci, črta.)

- člen

Izvajalec bo pogodbeno naročilo izvajal s podizvajalci:

| Št. | Podizvajalec (naziv in sedež, zakoniti zastopnik) | Kontaktni podatki | Opis del | Delež oddanih del v % od celote |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

Izvajalec se zavezuje, da bo s podizvajalcem sklenil pogodbo, v kateri bo natančno določena vrsta in obseg storitev ter cena za opravljene storitve.

V  kolikor  podizvajalec  v  skladu  in  na  način,  določen  v  drugem  in  tretjem  odstavku  94.  člena  ZJN-3 zahteva  neposredna  plačila,  izvajalec  s  to  pogodbo  pooblašča  naročnika,  da  na  podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu.

V primeru iz prejšnjega odstavka, mora izvajalec za vsakega podizvajalca predložiti soglasje za neposredno plačilo, na podlagi katerega  naročnik  namesto  (glavnega)  izvajalca  poravna  podizvajalčevo  terjatev  do  (glavnega) izvajalca.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora (glavni) izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo. Izvajalec mora za vsako zamenjavo podizvajalca pridobiti predhodno soglasje naročnika.

Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe, mora izvajalec, ki po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če sklene pogodbo z novim podizvajalcem v roku petih dni po spremembi obvestiti naročnika ter posredovati:

- podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3,

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec neposredno plačilo zahteva.

Naročnik na podlagi četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zamenjavo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec lahko zamenja podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente iz prejšnjega odstavka.

Med utemeljene razloge za angažiranje novega podizvajalca se štejejo:

- okoliščine, ki so nastale po podpisu te pogodbe in jih izvajalec v fazi sestave in oddaje svoje ponudbe ni mogel ali moral predvideti;

- potreba po dodatnih delih, spremembi del ali nepredvidenih delih, ki jih izvajalec sam ne more izvesti;

- specialna dela, za katera izvajalec ni usposobljen in so nujna za izvedbo pogodbenih del;

- časovne, organizacijske  ali  tehnične  okoliščine,  zaradi  katerih je vključitev podizvajalca nujna, da se pogodbena dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v pogodbenem času.

Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja kot, da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

    - PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

    - POSLOVNA SKRIVNOST IN VAROVANJE PODATKOV

- člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta osebne podatke varovali v skladu z določili te pogodbe in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe (kot npr. nastavitve opreme, namen uporabe, podatki na pomnilniških medijih ipd.), predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali. Prav tako predstavljajo poslovno skrivnost vsi podatki, do katerih bo izvajalec prišel med in po poteku garancijskega vzdrževanja blaga, zato se izvajalec zavezuje, da bo vse podatke varoval kot poslovno skrivnost in jih uporabljal izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki in jih zavezati, da varujejo podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost, sicer bodo odškodninsko in kazensko odgovorni.

Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če naročnik izkaže, da je delavec ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, osebnih ali drugih občutljivih oziroma zaupnih podatkov naročnika, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. Morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev.

    - VELJAVNOSTI POGODBE

- člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih. Sklenjena je pod odložnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

    - KONČNE DOLOČBE

- člen

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljajo razpisna dokumentacija naročnika, ponudba izvajalca, na podlagi katere je bil izbran in določila veljavnih predpisov.

- člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Za spremembo skrbnikov in pooblaščenih oseb iz te pogodbe, je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

Odstop te pogodbe tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

- člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Predčasno razdrtje pogodbe je možno:

- zaradi uveljavljenega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, odpoved velja z dnem unovčenja finančnega zavarovanja;

- zaradi neutemeljene zavrnitve naročila s strani izvajalca, odstopanja od naročenega načina izvedbe ali nekvalitetno oz. nepravilno opravljene dobave oz. storitev; odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- zaradi zamude izvajalca ali napake v izvedbi, ki bistveno zmanjša pomen posla; odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- iz krivdnih razlogov na strani izvajalca (kršenje pogodbenih določil), odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- zaradi dosežka maksimalne višine pogodbene kazni; odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- v primerih določenih v 96. členu ZJN-3, odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- če naročnik ali njegov pooblaščenec izvede novo javno naročilo iz istovrstnega področja, pri čemer pogodba preneha veljati z dnem začetka veljavnosti pogodbe z novo izbranim izvajalcem na podlagi pravnomočne odločitve o oddaji novega naročila;

- če naročnik ne poravna zapadlih obveznosti, odpoved velja po preteku 30 dni od obvestila naročniku;

- zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po opominu, poslanem pisno ali elektronsko. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo. Odpoved velja z dnem, ko nasprotna stranka prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

Pogodbeni stranki si vsa sporočila iz tega člena pošiljata priporočeno po pošti. Vsako pisanje učinkuje z dnem, ko ga prejme druga pogodbena stranka. V primeru, da se poštna pošiljka, ki je drugi stranki posredovana na naslov, objavljen v Poslovnem registru Republike Slovenije, vrne z oznako neznan, preseljen ali ni dvignil, se šteje za vročeno 15. dan od poskusa vročitve.

- člen

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želelo doseči neveljavno.

- člen

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazumne rešitve ne pride, bosta stranki spore reševali pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani.

- člen

Pogodba je podpisana elektronsko.

NAROČNIK:                                                                            IZVAJALEC:

Univerza v Ljubljani

Medicinska fakulteta

Vrazov trg 002

1000 Ljubljana

Ime in priimek:                                                                        Ime in priimek:

Dekanja:                                                                                 Direktor/ica:

prof. dr. Ksenija Geršak, dr. med.,

Priloge, ki so sestavni del te pogodbe (nahajajo se v arhivu naročnika):

- Priloga 1: Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila št. 401-34/2025

Priloge, ki so priložene pogodbi:

- Priloga 2: Predračun št.            .

Priloge, ki jih izvajalec izpolni in priloži podpisani pogodbi:

- Priloga 3: Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

OBR - 10.1

VZOREC – OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV MENICE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Podpisani       (v nadaljevanju: izdajatelj)

(naziv in naslov pravne osebe, ime in priimek zakonitega zastopnika)

na podlagi dogovorjenih obveznosti določenih v pogodbi št.      ,  z dne       , katere predmet je »Nakup ultrazvočnega diagnostičnega aparata za pregled ustne votline« izročam eno bianco menico, ki jo prejemnik lahko unovči, v primeru, kršitve pogodbenih obveznosti. Pooblastitelj pooblaščam dekana Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete, da izpolni izročeno menico v skladu z navedenim pogodbenim razmerjem, zaradi katerega je menica izdana in v skladu s tem pooblastilom.

Poblaščenec je pooblaščen, da v bianco menico vpiše naslednje podatke:

- Kot kraj izdaje menice bo vpisan sedež upnika.

- Kot datum izdaje menice bo vpisan datum obvestila o kršitvi pogodbenih obveznosti.

- Menični znesek na menici bo vpisan v višini                                                             EUR in vsebuje glavnico brez stroškov in provizije.

- Dospelost plačila bo vpisana: vista.

- Kot remitent bo navedena Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.

- Vpisane bodo menične klavzule:

| - Brez protesta. | - Brez obvestila. |
| --- | --- |

- Izdajatelj menice izjavlja, da ne bo ugovarjal indosiranju menice, kar pomeni, da na menici ne sme biti vpisana klavzula »ne po nalogu«.

- Pri klavzuli vrednost prejema bo vpisana številka javnega naročila, na podlagi katerega je izdana zadevna menica.

- Glagol »plačajte« bo prečrtan in nadomeščen z glagolom »plačamo«.

- Menica je domicilirana:

Fin. institucija:                                                             TRR

- Veljavnost pooblastila za izpolnitev bianco menice: do izteka pogodbene obveznosti plus 30 dodatnih dni.

Pooblaščenca pooblaščam, da predloži menico na unovčenje in finančni instituciji izrecno dovoljujem izplačilo menice. Nalog za plačilo oz. pooblastilo dajem vsem zgoraj navedenim finančnim institucijam. V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam finančno institucijo, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. Menični znesek se nakaže naročniku, na račun Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete.

Kraj in datum

|  | (podpis zakonitega zastopnika, žig) |
| --- | --- |

NAVODILO:

Ponudnikov zakoniti zastopnik na meničnem obrazcu kot izdajatelja (trasanta) navede ime pravne osebe, sedež, ime in priimek zakonitega zastopnika, funkcijo, žigosa ter se podpiše.

Priloga: menica

OBR 11.1

VZOREC – OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV MENICE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Podpisani                      (v nadaljevanju: pooblastitelj)

(naziv in naslov pravne osebe, ime in priimek zakonitega zastopnika)

na podlagi dogovorjenih obveznosti določenih v Pogodbi št.      , z dne za »Nakup ultrazvočnega diagnostičnega aparata za pregled ustne votline« za odpravo napak v garancijskem roku izročam eno bianco menico, ki jo prejemnik lahko unovči, v primeru, kršitve pogodbenih obveznosti. Pooblastitelj pooblaščam dekana Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete da izpolni izročeno menico v skladu z navedenim pogodbenim razmerjem, zaradi katerega je menica izdana in v skladu s tem pooblastilom.

Pooblaščenec je pooblaščen, da v bianco menico vpiše naslednje podatke:

            - Kot kraj izdaje menice bo vpisan sedež upnika.

- Kot datum izdaje menice bo vpisan datum obvestila o kršitvi pogodbenih obveznosti.

- Menični znesek na menici bo vpisan v višini                                                             EUR in vsebuje glavnico brez stroškov in provizije.

- Dospelost plačila bo vpisana: vista.

- Kot remitent bo navedena Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.

- Vpisane bodo menične klavzule:

| - Brez protesta. | - Brez obvestila. |
| --- | --- |

- Izdajatelj menice izjavlja, da ne bo ugovarjal indosiranju menice, kar pomeni, da na menici ne sme biti vpisana klavzula »ne po nalogu«.

- Pri klavzuli vrednost prejema bo vpisana številka javnega naročila, na podlagi katerega je izdana zadevna menica.

- Glagol »plačajte« bo prečrtan in nadomeščen z glagolom »plačamo«.

- Menica je domicilirana:

Fin. institucija:                                                             TRR

- Veljavnost pooblastila za izpolnitev bianco menice: do izteka pogodbene obveznosti plus 30 dodatnih dni.

Pooblaščenca pooblaščam, da predloži menico na unovčenje in finančni instituciji izrecno dovoljujem izplačilo menice. Nalog za plačilo oz. pooblastilo dajem vsem zgoraj navedenim finančnim institucijam. V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam finančno institucijo, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. Menični znesek se nakaže naročniku, na račun Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete.

Kraj in datum                                                                   Žig in podpis zakonitega zastopnik

NAVODILO:

Ponudnikov zakoniti zastopnik na meničnem obrazcu kot izdajatelja (trasanta) navede ime pravne osebe, sedež, ime in priimek zakonitega zastopnika, funkcijo, žigosa ter se podpiše.

Priloga: menica

OBR - 12

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

- Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt):

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov/sedež ponudnika |  |
| Vsi zakoniti zastopniki |  |
| Matična številka |  |
| ID za DDV |  |

- Lastniška struktura ponudnika:

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe), vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime in priimek / Naziv pravne osebe | Naslov stalnega bivališča / Sedež pravne osebe | Delež lastništva v % | EMŠO/ Matična št. | ID. za DDV. (za pravno os.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da

so povezane družbe s ponudnikom

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v% | Matična št. | ID. za DDV. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

| Kraj in datum: | Žig: | Ime in priimek odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s partnerji v skupni ponudbi. Obrazec je potrebno fotokopirati za potrebno število partnerjev v skupnem nastopu.

4Podizvajalec je skladno z ZJN-3 gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če ima ponudnik več podizvajalcev, naj obrazec ustrezno kopira.