Oblakova ulica 5

3000  Celje

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za oddajo javnega naročila

»DOBAVA ARTROSKOPSKEGA STOLPA Z VZDRŽEVANJEM  TER DOBAVA POTROŠNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE 7 LET«

VSEBINA

- Povabilo k oddaji ponudbe (OBR-1),

- Navodila ponudnikom (OBR-2),

- Obrazec predračun (OBR-3, OBR-3/1, OBR-3/2 ),

- Obrazec pogodbe (OBR-4),

- Obrazec ponudnika o zastopstvu, servisu, vzdrževanju medicinske opreme    (OBR-5) vključno priloge, ki izhajajo iz obrazca,

- Obrazec ponudnika o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-6),

- Izjava o lastniških razmerjih (OBR-7).

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-8)

- Izjava o predložitvi menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-9)

- Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-10)

- Podatki o ponudniku (OBR-11)

- Predračun potrošnega materiala  (OBR-12)

- Omejevalni ukrepi zaradi Rusije (OBR-13)

|  | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje Direktor: Dr. Dragan Kovačić, dr. med. |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

OBR-1

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Datum: 10.11.2025

Št.: 62/JN-2025

Vabimo vas, da  predložite ponudbo na podlagi tega povabila.

Naročnik: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje

Zbira ponudbe v skladu 40. členom ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15  s spremembami) za predmet, ki obsega:

- dobava ARTROSKOPSKEGA STOLPA

- kompletno vzdrževanje za obdobje 7 let

- potrošni material za obdobje 7 let

Ponudbe morajo veljati šest mesecev po objavi obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu http://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI ( v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu http://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu http://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »OBRAZEC PREDRAČUNA OBR-3« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, vse ostale zahtevane dokumente pa naloži v druge razdelke.

Odpiranje ponudb bo na dan in ob uri objavljeni na Portalu javnih naročil in poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

|  | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje Direktor : Dr. Dragan Kovačić, dr. med. |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

OBR-2

NAVODILA PONUDNIKOM

- NAMEN NAVODIL

Ta navodila določajo pogoje, pod katerimi lahko ponudniki sodelujejo na razpisu naročnika, način vlaganja ponudb, postopek ocenjevanja ponudb in izbire ponudnikov, okvirne določbe glede postopka ter navodila za pripravo dopustnih ponudb.

- PONUDNIK

  - Sposobnost

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna in fizična oseba, za katero ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in, ki izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije.

Izjavo o izpolnjevanju pogojev in vse dokumente, ki jih je v ponudbeni dokumentaciji

potrebno podpisati, izpolni in podpiše zakoniti zastopnik ali oseba, ki se v dokumentaciji izkaže s priloženim pooblastilom zakonitega zastopnika.

Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo predložil najugodnejšo dopustno  ponudbo.

  - Skupna ponudba in ponudba s podizvajalci

2.2.a. Nastop s podizvajalci

Predmet naročila je dobava blaga, zato nominacija podizvajalca ni obvezna. Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, ki jih želi nominirat je potrebno v ponudbi navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke Osnovna sposobnost izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu priložiti račun, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente zahtevane s to razpisno dokumentacijo za podizvajalce.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

2.2b. Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini (vodilni partner bo podpisnik pogodbe o izvedbi javnega naročila),

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ponudnik navesti vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točk Osnovna sposobnost.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

2.2c.Variantne ponudbe

Ponudnik mora podati ponudbo za celotno javno naročilo, druge variante niso dopustne.

- STROŠKI PONUDBE

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

- PRIPRAVA PONUDB

Ponudba mora biti podana kot celota.

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti v EUR,  zaokrožene na največ štiri decimalna mesta natančno.

Ponudnik mora v  razpisni dokumentaciji predložiti zahtevane listine, izjave, tehnično dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje tehničnih zahtev.

- USPOSOBLJENOST OZ. SPOSOBNOST PONUDNIKA

- Obrazec predračun (OBR-3, OBR-3/1, OBR-3/2),

- Obrazec pogodbe (OBR-4),

- Obrazec ponudnika o zastopstvu, servisu, vzdrževanju medicinske opreme    (OBR-5) vključno priloge, ki izhajajo iz obrazca,

- Obrazec ponudnika o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-6),

- Izjava o lastniških razmerjih (OBR-7).

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-8)

- Izjava o predložitvi menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-9)

- Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-10)

- Podatki o ponudniku (OBR-11)

- Predračun potrošnega materiala  (OBR-12)

Osnovna sposobnost ponudnika

1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente  kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in določilu 75. člena ZJN-3. ali primerljiva kazniva dejanja, ki jih izrečejo tuja sodišča.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

Dopusti se popravni mehanizem.

2. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe. Ponudnika se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

3. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročila.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

4. Naročnik bo izločil ponudnika, če je ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dopusti se popravni mehanizem.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

Pogoje usposobljenosti mora izpolnjevati tudi vsak  nominirani podizvajalec in zato predložiti ESPD obrazec (na zahtevo naročnika pa tudi ustrezna dokazila).

Poklicna sposobnost ponudnika

5. Da je ponudnik registriran za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila pri pristojnem sodišču ali drugem organu.

6. Da je vpisan v enega od registrov, ki ga vodi JAZMP (po skupini registrov):

- - registrov poslovnih subjektov s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravljajo dejavnost na področju medicinskih pripomočkov, registriranih po začetku uporabe Uredbe o medicinskih pripomočkih (EU) št. 2017/745

- - registrov  poslovnih subjektov z dejavnostjo na področju medicinskih pripomočkov pred začetkom uporabe Uredbe o medicinskih pripomočkih (EU) št. 2017/745

- - registrov medicinskih pripomočkov skladnih z MDR, katerih proizvajalci oz. predstavniki proizvajalcev imajo sedež v RS

- - registrov medicinskih pripomočkov skladnih z Direktivo 90/385/ES o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev, Direktivo 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih, Direktivo 98/79/ES o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih

- - registrov medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oz. predstavniki proizvajalcev imajo sedež v RS

Ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja. Če je ponudnik iz druge države članice EU, ne glede na to, ali je hkrati proizvajalec razpisanega blaga, v ponudbi priloži dokazilo v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Če država članica ne izdaja takšnih dokumentov in potrdil ali če ti ne zajemajo vseh zgoraj navedenih primerov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa izjavo določene osebe, dano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. V kolikor je predloženo dokazilo iz uradnih evidenc oz. izjava sestavljeno/sestavljena v tujem jeziku, mora biti v ponudbi priložen tudi njun originalen prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik.

Dokazila: ESPD obrazec.

Druge zahteve naročnika

Ponudnik mora izpolniti naslednje zahteve naročnika. Z oddajo ponudbe se šteje, da je z zahtevami seznanjen in jih bo izpolnil.

7  Da zagotavlja, da bo opremo dobavil najkasneje v roku 60 dni od podpisa pogodbe. Dostava se izvede  ddp prostori naročnika razloženo ter da bo na svoje stroške po montaži odpeljal vso transportno embalažo.

Da je  rok izvedbe iz prvega odstavka skrajni rok izpolnitve pogodbenih obveznosti.

8  Da zagotavlja, da bo oprema opremljena s CE oznako (»Conformite Europe ene«) in da bo  ustrezala vsem standardom in atestom, ki so obvezni za to vrsto blaga v EU.

9 Da zagotavlja, da bo  dobavljena oprema ustrezala vsem tehničnim opisom, količini, značilnostim in kakovosti iz razpisne dokumentacije

10 Da zagotavlja   ustrezno orodje, naprave in osebje, ki so potrebni za izvedbo vgradnje oz. montaže, zagona ter preizkusa doseganja pogodbenih tehnično-tehnoloških parametrov in delovanja predmeta javnega naročila.

11 Da bo poleg spremne dokumentacije, ki se nanaša na opremo, predal tudi vso potrebno dodatno pripadajočo opremo in naprave, ki so potrebne za nemoteno obratovanje sistema, ki je predmet ponudbe.

12  Da  zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo) s strani naročnika za pravilno ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Trajanje edukacije najmanj pet  delovnih  dni. Če bo za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je ponudnik dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke. Izobraževanje mora potekati v slovenskem jeziku.

13  Naročnik lahko zahteva od ponudnika, da v fazi pregleda (pred odločitvijo o oddaji javnega naročila) v roku najkasneje 10 dni po predhodnem pisnem povabilu, dostavi brezplačno v test opremo (1 kom)  za potrebe  potrditve ustreznosti nudenega  v OBR-3/1 s tehničnimi zahtevami naročnika v OBR-6. Predviden čas testa do 1 meseca od edukacije uporabnika.

Opomba. V kolikor zahteva oprema za svoje delovanje originalni potrošni material. Originalni potrošni material je material, ki ga proizvajalec opreme navaja kot edino ustreznega za varno delovanje opreme in pravilnost rezultatov dela.

Izjave, ki jih naročnik zahteva od posameznega ponudnika in niso v obliki obrazca del razpisne dokumentacije, je ponudnik dolžan sam sestaviti, podpisati in žigosati ter jih priložiti razpisni dokumentaciji.

Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila.

- JEZIK PONUDBE

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku, razen če ni v razpisni dokumentaciji drugače določeno. Prospekti za ponujeno opremo so lahko predloženi v tujem jeziku, kar velja tudi za tiste listine, katerih originali so v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in

ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen  v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, lahko to zahteva in ponudniku določi ustrezen rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v slovenskem jeziku.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik predloži ob podpisu pogodbe menično izjavo in lastno podpisano menico  s pooblastilom za njeno izpolnitev kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % od pogodbene vrednosti z DDV.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno 30 dni  po veljavnosti te pogodbe.

8. Varstvo podatkov

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov v skladu z 35. členom ZJN-3.

9. MERILA ZA IZBIRO PONUDBE

Merilo, ki ga bo naročnik upošteval pri ocenjevanju pravilnih ponudb je EKONOMSKO NAJUGODNEJŠA PONUDBA

Izbran bo ponudnik, ki bo prejel najvišje število točk po merilu za izbor. Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo skladno z merilom za izbor. Ponudnik mora ponuditi blago, ki ustreza minimalnim tehničnim zahtevam določenim v poglavju Tehnične zahteve. V kolikor bo ponudnik ponudil opremo, ki presega minimalne tehnične zahteve bo v elementih, ki so merilo za izbor prejel dodatne točke.

Izmed dopustnih ponudbo bo naročnik najugodnejšega ponudnika izbral na podlagi merila ekonomsko in tehnično najugodnejše ponudbe.

Merilo ekonomsko in tehnično najugodnejše ponudbe je sestavljeno iz merila cena ter meril kakovosti, ki so natančneje opredeljena v nadaljevanju.

- Merilo A – ponudbena cena v EUR z DDV

Končna ponudbena cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške (zavarovanje, dostave..), davke  in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo in montažo opreme, opravljanje storitev v obdobju vzdrževanja, stroške dela, kot so stroški osebja, ki dostavijo in skrbijo za brezhibno delovanje dobavljene opreme, vsi potni stroški (tudi serviserjev, ne glede na sedež pooblaščenega serviserja) v času vzdrževanja, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz popisa dela in materiala ter pogodbe in vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov meritev, preiskav in atestov, stroškov povezanih z montažo in zagonom aparature, zavarovanj, varnosti pri delu in drugih stroškov vse do primopredaje.

Ponudnik mora v obdobju garancije in času vzdrževanja  zagotavljati nemoteno delovanje opreme.  Vsi stroški garancije in vzdrževanja (navedeno primeroma, a ne izključno: stroški dela, prevoza, materiala, kot so rezervni in potrošni deli) so vključeni v ponudbeno ceno in izbrani ponudnik iz tega naslova  ni upravičen do plačila dodatnih stroškov.

Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne, rezen strošek vzdrževanja, ki se lahko valorizira po poteku enega leta skladno s pogodbenimi pravili.

Ponudbi z najnižjo skupno ceno (z DDV) bo dodeljenih 70 točk. Ostalim ponudbam bo dodeljeno število točk, izračunano po formuli: 70*(najnižja ponudbena cena /ocenjevana ponudba).

- Merilo B – tehnične prednosti, najvišje skupno število točk prejeto po merilu 25

| Zaporedna številka zahteve | Tehnične prednosti | Število točk |
| --- | --- | --- |
| 2.7. | Elektronski svetlobni kabel- združuje tradicionalni vir svetlobe in svetlobni kabel v eno integrirano zasnovo -5 točk | 5 |
| 6.7. | Glava kamere v celoti primerna za avtoklav ali plazma sterilizacijo 20 točk | 20 |
| 6.8. | Glava kamere je kompatibilna z vsemi EYECUP artroskopi – optikami 5 točk | 5 |

točke vrednost X = C min / C x število točk za celotno vrednost  +točke za tehnična prednost merilo

točke vrednost X = število točk pri merilu celotna vrednost za ponudbo X 
C min = najnižja celotna vrednost v EUR z DDV
C x = vrednost ponudbe, ki se ocenjuje v EUR z DDV

Izbran bo ponudnik, ki bo prejel najvišje število točk po merilu za izbor. Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo skladno z merilom za izbor.. Ponudnik mora ponuditi blago, ki ustreza minimalnim tehničnim zahtevam določenim v poglavju Tehnične zahteve. V kolikor bo ponudnik ponudil opremo, ki presega minimalne tehnične zahteve bo v elementih, ki so merilo za izbor prejel dodatne točke.

Izmed dopustnih ponudbo bo naročnik najugodnejšega ponudnika izbral na podlagi merila ekonomsko in tehnično najugodnejše ponudbe

10. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudbe morajo veljati šest mesecev po objavi obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil.

11. PRAVNO VARSTVO PONUDNIKOV (ZPVPJN)

Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za predrevizijski postopek navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v desetih delovnih dneh od dneva:

- objave obvestila o javnem naročilu ali

- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali

- prejema povabila k oddaji ponudb.

Način odmere takse določa 71. člen ZPVPJN. Višina takse  zahtevka za revizijo na razpisno dokumentacijo (povabilo k oddaji ponudbe oziroma vsebino objave) znaša 4.000,00 EUR

Zahtevek se vloži na informacijski portal Državne revizijske komisije – portal eRevizija.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, SWIFT KODA: BSLJSI2X. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu kot referenco vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0). Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

|  | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje Direktor : Dr. Dragan Kovačić, dr. med. |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

OBR-3

OBRAZEC PREDRAČUN

Ponudnik:__________________________________________________________

v postopki oddaje javnega naročila »DOBAVA ARTROSKOPSKEGA STOLPA Z VZDRŽEVANJEM  TER DOBAVO POTROŠNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE 7 LET«

oddajam sledečo ponudbo

| SKUPAJ KONČNA VREDNOST V EUR Z DDV |  |
| --- | --- |

*V ponudbeni ceni so zajeti tudi stroški dobave aparata, stroški potrošnega materiala za obdobje 7 let   ter vsi stroški povezani z all inclusive vzdrževanjem za obdobje 7 let. V ceni so zajeti vsi stroški, vključno s prevozom  in drugimi odvisnimi stroški - FCO sedež naročnika.

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

Ta obrazec se naloži v zavihek »Ponudbeni predračun«

OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                                                                                                      OBR-3/1

Ponudnik:__________________________________________________________

JAVNO NAROČILO:  »DOBAVA ARTROSKOPSKEGA STOLPA Z VZDRŽEVANJEM  TER DOBAVA POTROŠNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE 7 LET«

Ponudnik vpiše zahtevane podatke v prazna polja.

| Postavka | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) |  | Enota mere (3) | Količina enote mere (4) | Vrednost v EUR brez DDV (5) za enoto mere | Vrednost v EUR brez DDV skupaj (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ARTROSKOPSKI |  |  |  | kos | 1 |  |  |
| 2.Potrošni material za obdobje 7 let (vpisati vrednost iz predračuna potrošni material, excelova preglednica) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Kompletno vzdrževanje opreme za obdobje 6 let po poteku garancije 12 mesecev |  |  |  | leto | 6 |  |  |
| - Cena delovne ure (60 minut) |  |  |  | ura | 20 |  |  |
| Skupaj končna vrednost v EUR BREZ Z DDV |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrednost DDV od skupne končne vrednosti |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ KONČNA VREDNOST V EUR Z DDV (1+2+3) |  |  |  |  |  |  |  |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

Obrazec se naloži v zavihek »Druge priloge«

OBRAZEC PREDRAČUNA ,Kompletno vzdrževanje opreme za obdobje 7 let, vrednosti po posameznem letu

OBR-3/2

Ponudnik:

_______________________________

| Leto vzdrževanja | Cena na enoto v EUR brez DDV | Vrednost v EUR brez DDV za kom | Znesek DDV v EUR | Vrednost v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika

Ta dokument naložite izpolnjen v zavihek »Druge priloge«, skupaj s popisom v excel

OBR-4

VZOREC     POGODBE

Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje

(v nadaljevanju: naročnik), ki jo zastopa

Direktor  Dr. Dragan Kovačić, dr. med.

ID številka za DDV:SI 42119022

in

________________

________________

________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

ID številka za DDV: ___________

sklepata

POGODBO

za predmet

»DOBAVA ARTROSKOPSKEGA STOLPA Z VZDRŽEVANJEM  TER DOBAVA POTROŠNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE 7 LET«

Vrednost v EUR: _______________ (DDV je vključen)

1. PREDMET POGODBE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA

1.1. Predmet pogodbe je obveznost izvajalca, da bo za dogovorjeno kupnino, ki mu jo bo

izplačal naročnik prodal, izročil v razpolaganje in last ter v uporabo opremo, vključno z montažo, vzdrževanjem ter dobavo potrošnega materiala za obdobje 7 let kot sledi:

| OPIS | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) | Količina (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| ARTROSKOPSKI STOLP |  |  | 1 kom |

Oprema je  nova, nerabljena in tekoče leto proizvodnje.

Obveznosti izvajalca v zvezi z dobavo opreme:

Pri zgoraj navedeni  opremi je sestavni del tudi vsa strojna, programska in druga oprema kot tudi vse drugo, kar izhaja iz izvajalčeve ponudbe št. _____________z dne ___________ (ponudba je sestavni del te pogodbe).

1.2. Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca za ustrezen transport opreme in odvoz transportne in ostale embalaže ter da na svoje stroške zaščiti in zavaruje pogodbena dela, blago in storitve pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi oz. poškodbami in da odgovarja za varno delo in škodljive vplive do zapisniške primopredaje, za splošno varnost pa do poteka garancijskih rokov.

1.3. Predmet te pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da ob vsakokratni primopredaji opreme predloži:

- Navodila za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja v slovenskem jeziku

- Originalna navodila za uporabo v angleškem jeziku ("User book")

Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku ( tehnične risbe, sheme ipd), seznam vitalnih rezervnih delov, artikel št. rezervnih delov, cena rezervnih delov v EUR brez DDV. Dokumentacija mora biti v pisni in računalniški obliki. »DOBAVA ARTROSKOPSKEGA STOLPA Z VZDRŽEVANJEM  TER DOBAVA POTROŠNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE 7 LET«

- Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi

- Certifikate oz. izjave o skladnosti s predpisanimi tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo.

- Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva primopredaje opreme v trajanju najmanj  12 mesecev, (ponudnik lahko ponudi tudi daljši garancijski rok ).

- Zapisnike o funkcionalnem preizkusu in instalacijska poročila vključno s priloženimi konfiguracijami sistemov (naziv naprave in posameznih sklopov s njihovo pripadajočo serijsko številko)

Izvajalec mora poleg dokumentacije zraven opreme predati tudi vso potrebno dodatno pripadajočo opremo in naprave, ki so potrebne za nemoteno obratovanje.

1.4. Predmet te pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvede vgradnjo oz. montažo predmeta pogodbe, priključitev, zagon ter preizkus doseganja pogodbenih tehnično-tehnoloških parametrov in delovanja, vključno z namestitvijo in morebitnimi potrebnimi drobnimi dopolnili (kompatibilnostjo) z obstoječim stanjem, kar se ugotovi z zapisniško primopredajo.

1.5. Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Trajanje edukacije najmanj pet delovnih dni.  Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je ponudnik dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.

1.6. - V skladu z določilom prvega odstavka 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, je prepovedano dodeljevanje ali nadaljnje izvajanje kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb:

a)	ruskim državljanom ali fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji;

b)	pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

c)	fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,

vključno s podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila in je pri njih izpolnjena katera od okoliščin iz točk a), b) ali c).

Dokazilo (o neobstoju razloga za izključitev):

2. Obveznosti izvajalca v zvezi z vzdrževanjem opreme

Vzdrževanje se izvaja po principu »ALL INCLUSIVE« za obdobje 7 let. Obdobje vzdrževanja, ki prične teči od dneva primopredaje dalje, sestavlja enoletno garancijsko obdobje in šedtletno izven-garancijsko obdobje.

2.1. VZDRŽEVANJE V GARANCIJSKI DOBI

Za vso opremo, ki je predmet te pogodbe velja, 12 mesečna garancija za brezhibno tehnično delovanje. Garancijski rok teče od dneva datuma podpisa primopredajnega zapisnika. V kolikor  je oprema v garancijskem roku zamenjana ali bistveno popravljena, začne teči garancijski rok znova.

Izvajalec mora v času garancije, ki znaša 12 mesecev po primopredaji zagotavljati, da bo

- opravil število obiskov preventivnega vzdrževanja, po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme, v usklajenih terminih med  pogodbenima strankama. Vzdrževanje bo izvedeno ob delavnikih (od ponedeljka do petka) med 7.00 in 15.00 uro. Izvajalec mora ob podpisu pogodbe dostaviti naročniku načrt preventivnega vzdrževanja. Iz načrta mora biti razviden predviden potreben čas servisiranja in opis del in postopkov. Terminski in vsebinski načrt preventivnega vzdrževanja je priloga te pogodbe.

- izvajal kurativno vzdrževanje na prizadeven in profesionalen način med načrtovanimi obiski ali na poziv. Izvajalec se obvezuje, da se bo na vsako prijavo napake s strani naročnika, na protokoliran način, kot je navedeno v 7. členu te pogodbe, odzval z intervencijo znotraj odzivnega časa. Izvajalec se bo na servisni poziv odzval v roku 1 ure (odzivni čas) od prejema sporočila o okvari. V tem času se mora vzdrževalec izvajalca javiti odgovorni osebi naročnika in se dogovoriti o vsebini in času odprave okvare ter kdo bo okvaro odpravil. Čas za odpravo okvare je največ 4 delovne dni od poteka odzivnega časa.. Vsa popravila se bodo vršila v delavnikih (od ponedeljka do petka) med 7.00 in 17.00 uro. V kolikor bi dela motila delovni proces naročnika, se bo delo izvajalo v skladu z dogovorom med naročnikom in izvajalcem. V urgentnih primerih bo izvajalec opravil servisno vzdrževanje tudi izven delovnega časa ter med prazniki in vikendi (v času dela prostih dni).. V primeru, da bo aparat v okvari več kot 48 ur, mora izvajalec o tem pisno obvestiti odgovorno osebo naročnika (lahko po elektronski pošti). Vsi nadomestni deli, katerih potreba bi bila ugotovljena do 16.00 ure na delovni dan, bodo isti dan naročeni pri proizvajalcu, ki jih še isti dan po hitri pošti pošlje izvajalcu. Izvajalec se obvezuje, da bo nadomestne dele takoj po prihodu uporabil za odpravo okvare.

- dela po pogodbi izvrševal strokovno in v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca ________. Pri zamenjavi rezervnih/nadomestnih delov, potrošnega in drugega materiala bo uporabljal originalne ali od proizvajalca priporočene rezervne dele in materiale.

Izvajalec je naročniku po vsakem preventivnem in kurativnem vzdrževalnem posegu na opremi dolžan podati poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov/materiala.

- naročniku ob podpisu pogodbe predložiti seznam strokovnega kadra (serviserjev), ki bodo izvajali delo po tej pogodbi. Izvajalec bo ažurno obveščal naročnika o spremembah izvajalcev (kadrov) po tej pogodbi,

- zagotavljati usposobljenost in izpopolnjevanje nominiranih kadrov z ustreznimi certifikati in opravljenim šolanjem pri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             proizvajalcu ter na zahtevo naročnika predložiti o tem ustrezno dokazilo.

Izvajalec se zavezuje:

- bo uporabnika  obveščal  ažurno o spremembah izvajalcev (kadrov) po tej pogodbi,

- da bo dela po pogodbi izvrševal strokovno in v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca opreme. Pri zamenjavi rezervnih/nadomestnih delov, potrošnega in drugega materiala bo uporabljal originalne ali od proizvajalca priporočene rezervne dele in materiale.

- Izvajalec je uporabniku po vsakem vzdrževanju v času garancije (preventivnem ali kurativnem vzdrževalnem posegu) na opremi dolžan podati poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov/materiala, in sicer:

- inventarna številka opreme oziroma aparata

- količina in vrsta vgrajenega materiala oz. rezervnih delov

- dolžino garancijskega obdobja za vgrajene rezervne/nadomestne dele/materiala

- da je aparat brezhiben in varen za uporabo.

V času garancijskega roka mora ponudnik zagotavljati preventivno in izredno vzdrževanje opreme.

Preventivno vzdrževanje pomeni zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca (najmanj 1x letno) vključno s stroški dela in potnimi stroški; npr.: certificiranje, kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme (tudi umerjanje/ kalibriranje in validacija opreme v kolikor je to potrebno), izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda.

Izredno vzdrževanje pomeni servisna popravila/ odprava napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu naročnika z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali, vključno s stroški dela, transportnimi in vsemi ostalimi stroški

Uporabnik  mora tehničnemu osebju izvajalca zagotoviti primeren dostop do opreme, ustrezen delovni prostor, kot tudi vse potrebno za izvedbo kompletnega  vzdrževanja in vseh ostalih aktivnosti, ki se izvajajo po tej pogodbi.

2.2. VZDRŽEVANJE V POGARANCIJSKI DOBI

Pogarancijsko vzdrževanje obsega kompletno vzdrževanje dobavljene opreme  ter  vse druge vgrajene tehnološke opreme in vseh izvedenih del, torej vzdrževanje celotnega pogodbenega obsega iz pogodbe »OBR-4«, vse po principu »ALL INCLUSIVE« za obdobje 6 let. Pri tem je potrebno zagotavljati nadgradnje kot npr. update-i ipd.) (v skladu z zahtevo proizvajalca)

Obdobje vzdrževanja, prične teči po izteku 12 mesečnega garancijskega  obdobje in obsega šest   letno izven-garancijsko »all inclusive« obdobje.

Pogarancijsko vzdrževanje po tej pogodbi v celotnem obdobju vzdrževanja zajema naslednje vrste del, ki so vključene v ceno mesečne vzdrževalnine:

- preventivno, kurativno in programirano vzdrževanje (vključno potrošni material ali drug  material potreben za storitev, kakor tudi stroški dela, potni stroški, stroški bivanja vzdrževalcev, dnevnice, kilometrine, transport, dajatve, davščine in drugi morebitni stroški potrebni za izvedbo vzdrževanja opreme) z namenom ohranjanja stopnje funkcionalnosti sistemov in naprav ob nakupu, oz. pravilnega in brezhibnega delovanja opreme;

- zamenjava vseh okvarjenih in izrabljenih originalnih rezervnih/nadomestnih delov ter ki so se izrabili oz. okvarili pri normalni in pravilni uporabi, velja tako za kurativno vzdrževanje, kot tudi za preventivno vzdrževanje po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan  z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme;

- redne preventivne kontrole, nastavitve, meritve po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme (vključno z delom in materialom po navodilih proizvajalca);

- nastavitve sistema po potrebi;

- pripravljenost ter stroške dela za tehnično podporo v delovniku lekarne ter podporo na daljavo po potrebi.

- letne kalibracije, meritve, nastavitve, overitve, ves potrošni material ter drug potreben material za izvedbo vzdrževanja po navodilih proizvajalca;

- nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne opreme) za ohranitev funkcionalnosti sistema ob zagonu (kot npr. update-i ipd.) (v skladu z zahtevo proizvajalca);

- nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne) za povečanje funkcionalnosti sistema od nakupa (v skladu z zahtevo proizvajalca);

- odpravo nepravilnega delovanja ali okvare sistema, ki niso posledica nepravilne uporabe na strani naročnika;

- daljinski nadzor in servis;

- kontrole, inšpekcije, certificiranje in zagotovitev kakovosti, opremljanje z označbami (nalepkami na opremi) o izvedenem vzdrževanju;

- optimiranje funkcijskih parametrov delovanja;

- zagotovitev pravice k produktivni nadgradnji, ki predstavlja zamenjavo/posodobitev/nadgradnjo obstoječih verzij programske opreme, ki v celoti nadomestijo licencirano verzijo programskih licenc;

- druge stroške, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja aparata.

V ceno vzdrževalnine po tej pogodbi niso vključena sledeča dela in material, ki jih naročnik po ustreznem postopku ločeno naroči in obračuna:

- delo pri odpravi napak, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe, v tem primeru znaša cena delovne ure brez DDV ________ ,

- dodatno naročene spremembe programske opreme, ki niso povezane z vzdrževanjem,

- nadgradnje in zamenjave (programske in strojne opreme) za povečanje funkcionalnosti od nakupa,

- odprava napak, ki so nastale zaradi posegov nepooblaščenih oseb,

- odprava napak nastalih zaradi atmosferskih razelektrenj (strela),

- odprava napak nastalih zaradi višje sile (poplave, potres, požar, ipd.),

- izvedba fizičnih prestavitev opreme.

Izvajalec bo v skladu z določili te pogodbe izvajal vzdrževanje, ki obsega preventivno in kurativno vzdrževanje:

Izvajalec bo opravil število obiskov preventivnega vzdrževanja, po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme, v usklajenih terminih med  pogodbenima strankama. Vzdrževanje bo izvedeno ob delavnikih (od ponedeljka do petka) med 7.00 in 15.00 uro. Izvajalec mora ob podpisu pogodbe dostaviti naročniku načrt preventivnega vzdrževanja. Iz načrta mora biti razviden predviden potreben čas servisiranja in opis del in postopkov. Terminski in vsebinski načrt preventivnega vzdrževanja je priloga te pogodbe.

Izvajalec bo izvajal kurativno vzdrževanje na prizadeven in profesionalen način med načrtovanimi obiski ali na poziv. Izvajalec se obvezuje, da se bo na vsako prijavo napake s strani naročnika, na protokoliran način, kot je navedeno v pogodbi, odzval z intervencijo znotraj odzivnega časa. Izvajalec se bo na servisni poziv odzval v roku 1 ure (odzivni čas) od prejema sporočila o okvari. V tem času se mora vzdrževalec izvajalca javiti odgovorni osebi naročnika in se dogovoriti o vsebini in času odprave okvare ter kdo bo okvaro odpravil. Čas za odpravo okvare je največ 4 delovne dni od poteka odzivnega časa.. Vsa popravila se bodo vršila v delavnikih (od ponedeljka do petka) med 7.00 in 17.00 uro. V kolikor bi dela motila delovni proces naročnika, se bo delo izvajalo v skladu z dogovorom med naročnikom in izvajalcem. V urgentnih primerih bo izvajalec opravil servisno vzdrževanje tudi izven delovnega časa ter med prazniki in vikendi (v času dela prostih dni).. V primeru, da bo aparat v okvari več kot 48 ur, mora izvajalec o tem pisno obvestiti odgovorno osebo naročnika (lahko po elektronski pošti). Vsi nadomestni deli, katerih potreba bi bila ugotovljena do 16.00 ure na delovni dan, bodo isti dan naročeni pri proizvajalcu, ki jih še isti dan po hitri pošti pošlje izvajalcu. Izvajalec se obvezuje, da bo nadomestne dele takoj po prihodu uporabil za odpravo okvare.

Izvajalec bo ob koncu vsakoletnih obdobij predložil naročniku poročilo o stanju opreme. Izvajalec bo ob koncu pogodbenega obdobja predal naročniku poročilo o stanju opreme z oceno smiselnosti nadaljnjega vzdrževanja.

Izvajalec se obvezuje, da bo dela po pogodbi izvrševal strokovno in v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca ________. Pri zamenjavi rezervnih/nadomestnih delov, potrošnega in drugega materiala bo uporabljal originalne ali od proizvajalca priporočene rezervne dele in materiale.

Izvajalec je naročniku po vsakem preventivnem in kurativnem vzdrževalnem posegu na opremi dolžan podati poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov/materiala, in sicer:

  - število opravljenih ur (redne, izredne)

  - inventarna številka opreme oziroma aparata

  - količina in vrsta vgrajenega materiala oz. rezervnih delov

  - cena vgrajenega materiala oz. rezervnih delov

  - dolžino garancijskega obdobja za vgrajene rezervne/nadomestne dele/materiala

  - da je aparat brezhiben in varen za uporabo.

Izvajalec se zavezuje:

- naročniku ob podpisu pogodbe predložiti seznam strokovnega kadra (serviserjev), ki bodo izvajali delo po tej pogodbi. Izvajalec bo ažurno obveščal naročnika o spremembah izvajalcev (kadrov) po tej pogodbi,

- zagotavljati usposobljenost in izpopolnjevanje nominiranih kadrov z ustreznimi certifikati in opravljenim šolanjem pri proizvajalcu ter na zahtevo naročnika predložiti o tem ustrezno dokazilo.

Izvajalec jamči za kvaliteto opravljenih storitev in vgrajenega materiala za dobo šest mesecev po izvršeni storitvi. Za zamenjane rezervne dele začne teči garancijski rok od dneva zamenjave.

Naročnik bo vsako opaženo nepravilnost v delovanju aparata takoj telefonsko sporočil izvajalcu, in sicer:

- na telefonsko številko			________________________________________

Pri prijavi okvare je potrebno navesti:

- ime  in priimek odgovorne osebe

- opis okvare

Telefonski poziv odgovorne osebe naročnika velja kot naročilo za kurativno vzdrževanje.

Odgovorna oseba naročnika mora po vsaki odpravljeni okvari in opravljenem preventivnem posegu izvajalca na aparatu potrditi opravljeno delo izvajalca na delovnem nalogu izvajalca.

Naročnik se obvezuje:

- da bo delavcem izvajalca omogočil nemoten pristop do aparata (na lokaciji ali na daljavo), ki je predmet te pogodbe;

- da ne bo dovolil nepoklicanim osebam pristopa in posegov v aparat in da bo v prostorih, kjer je aparat instaliran, poskrbel za vse potrebne pogoje za normalno obratovanje aparata.

Odgovorne osebe naročnika so (ime, priimek, telefonska številka, elektronska pošta, področje odgovornosti):

________________ GSM , email:    področja odgovornosti:

- sodelovanje pri pripravi terminov za preventivno vzdrževanje

- nadzor nad izvedenimi vzdrževalnimi deli na aparatu

- sodelovanje s serviserji oziroma izvajalcem

_________________________________ GSM _________, email: _________________, področja odgovornosti:

- sodelovanje pri organizaciji preventivnega vzdrževanja aparata

- prijava okvar in napak pri delovanju aparata

- organizacija delovnega procesa  aparata diagnostike v času vzdrževanja aparata

- nadzor nad izvedenimi vzdrževalnimi deli na  aparatu

3. POGODBENA VREDNOST - KUPNINA, PLAČILNI POGOJI, OBRAČUN

3.1. Vrednost opreme znaša  ___________ EUR,( z besedami: ________________/100 EUR) brez DDV. Navedena vrednost - kupnina vsebuje vse elemente cene, takse, carino idr. (brez DDV) in je ni možno povečati na nobeni osnovi. Pogodbena vrednost z DDV  e ____________________________, ( z besedami: _________________________________/100 EUR).

3.2. Kupnino za dobavljeno opremo bo  naročnik plačal v roku 30 dni po primopredaji na transakcijski račun izvajalca navedenem na računu oz. skladno z veljavno zakonodajo.

3.3. Vrednost vzdrževalnine znaša po posameznih letnih obdobjih :

- prvo leto____/-velja garancija_EUR brez DDV

- drugo leto______________EUR brez DDV, kar je mesečno _________EUR brez DDV,

- tretje leto______________ EUR brez DDV, kar je mesečno _________EUR brez DDV,

- četrto leto_____________ EUR brez DDV,kar je mesečno _________EUR brez DDV,

- peto leto  _____________ EUR brez DDV,kar je  mesečno _________EUR brez DDV

- šesto leto   ____________ EUR brez DDV, kar je  mesečno _________EUR brez DDV

- sedmo leto_____________EUR brez DDV, kar je  mesečno _________EUR brez DDV

Izvajalec bo izstavljal mesečne račune za vzdrževalnino vsakega 30. v mesecu za tekoči mesec na ime naročnika. Naročnik bo račun poravnal v roku, ki ga določa veljavna zakonodaja.. Plačilo izvede naročnik z nakazilom dolgovanega zneska na TRR izvajalca ____________________.ki ga ima pri banki________________________.

3.4.V primeru zamude plačil se naročniku zaračunajo zamudne obresti od dneva zapadlosti obveznosti do dneva priliva sredstev na TRR izvajalca, po zakonito predpisani obrestni meri.

3.5. Znesek vzdrževanja je fiksen za obdobje enega leta u. Sprememba vrednosti  je možna v skladu s 1. in 2. točko 6. člena Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), oz. po predpisu, ki ta pravilnik nadomešča. Stranki sporazuma kot podlago za valorizacijo uporabita indeks cen življenjskih potrebščin.. Valorizacija denarnih obveznosti, ki temelji na povišanju indeksa cen življenjskih potrebščin se lahko prvič izvede  po preteku enega leta od sklenitve okvirnega sporazuma in ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti.

Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa. Stranki sta soglasni, da se valorizacija lahki izvede tako v primeru višanja, kakor tudi nižanja indeksa življenjskih potrebščin.

Uskladitev cen bosta stranki sporazuma uredili z aneksom k tej pogodbi

3.6. V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja sporazuma, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

3.7. Dobava potrošnega materiala ki je priloga pogodbe so fiksne za obdobje enega leta od podpisa zadnje pogodbene  stranke in se kasneje lahko soglasno prememba cene je možna v skladu s 1. in 2. točko 6. člena Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), oz. po predpisu, ki ta pravilnik nadomešča. Stranki sporazuma kot podlago za valorizacijo uporabita indeks cen življenjskih potrebščin. Valorizacija denarnih obveznosti, ki temelji na povišanju indeksa cen življenjskih potrebščin se lahko prvič izvede  po preteku enega leta od sklenitve okvirnega sporazuma in ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti.

Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa

3.8. V ceni posameznega blaga so zajeti vsi stroški (carinski, špediterski, prevozni in drugi morebitni stroški), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost ter stroški montaže, dobave in vsi stroški, povezani z učinkovito in kakovostno uporabo potrošnega materiala. Cene veljajo ddp skladišče naročnika.

3.9.V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja sporazuma, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

3.10. V kolikor bo naročnik potreboval tudi blago, ki ni predmet popisa bo ponudnika pozval k oddaji ponudbe za tovrstni potrošni material. Naročnik ima pravico kadarkoli preveriti konkurenčnost cen blaga in v primeru ugotovljenih razlik, pozvati dobavitelja k pogajanjem glede oblikovanja konkurenčnih cen. V kolikor dobavitelj ne pristopi k pogajanjem  ali brez utemeljenega razloga ne ponudi ugodnejše cene oziroma konkurenčne cene lahko naročnik odstopi od dane pogodbe brez odpovednega roka ali kupi blago na trgu (kritni kup)

4. ČAS IN NAČIN IZROČITVE

4.1. Izročitev pogodbenih stvari se opravi v ustreznih prostorih naročnika. To je mogoče opraviti na podlagi uspešno opravljenega kvalitativnega in kvantitativnega pregleda, odprave morebitnih pomanjkljivosti ter z izročitvijo vse pogodbeno opredeljene oziroma potrebne dokumentacije.

4.2. Naročnik bo ob dobavi in montaži blaga- izvede  prevzem opreme in o tem sestavil primopredajni zapisnik;

- naročnik ter izvajalec zapisniško potrdita uspešno primopredajo s podpisom primopredajnega zapisnika,

5.Naročanje in dobava potrošnega materiala

5.1. Naročnik bo blago, ki ga bo potreboval naročal na podlagi pisno izstavljenih  naročilnic po pošti, telefaksu ali elektronski pošti. Naročnik bo v  naročilnici opredelil vrste in količine blaga.

5.2. Izvajalec se zavezuje, da bo blago dobavil v roku do  2 delovna dneva po  naročila blaga oziroma v nujnih primerih manj, po predhodnem dogovoru z naročnikom. Izvajalec je dolžan pri vsakem posameznem pisnem naročilu   dobaviti celotno količino naročenega   blaga.

5.3. Izvajalec  zagotavlja dostavo blaga ddp Splošna bolnišnica Celje, skladišče naročnika, razloženo v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga.

5.4. Ponudnik  se zavezuje, da bo v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, plačal naročniku vse stroške, ki bi nastali zaradi nepravočasne dobave blaga (naročnik lahko blago naroči pri drugem ponudniku, razliko v ceni pa zaračuna izbranemu).

5.5. Naročnik se obvezuje naročeno blago v celoti prevzeti na podlagi dobavnic. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku. Izvajalec  se obvezuje zagotavljati načelo sledljivosti blaga, pri čemer se bo ob dobavah blaga skliceval na naročilnico blaga naročnika in zagotavljal ujemanje podatkov: naziv blaga, enota mere in kataloška številka proizvajalca, v ponudbeni dokumentaciji, na dobavnici, računu in embalaži.

5.6. Količinski prevzem blaga se opravi takoj ob prevzemu blaga. Količinska odstopanja, ki jih ni bilo moč ugotoviti ob prevzemu, mora naročnik  reklamirati pisno najkasneje v 8 dneh od prevzema.

5.7. Dobavljeno blago mora ustrezati dogovorjeni kvaliteti za vsak artikel posebej.

Kakovostna odstopanja lahko naročnik reklamira pisno najkasneje v 30 dneh od prevzema. Izvajalec mora rešiti reklamacijo najkasneje v roku 5 delovnih  dneh po prejemu le te.

6. ROK ZA IZVEDBO, POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA, UTRDITEV

6.1. Pogodbene obveznosti vezane na dobavo in montažo opreme so, da bo izvajalec najkasneje v roku 60 dni od podpisa pogodbe

- dobavil predmet pogodbe;

- predložitve spremne dokumentacije iz točke 1.3. te pogodbe

- izvedel edukacija uporabnika (normalni uporabniški nivo

6.2. V primeru zamude dobave opreme oziroma neizvršitve obveznosti iz druga ali tretje alineje prejšnjega odstavka, bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen in sicer za vsak koledarski dan zamude v višini 1‰, vendar skupno največ v višini 5% od celotne pogodbene vrednosti  EUR z DDV (vključen strošek vzdrževanja)Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene vrednosti.

6.3. Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

4.4. V kolikor bo izvajalec zamujal z dobavo potrošnega materiala ima naročnik pravico zaračunati pogodbeno kazen v višini 1%, vrednosti naročene dobave potrošnega materiala. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene vrednosti- dobavljenega materiala in opreme.

6.4. Izvajalec predloži ob podpisu pogodbe menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % od pogodbene vrednosti z DDV, kar predstavlja______________________________( z besedo; ________________________/100) z veljavnostjo menice še 30 dni po poteku veljavnosti pogodbe.

Zavarovanje lahko naročnik unovči:

-	v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalčevi krivdi,

-	v primeru nekvalitetne izvedbe del

- 	v primeru nepravočasnega in neustrezne vzdrževanje in dobave potrošnega materiala

-	v primeru, da ne izvaja obveznosti po tej pogodbi,

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno 30 dni  po veljavnosti te pogodbe.

7. SODELOVANJE,  VIŠJA SILA, SPREMEMBE, POOBLAŠČENE OSEBE

7.1. Izvajalec bo morebitne ovire za izvedbo pogodbe nemudoma sporočil naročniku in predlagal, kako bi jih bilo smiselno razrešiti v okviru pogodbenih določil. Naročnik se bo na opozorila nemudoma odzval in potrdil ali zavrnil predlagano rešitev.

7.2. V primeru višje sile, ki bi ovirala izvajanje pogodbenih določil, bosta pogodbeni stranki preučili in opredelili nove rešitve.

7.3. Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v enaki t.j. pisni obliki in ob soglasju obeh strank.

7.4. Skrbniki te pogodbe za naročnika:

- za dobavo opreme Vanja Herman, Stanislava Pahole Hočevar

- za vzdrževanje opreme Boštjan Gajšek

7.5. Skrbniki te pogodbe za izvajalca: __________________.

8.  REŠEVANJE SPOROV, DOKUMENTACIJA

8.1. Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. V kolikor se o nastalem sporu ne moreta dogovoriti, je za reševanje sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Celju.

8.2. Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in obligacijskega zakonika ter drugih predpisov upošteva kot sestavni del te pogodbe še:

- razpisna dokumentacija,

- ponudba izvajalca št. _______________

- druga dokumentacija  v zvezi s pogodbo.

9. VELJAVNOST POGODBE

9.1. Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in prične veljati s prejemom zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba velja 7 let po podpisu pogodbe.

9.2. Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

10.  PROTIKORUPCIJSKA  KLAVZULA

V primeru, da je kdo v imenu ali na račun prodajalca predstavnikom kupca obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: 
– pridobitev posla ali 
– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku kupca ali posredniku kupca  drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 
je ta pogodba  nična

11. RAZVEZNI POGOJ

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba  razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Če izvajalec ne opravlja del v skladu s to pogodbo in ponudbeno dokumentacijo ter pri delu ne upošteva veljavne zakonodaje ali navodil naročnika, če dobavlja in montira opremo brez ustreznih z zakonodajo predpisanih listin in dokazil, sme naročnik odstopiti od pogodbe ter zahtevati povrnitev nastale škode. Odstop začne učinkovati z dnem, ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odpovedi.

V Celju, dne ______________			           V_______________  , dne_______________

| Datum : Št. pogodbe: | Datum : Št. pogodbe: |
| --- | --- |
| Dobavitelj: | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje Direktor : Dr. Dragan Kovačić, dr. med. |
| Žig in podpis: | Žig in podpis: |

OBR-5

IZJAVA O ZASTOPSTVU,  SERVISU, VZDRŽEVANJU MEDICINSKE OPREME

Ponudnik:

______________________________

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki v dokumentih, ki jih prilagamo kot izpolnjevanje zahteve te izjave pravilni in popolni.

Pooblaščen servis je:

Naslov _______________________________________________________

Ime in priimek kontaktne osebe____________________________________

Telefonska številka  _____________________________________________

PREVENTIVNI PREGLED OPREME PO NAČRTU PROIZVAJALCA

| »DOBAVA ARTROSKOPSKEGA STOLPA Z VZDRŽEVANJEM TER DOBAVA POTROŠNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE 7 LET« 1 kom |  |
| --- | --- |
| Zaporedno leto uporabe dobavljene medicinske opreme | Število posameznih preventivnih pregledov na posamezno leto po načrtu proizvajalca |
| 1. leto |  |
| 2. leto |  |
| 3. leto |  |
| 4. leto |  |
| 5. leto |  |
| 6.leto |  |
| 7.leto |  |

Obvezne priloge:

- V letu 2025 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo opreme v Sloveniji. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2025 veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

- Izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, z navedbo imen in priimkov serviserjev (pooblaščeni servis mora imeti na razpolago vsaj enega serviserja), ki je usposobljen za vzdrževanje ponujene opreme. Serviserji morajo že v času oddaje ponudbe imeti s pooblaščenim servisom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali civilnopravno pogodbo o delu ali kakšno drugo civilnopravno pogodbo o sodelovanju – v izjavi je potrebno navesti obliko sklenjene pogodbe in čas trajanja te pogodbe. V primeru, da gre za redno zaposlenega serviserja pri pooblaščenem servisu je potrebno priložiti obrazce M-1/M-2 (prijava, odjava iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja), ki dokazuje sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

- Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz tretje točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis; »DOBAVA ARTROSKOPSKEGA STOLPA Z VZDRŽEVANJEM  TER DOBAVA POTROŠNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE 7 LET«

objavljenim na Portalu javnih naročil dne __________, pod številko ________________.

.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-6

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

Ponudnik:

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu,

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca kot npr. User manual/Navodila za uporabo, Servis manual/Navodilo za vzdrževanje ter servis (opomba: lastna izjava proizvajalca ni ustrezen dokument izpolnjevanja tehničnih zahtev),  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila (kot npr. zap.št.1.5. Format shranjenih slik: JPG minimalne resolucije 3840 x 2160).

|  | STROKOVNE IN SPLOŠNE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE | Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4K CENTRALNA KONZOLA VIDEO SISTEMA Z INTEGRIRANIM LED IZVOROM SVETLOBE IN SISTEMOM ZA UPRAVLJANJE S KAMERO IN OBDELAVO SLIKE IN VIDEO ZAPISA |  |  |
| 1.1. | Centralna upravljalna enota - Nadzor vseh funkcij kamere preko direktno povezanega tabličnega računalnika ali druge opcije nadzora. 1 kom |  |  |
| 1.2. | Vgrajen pomnilnik minimalno 120 GB, resolucija shranjenih slik: minimalno 3840 x 2160 slikovnih točk (pixlov) |  |  |
| 1.3. | Posodobitev programske opreme (softwer-a) je mogoč preko USB-ja |  |  |
| 1.5. | Format shranjenih slik: JPG minimalne resolucije 3840 x 2160 |  |  |
| 1.6. | Format shranjenih video posnetkov: minimalno 1080p, MP4 |  |  |
| 1.7. | Format MPEG4 |  |  |
| 1.8. | Tipka za izravnavo belin (white balance), možnost nastavitve tudi s tipko na glavi kamere |  |  |
| 1.9. | Možnost izvoza podatkov: |  |  |
| 1.9.1 | na USB |  |  |
| 1.9.2 | na mrežni direktorij |  |  |
| 1.9.3 | na iOS tablični računalnik (tablet) |  |  |
| 1.9.4 | na PACS prek vgrajenega omrežnega komunikacijskega vmesnika v standardiziranem formatu za digitalno slikanje in medicinsko komunikacijo (med drugim omogoča: potrditev, tiskanje, shranjevanje podatkov, oblikovanje delovne liste, shranjevanje in modaliteto opravljenega postopka, poizvedba/iskanje, izmenjava digitalnih vsebin, strukturirano poročanje in izvoz |  |  |
| 1.10 | Procesor je kompatibilen s 1-chip in/ali , 3-chip in/ali 4-chip glavo kamere |  |  |
| 1.12 | Možnost uporabe vmesnik kabelskega priključka, ki omogoča povezavo kamere in tradicionalnega kabla iz optičnih vlaken na sistem, ne da bi se morali povezati z monitorjem |  |  |
| 2. | LED Izvor svetlobe 6 kom |  |  |
| 2.1. | Jakost svetlobe od minimalno 1400 lumnov |  |  |
| 2.2. | Temperatura svetlobe 5000-9000 K |  |  |
| 2.3. | življenjska doba: 25 000 - 30 000 ur (5-10 let) |  |  |
| 2.4. | avtomatska prilagoditev jakosti svetlobe |  |  |
| 2.5. | vrtljivi sistem (turret enota) za priključitev vsaj treh tipov svetlobnih kablov |  |  |
| 2.6. | Tipala za izvor svetlobe "on/off" na konzoli |  |  |
| 2.7 | Elektronski svetlobni kabel- združuje tradicionalni vir svetlobe in svetlobni kabel v eno integrirano zasnovo -5 točk |  |  |
| 3. | Sistem za obdelavo slike in video zapisa 1 kom |  |  |
| 3.1. | Video Live streaming; zaščiten z geslom (izdelan na osnovi IP naslova, mogoč je pristop preko spletnega brskalnika), omogoča ogled operacije v živo |  |  |
| 3.2. | Gledanje z oddaljenih lokacij s pomočjo Web brskalnika |  |  |
| 3.2.1 | prenos slike »v živo« |  |  |
| 3.2.2 | dvostranska video komunikacija, audio komunikacija v eni smeri |  |  |
| 3.2.3 | pisna sporočila na endoskopski monitor v drugi smeri |  |  |
| 3.3. | Nastavitev postavk specifično za vsakega uporabnika/kirurga |  |  |
| 3.4. | Vgrajen vmesnik za mrežno komunikacijo v standardiziranem formatu za digitalno slikanje in komunikacijo v medicini (min zahtevane funkcije: potrditev, tisk, shranjevanje, prilagodljiv delovni seznam/worklist list, potrditev shranjevanja, modul z izvedbo opisa delovnega postopka, poizvedba / iskanje, izmenjava digitalnih vsebin, strukturirano poročilo in izvoz podatkov |  |  |
| 3.4.1 | shranjevanje podatkov |  |  |
| 3.4.2 | Delovna lista (Worklist) povezana preko ethernet kabla ali brezžične mreže (WiFi) |  |  |
| 3.5. | USB priključki: minimalno 6x |  |  |
| 3.6. | Indikacija na monitorju za »white balance« (izravnavo belin) |  |  |
| 3.9. | Prednastavljen program za video tiskalnik |  |  |
| 4. | PC Tablični računalnik 1 kom |  |  |
| 4.1. | kontrola in upravljanje Video Centra |  |  |
| 4.2. | urejanje podatkov ustanove/OP dvorane, vrste operacije, operaterja |  |  |
| 4.3. | seznam operacij, začetek in mesto, status med postopkom |  |  |
| 4.4. | daljinski nadzor (remote) vseh funkcij med operacijo |  |  |
| 5. | 4K Medicinski monitor 1 kom |  |  |
| 5.1. | Minimalno 31,5" |  |  |
| 5.2. | LCD ločljivost 4K (3840 x 2160p) |  |  |
| 5.2.1 | razmerje mer 16:9 ali 17:9 |  |  |
| 5.3. | Video izhodi: 1 x 3G-SDI, 1 x DVI, 1 x DP 1.2 - |  |  |
| 5.3.1 | Video vhodi: |  |  |
| 5.3.2 | min 1x DP 1.2 |  |  |
| 5.3.3 | min 1x DVI-HD |  |  |
| 5.3.4 | min 1x 3G-SDI-HD, 1 x HDMI |  |  |
| 5.4. | Medicinski po standardu CE (MDD 93/42/EEC, 2007/47/EC) |  |  |
| 5.5. | BNC HD SDI kabel 3m |  |  |
| 5.6. | Display Port kabel 3m |  |  |
| 5.7. | Zaščitna prevleka za monitor 1 kom |  |  |
| 6. | 4K Glava kamere 6 kom |  |  |
| 6.1. | Glava kamere, resolucija 4K, |  |  |
| 6.2. | Ločljivost slike: 4K UHD |  |  |
| 6.3. | Progresivno skeniranje |  |  |
| 6.3.1 | 10 bitna tehnologija za prikaz 1 milijarde barv |  |  |
| 6.4. | Digitalni zoom: min 1.5 kratni |  |  |
| 6.5. | Tipki na kameri za možnost snemanja in slikanja – možnost nastavljanja beline ( white balance) na glavi kamere in zaslonu |  |  |
| 6.6. | Tipki na glavi kamere za nastavljanje povečave in svetlobe |  |  |
| 6.7 | Glava kamere v celoti primerna za avtoklav ali plazma sterilizacijo 20 točk |  |  |
| 6.8. | Glava kamere je kompatibilna z vsemi EYECUP artroskopi – optikami 5 točk |  |  |
| 6.9 | Možnost barvne osvetlitve za identifikacijo povezave glave kamere in svetlobnega kabla |  |  |
| 7. | Medicinski voziček s premično roko za monitor za tablični računalnik – slednje zaželeno (komplet sestoji iz vozička, polic in predala), 1 kom |  |  |
| 7.1. | zaščita proti el. udaru |  |  |
| 7.2. | antistatična kolesa |  |  |
| 7.3. | minimalno 5 odlagalnih polic, nosilnost posamične police 50kg |  |  |
| 7.4. | ena polica z izvlačenjem z ročko |  |  |
| 7.5. | vgrajen predal |  |  |
| 7.6. | možnost pritrditve monitorja in tabličnega računalnika na premično roko |  |  |
| 7.7. | držalo za kamero, držalo za vreče s tekočino |  |  |
| 7.8. | Izolacijski transformator |  |  |
| 7.9. | Priključek za minimalno 6 različnih električnih naprav |  |  |
| 7.12. | ozemljitev vozička preko samostojnega kabla za ozemljitev |  |  |
| 7.13. | Kabel za priključitev na električno mrežo |  |  |
| 7.14. | Displayport kabel, |  |  |
| 8. | artroskopska črpalka 1 kom |  |  |
| 8.1. | Upravljanje preko barvnega ekrana, občutljivega na dotik (touch screen) |  |  |
| 8.2. | minimalno 4 prednastavitve z ikonami za sklepe: |  |  |
| 8.2.1 | koleno |  |  |
| 8.2.2 | rama |  |  |
| 8.2.3 | mali sklepi |  |  |
| 8.2.4 | kolk |  |  |
| 8.3. | Prikaz tlaka in pretoka |  |  |
| 8.4. | Namestitev in shranjevanje vseh nastavitev za določenega uporabnika/operaterja (tlak, pretok, odvod preko shaver-ja) |  |  |
| 8.5. | Razpon tlaka 10-12o mm Hg |  |  |
| 8.6. | Razpon pretoka: od vsaj 100 do 1500 ml/min |  |  |
| 8.6.1 | samodejno nastavljanje |  |  |
| 8.7. | Možnost samo dovoda tekočine (irrigation) ali obojega: |  |  |
| 8.7.1 | dovoda (irrigation) |  |  |
| 8.7.2 | odvoda (suction) |  |  |
| 8.8. | Možnost upravljanja preko daljinskega ročnega ali nožnega upravljalca |  |  |
| 8.9. | Posebne funkcije na črpalki: |  |  |
| 8.9.1 | BOOST |  |  |
| 8.9.2 | LAVAGE |  |  |
| 8.9.3 | FLUSH |  |  |
| 8.9.4 | RINSE (dodatno povečanje tlaka pri vključitvi shaver-ja, izpiranje, povečano izpiranje) |  |  |
| 9. | Stopalka za upravljanje sistema dvokanalne artroskopske črpalke 1 kom |  |  |
| 10. | Artroskopska naprava za resekcijo mehkih tkiv in kosti (konzola za brivnik/shaver) 1 kom |  |  |
| 10.3. | obratov v minuti minimalno 10000, oscilacija minimalno 3000 obratov v minuti |  |  |
| 10.6. | Zaščita proti električnem udaru v skladu z IEC 60601-1: Class I |  |  |
| 10.7. | 3 različni načini oscilacije- |  |  |
| 10.8. | Pregledni barvni zaslon, izbira nastavitve preko zaslona, |  |  |
| 10.9. | dezinfekcija sprednje površine aparata z brisanjem |  |  |
| 10.10. | Medsebojna povezava shaver pogonske enote in artroskopske črpalke |  |  |
| 10.11. | Možnost upravljanja naprave in pregled parametrov nastavitve preko ekrana na dotik na konzoli, s tipkami na shaver ročniku ali stopalki |  |  |
| 10.12. | možnost uporabe/priklopa minimalno ene stopalke za upravljanje shaver ročnika |  |  |
| 10.13. | avtomatsko prepoznavanje tipa shaver ročnika |  |  |
| 11. | Pogonska enota/ročnik za brivnik za artroskopske posege 1 kom |  |  |
| 11.1. | Za uporabo rezil/frez za enkratno uporabo |  |  |
| 11.2. | Uporaba za posege za male in velike sklepe |  |  |
| 11.3. | Integriran raven kanal za sukcijo, z ventilom za zapiranje in odpiranje |  |  |
| 11.4. | Avtoklavirna |  |  |
| 11.5. | možnost upravljanja s stopalko |  |  |
| 12. | Pogonska enota/ročnik za brivnik za artroskopske posege na malih sklepih 6 kom |  |  |
| 12.1. | Za uporabo rezil/frez za enkratno uporabo |  |  |
| 12.2. | Uporaba za posege za male in velike sklepe |  |  |
| 12.3. | Integriran raven kanal za sukcijo, z ventilom za zapiranje in odpiranje |  |  |
| 12.4. | Avtoklavirna |  |  |
| 12.5. | možnost upravljanja s stopalko |  |  |
| 13. | Stopalka za upravljanje ročnika/pogonske enote za brivnik 1 kom |  |  |
| 13.1. | Funkcije: Forward, Oscillation, Reverse |  |  |
| 14. | Radiofrekvenčni bipolarni elektrokirurški generator 1 kom |  |  |
| 14.1. | Upravljanje s stopalko ali gumbi na sondi / elektrodi ali z gumbi na enoti generatorja |  |  |
| 14.2. | frekvenca delovanja 100kHz |  |  |
| 14.3. | Integriran sistem za nadzor temperature v sklepu |  |  |
| 14.4. | aparat ne zahteva letne kalibracije |  |  |
| 14.5. | menjanje sond/elektrod je možno med op posegom |  |  |
| 14.6. | reguliranje in nastavitev ablacije, koagulacije s tipkami na sondi/elektrodi |  |  |
| - POTROŠNI MATERIAL |  |  |  |

| zap. št. | Opis (1) (dopustno odstopanje +/-10%) |  | Kom/leto |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | REZILO ZA BRIVNIK ZA ODSTRANJEVANJE MEHKIH TKIV IN KOSTI |  |  |
| 1 | Za odstranjevanje meniskusov, ki niso ne mehka tkiva ne kost. Mehkotkivni brivnik v obliki konusa 4,2mm . Notranje rezilo gladko - brez zobcev. (dopustno odstopanje +/-10%) | Sterilno pakiranje, namenjeno za enkratno uporabo | 100 |
| 2 | Za agresivno odstranjevanje mehkih tkiv: brivnik z zobci širine 5,5 mm.(dopustno odstopanje +/-10%) | Sterilno pakiranje, namenjeno za enkratno uporabo | 100 |
| 3 | Za agresivno odstranjevanje mehkih tkiv: brivnik z zobci širine 4.8 mm.(dopustno odstopanje +/-10%) | Sterilno pakiranje, namenjeno za enkratno uporabo | 50 |
|  | Za agresivno odstranjevanje mehkih tkiv: brivnik z zobci širine 4.2 mm.(dopustno odstopanje +/-10%) | Sterilno pakiranje, namenjeno za enkratno uporabo | 50 |
| 4 | Za agresivnejše splošne resekcije mehkih tkiv, brez zobcev, puščati mora gladke robove tkiv. Primerna širina je 4.2 mm. (dopustno odstopanje +/-10%) | Sterilno pakiranje, namenjeno za enkratno uporabo | 100 |
| 5 | Za agresivno odstranjevanje mehkih tkiv: brivnik z zobci širine 2,9 mm.(dopustno odstopanje +/-10%)Krajše dolžine za male sklepe. | Sterilno pakiranje, namenjeno za enkratno uporabo | 20 |
| 6 | Za agresivno odstranjevanje mehkih tkiv: brivnik z zobci širine 2,0 mm.(dopustno odstopanje +/-10%)Krajše dolžine za male sklepe. | Sterilno pakiranje, namenjeno za enkratno uporabo | 20 |
| II | FREZE ZA ODSTRANJEVANJE KOSTI |  |  |
| 11 | Za odstranjevanje kosti naj bo nastavek ovalne oblike, širine 6.0 mm .(dopustno odstopanje +/-10%) | Sterilno pakiranje, namenjeno za enkratno uporabo | 100 |
|  | Za odstranjevanje kosti naj bo nastavek ovalne oblike, širine 5.0 mm .(dopustno odstopanje +/-10%) | Sterilno pakiranje, namenjeno za enkratno uporabo | 100 |
|  | Za odstranjevanje kosti naj bo nastavek ovalne oblike, širine 4.0 mm . (dopustno odstopanje +/-10%) | Sterilno pakiranje, namenjeno za enkratno uporabo | 100 |
|  | Za odstranjevanje kosti naj bo nastavek okrogle oblike, širine 3,5 mm . (dopustno odstopanje +/-10%) Krajše dolžine za male sklepe. | Sterilno pakiranje, namenjeno za enkratno uporabo | 20 |
|  | Za odstranjevanje kosti naj bo nastavek okrogle oblike, širine 2.9 mm . (dopustno odstopanje +/-10%) Krajše dolžine za male sklepe. | Sterilno pakiranje, namenjeno za enkratno uporabo | 20 |
| III. CEV ZA ARTROSKOPSKO ČRPALKO - DNEVNA |  |  |  |
| 16 | Cev črpalke mora ohranjati sterilnost z zasnovo cevi na strani pacienta in konektorja, t.j. sterilno zaščito tudi med posegi. Omogočati mora obstoj v okviru celotnega dne . | Sterilno pakiranje | 150 |
| IV. CEV ZA ARTROSKOPSKO ČRPALKO - PACIENT |  |  |  |
| 17 | Komplet cevi za pacienta mora vsebovati omejevalnik povratnega toka. Cev dolžine vsaj 2.4 m.(dopustno odstopanje +/-10%) | Sterilno pakiranje, namenjeno za enkratno uporabo | 320 |
| V. ABLATOR- BIPOLARNE ELEKTRODE |  |  |  |
| 18 | Bipolarna elektroda z 90° konico(artroskopija rame), naj bo 2v1 na ročni in nožni pogon, tako da lahko preklapljaš z ročnega na nožni. S priključkom za aspirator za hlajenje in zmanjševanje nastajanja mehurčkov. Pri temperaturi 45° se vklopi alarm za zaščito pred poškodbami mehkih tkiv v telesu | Sterilno pakiranje, namenjeno za enkratno uporabo | 100 |
|  | Bipolarna elektroda s 50° konico(artroskopija kolena), naj bo 2v1 na ročni in nožni pogon, tako da lahko preklapljaš z ročnega na nožni. S priključkom za aspirator za hlajenje in zmanjševanje nastajanja mehurčkov. Pri temperaturi 45° se vklopi alarm za zaščito pred poškodbami mehkih tkiv v telesu | Sterilno pakiranje, namenjeno za enkratno uporabo | 100 |
|  | Bipolarna elektroda z 30° konico(artroskopija malih sklepov), naj bo 2v1 na ročni in nožni pogon, tako da lahko preklapljaš z ročnega na nožni. S priključkom za aspirator za hlajenje in zmanjševanje nastajanja mehurčkov. Pri temperaturi 45° se vklopi alarm za zaščito pred poškodbami mehkih tkiv v telesu | Sterilno pakiranje, namenjeno za enkratno uporabo | 5 |
| VI. ARTROSKOPSKI KOMPLETI - DRUGI POTROŠNI MATERIAL |  |  |  |
| 19 | UHD Artroskop 30°, premera 4 mm in dolžine do največ 157 mm |  | 6 |
|  | posebno oblikovan za prenos slike 4K ločljivosti, s safirno lečo na distalni konici leče, v celoti primeren za avtoklav in plazma sterilizacijo |  |  |
| 20 | UHD Artroskop 30°, premera 2.5 mm in dolžine do največ 72 mm,za male sklepe |  | 2 |
| 21 | UHD Artroskop 30°, premera 1,9 mm in dolžine do največ 60mm, za male sklepe |  | 2 |
| 22 | UHD Artroskop 70°, premera 4 mm in dolžine do največ 157mm, |  | 2 |
|  | posebno oblikovan za prenos slike 4K ločljivosti za male sklepe |  |  |
| 23 | Tulec/srajčka za artroskop z 2 varnostnima ventiloma, kompatibilen s 4K artroskopom 30°, premera 4 mm in dolžina mora ustrezati nudenemu artroskopu |  | 6 |
| 24 | Tulec/srajčka za artroskop z 2 varnostnima ventiloma, kompatibilen s 4K artroskopom 30°, premera 2,5 mm in dolžina mora ustrezati nudenemu artroskopu |  | 2 |
| 25 | Tulec/srajčka za artroskop z 2 varnostnima ventiloma, kompatibilen s 4K artroskopom 30°, premera 1,9 mm in dolžina mora ustrezati nudenemu artroskopu |  | 2 |
| 26 | Tulec/srajčka za artroskop z 2 varnostnima ventiloma, kompatibilen s 4K artroskopom 70°, premera 4 mm in dolžina mora ustrezati nudenemu artroskopu |  | 2 |
| 27 | Konusni obturator z držalom, kompatibilen s tulcem za 4K artroskop 30°, premera 4 mm in dolžina mora ustrezati nudenemu artroskopu |  | 6 |
| 28 | Konusni obturator z držalom, kompatibilen s tulcem za 4K artroskop 30°, premera 2.5 mm in dolžina mora ustrezati nudenemu artroskopu |  | 2 |
| 29 | Konusni obturator z držalom, kompatibilen s tulcem za 4K artroskop 30°, premera 1,9 mm in dolžina mora ustrezati nudenemu artroskopu |  | 2 |
| 30 | Elektronski kabel, za večkratno uporabo, kompaktibilen z artroskopi 30° premera 4mm, 30° premera 2,5mm, 30° premera 1,9mm, 70° premera 4mm |  | 12 |
| 31 | Kontejner za sterilizacijo elektronskega kabla, 30° kamere in 4.0 mm optike s pripadajočim tulcem/srajčko in obturatorjem, |  | 6 |
| 32 | Kontejner za sterilizacijo elektronskega kabla, 30° kamere in 2,5 mm optike s pripadajočim tulcem/srajčko in obturatorjem, |  | 2 |
| 33 | Kontejner za sterilizacijo elektronskega kabla, 30° kamere in 1,9 mm optike s pripadajočim tulcem/srajčko in obturatorjem, |  | 2 |
| 34 | Kontejner za sterilizacijo elektronskega kabla, 70° kamere in 4.0 mm optike s pripadajočim tulcem/srajčko in obturatorjem, |  | 2 |

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis; »DOBAVA ARTROSKOPSKEGA STOLPA Z VZDRŽEVANJEM  TER DOBAVA POTROŠNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE 7 LET«

objavljenim na Portalu javnih naročil dne __________, pod številko ________________.

.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-7

##### IZJAVA O LASTNIŠKIH RAZMERJIH

Ponudnik:

______________________________

______________________________

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bo naša ponudba izbrana kot najugodnejša, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 eurov brez DDV skladno z določbo 6. odstavka 14. člena ZintPK ter 13. in 14. odstavkom 71. člena ZJN-3, naročniku posredovali izjavo oziroma podatke o:

- udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis;  »DOBAVA ARTROSKOPSKEGA STOLPA Z VZDRŽEVANJEM  TER DOBAVA POTROŠNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE 7 LET«

objavljenim na Portalu javnih naročil dne __________, pod številko ________________.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-8

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________

Naslov: _____________________________________

Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo _________________________________ (naziv javnega naročila) naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5% deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja:

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Ime in priimek/fizične osebe Podjetje/pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:

| Ime in priimek/fizične osebe Podjetje/pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):

| Podjetje pravne osebe | Sedež pravne osebe |
| --- | --- |

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		                      Podpis odgovorne osebe

Kraj:....................................						.......................................

OBR-9

Izjava o predložitvi menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

V zvezi z javnim naročilom »DOBAVA ARTROSKOPSKEGA STOLPA Z VZDRŽEVANJEM  TER DOBAVA POTROŠNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE 7 LET«

objavljenem na Portalu javnih naročil dne ____________, pod št. objave______________

___________________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

izjavljam, da bomo skupaj s podpisano pogodbo o izvedbi javnega naročila naročniku izročili menično izjavo z bianko menico skladno z vzorcem Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Kraj in datum:                                                                           Žig in podpis ponudnika:

OBR-10

Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec

___________________________________________________________________________

izbranega ponudnika

(firma in sedež družbe oz. samostojnega podjetnika)

V postopku oddaje javnega naročila »»DOBAVA ARTROSKOPSKEGA STOLPA Z VZDRŽEVANJEM  TER DOBAVA POTROŠNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE 7 LET«

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam Splošno bolnišnico Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje (v nadaljevanju: upravičenec) da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po okvirnem sporazumu, številka pogodbe pri naročniku ______________ sklenjenem na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila, da skladno z določili razpisne dokumentacije, ponudbe in okvirnega sporazuma za predmetno javno naročilo v brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek _____ EUR (5 % ponudbene vrednosti z DDV). Izbrani ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini. To pooblastilo preneha veljati 30 dni po poteku veljavnosti pogodbe. Menični znesek se nakaže na račun upravičenca _______________

Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. Ponudnik hkrati pooblaščam upravičenca, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice. Tako dajem nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Menična izjava velja 30 dni po poteku veljavnosti pogodbe

Datum:  							Podpisnik (ime in priimek)

Podpis in žig:

Obvezna priloga: bianco menica

OBR-11

Podatki o ponudniku:

| Firma oz. ime: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Zakoniti zastopnik: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Davčni zavezanec za DDV (DA, NE): |  |
| Matična številka: |  |
| Številka transakcijskega računa in naslov banke: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Elektronski naslov |  |
| Številka telefaksa: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika: __________________

Ta dokument  je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis;  »DOBAVA ARTROSKOPSKEGA STOLPA Z VZDRŽEVANJEM  TER DOBAVA POTROŠNEGA MATERIALA ZA OBDOBJE 7 LET«

»objavljenim na Portalu javnih naročil dne __________, pod številko ________________.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-13

Omejevalni ukrepi zaradi delovanja Rusije

| Gospodarski subjekt: |  |
| --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

Da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

a)	ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

b)	pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

c)	fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,

d)	podizvajalec, dobavitelj ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

| žig | gospodarski subjekt |
| --- | --- |
|  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |

Vpiše se cena za 1 kos ali eno leto, oziroma ceno za delovno uro.

Cena ure se nanaša na dogodke, ki so definirani v točki  2.2. pogodbe OBR-4.