## MR 1,5T SBSG
JN: Nakup MR naprave z vzdrževanjem in pripravo prostorov
Št.: V13-25/B
SPLOŠNE ZAHTEVE
POSKUSNI ZAGON APARATA, TESTIRANJE TER PRIMOPREDAJA
Predmeti razpisne dokumentacije so: - MR tomograf, ki mora omogočati izvajanje diagnostičnih kliničnih preiskav celega telesa - vnos, namestitev in montaža novega MR aparata, RF kletke in hladilnih sistemov za hlajenje aparata in prostora vključno s potrebnimi prilagoditvami instalacijskih priljučkov Osnova MR aparata mora biti superprevodni magnet z gostoto magnetnega polja 1.5 T, ki omogoča vse standardne in napredne klinične preiskave ter znanstveno in raziskovalno delo. Vsa oprema mora imeti ES izjavo o skladnosti, ki jo ponudnik mora predložiti ob prevzemu. Materiali zahtevanih komponent morajo biti primerni za delo v magnetnem polju MR aparata. Ponujeni MR aparat mora izpolnjevati GSPR (General Safety and Performance Requirements) in imeti CE oznako, ki dokazuje, da sistem ustreza EU zahtevam za varno uporabo v medicinskem okolju. Ponudnik mora ob prevzemu predložiti dokument iz katerega je razvidno, da oprema izpolnjuje to zahtevo. Aparat mora biti nov, iz redne proizvodnje in še nikoli uporabljen za klinične ali demonstracijske namene ter najnovejša verzija modela, ki jo ima ponudnik na trgu. Ob prevzemu mora izbrani ponudnik naročniku predati t.i. teste za zagotavljanje kakovosti delovanja MRI aparata in ostale opreme, s katerimi lahko uporabnik preverja pravilnost in kakovost delovanja strojne in programske opreme. Priloženi morajo biti ustrezni fantomi za preverjanje in zagotavljanje kakovosti delovanja (Quality Assurance). Ponudnik mora opraviti zagon in preizkus funkcionalnega delovanja vse nameščene opreme, pri čemer mora oprema dosegati vse zahtevane parametre. Ponudnik mora uporabniku predati vso tehnično in A-testno dokumentacijo. Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenščini mora predati vsaj en mesec pred namestitivijo MR tomografa. Ponudnik mora zagotoviti, da bo vsa oprema dobavljena pod pogoji določenimi v razpisni dokumentaciji in v vzorcu pogodbe.
Po uspešno opravljenem testu tehnične kakovosti aparata, testu delovne postaje, povezav in integracije v PACS okolje ter pregledu prostorov (»tehnični prevzem«), se opravi poskusno obratovanje in izobraževanje osebja za delo z MR aparatom. Prvo aplikacijsko izobraževanje mora biti izvedeno pred končno primopredajo.
V tehničnih zahtevah so zahtevane dejanske fizikalne vrednosti (t.i. efektivnih ali performančnih ali podobnih izpeljanih vrednosti preko drugih parametrov, se ne sme navajati in niso sprejemljive kot odgovor na zahtevane specifikacije), razen če je to pri posamezni tehnični zahtevi navedeno drugače. Vse zahtevane vrednosti morajo biti dosegljive uporabniku pri normalnem delu v kliničnem okolju.
1.0 | SUPERPREVODNI MAGNET JAKOSTI 1,5T
2025-01-01 | Magnet mora biti zgrajen na osnovi superprevodne tehnologije in mora ustvarjati statično magnetno polje z gostoto 1,5 T.
2025-02-01 | Odprtina magneta (gantry) mora biti premera najmanj 70 cm.
2025-03-01 | Zajemanje podatkov (scan range) najmanj 200 cm.
2025-04-01 | Ponudnik naj navede širino, višino in globino instaliranega MR tomografa z nameščenimi pokrovi.
2025-05-01 | Ponudnik naj navede dolžino MR sistema (magnet z gradientnimi tuljavami, nameščenimi pokrovi in z mizo).
2025-06-01 | Ponudnik naj navede dimenzije magneta pri transportu.
2025-07-01 | Ponudnik naj navede bruto skupno težo MR sistema v delujočem stanju, vključno s priporočeno količino helija ter pokrovi.
2025-08-01 | Ponudnik naj navede skupno priporočeno količino helija za normalno delovanje MR tomografa.
2025-09-01 | Maksimalno polje zajema (FOV) minimalno 50 x 50 x 50 cm.
2025-10-01 | Sistem mora omogočati hlajenje brez izgube helija ("Helium Zero Boil Off") z nizko verjetnostjo spontane izgube magnetnega polja.
2025-11-01 | Magnet mora uporabljati tehnologijo aktivnega ščitenja pred zunanjimi motnjami in sipanjem magnetnega polja v prostor.
2025-12-01 | Omogočati mora možnost volumskega homogeniziranja magnetnega polja-volume shim.
1.13 | Sistem za shimming naj vključuje vsaj 3 linearne kanale za osnovni shimming prvega reda.
1.14 | Dolgoročna stabilnost magnetnega polja mora biti <0,1 ppm/h.
1.15 | Zahtevane so vrednosti homogenosti magnetnega polja znotraj sferičnega in eliptičnega volumna:
1.16 | Zagotovljena homogenost magnetnega polja DSV premera 45 cm (zagotovljen Vrms ≤ 2,0 ppm).
1.17 | Zagotovljena homogenost magnetnega polja DSV premera 40 cm (zagotovljen Vrms ≤ 0,75 ppm).
1.18 | Zagotovljena homogenost magnetnega polja DSV premera 30 cm (zagotovljen Vrms ≤ 0,2 ppm).
1.19 | Zagotovljena homogenost magnetnega polja DSV premera 20 cm (zagotovljen Vrms ≤ 0,07 ppm).
1.20 | Zagotovljena homogenost magnetnega polja DSV premera 10 cm (zagotovljen Vrms ≤ 0,02 ppm).
1.21 | Sipanje magnetnega polja mora biti minimalno in ne sme segati izven prostora MR tomografa (limit je < 5 Gauss oz. toliko, kot v trenutku dobave zahtevajo minimalni standardi). Ponudnik mora ob prevzemu MR aparata predložiti potrdilo o izvedenih meritvah o sipanju magnetnega polja izven MR prostora.
1.22 | MR tomograf mora biti opremljen z avtomatskim izračunavanjem SAR vrednosti in omejitvami snemanj oz. opozorili pri preseženih SAR vrednostih. Imeti mora sistem za znižanje SAR vrednosti ob nespremenjeni kakovosti slik.
2.0 | GRADIENTNI TER RF SISTEMI
2025-01-02 | Največja jakost gradientnih tuljav mora biti vsaj 44 mT/m za vsako od treh osi pri 100 % obremenitvi (100 % »duty cycle«).
2025-02-02 | Največja hitrost gradientnih tuljav (»slew rate«) mora v območju do zgoraj navedene največje jakosti znašati vsaj 200 T/m/s za vsako od treh osi.
2025-03-02 | Gradientne tuljave morajo biti aktivno ščitene.
2025-04-02 | RF sistem mora omogočati močno in čim bolj brezšumno oddajanje RF pulza.
2025-05-02 | Največje vidno polje slikanja, ki ga še omogočajo obravnavane gradientne tuljave mora biti najmanj 50 cm x 50 cm x 50 cm.
2025-06-02 | Največje jakosti in hitrosti gradientnega sistema pri uporabi, ko se gradienti vseh treh osi seštevajo.
3.0 | RF TULJAVE IN SORODNO
3.1 | Sistem mora omogočati avtomatsko zaznavanje priključenih tuljav.
3.2 | Sistem mora omogočati samodejno prilagajanje homogenosti magnetnega polja.
3.3 | Tuljave morajo omogočati slikanje s paralelnimi tehnikami - tako v 2D kot 3D. Največji faktor pospeška v tehnikah vzporednega slikanja: ≥ 16.
Ponudba naj vključuje naslednje tuljave:
3.4 | Integrirana tuljava oddajnika-sprejemna v ohišju magneta (celo telo) za preglede celotnega telesa.
Glava in vrat
3.5 | Namenska nefleksibilna sprejemna tuljava za glavo in vrat z minimalno 19 tuljavnimi elementi. Omogočati mora prikazovanje vratnega žilja brez dodatnega repozicioniranja. Omogočati mora možnost nagiba (tilt) ali mehanizem v sami tuljavi ali dodatek k tuljavi. Imeti mora ogledalo za možnost pogleda navzven. Omogočati mora učinkovito izvedbo MR preiskave glave ali vratne hrbtenice tudi pri bolniku z vzdrževano dihalno potjo (npr. intubiran bolnik, bolnik z laringealno masko ipd.), brez da bi to vplivalo na kvaliteto in izvedbo MR preiskave. Med obrazom in tuljavo mora biti dovolj prostora za namestitev tuljave pacientu z vzdrževano dihalno potjo. Tuljava lahko tudi vsebuje snemljivi element, ki omogoča namestitev tuljave bolniku z vzdrževano dihalno potjo.
3.6 | V kolikor tuljava iz prejšnje točke ne omogoča učinkovite izvedbe MR preiskav glave oz. vratne hrbtenice pri bolniku z vzdrževano dihalno potjo, se zahteva dodatna minimalno 15 kanalna tuljava za glavo, ki omogoča učinkovito slikanje omenjene skupine pacientov. Obenem omogoča tuljava uporabo paralelnih tehnik slikanja (tipa SENSE, iPAT, ASSET ali v skladu s specifikacijo proizvajalca).
Hrbtenica/ preostalo nevro področje
3.7 | Integrirana tuljava za prikaz celotne hrbtenice z minimalno 32 kanali, ob avtomatskem premikanju mize omogoča prikaz celotne hrbtenice brez premeščanja pacienta in tuljav tekom same preiskave.
3.8 | Vsaj 50 kanalna tuljava ali kombinacija tuljav za pregled celotnega centralnega živčnega sistema (glave in hrbtenice) z avtomatskim premikanjem mize pacienta, nadzorovano iz protokola preiskave, brez premeščanja pacienta in tuljav,omogoča uporabo paralelnih tehnik slikanja (tip SENSE, iPAT, ASSET ali v skladu z specifikacijo proizvajalca). Tuljava je lahko del tuljav, opisanih v drugih točkah, ali pa se njen obseg in tehnične parametre lahko doseže s tuljavami, opisanimi v drugih točkah.
Telo/trup
3.9 | Namenska tuljava (body/torso coil) za preiskave srca in prsnega koša, trebuha, medenice. Število tuljavnih elementov naj bo vsaj 17.
3.10 | Tuljava ali kombinacija tuljav za multiparametrično slikanje prostate (transabdominalno), vsaj 30 kanalov skupaj. Tuljava je lahko del tuljav, opisanih v drugih točkah, ali pa se njen obseg in tehnične parametre lahko doseže s tuljavami, opisanimi v drugih točkah.
3.11 | Senzorski sistem za zaznavo pacientovih dihalnih premikov brez nameščanja dodatne opreme, za spremljanje pacientovih respiratornih premikov od začetka do konca preiskave.
3.12 | Senzorski sistemi za zaznavanje EKG IN perifernega pulza - za sinhronizacijo s slikovnim protokolom.
Okončine in sklepi (MSK)
3.13 | Rama: Fiksna trdna tuljava z vsaj 16 tuljavnimi elementi.
3.14 | Mala fleksibilna tuljava z vsaj 16 tuljavnimi elementi za slikanje področij kot so: majhna rama, komolec, zapestje, roka.
3.15 | Velika fleksibilna tuljava z vsaj 16 tuljavnimi elementi za slikanje področij kot so: srednje velika ali velika rama, kolk, koleno, gleženj, roka. V kolikor ponudnik velike visokokanalne fleksibilne tuljave za pregled omenjenih področij ne more ponuditi, lahko namesto te tuljave ponudi namensko nefleksibilno tuljavo za roko/ zapestje z vsaj 16 tuljavnimi elementi.
3.16 | Koleno: Fiksna trdna oddajno/sprejemna ali sprejemna tuljava za koleno z vsaj 15 tuljavnimi elementi.
3.17 | Gleženj in stopalo: Namenska nefleksibilna tuljava za slikanje gležnja/stopala z minimalno 16 tuljavnimi elementi.
3.18 | Sistem podpor za kolena in stopala.
Periferni vaskularni sistem (angiografije)
3.19 | Namenska sprejemna tuljava za angiografijo spodnjih okončin ali sistem tuljav za angiografijo spodnjih okončin z vsaj 30 tuljavnimi elementi. Pokritost pacienta vzdolž mize mora biti 80 cm ali več, angiografija spodnjih okončin mora biti omogočena brez spreminjanja položaja tuljav med samo preiskavo z ustrezno kvaliteto posnetkov.
Ostala področja
3.20 | Minimalno 100-kanalna tuljava ali kombinacija tuljav za preiskavo celotnega telesa "whole body" s pokritjem najmanj 200 cm, ki vključuje večkanalne tuljave za preiskave trebušnih organov, prsnega koša, srca, male medenice ter žil spodnjih okončin; z avtomatskim premikanjem mize, nadzorovano iz protokola preiskave, omogoča uporabo paralelnih tehnik slikanja (tip SENSE, iPAT, ASSET ali v skladu z specifikacijo proizvajalca). Tuljava je lahko del tuljav, opisanih v drugih točkah, ali pa se njen obseg in tehnične parametre lahko doseže s tuljavami, opisanimi v drugih točkah.
3.21 | Dve večkanalni fleksibilni "loop" tuljavi za splošno uporabo – ena ''večja'' in ena ''manjša'', vsaka z najmanj 4 kanali, omogočata zajem s paralelnimi tehnikami, omogočata pregled večih anatomskih regij, kot npr. MSK področja - površine in sklepov (npr. komolca, podlakti, zapestja, gležnja, rame), povrhnjih delov abdomna in vratu itd.
3.22 | Večja ''loop''tuljava naj bo primerna tudi za izvedbo MR vodenih biopsijskih posegov z notranjim premerom vsaj 14 cm, vključen naj bo MR kompatibilen ekran znotraj MR sobe za nadzor izvajanja posega znotraj MR sobe in pregled MR posnektov, opravljenih v sklopu trenutne/ predhodnih preiskav.
3.23 | Namenska nefleksibilna tuljava za slikanje dojke z minimalno 16 kanali.
Dodatno
3.24 | V kolikor proizvajalec za posamezne tuljave namesto števila tuljavnih elementov navaja število kanalov, velja kot enakovredno tudi število kanalov iz te tuljave, ki sodelujejo pri nastanku slike v enem pregledu (brez posegov uporabnika med pregledom, brez premeščanja tuljav med pregledom).
3.25 | Enostavno priklapljanje slikovnih RF tuljav neposredno v mizo (brez kablov) ali s kabli preko enostavnih vklopov.
4.0 | SEKVENCE/ SLIKOVNA ZAPOREDJA IN PROGRAMSKA OPREMA
4.1 | Ponujene morajo biti najnovejše različice sekvenc in programske opreme, ki so na voljo.
4.2 | Ponudnik naj navede lastno ime ponujenih slikovnih zaporedij/sekvenc in programske opreme ter paket, v katero so vključene.
4.3 | K zahtevanim slikovnim zaporedjem mora ponudnik ponuditi tudi programsko opremo za obdelavo in prikaz vključenih sekvenc (vsaj osnovne opcije, če niso zahtevane napredne opcije).
4.4 | Zahteva se kompatibilnost sekvenc s ponujenim izborom tuljav (in št. kanalov tuljav) za anatomska področja.
4.5 | Zahtevani so paketi sekvenc in programske opreme, ki omogočajo slikanje na anatomskih področjih: glava/vrat, hrbtenica, preostali muskuloskeletni sistem - vključno s sklepi, srce, žilje, trebušni organi, medenica, prostata, dojka. Obenem omogočajo izvedbo MR vodenih intervencijskih posegov.
4.6 | 2D in 3D slikovna zaporedja za slikanje s spinskim odmevom (SE) za vsa anatomska področja:
4.7 | Osnovna SE zaporedja.
4.8 | Hitra SE zaporedja (kot. npr TSE/FSE).
4.9 | Single shot SE zaporedja.
4.10 | 3D hitra SE zaporedja z različnimi odklonilnimi koti.
4.11 | SE za T1, T2, PD (proton density) obtežitve.
4.12 | Dual Echo SE za T2 in PD kontrast v enem slikanju, brez podaljšanja časa zajema ali zmanjšanja kakovosti slike.
4.13 | Dark blood tehnike.
4.14 | True IR za visok T1 kontrast.
4.15 | Turbo SE, Fast SE (TSE, FSE):
4.16 | TSE za T1, T2 in PD kontrast.
4.17 | Dual contrast TSE v posameznem slikanju (PD in T2).
4.18 | 3D TSE z variabilnim flip kotom za vse kontraste in vse dele telesa.
4.19 | 2D in 3D slikovna zaporedja za slikanje z gradientnim odmevom (GRE) za vsa anatomska področja:
4.20 | Osnovna GRE zaporedja.
4.21 | 2D in 3D TOF angiografija.
4.22 | Fazno kontrastna sekvenca, ki omogoča fazno kontrastno angiografijo, prikaz drugih pretokov (kot npr. pretok likvorja) ter meritev in kvantifikacijo pretokov.
4.23 | Spoiled GRE zaporedja na področju srca, žilja, prsnega koša, trebuha in skeleta. Spoiled GRE (Flash, Spoiled GRASS, T1-FFE): 2D in 3D tehnike, Dual Echo tehnike za in-phase/out-phase za slikanja neoplazem in metastaz skeleta, Ultra hitri GRE za kontrastne MR angiografije z najkrajšimi TR in TE, 3D tehnike morajo biti kompatibilne z eliptičnim in centric eliptičnim zajemanjem signala.
4.24 | GRE z delno transverzalno povrnitivijo faze (GRASS, FISP, FFE) v 2D in 3D.
4.25 | GRE z RF povrnitvijo (CE-FST, PSIF, T2-FFE) v 2D in 3D.
4.26 | Fast GRE s pripravljalnimi pulzi (Turbo Flash, MPRAGE, MOGRASS, TFE) v 2D in 3D.
4.27 | GRE s popolno transverzalno povrnitvijo faze (TrueFISP, B-FFE, FIESTA) v 2D in 3D. V kolikor ima proizvajalec na voljo več različnih sekvenc tega tipa, mora biti vključena sekvenca, ki ima najmanj banding artefaktov. Omogočena naj bo vsaj za področje srca, žilja, prsnega koša, trebuha in skeleta.
4.28 | Multi Echo Data Image Combination sekvenca ali ekvivalentno (MEDIC, MERGE, mFFE, ADAGE in podobni).
4.29 | Balanced Steady-State GRE (True Fisp/Dual excitation sekvenca kot npr. CISS, FIESTA - C, Balanced-FFE XD, ali ekvivalentno).
4.30 | Double Echo Steady State sekvenca.
4.31 | Steady state GRE zaporedja na vseh navedenih anatomskih področjih kjer je to uporabno.
4.32 | Koherentna GRE zaporedja (refokusiranje FID, Echo, Balanced FID/Echo, Dual excitation,...) na vseh navedenih anatomskih področjih, kjer je to uporabno.
4.33 | Ultrafast (npr. compressed sensing) na vseh anatomskih področjih, kjer je to uporabno.
4.34 | Zaporedje za ehoplanarno slikanje (EPI).
4.35 | 2D in 3D zaporedja za slikanje z obratom magnetizacije (IR - Inversion Recovery) kot so short tau (STIR), long tau (kot npr. FLAIR in podobne), Double IR, Turbo Inversion Recovery (Turbo STIR), Turbo Dark Fluid FLAIR, True Inversion Recovery za močan T1 kontrast.
4.36 | MR aparat mora omogočati hibridna SE/GRE hitra zaporedja ali ekvivalentne sekvence, ki zagotavljajo enakovredno diagnostično vrednost in kombinacijo prednosti Spin Echo ter Gradient Echo metodologij. Ponudnik mora v primeru ekvivalentne sekvence dokazati primerljivost na podlagi tehničnih specifikacij in klinične uporabnosti.
4.37 | Visokoresolucijska TSE sekvenca.
4.38 | Difuzijsko obteženo slikanje (DWI) za vsa anatomska področja, vključno z DWI celotnega telesa in v majhnih FOV (kot je recimo prostata), tako s single-shot in multi-shot DWI sekvencami.
4.39 | Omogočeno mora biti popravljanje artefaktov premikanja.
4.40 | Omogočeno naj bo avtomatsko kreiranje ADC map in ''trace''/ izotropnih DWI slik (oz. glede na nomenklaturo proizvajalca) že med preiskavo (inline).
4.41 | EPI difuzijska sekvenca s korekcijo geometričnega popačenja za boljše ujemanje z anatomskimi sekvencami in možnost boljše resolucije.
4.42 | DTI difuzijsko obteženo slikanje z možnostjo uporabe difuzijskih gradientov v vsaj 128 različnih smereh in pri vsaj 16 različnih difuzijskih obtežitvah (b vrednosti) skupaj s programsko opremo za izračun anizotropije preiskovanega tkiva: mape ADC, FA in z možnostjo analize živčnih poti (traktografija).
4.43 | Difuzijsko obteženo slikanje celotnega telesa, s tehnologijo za zmanjševanje artefaktov na prehodih med posameznimi postajami.
4.44 | Možnost visokoresolucijskega DWI slikanja je zahtevana tudi v področju temporalne kosti, hrbtenice in prostate.
4.45 | Sekvence za prikaz visokoresolucijskega DWI glave, hrbtenice in prostate z zmanjšanim FOV do največ 200x50 mm, brez artefaktov okolnih tkiv, ki niso vključena v polje pregleda (kot npr. s tehniko uporabe krajevno selektivnih pulzov za vzbujanje manjšega notranjega volumna tkiva).
4.46 | Sekvenca z možnostjo redukcije artefaktov premikanja pri EPI difuzijski sekvenci na osnovi 2D navigatorja.
4.47 | Možnost mapiranja B0.
4.48 | DWI sekvence, kompatibilne z Propeller/ Blade/Multivane ali podobno korekcijo premikanja, za pospešitev TSE difuzijskega slikanja z izboljšano resolucijo. Ponujene naj bodo sekvence z najboljšo možno korekcijo tako velikih kot drobnih premikov med preiskavo.
4.49 | Ne EPI (non-EPI) tehnike difuzijskega slikanja z zmanjšanim popačenjem v predelih z visokimi vrednostmi magnetne susceptibilnosti (temporalna kost, hrbtenica, prostata) v primerjavi s standardno EPI sekvenco - TSE ali TGSE difuzijska sekvenca z možnostjo korekcije artefaktov premikanja.
4.50 | Whole-body diffusion weighted MRI (STIR, DWI). Tehnika za slikanje celotnega telesa (npr. pri multiplem mielomu), ki omogoča oceno razširjenosti bolezni po celotnem telesu in kvantifikacijo obsega tumorskih sprememb.
4.51 | MR spektroskopija za spektroskopske preiskave možganov in prostate.
4.52 | Single voxel spektroskopija.
4.53 | CSI 2D in 3D spektroskopija.
4.54 | Prikaz in obdelava MR spektroskopskih podatkov na MR konzoli.
4.55 | Sekvenca za lokalizirano MR spektroskopijo (CSI) možganov. Sprejemljive metode vključujejo semi-LASER, LASER, sLASER ali druge ekvivalentne sekvence z dokazano primerljivo zmogljivostjo.
4.56 | Napredne opcije za izključitev signala maščevja v eni in več ravninah (FS – chemical shift, IR sekvence, Dixon) za vsa anatomska področja.
4.57 | DIXON (tako za TSE/FSE kot GRE/FFE sekvence) z istočasnim zajemom 4 vrst slik: samo voda, v fazi, iz faze, samo maščoba. Kompatibilnost s paralelnimi tehnikami (npr. ASSET, SENSE, mSENSE ali ekvivalentne) in tehnikami za korekcijo gibanja (npr. Propeller, Blade, MultiVane ali ekvivalentne), za vsa anatomska področja.
4.58 | Napredne DIXON tehnike za visokoresolucijsko 2D in 3D slikanje pri hitrih SE in GRE sekvencah.
4.59 | Napredne pospešene slikovne tehnike za pospešitev statičnih in dinamičnih 2D in 3D preiskav v več ravninah.
4.60 | Zajemalna in rekonstrukcijska tehnika, ki temelji na nekoherentnem vzorčenju k-prostora, transformiranju razpršenosti podatkov in na iterativni rekonstrukciji slike (npr. Compressed Sensing, Compressed Sense, HyperSense ali podobno). Mora biti na voljo vsaj za srce, 3D slikanje glave, telesa, perifernih sklepov in hrbtenice, T1, T2 in PD poudarjeno, tudi za angiografije, vključno s TOF preiskavo glave. V kolikor omenjena tehnika to omogoča, naj bo omogočena v področju glave, telesa in mišično-skeletnega sistema tudi za namene zmanjševanja artefaktov v bližini osteosintetičnih vsadkov.
4.61 | Napredne 3D izotropne pospešene slikovne tehnike z nekoherentnim vzorčenjem k prostora in iterativno rekonstrukcijo slike za pospešitev T1, T2 in protonsko obteženega slikanja glave, telesa in mišičnoskeletnega sistema, z možnostjo uporabe metod za supresijo signala maščevja, v področju glave pa tudi likvorja (FLAIR).
4.62 | Napredne pospešene GRE slikovne tehnike za dinamično (4D) izvajanje angiografskih preiskav in slikanje abdomna.
4.63 | Napredne visokoločljive in pospešene GRE slikovne tehnike, neobčutljive na gibanje, za statično slikanje abdomna, toraksa in medenice, v free-breathing načinu in neobčutljive za premikanje, tudi z možnostjo izključitve signala maščobe.
4.64 | Sekvence za korekcijo artefaktov premikanja za GRE oz FFE 3D radialne zajeme s prostim dihanjem za abdomen, glavo, vrat, hrbtenico, medenico, ki se jih da kombinirati tudi za DIXON/IDEAL/mDIXON algoritmi za supresijo maščobe
4.65 | Možnost rekonstrukcije s pomočjo metod umetne inteligence "deep learning". Rekonstrukcijska tehnologija mora omogočati zvišanje razmerja signal/šum pri rekonstrukciji podatkov iz pospešenih akvizicij. Tehnologija mora podpirati pospešene akvizicije bodisi na osnovi paralelnega slikanja ali na osnovi compressed sensing. Podprta morajo biti naslednja anatomska področja: glava, srce, hrbtenica, mišično-skeletni sistem, preiskave telesa (body) in preiskave perifernega žilja.
4.66 | Napredne pospešene slikovne tehnike z zmanjšanim zajemom podatkov za izboljšano susceptibilnostno obteženo slikanje (SWI) glave.
4.67 | Napredna tehnike pospeševanja - multi-slice akceleracija v osi Z (kot npr.: dS SENSE, CAIPIRINHA, Compressed SENSE 2D/3D in ekvivalentne).
4.68 | Sistem mora omogočati vzbujanje in zajem signala iz več rezin sočasno (kot npr. Multiband zajem ali ekvivalentno) vsaj za slikanje glave.
4.69 | Sistem mora omogočati sočasno vzbujanje in zajem signala iz več rezin (kot npr. Multiband zajem ali ekvivalentno) za DTI slikanje glave.
4.70 | Sistem mora omogočati sočasno vzbujanje in zajem signala iz več rezin (kot npr. Multiband zajem ali ekvivalentno) za difuzijsko slikanje glave (EPI sekvenca).
4.71 | Slikovno zaporedje za 3D MR mielografijo.
4.72 | Sekvence za 3D slikanje z visoko ločljivostjo in močno T2 obtežitvijo za natančen prikaz struktur notranjega ušesa ter živcev v glavi in vratu z možnostjo reformatiranja podatkov v treh oseh (kot so npr 3d Drive ali FIESTA-C/ CISS in podobni).
4.73 | Sekvence in programska orodja za obdelavo (izračun) za neinvazivno merjenje pretoka cerebrospinalnega likvorja.
4.74 | Sekvenca naj temelji na metodi/ sekvencah ''phase contrast'', omogoča naj meritve v poljubni ravnini in možnost ustrezne nastavitve parametrov za pravilno določitev hitrosti (predvsem t.i. VENC vrednosti).
4.75 | Phase contrast sekvenca naj tudi omogoča izvedbo ne-kontrastne angiografije v področju glave in vratu.
4.76 | Izotropna 3D TSE sekvenca za visokoresolucijski prikaz hrbtenice s kratkim časom zajema z možnostjo uporabe paralelnega slikanja (kot npr. SPACE/CUBE/VISTA, 3D SpineVIEW in podobne).
4.77 | Sekvence za prikaz hrbtenjače s supresijo artefaktov pulziranja likvorja in pretočnih artefaktov krvi in s prikazom razlike v kontrastu med sivino in belino hrbtenjače.
4.78 | Sekvenca za 3D izotropni prikaz perifernih živcev, brahialnega in lumbalnega plexusa s tehnikami za homogeno supresijo maščevja v pregledovanem področju.
4.79 | Susceptibilno obteženo slikanje (SWI) in možnost prikaza fazne slike.
4.80 | 3D susceptibilnostno slikanje možganov z visoko resolucijo in kontrastom. Možnost prikaza fazne slike (''phase/ filtered phase images in podobni'' - za namene diferenciacije paramagnetnih od diamagnentih snovi) in minIP rekonstrukcij (oboje inline).
4.81 | Pospeševalne tehnike za hitrejše slikanje SWI.
4.82 | Možnost izotropnih volumetričnih sekvenc celotne anatomije glave z različnimi stopnjami obtežitve (s sekvencami, kot so npr. SPACE/ CUBE/ VISTA, 3D BrainVIEW in podobni).
4.83 | Omogočeno naj bo popravljanje artefaktov premikanja tako za TSE kot GRE sekvence v področju glave (kot npr. s Propeller/ Blade/Multivane ali podobno korekcijo premikanja). Omogočena naj bo obenem sočasna uporaba paralelnih tehnik slikanja.
4.84 | Vsaj za področje glave (vključno z angiografijo) mora biti omogočen MTC (magnetic transfer contrast) imaging.
4.85 | MR aparat mora omogočati ultra-kratko ali ničelno časovno zakasnitev pri pridobivanju signala (uTE ali ZTE) ali ekvivalentno sekvenco (npr. SWIFT, PETRA, 3D Radial UTE, mFFE multiecho metoda), ki omogoča 3D slikanje tkiv s kratkim T2. Ponudnik mora v primeru alternativne rešitve dokazati primerljivost na podlagi signal-noise razmerja (SNR), prostorske ločljivosti in sposobnosti vizualizacije tkiv s kratkim T2. Omogočeno mora biti vsaj za slikanje skeletnih struktur (MSK).
4.86 | Napredne metode za slikanje hrustanca.
4.87 | Omogočeno naj bo slikanje, programska obdelava in vizualna predstavitev T2 map za hrustanec v sklepih (T2 mapping).
4.88 | Slikovno zaporedje z T2/T1 obtežitvijo za izboljšano razlikovanje med hrustančnim tkivom in tekočino.
4.89 | 3D visokoresolucijske gradientne sekvence z možnostjo reformatiranja v vseh treh oseh, omenjene zgoraj v sklopu osnovnih GRE sekvenc (v pod-poglavju točke 4.19), naj omogočajo tudi slikanje hrustanca v področju perifernih sklepov. Primer je npr. T1 obtežena sekvenca VIBE/LAVA/THRIVE in podobne.
4.90 | 3D visokoresolucijske SE sekvence z možnostjo reformatiranja v vseh treh oseh, omenjene zgoraj v sklopu osnovnih sekvenc (v pod-poglavju točk 4.6 in 4.15), naj omogočajo tudi slikanje hrustanca v področju perifernih sklepov. Primer je npr. T2 obtežena sekvenca SPACE/CUBE/VISTA ipd.
4.91 | Sekvence za izvedbo izotropnih 3D volumetričnih slik z možnostjo reformatiranja v vseh treh oseh s standardnimi obtežitvami (npr. T1, T2 in PD obtežitvijo), z možnostjo vklopa metod za saturacijo signala maščevja v področju hrbtenice in sklepov (kot npr. SPACE/CUBE/VISTA, 3D MSK VIEW in sorodni).
4.92 | Spoiled T2* obtežene sekvence, naštete predhodno v osnovnem delu (npr. iz skupine multiecho data image combination sekvence), morajo biti podprte za slikanje vratne hrbtenice in mišično-skeletnega sistema.
4.93 | Napredna slikovna zaporedja za slikanje mehkih tkiv v bližini ortopedskih vsadkov z zmožnostjo zmanjšanja popačenj zaradi prisotnosti različnih osteosintetskih materialov. (Zahtevane so osnovne tehnike, npr. VAT ali enakovredno, in napredne tehnike, npr. SEMAC, MAVRIC SL, O-MAR XD ali enakovredno).
4.94 | Vsaj ena tehnika za slikanje v bližini ortopedskih vsadkov z zmožnostjo zmanjšanja popačenj mora imeti možnost pospešitve za skrajšanje časa zajema z nekoherentnim vzorčenjem k- prostora z iterativno rekonstrukcijsko metodo.
4.95 | MR angiografija z uporabo kontrastnega sredstva (slikanje, programsko obdelavo in prikaz žilja) za vsa anatomska področja.
4.96 | Omogoča naj tudi možnost uporabe s paralelnimi tehnikami slikanja.
4.97 | Omogoča naj tudi možnost slikanja ob premikajoči se mizi (''Multistation MRA'').
4.98 | 4D dinamična angiografija s kontrastom.
4.99 | Sistem naj omogoča avtomatsko oz. pol avtomatsko zaznavo arterijskega/venskega optimalnega bolusa (»bolus trigger« in/ali »test bolus«).
4.100 | Metode za korekcijo artefaktov pretoka za vse anatomije in kontraste.
4.101 | 3D TSE izotropne sekvence za prikaz možganov z izničenjem signala iz vaskularnega sistema - tipa Black Blood Imaging.
4.102 | Sekvence za zajem, programsko obdelavo in prikaz žilja brez uporabe KS (MR angiografija brez KS) za vsa anatomska področja - vključno s perifernim in abdominalnim žiljem.
4.103 | Omogočajo naj visokoločljivostni 2D in 3D prikaz žilja na vseh anatomskih področjih.
4.104 | Omogočena naj bo tehnika za ločen prikaz arterij in ven
4.105 | Perfuzijsko slikanje z uporabo kontrastnih sredstev (T2* DSC, T1 DCE in permeabilnost) in brez uporabe kontrastnih sredstev (ASL).
4.106 | Sekvence za DSC, DCE in Permeabilnostno perfuzijsko slikanje.
4.107 | Omogočeno naj bo popravljanje artefaktov premikanja.
4.108 | Omogočeno naj bo kreiranje in izračun perfuzijskih map že med preiskavo (inline).
4.109 | Sistem mora omogočati ustvarjanje in izračun perfuzijskih parametričnih map na podlagi dinamičnega kontrastnega slikanja, vključno s kazalniki, kot so relativni delež bolusa ob vrhuncu (npr. Percentage Bolus at Peak) in čas do doseganja vrha signala (npr. Time to Peak) ali drugo po priporočilih proizvajalca.
4.110 | 3D ASL slikanje z možnostjo izračuna mape CBF/ relativnega cerebralnega pretoka krvi (inline).
4.111 | MR T1 perfuzija - relativno obarvanje, maksimalno obarvanje, TTP, wash-in in wash-out, vsaj v področju prostate.
4.112 | MR permeabilnost - prepuščanje gadolinijevega kontrastnega sredstva v ekstracelularni prostor izračun vsaj parametrov ktrans, kep, ve, vp. Vsaj v področju prostate.
4.113 | MR DSC T2* perfuzija - z možnostjo samodejne poravnave premikov, avtomatske ali ročne nastavitve arterijske vhodne funkcije z izračunom vseh relevantnih parametričnih barvno kodiranih map z naprednimi algoritmi (prikaz cerebralnega volumna krvi, prikaz cerebralnega pretoka krvi, MTT, Tmax, itd.). Vsebovati mora možnost izračuna neujemanja med perfuzijo in difuzijo, možnost analize perfuzijskih parametrov po interesnih področjih ter možnost izvoza statističnih podatkov. Omogočati mora segmentacijo omejenih sprememb v možganovini ter prikaz parametričnih map, prekritih z anatomskimi slikami.
4.114 | Dinamično (večfazno) 2D in izotropno 3D slikanje mehkih organov (npr. prostata, jetra in ostali trebušni organi, hipofiza, dojka):
4.115 | Omogoča naj korekcijo artefaktov premikanja.
4.116 | Omogoča naj možnost uporabe s paralelnimi tehnikami slikanja, "Breathhold" in "Freebreathing" zajem.
4.117 | Omogočene naj bodo rekonstrukcije 3D sekvenc (MPR) in substrakcija (kjer se uporablja) že med preiskavo (inline).
4.118 | Sistem naj omogoča avtomatsko oz. pol avtomatsko zaznavo arterijskega/venskega optimalnega bolusa ("bolus trigger" in/ali "test bolus").
4.119 | Sistem naj vključuje tudi hitra slikovna zaporedja za slikanje jeter z možnostjo izračuna deleža vode in maščobe ter ocene koncentracije presežnega železa.
4.120 | Osnovne in napredne rešitve za zmanjševanje učinka pacientovih, fizioloških in elastičnih premikov tkiva za vsa anatomska področja brez povečanja časa zajema.
4.121 | Slikovna zaporedja, ki so neobčutljiva na premikanje, z radialnim zajemom signala v k-prostoru z najvišjo možno temporalno resolucijo za 3D slikanje abdomna, glave, vratu, hrbtenice, prsnega koša in medeničnega predela v free-breathing načinu.
4.122 | Slikovna zaporedja, ki omogočajo 2D/3D slikanje srca in jeter v free-breathing načinu z uporabo zaznavanja pacientovega dihanja brez uporabe respiratornega pasu. Obvezno morajo omogočati tudi večfazne postokontraste posnetke (npr. v arterijski, venski in/ali drugih fazah).
4.123 | Sekvence in programska oprema za izračun T1, T2 in T2* ter grafični prikaz teh parametrov za jetra.
4.124 | Omogočajo naj možnost uporabe s paralelnimi tehnikami slikanja.
4.125 | Ponujene naj bodo tudi sekvence z visoko temporalno resolucijo (4D sekvence).
4.126 | Slikanje, programsko obdelavo in prikaz srca:
4.127 | Omogočeno naj bo slikanje z breath-hold in free-breathing opcijama.
4.128 | Omogoča naj oceno morfoloških in funkcionalnih parametrov, CINE slikanje (tako SSFP kot GRE sekvence ter realtime CINE), perfuzijo in karakterizacijo tkiva ter oceno poznega obarvanja tkiva; vključno s fazno občutljivim IR (PSIR).
4.129 | 3D sekvenca za prikaz srca in žil brez uporabe KS z respiratornim in EKG proženjem, z možnostjo prikaza torakalne aorte brez artefaktov premikanja.
4.130 | Sekvenca za realno časovno slikanje srca (celotna slika znotraj enega srčnega cikla in enega zadržanega diha) in z možnostjo funkcionalne ocene celotnega levega ventrikla v enem zadržanem dihu.
4.131 | Zahtevane so tudi "black blood" T1 in T2 obtežene sekvence brez in z izničenjem signala maščobe, single shot black blood TSE sekvence (npr: HASTE, SS-FSE, SSH-TSE ali odgovarjajoče) in "steady state free precession single shot" sekvence.
4.132 | Time resolved MRA.
4.133 | Enostavno izključevanje v primeru aritmije srca.
4.134 | Sistem mora omogočati (pol)avtomatsko zaznavanje arterijskega in venskega optimalnega bolusa (bolus trigger ali test bolus).
4.135 | Napredna pospešena slikovna tehnika z nekoherentnim vzorčenjem k prostora in iterativno rekonstrukcijsko metodo za dinamično 2D slikanje srca v cine (kino) načinu.
4.136 | Omogočeno naj bo tudi slikanje s fazno občutljivim IR (PSIR).
4.137 | Sekvence in programska oprema za izračun T1 in T2 ter grafični prikaz teh parametrov za srce. V kolikor ima ponudnik na voljo tudi sekvence in programsko opremo za prikaz T2* v srcu jih mora dobaviti.
4.138 | Sekvence za prikaz koronarnih arterij.
4.139 | 2D in 3D LGE sekvence vključno s PSIR, 3D in IR SSFP z možnostjo korekcije premikanja. Omogočen mora biti prikaz tako v zadržanem dihu kot s prostim dihanjem ter wide band LGE prikaz.
4.140 | Sekvence in programska oprema za kvantifikacijo/ merjenje pretoka, vključno s 4D flow. Ponujene sekvence morajo biti tudi kompatibilne za analizo v naročnikovi obstoječi programski opremi za analize pretoka Medis Suite.
4.141 | Slikanje in kvantifikacija pretokov krvi v področju srca in žilja naj bo omogočena s phase contrast tehniko.
4.142 | 3D whole-heart phase sensitive inversion recovery.
4.143 | Myocardial tagging + orodje za analizo regionalnih motenj krčljivosti miokarda.
4.144 | 2D in 3D izotropne volumetrične MRCP sekvence z možnostjo pospešitve z naprednimi tehnikami (kot. npr tehnikami paralelnega slikanja in tehnikami nekoherentnega vzorčenja k-prostora, transformiranja razpršenosti podatkov in iterativni rekonstrukciji slike in druge).
4.145 | Sekvence, ki omogočajo kvantifikacijo koncentracije železa v jetrnem parenhimu in programska oprema, ki omogoča izračun le tega. Sekvence, ki omogočajo merjenje vrednosti vsebnosti železa na podlagi sprememb v času sproščanja signala T2* ali R2*.
4.146 | 3D volumetrična T2 obtežena izotropna sekvenca z možnostjo reformatiranja v vseh treh oseh in naprednimi metodami pospešitve je omogočena tudi za področje medenice - vključno s prostato (kot npr SPACE/CUBE/VISTA, 3D PelvisVIEW in podobne). Slike omenjene sekvence morajo biti primerne za izvoz za namene fuzijske UZ/MR biopsije v ustreznem DICOM formatu in tako kompatibilne z UZ napravo enakega ali drugega proizvajalca. V kolikor sistem omogoča fuzijo različnih MR sekvenc ter map med sabo že znotraj preiskave (inline) in izvoz v ustreznem kompatibilnem DICOM formatu, mora to ponudnik omogočiti (npr. fuzija volumetrične T2 sekvence in DWI sekvence z izračunanimi visokimi vrednostmi (b1700) ).
4.147 | Proton Resonance Shift Thermometry - sekvenca, ki omogoča merjenje spremembe temperature med lokalnimi ablativnimi metodami (npr. PRFS - proton resonance frequency shift).
4.148 | Tiha slikovna zaporedja za zmanjšanje hrupa, ki ga povzročajo gradienti, brez pomembnega vpliva na čas preiskave ali kvaliteto slike. Ta zaporedja so omogočena vsaj za: standardne sekvence za preiskave možganov, hrbtenice in perifernih sklepov, vred z lokalizatorji.
4.149 | Izbor osnovnih sekvenc v MR dojke, vključno z DWI dojke, dinamičnimi postkontrastnimi sekvencami z možnostjo subtrakcij (že na konzoli, inline) ter sekvencami za oceno silikonskih prsnih vsadkov (kot npr. sekvence z metodami supresije signala vode, silikona ali maščevja).
4.150 | Napredne pospešene slikovne tehnike (na osnovi 3D GRE sekvenc in tehnike zajema z nekoherentnim vzorčenjem k- prostora z iterativno rekonstrukcijsko metodo) za dinamično 3d slikanje dojk z visoko časovno ločljivostjo.
5.0 | MIZA
5.1 | Največja dovoljena obremenitev mize (dvigovanje in premikanje plošče med preiskavo) mora biti ≥250kg.
5.2 | Pomik pacientove mize omogoča efektivno vidno polje vsaj 200 cm.
5.3 | Višina mize v najnižjem položaju največ 70 cm.
5.4 | Miza ali del mize, ki omogoča enako funkcionalnost kot odklopna miza, mora biti odklopen. Omogočati mora pripravo pacienta izven MR prostora z namestitvijo tuljav, fiksacijskih pripomočkov in druge opreme.
5.5 | Miza ali del mize, ki omogoča enako funkcionalnost kot odklopna miza, mora imeti tudi v odklopljenem stanju možnost regulacije višine (spuščanje in dvigovanje) za namene lažjega in bolj učinkovitega prestavljanja ležečih/ slabše mobilnih pacientov.
6.0 | MR KONZOLA - UPRAVLJANJE SISTEMA
6.1 | Zmogljiv računalniški sistem za akvizicijo, ki ustreza zahtevani zmogljivosti, (vsaj: 32 GB RAM, 500GB HD, shranjevanje 600.000 slik visoke resolucije nestisnjene matrice 256*256).
6.2 | Ponujene morajo biti najnovejše različice programske opreme, ki so na voljo. Potrebno je navesti ime in različico ponujenega paketa programske opreme.
6.3 | Upravljalna konzola mora biti opremljena z dvema barvnima najmanj 19 palčnima monitorjema ali vsaj enim barvnim najmanj 23 palčnim monitorjem.
6.4 | Na konzoli naj bo nameščena programska oprema za izvedbo preiskav.
6.5 | Ponudnik mora izvajati posodabljanje operacijskega sistema in aplikacij na MR konzoli ter delovni postaji celotno življenjsko dobo MR aparata.
6.6 | Zunanje shranjevanje: USB port, DVD-drive, DICOM STD-CTMR and E-MR format.
6.7 | Licence za pošiljanje slik na več računalnikov v omrežju.
6.8 | MR konzola inženirja mora biti priklopljena na sistem brezprekinitvenega napajanja (UPS), ki mora biti dovolj zmogljiv, da omogoča varno zaustavitev sistema in zagotavlja dovolj časa, da se zagotovi hramba slikovnih podatkov trenutne preiskave.
6.9 | Omogočen mora biti urgenten vnos pacientov.
6.10 | Programska oprema na konzoli inženirja naj omogoča izvedbo večpostajnih (multistation) preiskav (kombinacija in lepljenje različnih FOV, resolucij, geometrij in pospeševalnih faktorjev paralelnega slikanja).
6.11 | Pri vseh preiskavah, kjer je to predvideno, mora sistem omogočati proženje sekvenc glede na EKG, periferne pulz parametre in dihanje.
6.12 | Omogočeno mora biti prosto izbiranje parametrov za anatomsko specifične protokole.
6.13 | Omogočeno mora biti prosto določanje dodatnih protokolov in postopkov dela.
6.14 | Omogočeno mora biti prilagajanje protokola med samo preiskavo, brez prekinitve preiskave (dodajanje ali odstranitev še ne-zajetih sekvenc).
6.15 | Zahtevane so napredne funkcije, ki omogočajo optimizirano in reproducibilno načrtovanje, vodenje in avtomatizacijo izbranega slikovnega protokola v čim manj korakih (poravnava in prilagajanje števila rezin glede na anatomski predel, vodenje čez korake preiskave, itd).
6.16 | Sistem naj omogoča direktno povezavo s svetovalnim centrom proizvajalca za oddaljeno pomoč.
6.17 | Sistem mora omogočati samodejno poravnavo rezin v standardne ravnine preiskave pri področjih glave in kolena.
6.18 | Avtomatsko planiranje in pozicioniranje preiskav za glavo (kot npr. myExam Brain Autopilot, AIR x™, SmartExam Brain, Autoscan Assist NeuroLine+ in podobni).
6.19 | Avtomatsko planiranje in pozicioniranje preiskav za hrbtenico (kot npr. myExam Spine Autopilot, SmartExam Spine, Autoscan Assist SpineLine+ ali W-SpineLine+ in podobni). V kolikor je omogočena možnost avtomatskega označevanja vretenc, mora biti vključena.
6.20 | Avtomatsko planiranje in pozicioniranje preiskav za koleno (kot npr. myExam Knee Autopilot, AIR x™, SmartExam Knee, Autoscan Assist KneeLine+ ali SureVOI Knee in podobni).
6.21 | Avtomatsko planiranje in pozicioniranje preiskav za ramo (kot npr. myExam Shoulder Autopilot, SmartExam Shoulder in podobni).
6.22 | Možnost izbire pacienta na tabličnem zaslonu na gantriju.
6.23 | Možnost zagona slikovnih zaporedij na tabličnem zaslonu na gantriju.
7.0 | DELOVNE POSTAJE IN OPREMA ZA ANALIZO DIAGNOSTIČNIH SLIK
7.1 | V ponudbo naj je vključena 1 samostojna delovna postaja (klient) z diagnostičnim zaslonom velikosti vsaj 24 palcev.
7.2 | Strežniška delovna postaja, ki omogoča delo vsaj 5 uporabnikom hkrati z licencami vseh zahtevanih funkcionalnosti. Delovna postaja mora s sistemom za obdelavo diagnostičnih slik (kot npr. Intellispace Portal, Syngo.via, Vitrea, Advantage Workstation in podobni) omogočati obdelavo/pregled osnovnih radioloških preiskav ter napredno obdelavo MR podatkov, kot podrobneje navedeno v naslednjih točkah. Omogočati mora uvoz in izvoz vseh podatkov v DICOM formatu in mora biti integrirana v obstoječe PACS okolje.
7.3 | Osnovne funkcionalnosti zajemajo:
7.4 | Omogočen mora biti izvoz podatkov v anonimizirani obliki, možnost izvoza na USB shranjevalni medij.
7.5 | Pregledovanje slik in serij v različnih tehnikah prikaza slike: 2D, 3D, 4D za vse RTG, DSA, CT, MR, UZ in NM vire slik. Sistem mora omogočati programska orodja za rutinske preiskave s predefiniranimi delovnimi procesi pregleda, razvrščanja in prikaza slik. Sistem mora imeti specifična orodja za pregledovanje in analizo slikovnega materiala za nevrološke, onkološke, kardiotorakalne, kostnomišične indikacije s področja radiologije. Specifična orodja omogočajo hitrejšo in ciljano obdelavo slik glede na tehniko slikanja in indikacijo. Specifična orodja mora imeti prilagojene predloge.
7.6 | Primerjava slik zajetih z različnimi tehnikami prikaza.
7.7 | Časovna primerjava slik zajetih z različnimi tehnikami prikaza ali enakimi tehnikami druga ob drugi.
7.8 | Omogočena mora biti: manipulacije slike, evaluacija slike in postprocesiranje slike ter samodejno razpoznavanje anatomije.
7.9 | Manipulacija slike mora vključevati vsaj: povečavo, premikanje in nastavitev okna za prikaz izbrane anatomije.
7.10 | Ocenjevanje slike mora omogočati vsaj: označevanje teksta na sliki, merjenje kotov razdalj in dodajanje markerjev, sinhroniziranje listanje skozi serijo in več serij istočasno, označevanje ROI in VOI.
7.11 | Omogočene morajo biti glede na tehniko prikaza slik vsaj naslednje funkcionalnosti: 2D, prikaz multiplanarna rekonstrukcije (MPR), MPR z izbiro debeline reza, MPR fuzija, MIP, MIP z izbiro debeline reza, MiniP, volumska tehnika prikaza (VRT), cinematična tehnika prikaza (CRT). Omogočeno mora biti pregledovanje aksialnih, koronarnih in sagitalnih rezov. Omogočeno mora biti pregledovanje raztegnjene slike (CPR). Prikazane morajo biti referenčne linije v 2D in 3D pregledu. Omogočeno mora biti avtomatsko označevanje vretenc hrbtenice in reber na CT slikah. Omogočeno mora biti avtomatsko označevanje vretenc hrbtenice na MR slikah.
7.12 | Omogočeno mora biti napredno dokumentiranje in vizualizacija rezultatov v tekstovni in slikovni obliki glede na posamezen sistem v: PDF, tekst, HTML, DOCX, RTF, DICOM, DICOM SC formatu vsem uporabnikom z odobrenim dostopom. Omogočena mora biti možnost tiskanja rezultatov . Sistem mora imeti prednastavljene izvidne predloge za avtomatični zajem rezultatov in slik in možnostjo ročnega dodajanja poljubnih slik.
7.13 | Programska oprema za osnovne funkcije - primerjava 2 ali več študij, združevanje slik, filtracija slik, 2D/3D pregled, subtrakcija in generiranje difuzijskih slik (tudi virtualne s poljubnimi izračunanimi b- vrednostmi/ computed DWI values), ADC mape za poljubne b-vrednosti. Omogočenih mora biti več predefiniranih tipov za pregledovanje ene/več serij od ene do vsaj slik na zaslon.
7.14 | Omogočeno mora biti samodejno in ročno združevanje slik. Omogočena mora biti možnost prekrivajočih se anatomskih področij iz različnih preiskav, v sliko večjega formata, tudi če imajo različno resolucijo, matriko, FOV in debelino rezine. Možnost izvajanja absolutnih meritev na sestavljeni sliki.
7.15 | Hkrati morajo biti omogočene še naslednje funkcionalnosti z licencami, ki omogočajo popolno obdelavo spodaj opisanih naprednih zahtevnih funkcionalnosti za obdobje 8 let (garancijsko in po-garancijsko obdobje):
7.16 | Vključena je programska oprema za obdelavo dinamičnih slik, vključno 3D (izris krivulj časa v določenem področju, krivulje farmako-kinetičnega modela, ROI statistika).
7.20 | Programska oprema za analizo MRA slik (brezkontrastne in z uporabo iv kontrasta).
7.21 | MR subtrakcija za izračune pri dinamičnih študijah in izračun Magnetization Transfer Contrast slik.
7.22 | Programska oprema za analizo perfuzijskih MR slik in naknadne obdelave z možnostjo izračuna perfuzijskih parametrov.
7.23 | Programska oprema na področju MR DSC T2* perfuzije mora imeti možnost samodejne poravnave premikov, avtomatske ali ročne nastavitve arterijske vhodne funkcije z izračunom vseh relevantnih parametričnih barvno kodiranih map z naprednimi algoritmi (prikaz cerebralnega volumna krvi, prikaz cerebralnega pretoka krvi, MTT, Tmax, itd.) Vsebovati mora možnost izračuna neujemanja med perfuzijo in difuzijo, možnost analize perfuzijskih parametrov po interesnih področjih ter možnost izvoza statističnih podatkov. Omogočati mora segmentacijo omejenih sprememb v možganovini ter prikaz parametričnih map, prekritih z anatomskimi slikami.
7.24 | Programski paket za MR traktografijo - omogočena mora biti avtomatska prepoznava serij difuzijskega tenzorskega slikanja (DTI), izdelava map parametrov FA, AD, RD, b0, ADC, izdelava slik MR traktografije na podlagi začetnih točk ("seed"), ravnin. Omogočati mora prostoročno določanje interesnih področij (ROI) in izvoz statističnih podatkov v formatu .csv.
7.25 | Programski paket za MR spektroskopijo, ki omogoča prikaz in napredno obdelavo MR spektroskopskih podatkov, prikaz parametrskih map na anatomskih rezih. Programski paket oz. oprema za obdelave spektroskopskih podatkov mora biti vključena tako za single voxel kot tudi 2D in 3D multivoxel chemical shift imaging.
7.26 | MR spektroskopija - obdelava zajetih podatkov in grafični prikaz (kot npr. prikaz map metabolitov in njihovih razmerij na anatomskih rezih).
7.27 | Znotraj omenjenega sistema integrirane ali ločene programske opreme (v oblačni infrastrukturi ali na postprocesnem strežniku, povezanem s sistemom) na področju nevroradiologije. Omogočajo naj avtomatsko volumetrijo možganovine in primerjavo s standardiziranimi vrednostmi ter označevanje, številčenje in kvantifikacijo hiperintenzivnih lezij bele možganovine (WMH/ white matter hyperintensities). Omogočena naj bo tudi časovna primerjava v tej točki omenjenih kvantitativnih parametrov.
7.28 | Možnost 4D izračuna parametrov farmakokinetičnega modela MR prostate iz dinamičnih MR serij (Kep, Ktrans, Ve, Wash-in, Wash-out, peak enhancement, TTP) s samodejno poravnavo in registracijo.
7.29 | Znotraj omenjenega sistema integrirane ali ločene programske opreme za analizo multiparametrične preiskave MR prostate (v oblačni infrastrukturi ali na postprocesnem strežniku, povezanem s sistemom). Le te morajo obenem omogočati avtomatsko segmentacijo in volumetrijo prostate ter avtomatsko lokalizacijo in klasifikacijo za karcinom prostate suspektnih lezij (na osnovi sistema PI-RADS).
7.30 | Programska oprema za prikaz - mapping sklepnega hrustanca (v kolikor prikaz meritev ni možen inline).
8.0 | INTEGRACIJA Z RIS/PACS SISTEMOM
8.1 | Povezava MR aparata in MR delovne postaje v omrežje bolnišnice in v sistem RIS/PACS mora biti narejena tako, da je omogočena polna funkcionalnost kot za ostale modalitete v obstoječem sistemu.
8.2 | Pri izvedbi inštalacij in integracije je ponudnik dolžan sodelovati s službo za informatiko SB Slovenj Gradec in ponudnikom sistema RIS/PACS.
8.3 | Ponudnik je ob sodelovanju s pooblaščenimi osebami naročnika dolžan urediti tudi vnos RIS seznama MR preiskav na MR aparat (RIS mapping).
Povezave z RIS/PACS sistemom naj bodo narejene na osnovi DICOM protokolov, na voljo morajo biti vsaj:
8.4 | DICOM Send/Receive
8.5 | DICOM basic print
8.6 | DICOM SC Storage commitment
8.7 | DICOM Modality Worklist
8.8 | DICOM MPPS Modality performed procedures steps
8.9 | DICOM Query/Retrieve
8.10 | DICOM Structured Reports
9.0 | NADZOR IN DELO S PACIENTOM, VARNOST, KAKOVOST
9.1 | MRI aparat mora imeti možnost večstopenjskega nastavljanja osvetljenosti ter prezračevanja magnetne odprtine.
9.2 | Ponudba mora vsebovati set blazin, peščenih vrečk in podobnih pripomočkov za udobno pozicioniranje in stabilno imobilizacijo pacientov in tuljav.
9.3 | Ponudba mora vsebovati opremo za proženje preiskav s fiziološkimi parametri (EKG za proženje npr. slikanja celotnega cikla srčnega utripa, periferni pulz za sinhronizacijo slikanja s pulzirajočim tokom krvi, respiracijo npr. za sinhronizacijo slikanja z respiratornim gibanjem).
9.4 | Sistem za zaznavanje dihanja brez uporabe pasov preko trupa (infrardeči ali druga tehnologija).
9.5 | Ponudnik mora dobaviti naglavne slušalke za zaščito bolnika oz. spremljevalcev bolnika in osebja (npr. med nadzorom ali izvajanjem nadzora/posegov v MR sobi) pred hrupom med MR preiskavo - 3 kosi. Dodatne naglavne slušalke za zaščito pred sluhom morajo omogočati komunikacijo s pacientom ter predvajanje glasbe (npr. za otroke), z nastavljivo glasnostjo - 1 kos.
9.6 | Paket sekvenc za zajem podatkov z zmanjšanim hrupom.
9.7 | Stikalo za izklop MR aparata v sili.
9.8 | MRI aparat mora imeti tipko za proženje alarma med preiskavo, ki jo uporablja bolnik (pumpica).
9.9 | Ponudba naj vključuje kamero za nadzor pacienta v območju MR diagnostike in monitor za nadzor v komandnem prostoru.
9.10 | Ponudba naj vključuje kamero za nadzor pacienta v čakalnici in monitor za nadzor v komandnem prostoru.
9.11 | Ponudnik mora urediti varnostno označevanje dostopov v prostore MR diagnostike ter v prostor MR. Urediti mora označevanje varnostnih območij (kot npr. z napisi, talnimi oznakami), skladno s priporočili standardov kakovosti.
9.12 | Ponudba mora vsebovati ustrezne fantome oziroma pripomočke, s katerimi lahko uporabnik preverja ločljivost in kakovost MRI slik. Priloženi morajo biti vsi fantomi za testno slikanje (QAQC).
9.13 | Sistem mora omogočati samodejno pozicioniranje slikane anatomije v izocenter magneta na podlagi inteligentnih anatomskih telesnih modelov (vsaj za glavo, vratno, torakalno in lumbarno hrbtenico, ramena, srce, jetra, kolke, medenico, koleno in gleženj) za zagotavljanje visoke stopnje kvalitete in ponovljivosti preiskav.
9.14 | Sistem mora programsko omogočati enostavno načrtovanje slikovnega protokola iz različnih anatomskih delov telesa.
9.15 | Sistem mora vključevati prikaz pacientovih fizioloških parametrov na ohišju magneta z namenom enostavnega spremljanja pacientovih funkcij.
9.16 | Prikazovalnik temperature in stopnje vlažnosti v MR prostoru.
9.17 | Ponudba mora vsebovati dvosmerni interkom v prostoru operaterja za komunikacijo s preiskovancem.
9.18 | Samodejno predvajanje programiranih ali predhodno posnetih sporočil, ki vodijo pacienta skozi celoten potek preiskave.
9.19 | Grelec kontrastnih sredstev (1 kos).
9.20 | Ponudnik mora prikazati dokazilo za obstoj referenčnega centra znotraj Evropske unije, ki opravlja na ponujenem modelu MR aparatu MR vodene posege v področju abdomna ali drugih regij v področju ''body'' ali ''MSK'' imaginga (kot je npr. MR vodena biopsija).
10.0 | AVTOMATSKI INJEKTOR KONTRASTNEGA SREDSTVA ZA MR PREISKAVE
10.1 | Troglavi avtomatski injektor (za 2 steklenici kontrasta in 1 za fiziološko raztopino), ki je MR kompatibilen.
10.2 | Terminal na dotik (touchscreen) s programsko opremo za izvajanje MR preiskav.
10.3 | Operativni ekran na dotik v preiskovalni sobi na samem injektorju.
10.4 | Konstantna kontrola količine uporabljenega kontrastnega sredstva in fiziološke raztopine tekom izvajanja preiskave.
10.5 | Možnost shranjevanja do 200 protokolov.
10.6 | Možnost do 40 zaporednih faz preiskave, v vsaki je lahko faza za fiziološko raztopino in/ali kontrast, vključujoč ročne ali časovno omejene premore.
10.7 | Črpanje kontrastnega sredstva ali fiziološke raztopine direktno iz steklenice/plastenke ( KS: 10–200 ml- NaCl: 50-1.000ml).
10.8 | 4 avtomatskih senzorjev za zaznavo zraka v sistemu za 24-urno uporabo in pacientove linije.
10.9 | Senzor za pritisk-preprečuje porast pritiska preko dovoljenega za varno uporabo sistema tekom izvajanja aplikacije.
10.10 | Nastavljiv pretok fiziološke raztopine ali kontrastnega sredstva v razponu od 0.1 do 10ml/sec, v korakih po 0,1ml/s.
10.11 | Uporaba injektorja na baterije (Li-ion, čas delovanja, ko je baterija popolnoma napolnjena - najmanj 18 ur).
10.12 | Brezžična povezava-kabel ni potreben, razen ob polnjenju baterije, kar omogoča poljubno postavitev injektorja v preiskovalnem prostoru.
10.13 | Nastavljiv prag najvišjega pritiska tekom aplikacije izbranega protokola med 2-14 bar.
10.14 | Filter trdnih delcev na dnevni liniji (prepreči vdor mikrodelcev npr. membrana s steklenice kontrastnega sredstva ali fiziološke raztopine ipd.)
10.15 | Možnost uporabe prednapolnjenih brizg s KS (hepatospecifično kontrastno sredstvo kot npr. Primovist in podobni).
11.0 | RF KLETKA
11.1 | V ponudbi mora biti zajeta kvalitetna RF kletka z vso potrebno opremo (vtičnice, svetila in ostala oprema kletke) z instalacijo kletke (postavitev nove ali preureditev že obstoječe).
11.2 | RF kletka mora biti pripravljena tako, da omogoča povezavo dodatne periferne opreme za fiziološke meritve iz kontrolne sobe v RF kletko.
11.3 | Pri izvedbi kletke je potrebno upoštevati zahteve glede zvočne izolacije in predvidene sprejemljive ravni hrupa v sosednjih prostorih. Raven hrupa v sosednjih prostorih, ki mejijo na prostor MR med izvajanjem preiskav (razen v tehničnem prostoru z lastnimi izvori hrupa), ne sme presegati meje, ki jo je dosegal predhodni MR aparat v ustanovi - 35 dB (A) (hrup povzročen s strani MR aparata) pri nobeni od sekvenc. Za dosego tega je potrebno upoštevati predvideno sestavo sten (v gradbenih načrtih) in izdelati kletko z ustrezno izolativnostjo. Ponudnik mora predložiti podatke o zvočni izolativnosti ponujene MR kletke.
12.0 | HLADILNI SISTEM
12.1 | V ponudbo mora biti vključen sistem za strojno hlajenje sistema vključno z redundanco, ki prepreči izgubo helija v primeru izpada osnovne hladilne enote.
12.2 | Sistem za primarno in rezervno strojno hlajenje sistema.
12.3 | Hlajenje MR sistema in prostora
13.0 | OSTALA OPREMA
13.1 | V ponudbo naj bo vključen pripomoček za ročno prelaganje pacienta (rollboard) z naslednjimi specifikacijami: prelagalni pripomoček velikosti 180x50 cm / 89x50 cm (pregibna) (+/-5%). Specialno oblikovan, stenski nosilec za obešanje. Material: HDPE material, netoksičen, antistatičen, prevoden za RTG žarke, odporen na kisline, enostaven za čiščenje in razkuževanje (kot npr. Samarit Professional Rollbord STD ali enakovredno). Pripomoček mora biti MR kompatibilen in primeren tudi za prelaganje pacienta v MR prostoru.
13.2 | V ponudbo naj bodo vključene delovne postaje z monitorji z naslednjimi specifikacijami (3 kosi):
13.3 | Minimalne specifikacije delovnih postaj so naslednje: procesor: Intel Core i9 Gen. 14, RAM 32 GB, disk 512 GB SSD, optični disk 9.5mm DVD-Writer 1st ODD, garancija 3/3/3 (material/labor/onsite) Warranty EURO.
13.4 | Vsaka delovna postaja v konfiguraciji strežnik/klient mora imeti barvni ne-diagnostični monitor (24" ali 27").
13.5 | Vsaka delovna postaja v konfiguraciji strežnik/klient mora imeti barvni diagnostični monitor z naslednjimi specifikacijami: vrsta panela / matrike: IPS, diagonala zaslona: 30,4", razmerje stranic (H:V) 16:10, ločljivost: native 6MP (3280 x 2048 pixels), prilagodljiv na 2 x 3MP+ (1640 x 2048 pixels), prilagodljiv na 2 x 3MP (1536 x 2048 pixels). Monitorji morajo biti ustrezno certificirani za pregledovanje medicinskih slik — diagnostično delo (IEC 60601-1 in/ali FDA 510 (k)) in kalibrirani po standardu DICOM 3.14.
13.6 | Grafična kartica za diagnostični monitor ima naslednje minimalne specifikacije: vodilo PCle Gen3 x8, pomnilnik 4GB DDR5, izhodi (1x) DisplayPort 1.4 (2x) Mini-DisplayPort 1.4, pomnilniški vmesnik 128-bit, prepustnost 96 GB/s.
13.7 | V ponudbo naj bo vključena MR kompatibilna omara za shranjevanje tuljav.
13.8 | Ponudba mora vsebovati monitor za delež kisika v zraku v MR prostoru z zvočnim alarmiranjem v primeru padca vrednosti pod nastavljen nivo.
13.9 | Dovod vtičnice za elektriko na vsaj 3 različnih mestih in dovod plinov za potrebe anestezije.
14.0 | ŠOLANJE
14.1 | Pred pričetkom šolanja mora ponudnik oz. aplikator opraviti vse potrebne začetne nastavitve MR aparata (osnovne protokole, RIS-mapping in podobno).
14.2 | Šolanje naj bo izvedeno v treh delih (osnovno, nadaljevalno, napredno) pri čemer skupni čas šolanja “on site” ne sme biti krajši od 20 delovnih dni (delovni dan traja najmanj 7 ur šolanja dnevno) za radiološke inženirje, zdravnike in ostalo osebje za vso ponujeno opremo. Ponudba mora vsebovati podatke o dolžini predvidenega izobraževanja za posamezne sklope preiskav in skupine uporabnikov.
15.0 | SERVIS IN VZDRŽEVANJE
15.1 | MR aparat mora imeti direktno oddaljeno povezavo s servisnim centrom za hitro odkrivanje in reševanje napak.
15.2 | Garancija MR tomografa najmanj 24 mesec.
15.3 | Vzdrževanje in servis MR tomografa najmanj 5 let po preteku garancijske dobe.
15.4 | Ponudnik MR tomografa mora podati ponudbo za 5 letno pogarancijsko vzdrževanje MR tomografa po sistemu ˝all inclusive˝.
15.5 | Odzivni čas serviserjev je lahko največ 2 uri od prejetja informacije o okvari.
15.6 | Ponudnik mora zagotoviti vsaj 2 strokovno usposobljena serviserja za MR aparature z uradnim certifikatom o usposobljenosti.
15.7 | Ponudnik mora podati popis rednih preventivnih pregledov.