## Navodila
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE REKAPITULACIJE, MERIL IN PREDRAČUNA
Predračun je sestavljen iz 7. zavihkov, ki si sledijo: Navodila, Rekapitulacija, 1.Angiograf 1, 1.1 Merila za angiograf 1, 2. Angiograf 2, 2.1 Merila za angiograf 2 in 3. Injektor kontr. sredstva
Ponudnik izpolnjuje zahtevane podatke v sivo obarvane celice v zavihkih, ki si sledijo: 1.Angiograf 1, 1.1 Merila za angiograf 1, 2. Angiograf 2, 2.1 Merila za angiograf 2 in 3. Injektor kontr. sredstva
Naročnik ne odgovarja za morebitne napake pri podajanju posameznih cen in davčnih stopenj. Ponudnik s podpisom na zavihku Rekapitulacija zagotovi, da je opravil kontrolo podatkov in so avtomatično izračunani podatki pravilni, prav tako s tem podpisom jamči za pravilne podatke poračunane iz zavihkov, kot si sledijo: 1.Angiograf 1, 1.1 Merila za angiograf 1, 2. Angiograf 2, 2.1 Merila za angiograf 2 in 3. Injektor kontr. sredstva
Ponudnik mora k ponudbeni dokumentaciji predložiti podpisan dokument Rekapitulacija in ga naložiti v razdelek "Predračun".
Ponudnik mora k ponudbeni dokumentaciji predložiti celoten dokument v .xlsx in .pdf obliki in ga naložiti v razdelek "Druge priloge".
Ponudnik zagotavlja, da so ponujene cene brez in z DDV končne cene in vključujejo vse morebitne rabate in popuste ter stroške transporta in montaže.
Zavihek Izpolnjevanje meril za aparat vsebuje nabor meril, ki jih bo naročnik glede na dosežene točke upošteval pri izračunu in izbiri najugodnejšega ponudnika. Dodatna navodila za izpolnjevanje dotičnega zavihka se nahajajo pod tabelo meril.
V primeru, da ponudnik za posamezno postavko v zavihkih 1., 2. ali 3. vpiše ceno "0 €", se šteje, da je postavko ponudil brezplačno.

## Rekapitulacija
Zap. št. | Aparat | Skupna vrednost brez DDV | Skupna vrednost z DDV
1 | Angiograf 1: (navesti proizvajalca, tip/model ponujene opreme) z vzdrževanjem | 0 | 0
2 | Angiograf 2: (navesti proizvajalca, tip/model ponujene opreme) z vzdrževanjem | 0 | 0
3 | Injektor kontrastnega sredstva | 0 | 0
| SKUPAJ: | 0 | 0
| Naziv ponudnika: | Kraj in datum: | Podpis in žig:

## 1. Angiograf 1
PREDRAČUN ZA ANGIOGRAF 1 IN VZDRŽEVANJE (katetrski laboratorij)
Naziv aparata in model
Cena aparata brez DDV
Cena aparata z DDV
Cena šolanja 1 kpl brez DDV
Cena šolanja 1 kpl z DDV
Cena "All inclusive" pogarancijskega vzdrževanja na leto brez DDV
Cena "All inclusive" pogarancijskega vzdrževanja na leto z DDV
| Cena "All inclusive" 5-letnega pogarancijskega vzdrževanja brez DDV | 0
| Cena "All inclusive" 5-letnega pogarancijskega vzdrževanja z DDV | 0
| SKUPAJ brez DDV: | 0
| SKUPAJ z DDV: | 0
*Garancijski rok mora biti minimalno 12 mesecev od uspešno opravljene in potrjene primopredaje
Zap.št | TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ANGIOGRAFA 1
1 | Rentgenski stativ in C-lok
1.1 | Sistem mora imeti stropno postavitev v prostoru naročnika, s C-lokom, na katerem se nahajata rentgenska cev in ploščati direktni digitalni detektor. Stropno montiran C-lok mora zagotavljati visokokakovostno slikanje (vključno z integracijo in koregistracijo IVUS in FFR ter iFR) pri minimalno invazivnih kardioloških posegih v obstoječem prostoru naročnika.
1.2 | Postavitev in geometrija C-loka mora omogočati perkutane posege v območju prsnega koša in spodnjih okončin
1.3 | Omogočen mora biti popoln in neoviran pristop do bolnika iz treh strani
1.4 | Omogočen mora biti hiter umik C-loka v sili , za primer oživljanja bolnika (stikalo za vklop/izklop zavor na obeh straneh C-loka) ali pa mora imeti na konzoli na mizi ob C-loku tipko CPR ki ob pritisku omogoči uporabniku neoviran dostop do pacienta.
1.5 | Pokritost bolnika (brez ponovnega pozicioniranja in brez rotacije mize) mora biti najmanj 190 cm.
1.6 | Sistem mora biti opremljen z žično in z brezžično multifunkcijsko stopalko za proženje ekspozicije in diaskopije.
1.7 | Globina C-loka mora zagotoviti dovolj prostora, da omogoči vse arterijske pristope s C-lokom v frontalnem položaju: najmanj 94 cm
Omogočene morajo biti vsaj projekcije kot sledi:
1.8 | - Položaj C-loka za glavo bolnika:
LAO
RAO
Kranialno
Kavdalno
1.9 | - Položaj C-loka ob bolniku:
Kranialno
Kavdalno
LAO
RAO
1.20 | - Rotacija C-loka PIVOT
1.21 | Najvišja hitrost pri pozicioniranju C-loka mora biti vsaj 25° na sekundo pri rotaciji (vrtenje ravnine C-lok) in vsaj 15° na sekundo pri angulaciji (C-lok ob bolniku)
1.22 | Razdalja fokus – detektor mora biti nastavljiva vsaj v območju: 95-110 cm
1.23 | Vključeni morajo biti brezkontaktni senzorji za preprečevanje trka, nameščeni na detektor, ki ščitijo bolnika pred nepričakovanim trkom
1.24 | Omogočena mora biti možnost shranjevanja in priklica pozicij C-loka v X, Y in Z osi (brez potrebe po diaskopiji)
1.25 | Sistem mora omogočati možnost shranjevanja in priklica najmanj 5 programiranih uporabniško določenih položajev C-loka z enostavnim priklicom t.j. pritiskom na gumb
1.26 | Omogočeno mora biti samodejno pozicioniranje C-loka glede na izbrano referenčno sliko: položaj stativa, vrtenje C-loka, angulacija, rotacija detektorja in SID morata biti povrnjena na prvotne nastavitve, na katerih je bila narejena referenčna slika
2 | Miza za bolnika s konfiguracijo, ki mora omogočati za uporabnika specifične aplikacije, glede na ustaljene diagnostične in terapevtske postopke
2.1 | Talna postavitev mize, ki mora biti čim daljša (vsaj 280 cm), s čim daljšim (vsaj 125 cm) previsnim delom brez kovinskih delov
2.2 | Širina mize mora biti vsaj 50 cm, mora omogočati čim bolj nemoteno gibanje C-loka
2.3 | Miza mora imeti funkcionalnost plavajoče plošče. Omogočati mora čim večji prečni premik plošče (najmanj 20 cm)
2.4 | Motoriziran vzdolžni premik mora biti najmanj 120 cm
2.5 | Omogočena mora biti motorizirana nastavitev mize po višini vsaj 25 cm
2.6 | Miza mora biti vrtljiva okoli vertikalne osi (pivot) vsaj v območju+/- 90°, z vmesnimi položaji, ki jih je mogoče fiksirati
2.7 | Omogočena mora biti obremenitev mize vsaj 250 kg (npr. teža bariatričnega bolnika) in dopustna dodatna obremenitev najmanj 40 kg (za primer oživljanja bolnika)
2.8 | Miza mora biti iz radioprepustnega materiala z ne večjo atenuacijo kot 1.6 mm Al ekv
2.9 | Imeti mora možnost namestitve modula za upravljanje mize na levo in desno stran ter ob vznožju glede na potrebe preiskave oz. posega
2.10 | Dodatki za mizo (najmanj):
2.11 | blazina, na kateri leži bolnik (radiografsko prepustna, debeline najmanj 7 cm, iz materialnov, ki zagotavlja maksimalno udobnost za bolnika pri daljših posegih, možnost čiščenja z ustreznimi dezinfekcijskimi sredstvi, dodatna kardiološka blazina (daljša)
2.12 | obtirnice na dveh straneh mize
2.13 | opora za roko pri posegih z radialnim pristopom, prepustna za RTG žarke fiksna (1 kos) ter z nastavljivo višino (1 kos)
2.14 | ročke za bolnika
2.15 | dodatna opora za bariatrične paciente - plošča iz radioprepustnega materiala, v velikosti najmanj 90 x 80 cm
2.16 | dve prijemali za pritrditev dodatkov
2.17 | Podpora za glavo
2.18 | trakovi za pritrditev bolnika
3 | Visokofrekfenčni generator z avtomatsko kontrolo doze v vseh načinih delovanja
3.1 | Mikroprocesorsko nadzorovani visokofrekvenčni generator
3.2 | Rentgenski generator: visokofrekvenčen, nominalna moč mora biti vsaj 100 kW, omogočati mora izbor visoke napetosti vsaj v območju od 40kV do 125 kV, omogočati mora čim večjo kontinuirano moč pri fluoroskopiji, najmanj 4000 W najmanj 20 minut, mogočen mora biti izbor čim večjega toka pri pulzni fluoroskopiji, vsaj 200 mA
3.3 | Največja vrednost toka v akvizicijskem načinu : najmanj 1000 mA
3.4 | Omogočen mora biti čim večji izbor pulzne fluoroskopije, ki ga omogoča celoten sistem, ne le generator. Najmanj od 3,75 do 30 pulzov na sekundo v najmanj 3 stopnjah
3.5 | Sistem samodejnega nadzora izpostavljenosti (AEC)
3.6 | Najmanjši mAs pri akviziciji z AEC: 0.01mAs
4 | Visokozmogljiva RTG cev, ki zagotavlja večjo kakovost slike pri težjih bolnikih in ostro sliko pri nizki dozi ter omogoča zelo visoko stopnjo odvajanja toplote za delovanje pri daljših postopkih
4.1 | Rentgenska cev mora imeti tiho vrtenje anode, tehnologija tečajev iz tekoče kovine
4.2 | RTG cev z rotirajočo anodo in najmanj dvema fokusoma
4.3 | Velikost manjšega fokusa glede na (IEC 60336): največ 0,5 mm
4.4 | Velikost večjega fokusa glede na (IEC 60336): največ 0,8 mm
4.5 | Zaradi nameravanja izvajanja dolgotrajnih posegov pri bariatričnih bolnikih so potrebne čim boljše toplotne karakteristike in primerno hlajenje rtg cevi: največja toplotna kapaciteta anode mora biti najmanj 5,0 MHU
4.6 | Največja zmogljivost neprekinjenega hlajenja anode mora biti najmanj 1,50 MHU/min
4.7 | Največja toplotna kapaciteta ohišja mora biti najmanj 7,0 MHU
4.8 | RTG cev mora biti opremljena s tehnologijo za odstranjevanje mehke radiacije s pulzno diaskopijo (tehnologija v cevi) za dosego kratkih in strmih (steep) pulzov s pomočjo rešetke v cevi (kot npr. grid pulsed, grid switched tehnologija)
5 | Kolimator z pravokotnimi zaslonkami (shutters) in polprosojnimi robovi (wedges)
5.1 | Zaslonke in robovi se morajo nastavljati na osnovi zamrznjene slike (LIH) brez dodatnega obsevanja
5.2 | Dodatna filtracija (bakreni filtri) med diaskopijo in ekspozicijami zajema: najmanj 3 različni filtri
6 | Tehnološke rešitve za zmanjšanje doze
6.1 | RTG cev mora biti opremljena s tehnologijo za odstranjevanje mehke radiacije s pulzno diaskopijo (tehnologija v cevi) za dosego kratkih in strmih (steep) pulzov s pomočjo rešetke v cevi (kot npr. grid pulsed, grid switched tehnologija)
6.2 | Sistem mora obvezno vključevati tehnologije in algoritme, ki omogočajo zmanjšanje doze
6.3 | Opomba : tehnike zmanjševanja doze se ne smejo doseči le z zmanjšanjem fps ali spremembo vidnega polja ali uporabo kolimacije. Kot dokaz se navede: uradno dokazane vsaj 3 klinične študije o zmanjšanju doze na bolniku (ne fantomu) - naslov klinične študije opravljene v eni izmed referenčnih ustanov; ime in priimek avtorja študije, naziv institucije v kateri je bila študija opravljena. Podatki so lahko v angleškem jeziku
6.4 | Možnost izvajanja vizualno kontroliranega pozicioniranja objekta brez sevanja (preko grafičnega prikaza centralnega žarka in robov slike na last image hold (LIH) prikazu slike. Trenutna pozicija centralnega žarka mora biti prikazana z grafičnim prekrivanjem, tudi ob premikanju mize ali spreminjanju SID
6.5 | Podatek o dozi mora biti prikazan v preiskovanem prostoru
6.6 | DAP meter
7 | Digitalni detektor: del kompaktne slikovne verige, ki omogoča vrhunsko kvaliteto slike za predvideno diagnostično in terapevtsko uporabo
7.1 | Sistem mora vključevati visoko ločljivostni digitalni ploščati detektor velikosti najmanj 20 x 20 cm ter največ 23 x 23 cm, namenski za koronarografije
7.2 | Izbira FOV - zahtevane so vsaj 4 različne velikosti slikovnega polja (FOV) detektorja
7.3 | Matrika : najmanj 1300 x 1300 pixels
7.4 | Prostorska ločljivost: najmanj 3,2 lp/mm.
7.5 | Globina detektorja, ki vpliva na število sivin: minimalno 16 bitov
7.6 | Pixel pitch (minimalni razmik med sosednjima detektorskima celicama): največ 160 µm
7.7 | Senzorji za zaščito pred trkom morajo biti nameščeni na ohišju detektorja
7.8 | Ohranjanje pozicije detektorja ob repozicioniranju C-loka in stativa – potrebno je sinhronizirano gibanje med detektorjem in kolimatorjem za ohranitev pokončne slike, ustrezen je tudi aparat, ki omogoča motorizirano gibanje sistema, ki zagotavlja radialni dostop in pokončne slike v določenih v položajih C-kraka
8 | Prikaz in ogled slike v preiskovalnem prostoru
8.1 | Stropno montiran velik monitor, ki omogoča prosto pozicioniranje
8.2 | Stropni sistem za monitor mora omogočati izboljšano območje pozicioniranja z nastavitvijo višine in vrtenjem (vzdolžni in prečni premik vsak 300 cm, nastavitev višine 30 cm, rotiranje pod kotom 300 st). Dovoljeno je odstopanje 10 cm pri prečnem pomiku. Ponudite lahko tudi stropni sistem, ki omogoča vzdolžni premik 217.5 cm, nastavitev 30 cm ali več, prečni premik pa +/- 120 cm.
8.3 | Velik visokokontrastni LCD barvni monitor: vsaj 55 palcev; ki omogoča sočasen prikaz najmanj 5ih od navedenih signalov:
- žive slike
- referenčne slike
- slike z delovne postaje za postprocesiranje (npr. 3D rekonstrukcijo)
- hemodinamske parametre
`- sliko iz zunanjih naprav, ki generirajo tako analogni kot tudi digitalni video signal z namensko ploščo, ki omogoča povezavo takšnih naprav (npr. UZ, IVUS, OCT, CT, MR, koregistracija IVUS in iFR z angiografsko sliko)
8.4 | Sliko monitorja mora biti mogoče prikazovati tudi zunaj preiskovalne sobe na drugem velikem ekranu (ni predmet razpisa) za predstavitvene potrebe v primeru izvedbe delavnic, izobraževanj
8.5 | Monitor mora podpirati prikaz najmanj 8 vhodov (vključno s produkti drugih proizvajalcev – dodatna oprema)
8.6 | Omogočena mora biti kostumizacija predloge zaslona (glede na preiskavo ali preference) na mestu, tako iz preiskovalnega prostora, kot tudi iz kontrolne sobe
8.7 | Možnost izbora vhodnih virov z dotiki na zaslonu na dotik
8.8 | Resolucija monitorja: najmanj 3840 x 2160
8.9 | Možnost, da se posameznemu slikovnemu prikazu na velikem monitorju lahko ročno spreminja velikost na katerokoli želeno dimenzijo z miško ob mizi pacienta ali možnost sistema, ki uporabniku omogoča, da si v kontrolni sobi izbere enega od prednastavljenih izgledov prikaza, ki jih prosto določi naročnik
8.10 | Možnost upravljanja ob mizi pacienta s tipkovnico in miško vseh aplikacij povezanih z velikim monitorjem, vključujoč opremo drugih proizvajalcev (dodatna oprema) ali možnost sistema, ki uporabniku omogoča, da si v kontrolni sobi izbere enega od prednastavljenih izgledov prikaza zunanjih virov na ekranu, ki jih prosto določi naročnik
8.11 | Dodatna monitorja - 2 kosa
Ponudnik mora v delovnem prostoru zagotoviti dodatni slikovni prikaz (vsaj živa in ref. slika) na dveh neodvisnih monitorjih velikosti najmanj 27 inčev s katerimi se lahko tudi ob okvari velikega monitorja varno nadaljuje poseg. Rezervna monitorja morata biti nameščena na stropnem nosilcu velikega monitorja nad velikem monitorju. Ponudite lahko tudi dva neodvisna monitorja velikosti 24 inčev, ki sta montirana na hrbtno stran velikega monitorja, kar pomeni, da lahko uporabnik ob okvari velikega monitorja obrne nosilec za 180 stopinj in nadaljuje s posegom.
9 | Prikaz in ogled slik v kontrolni sobi:
9.1 | 2x barvni LCD monitor za prikaz kliničnih slik v kontrolni sobi:najmanjša velikost: 27-palčna diagonala, ločljivost najmanj: 2500 x 1400 slikovnih točk
9.2 | Oba monitorja morata prikazovati najmanj 8 različnih slikovnih virov - dostop do vseh razpoložljivih aplikacij v enem delovnem prostoru
9.3 | Možnost manipuliranja s postavitvijo zaslona (layouts), vključno z možnostjo povečave izbrane slike; možnost spreminjanja lokacije posameznih aplikacij po zaslonu
9.4 | Potrebno je zagotoviti izvajanje naslednjih sočasnih nalog:
- fluoroskopijo/ekspozicije v pregledovalnem prostoru
- pregled slik bolnikov, tudi drugih bolnikov (ne le bolnika v tekočem postopku)
- prenos v PACS
- snemanje
- kvantifikacijske analize
9.5 | Dodatni monitor (najmanj 19 palčni) za prikaz hemodinamike
10 | Upravljanje sistema
10.1 | Kontrolni modul ob mizi pacienta mora omogočati najmanj naslednje funkcije:
- Pomik C-loka
- Pomik mize
- Pozicioniranje zaslonk
- Možnost shranjevanje in priklica pozicij C-loka
- Izbiro fluoroskopskega načina
- Shraniti fluoroskopski zajem zaradi varčevanja doze
- Gumb za zaustavitev v sili
10.2 | Zahtevamo modul na dotik in/ali multifunkcionalna ročka ob na mizi pacienta, ki omogoča upravljanje s slikovnim sistemom, vključno s/z:
- kvantifikacijskimi programi
- funkcionalnostmi za naknadno obdelavo slik
`- možnost pregleda in upravljanja kliničnih 2D in 3D slik (pomikanje, povečava, spreminjanje kota pogleda), ki so prikazane na zaslonu na dotik (ali z uporabo ostalih kontrol), na mizi pacienta (le z uporabo konic prstov)
`- možnost procesiranja 3D slik prikazanih na zaslonu modula na dotik z naslednjimi orodji: MPR, Slab Thickness, Cut
`-možnost uporabe naprednih orodij za post procesiranje 3D slik s konicami prstov, kot npr.: pol-avtomatska segmentacija žil, shranjevanje kotov projekcij, ki jih lahko kasneje uporabimo
- izbirami protokolov in akvizicijskih nastavitev
- funkcionalnostmi za upravljanje s hemodinamskim sistemom ob robu mize
- izbiranjem / prilagoditvijo postavitev prikaza slik v sobi za pregledovanje
- združljivostjo z injektorjem KS
- funkcijo vklop/izklop RTG
10.3 | Ročno stikalo v kontrolni sobi za proženje ekspozicije
10.4 | Ročni daljinski upravljalnik v preiskovalnem prostoru, ki omogoča:
- korake čez (runs, frames, series)
- izbiro referenčne slike
11 | Digitalni slikovni sistem
11.1 | Digitalna pulzna fluoroskopija mora imeti razpon pulzov do 30 pps
11.2 | Potrebna je možnost uporabe fluoroskopije z nizkim odmerkom doze s stopnjo pulza manj kot 5pps
11.3 | Potrebno je procesiraje fluoroskopske slike v realnem času
11.4 | 2D Roadmapping mora imeti samodejni pixel shift in izbirne načine za boljšo vizualizacijo materialov (npr. mikrokatetrov, mikrožic)
11.5 | Sistem mora omogočati uporabo predhodno zajete slike kot referenčne slike (za prihranek kontrasta in odmerka doze)
11.6 | DSA (digitalna subtrakcijska angiografija) mora imeti lastnosti digitalnega filtriranja v realnem času pri posameznih slikah in serijah, s stopnjami zajemanja slike od 0,5 – 6 f/sek
11.7 | DSA mora omogočati landmarking, izbor maske, avtomatski pixel shift, avtomatsko korekcijo ozadja artefaktov gibanja brez posredovanja operaterja
11.8 | Potrebno je procesiranje slike in manjšanja šuma v realnem času pri zajemanju fluoroskopskih posnetkov
11.9 | Sistem mora omogočati digitalni zoom do faktorja vsaj 2x
11.10 | Sistem mora omogočati paralelno procesiranje (t.j. neodvisno od dela v preiskovalnem prostoru), omogočati mora snemanje medijev, Dicom transfer, slikovne analize, ipd. …)
11.11 | Omogočeno mora biti postprocesiranje najmanj: priladogitev robov, kontrast/svetlost, razdalja/kot meritve
11.12 | Omogočeno mora biti snemanje slik na DVD ali USB
11.13 | Omogočena mora biti možnost shranjevanja fluoroskopskih serij z do 1800 slik v eni seriji
11.14 | Omogočena mora biti možnost shranjevanja na sistem vsaj 50000 slik
11.15 | Omogočena mora biti možnost izbire več (vsaj treh) različnih fluoroskopskih načinov, odvisno od velikosti/teže bolnika, odvisno od primera ali zdravnikovih preferenc
12 | Programska oprema mora omogoča
12.1 | Zajem EKG valov z grafičnim prikazom na sliki, sinhroniziran s kardioangiografsko stopnjo na živi sliki v preiskovalni in kontrolni sobi
12.2 | Programsko opremo za "virtual enhancement" virtualno izboljšanje žilnih opornic koronarnih arterij; Možnost uporabe z ali brez vbrizgavanja kontrastnega sredstva, možnost izvajanja meritev za določitev velikosti stenta ali morebitne obstrukcije ali restenoze stenta; Upravljanje programske opreme mora potekati iz nadzorne sobe in iz modula zaslona na dotik ob mizi pacienta.
12.3 | Programska oprema za izboljšanje vizualizacije stentov ali balonov v koronarnih arterijah v realnem času, ko operater pomakne stent/balon v lezijo, z neprekinjenim zajemanjem: najmanj 15 sličic/sekundo
12.4 | Dinamična 2D Roadmap aplikacija s protokoli za srčne (koronarne) posege za zmanjšanje količine uporabljenega kontrasta. Možnost upravljanja aplikacije na modulu za dotik ob mizi pacienta.
12.5 | Dvoosno gibanje C-loka (rotacija in angulacija) v eni neprekinjeni rotacijski akviziciji koronarnih arterij z enim kontrastnim vbrizgom (kot npr. HeartSweep, CardiacSwing), za zmanjšanje doze sevanja ter uporabo kontrastnega sredstva.
12.6 | Real time pixel shift
12.7 | Kvantitativne koronarne analize:
- avtomatsko določanje kontur z možnostjo ročne korekcije
- kalkulacijo odstotkov, velikosti stenoz, dolžin in kotov
- avtomatska in ročna kalibracija
- samodejna kalibracija predmeta v izocentru, v izogib ročni kalibraciji
12.8 | Kvantitativne vaskularne analize:
- avtomatsko določanje kontur z možnostjo ročne korekcije
- kalkulacijo odstotkov, velikosti stenoz, dolžin in kotov
- avtomatska in ročna kalibracija
- samodejna kalibracija predmeta v izocentru, v izogib ročni kalibraciji
12.9 | Orodje za označevanje slik, ki so prikazane na velikem zaslonu (označevanje z miško iz kontrolnega prostora) ter na modulu zaslona na dotik ali uporabo ostalih kontrol ob mizi pacienta (označevanje s konicami prstov);Označba se spreminja skupaj s sliko pri menjavi FOV, zumiranju ali rotiranju slike
12.10 | Možnost izbire različnih barv
13 | Delovna postaja za postprocesiranje
13.1 | Računalnik s specifikacijami, primernimi za delovanje v postprocesiranju.
13.2 | Izhodni slikovni signal integriran v monitorje v kontrolni sobi
13.3 | Sistem mora omogočati naslednje funkcije:
13.4 | Možnost prikaza/pogleda/arhiviranja slik iz drugih diagnostičnih modalitet, skladnih s standardom DICOM:
- Upravljanje podatkov pacientov
- DICOM 3.0: DICOM Send, DICOM Query/Retrieve, DICOM Receive
- Zapisovanje slik na CD/DVD z DICOM Viewerjem
- Izvoz slik na USB
13.5 | Rekonstrukcija in analitični protokoli za žile in stente/sponke
14 | Povezljivost
14.1 | DICOM 3.0 (Digital Imaging and Communications in Medicine) povezljivost
14.2 | DICOM povezljivost: Store, Storage Commitment Service, Query/Retrieve, MPPS, Worklist, Print
14.3 | DICOM format za shranjevanje na CD/DVD
14.4 | Sistem mora omogočati samodejno poročanje informacij o bolnikovi dozi
14.5 | Omogočeno mora biti zapisovanje posnetkov na CD/DVD z akvizicijske konzole: ocena velikosti posnetkov na disku mora biti prikazana
14.6 | Izvedba integracije v obstoječi RIS/PACS sistem naročnika
15 | Hemodinamski EKG sistem (integriran sistem za hemodinamske meritve)
15.1 | Omogočati mora prenos bolnikovih demografskih podatkov zabeleženih na hemodinamskem sistemu na angiografski aparat
15.2 | V kontrolnem prostoru se podatki in nadzor nad hemodinamskim sistemom izvajajo vsaj na eni od dveh konzol z velikim ekranom (vsaj 21 palčni) in na dodatnem manjšem monitorju (vsaj 19 palčni). Ponudite lahko tudi dva 19 palčna monitorja:
15.3 | 12 kanalni EKG (kabli vključeni)
15.4 | 4 invazivni tlačni kanali
15.5 | Neinvazivno spremljanje krvnega tlaka (NiBP)
15.6 | Saturacija kisika SPO2
15.7 | End Tidal CO2 ETCO2
15.8 | Spremljanje dihanja
15.9 | Spremljanje temperature površine telesa
15.10 | Srčni iztis (Termodilucijska methoda)
15.11 | Srčni iztis (Fickova metoda ali zgolj po termodilucijski metodi)
15.12 | Dodatno:
- standardne evropske EKG kable
- 1 komplet EKG kablov za 12 kanalni monitoring
- najmanj 2 neinvazivni manšeti (različne velikosti) za merjenje krvnega tlaka
15.13 | najmanj 50 tlačnih pretvornikov za enkratno uporabo ali set večkratno uporabnih tlačnih pretvornikov
15.14 | Možnost konfiguracije novih nastavitev in parametrov (npr. Opredelitev novih študij, parametrov itd. …)
15.15 | Beleženje in shranjevanje vseh podatkov za analizo
15.16 | Možnost prikaza video vira v preiskovalnem prostoru na monitorju
15.17 | Možnost prikazovanja/prikrivanja hemodinamskih meritev, opravljenih v kontrolni sobi, na zaslonu v preiskovalni sobi
15.18 | Vnaprej konfigurirane nastavitve za vse pogoste postopke
15.19 | Varen dostop do zbirke podatkov
15.20 | Ploščati LCD monitor z diagonalo najmanj 19 palcev, ločljivost najmanj 1280 x 1024-vsaj 1 kos
15.21 | Miška, tipkovnica
16 | HD kamera in monitor
16.1 | HD kamera s snemalnim sistemom ter izhodom za live streaming, pozicionirana v delovnem prostoru nad ali ob velikem monitorjem, tako da snema operaterja, inštrumentarja in delovno površino. Omogoča sočasen prenos slike na monitor v kontrolnem prostoru, kot tudi poljuben monitor preko "live streaming".
16.2 | LCD monitor velikosti 21" ali več palcev, montiran v kontrolni sobi na steno, z neprestanim predvajanjem slike iz kamere.
17 | Vključeni dodatki
17.1 | Zaščita proti sevanju (zavesa) montirana na mizi, velikost vsaj 70 x 60 cm, vsaj 0,5 mm debeline svinca za zaščitno spodnjega dela telesa, premična na pivotu, prekrivanje med trakovi najmanj 1 cm.
17.2 | Svinčen paravan na kolesih z zgornjo prozorno polovico, velikost: cca 70 (š) x 188(v) cm, po višini premični zgornji del velikosti 70 (š) x 90 (v) ccm, za steklo 0.5 Pb in 1 Pb za sp. del. Ponudite lahko tudi svinčen paravan na kolesih celotne velikosti 70 (š) x 188(v) cm, spodnji del neprosojen velikosti 78 cm x 95 cm, prozorni zgornji del je nastavljiv med 115 cm do 188 cm, preračunano je max. vidna velikost šipe 70 (š) cm x 83 (v) cm, za steklo znaša zaščita 0.5 Pb in 1 Pb za sp. del. (kot npr. Model Mavig WD257)
17.3 | Zaščita za zgornji del telesa, na tirnicah, stropno montiran zaščitni zaslon (0,5 Pb), z izrezom in zavesami, ki se prilega obliki pacienta (kot npr.mavig OT54001), skupaj s stropno operacijsko lučjo zmogljivosti minimalno 70000 LUX za osvetlitev vbodnega mesta z ročko za sterilizacijo.
17.4 | Svinčeno zaščitno prekrivalo (vsaj 0,5mm Pb), ki se položi na pacienta med interventnimi posegi, ki omogoča neoviran dostop do femoralne arterije. Za večkratno uporabo.
17.5 | Svinčeno zaščitno prekrivalo (vsaj 0,5mm Pb), ki se položi na pacienta med interventnimi posegi, ki omogoča neoviran dostop do radialne arterije. Za večkratno uporabo.
17.6 | 10x osebna lahka zaščitna oprema namenjena zmanjšanju zunanje izpostavitve rentgenskemu sevanju na v predelu ščitnice, vratu in spodnjem delu lobanje zdravstvenih delavcev, ki opravljajo radiološke preiskave ali pa so prisotni pri njih. Zaščita ima podaljšano zaščito za učinkovitejšo zmanjšanje izpostavljenosti sevanju spodnjega dela lobanje s sprednje strani in stranske strani. Izdelan iz tekstilnega materijala, ki omogoča dihanje pri nošenju in enostavno čiščenje. Ekvivalent svinca 0,35mm Pb, teža izdelka od 450 do 525g. Štiri različne velikosti.
17.7 | 10x osebna lahka zaščitna oprema namenjena zmanjšanju zunanje izpostavitve rentgenskemu sevanju na lobanjskem delu zdravstvenih delavcev, ki opravljajo radiološke preiskave ali pa so prisotni pri njih in do 20-krat zmanjša izpostavljenost sevanja v predelu glave. Izdelan iz tekstilnega materijala, ki omogoča dihanje pri nošenju in enostavno čiščenje. Ekvivalent svinca 0,25mm Pb, teža izdelka od 225 do 245g. Tri različne velikosti.
17.8 | 10x osebna lahka zaščitna oprema namenjena zmanjšanju zunanje izpostavitve rentgenskemu sevanju na predelu prsnega koša, trebuha, medenice in zgornje polovice nog v obliki plašča in krila. Sprednja zaščita mora biti najmanj 0,50 mm Pb ekvivalenta. Hrbtna zaščita mora biti najmanj 0,25 mm Pb ekvivalenta. Izdelek mora imeti integrirano ledveno oporo oziroma podporni hrbtni pas. Konstrukcija mora omogočati enakomerno razporeditev teže in razbremenitev ramen. Ramenski deli morajo biti oblazinjeni za večje udobje med dolgotrajno uporabo. Uporabljen zaščitni material mora biti brez svinca (Pb-free), z zmanjšano težo v primerjavi s klasičnimi svinčenimi izdelki. Zunanji material mora biti odporen na tekočine, enostaven za čiščenje in antibakterijsko obdelan. Na voljo morajo biti različne velikosti, primerne za različne tipe uporabnikov. Izdelek mora biti skladen z naslednjimi standardi: IEC 61331-1 in IEC 61331-3.
17.9 | UPS za celoten sistem v polni funkcionalnosti, omogočati mora brezprekinitveno napajanje vsaj 5 min
17.10 | Interkom za dvosmerno komunikacijo med preiskovalno in kontrolno sobo
18 | Drugo
18.1 | Ponudnik mora v okviru ponujene cene zagotoviti osnovni in napredni on site aplikacijski trening v skupnem trajanju najmanj 10 delovnih dni.
18.2 | Vsa oprema mora biti nova, izdelana v tekočem letu, iz redne proizvodnje in nikoli uporabljena za demonstracijske ali klinične namene.
18.3 | Ponudnik mora zagotavljati tudi: - vse posodobitve in nadgradnje (updates&upgrades) ponujene strojne opreme (le za RTG sistem, ne velja za opremo drugih proizvajalcev), ki kontinuirano ohranjajo sistem na zadnji različici v obdobju najmanj 5-ih let. V kolikor se pojavi v obdobju 5 let nova verzija programske opreme aparata (latest release level) jo je ponudnik dolžan v okviru ponujene cene implementirati v sistem. - vsaj eno menjavo HW računalniške opreme RTG aparata na kateri je nameščena programska oprema v obdobju 5 let. Na novo instalirana programska oprema mora biti izdana v klinično uporabo s strani proizvajalca RTG sistema - ob vsaki namestitvi nove programske opreme oz. večjih spremembah v funkcionalnosti novih verzij obstoječe programske opreme je potrebno zagotoviti zadostno strokovno podporo ekipi pri delu z aparatom.

## 1.1 Merila za angiograf 1
MERILO zap.št. | TEHNIČNI OPISI MERIL IN MERILA ZA ANGIOGRAF 1: (navesti proizvajalca, tip/model, mesec/leto izdelave ponujene opreme) | MERILO je izpolnjeno |  | Dokumentacija in stran v dokumentaciji, ki dokazuje izpolnjevanje zahtev
|  | DA | NE
Visokozmogljiva RTG cev, ki zagotavlja večjo kakovost slike pri težjih bolnikih in ostro sliko pri nizki dozi ter omogoča zelo visoko stopnjo odvajanja toplote za delovanje pri daljših postopkih
Zaradi nameravanja izvajanja dolgotrajnih posegov pri bariatričnih bolnikih so potrebne čim boljše toplotne karakteristike in primerno hlajenje rtg cevi: največja toplotna kapaciteta anode mora biti najmanj 5,0 MHU
1 | Največja toplotna kapaciteta anode več kot 6 MHU (navesti vrednosti)
Da 4 točk, Ne 0 točk
Največja zmogljivost neprekinjenega hlajenja anode mora biti najmanj 1,50 MHU/min
2 | Največja zmogljivost neprekinjenega hlajenja anode več kot 1,7 MHU/min (navesti vrednosti)
Da 4 točk, Ne 0 točk
Največja toplotna kapaciteta ohišja mora biti najmanj 7,0 MHU
3 | Največja toplotna kapaciteta ohišja več kot 9,0 MHU (navesti vrednosti)
Da 4 točk, Ne 0 točk
Kolimator z pravokotnimi zaslonkami (shutters) in polprosojnimi robovi (wedges)
Zaslonke in robovi se morajo nastavljati na osnovi zamrznjene slike (LIH) brez dodatnega obsevanja
Dodatna filtracija (bakreni filtri) med diaskopijo in ekspozicijami zajema: najmanj 3 različni filtri
4 | Bakreni filtri morajo biti omogočeni ne glede na spremembe projekcije za vse tipe bolnika (tudi pri bolnikih s presevanim delom telesa v smeri presevane transverzalne ravnine več kot 35cm)
Da: 4 točk, Ne: 0 točk
Digitalni detektor: del kompaktne slikovne verige, ki omogoča vrhunsko kvaliteto slike za predvideno diagnostično in terapevtsko uporabo
Sistem mora vključevati visoko ločljivostni digitalni ploščati detektor velikosti najmanj 20 x 20 cm ter največ 23 x 23 cm, namenski za koronarografije
Izbira FOV - zahtevane so vsaj 4 različne velikosti slikovnega polja (FOV) detektorja
Matrika : najmanj 1300 x 1300 pixels
5 | Matrika večja kot 1300 x 1300 (navesti vrednosti)
Da 4 točki, Ne: 0 točk
OPOMBE:
V polje B1 poleg naziva ponudnik vpiše: proizvajalec, tip/model, mesec/leto izdelave ponujene opreme
Ponudnik mora v stolpec E, v sivo obarvana polja, za vsako tehnično zahtevo navesti, v katerem priloženem dokumentu ponudbene dokumentacije in na kateri strani se nahaja dokaz izpolnjevanja zahteve.
Enako mora ponudnik v priloženi tehnični dokumentaciji nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve definirane v specifikaciji zahtev naročnika.
Pri vsakem tehničnem kriteriju, kjer je zapisano (navesti vrednosti ali dimenzije) mora ponudnik to OBVEZNO izpolniti.
Za razpisana MERILA mora ponudnik v stolpca C ali D izpisati ali merilo izpolnjuje (DA), ali merilo ne izpolnjuje (NE) in za vsak "DA" predložiti ustrezno dokazilo proizvajalca ali klinično študijo (kjer je to zahtevano).
Dokumenti proizvajalca (prospekti, tehnična in druga relevantna dokumentacija) morajo biti priloženi v ponudbeni dokumentaciji- v ločenem *pdf dokumentu.

## 2. Angiograf 2
PREDRAČUN ZA ANGIOGRAF 2 IN VZDRŽEVANJE (projekt DMO iz ESRR)
Naziv aparata in model
Cena aparata brez DDV
Cena aparata z DDV
Cena šolanja 1 kpl brez DDV
Cena šolanja 1 kpl z DDV
Cena "All inclusive" pogarancijskega vzdrževanja na leto brez DDV
Cena "All inclusive" pogarancijskega vzdrževanja na leto z DDV
| Cena "All inclusive" 5-letnega pogarancijskega vzdrževanja brez DDV | 0
| Cena "All inclusive" 5-letnega pogarancijskega vzdrževanja z DDV | 0
| SKUPAJ brez DDV: | 0
| SKUPAJ z DDV: | 0
*Garancijski rok mora biti minimalno 12 mesecev od uspešno opravljene in potrjene primopredaje
Zap.št | TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ANGIOGRAFA 2
1. | Rentgenski stativ in C-lok
1.1. | C-lok, nameščen na stropu
1.2. | Rotacija C-loka LAO/RAO najmanj ±120°; rotacija CRAN/CAUD najmanj ±45°. Najvišja hitrost rotacije C-loka najmanj 20°/s
1.3. | Spremenljiva razdalja med fokusom in detektorjem v minimalnem območju 90-120 cm
1.4. | Območje pokritosti pacienta brez ponovnega pozicioniranja najmanj 190 cm. Vzdolžni motorizirani premik nosilca C-ročice najmanj 290 cm
1.5. | Sistemi za zaščito pacienta pred trkom z detektorjem
1.6. | Za vse motorizirane premike stativa, mize in kolimatorja morajo biti ob strani mize krmilne naprave
1.7. | Prikaz geometrije mize in stojala, odmerka sevanja in sistemskih sporočil na monitorju v nadzorni sobi
1.8. | Globina C-loka najmanj 92 cm
1.9. | Možnost programiranja položaja C-loka in samodejne namestitve v privzete položaje na podlagi referenčne slike
2. | Miza za bolnika s konfiguracijo, ki mora omogočati za uporabnika specifične aplikacije, glede na ustaljene diagnostične in terapevtske postopke
2.1. | Miza mora biti trdno pritrjena na tla
2.2. | Motorizirana nastavitev višine mize. Območje nastavitve najmanj od 80 do 110 cm
2.3. | Skupna dolžina mize najmanj 280 cm. Vzdolžni premik najmanj 130 cm; Prečni premik najmanj ±15 cm. Širina mizne plošče najmanj 45 cm
2.4 | Možnost vrtenja mize za najmanj ±90°
2.5. | Največja teža pacienta najmanj 200 kg z dodatno obremenitvijo najmanj 100 kg v primeru oživljanja pacienta (CPR)
2.6. | Vzmetnica za mizo
2.7. | Brezžično nožno stikalo (pedal) ter dodatno žično nožno stikalo, ki zagotavlja nemoteno delovanje v primeru brezžične okvare
2.8. | LED svetilka, osvetlitev najmanj 70.000 luksov, nameščena na stropnem nosilcu
2.9. | Naslon za roke
2.10. | Držalo za roke za radialni dostop
2.11. | Interkom za komunikacijo med kontrolno sobo in sobo za preglede
2.12. | dve prijemali za pritrditev dodatkov
2.13. | trakovi za pritrditev bolnika
2.14. | Držalo za infuzijo, ki je nameščeno na ograji mize za paciente
3. | Visokofrekfenčni generator z avtomatsko kontrolo doze v vseh načinih delovanja
3.1. | Mikroprocesorsko krmiljen, visokofrekvenčni generator z avtomatskim nadzorom doze sevanja
3.2. | Nazivna moč najmanj 100 kW (1000 mA pri 100 kV), tok v minimalnem območju 10–1000 mA
3.3. | Samodejni izračun in optimizacija parametrov osvetlitve na podlagi diaskopskih vrednosti
3.4. | Sistem mora imeti možnost pulzne fluoroskopije
3.5. | Programiranje parametrov snemanja in diaskopije za različne organe
4. | Visokozmogljiva RTG cev, ki zagotavlja večjo kakovost slike pri težjih bolnikih in ostro sliko pri nizki dozi ter omogoča zelo visoko stopnjo odvajanja toplote za delovanje pri daljših postopkih
4.1. | Cev mora imeti vsaj 2 fokusa.
4.2. | Velikosti gorišča; najmanjše gorišče največ 0.5 mm, največje gorišče največ 0.9 mm ali velikosti gorišča v skladu z IEC 60336: najmanjše gorišče največ 0.3, največje gorišče največ 0.9
4.3. | Najvišja vrednost toplotne kapacitete anode najmanj 5,2 MHU
4.4. | Največji tok za pulzno fluoroskopijo je vsaj 160 mA
4.5. | Spremljanje obremenitve cevi
4.6. | RTG cev mora biti opremljena s tehnologijo za odstranjevanje mehke radiacije s pulzno diaskopijo s pomočjo rešetke v cevi
4.7 | Sistem mora obvezno vključevati tehnologije in algoritme, ki omogočajo zmanjšanje doze. Opomba: tehnike zmanjševanja doze se ne smejo doseči le z zmanjšanjem fps ali spremembo vidnega polja ali uporabo kolimacije. Kot dokaz se navede bodisi: uradno dokazane vsaj 3 klinične študije o zmanjšanju doze na bolniku ali v primeru, da ponudnik nima študij, se kot dokaz šteje uporaba tehnologije umetne inteligence (AI) za zniževanje doze sevanja.
4.8 | Podatek o dozi mora biti prikazan v preiskovanem prostoru
4.9 | DAP meter
5. | Digitalni detektor: del kompaktne slikovne verige, ki omogoča vrhunsko kvaliteto slike za predvideno diagnostično in terapevtsko uporabo
5.1. | Ploščati detektor z diagonalo najmanj 40 cm, aktivno površino najmanj 29 x 29 cm
5.2. | Največja velikost slikovne pike 195 µm
5.3. | Globina digitalizacije najmanj 16 bitov
5.4. | DQE najmanj 75 %
5.5. | Material detektorja CsI v kombinaciji z a-Si
5.6. | Integriran sistem za zaščito pred trčenjem
5.7. | Možnost enostavne odstranitve rešetke
6. | Digitalni sistem in načini delovanja
6.1. | Sistem mora biti sposoben zajemati, prikazovati in shranjevati slike v 1K/12-bitni matriki
6.2. | Zmožnost shranjevanja najmanj 100.000 slik v 1K/12-bitni matriki
6.3. | Digitalna pulzna fluoroskopija z minimalnim razponom 10 pulzov od 1 do 30 pps. Možnost dela s pulzno diaskopijo 1 pps.
6.4. | DR s serijami v minimalnem območju 1–30 pps, z zajemanjem in shranjevanjem posamezne slike ali serije
6.5. | DSA z zaporedjem v minimalnem območju 1–15 pps, z zajemom in shranjevanjem ene same slike ali zaporedja
6.6. | "Roadmapping" v realnem času z avtomatskim pixel shiftom. Možnost funkcije "zoom" med "roadmappingom".
6.7. | V živo prekrivanje in superpozicija aktivne diaskopske slike in referenčne slike
6.8. | Snemanje in prikaz dinamičnih fluoroskopskih sekvenc. Pregled zadnjega posnetega prizora
6.9. | Prikaz slike: Okno (Windowing), zoom/pann, vstavljanje besedila, merjenje razdalje in kota
6.10. | Povezljivost z obstoječim sistemom PACS naročnika
6.11. | ZDRUŽLJIVOST Z DICOM 3: DICOM SEND ali DICOM Store, DICOM Storage Commitment, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist, DICOM MPPS ali enakovredno
6.12. | Omogočeno mora biti snemanje slik na DVD ali USB
6.13. | Omogočena mora biti možnost shranjevanja fluoroskopskih serij z do 1800 slik v eni seriji
6.14. | Omogočena mora biti možnost izbire več (vsaj treh) različnih fluoroskopskih načinov, odvisno od velikosti/teže bolnika, odvisno od primera ali zdravnikovih preferenc
6.12. | Analiza QVA, LVA in QCA
6.13. | Samodejno pozicioniranje c-loka glede na izbrano referenčno sliko
6.14. | Optimizacija kakovosti slike z obdelavo podatkov v realnem času
6.15. | Od doze odvisno filtriranje podatkov za zmanjšanje šuma in povečanje ostrine slike
6.16. | Zmanjševanje artefaktov, ki jih povzročajo premiki premikajočih se struktur
6.17. | Samodejna homogenizacija preveč ali premalo osvetljenih delov slike
6.18. | Visokokontrastna vizualizacija žil z analizo vsakega slikovnega piksla v realnem času
6.19. | Optimizacija kakovosti slike z obdelavo slikovnih podatkov v realnem času
6.20. | Funkcija, ki omogoča izboljšano vizualizacijo stentov v realnem času
7. | Upravljanje sistema
7.1. | Upravljanje sistema v bolniški sobi z modularnimi elementi, nameščenimi na tirnici bolniške mize, in sicer:
7.1.1. | Nadzor gibanja C-roka, mize za pacienta in kolimatorja
7.1.2. | Nastavitev zaslonke brez sevanja na sliki LIH
7.1.3. | Modularni element z zaslonom na dotik za upravljanje slikovnega sistema, vključno z izbiro programa za organe, kvantifikacijo in naknadno obdelavo
7.2. | Upravljanje sistema v nadzorni sobi:
7.2.1. | Nadzor gibanja C-roka, mize za pacienta in kolimatorja
7.2.2. | Upravljanje slikovnega sistema, vključno z izbiro programa za organe, kvantifikacijo in naknadno obdelavo
7.2.3. | Upravljanje slikovnih funkcij v nadzorni sobi z miško in tipkovnico ali ločenim posebej prilagojenim modulom
8. | Zaščita pred sevanjem
8.1. | Zaščita za zgornji del telesa, na tirnicah, stropno montiran zaščitni zaslon (0,5 Pb), z izrezom in zavesami, ki se prilega obliki pacienta (kot npr.mavig OT54001)
8.2. | Zaščita pred sevanjem spodnjega dela telesa, nameščena na ograji pregledne mize vsaj 0,5mm debeline svinca, premična na pivotu
8.3. | Prikaz akumuliranega odmerka sevanja kože glede na trenutno projekcijo
8.4. | Pozicioniranje kolimatorja brez sevanja z grafičnim prikazom na sliki LIH
8.5. | Merjenje doze sevanja s prikazom na monitorju
8.6. | Prikaz akumuliranega odmerka na koži
8.7. | Strukturirano poročilo o odmerku sevanja v DICOM za vsakega pacienta
8.8. | Pozicioniranje objekta brez sevanja z grafičnim prikazom osrednjega žarka in robov slike na sliki LIH
8.9. | Samodejni nadzor osvetlitve, ki uravnava kV, mA, ms
8.10. | Cu predfiltracija za odstranjevanje doze sevanja s kože z najmanj 10 Cu predfiltri, minimalnim razponom 0,1–1,0 mm Cu, z avtomatsko nastavitvijo glede na pacienta ali izbrano vrsto pacienta
8.11. | Obdelava slik v realnem času, ki temelji na najnovejših tehnologijah vzporednega računalništva z naslednjimi funkcijami: Zmanjšanje šuma in artefaktov, tudi na premikajočih se strukturah in predmetih. Izboljšave slike in robov, samodejna korekcija gibanja pacienta v realnem času in korekcija nenamernega premikanja mize na slikah v živo
8.12. | Tehnologija, ki izboljšuje nekatere bistvene komponente sistema, upravljanje sevanja z večjim filtriranjem, uporaba majhnih goriščnih točk in krajših impulzov s tako imenovano tehnologijo "grid switched"
8.13. | Svinčen paravan na kolesih z zgornjo prozorno polovico, velikost: cca 70 (š) x 188(v) cm, po višini premični zgornji del velikosti 70 (š) x 90 (v) ccm, za steklo 0.5 Pb in 1 Pb za sp. del. Ponudite lahko tudi svinčen paravan na kolesih celotne velikosti 70 (š) x 188(v) cm, spodnji del neprosojen velikosti 78 cm x 95 cm, prozorni zgornji del je nastavljiv med 115 cm do 188 cm, preračunano je max. vidna velikost šipe 70 (š) cm x 83 (v) cm, za steklo znaša zaščita 0.5 Pb in 1 Pb za sp. del. (kot npr. Model Mavig WD257
8.14. | Svinčeno zaščitno prekrivalo (vsaj 0,5mm Pb), ki se položi na pacienta med interventnimi posegi, ki omogoča neoviran dostop do femoralne arterije. Za večkratno uporabo.
8.15. | Svinčeno zaščitno prekrivalo (vsaj 0,5mm Pb), ki se položi na pacienta med interventnimi posegi, ki omogoča neoviran dostop do radialne arterije. Za večkratno uporabo.
8.16. | 10x osebna lahka zaščitna oprema namenjena zmanjšanju zunanje izpostavitve rentgenskemu sevanju na v predelu ščitnice, vratu in spodnjem delu lobanje zdravstvenih delavcev, ki opravljajo radiološke preiskave ali pa so prisotni pri njih. Zaščita ima podaljšano zaščito za učinkovitejšo zmanjšanje izpostavljenosti sevanju spodnjega dela lobanje s sprednje strani in stranske strani. Izdelan iz tekstilnega materijala, ki omogoča dihanje pri nošenju in enostavno čiščenje. Ekvivalent svinca 0,35mm Pb, teža izdelka od 450 do 525g. Štiri različne velikosti.
8.17. | 10x osebna lahka zaščitna oprema namenjena zmanjšanju zunanje izpostavitve rentgenskemu sevanju na lobanjskem delu zdravstvenih delavcev, ki opravljajo radiološke preiskave ali pa so prisotni pri njih in do 20-krat zmanjša izpostavljenost sevanja v predelu glave. Izdelan iz tekstilnega materijala, ki omogoča dihanje pri nošenju in enostavno čiščenje. Ekvivalent svinca 0,25mm Pb, teža izdelka od 225 do 245g. Tri različne velikosti.
9. | Monitorji
9.1. | Velik barvni monitor TFT LCD, diagonala najmanj 55 palcev, ločljivost najmanj 3800 x 2100 slikovnih pik, v preglednici na stropnem nosilcu za monitor
9.2. | Možnost konfiguracije različnih delitev in velikosti zaslona velikega monitorja, ki se nahaja v sobi za preglede, možnost priključitve več zunanjih video signalov na monitor
9.3 | Monitor tako omogoča prikaz žive slike, referenčne slike, slike z delovne postaje za postprocesiranje (npr. 3D rekonstrukcijo), sliko iz zunanjih naprav, ki generirajo tako analogni kot tudi digitalni video signal z namensko ploščo, ki omogoča povezavo takšnih naprav (npr. UZ, IVUS, OCT, CT, MR, koregistracija IVUS in iFR z angiografsko sliko)
9.4 | Sliko monitorja mora biti mogoče prikazovati tudi zunaj preiskovalne sobe na drugem velikem ekranu (ni predmet razpisa) za predstavitvene potrebe v primeru izvedbe delavnic, izobraževanj
9.5 | Omogočena mora biti kostumizacija predloge zaslona (glede na preiskavo ali preference) na mestu, tako iz preiskovalnega prostora, kot tudi iz kontrolne sobe
9.6 | 2 velika monitorja v kontrolni sobi z diagonalo najmanj 27", ločljivost najmanj: 2500 x 1400 slikovnih točk. Oba monitorja morata prikazovati slikovne vire - dostop do vseh razpoložljivih aplikacij v enem delovnem prostoru. Možnost manipuliranja s postavitvijo zaslona (layouts), vključno z možnostjo povečave izbrane slike; Potrebno je zagotoviti izvajanje naslednjih sočasnih nalog: fluoroskopijo/ekspozicije v pregledovalnem prostoru, pregled slik bolnikov, tudi drugih bolnikov (ne le bolnika v tekočem postopku), prenos v PACS, snemanje, kvantifikacijske analize
9.7 | Naprava za "pretakanje" in snemanje video signalov
9.8 | Ponudnik mora v delovnem prostoru zagotoviti dodatni slikovni prikaz (vsaj živa in ref. slika) na dveh neodvisnih monitorjih velikosti najmanj 24 inčev s katerimi se lahko tudi ob okvari velikega monitorja varno nadaljuje poseg. Rezervna monitorja morata biti nameščena na stropnem nosilcu velikega monitorja nad velikem monitorju ali sta montirana na hrbtno stran velikega monitorja, kar pomeni, da lahko uporabnik ob okvari velikega monitorja obrne nosilec za 180 stopinj in nadaljuje s posegom.
9.9 | Dodatni monitor (najmanj 19 palčni) za prikaz hemodinamike v nadzornem prostoru
10. | Hemodinamski sistem za podporo intervencijskim srčnim posegom
10.1. | Merjenje in prikaz naslednjih krivulj ali parametrov: 12-kanalni EKG, SPO2, NIBP, CO s termodilucijsko metodo, najmanj 4 invazivni tlaki hkrati
10.2. | Izračunani in izpeljani hemodinamski parametri: izračun tlaka, dP/dt max, gradienti, Pd/Pa, površina zaklopke, indeks SAI, šanti
10.3. | Omogočati mora prenos bolnikovih demografskih podatkov zabeleženih na hemodinamskem sistemu na angiografski aparat
10.4. | Prikaz krivulj in parametrov na velikem monitorju v bolniški sobi, kot tudi na monitorju v nadzorni sobi
10.5. | Dodatno: standardne evropske EKG kable, 1 komplet EKG kablov za 12 kanalni monitoring, najmanj 2 neinvazivni manšeti (različne velikosti) za merjenje krvnega tlaka, najmanj 50 tlačnih pretvornikov za enkratno uporabo ali set večkratno uporabnih tlačnih pretvornikov
10.6. | Hemodinamski snemalni sistem za vse vrste srčnih kateterizacij z najmanj 50 intrakardialnimi elektrodami (ICEG)
10.7. | UPS za hemodinamski sistem
11. | HD kamera in monitor
HD kamera s snemalnim sistemom ter izhodom za live streaming, pozicionirana v delovnem prostoru nad ali ob velikem monitorjem, tako da snema operaterja, inštrumentarja in delovno površino. Omogoča sočasen prenos slike na monitor v kontrolnem prostoru, kot tudi poljuben monitor preko "live streaming".
LCD monitor velikosti 21" ali več palcev, montiran v kontrolni sobi na steno, z neprestanim predvajanjem slike iz kamere.
12. | UPS
za celoten sistem v polni funkcionalnosti, omogočati mora brezprekinitveno napajanje vsaj 5 min
13. | Programska oprema za načrtovanje posegov
13.1. | Programska oprema, ki operaterjem omogoča celovito načrtovanje strategij zdravljenja in namestitve naprav. Natančno meri anatomijo na podlagi CT slik, predlaga razpoložljive zasnove endograftov in določa vse druge pomembne parametre.
13.2. | Zlivanje slik in "virtual reality" omogočata pozicioniranje in namestitev endovaskularnih naprav in vsadkov
13.3. | Podatki za načrtovanje in napredna merilna orodja, ki so na voljo v operacijski sobi
13.4. | Možnost intraoperativne navigacije
13.5. | Namenski moduli glede na anatomsko regijo izbrane patologije
13.6. | Povezljivost z obstoječim PACS sistemom naročnika
13.7. | Avtomatizirana obdelava slik
13.8. | Možnost ročnega dodajanja in prilagajanja meritev
13.9. | Algoritem, ki temelji na umetni inteligenci
13.10. | Minimalno število razpoložljivih aplikacijskih modulov: aorto-iliakalni, torakalni, torako-abdominalni, periferni, kardio
14. | Interkom za dvosmerno komunikacijo med preiskovalno in kontrolno sobo
15. | Intravaskularni ultrazvočni sistem (IVUS)
Najnovejša razpoložljiva različica operacijskega sistema računalnika
Značilnosti digitalnega katetra:
Delovna (uporabna) dolžina, min. 135 cm
Motorizirano vlečenje z več možnostmi hitrosti
Razdalja od konice do senzorja največ 20 mm
Najmanj 64 elementov za iskanje slik
Najmanjši premer uvodnice, največ 6F
Največji premer slikovnega polja: min. 20 mm
Značilnosti žice za fiziološke meritve
Trdno, edinstveno jedro
Distalni del žice je izdelan iz nitinola ali enakovrednega materiala
Žična zasnova v vsaj dveh različicah, z ravno konico in ukrivljeno konico
Delovna (uporabna) dolžina, min. 135 cm
Meritve intravaskularnega ultrazvoka
Fiziološke meritve, meritve FFR in iFR ali enakovredne meritve
16. | Sistem FFR
Diagnostični računalnik, zasnovan za beleženje, izračun, prikaz in shranjevanje podatkov iz mikrokatetrov za hitro merjenje tlaka in drugih zunanjih pretvornikov.
Prikaz grafičnih in numeričnih vrednosti na zaslonu velikosti najmanj 12"
Sistem vključuje najmanj glavno enoto z uporabniškim vmesnikom, občutljivim na dotik, vhodno/izhodni priključek, daljinski upravljalnik in napajalni kabel.
Sistem je namenjen izračunu in prikazu najmanj: sistoličnega tlaka, diastoličnega tlaka, povprečnega tlaka, FFR in cRR.
Shranjevanje najmanj 800 meritev
Območje tlaka najmanj od -30 mmHg do 300 mmHg
Frekvenčni odziv najmanj 0 - 20 Hz
17. | Drugo
Ponudnik mora v okviru ponujene cene zagotoviti osnovni in napredni on site aplikacijski trening v skupnem trajanju najmanj 10 delovnih dni.
Vsa oprema mora biti nova, izdelana v tekočem letu, iz redne proizvodnje in nikoli uporabljena za demonstracijske ali klinične namene.
Ponudnik mora zagotavljati tudi: - vse posodobitve in nadgradnje (updates&upgrades) ponujene strojne opreme (le za RTG sistem, ne velja za opremo drugih proizvajalcev), ki kontinuirano ohranjajo sistem na zadnji različici v obdobju najmanj 5-ih let. V kolikor se pojavi v obdobju 5 let nova verzija programske opreme aparata (latest release level) jo je ponudnik dolžan v okviru ponujene cene implementirati v sistem. - vsaj eno menjavo HW računalniške opreme RTG aparata na kateri je nameščena programska oprema v obdobju 5 let. Na novo instalirana programska oprema mora biti izdana v klinično uporabo s strani proizvajalca RTG sistema - ob vsaki namestitvi nove programske opreme oz. večjih spremembah v funkcionalnosti novih verzij obstoječe programske opreme je potrebno zagotoviti zadostno strokovno podporo ekipi pri delu z aparatom.

## 2.1 Merila za angiograf 2
MERILO zap.št. | TEHNIČNI OPISI MERIL IN MERILA ZA ANGIOGRAF 2: (navesti proizvajalca, tip/model, mesec/leto izdelave ponujene opreme) | MERILO je izpolnjeno |  | Dokumentacija in stran v dokumentaciji, ki dokazuje izpolnjevanje zahtev
|  | DA | NE
Zaradi nameravanja izvajanja dolgotrajnih posegov pri bariatričnih bolnikih so potrebne čim boljše karakteristike aparata. Hkrati se zaradi namere izvajanja kompleksnih posegov z obsežnejšo dodatno opremo (ventilator, infuzije, IABČ, ECMO, itd.) ter kombiniranih kardiološko-vaskularnih posegov zahtevamo sistem, ki omogoča slikanje različnih anatomskih regij brez premeščanja bolnika.
Rentgenski stativ in C-lok
1 | Območje pokritosti pacienta brez ponovnega pozicioniranja mora biti najmanj 210 cm (navesti vrednosti)
Da 5 točk, Ne 0 točk
Visokofrekfenčni generator z avtomatsko kontrolo doze v vseh načinih delovanja
2 | Tok v minimalnem območju vsaj do 1200mA (navesti vrednosti)
Da 5 točk, Ne 0 točk
Visokozmogljiva RTG cev
3 | Največja toplotna kapaciteta anode več kot 6 MHU (navesti vrednosti)
Da 5 točk, Ne 0 točk
4 | Največji tok za pulzno fluoroskopijo je vsaj 250 mA (navesti vrednosti)
Da 5 točk, Ne 0 točk
Zaščita pred sevanjem
5 | Bakreni filtri morajo biti omogočeni ne glede na spremembe projekcije za vse tipe bolnika (tudi pri bolnikih s presevanim delom telesa v smeri presevane transverzalne ravnine več kot 35cm)
Da: 5 točk, Ne: 0 točk
OPOMBE:
V polje B1 poleg naziva ponudnik vpiše: proizvajalec, tip/model, mesec/leto izdelave ponujene opreme
Ponudnik mora v stolpec E, v sivo obarvana polja, za vsako tehnično zahtevo navesti, v katerem priloženem dokumentu ponudbene dokumentacije in na kateri strani se nahaja dokaz izpolnjevanja zahteve.
Enako mora ponudnik v priloženi tehnični dokumentaciji nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve definirane v specifikaciji zahtev naročnika.
Pri vsakem tehničnem kriteriju, kjer je zapisano (navesti vrednosti ali dimenzije) mora ponudnik to OBVEZNO izpolniti.
Za razpisana MERILA mora ponudnik v stolpca C ali D izpisati ali merilo izpolnjuje (DA), ali merilo ne izpolnjuje (NE) in za vsak "DA" predložiti ustrezno dokazilo proizvajalca ali klinično študijo (kjer je to zahtevano).
Dokumenti proizvajalca (prospekti, tehnična in druga relevantna dokumentacija) morajo biti priloženi v ponudbeni dokumentaciji- v ločenem *pdf dokumentu.

## 3. Injektor kontr. sredstva
PREDRAČUN ZA INJEKTOR KONTRASTNEGA SREDSTVA TER VZDRŽEVANJE
Naziv aparata in model
Cena aparata brez DDV
Cena aparata z DDV
Cena "All inclusive" pogarancijskega vzdrževanja na leto brez DDV
Cena "All inclusive" pogarancijskega vzdrževanja na leto z DDV
Cena "All inclusive" 5-letnega pogarancijskega vzdrževanja brez DDV
Cena "All inclusive" 5-letnega pogarancijskega vzdrževanja z DDV
| SKUPAJ brez DDV: | 0
| SKUPAJ z DDV: | 0
*Garancijski rok mora biti minimalno 12 mesecev od uspešno opravljene in potrjene primopredaje
**Šolanje uporabnika ob primopredaji mora biti vključeno v ceno aparata
Zap.št | TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA INJEKTOR KONTRASTNEGA SREDSTVA
1. | Zaprt sistem za injiciranje kontrastnega sredstva in tekočine za izpiranje
2. | Ročna kontrola infuzije (kontrastnega sredstva in fiziološke raztopine) s strani zdravnika, brizgo za kontrastno sredstvo in prevodno (transducer) komoro (avtomatska kontinuirana hemodinamika) s podaljškom za infuzijsko raztopino
3. | Možnost nastavitev perametrov brizganja kontrastnega sredstva glede na uporabljen kateter; možnost nastavitve parametrov prepiranja – KVO; možnost nastavitve zamika brizganja kontrastnega sredstva, zamik slikanja ipd.
4. | Enota za napajanje kontrolne plošče in injektorja
5. | Neposredna uporaba sistema s strani operaterja
6. | Senzor za zrak na liniji do pacienta, za konektom dnevne in pacientove linije
7. | Kontinuirano avtomatsko prepiranje aktetrskega sistema z infuzijsko raztopino (KVO funkcija)
8. | Konstantna kontrola količine kontrastnega sredstva med preiskavo
9. | Možnost sinhroniziranega injiciranja kontrastnega sredstva (sinhronizacija z DSA)
10. | Uporaba vsaj 100 ml brizge za aplikacijo kontrastnega sredstva; potrošni material Angio - syringe kit (vsaj 100 ml brizga za interventne postopke, za 5 posegov) in Angio Touch kit (sistem za ročno kontrolo infuzije s trosmernim ventilom ter vsaj 137 cm dolgim visokotlačnim podaljškom) ter avtomatski razdelilni set s portoma za fiziološko raztopino in kontrastnim sredstvom in s transducer komoro
11. | Sistem mora biti nameščen na preiskovalno mizo
12. | Avtomatsko polnjenje sistema s kontrastnim sredstvom
13. | Pretok nastavljiv od 0.8ml/s do 10ml/s
14. | Injektor je lahko montiran na pacientovo mizo ali pomično stojalo