Obrazec št: 11_popravek

Tehnične specifikacije

| 1. OPERACIJSKA MIZA MOBILNA ZA POTREBE PORODNE OPERACIJSKE DVORANE (OP MIZA 1) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 OP STEBER MOBILNI UNIVERZALEN | 1 kos | Stran v prospektni / tehnični dokumentacij, kjer se nahaja podatek in je s strani ponudnika jasno označen |
| 1.1.1 Nastavljanje OP mize z ročnim upravljalcem, brezžičnim IR upravljalcem, in na krmilni plošči na stebru |  |  |
| 1.1.2. Sprejemnik za aktiviranje premikov na obeh straneh stebra |  |  |
| 1.1.3 Zaklepanje plošče na OP steber avtomatsko brez kakršnegakoli dodatne interakcije |  |  |
| 1.1.4 Steber mora omogočati dostop OP plošče na transporterju z obeh strani. Steber pomičen s transporterjem. |  |  |
| 1.1.5 Avtomatska prepoznava opreme na nožnem ali hrbtnem delu |  |  |
| 1.1.6 Material: nerjaveče jeklo ali nerjaveča litina odporna na dezinfekcijo |  |  |
| 1.1.7 Pomiki OP stebra: funkcija avtomatskega 0 položaja, višina stebra najmanj: spodnji najnižji položaj vsaj 621 zgornji vsaj 1161, položaj trendelenburg in antitrendelenburg +45°/-45°; Dopustno odstopanje +/-3%. |  |  |
| 1.1.8 Stranski nagib levo/desno vsaj 28° |  |  |
| 1.1.9 Doseganje 0 položaja z eno tipko, kjer med fazo doseganja 0 položaja ne sme priti v položaj antitrendelengburg |  |  |
| 1.1.10 Maksimalna obremenitev mize vsaj 380 kg |  |  |
| 1.1.11 Kontrola za OP steber: brezžični IR ročni upravljalec za nastavljanje višine, stranskega nagiba, pomik hrbtnega dela, pomik zgornjega hrbtnega dela in nožnega dela ter longitudinalni pomik vse v 4 hitrostih (mora omogočati nastavitev hitrosti pomikov), prednastavljen položaj flex, re-flex, beach chair ter nastavitev v 0 položaj; | 1 kos |  |
| 1.1.12 Napajalna enota ročnega upravljalca | 1 kos |  |
| 1.1.13 Tipkovnica na stebru mora omogočati varno premikanje stebra z istočasno aktivacijo dveh tipk, kar preprečuje nenamerno/naključno spreminjanje katerekoli pozicije |  |  |
| 1.1.14 Tipkovnica stebra mora imeti funkcijo, ki omogoča čiščenje/dezinfekcijo celotnega stebra (steber raztegne v najvišjo max. pozicijo in pri ponovnem pritisku vrne v izhodiščno višino) |  |  |

| 1.2 UNIVERZALNA OPERACIJSKA PLOŠČA | 1 kos | Stran v prospektni / tehnični dokumentacij, kjer se nahaja podatek in je s strani ponudnika jasno označen |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 Material: konstrukcija plošče iz nerjavečega jekla ali litine odporne na dezinfekcijo |  |  |
| 1.2.2 Mehke integrirane zaščitne udobne blazine, zasnovane kot sendvič, višine vsaj 80 mm, material ICP, ki mora omogočati: |  |  |
| - porazdelitev tlaka, ki zagotavlja preprečevanje antidekubitusa (1.2.2.1) |  |  |
| - Varen in stabilen položaj pacienta (1.2.2.2) |  |  |
| - Zaščita pred stikom z kovinskimi površinami (1.2.2.3) |  |  |
| - Enostavno čiščenje (1.2.2.4) |  |  |
| - IPC: ročno in mehansko čiščenje (1.2.2.5) |  |  |
| - Električno prevoden - IEC 60601-1 (1.2.2.6) |  |  |
| - Brez lateksa (1.2.2.7) |  |  |
| - Združljiv z rentgenskimi žarki (1.2.2.8) |  |  |
| 1.2.3 Omogočati mora hitro in enostavno pritrjevanje in odstranjevanje hrbtnih in nožnih plošč – z enim pritiskom brez zasuka ali vijačenja |  |  |
| 1.2.4 Možnost nastavitve položajev dvodelne nožne plošče za vsako ploščo posebej |  |  |
| 1.2.5 OP plošča in segmenti se morajo prilagoditi različnim kirurškim disciplinam in velikostim pacientov |  |  |
| 1.2.6 Sestavljena iz spodnje sedežne plošče, ter spodnje hrbtne plošče, ki je nastavljiva z daljinskim upravljalcem in z možnostjo dodajanja segmentov. Spreminjanje položajev se izvaja preko minimalno šestih elektromotorjev (3 pari) |  |  |
| 1.2.7 Spodnji hrbtni del plošče nastavljiv vsaj 90°/90°, zgornji hrbtni del nastavljiv vsaj 110°/90° longitudinalni pomik vsaj 400mm. |  |  |
| 1.2.8 Osnovna plošča mora biti nastavljiva z elektro pogonom – hrbtni del, zgornji hrbtni del in nožni del |  |  |

| 1.3.SEGMENTI ZA UNIVERZALNO PLOŠČO: |  | Stran v prospektni / tehnični dokumentacij, kjer se nahaja podatek in je s strani ponudnika jasno označen |
| --- | --- | --- |
| 1.3.1 Vzglavna plošča z dvojno artikulacijo - barvno označeni vzvodi za nastavitev, Blazinica IPC z vgrajeno osnovno ploščo, stranske tirnice, nameščene na vsakem zunanjem robu, enostavna montaža s tehnologijo Easy Click | 1 kos |  |
| 1.3.2 Nožna opora, za pozicioniranje in podporo noge v litotomskem položaju, nastavljivo s pnevmatsko oporo, opora za stopalo in meča se samodejno prilagodi, ko je položaj noge nameščen, upravljanje z eno roko, škornji z podaljšanimi stranskimi oporami | 1 par |  |
| 1.3.3 Kolenski podporniki, klasični po Goeplu | 2 kos |  |
| 1.3.4 Anestezijski zaslon – za držanje zaves pri operacijskih posegih (razmejitev op polje/anestezijsko polje) | 1 kos |  |
| 1.3.5 Ščitnik za roko, L oblike, za pozicioniranje in pritrditev pacientove roke, narejen iz nerjavnega jekla in SFC blazino, dim. 250 x 190 x 450 mm | 1 kos |  |
| 1.3.6 Deska za roko (dolžine cca 400-500mm), - Individualno nastavljiv, možnost obračanja in prilagajanja po dolžini in višini, vdolbinasta oblika podporne blazinice varno nameščanje | 1 kos |  |
| 1.3.7 Dodatek za razširitev op plošče – dolga, širina x dolžina: vsaj 100 x 300 mm, s pritrdilno sponko | 1 par |  |
| 1.3.8 Dodatek za razširitev op plošče – kratka, širina x dolžina: vsaj 100 x 200 mm, s pritrdilno sponko | 1 par |  |
| 1.3.9 Zapestnik/manšeta za roko z Velcro pasom | 1 kos |  |
| 1.3.10 Adapter za kolenske opornike, za namestitev v osnovno ploščo, v predelu nog, z elektronsko detekcijo nastavitev naklona opornikov | 1 par |  |
| 1.3.11 Podpornik za rame v Trendelenburg položaju, dim. cca 100 x 210 mm | 1 par |  |

| 1.4 STANDARDNI TRANSPORTER Z NASTAVITVIJO TREDELENBURG NAGIBA | 1 kos | Stran v prospektni / tehnični dokumentacij, kjer se nahaja podatek in je s strani ponudnika jasno označen |
| --- | --- | --- |
| 1.4.1 Transporter mora ustrezati OP stebru in OP ploščam |  |  |
| 1.4.2 Nastavljiv položaj tredelenburg/antitredelenburg do 15° |  |  |
| 1.4.3 Material: nerjaveče jeklo ali litina odporna na dezinfekcijo |  |  |
| 1.4.4 OP plošča se mora avtomatsko zakleniti na transporter.Zaklepanje plošče na OP steber je avtomatsko brez kakršne koli dodatne interakcije |  |  |
| 1.4.5 Premikanje transporterja v vseh smereh |  |  |
| 1.4.6 Centralni zavorni sistem za kolesa |  |  |
| 1.4.7 Fiksiranje smeri vožnje preko petega kolesa |  |  |
| 1.4.8 Transporter mora omogočati premik op stebra po višini z nožnim stikalom (proste roke medicinskega osebja) |  |  |
| 1.4.9 Antistatična dvojna kolesa, rotirajoča 360°, premera vsaj 150 mm |  |  |

| 2. OPERACIJSKA MIZA MOBILNA ZA POTREBE ORL OPERACIJSKE DVORANE (OP MIZA 2) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 OPERACIJSKA MIZA MOBILNA | 1 kos | Stran v prospektni / tehnični dokumentacij, kjer se nahaja podatek in je s strani ponudnika jasno označen |
| 2.1.1 OP miza naj zajema: vzglavna plošča, hrbtna plošča, sedežna plošča z ginekološkim izrezom in nožna plošča |  |  |
| 2.1.2 Vzglavna, hrbtna, sedežna, in nožna plošča se morajo uravnavati z elektrohidravličnim pogonom (motorni pogon). |  |  |
| 2.1.3 Mobilna modularna operacijska miza namenjena za orl kirurgijo. |  |  |
| 2.1.4 Miza naj ima elektrohidravlični pogon. |  |  |
| 2.1.5 Oblazinjenje z debelino vsaj 80mm. |  |  |
| 2.1.6 Oblazinjenje mora biti iz spominske pene, zunanji material oblazinjenja mora biti odporen na čistila in razkužila |  |  |
| 2.1.7 Stabilno ogrodje mize s štirimi dvojnimi kolesi. |  |  |
| 2.1.8 Zaklepanje mize naj bo elektronsko (s pritiskom na gumb se miza dviguje s podnožja na kolesih) |  |  |
| 2.1.9 Upravljanje mize je mogoče preko kabelskega ali IR upravljalnika; ustrezna je tudi miza z BlueTooth (BT) upravljalnikom, vendar mora biti upravljalnik v tem primeru kompatibilen z obstoječo opremo |  |  |
| 2.1.10 Motorizirano premikanje OP mize; miza je lahko opremljena s petim kolesom, ni pa nujno. Pomembno je, da se OP miza ob pritisku na upravljalnik sama pomika in da ni potrebnega potiskanja op.mize oziroma da ni potrebna uporaba fizične sile |  |  |
| 2.1.11 Stabilna konstrukcija s 3 točkovnim položajem, miza se ob blokiranju spusti in doseže stik s tlemi s celotno površino podstavka, kolesa naj bodo potopna v podstavek; ustrezna je tudi OP miza, ki ima sistem zaklepanja mize, kjer se miza ob blokiranju spusti in doseže stik s tlemi s celotno površino podstavka, kolesa so potopna v podstavek. |  |  |
| 2.1.12 Zaklepanje preko krmilnih enot. |  |  |
| 2.1.13 Možnost delovanja na baterijo ali preko električnega omrežja. |  |  |
| 2.1.14 Vgrajena baterija (akumulator), ki omogoča delovanje vseh funkcij operacijske mize v primeru izpada električnega toka. |  |  |
| 2.1.15 Prikaz stopnje napolnjenosti baterije. |  |  |
| 2.1.16 Baterija se naj polni na električnem omrežju 100-240V AC (nastavljivo), 50-60Hz, preko napajalnega kabla. |  |  |
| 2.1.17 Podstavek naj bo iz robustnega litega jekla, odpornega proti udarcem, zlomom in razkužilom, obarvan s premazom odpornim proti praskam. |  |  |
| 2.1.18 Ohišje stebra in pokrovov podstavka iz jekla Cr-Ni; ustrezna je tudi OP miza, ki ima ohišje stebra in pokrov podstavka iz nerjavečega jekla (AISI 304), ki se tudi uporablja za medicinsko opremo v OP dvoranah. |  |  |
| 2.1.19 Nosilne palice za sedežni in hrbtni del, ležišča za plošče za noge, pokrovi sklepov in stranske tirnice iz jekla Cr-Ni; ustrezna je tudi OP miza, ki ima nosilne palice, ležišča za plošče, pokrove in stranske tirnice iz nerjavečega jekla (AISI 304), ki se tudi uporablja za medicinsko opremo v OP dvoranah. |  |  |
| 2.1.20 Možnost namestitve (pritrditve) vzglavne plošče k obema koncema OP mize. |  |  |
| 2.1.21 Celotna mizna plošča naj bo zasnovana brez prečnih nosilcev, kar omogoča rentgensko slikanje med kirurškimi posegi. |  |  |
| 2.1.22 Možnost bočnega vstavljanja rentgenskih kaset ali vstavljanje rentgenskih kaset preko nosilca, ki je pomičen po lateralnih širinah mize in omogoča vstavljanje kaset iz obeh koncev mize |  |  |
| 2.1.23 Možnost ročnega spuščanja osnovnih kolesc (odklepanje) z vzglavnim orodjem (v primeru odpovedi elektrike ali hidravlike) ali v/na odprtini mize |  |  |
| 2.1.24 Varnostni razred II., tip B, v skladu s standardi EN 60601-1, IEC 61000-4-3; IEC 61000-4- 3. |  |  |
| 2.1.25 Vsaj IP X4 zaščita. |  |  |
| 2.1.26 Dolžina hrbtne plošče operacijske mize brez dodatkov: 860mm (dopustno odstopanje: +/-10%) |  |  |
| 2.1.27 Hrbtna plošča, nastavljiva vsaj +70 stopinj / vsaj -40 stopinj. |  |  |
| 2.1.28 Sedežna plošča z ginekološkim izrezom |  |  |
| 2.1.29 Širina brez stranskih vodil 540mm (dopustno odstopanje: +/-5%) |  |  |
| 2.1.30 Radiolucentna površina v dolžini najmanj (vsaj) 1600 mm (merjeno od začetka sedežne plošče); ustrezna je tudi OP miza, ki ima radiolucentno površino v eno stran 1190 mm in 920 mm v drugo smer, skupno torej 2110 mm |  |  |
| 2.1.31 Nastavljiva višina mize - brez oblazinjenja: vsaj v območju 600-1050mm. |  |  |
| 2.1.32 Trendelenburg vsaj 25 stopinj / Antitrendelenburg vsaj 35 stopinj. |  |  |
| 2.1.33 Stranski nagib vsaj 20 stopinj. |  |  |
| 2.1.34 Vzdolžni premik vsaj 310mm. |  |  |
| 2.1.35 Nosilnost operacijske mize vsaj 450 kg v NORMAL in 250kg v REVERSE poziciji. |  |  |
| 2.1.36 Možnost flex, reflex in stol položaj. |  |  |
| 2.1.37 Doseganje 0 položaja z eno operacijo. |  |  |
| 2.1.38 Možnost nastavitve položajev mize za najmanj 5 programskih mest. |  |  |

| 2.2 SEGMENTI OP MIZE |  | Stran v prospektni / tehnični dokumentacij, kjer se nahaja podatek in je s strani ponudnika jasno označen |
| --- | --- | --- |
| Zahtevani dodatki: |  |  |
| 2.2.1 IR daljinski upravljalec z zaslonom, ki prikazuje obvestila o statusu mize, opozorilna sporočila, itd. | 1 kos |  |
| 2.2.2 Napajalna enota za daljinski upravljalec | 1 kos |  |
| 2.2.3 IR daljinski upravljalnik/senzorski pogon za motorizirano premikanja OP mize in uravnavanje hitrosti samodejnega pogona | 1 kos |  |
| 2.2.4 Napajalna enota za IR daljinski upravljalnik za motorizirano pomikanje | 1 kos |  |
| 2.2.5 Nožno stikalo za motorizirano spreminjanje nastavitev op mize; ustreza tudi nožno stikalo odporno na vdor tekočin po standardu IPX8; ustreza tudi nožno stikalo z naslednjimi funkcijami: dvig/spust nožne plošče, anti/trendelenburg, dvig/spust višine OP mize. | 1 kos |  |
| 2.2.6 Enodelna nožna plošča dim. 585 x 175 x 651 mm | 1 kos |  |
| 2.2.7 Vzglavna plošča z dvojno artikulacijo - barvno označeni vzvodi za nastavitev, stranske tirnice, nameščene na vsakem zunanjem robu; opremljen z nosilcem za RTG kasete, enostavna montaža s tehnologijo Easy Click | 1 kos |  |
| 2.2.8 Podaljšek hrbtne plošče dim. 590 x 250 x 158 mm; ustrezen je tudi podaljšek hrbtne plošče dim. 540 x 255 mm | 1 kos |  |
| 2.2.9 Ščitnik za roko, L oblike, za pozicioniranje in pritrditev pacientove roke, narejen iz nerjavnega jekla in SFC blazino, dim. 250 x 190 x 450 mm | 1 kos |  |
| 2.2.10 Deska za roko (dolžine cca 400-500mm), - Individualno nastavljiv, možnost obračanja in prilagajanja po dolžini in višini, vdolbinasta oblika podporne blazinice varno nameščanje; ustrezna je tudi deska za roko (dolžine 600 mm), individualno nastavljiva, možnost obračanja in prilagajanja po dolžini in višini, SFC blazina (vdolbinasta oblika zaradi SFC prilagajanja roki pacienta), varno nameščanje. | 1 kos |  |
| 2.2.11 Anestezijski zaslon – za držanje zaves pri operacijskih posegih (razmejitev op polje/anestezijsko polje) | 1 kos |  |
| 2.2.12 Infuzijsko stojalo z integrirano sponko, nastavitev višine 870 – 1,550 mm; ustrezno je tudi infuzijsko stojalo z integrirano sponko in nastavitvijo višine 865 – 1365 mm. | 1 kos |  |
| 2.2.13 Varnostni pas za pritrditev pacienta | 1 kos |  |
| 2.2.14 Zapestnik/manšeta za roko z Velcro pasom | 1 kos |  |
| 2.2.15 Gel obroč za glavo, višina 34 mm, premer 140mm; ustrezen je tudi pediatrični gel obroč za glavo, višina 30 mm, premer 140 mm. | 5 kos |  |
| 2.2.16 Gel obroč za glavo, višina 50mm, premer 200mm | 5 kos |  |
| 2.2.17 Adapter za nameščanje vzglavne plošče na osnovno ploščo | 1 kos |  |