Priloga 2: Specifikacija zahtev naročnika - stenti

23.SKUPINA – ŽILNE OPORNICE ZA KORONARNE ARTERIJE

150: Koronarne žilne opornice  - 1. kategorija,

- osnovni koronarnni stent: DES 2, 3 ali 4 generacije,

- z zdravilom iz skupine limus,

- dimenzij 2.25-4-0.

- Ponudnik mora ponuditi zadnjo verzijo izdelka.

151: Koronarne žilne opornice - 2. kategorija

- stent z neresorbilno polimero: DES 2. generacije,

- z biokompatibilno neresorbilno polimero in zdravilom iz skupine limus,

- dimenzij od 2.00-5.00 mm.

- Ponudnik mora ponuditi zadnjo verzijo izdelka.

- Stent mora imeti CE certifikat za enomesečno jemanje DAPT, podprt z multicentrično randomizirano študijo pri pacientih z visokim rizikom za  krvavitve.

152: Koronarne žilne opornice  –  3. kategorija

- stent z bioresorbilno polimero primeren za male žile in stemi: DES 3. generacije

- z bioresorbilno polimero in zdravilom iz skupine limus, ki sta cirkumferentno distribuirana po stentu.

- imeti  mora dokumentirano superiorno vodljivost in potisnost po koronarnih arterijah.

- Stent mora imeti indikacijo za uporabo v STEMI, podprt z multicentrično študijo, ki dokazuje benefit pri bolnikih s STEMI.

- Dimenzije 2.25-4.0.

- Ponudnik mora ponuditi zadnjo verzijo izdelka.

153: Koronarne žilne opornice  –  4. kategorija

- stent z bioresorbilno abluminalno polimero DES 3 generacije

- z bioresorbilno polimero in zdravilom iz skupine limus, ki sta prisotna samo na abluminalni strani stenta.

- Dimenzije  vsaj od 2.25-4.5, lahko več.

- Stent mora imeti dokazane prekomerno ekspanzijske lastnosti s postdilatacijo.

- Ponudnik mora ponuditi zadnjo verzijo izdelka.

154: Koronarne žilne opornice – 6. kategorija

- stenti za velike žile: DES 2 ali 3. generacije

- z zdravilom iz skupine limus dimenzij od 3,5 do 5.0mm z možnostjo ekspanzije vseh dimenzij stenta do 6,0mm.

- Stent mora imeti izboljšano vidljivost pod nizkimi pogoji rentgenskega sevanja in višjo radialno moč ter dokazane prekomerno ekspanzijske lastnosti s postdilatacijo.

- Ponudnik mora ponuditi zadnjo verzijo izdelka.

155: Koronarne žilne opornice – 7. kategorija

- dolgi stenti: DES 3.generacije z bioresorbilno polimero,

- dolgih dimenzij, ki ima distalen premer manjši od proksimalnega za 0,5mm.

- Dolžine od 50 do 60 mm, distalni premer od 2,25 do 3,0mm, proksimalni od 2,75 do 3,5mm.

156: Žilna opornica v obliki peščene ure,

- na balonu, za vstavitev v koronarni sinus kot omejevalec pretoka.

24. SKUPINA – ŽILNE OPORNICE ZA PERIFERNE ARTERIJE

157: Samoraztezna endoproteza I:

- Samoraztezna Nitinol opornica iz dvojno pletene žične mreže na RX sistemu - notranja mikromrežica,

- Radiopačni markerji na vsakem koncu: 6 (3 na vsaki strani) tantalovih, 12 (6 na vsaki strani) pod kotom 30º razprtih iztegnjenih kapic ter 4 označevalce na koncih opornice (2, ki označujeta začetek in konec mikromtrežice).

- Premer opornice 5-8mm, celotna dolžina opornice 40 - 150mm ter dvojne mrežice od 35-140mm, velikost por  300-400mikronov; skladnost z žico 0,018" in 6Fr-8Fr uvajalom, dolžina celotnega vodilnega sistema je 163 cm, delovna dolžina 122/130 cm.

- Dolžina Rx segmenta je 47 cm. Dodatno dva markerja na katetru (distalni zunanji in potisni marker). Možnost do 3x repozicije pod pogojem, da ostane v katetru vsaj 20 mm stenta.

- Visoka odpornost proti stiskanju, visoka fleksibilnost  in nizka stalna radialna sila.

- Enostavno premikanje skozi žilni sistem.

158: Samoraztezna enoproteza II:

- Samoraztezna endoproteza s propaten bioaktivno površino, nameščena na vodilnem katetru dolžine od 75-120 cm, premera 5-13 mm, dolžine 2,5-25 cm, kompatibilna z žico 0,035 incha.

- Na voljo morajo biti tudi endoproteze kompatibilne z žico 0,014 ali 0,018 incha in žilnim uvajalom 6-7 Fr.

- Pri premeru 5-8 mm mora imeti 4 zlate radiopačne markerje.

159: Samoraztezna žilna opornica:

- Samoraztezna žilna opornica iz nitinola, prekrita z amorfnim silicij karbidom, triosni 4FR OTW sistem za bolj natančno postavljanje stenta,

- dolžine 90 in 135 cm, na žici 0,018. debelina stratov stenta naj bi bila vsaj 150 um.

- Premeri žilne opornice 4-7 mm, dolžine 20-200 mm.

160: Pletenia samoraztezna žilna opornica:

- Pleteni samoraztezni nitinolski stent na OTW sistemu za uvajanje po žici 0.014/0,018 incha.

- Uvajalni kateter ima hidrofilni premaz, s tungsten-platinastimi markerji, prečni profil 2 mm, dolžine 80 in 120 cm.

- Premeri stenta 4,5-7,5 mm, dolžine 20-200 mm – kompatibilni z žilnim uvajalom 6 Fr.

- Stent je sestavljen iz 6 parov prepletenih nitinolskih žic z optimalno kombinacijo moči in fleksibilnosti.

- Dizajn stenta je odporen na knikanje in se prilagaja obliki in gibanju žile.

161: Samorazteza žilna opornica II:

- Samoraztezna žilna opornica iz nitinola, fleksibilna in velike radialne sile, 6F ali manj dovodni sistem vsaj 80 cm dolg dovodni sistem, skladen z vodilno žico 0,035",

- premera 4 do 14 mm, dolžine 20 do vsaj 150 mm.

162: Balonska žilna opornica:

- Stent na balonu iz nerjavečega jekla, fleksibilen,  min. krčenja 0-2 mm, za uvajalo 6-7F,

- dovodni sistem dolžine 80 cm in 120 cm, za žico 0,035'', delovni tlak 6-8 atm, RBP 12-14 atm,

- premer stenta 6 mm do 10 mm,  dolžina stenta 17 mm do 56 mm.

163: Balonska žilna opornica II:

- Žilna opornica na balonu iz Cobalt Chromium materiala, hidrofobnim premazom in kompatibilna z žico 0,035" .

- Žilna opornica mora biti tudi kompatibilna z žilnim uvajalom 6 FR za vse dimenzije.

- Delovna dolžina katetra 90, 130 in 170 cm, premer balona od 5mm do 10mm, dolžine stenta od 18 do 78 mm.

164: Stent graft:

- Žilna endoproteza fiksirana na balonskem katetru,  nerjavečega jekla obdana z  ePTFE slojem, dovodni sistem dolžine 80 in 120 cm, skladen z vodilno žico 0,035",

- za uvajalo 6-7F, premera 5 do 10 mm, dolžine 16 do 59 mm.

165: Stent graft II:

- Periferna proteza na semikompliantnem balonu, kompatibilna z žico 0,035’’, površina endoproteze prekrita s heparinom, dovodni sistem dolžine 80 cm in 120 cm,

- premera 5-11mm, ki se lahko postdilatira od 8-16mm, dolžine 2,5 do 25 cm.

166: Kornonarni stent graft

- na balon katetru s RX sistemom ki mora biti sestavljan iz balonom razširljive opornice CO Cr pokrite s silicijevim karbidom in pokrite na zunanji strani z membrano iz pletenega poliuretana.

- Prehodni profil koronarnega stant graft mora biti premera 1,2mm in istočasno ob postavitvi stant-grafta ohraniti prvotni notranji volumen arterije.

- Premeri stent-grafta: od 2,5 do 5,0mm.

- Za premere opornic od 2,5mm do 4mm lahko koristimo 5F kateter, za premere 4,5 in 5mm pa koristimo 6F katetre.

- Dolžina katetra 140mm.

25. SKUPINA – AORTNI STENT GRAFTI

167: Dvokračna endoproteza za zdravljenje bolezni trebušne aorte,

- zgrajena iz  ePTFE (expanded polytetrafluorethylene)  ter FEP  (fluorinated ethylene propylene) in ojačana s fino pletenim nitinolom.

- Pritrjevanje pod ledvičnima arterijama, ekspanzivno in s kljukicami.

- Endoproteza mora biti  na sistemu  za uvajanje, ki omogoča dodatno dvakratno repozicioniranje proteze s čimer omogoča natančno postavitev.

- Dovodni sistem  16 in 18 F. Za zdravljenje notranjega diametra aorte od 19 mm do 32 mm, za notranji diameter iliake 10-13,5 mm, dolžine  endoproteze od 12 cm do 18 cm.

168: Kontralateralna endoproteza za zdravljenje bolezni trebušne aorte, zgrajena iz Eptfe

- (expanded polytetrafluorethylene)  ter FEP  (fluorinated ethylene propylene) in ojačana s fino pletenim nitinolom.

- Dovodni sistem od 12 F do 15 F. Za zdravljenje notranjega diametra iliake od 10 mm do 25mm, dolžina endoproteze 9,5 cm do 14 cm.

169: Iliakalni podaljšek I, zgrajena iz ePTFE (expanded polytetrafluorethylene)  ter FEP

- (fluorinated ethylene propylene) in ojačan s fino pletenim nitinolom.

- Dovodni sistem 12F.

- Za zdravljenje notranjenga diamatra iliake od 8 mm do 13,5 mm, dolžina podaljška 7 cm.

170: Dodatni aortni podaljšek, zgrajen iz  ePTFE (expanded polytetrafluorethylene)

- ter FEP  (fluorinated ethylene propylene) in ojačan s fino pletenim nitinolom za notranje premere aorte od 19mm do 32 mm, dolžine podaljška 3,3 cm in 4,5 cm.

- Dovodni sistem 16-18F.

171: MOB balon:

- Balonski kateter za postdilatacijo stentgrafta za torakalne in abdominalne endoproteze in za okluzijo velikih diametrov žil, kompliantni balon iz poliuretana, z dvema markerjema, inflacija 10-37 mm, dolžina balona 4cm, dolžina sistema katetra 90 cm,

- trolumenski, kompatibilen z žico 0,035 incha.

172: Iliakalni podaljšek II, Iliakalni »branch« podaljšek

- kompletni sistem za iliak arterije,  zgrajen iz fino pletenega nitinola in ePTFE,

- predviden za  zunanji diameter iliak od 6,5mm do 13,5 mm,

- diameter konca iliake 10-14,5mm,

- dolžina iliak »brancha« 10cm,

- kompatibilen s 16F uvajalom, možno repozicioniranje.

173: Notranji iliak podaljšek,

- iz fino pletenega nitinola in ePTFE, predviden  za  notranji diameter iliak od 6,5mm do 13,5 mm,  diameter konca iliake 10-14,5mm,

- dolžina notranjega iliak podaljška 7 cm,  kompatibilen z 12 F uvajalom.

174: Dvokračna endoproteza - conformable za zdravljenje bolezni trebušne aorte,

-»conformable«,  zgrajena iz ePTFE (expanded polytetrafluorethylene)  ter FEP  (fluorinated ethylene propylene) in ojačana s fino pletenim nitinolom,

Pritrjevanje pod ledvičnima arterijama, ekspanzivno in s kljukicami.

Endoproteza mora biti  na sistemu  za uvajanje, ki omogoča dodatno dvakratno repozicioniranje proteze, s čimer omogoča natančno postavitev.

Dovodni sistem 15,  16 in 18 F.

Za zdravljenje notranjega diametra aorte od 16 mm do 32 mm, za notranji diameter iliake 10-13,5 mm, dolžine  endoproteze od 12 cm do 14 cm.

175: Dodatni aortni podaljšek- conformable,

- kompatibilen z dvokračno endoprotezo »conformable«

- zgrajen iz  ePTFE (expanded polytetrafluorethylene)  ter FEP  (fluorinated ethylene propylene) in ojačan s fino pletenim nitinolom za notranje premere aorte od 16 mm do 32 mm,

- dolžine podaljška  4,5 cm. Dovodni sistem 15-18F.

176 Kateter baloni za pozicioniranje protez,

- dopušča do 80% nemotenega pretoka za distalno perfuzijo, z

nižuje hemodinamski pritisk na razpet balon,

hitra inflacija in deflacija balona, kateter z možnostjo dveh velikosti balonov in sicer majhen balon od 16mm do 34 mm in velik balon od 26mm do 42 mm s skupnim žilnim uvajalom 18F, kompatibilen z žico 0,035 inch