OBR-3

# Javno naročilo JN19/2025: Najem hematološke platforme z vzdrževanjem in potrebnim potrošnim materialom za obdobje sedmih let

Ponudnik: ___________________________________________________________________

Predmet ponudbe

Najem opreme: - Hematološki sistem, ki predstavlja: - dva hematološka analizatorja, - aparat za avtomatizirano pripravo in barvanje krvnih razmazov, - aparat za digitalni morfološki pregled krvnega razmaza, - programski nadzorni (ekspertni) sistem za obdelavo podatkov in avtovalidacijo.

Dobava celotnega potrošnega materiala za obdobje sedmih let

Vzdrževanje »All inclusive« za obdobje sedmih let

Povezava in priklop v LIS

HEMATOLOŠKI SISTEM MORA VKLJUČEVATI:

| A. Hematološki analizator |  |
| --- | --- |
| - proizvajalec |  |
| - model |  |
| - kataloška številka |  |
| - količina: | 2 kosa |

| B. Aparat za avtomatizirano pripravo in barvanje krvnih razmazov |  |
| --- | --- |
| - proizvajalec |  |
| - model |  |
| - kataloška številka |  |
| - količina: | 1x |

| C. Aparat za digitalni morfološki pregled krvnega razmaza |  |
| --- | --- |
| - proizvajalec |  |
| - model |  |
| - kataloška številka |  |
| - količina: | 1x |

| D. Programski nadzorni (ekspertni) sistem za obdelavo podatkov in avtovalidacijo |  |
| --- | --- |
| - proizvajalec |  |
| - model |  |
| - kataloška številka |  |
| - količina: | 1x |

| Tehnične specifikacije naročnika za opremo | Ustreznost s tehnično zahtevo (vpišite DA oz. NE) | Opomba - v primeru odstopanja od tehnične zahteve navedite tehnično specifikacijo nudene opreme; Navedite stran dokazila |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Hematološki analizator |  |  |
| - analizatorja morata biti med seboj fizično povezana - v liniji |  |  |  |
| - analizator mora imeti avtomatiziran podajalnik vzorcev, ki je skladen z epruvetami različnih proizvajalcev; tudi z vzorci pediatrične populacije v t.i. microtainer epruvetah |  |  |  |
| - analizator mora imeti možnost ročne aspiracije vzorca iz odprte ali zaprte epruvete |  |  |  |
| - analizator lahko aspirira največ 100 µL vzorca krvi in telesnih tekočin za hemogram in DKS |  |  |  |
| - postopek analize ne sme vključevati predpriprave vzorca |  |  |  |
| - zmogljivost analizatorja mora biti vsaj 100 vzorcev na uro za hemogram in DKS |  |  |  |
| - parametri hemograma, ki jih mora analizator določati: |  |  |  |
| - koncentracija hemoglobina; od 0 do najmanj 250 g/L |  |  |  |
| - številčna koncentracija eritrocitov; od 0,00 do najmanj 8,00 x 1012/L |  |  |  |
| - številčna koncentracija levkocitov; od 0,00 do najmanj 400,00 x 109/L |  |  |  |
| - številčna koncentracija trombocitov; od 0 do najmanj 3000 x 109/L |  |  |  |
| - HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV, PDW, PCT |  |  |  |
| - delež mikrocitov in makrocitov ter delež hipokromnih in hiperkromnih eritrocitov |  |  |  |
| - številčno koncentracijo eritroblastov v enotah 109/L in število eritroblastov preračunano na 100 levkocitov |  |  |  |
| - parametri diferencialne krvne slike: |  |  |  |
| - 6-delna DKS, ki mora vključevati nevtrofilne granulocite, limfocite, monocite, eozinofilne granulocite, bazofilne granulocite in nezrele granulocite |  |  |  |
| - rezultati morajo biti podani v deležih in preračunani v številčno koncentracijo |  |  |  |
| - analizator mora z visoko zanesljivostjo opozoriti na morebitno prisotnost nezrelih in atipičnih celic (npr. blastov in atipičnih limfocitov), ter fragmentiranih eritrocitov (shizocitov). |  |  |  |
| - retikulocitni parametri: |  |  |  |
| - delež in absolutna številčna koncentracija retikulocitov; delež retikulocitov od 0,00 do najmanj 25,00 % |  |  |  |
| - količina hemoglobina v retikulocitih |  |  |  |
| - delež nezrelih retikulocitov |  |  |  |
| - parametri analize punktatov telesnih votlin in likvorja: |  |  |  |
| - številčna koncentracija eritrocitov; od 0,00 do najmanj 1000,00 x 109/L |  |  |  |
| - številčna koncentracija levkocitov; od 0,00 do najmanj 10,00 x 109/L |  |  |  |
| - diferenciacija levkocitov na mononuklearne in polimorfonuklearne levkocite |  |  |  |
| - zaznava atipičnih in malignih celic |  |  |  |
| - analizator mora omogočati določanje številčne koncentracije trombocitov z dvema metodama - impedančno in optično s fluorescenčno pretočno citometrijo ter določati delež nezrelih trombocitov |  |  |  |
| - analizator mora določati eritroblaste pri vsaki določitvi krvne slike (hemograma) in samodejno korigirati številčno koncentracijo levkocitov |  |  |  |
| - parametri morajo biti namenjeni diagnostični in ne le raziskovalni uporabi |  |  |  |
| - reagent za določanje hemoglobina ne sme vsebovati cianida |  |  |  |
| - proizvajalec mora zagotoviti analizne certifikate odpadnih tekočin in varnostne liste za vse reagente v slovenskem jeziku |  |  |  |
| - proizvajalec mora nuditi kontrolne vzorce za analizo periferne krvi: |  |  |  |
| - za vse parametre v eni kontroli za vsak nivo |  |  |  |
| - vsaj 3 različni nivoji |  |  |  |
| - ponudnik naj upošteva, da naročnik izvaja analizo kontrolnih vzorcev 2x dnevno |  |  |  |
| - stabilnost kontrolnih vzorcev mora biti vsaj 1 mesec po prejemu |  |  |  |

| - proizvajalec mora nuditi kontrolne vzorce za analizo punktatov telesnih votlin in likvorja |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - za kontrolo določitve številčne koncentracije eritrocitov in levkocitov v eni kontroli |  |  |  |  |  |  |
| - vsaj 2 nivoja |  |  |  |  |  |  |
| - ponudnik naj upošteva, da bomo analizo kontrolnih vzorcev izvajali 1x dnevno |  |  |  |  |  |  |
| - stabilnost kontrolnih vzorcev mora biti vsaj 1 mesec |  |  |  |  |  |  |
| - hematološka analizatorja morata biti fizično povezana z aparatom za avtomatizirano pripravo in barvanje krvnih razmazov |  |  |  |  |  |  |
| B. Aparat za avtomatizirano pripravo in barvanje krvnih razmazov |  |  |  |  |  |  |
| - aparat je fizično povezan s hematološkim analizatorjem |  |  |  |  |  |  |
| - aparat lahko za izdelavo krvnega razmaza aspirira največ 200 µl vzorca ne glede na način aspiracije s podajalnikom in/ali ročni način (pediatrični vzorci, STAT vzorci) |  |  |  |  |  |  |
| - aparat mora na podlagi vnaprej določenih kriterijev samodejno izdelati in obarvati krvni razmaz z barvanjem po May Grünwald Giemsi |  |  |  |  |  |  |
| - aparat mora omogočati avtomatsko nastavitev volumna nanešene krvi, kota potega in hitrosti potega glede na vrednost hematokrita vzorca |  |  |  |  |  |  |
| - aparat mora omogočati izdelavo krvnih razmazov iz enega vzorca pri pacientih z zelo nizko številčno koncentracijo levkocitov |  |  |  |  |  |  |
| - aparat mora omogočati ročno aspiracijo vzorca za izdelavo krvnega razmaza ali vnos vnaprej izdelanih krvnih razmazov za barvanje |  |  |  |  |  |  |
| - aparat mora izdelati in obarvati najmanj 30 krvnih razmazov v eni uri |  |  |  |  |  |  |
| - na brušen del predmetnega stekla mora aparat zapisati osnovne podatke za identifikacijo vzorca; v obliki številk in črk ali v obliki črtne kode |  |  |  |  |  |  |
| - aparat mora imeti možnost barvanja predmetnih stekel s citološkimi razmazi PTV in likvorja |  |  |  |  |  |  |
| C. Aparat za digitalni morfološki pregled krvnega razmaza |  |  |  |  |  |  |
| - aparat je fizično povezan s hematološkim analizatorjem |  |  |  |  |  |  |
| - aparat mora samodejno identificirati analiziran krvni razmaz |  |  |  |  |  |  |
| - aparat mora omogočati nastavitev števila pregledanih levkocitov |  |  |  |  |  |  |
| - aparat mora predklasificirati levkocite na njihove podvrste ter omogočati uporabniku, da pregleda slike analiziranih celic ter popravi klasifikacijo, če je to potrebno |  |  |  |  |  |  |
| - aparat mora omogočati primerjavo slik analiziranih celic s slikami iz baze podatkov in dodajanje novih slik v bazo podatkov |  |  |  |  |  |  |
| - aparat mora omogočati analizo krvnih razmazov periferne krvi in punktatov telesnih votlin |  |  |  |  |  |  |
| - aparat mora omogočati oceno morfoloških značilnosti eritrocitne in trombocitne krvne slike |  |  |  |  |  |  |
| - aparat mora samodejno nanesti imerzijsko olje |  |  |  |  |  |  |
| - aparat mora omogočati prenos slik posameznih celic na zunanji medij |  |  |  |  |  |  |
| - zmogljivost aparata mora biti vsaj 20 krvnih razmazov na uro |  |  |  |  |  |  |
| D. Programski nadzorni (ekspertni) sistem za obdelavo podatkov in avtovalidacijo. |  |  |  |  |  |  |
| Splošne zahteve glede programske opreme: |  |  |  |  |  |  |
| - hematološki analizator mora preko črtne kode na epruveti samodejno identificirati vzorec z osnovnimi demografskimi podatki in naročene preiskave ter prenesti rezultate analize in opozorila v LIS – dvosmerna komunikacija z LIS |  |  |  |  |  |  |
| - programska oprema hematološkega analizatorja mora omogočati izbiro različnih kombinacij preiskav (hemogram/DKS/retikulociti) |  |  |  |  |  |  |
| - v programski opremi mora biti vključen program za pregledno vodenje kontrole kakovosti |  |  |  |  |  |  |
| - hematološki sistem mora biti povezan z mrežnim tiskalnikom, ki omogoča tiskanje različnih podatkov |  |  |  |  |  |  |
| Programski nadzorni (ekspertni) sistem za obdelavo podatkov in avtovalidacijo |  |  |  |  |  |  |
| - programski nadzorni sistem mora omogočati avtovalidacijo za samodejno potrjevanje in komentiranje rezultatov na osnovi kriterijev, ki jih lahko določi uporabnik |  |  |  |  |  |  |
| - programski nadzorni sistem mora omogočati samodejno ponovitev analize istega vzorca krvi na osnovi vnaprej določenih kriterijev |  |  |  |  |  |  |
| - omogočeno mora biti arhiviranje vseh številčnih in grafičnih podatkov za vsaj 10.000 vzorcev |  |  |  |  |  |  |
| - omogočeno mora biti varnostno kopiranje vseh nastavitev in podatkov |  |  |  |  |  |  |
| - programska oprema mora imeti možnost nastavitve kriterijev za izdelavo krvnega razmaza |  |  |  |  |  |  |

E. Splošni del tehničnih specifikacij

- Ponudnik mora imeti vsaj 1 ustrezno usposobljenega aplikativnega specialista in vsaj 2 serviserja. Ponudnik mora k ponudbi priložiti Certifikat o usposobljenosti vsaj dveh serviserjev ponudnika, izdan s strani proizvajalca opreme.

- Ponudnik mora predložiti tehnične podatke analizatorjev, prospekte, načrt vzdrževanja in vsa potrebna dokazila za izpolnjevanje pogojev tehničnih zahtev, lahko tudi v angleškem jeziku. Izbrani ponudnik, pa bo moral predložiti vso zahtevano dokumentacijo v slovenskem jeziku najpozneje ob primopredaji opreme.

- Servisna, IT in aplikativna podpora mora biti v slovenskem jeziku.

- Dobavljeni reagenti, kontrole in kalibratorji morajo imeti po dobavi rok uporabe še minimalno tri mesece.

- Ponudnik mora imeti zadostno zalogo reagentov in potrošnega materiala z možnostjo dobave v 5. delovnih dneh od naročila;

- Izbrani ponudnik je dolžan pokriti morebitne stroške priprave prostora za postavitev razpisanega sistema (dovod vode, odvod odpadnih raztopin,…)

DODATNO TOČKOVANJE – MERILO ŠT. 2 IN 3

| Zap. št. merila | Opis merila | Ponujena oprema izpolnjuje merilo (DA / NE) | Navedba dokumenta in strani iz ponudbene dokumentacije, na kateri se nahaja dokazilo o izpolnjevanju merila |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Aparat za avtomatizirano pripravo in barvanje krvnih razmazov lahko za izdelavo krvnega razmaza aspirira največ 100 µl vzorca s podajalnikom (avtomatski način) |  |  |
| 3 | Aparat za avtomatizirano pripravo in barvanje krvnih razmazov, ima možnost barvanja predmetnih stekel s citološkimi razmazi punktatov kostnega mozga |  |  |

Opomba: Predložite prospekt oziroma katalog in drugo dokumentacijo proizvajalca iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev.

| Specifikacija storitev - predvideno število postopkov kot izhaja iz preglednice: |  |
| --- | --- |

| Zap. št. | Vrsta preiskave | Ocenjeno letno število preiskav |
| --- | --- | --- |
| 1. | K-Hemogram | 79.000 |
| 2. | K-DKS analizator | 67.000 |
| 3. | K-Retikulociti | 12.000 |
| 4. | K-DKS mikroskopsko | 2.500 |
| 5. | PTV-Celice | 500 |
| 6. | Lc-Celice | 150 |

Laboratorij izvaja preiskave 24 ur na dan, vse dni v letu. Navedeno letno število preiskav ne vključuje kontrolnega in potrošnega materiala za izvajanje kontrol (pogostnost in število nivojev je opisano v tehničnih specifikacijah).

Opomba: Pri pripravi ponudbe vključite vse artikle, ki so potrebni za delovanje opreme in so potrebni za izvedbo vseh navedenih postopkov (reagenti, izpiralne tekočine, drugo).

V ponudbo mora biti vključen tudi ves kontrolni in potrošni material za izvajanje kontrol na obeh analizatorjih. Stroške potrošnih materialov (350 meritev HEM/DKS) za potrebe overjanja dveh hematoloških analizatorjev, krije ponudnik - strošek ponudnika.

Ponudnik s podpisom tega dokumenta izrecno in nepogojno izjavlja, da ponujena oprema izpolnjuje vse strokovno tehnične zahteve naročnika.

Kraj in datum: __________________			Žig in podpis: ___________________