| - TEHNIČNE ZAHTEVE Za dokazovanje ustreznosti tehničnih zahtev je potrebno priložiti originalna dokazila, kot so: navodila za uporabo in vzdrževanje, brošure proizvajalca, itd. Lastna izjava proizvajalca in/ali ponudnika ni ustrezno dokazilo izpolnjevanja tehničnih zahtev. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zap. Št. | Analitski sistem | Dokazilo |
| 1. | Ponudnik mora ponuditi nov samostoječi popolnoma avtomatiziran sistem za biokemijske (z ISE) in imunokemijske preiskave. Sistem mora biti povezljiv s sistemom za pripravo deionizirane vode. Ponudnik mora za delovanje analitskega sistema zagotoviti sistem za pripravo deionizirane vode. |  |
| 2. | Tloris analitskega sistema skupaj s servisnim prostorom in prostorom predvidenim za operaterja ne sme presegati dolžine 6,20 m in širine 3,00 m. Kot dokazilo je potrebno priložiti sliko postavitve z merami. |  |
| 3. | Analitski sistem za izvajanje vseh biokemijskih in imunokemijskih preiskav s tabele - Predračunska tabela.xlsx. Ponudnik mora za opremo, reagente, kontrole kakovosti, kalibratorje, sistemske raztopine in ostali potrošni material predložiti dokazilo (izjavo proizvajalca ali ponudnika) o skladnosti z direktivo CE IVD – zahtevana predložitev v ponudbi ali IVD uredbo. Za artikle, ki niso opredeljeni kot in-vitro diagnostični medicinski pripomoček, mora proizvajalec ali ponudnik v izjavi navesti seznam teh artiklov. Izbrani ponudnik ob primopredaji predloži vse dokumente o skladnosti (Declaration of Conformity). |  |
| 4. | Analitski sistem mora imeti skupno mesto za vstavljanje vzorcev, ki omogoča dodajanje in zbiranje vzorcev na enem mestu. Omogočeno mora biti tudi dodajanje STAT vzorcev. |  |
| 5. | Analitski sistem mora omogočiti mrežni priklop na LIS. |  |
| 6. | Reagenti morajo biti pripravljeni za uporabo (brez predhodne priprave, brez čakanja, brez predhodnega odpiranja, brez prelivanja). Samo obračanje zaprtega vsebnika reagenta se ne šteje kot ročna priprava reagenta. Obstojnost reagentov za preiskave, tudi ISE, po odprtju na biokemijskem delu analitskega sistema mora biti vsaj 28 dni; na imunokemijskem delu pa vsaj 70 dni. |  |
| 7. | Analitski sistem mora omogočati uporabo različnih velikosti epruvet za vzorce s premerom 13 mm in višino 75 mm ali 100 mm z mrtvim volumnom ne več kot 500 µl vzorca, s premerom 16 mm in višino 75 mm ali 100 mm z mrtvim volumnom ne več kot 1000 µl vzorca in vsebnikov za vzorce z mrtvim volumnom ne več kot 100 µl vzorca (v ponudbi mora biti vključenih 25.000 vsebnikov) ter vsebnikov za pediatrične vzorce z mrtvim volumnom ne več kot 50 µl vzorca (v ponudbi mora biti vključenih 25.000 vsebnikov). |  |
| 8. | Analitski sistem mora omogočati povezavo s programsko opremo, ki je namenjena za upravljanje s podatki, kot so: - vzorci pacienta - validacija rezultatov - kontrole kakovosti - rezultati preiskav - informacije o shranjenih vzorcih - obvestila s kateregakoli dela analitskega sistema - reagenti in kalibratorji - čas od sprejema vzorca do rezultata (TAT – Turnaround Time) |  |
| 9. | Analitski sistem mora omogočati prenos rezultatov dnevne kontrole kakovosti v programsko opremo za medlaboratorijsko primerjavo kontrole kakovosti s t.i. ˝peer group˝ primerjalno skupino. Ponudnik mora zagotoviti prenosni uporabniški vmesnik z mobilno namensko tablico, ki omogoča oddaljeno spremljanje analitskega sistema. |  |
| 10. | Analitski sistem mora omogočati nalaganje aplikacij reagentov, vrednosti različnih lotov kalibratorjev in kontrol kakovosti neposredno s spletnega omrežja (brez uporabe zunanjih enot za shranjevanje in prenašanje podatkov). |  |
| 11. | Analitski sistem mora omogočati nastavitev časa za avtomatski zagon sistema brez posega uporabnika, ob zagonu se morajo vzdrževalna izbrana opravila izvesti avtomatsko. |  |
| 12. | Analitski sistem mora omogočati zavarovan oddaljeni dostop za servisne potrebe. |  |
| 13. | Rezultati pacientov, ki se avtomatsko shranjujejo izven analitskega sistema, morajo biti sledljivi po lotih reagentov, kontrol kakovosti in kalibratorjev. |  |
| 14. | Ponudnik mora zagotoviti spletno storitev, ki omogoča časovno neomejen dostop do navodil za uporabo, varnostnih listov, dokumentov s tarčnimi vrednostmi, dokumentov o sledljivosti, dokumentov o skladnosti reagentov. |  |
|  | Biokemijski in ISE del analitskega sistema |  |
| 16. | Princip merjenja: spektofotometrija in potenciometrija (ISE- ion selektivne elektrode). |  |
| 17. | Mora omogočati vsaj analizo 900 fotometričnih testov ali več na uro in analizo vsaj 250 vzorcev ali več za določanje elektrolitov na uro. |  |
| 18. | Mora sočasno omogočati izvedbo testov iz različnih vzorcev, ki so navedeni v tabeli Predračunska tabela.xlsx – Zavihek Reagenti za biokemijo in ISE. Priložite originalna proizvajalčeva navodila za uporabo (spremni listi). |  |
| 19. | Absolutni volumen vzorca potreben za vse preiskave, ki se izvajajo v serumu, ne sme presegati 100 µL. Mrtvi volumen in dodatni (dummy) volumen pri pipetiranju se ne upoštevata. |  |
| 20. | Mora imeti merilne kivete za večkratno uporabo z lastno pralno enoto. |  |
| 21. | Mora imeti dodatno pipeto za ločeno pipetiranje polne krvi za določanje glikiranega hemoglobina. |  |
| 22. | Reagenti morajo biti pripravljeni za uporabo (brez predhodne priprave, brez čakanja, brez predhodnega odpiranja, brez prelivanja). Samo obračanje zaprtega vsebnika reagenta se ne šteje kot ročna priprava reagenta. |  |
| 23. | Pri vsakem vzorcu mora omogočiti merjenje serumskega HIL indeksa (hemoliza, ikterija, lipemija). |  |
| 24. | Pri določanju ISE (elektrolitov) naj se upošteva 127407 vzorcev v 7-ih letih. |  |
| 25. | Merjenje CRP in GLUKOZE mora omogočati tudi iz EDTA plazme. |  |
|  | Imunokemijski del analitskega sistema |  |
| 26. | Princip detekcije: elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca. |  |
| 27. | Mora omogočiti analizo 150 testov na uro ali več. |  |
| 29. | Mora sočasno omogočati izvedbo testov iz različnih vzorcev, ki so navedeni v tabeli Predračunska tabela.xlsx – Zavihek Reagenti za biokemijo in ISE. Priložite originalna proizvajalčeva navodila za uporabo (spremni listi). |  |
| 30. | Absolutni volumen vzorca potreben za vse preiskave v serumu ne sme presegati 150 µL. Mrtvi volumen in dodatni (dummy) volumen pri pipetiranju se ne upoštevata. |  |
| 31. | Mora omogočati popolno zaščito pred navzkrižno kontaminacijo med vzorci (carry over) z uporabo pipetnih nastavkov in reakcijskih posodic za enkratno uporabo. |  |
| 32. | Reagenti morajo biti pripravljeni za uporabo (brez predhodne priprave, brez čakanja, brez predhodnega odpiranja, brez prelivanja). Samo obračanje zaprtega vsebnika reagenta se ne šteje kot ročna priprava reagenta. |  |
| 33. | Rezultate za preiskavi prosti beta-hCG in PAPP-A je mogoče uporabiti v izračunu za napoved trisomije med 11. in 13. tednom nosečnosti v skladu s FMF (The Fetal Medical Foundation), ki se nahaja na spletnem naslovu: https://fetalmedicine.org/research/assess/trisomies Kot dokazilo je potrebno priložiti sliko spletne strani pod rubriko Biochemical measurements (PAPP-A measurement, spustni meni Analyser in Free β-hCG measurement spustni meni Analyser), kjer je razvidno, kateri analitski sistem / proizvajalec je vključen v spletni formuli. |  |
| II SPLOŠNE ZAHTEVE |  |  |
| 34. | Ponudnik mora v okviru ponudbene vrednosti zagotoviti šolanje in izdati potrdilo o usposobljenosti za delo na analitskih sistemih za zaposlene v laboratoriju. |  |
| 35. | Ponudnik mora zagotoviti potrebni material (reagente, kalibratorje, kontrole, potrošni material) za zagon ob postavitvi analitskih sistemov, za šolanje laboratorijskega osebja in za verifikacijo metod (100 testov za posamezno preiskavo oz. 1 nedeljivo pakiranje, v primeru, da je pakiranje večje). |  |
| 36. | Ponudnik mora zagotoviti podporo z vsemi podatki o preiskavah za uspešen priklop analitskih sistemov na obstoječi LIS (Labis). |  |
| 37. | Ponudnik mora zagotoviti, da bo dobavljena oprema nova in nerabljena. |  |
| 38. | Ponudnik mora zagotoviti dostavo, montažo in zagon ter preizkus delovanja analitskega sistema v 90 dneh od podpisa pogodbe. |  |
| 39. | Izbrani ponudnik mora ob postavitvi analitskega sistema priskrbeti kratka navodila za delo in redno vzdrževanje analitskega sistema v slovenskem jeziku. |  |
| 40. | Ponudnik mora zagotavljati dobavo naročenega materiala v 3 delovnih dneh od prejema pisnega naročila. Rok uporabe naročenega materiala mora biti vsaj 6 mesecev. Ponudnik mora zagotoviti ob dobavah naročenega materiala dobavnico, ki poleg količinskih podatkov vsebuje tudi podatke o lotih in rokih uporabe. |  |
| 41. | Ponudnik mora v primeru zamenjave obstoječih reagentov, kalibratorjev, kontrol in ostalega materiala vključno s programsko opremo, brezplačno zagotoviti 1 pakiranje potrebnega materiala/nadgradnje za namen verifikacije. Cena na test/enoto mora ostati nespremenjena. |  |
| 42. | Ponudnik mora v primeru okvar analitskega sistema ali težav s programsko (IT) opremo odpraviti napake najkasneje v 48 urah od prijave. Odzivni čas (povratni klic) serviserja mora biti krajši od 2 ur po prijavi okvare. Do prihoda serviserja ne sme preteči več kot 8 ur. Ponudnik mora zagotavljati strokovno, aplikativno in servisno ter programsko (IT) podporo v slovenskem jeziku. V nasprotnem primeru pa mora ponudnik na lastne stroške zagotoviti ustrezno prevajanje. |  |
| 43. | V kolikor se okvara analitskega sistema ne odpravi v 5 delovnih dneh, mora ponudnik kriti dodatne stroške preiskav na analizatorju s primerljivimi metodami določanja po predhodnem dogovoru s ponudnikom. |  |
| 44. | Tekoči odpad mora biti speljan direktno v odtok. V roku 3 mesecev po postavitvi analitskega sistema se izvede analiza tekočega odpada, ki jo opravi laboratorij NLZOH na stroške ponudnika. |  |
| 45. | Ponudnik mora zagotoviti UPS (sistem za neprekinjeno električno napajanje) za analitski sistem. |  |