Specifikacija opreme

Čisti prostor K.7. (biološka zdravila)

Zaščitna mikrobiološka komora

2 zaščitni mikrobiološki komori enakega tipa (namenjeni delu z biološka zdravila), a različnih dimenzij:

- Zunanja dolžina: 140 cm ± 5%

- Zunanja dolžina: 100 cm ± 5%

Komora mora zagotavljati delovno področje razreda čistote 5 (ISO) oz. ravni A (GMP).

Komora mora nuditi zaščito, skladno z razredom zaščite II - SIST EN 12469:2000 in DIN 12980:2005 oz. Razred II, tip B2 – NSF:2008.

Komora naj odvaja 30 %  zraka v okoliški prostor preko absolutnih filtrov, 70 % zraka pa recirkulira v delovnem področju preko absolutnih filtrov.

Nerjaveča izvedba tako notranjosti komore kot tudi segmentov: delovni prostor mora biti v celoti izdelan iz krtačenega nerjavečega jekla AISI 316L (EN 1.4404)

Delovni pult (znotraj delovnega prostora) mora biti sestavljen iz segmentov, ki omogočajo enostavno čiščenje.

Notranjost komore mora imeti zaokrožene robove, ki omogočajo enostavno in učinkovito čiščenje. Vsi vari in spoji morajo biti izdelani po GMP in GLP standardih.

Komore morajo imeti granitno ploščo za namestitev tehtnice.

Osvetljenost delovnega prostora mora biti najmanj 1000 lux.

Hrup ne sme preseči 60dB.

Komora mora imeti motoriziran dvig sprednjega varnostnega stekla.

Komora mora imeti zaslon za izbiro načina delovanja.

Bočne stranice morajo biti iz varnostnega stekla.

Komora mora imeti filtre za absolutno filtracijo zraka:

- Nad delovnim področjem filtri kakovosti H14 (EN1822:2010)

- Filtracija izhodnega zraka s filtri kakovosti H14 (EN1822:2010)

Komora mora imeti Integrirane priključke za izvedbo integritete absolutnih filtrov.

Komora mora imeti mikroprocesorsko kontrolo delovanja in varnostnih funkcij (alarmiranje pri prekoračitvi mejnih vrednosti).

Komora mora imeti naslednje priključke v delovnem področju:

  - 2x vtičnica 220V/2,5A

  - RS 232 priključek (povezava notranji delovni prostor - zunanja stranica)

  - USB priključek (povezava notranji delovni prostor - zunanja stranica)

Komora mora imeti znotraj delovnega področja vgrajeno UV baktericidno žarnico.

Komora mora imeti v zadnjo steno vgrajeno varnostno steklo za zunanjo postavitev monitorja.

Komora mora imeti vgrajen nastavek za sondo za štetje delcev.

Komora mora imeti podnožje, ki omogoča uporabo komore v sedečem položaju.

V ponudbeni ceni mora biti zajeta izvedba DQ, IQ, OQ in PQ dokumentacije.

Primer naprave: Zaščitna mikrobiološka komora MC 12 - 2 in 9 – 2