Specifikacija opreme

H2O2 predajne komore (2x)

Komora mora omogočati prepihovanje materiala z usmerjenim pretokom zraka, filtriranega z absolutnimi filtri kvalitete H14, in dekontaminacijo z vodikovim peroksidom.

Notranji elementi predajne H2O2 dekontaminacijske komore mora biti izdelan iz nerjavečega jekla, odpornega proti koroziji (AISI 316).

Vrata komore morajo biti izdelana iz kaljenega stekla.

Komora mora biti opremljena z zaslonom za upravljanje delovanja in za prikaz morebitnih odklonov.

Komora mora imeti avtomatsko blokado vrat med trajanjem cikla.

Komora mora izvesti avtomatsko aeracijo preden se vrata deblokirajo.

Rezidualni H2O2 < 1 ppm pred odprtjem vrat.

Komora mora biti opremljena s senzorjem za koncentracijo H2O2.

Tesnila komore morajo biti odporna na H2O2.

Pričakovane notranje mere predajne H2O2 dekontaminacijske komore morajo biti pribl. 750 x 700 x 850 mm [Š x G x V] ali podobno. Pričakovane zunanje mere predajne H2O2 dekontaminacijske komore morajo biti pribl. 1400 x 880 x 2500 mm [Š x G x V] ali podobno.

Naprava naj bo integrirana v panelno steno.

H₂O₂ komora mora zagotoviti najmanj 6-log redukcijo (≥10⁶) spor mikroorganizma Geobacillus stearothermophilus v vseh točkah komore, ki se obravnavajo kot kritične glede na kontaminacijo.

Komori mora biti priložena študija validiranega razvojnega cikla in validacijskega cikla (PQ) celotnega sistema.

V ponudbeni ceni mora biti zajeta izvedba DQ, IQ, OQ in PQ dokumentacije in certifikati vgrajenih filtrov.

H₂O₂ komora mora biti skladna z zahtevami, standardi in priporočili:

- 21 CFR Part 11 (Electronic Records; Electronic Signatures), kar vključuje:

- zagotovitev ustrezne avtentikacije uporabnikov (unikatne uporabniške identitete in zaščita z geslom),

- sledljivost sprememb (audit trail) vseh kritičnih podatkov in dogodkov, vključno z datumom, časom, uporabnikom in vrsto spremembe,

- integriteto in varnost elektronskih zapisov.

- EU GMP Annex1

- ISO 14644

- GAMP 5

- CE označba

- EMC in električna varnost (IEC 61010, 60204).

Primer naprave: Iskra PIO, KPR-75-70-85-A-SI-NS ali podobna.