Specifikacija opreme

Čisti prostor K.5. (2x) in K.3. (2x)

Hladilne omare (4x)

- Hladilne omare morajo biti primerne za uporabo v čistih prostorih razreda čistote 7 (ISO) oz. ravni C (GMP).

- Hladilne omare morajo ustrezati standardu DIN 13277 OZ. DIN 58345 za hladilne omare za shranjevanje zdravil v temperaturnem območju od +2 °C do +8 °C (hladilno področje):

zahtevana je dobra porazdelitev temperature v notranjosti omare, kar se preverja z ovrednotenjem temperature v 9 točkah.

-	dovoljeni temperaturni gradient:	max. 5,0 °C

-	temperaturna nehomogenost:	max. 2,5 °C

Opis navedenih pojmov:

- Temperaturni gradient: razlika med najvišjo in najnižjo temperaturo v hladilni omari,

- Temperaturna nehomogenost: najvišje odstopanje temperature od povprečne vrednosti temperature v hladilni omari,

- IQ – kvalifikacija montaže hladilne omare,

- OQ – 24 urna meritev temperaturne homogenosti prazne omare,

- PQ – 24 urna meritev temperaturne homogenosti polne omare.

- Kapaciteta hladilne omare v litrih : neto 600 L - 700 L

- Zunanje dimenzije hladilne omare (Š x G x V): 800 mm x 860 mm x 1900 mm, +/- 15 % (velja za vse mere).

- Zunanja površina hladilnih omar mora biti zaščitena pred podpovršinsko korozijo in iz materialov, ki omogočajo enostavno čiščenje in dezinfekcijo.

- Notranja, uporabna površina omar mora biti izdelana iz materialov zaščitenih pred korozijo z zaobljenimi robovi, ki omogočajo  enostavno čiščenje in dezinfekcijo.

- Kvalitetna toplotna izolacija iz okolju prijaznih sestavin mora ustrezati zahtevam zgoraj navedenega  standarda.

- Ohišje oz. komora mora biti izdelana z minimalno 55 mm izolacije

- Hladilni sistem, kompresor mora biti hermetični, popolnoma zaprt.

- LED razsvetljava z avtomatskim stikalom pri odpiranju vrat.

- Vrata hladilnika morajo biti steklena. Omogočati morajo levo ali desno odpiranje. Zamenjava odpiranja mora biti mogoča brez potrebnega dodatnega materiala. Zahtevana standardna oprema vrat je:

- ergonomski ročaj,

- magnetno tesnilo, ki omogoča kasnejšo zamenjavo,

- mehanizem za samodejno zapiranje vrat,

- cilindrična ključavnica za zaklepanje.

- Hladilnik mora imeti izvlečne predale s teleskopskimi krogličnimi ležaji.

- Zahteve za predale:

- minimalna nosilnost enega predala je 20 kg,

- predali morajo biti izdelani z zavihki na vseh štirih straneh navzgor,

- predali morajo biti montirani na teleskopskih vodilih z možnostjo izvleke predala v celoti in z varnim stop mehanizmom,

- zaradi večje preglednosti vsebine predala morajo biti prečne pregrade iz prozorne umetne mase,

- zaradi čiščenja morajo imeti vse pregrade možnost odstranitve,

- zagotovljena mora biti možnost, da se lahko po potrebi dokupijo dodatne prečne in vzdolžne pregrade še vsaj 5 let od datuma nabave,

- zaradi večje fleksibilnosti (spreminjanja velikosti embalaže) morajo pregrade imeti možnost pomika po globini in širini,

- predali morajo imeti možnost različne razvrstitve po višini hladilne omare,

- predali in pregrade morajo biti izdelani iz materialov, ki so obstojni na atmosferske pogoje v hladilni omari.

- Hladilna omara mora biti opremljena z nastavljivimi koleščki z zavoro

- Zahtevane karakteristike hlajenja omar v hladilnem in zamrzovalnem področju so:

- dinamično hlajenje (prisilno kroženje zraka v notranjosti omare – ventilatorsko) na način, da se zagotovi dobro temperaturno homogenost (±0,9 °C),

- uporaba ekološkega hladilnega medija brez CFC,

- agregat vgrajen v hladilni omari,

- hladilne omare morajo imeti/vsebovati predpripravo v smislu uvodnice z zunanje strani v notranjost komore za vgradnjo signalnih tipal za nadzor temperature,

- ventilator uparjalnika (notranji ventilator) se mora izklopiti med odpiranjem vrat,

- elektronski sistem nadzora in uravnavanja nastavljene temperature,

- možnost nastavitve temperature na 0,1 °C natančno,

- zunanji digitalni zaslon s prikazom trenutne temperature v omari na 0,1 °C natančno in s prikazom opozorilnih sporočil:

  - zvočno in vizualno opozorilo ob prekoračitvi dovoljenih temperatur (nad oz. pod dovoljeno mejo),

  - zvočno in vizualno opozorilo v primeru predolgo odprtih vrat,

  - zvočno in vizualno opozorilo v primeru izpada napetosti,

- možnost alarmiranja na daljavo (previsoka, prenizka temperatura, odprta vrata, izpad napetosti),

- samodejno delujoči sistem za preprečevanje nastajanja ledu (avtomatsko odtajevanje),

- samodejno izhlapevanje kondenzirane vode,

- vgrajen varnostni sistem proti zamrzovanju (npr. dodatni varnostni mehanski termostat oz. varnostna zaščita pred zamrzovanjem, ki se upravlja prek ločenega releja),

- opozorilni sistem, kateri je neodvisen od električnega omrežja do 72 ur,

- hladilna omara v nobenem primeru ne sme doseči temperature pod 0 °C,

- priključna napetost 230 V, 50 Hz,

- el. poraba – moč max. 380 W (v primeru, da zahteva ni razvidna iz priloženega kataloga, mora ponudnik priložiti izjavo),

- glasnost < 45 dB (v primeru, da zahteva ni razvidna iz priloženega kataloga, mora ponudnik priložiti izjavo),

- hladilna omara mora imeti mehanizem, ki preprečuje nedovoljene posege v omaro neavtoriziranim osebam.

V ponudbeni ceni mora biti zajeta izvedba DQ, IQ, OQ in PQ dokumentacije.