Specifikacija opreme

Čisti prostor K.9. (citostatiki)

Orbitalni stresalnik za zdravila

Stresalnik mora imeti nastavek za pričvrstitev vial (stekleničk) zdravil.

Primeren mora biti za viale prostornine od 10 – 100 ml.

Stresalnik mora imeti možnost nastavitve moči stresanja in timer za določitev časa stresanja.

Razpon moči tresenja (obratov) je od 20 do 800 rpm.

Stresalnik naj ima zaslon, ki prikazuje izbrano moč in čas stresanja.

Stresalnik mora imeti digitalni nadzor hitrosti in čas stresanja (HMI ali LCD prikaz)

Stresalnik naj ima možnost neprekinjenega delovanja

Stresalnik mora imeti protizdrsno podlago/noge za stabilnost.

Izvedba stresalnika naj bo takšna, da omogoča enostavno čiščenje in dekontaminacijo.

Dimenzije stresalnika naj bodo približno 30 x 30 cm (d x g).

Stresalnik naj omogoča stresanje materiala do 2 kg celokupne mase.

V ponudbeni ceni mora biti zajeta izvedba IQ, OQ in PQ dokumentacije.

Primer naprave: IKA KS 130 control