Specifikacija opreme

Čisti prostor K.9. (citostatiki) in K.7. (biološka zdravila)

Naprava za zataljevanje odpadkov (2x)

Naprava mora biti primerna za uporabo v čistih prostorih razreda čistote 6 (ISO) oz. ravni B (GMP).

Naprava mora vodotesno zataliti folijo za odpadke.

Folija, primerna za napravo, je narejena iz 3-slojnega ko-ekstrudata polietilena in mora biti testirana na propustnost določenih citostatikov, skladno z EN ISO 6529.

Folija za napravo je zložena v obliki valja (črevesa).

Premikanje (vlečenje) folije in njeno taljenje je omogočeno ali s stopalko ali z zaslonom na dotik.

Predvidene dimenzije naprave so približno 45 x 55 x 95 cm (d x g x v).

Naprava naj ima odprtino za odpadke približno 350 mm premera.

Naprava mora imeti tik nad tlemi polico in nad njo dovolj prostora za namestitev kontejnerja višine 80 cm.

Naprava mora biti samostoječa, na kolesih z možnostjo blokade.

V ponudbeni ceni mora biti zajeta izvedba IQ, OQ in PQ dokumentacije.

Primer naprave: Pactosafe 4.0