RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO

ODPRTI POSTOPEK

40. člen

(vrsta postopka)

»NAKUP VEČ-UPORABNIŠKE KONFOKALNE MIKROSKOPSKE PLATFORME

Z DELJENO STROJNO OPREMO ZA LOV NA FUNKCIONALNE CELIČNE DOGODKE«

(predmet javnega naročila)

JN01/2026

(interna oznaka javnega naročila)

Januar 2026

KAZALO

VSEBINA:

Dokumentacijo sestavljajo:

1. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

# 1.  nAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

# 1.1 NAROČNIK

Naročnik Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, davčna številka SI 55560822, matična številka 5051606000, transakcijski račun: IBAN: SI56 0110 0603 0344 242 odprt pri UJP Ljubljana, ki je na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o javnem naročilu »NAKUP VEČ-UPORABNIŠKE KONFOKALNE MIKROSKOPSKE PLATFORME Z DELJENO STROJNO OPREMO ZA LOV NA FUNKCIONALNE CELIČNE DOGODKE«.

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe, v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. Ponudba mora biti v celoti pripravljena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije ter mora izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

# 1.2 splošne informacije JAVNEga NAROČILa

| Predmet: | NAKUP VEČ-UPORABNIŠKE KONFOKALNE MIKROSKOPSKE PLATFORME Z DELJENO STROJNO OPREMO ZA LOV NA FUNKCIONALNE CELIČNE DOGODKE |
| --- | --- |
| Kratek opis predmeta: | Predmet javnega naročila je nakup in namestitev več-uporabniške konfokalne mikroskopske platforme z deljeno strojno opremo za lov na funkcionalne celične dogodke, namenjene procesu odkrivanja znanja – onkraj klasičnih konfokalnih mikroskopov ali današnjih »high-throughput« mikroskopov, s katerimi lahko zajamemo le veliko količino slik ali v najboljšem primeru velike količine podatkov. Skupaj z analitičnimi algoritmi za kvantifikacijo biološko pogojenih celičnih dogodkov in njihovo povezavo s predlaganim mehanizmom delovanja želimo ponuditi edinstveno platformo za poenostavljene raziskave in razvoj, ki bo dostopna vsakemu laboratoriju kadarkoli. Z mikroskopom, ki je predmet tega javnega razpisa, želimo povečati dostopnost mikroskopov z občutnim znižanjem cene na merilno postajo in hkrati pripraviti edinstveno platformo, ki bo omogočila razvoj bolj splošnega koncepta deljenja strojne opreme (deljenja vseh laserjev in detektorjev), ki ima potencial za še dodatno znižanje cene na merilno postajo. |
| Oznaka: | ZN25_15402/MT |
| Vrsta postopka: | Odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3 |
| Vrsta naročila: | Blago |
| Razdelitev na sklope: | Javno naročilo je celovito in ni razdeljeno na sklope. |
| Variantne ponudbe: | niso dopustne |
| Jezik ponudbe: | Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem ali angleškem jeziku. |
| Rok veljavnosti ponudbe: | 30.4.2026 |
| Rok za sprejem vprašanj: | 10.2.2026 do 16:00 |
| Rok za predložitev ponudb: | 17.2.2026 do 10:00 |
| Odpiranje ponudb: | 17.2.2026 do 12:00 |

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij - 2. točka teh navodil.

# 1.3 PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja napodlagi določbe 35. člena veljavnega Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico neustreznost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

# 1.4 dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil (https://www.enarocanje.si/).  Dostop do razpisne dokumentacije je brezplačen.

# 1.5 prijava, PRIPRAVA IN oddaja ponudbe v sistemu ePonudbe

Na razpis se lahko kot ponudnik prijavi vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa.

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke navedene v tehničnih specifikacijah. Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehnični specifikaciji, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem ePonudbe na naslovu: http://eponudbe.si  pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Prijavi se in oddaj ponudbo«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Splošnih pogojih portala ePonudbe in objavljena na spletnem naslovu https://eponudbe.si/sl/Splosni-pogoji  (5. člen) .

# 1.6 CENA ponudbe

Cena mora vsebovati vse stroške v zvezi z izvedbo predmeta tega javnega naročila. Končna cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena. DDV mora biti naveden ločeno. V kolikor cena ni izražena v EUR, bo naročnik ponujeno cena preračunal v EUR po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odpiranja ponudb.

# 1.7 SKUPNA PONUDBA

Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov zastopa. V tem primeru naročnik v skladu s 3. odstavkom 81. člena ZJN-3 zahteva, da so navedeni subjekti v pravnem aktu skupaj solidarno in vsak posebej odgovorni za izvedbo javnega naročila.  Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo  mora vsak ponudnik v skupni ponudbi dokazati neobstoj razlogov za izključitev določeni v točki 1.13. (razlogi za izključitev). Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično.

Ostale pogoje lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno. Dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.

Obrazec 1 »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe predložijo ESPD za gospodarski subjekt«. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

# 1.8 PONUDBA S PODIZVAJALCI

Za podizvajalsko razmerje gre v primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Definicija podizvajalca je podana v točki 1, 94. člena ZJN-3.  Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce (vsak podizvajalec posebej mora izpolnjevati vse pogoje pod točko 1.13- razlogi za izključitev) ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v proizvajanje

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka ter izpolnjevati vse pogoje pod točko 1.13.

V primeru, da podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma  situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika  poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci v OBRAZCU 2 označi, da se prijavlja s podizvajalci ter hkrati predloži OBRAZEC 2.2 – Podatki in soglasje podizvajalca za neposredna plačila.

# 1.9 način ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo o dobavi blaga/izvedbi storitve.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje ponudb ter javno naročilo oddal na način, kot je opredeljeno v določilih 89. člena ZJN-3.

# 1.10 ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem ePonudbe.si na spletnem naslovu http://eponudbe.si/ .

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu http://eponudbe.si/. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem ePonudbe.si, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu ePonudbe.si pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj ponudbo«. Informacijski ePonudbe.si ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema ePonudbe.si http://eponudbe.si/ najkasneje do 17.2.2026 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu eponudbe.si označena s statusom »ODDANO«.

Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe do roka za prejem ponudb. Umik ponudbe je mogoče izvesti na portalu ePonudbe.si v profilu ponudnika, ki je oddal ponudbo v sistem, pri oddani ponudbi, z opcijsko navedbo razloga umika, spremembo ponudbe pa se izvede znotraj istega sistema tako, da se najprej umakne že predloženo ponudbo, nato pa se pred rokom za prejem ponudb odda novo ponudbo.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: http://eponudbe.si/ .

Navodila za tuje ponudnike:

Tuje ponudnike prosimo, da postopek začnejo vsaj tri dni pred rokom. Upoštevajte navodila https://eponudbe.si/en/General-Terms-of-Use (člen 5).

Instructions for foreign bidders:

We kindly ask foreign providers to start the process at least three days before the deadline. Please follow the instructions https://eponudbe.si/en/General-Terms-of-Use (Article 5)

# 1.11 INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu ePonudbe.si dne 17.2.2026 in se bo začelo ob 12:00 uri na spletnem naslovu http://eponudbe.si/ pri objavi tega javnega naročila.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem ePonudbe.si samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem ePonudbe.si pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu ePonudbe.si na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

# 1.12 OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil www.enarocanje.si.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 10.2.2026 do 16:00.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

# 1.13 RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

Gospodarski subjekt potrdi neobstoj izključitvenih razlogov in izpolnjevanje pogojev za sodelovanje s predložitvijo izpolnjenega obrazca ESPD.

| P1: Nekaznovanost | Dokazilo |
| --- | --- |
| Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na prvi odstavek 75.člena ZJN- 3 ne izključi iz postopka javnega naročanja. Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve. | Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi in Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«), za vse gospodarske subjekte v ponudbi |
| P2: Razlogi povezani s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost | Dokazilo |
| Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti tudi gospodarski subjekt, če ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe. | Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi |
| P3: Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil | Dokazilo |
| Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. | Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi |
| P4: Prekršek v zvezi s plačilom za delo | Dokazilo |
| Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz zgornjega odstavka, lahko najkasneje do roka za oddajo prijav ali ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na b) točko četrtega odstavka 75.člena ZJN- 3 ne izključi iz postopka javnega naročanja. Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve. | Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V koliko je vaš odgovor v tem primeru DA, in uveljavljate poravni mehanizem, v polje »Opište jih« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. |

Vedno zadostuje samo 1 izvod dokazila, čeprav je dokazilo navedeno večkrat!

Podatke iz uradnih evidenc bo naročnik pridobil sam. Naročnik lahko upošteva podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oz. predložil ponudnik v drugih postopkih javnega naročanja, če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja v razpisni dokumentaciji zahtevanih dokazil oz. dokumentov, lahko ponudnik poda ustrezno zapriseženo izjavo prič ali ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

# 1.14 DOPUSTNOST PONUDB

Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo podal dopustno ponudbo – to je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo oddati po naslednjem vrstnem redu:

- OBRAZEC 1 – Predračun

- OBRAZEC 2 – Podatki o ponudniku

- OBRAZEC 3 – izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)

- OBRAZEC 4  – Izjava o zagotavljanju tehnične ustreznosti

- OBRAZEC 5 – Vzorec pogodbe

- Priloga 2 – izjava s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

- Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij (tehnični opis in specifikacija ponujene opreme s prospekti, ponudba ponudnika s tehničnimi specifikacijami in seznamom vključenih komponent v kompletu

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila posloval s skupino pogodbenih partnerjev ali s podizvajalci, mora v ponudbi predložiti:

  - Pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila

  - OBRAZEC 1 – Predračun

  - OBRAZEC 2.1 – Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi

  - OBRAZEC 2.2 – Podatki in soglasje podizvajalca (za neposredna plačila)

  - OBRAZEC 3 – izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)

  - OBRAZEC 4  – Izjava o zagotavljanju tehnične ustreznosti

  - OBRAZEC 5 – Vzorec pogodbe

  - Priloga 2 – izjava s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

  - Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij (tehnični opis in specifikacija ponujene opreme s prospekti, ponudba ponudnika s tehničnimi specifikacijami in seznamom vključenih komponent v kompletu

# 1.15 OBRAZEC »PREDRAČUN«

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehnične specifikacije, ki so del razpisne dokumentacije. Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0), se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu ePonudbe predračun naloži v razdelek »Predračun« v pdf datoteki.

# 1.16 OBRAZEC »ESPD« ZA VSE GOSPODARSKE SUBJEKTE

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik tudi potrdi, da izpolnjuje vse druge zahteve naročila.

S predložitvijo obrazca ESPD se šteje, da je ponudnik podal tudi izjavo, da potrjuje, da ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK).

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu ePonudbe.si oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu ePonudbe.si oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema ePonudbe.si šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

# 1.17 MERILA PRI OCENJEVANJU IN VREDNOTENJU PONUDB

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Pravočasno prispele ponudbe bodo ocenjene skladno s spodaj navedenimi merili.

| št. | Merilo |  | točke |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vrednost ponudbe: A = vrednost najcenejše ponudbe, ki ustreza pogojem. Vrednosti so ocenjene na osnovi odstopanja od A | A + 3% | 50 |
|  |  | več kot 3% do 6% 90 | 40 |
|  |  | več kot 6% do 9% | 30 |
|  |  | več kot 9% | 20 |
| 2 | Dobavni rok v tednih | manj kot 15 tednov | 10 |
|  |  | 15-20 tednov | 5 |
|  |  | več kot 20 tednov | izločitev |
| 3 | Module za zajem slik se da delujoče namestiti na večino komercialno dostopnih ogrodji (body) mikroskopa glavnih ponudnikov mikroskopov višje kvalitete (Olympus, Leica, Zeiss, Nikon) ne le na ogrodje uporabljenem pri specifični inštalaciji, kjer je modul nameščen in dokazano dela | Da | 20 |
|  |  | Ne | 0 |
| 4 | Število novih ogrodij mikroskopa | 2 ali več | 5 |
|  |  | manj kot 2 | 0 |
| 5 | Število uporabniških računalnikov za vsa merilna mesta | 3 ali več | 5 |
|  |  | manj kot 3 | 0 |

Največje možno število točk je 90. Izbran bo ponudnik z najvišjim številom točk.

## Primer dveh ponudb z enakim NAJBOLJŠIM REZULTATOM OCENJEVANJA

V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov po končanem ocenjevanju prejela enako število točk, bo izbran ponudnik z najkrajšim dobavnim rokom. Če so ponudbe tudi po tem izenačene, bo izbran ponudnik z najnižjo ponudbeno ceno v EUR brez DDV. V primeru izenačene cene se izbere ponudnik z boljšimi pogoji pod točko 3, v primeru izenačitve pod točko 4, in tako naprej.

# 1.18 PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena. Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

# 1.19 OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

# 1.20 ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

# 1.21 POGODBA

Pogodbo bo pripravil za podpis Institut »Jožef Stefan« ter jo poslal izbranemu ponudniku v podpis.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK je izbrani ponudnik dolžan na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku 8 dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Pred podpisom se bo pogodba vsebinsko prilagodila glede na posebnosti ponudbe izbranega ponudnika, zlasti v primeru, če bo ta predložil skupno ponudbo, vključil podizvajalce ali drugače organiziral izvedbo naročila.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 8 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

# 1.22 PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija. (https://www.portalerevizija.si )

Takso v višini 4.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802.

# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predmet javnega naročila je nakup in namestitev več-uporabniške konfokalne mikroskopske platforme z deljeno strojno opremo za lov na funkcionalne celične dogodke, namenjene procesu odkrivanja znanja – onkraj klasičnih konfokalnih mikroskopov ali današnjih »high-throughput« mikroskopov, s katerimi lahko zajamemo le veliko količino slik ali v najboljšem primeru velike količine podatkov. Skupaj z analitičnimi algoritmi za kvantifikacijo biološko pogojenih celičnih dogodkov in njihovo povezavo s predlaganim mehanizmom delovanja želimo ponuditi edinstveno platformo za poenostavljene raziskave in razvoj, ki bo dostopna vsakemu laboratoriju kadar koli.

Z mikroskopom, ki je predmet tega javnega razpisa, želimo povečati dostopnost mikroskopov z občutnim znižanjem cene na merilno postajo in hkrati pripraviti edinstveno platformo, ki bo omogočila razvoj bolj splošnega koncepta deljenja strojne opreme (deljenja vseh laserjev in detektorjev), ki ima potencial za še dodatno znižanje cene na merilno postajo.

Za dosego takšne platforme mora mikroskop izpolnjevati naslednje TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:

- A. Funkcionalnost mikroskopa

Ponujeni instrument mora vsebovati štiri neodvisne merilne postaje. Tri postaje morajo imeti neodvisno upravljanje prek krmilne programske opreme in si morajo deliti vsaj en laser. Četrta postaja mora biti platforma, pripravljena za razvoj sinhronizacije in deljenja strojne opreme z eno od preostalih treh postaj.

Pripravljenost merilne postaje na razvoj sinhronizacije in souporabe strojne opreme vključuje:

- Laserske vire je mogoče premakniti z ene postaje na testno ploščo. Optična vlakna, ki vodijo lasersko svetlobo v vrstične glave je možno premakniti na testno ploščo.

- Detektorje iz ene postaje je mogoče premakniti na testno ploščo ali pa se optično vlakno iz detektorjev napelje na testno ploščo.

- Pripravljen plan za sklopitev detekcije dveh postaj (postaje katere smo laserje in detektorje uporabljamo, ter četrte postaje) s pripravljenimi ustreznimi optičnimi kabli.

- Dovolj dolge signalne kable do ustrezne strojne opreme (npr. do glave skenerja), da dosežejo obe postaji iz krmilne enote.

- Celotno ohišje mikroskopa z isto mizico, z-piezom, modulom za skeniranje in »autofocus« modulom kot postaje z neodvisnim upravljanjem (ogrodje mikroskopa ima lahko tudi nemotoriziran nosilec objektivov – ročni fokus in ročna hitra menjava objektivov).

Vsaka od postaj z neodvisnim upravljanjem mora imeti naslednje funkcionalnosti:

  - konfokalno fluorescenčno mikroskopijo

  - detekcijo povratnega sipanja

  - 2D STED fluorescenčno mikroskopijo

  - popoln programski nadzor za vsako postajo posebej (izključujoč razvojni del mikroskopa), ki jo upravljamo neodvisno

  - programatični nadzor (npr. Python) nad ključnimi funkcijami mikroskopa, potrebnimi za večkanalno »high-throughput« slikanje (npr. izvajanje meritev, izbira merilnega območja (ROI), nalaganje nastavitev po meri (8 kanalov ali več), nadzor nad časovnim oknom merjenja, nadzor moči laserja, izbira števila in položaja z-rezin, izbira časovnih točk)

  - popolna združljivost s »high-throughput« slikanjem z več-dnevnim časovnim zajemom, kjer ponudba zajema inkubatorje s kontroliranim okoljem (5 % CO2 , 100 % vlažnost, 37 °C) in vstavkom, združljivim z »96-well« ploščami

  - sistem mora vključevati nadgradnje komercialno dostopnega ohišja mikroskopa ponudnikov kvalitetnejših mikroskopov (na primer Olympus IX83, ali primerljivega razreda) na sistem STED z visoko ločljivostjo z uporabo prostega priključka za kamero.

  - strojno opremo pripravljeno za FLIM (TCSPC) kjer je nadgradnja mogoča z enostavnim dodatkom TCSPC kartice, pri čemer je »Phasor plot« analiza, že vključena osnovni programski opremi za izvajanje meritev.

Za nekatere robustnejše komponente dovoljujemo vgradnjo obnovljenih komponent (npr. ohišje mikroskopa). Seznam, občutljivejših komponent, ki morajo biti nove:

- detektorji

- laserji

- xy mizice

- z-piezo mizica

- inkubatorji

- objektivi

Vsaka od postaj z neodvisnim krmiljenjem mora vsebovati svoj neodvisen set sledečih komponent razen, če ni navedeno drugače:

- mikroskop

- ogrodje inverznega mikroskopa

  - popolnoma motorizirano

  - upravljanje z računalnikom ali ploščo na dotik

  - masa <50 kg (vključno z objektivi, revolverjem, okularjem, mizico itd.)

  - dve ploščadi (»deck«)

- motorizirana mizica (XY)

  - najmanj 110 mm × 80 mm hoda

  - največja hitrost >25 mm/s

  - korak <0,00001 mm

  - možnost menjave vstavek (za petrijevke, mikrotitrske plošče, inkubator itd.)

  - upravljanje z računalnikom in vrtljivimi gumbi/krmilno palico

  - združljivost z inkubatorjem, ki lahko sprejme vstavek za »96-well« ploščami (»MW-oil« nosilec)

  - največja obremenitev > 0,5 kg

- motorizirano spreminjanje fokusa

  - hod >1 cm

  - natančnost <15 nm

  - največja hitrost >2,5 mm/s

- motorizirano preklapljanje med objektivi

  - vsaj 6 mest za objektive

  - revolver zatesnjen pred tekočinami

  - čas preklapljanja med sosednjimi objektivi < 15 s

- hitri piezo za z-zajemanje

  - natančnost < 15 nm

  - največja hitrost > 6 mm/s

  - hod 200 µm ali več

objektivi

- povečava 20x

  - zračni (brez imerzije)

  - numerična apertura (NA)>0,7

  - delovna razdalja (WD)>0,5 mm

  - primerno za transmisijsko in epifluorescenčno mikroskopijo

- povečava 60× - vsaj ena za vse postaje skupaj

  - vodna imerzija

  - numerična apertura (NA) >1,2

  - delovna razdalja (WD) >0,25 mm

  - prepustnost v območju valovnih dolžin 400–1000 nm >0,3

  - korekcijski obroč za kompenzacijo različnih debelin krovnega stekelca v območju 0,13–0,20 mm

  - primerno za mikroskopijo z visoko ločljivostjo

  - zatesnjeno pred tekočinami

  - varnostna vzmet

2D-žarkovni vrstičnik

- največja linijska frekvenca > 800 Hz, čas zajema slike z velikostjo 512 × 512 slikovnih pik pri velikosti slikovnih pik 15 nm < 1,1 s

- velikost vidnega polja (FOV) s 100× objektivom vsaj 90 µm × 80 µm

- kompenzacija popačenj slike na robovih vidnega polja (FOV)

- zasnova brez leč za minimalno popačenje valovne fronte

- linijsko prepleteno skeniranje (tudi med STED in konfokalnim načinom)

- rotacija celotnega skeniranega območja v celotnem vidnem polju tako v konfokalnem kot STED načinu

VIS laserski sistem za (vsaj) dvobarvno eno-fotonsko fluorescenco rdečih fluorescentnih barvil

- laserji z valovnimi dolžinami: 488 nm, 561 nm in 640 nm +- 5 nm osrednje valovne dolžine

- nihanje moči impulza pod 10 %

- trajanje pulzov <200 ps

- največja frekvenca laserjev > 30 MHz

- največja povprečna moč pri največji frekvenci > 150 µW

- kontinuirano nastavljiva moč vzbujevalne svetlobe prek programske opreme

2D STED modul za rdeča fluorescentna barvila

- STED laser z valovno dolžino med 750 in 800 nm

- trajanje pulzov 0,5–5 ns

- največja frekvenca > 30 MHz

- povprečna izhodna moč laserja > 1,8 W

- kontinuirano nastavljiva moč laserske svetlobe prek programske opreme

- sinhronizacija z vzbujevalnimi laserji, skenerjem in detektorji

  - nastavljiv časovni zamik pulzov glede na druge laserje in detektorje z ločljivostjo <100 ps

- »hands-free« optimizacija polarizacije 2D STED žarka, npr. pri vstavitvi dodatnega dikroičnega elementa v optično pot žarka.

- poravnava STED žarka z vzbujevalnimi žarki s samodejna oz. Z uporabo programsko opremo

- končna prostorska ločljivost sistema v 2D STED načinu (XY) <60 nm, pri uporabi objektiva Olympus 100x z oljno imerzijo in numerično aperturo 1,45 , pri čemer uporabimo moč STED laserja 100 mW na glavni optični poti

- »aligned-by-design« optični sistem: za poravnavo žarkov na optični poti vzdrževanje ni potrebno

- motorizirana set luknjic z vsaj 12 luknjicami, za bolj fleksibilne nastavitve konfokalnosti

  - Ena luknjica mora biti velikosti 1,1 enote Airy

- B. Detekcija

- konfokalne luknjice različnih velikosti znotraj 10–1000 µm (ustrezajo velikostim na vmesni sliki (»intermediate image«) pri 1x povečavi)

- 4 plazovne fotodiode (APD) ali hibridni detektorji za štetje posameznih fotonov

  - kvantni izkoristek (QE) > 0,6 v območju valovnih dolžin 600–700 nm

  - nizek temni tok < 250 Hz

  - časovna ločljivost zaznavanja posameznega fotona <0,5 ns

  - širina pulza <15 ns

  - mrtvi čas <30 ns

  - nasičenost >35 Mzaznanih fotonov/s

  - verjetnost naknadnega pulziranja (»afterpulsing«) <1%

  - omogočajo detekcijo z detekcijskim oknom

- dikroiki in filtri za štiri detekcijske kanale

  - 505–550 nm,

  - 575–625 nm,

  - 650–700 nm

  - 485–495 nm

    - Filtriranje pred konfokalno luknjico je prilagojeno tako, da prepusti približno 1 % svetlobe z valovno dolžino 488 nm.

- C. Nadzor, povezljivost, sinhronizacija

- ločljivost sinhronizacije <100 ps za vzbujanje, STED in detekcijo s časovnim oknom

- vsaj 8 logičnih detekcijskih kanalov (možno je prosto dodeliti kombinacijo fizičnih detektorjev, časovnih oken, usmerjevalnih signalov itd.)

- sposobnost upravljanja vsaj 5 laserjev (vključno s STED)

- specifikacije uporabniškega računalnika, ki nadzoruje programsko opremo

  - RAM

    - velikost vsaj 64 GB

    - tip DDR5 (ali hitrejši)

    - prenos datotek >2 GT/s

  - hiter večjedrni procesor

    - vsaj 20 jeder

    - vsaj 8 niti

    - frekvenca >3 GHz

    - predpomnilnik vsaj 28 MB

  - visokozmogljiva grafična kartica

    - podpora za CUDA

    - vsaj 6000 jeder CUDA

    - pomnilnik vsaj 15 GB GDDR6

  - disk

    - SSD 2 TB ali večji

      - največja hitrost zaporednega pisanja vsaj CDM 4000 Mb/s

      - največja hitrost zaporednega branja vsaj CDM 5500 Mb/s

    - Priključek SATA3 pripravljen za nadgradnjo velik dodaten pomnilnik

      - vključno z vsaj dvema držaloma za diske SATA

  - I/O

    - USB 3.2 Gen 1 vsaj 2×

    - USB 3.2 Gen 2 (tip C) vsaj 1×

    - skupno število USB vsaj 5×

    - digitalni video (DVI, HDMI, DP) vsaj 2×

    - vsaj 1 prosto mesto PCIe

    - zvok

    - 10 Gb/s Ethernet kartica

  - Monitor

    - 30'' ali večji (ali 2 manjša z enakovredno površino)

    - frekvenca osveževanja >50 Hz

    - pokritost barvnega razpona vsaj 100 % sRGB

    - barvna globina vsaj 30 bitov

    - svetilnost >250 cd/m2

  - operacijski sistem

    - 64-bitni

    - Windows, različica 11

  - zunanje naprave

    - tipkovnica polne velikosti

    - brezžična miška

- D. Programska oprema

- deluje v brskalniku na katerem koli sodobnem računalniku, Macu ali tablici

- popoln nadzor nad motoriziranimi/elektronskimi komponentami

- prosto prilagodljive rutine zajemanja (časovni zamiki, časovna okna, sinhronizacija, dimenzije zajema, število z-rezin, izbira merilnih mest, nastavitve snemanja časovnih serij z več merilnimi mesti hkrati)

  - možnost programatične definicija (npr. Python) vsaj 7 + 1 kanalov (7 fluorescentnih in 1 sipalni kanal)

- funkcija samodejnega shranjevanja

- pregledna funkcija

  - mora omogočiti hiter pregled vzorca prek zajemanja slik ( <2,4 s/slika)

    - za 100x objektiv, pri velikosti slikovne pike 200 nm, času zadrževanja na slikovni piki 10 us, vidnem polju 100 µm x 80 µm

    - za 20x objektiv, z numerično aperturo 0.8, pri velikosti slikovne pike 1 µm, času zadrževanja na slikovni piki 10 us, vidnem polju 450 µm x 400 µm

  - uporabniško vodena navigacija vzorca med zajemom

  - opredelitev območij zanimanja prek pregledne funkcije

- funkcija združevanja slik v večjo sliko (»tiling«) za slikanje večjih vidnih polj

- omogočea pregledovanje večdimenzionalnih eksperimentov

  - vsaj 4D (xyz + čas) skupaj s kanali in informacijami o več območjih zanimanja

- analiza podatkov

  - intenziteta v območju zanimanja

  - intenziteta vzdolž črte

  - dekonvolucija

- izvoz slik in rezultatov analiz v pogosto slikovno ali podatkovno obliko (npr. tif, gif, png, jpg, txt, dat, csv)

- shranjevanje nastavitev za različne poskuse

- licenca, ki je prenosljiva na nov krmilni računalnik

- brezplačne licence za analizo na osebnih računalnikih, ki niso povezani na mikroskop

- licenca vključuje garancijo za brezplačne kritične posodobitve/nadgradnje, ki zagotavljajo združljivost s trenutno razpoložljivim operacijskim sistemom in njegovimi posodobitvami vsaj 3 leta; po tem času mora licenca omogočati delovanje naprave brez posodobitev operacijskega sistema in gonilnikov, če združljivosti z operacijskim sistemom in njegovimi posodobitvami ni mogoče ohraniti.

- E. Združljivost mikroskopa z zajemom časovnih serij živih celic

- Inkubator, ki je združljiv z mikroskopsko mizico in nadzoruje okolje vzorca (temperatura, vlažnost, CO2) med zajemanjem:

  - segrevanje vzorca in objektiva v območju 25–60 °C, povratna zanka za temperaturno stabilnost in natančnost <0,5 °C

  - ročno mešanje zraka in CO2 (priključek za 100 % CO2) z indikatorjem

  - vlažilec zraka za doseganje vlažnosti blizu nasičenosti

  - črpalka in cev za pretok plinske mešanice v vzorčno komoro

  - vsaj en grelni obroč s premerom od 25 do 32 mm na inkubator

  - vstavki za vzorce različnih geometrij:

- standardni mikroskopski preparati,

- 35-milimetrske petrijevke,

- »96-well« plošče

  - združljivo s presevno mikroskopijo

  - združljiv z mikroskopsko mizico

- Modul za samodejno ohranjanje fokusa skozi čas meritev med konfokalnim in STED slikanjem.

- F. Fizikalne lastnosti

- dimenzije sistema na mizi naj ne bodo večje od 0,7 m × 0,8 m (pogled od zgoraj)

- skupna teža (ogordje mikroskopa, krmilnik, modul STED): < 100 kg

- svetlobno neprepustna optična pot

- skladnost z vsemi varnostnimi standardi za laserje (varnostne blokade itd.)

- vsi napajalniki naj bodo 240 V AC, 50/60 Hz.

- sistem naj deluje v električnem omrežju 220/400 V

- nemoteno delovanje v prostoru s stabilizacijo temperature znotraj 1 K v območju 20–25 °C

- G. Po meri narejene rešitve

- združitveni modul za vsaj enega od laserjev, ki razdeli moč na tri različne optične poti, vlakna pa so povezana v isto optično potjo kot vzbujevalni laserji.

  - Razmerja razdelitve naj bodo 40 % za postajo, ki bo povezana z razvojno postajo in 20 % za vsako od preostalih dveh postaj.

- implementacija zaznavanje nazaj sipane svetlobe z uporabo 488 nm laserja za vsako od neodvisno krmiljenih postaj

PREVZEMNI TESTI (merila sprejemljivosti):

- Za vsako od merilnih postaj

- vsi priključeni moduli (mikroskop, mizica, skener, laserji, izmenjevalnik luknjic, detektorji itd.) so dostopni prek programske opreme

- potrditev, da specifikacije uporabniškega računalnika ustrezajo minimalnim zahtevam, navedenim v ponudbi.

- laserska moč na vhodni odprtini objektiva je v skladu s tipičnimi vrednostmi proizvajalca Abberior

- potrditev, da je velikost vidnega polja (FOV) pri uporabi objektiva 100×, vsaj 90 µm × 80 µm in je kalibrirano v realne enote.

- potrditev, da je skupni razpon mizice je vsaj 100 mm x 70 mm

- potrditev, da so detektorji in luknjice poravnani

- potrditev, doseganja zadovoljive prostorske ločljivosti, z imobiliziranimi fluorescentnimi kroglicami znane velikosti (premer <45 nm) za vsako primerno kombinacijo vzbujevalnega in STED laserja, pri uporabi 100x objektiva z oljno imerzijo, ki ima numerično aperturo 1,45:

  - Ločljivost XY v konfokalnem načinu boljša od 300 nm

  - Ločljivost XY 60 nm ali boljša v 2D STED

Vse sprejemne teste ločljivosti je potrebno izvesti na naslednji način:

- Posname se intenzitetni profil vzdolž črte čez izbrani objekt na neobdelani sliki

- Širino intenzitetnega profila (FWHM) določimo s prilagajanjem Gaussove funkcije

- Postopek ponovimo za vsaj 10 izbranih objektov iz vsaj treh neodvisno pridobljenih slik

- 50 % dobljenih vrednosti mora biti nižjih ali enakih zahtevanim

- demonstracija največje hitrost skeniranja z meritvijo časa zajemanja slike velikosti 512 × 512 slikovnih pik pri velikosti slikovnih pik 15 nm, ki mora biti krajši od 1,3 s

- demonstracija sinhronizacije in uporabe časovnih oken pri upravljanju laserjev/detektorjev

- demonstracija polne funkcionalnosti programske opreme v skladu z zgoraj navedenimi zahtevanimi specifikacijami (nadzor, zajem, analiza, izvoz)

- demonstracija uspešne integracije po meri narejene rešitve, prikazana v skladu z zgornjimi zahtevami:

  - vsaj 20 % (40 % postaja z razvojnim kontrolnim računalnikom) pričakovane moči STED na vsaki postaji v primerjavi z močjo STED, sklopljeno na eno postajo (moč STEDa sklopljenega na eno postaji mora biti > 500 mW na izhodu optičnega vlakna na glavni optični poti)

  - demonstracija zaznavanja sipanja z uporabo 488 nm laserja na kovinskih kroglicah velikosti pod uklonsko limito

- demonstracija 8-kanalnega snemanja, pri čemer so posamezne datoteke velikosti > 10 MB (zaželeno 15 MB) na rezino sledečimi parametri, izvedena z uporabo skripte:

  - < 16 s na rezino za sliko velikosti 750 x 750 slikovnih pik z velikostjo slikovnih pik 0,5 µm in velikostjo shranjene datoteke > 10 MB

    - meri se čas snemanja ene rezine na enem mestu, eni sliki

  - dve uspešno izvedeni časovni točki, 60 območij zanimanja (ROI), 2 mesti znotraj ROI, 3 z-rezine s časom na rezino, enakim kot je potrjeno v točki a. (brez kopičenja časa čakanja)

    - 10-krat zapored se izmeri čas snemanja posameznega ROI in s število deli s številom mest znotraj ROI in z-rezin, izračuna se povprečna vrednost.

    - skupni čas snemanja ene časovne točke se zabeleži in deli s številom ROI, mest znotraj ROI in z-rezin

    - Obe številki morata biti znotraj 15 % številke, določene v točki a.

Vse postaje skupaj

- demonstracija sočasnega pridobivanja podatkov neodvisno hkrati na vseh neodvisno nadzorovanih postajah

- demonstracija zmogljivosti STED na neodvisno krmiljenih postajah z uporabo skupnega STED laserja

DRUGE ZAHTEVE:

- Dokumentacija:

- oprema mora biti skladna s standardom CE.

- Priložena dokumentacija in priročniki, vključno z osnovnimi optičnimi shemami in opisom elektronskih shem za priključitev zunanjih naprav, navodili za redne preglede optike in postopki za vzdrževanje delovanja stroja, da dela v skladu z zahtevanimi lastnostmi

- Ponudba mora vključevati stroške dostave in zavarovanja prevoza, montažo, testiranje in usposabljanje ekipe na lokaciji stranke v Ljubljani; cena mora vključevati vse potne stroške in stroške nastanitve ekipe dobavitelja

- Dostava:

- dobavni rok: želeno največ 15 tednov ARO (želeni datum dobave je najkasneje 30. april 2026).

- namestitev na lokaciji stranke do polne funkcionalnosti (zgoraj navedeni sprejemni testi)

- vsaj enodnevno praktično usposabljanje za raziskovalce na nameščenem instrumentu na lokaciji stranke

- Tehnična podpora:

- Ponudnik je zadolžen za tehnično pomoč in servis.

- spletna podpora za težave s strojno in programsko opremo (vsaj med tednom od 9.00 do 15.00)

  - Vsa oddaljena podpora mora biti v garancijskem obdobju zagotovljena brezplačno

- odzivni čas za storitev na lokaciji stranke 10 delovnih dni ali manj po prejemu obvestila, v primeru identifikacije problema, ki se za ne da rešiti oddaljeno

- garancijska doba najmanj 12 mesecev za vse dele, 36 mesecev za krmilno elektroniko (FPG), razen potrošnega materiala

- podpora izven garancije proti plačilu, vsaj 10 let po datumu nakupa

- strokovni predlogi glede eksperimentalnih vprašanj (priprava vzorcev, barvil in označevanje itd.) po elektronski pošti ali telefonu

# 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudnik pripravi ponudbo tako, da vpiše vse zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter priloži vso drugo zahtevano dokumentacijo. Ponudba mora biti podana na obrazcih iz razpisne dokumentacije ali na obrazcih ponudnika, ki se vsebinsko ne smejo bistveno razlikovati od priloženih obrazcev.

Vsi zahtevani dokumenti ponudbene dokumentacije morajo biti izpolnjeni, podpisani s strani zakonitega zastopnika in opremljeni z žigom, če ponudnik pri svojem poslovanju uporablja žig podjetja.

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije:

- OBRAZEC 1 – Predračun

- OBRAZEC 2 – Podatki o ponudniku

- OBRAZEC 3 – izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)

- OBRAZEC 4  – Izjava o zagotavljanju tehnične ustreznosti

- OBRAZEC 5 – Vzorec pogodbe

- Priloga 2 – izjava s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

- Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij (tehnični opis in specifikacija ponujene opreme s prospekti, ponudba ponudnika s tehničnimi specifikacijami in seznamom vključenih komponent v kompletu

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

PREDRAČUN

OBRAZEC 1

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |

Na  osnovi  vaše objave javnega naročila vam  pošiljamo naslednjo ponudbo

| PONUDBO št. |  |
| --- | --- |

| Vrsta nabave: |  | Storitev | X | Blago |  | Gradnja |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Zap.št. | Naziv opreme | Količina | Cena brez DDV | Cena z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NAKUP VEČ-UPORABNIŠKE KONFOKALNE MIKROSKOPSKE PLATFORME Z DELJENO STROJNO OPREMO ZA LOV NA FUNKCIONALNE CELIČNE DOGODKE | 1 Set |  |  |

| SKUPAJ brez DDV |  |
| --- | --- |
| DDV |  |
| SKUPAJ Z DDV |  |

| Plačilni pogoji: |  |
| --- | --- |
| Dobavni rok: |  |
| Veljavnost ponudbe do: | 30.4.2026 |
| Garancijski rok: |  |

V primeru naročila blaga je dostava obvezna v skladišče Instituta "Jožef Stefan".

OBVEZNA PRILOGA:

Tehnični opis in specifikacija ponujene opreme s prospekti, ponudba ponudnika s tehničnimi specifikacijami in seznamom vključenih komponent v kompletu (priložite k ostali ponudbeni dokumentaciji) ter vaš original ponudbe.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

PODATKI O PONUDNIKU

OBRAZEC 2

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Zakoniti zastopnik (-i): |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| IBAN in navedba banke: | SI56 |
| Telefon: |  |
| E-naslov: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis ponudbe: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis pogodbe: |  |

Na podlagi javnega razpisa objavljenega na portalih javnih naročil se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo kot sledi (ustrezno označi):

|  | Samostojna ponudba, kot samostojni ponudnik |
| --- | --- |
|  | Skupna ponudba, pri čemer smo vodilni partner |

|  | Ponudba s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci |
| --- | --- |
|  | Ponudba z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Navodila za izpolnitev: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi, če boste delovali samostojno, s skupno prijavo, prijavo s podizvajalkci ali prijavo z uporabo zmogljivosti drugih subjektov

PODATKI O VODILNEM PARTNERJU V SKUPNI PONUDBI

OBRAZEC 2.1

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Zakoniti zastopnik (-i): |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| IBAN in navedba banke: | SI56 |
| Telefon: |  |
| E-naslov: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis ponudbe: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis pogodbe: |  |

Na podlagi javnega razpisa objavljenega na portalih javnih naročil se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.

Partner(-ji) v skupni ponudbi in področje dela v skupni ponudbi:

| Zap. št. | Polni naziv | Področje dela | Vrednost del | Razmerje v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodilni partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Navodila za izpolnitev: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi, če boste delovali s skupno ponudbo.

PODATKI IN SOGLASJE PODIZVAJALCA (za neposredna plačila)

OBRAZEC 2.2

| Naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Naslov podizvajalca: |  |
| Zakoniti zastopnik(-i): |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| Telefon: |  |
| E-naslov: |  |

| Podatki o vrsti del in vrsti blaga, ki jih prevzema podizvajalec |  |
| --- | --- |
| Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec: |  |
| Količina del podizvajalca v %: |  |
| Vrednost del (brez DDV): |  |
| Rok izvedbe del: |  |
| Kraj izvedbe del: |  |

V skladu z 5. odstavkom 94. člena ZJN-3 izjavljamo (ustrezno označite):

|  | DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil s strani naročnika ter dajemo soglasje ter na podlagi četrte alinee drugega odstavka 94. člena zahtevamo, da bo naročnik Institut »Jožef Stefan« za javno naročilo, katerega predmet je , namesto ponudnika (naziv ponudnika) poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam, na naš transakcijski račun. |
| --- | --- |
|  | NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil s strani naročnika. V tem primeru bomo plačilo za izvedeno delo prejeli s strani izbranega ponudnika. |

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave podajajo soglasje, da sme naročnik namesto ponudnika poravnati podizvajalčeve terjatve do ponudnika.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev in izpolniti ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

|  |  | Podizvajelec: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis zastopnika) |

Navodila za izpolnitev: Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci. V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira v potrebnem številu.

ESPD za vse gospodarske subjekte

OBRAZEC 3

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in vanj neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci). Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD– ostali sodelujoči«.

V EDSP obrazec vpišite vse zakonite zastopnike (za vse gospodarske subjekte), ter tudi vpišite njihove EMŠO številke.

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU TEHNIČNE USREZNOSTI

OBRAZEC 4

Izjavljamo, da zagotavljamo zahtevano tehnično ustreznost opreme v skladu z vsemi tehničnimi zahtevami  opisa  opreme iz razpisne dokumentacije.

Ponujena več-uporabniška konfokalna mikroskopska platforma bo dosegala naslednje TEHNIČNE KARAKTERISTIKE:

- A. Funkcionalnost mikroskopa

Ponujeni instrument bo vseboval štiri neodvisne merilne postaje. Tri postaje bodo imele neodvisno upravljanje prek krmilne programske opreme in si bodo delile vsaj en laser. Četrta postaja bo platforma, pripravljena za razvoj sinhronizacije in deljenja strojne opreme z eno od preostalih treh postaj.

Pripravljenost merilne postaje na razvoj sinhronizacije in souporabe strojne opreme bo vključevala:

- Laserske vire je mogoče premakniti z ene postaje na testno ploščo. Optična vlakna, ki vodijo lasersko svetlobo v vrstične glave je možno premakniti na testno ploščo.

- Detektorje iz ene postaje je mogoče premakniti na testno ploščo ali pa se optično vlakno iz detektorjev napelje na testno ploščo.

- Pripravljen plan za sklopitev detekcije dveh postaj (postaje katere smo laserje in detektorje uporabljamo, ter četrte postaje) s pripravljenimi ustreznimi optičnimi kabli.

- Dovolj dolge signalne kable do ustrezne strojne opreme (npr. do glave skenerja), da dosežejo obe postaji iz krmilne enote.

- Celotno ohišje mikroskopa z isto mizico, z-piezom, modulom za skeniranje in »autofocus« modulom kot postaje z neodvisnim upravljanjem (ogrodje mikroskopa ___________(ima/nima) nemotoriziran nosilec objektivov – ročni fokus in ročna hitra menjava objektivov) (ponudnk naj specificira način)

Vsaka od postaj z neodvisnim upravljanjem bo imela naslednje funkcionalnosti:

  - konfokalno fluorescenčno mikroskopijo

  - detekcijo povratnega sipanja

  - 2D STED fluorescenčno mikroskopijo

  - popoln programski nadzor za vsako postajo posebej (izključujoč razvojni del mikroskopa), ki jo upravljamo neodvisno

  - programatični nadzor (npr. Python) nad ključnimi funkcijami mikroskopa, potrebnimi za večkanalno »high-throughput« slikanje (npr. izvajanje meritev, izbira merilnega območja (ROI), nalaganje nastavitev po meri (8 kanalov ali več), nadzor nad časovnim oknom merjenja, nadzor moči laserja, izbira števila in položaja z-rezin, izbira časovnih točk)

  - popolna združljivost s »high-throughput« slikanjem z več-dnevnim časovnim zajemom, kjer ponudba zajema inkubatorje s kontroliranim okoljem (5 % CO2 , 100 % vlažnost, 37 °C) in vstavkom, združljivim z »96-well« ploščami

  - sistem vključuje nadgradnjo komercialno dostopnega ohišja mikroskopa ponudnikov kvalitetnejših mikroskopov (na primer Olympus IX83 ali primerljivega razreda) na sistem STED z visoko ločljivostjo z uporabo prostega priključka za kamero. (ponudnk naj specificira možnost)

  - strojno opremo pripravljeno za FLIM (TCSPC) kjer je nadgradnja mogoča z enostavnim dodatkom TCSPC kartice, pri čemer je »Phasor plot« analiza, že vključena osnovni programski opremi za izvajanje meritev.

Vsaka od postaj z neodvisnim krmiljenjem bo vsebovala svoj neodvisen set sledečih komponent razen, če ni navedeno drugače:

- mikroskop

- ogrodje inverznega mikroskopa

  - popolnoma motorizirano

  - upravljanje z računalnikom ali ploščo na dotik

  - masa <50 kg (vključno z objektivi, revolverjem, okularjem, mizico itd.)

  - dve ploščadi (»deck«)

- motorizirana mizica (XY)

  - najmanj 110 mm × 80 mm hoda

  - največja hitrost >25 mm/s

  - korak <0,00001 mm

  - možnost menjave vstavek (za petrijevke, mikrotitrske plošče, inkubator itd.)

  - upravljanje z računalnikom in vrtljivimi gumbi/krmilno palico

  - združljivost z inkubatorjem, ki lahko sprejme vstavek za »96-well« ploščami (»MW-oil« nosilec)

  - največja obremenitev > 0,5 kg

- motorizirano spreminjanje fokusa

  - hod >1 cm

  - natančnost <15 nm

  - največja hitrost >2,5 mm/s

- motorizirano preklapljanje med objektivi

  - vsaj 6 mest za objektive

  - revolver zatesnjen pred tekočinami

  - čas preklapljanja med sosednjimi objektivi < 15 s

- hitri piezo za z-zajemanje

  - natančnost <15 nm

  - največja hitrost > 6 mm/s

  - hod 200 µm ali več

- 2. objektivi

- povečava 20x

  - zračni (brez imerzije)

  - numerična apertura (NA)>0,7

  - delovna razdalja (WD)>0,5 mm

  - primerno za transmisijsko in epifluorescenčno mikroskopijo

- povečava 60× - vsaj ena za vse postaje skupaj

  - vodna imerzija

  - numerična apertura (NA) >1,2

  - delovna razdalja (WD) >0,25 mm

  - prepustnost v območju valovnih dolžin 400–1000 nm >0,3

  - korekcijski obroč za kompenzacijo različnih debelin krovnega stekelca v območju 0,13–0,20 mm

  - primerno za mikroskopijo z visoko ločljivostjo

  - zatesnjeno pred tekočinami

  - varnostna vzmet

2D-žarkovni vrstičnik

- največja linijska frekvenca > 800 Hz, čas zajema slike z velikostjo 512 × 512 slikovnih pik pri velikosti slikovnih pik 15 nm < 1,1 s

- velikost vidnega polja (FOV) s 100× objektivom vsaj 90 µm × 80 µm

- kompenzacija popačenj slike na robovih vidnega polja (FOV)

- zasnova brez leč za minimalno popačenje valovne fronte

- linijsko prepleteno skeniranje (tudi med STED in konfokalnim načinom)

- rotacija celotnega skeniranega območja v celotnem vidnem polju tako v konfokalnem kot STED načinu

VIS laserski sistem za (vsaj) dvobarvno eno-fotonsko fluorescenco rdečih fluorescentnih barvil

- laserji z valovnimi dolžinami: 488 nm, 561 nm in 640 nm +- 5 nm osrednje valovne dolžine

- nihanje moči impulza pod 10 %

- trajanje pulzov <200 ps

- največja frekvenca laserjev > 30 MHz

- največja povprečna moč pri največji frekvenci > 150 µW

- kontinuirano nastavljiva moč vzbujevalne svetlobe prek programske opreme

2D STED modul za rdeča fluorescentna barvila

- STED laser z valovno dolžino med 750 in 800 nm

- trajanje pulzov 0,5–5 ns

- največja frekvenca > 30 MHz

- povprečna izhodna moč laserja > 1,8 W

- kontinuirano nastavljiva moč laserske svetlobe prek programske opreme

- sinhronizacija z vzbujevalnimi laserji, skenerjem in detektorji

  - nastavljiv časovni zamik pulzov glede na druge laserje in detektorje z ločljivostjo <100 ps

- »hands-free« optimizacija polarizacije 2D STED žarka, npr. pri vstavitvi dodatnega dikroičnega elementa v optično pot žarka.

- poravnava STED žarka z vzbujevalnimi žarki s samodejna oz. Z uporabo programsko opremo

- končna prostorska ločljivost sistema v 2D STED načinu (XY) <60 nm, pri uporabi objektiva Olympus 100x z oljno imerzijo in numerično aperturo 1,45 , pri čemer uporabimo moč STED laserja 100 mW na glavni optični poti

- »aligned-by-design« optični sistem: za poravnavo žarkov na optični poti vzdrževanje ni potrebno

- motorizirana set luknjic z vsaj 12 luknjicami, za bolj fleksibilne nastavitve konfokalnosti

  - Ena luknjica mora biti velikosti 1,1 enote Airy

- B. Detekcija

- konfokalne luknjice različnih velikosti znotraj 10–1000 µm (ustrezajo velikostim na vmesni sliki (»intermediate image«) pri 1x povečavi)

- 4 plazovne fotodiode (APD) ali hibridni detektorji za štetje posameznih fotonov

  - kvantni izkoristek (QE) > 0,6 v območju valovnih dolžin 600–700 nm

  - nizek temni tok < 250 Hz

  - časovna ločljivost zaznavanja posameznega fotona <0,5 ns

  - širina pulza <15 ns

  - mrtvi čas <30 ns

  - nasičenost >35 Mzaznanih fotonov/s

  - verjetnost naknadnega pulziranja (»afterpulsing«) <1%

  - omogočajo detekcijo z detekcijskim oknom

- dikroiki in filtri za štiri detekcijske kanale

  - 505–550 nm,

  - 575–625 nm,

  - 650–700 nm

  - 485–495 nm

    - Filtriranje pred konfokalno luknjico je prilagojeno tako, da prepusti približno 1 % svetlobe z valovno dolžino 488 nm.

- C. Nadzor, povezljivost, sinhronizacija

- ločljivost sinhronizacije <100 ps za vzbujanje, STED in detekcijo s časovnim oknom

- vsaj 8 logičnih detekcijskih kanalov (možno je prosto dodeliti kombinacijo fizičnih detektorjev, časovnih oken, usmerjevalnih signalov itd.)

- sposobnost upravljanja vsaj 5 laserjev (vključno s STED)

- specifikacije uporabniškega računalnika, ki nadzoruje programsko opremo

  - RAM

    - velikost vsaj 64 GB

    - tip DDR5 (ali hitrejši)

    - prenos datotek >2 GT/s

  - hiter večjedrni procesor

    - vsaj 20 jeder

    - vsaj 8 niti

    - frekvenca >3 GHz

    - predpomnilnik vsaj 28 MB

  - visokozmogljiva grafična kartica

    - podpora za CUDA

    - vsaj 6000 jeder CUDA

    - pomnilnik vsaj 15 GB GDDR6

  - disk

    - SSD 2 TB ali večji

      - največja hitrost zaporednega pisanja vsaj CDM 4000 Mb/s

      - največja hitrost zaporednega branja vsaj CDM 5500 Mb/s

    - Priključek SATA3 pripravljen za nadgradnjo velik dodaten pomnilnik

      - vključno z vsaj dvema držaloma za diske SATA

  - I/O

    - USB 3.2 Gen 1 vsaj 2×

    - USB 3.2 Gen 2 (tip C) vsaj 1×

    - skupno število USB vsaj 5×

    - digitalni video (DVI, HDMI, DP) vsaj 2×

    - vsaj 1 prosto mesto PCIe

    - zvok

    - 10 Gb/s Ethernet kartica

  - Monitor

    - 30'' ali večji (ali 2 manjša z enakovredno površino)

    - frekvenca osveževanja >50 Hz

    - pokritost barvnega razpona vsaj 100 % sRGB

    - barvna globina vsaj 30 bitov

    - svetilnost >250 cd/m2

  - operacijski sistem

    - 64-bitni

    - Windows, različica 11

  - zunanje naprave

    - tipkovnica polne velikosti

    - brezžična miška

- D. Programska oprema

- bo delovala v brskalniku na kateremkoli sodobnem računalniku, Macu ali tablici

- popoln nadzor nad motoriziranimi/elektronskimi komponentami

- prosto prilagodljive rutine zajemanja (časovni zamiki, časovna okna, sinhronizacija, dimenzije zajema, število z-rezin, izbira merilnih mest, nastavitve snemanja časovnih serij z več merilnimi mesti hkrati)

  - možnost programatične definicija (npr. Python) vsaj 7 + 1 kanalov (7 fluorescentnih in 1 sipalni kanal)

- funkcija samodejnega shranjevanja

- pregledna funkcija

  - bo omogočila hiter pregled vzorca prek zajemanja slik ( <2,4 s/slika)

    - za 100x objektiv, pri velikosti slikovne pike 200 nm, času zadrževanja na slikovni piki 10 us, vidnem polju 100 µm x 80 µm

    - za 20x objektiv, z numerično aperturo 0.8, pri velikosti slikovne pike 1 µm, času zadrževanja na slikovni piki 10 us, vidnem polju 450 µm x 400 µm

  - uporabniško vodena navigacija vzorca med zajemom

  - opredelitev območij zanimanja prek pregledne funkcije

- funkcija združevanja slik v večjo sliko (»tiling«) za slikanje večjih vidnih polj

- omogočeno bo pregledovanje večdimenzionalnih eksperimentov

  - vsaj 4D (xyz + čas) skupaj s kanali in informacijami o več območjih zanimanja

- analiza podatkov

  - intenziteta v območju zanimanja

  - intenziteta vzdolž črte

  - dekonvolucija

- izvoz slik in rezultatov analiz v pogosto slikovno ali podatkovno obliko (npr. tif, gif, png, jpg, txt, dat, csv)

- shranjevanje nastavitev za različne poskuse

- licenca, ki je prenosljiva na nov krmilni računalnik

- brezplačne licence za analizo na osebnih računalnikih, ki niso povezani na mikroskop

- licenca vključuje garancijo za brezplačne kritične posodobitve/nadgradnje, ki zagotavljajo združljivost s trenutno razpoložljivim operacijskim sistemom in njegovimi posodobitvami vsaj 3 leta; po tem času mora licenca omogočati delovanje naprave brez posodobitev operacijskega sistema in gonilnikov, če združljivosti z operacijskim sistemom in njegovimi posodobitvami ni mogoče ohraniti.

- E. Združljivost mikroskopa z zajemom časovnih serij živih celic

- Inkubator, ki je združljiv z mikroskopsko mizico in nadzoruje okolje vzorca (temperatura, vlažnost, CO2) med zajemanjem:

  - segrevanje vzorca in objektiva v območju 25–60 °C, povratna zanka za temperaturno stabilnost in natančnost <0,5 °C

  - ročno mešanje zraka in CO2 (priključek za 100 % CO2) z indikatorjem

  - vlažilec zraka za doseganje vlažnosti blizu nasičenosti

  - črpalka in cev za pretok plinske mešanice v vzorčno komoro

  - vsaj en grelni obroč s premerom od 25 do 32 mm na inkubator

  - vstavki za vzorce različnih geometrij:

- standardni mikroskopski preparati,

- 35-milimetrske petrijevke,

- »96-well« plošče

  - združljivo s presevno mikroskopijo

  - združljiv z mikroskopsko mizico

- Modul za samodejno ohranjanje fokusa skozi čas meritev med konfokalnim in STED slikanjem.

- F. Fizikalne lastnosti

- dimenzije sistema na mizi ne bodo večje od 0,7 m × 0,8 m (pogled od zgoraj)

- skupna teža (ogrdje mikroskopa, krmilnik, modul STED): < 100 kg

- svetlobno neprepustna optična pot

- skladnost z vsemi varnostnimi standardi za laserje (varnostne blokade itd.)

- vsi napajalniki bodo 240 V AC, 50/60 Hz.

- Sistem bo deloval v električnem omrežju 220/400 V

- nemoteno delovanje v prostoru s stabilizacijo temperature znotraj 1 K v območju 20–25 °C

- G. Po meri narejene rešitve

- združitveni modul za vsaj enega od laserjev, ki razdeli moč na tri različne optične poti, vlakna pa so povezana v isto optično potjo kot vzbujevalni laserji.

  - Razmerja razdelitve naj bodo 40 % za postajo, ki bo povezana z razvojno postajo in 20 % za vsako od preostalih dveh postaj.

- implementacija zaznavanje nazaj sipane svetlobe z uporabo 488 nm laserja za vsako od neodvisno krmiljenih postaj

- H. Dodatne zahteve

- Dobavni rok v tednih je ___________ (planiran datum dostave je _____________). (ponudnk naj specificira)

- Moduli za zajem slik ____________ (so/niso) kompatibilni z večino ogrodji glavnih ponudnikov mikroskopov višje kvalitete (Olympus, Leica, Zeiss, Nikon). (ponudnk naj specificira)

- Število novih novih ogrodij mikroskopa v ponudbi je ________________. (ponudnk naj specificira)

- Število uporabniških računalnikov za vsa merilna mesta: ___________________. (ponudnk naj specificira)

To potrdilo je sestavni del in priloga prijave na javno naročilo »NAKUP VEČ-UPORABNIŠKE KONFOKALNE MIKROSKOPSKE PLATFORME Z DELJENO STROJNO OPREMO ZA LOV NA FUNKCIONALNE CELIČNE DOGODKE«

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

VZOREC POGODBE

OBRAZEC 5

POGODBA

sklenjena med

| Naročnik: | Dobavitelj: |
| --- | --- |
| INSTITUT JOŽEF STEFAN Jamova cesta 39 1000 Ljubljana ki ga zastopa , direktor | (ime podjetja) (naslov) ki ga zastopa , direktor/ica |
| Matična številka :5051606000 | Matična številka : |
| Davčna številka: SI55560822 | Davčna številka: |

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo naročila iz javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil Republike Slovenije pod številko …………

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila.

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je obveznost dobavitelja, da bo naročniku za pogodbeno dogovorjeno ceno in v rokih ter pod pogoji določenimi s to pogodbo in ponudbo dobavi in vzdržuje

NAKUP VEČ-UPORABNIŠKE KONFOKALNE MIKROSKOPSKE PLATFORME Z DELJENO STROJNO OPREMO ZA LOV NA FUNKCIONALNE CELIČNE DOGODKE

podrobneje specificiran v predračunu št. ....... z dne ............, ki je sestavni del te pogodbe.

Sestavni del te pogodbe so tudi pogoji določeni z razpisno dokumentacijo, vsa ponudbena dokumentacija, vključno z vso tehnično dokumentacijo.

POGODBENA CENA

3. člen

Vrednost navedene opreme brez DDV znaša  __________________

Davek na dodano vrednost (22% DDV): __________________

Pogodbena vrednost vključno z DDV: _________________

Dobavitelj se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz opreme. Stroški prevoza in transportnega zavarovanja so vključeni v ceno navedeno v 2. členu te pogodbe. Dobavitelj mora naročnika obvestiti (preko telefaksa, e-pošte, pisno ali po telefonu) vsaj 3 delovne dni pred nameravano dobavo.

DOBAVNI ROK

4. člen

Za blago, ki je predmet te pogodbe, je rok dobave ........................od dneva podpisa pogodbe.

Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena.

Dobavitelj bo poskrbel za dobavo opreme sam s strokovno usposobljenimi sodelavci ali s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli preveriti, delavci kateregakoli podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

NAČIN PLAČILA

5. člen

Dobavitelj bo naročniku izstavil račune po naslednji dinamiki:

- 30 % pogodbenega zneska ob prejemu naročila in podpisu pogodbe

- 40 % po prejemu končnega računa po dobavi opreme

- 30 % pogodbenega zneska ob tehnični primopredaji naprave

Naročnik je dolžan izvršiti plačilo računa za blago oz. opremo v roku 30 dni od izstavitve pravilno izstavljenega računa.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

PREVZEM BLAGA

6. člen

Prevzem opreme se opravi s prevzemnim zapisnikom (PRILOGA 1), ki ga na podlagi pravilno izročene količinsko in kakovostno ustrezne opreme ter spremljajočih listin podpišejo predstavniki dobavitelja in predstavnika naročnika.

Dobavitelj mora hkrati z opremo ob prevzemu naročniku izročiti tudi naslednjo spremno dokumentacijo:

- Račun

- Dobavnica (s seznamom in količino dobavljenih component, podatki o teži)

- Tehnično dokumentacijo z navodili za uporabo

- Primopredajni zapisnik

- Garancijski list

Dokumentacija naj bo v slovenskem ali angleškem jeziku.

Prevzem opreme se izvrši ob dobavi opreme na lokaciji dobave z dobavnico. Količinski in kakovostni pregled dobavljene opreme se izvrši zapisniško v 8 dneh po dobavi. Predstavnik ponudnika je lahko prisoten pri pregledu. Prevzemni zapisnik o količinskem in kakovostnem pregledu podpišeta predstavnik naročnika in predstavnik dobavitelja, če je slednji prisoten.

JAMSTVA DOBAVITELJA IN ODGOVORNOST

7. člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide z dobavitelja na naročnika z izročitvijo opreme naročniku.

Dobavitelj naročniku jamči:

- da je oprema nova, nerabljena in da nima napak,

- da oprema deluje brezhibno in popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile podane s strani naročnika,

- da bodo dodatne aktivnosti v zvezi z dobavljeno opremo (instalacija in izobraževanje) izvedene strokovno,

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, dobavitelj pa brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo.

Dobavitelj daje naročniku garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem obsegu kot jih nudi proizvajalec opreme dobavitelju, to je ……….. let od dneva prevzema opreme.

Dobavitelj mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja odzivni čas servisa po elektronski pošti ali telefonu tri delovne dni po prejemu obvestila. V kolikor je potrebno popravilo opreme, ga mora dobavitelj zagotoviti v 60 dneh po ugotovitvi problema.

V primeru z zapisnikom ugotovljene napake ob dobavi, začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena. V primeru nezmožnosti odprave napake začne teči garancijski rok z dnem zapisniškega prevzema novega blaga.

ODPRAVA NAPAKE IN ZAGOTAVLJANJE REZERVNIH DELOV

8. člen

Dobavitelj se zaveže, da bo za odpravo napake dobavljenega blaga v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške, vključno s prevoznimi stroški na posamezno lokacijo. Za čas obvestila se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do dobavitelja na številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo blaga.

Dobavitelj se obvezuje, da se bo v primeru okvare opreme odzval na obvestilo naročnika v treh delovnih dneh od prejema obvestila o okvari.

Dobavitelje je dolžan napake, ki se pojavijo v času garancijskega roka odpraviti v roku 60 dni od datuma obvestila naročnika dobavitelju o napaki.

Dobavitelj se zavezuje, da bo zagotavljal rezervne dele in proti plačilu nudil servisno podporo in rezervne dele vsaj še 10 (deset) let od izteka začetne garancijske dobe.

V primeru neizpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka je dobavitelj dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel.

SERVISIRANJE OPREME

9. člen

Servisiranje so storitve popravil, ki se izvršijo v primeru okvare opreme na podlagi naročnikovega naročila po preteku garancijske dobe. Servisne storitve so namenjene vzpostavitvi takega stanja opreme, v katerem oprema opravlja svojo predvideno funkcijo. Servisno vzdrževanje se obračunava po dejansko porabljenem času in materialu. S stroški servisiranja je naročnik predhodno seznanjen.

PODIZVAJALCI

10. člen

se upošteva v primeru, da dobavitelj nastopa s podizvajalcem

a. člen

Dobavitelj v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

1.

| Naziv podizvajalca: | Matična številka: ID za DDV: SI TRR: SI56 odprt pri. |
| --- | --- |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA/NE |
| Vrsto dobav, ki jih bo opravil podizvajalec |  |
| Količina dobav, ki jih bo opravil podizvajalec | % |
| Vrednost del |  |
| Kraj izvedbe dobav |  |
| Rok izvedbe dobav |  |

Dobavitelj, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če dobavitelj ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.11

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Dobavitelj v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede na število podizvajalcev.

Dobavitelj mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje dobave blaga in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti dobavitelja najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Dobavitelj mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsaki situaciji priložiti:

- račun podizvajalca za opravljene obveznosti po pogodbi, potrjen s strani dobavitelja, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti po pogodbi neposredno na račun podizvajalca ali

- podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom dobavitelja oziroma, da pri obveznostih po pogodbi, ki jih obravnava situacija, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova te situacije dobavitelja nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07 in 19/10).

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo dobavitelju ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

Roki plačil dobavitelju in njegovim podizvajalcem so enaki.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da najpozneje v 60 dneh po plačilu končnega računa ali delnega plačila predloži lastno pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, s katero se potrjuje, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljena dela ali storitve oziroma za dobavljeno blago, ki je neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

ALI

b. člen

se upošteva v primeru, da dobavitelj ne nastopa s podizvajalcem

Dobavitelj ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

Dobavitelj mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti dobavitelja najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga. Nominirani podizvajalec ne sme oddati sprejeta dela v nadaljnje podizvajanje.

Naknadno angažirani podizvajalec ne sme pričeti z izvedbo del prej preden naročnik ne odobri njegovega angažiranja.

Dobavitelj v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede na število podizvajalcev.

PREDČASNA ODPOVED POGODBE

11. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do dobavitelja, če dobavitelj:

- ne upošteva vseh zahtev naročnika in le-teh kljub opozorilu ne izpolni,

- poviša cene v času veljavnosti pogodbe,

- ne izvaja predmeta pogodbe v dogovorjeni kvaliteti ali v dogovorjenih rokih,

- ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz pogodbe,

- v drugih primerih in obsegu, določenimi v tej pogodbi.

Naročnik bo dobavitelja obvestil o odstopu z odstopno izjavo, poslano s priporočenim pismom po pošti. Odstop od pogodbe velja od datuma prejema pisnega obvestila o odstopu v kolikor naročnik v izjavi ne zapiše kasnejši datum prenehanja veljavnosti pogodbe. V kolikor dobavitelju pošiljke z odstopno izjavo iz kakršnegakoli razloga ni mogoče vročiti, preneha pogodba veljati z dnem, ko je bila pošiljka oddana na pošti. Dobavitelj v tem primeru ni upravičen do kakršnekoli odškodnine ali do kakršnegakoli drugega zahtevka.

Dobavitelj ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

V primeru odstopa od pogodbe sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.

RAZVEZNI POGOJ

12. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti dobavitelja v desetih dneh. Dobavitelj lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko dobavitelj v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če dobavitelj ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom tega zakona, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če dobavitelj ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

13. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro dobavitelja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev tega posla ali

- za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti

- ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam,

je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi republike Slovenije.

REŠEVANJE SPOROV

14. člen

Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.

V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani

SKRBNIKI POGODBE

15. člen

Predstavnik naročnika, ki bo skrbel za tehnični del izvedbe predmeta pogodbe je: _________________________

Predstavnik dobavitelja, ki bo skrbel za tehnični del izvedbe predmeta pogodbe je: __________________________

Za spremstvo skrbnikov iz tega člena ni potrebno sklepati aneksa k pogodbi. O spremembi se stranki pisno obvestita.

KONČNE DOLOČBE

16. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en izvod.

| Naročnik: |  | Dobavitelj: |
| --- | --- | --- |
| #### Institut Jožef Stefan |  |  |
| Direktor: |  | Direktor: |
| Datum: |  | Datum: |

Ž

Izjavljamo, da sprejemamo format vzorca pogodba.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Prevzemni zapisnik za javno naročilo

Priloga 1

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| Predmet: | NAKUP VEČ-UPORABNIŠKE KONFOKALNE MIKROSKOPSKE PLATFORME Z DELJENO STROJNO OPREMO ZA LOV NA FUNKCIONALNE CELIČNE DOGODKE |
| Številka pogodbe: |  |

| Na osnovi DOBAVNICE št. |  | z dne |  | se izvede: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| PREVZEMNI ZAPISNIK | * št. |  |
| --- | --- | --- |
| * št. prevzema izstavi skladišče | kraj: |  |
|  | datum: |  |

| Vrsta |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prevzema |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Dostava: |  | Ponudnik |  | Prevoz IJS |  | Ostalo, navedi: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Št. | Ugotovitev |  | DA |  | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vse naročene komponente so dobavljene |  |  |  |  |
| 2 | Kvaliteta dobavljenih komponent ustreza tehničnim specifikacijam naročila |  |  |  |  |
| 3 | Dobavljena je ustrezna količina posameznih komponent ali delov |  |  |  |  |
| 4 | Priložena je vsa zahtevana ali potrebna dokumentacija |  |  |  |  |
| 5 | Priloženi so vsi priročniki z navodili za uporabo |  |  |  |  |
| 6 | Izvedena so ostala zahtevana preverjanja pri prevzemu (QA) |  |  |  |  |
| Glede na zgoraj naštete ugotovitve, je prevzem opravljen: |  |  |  |  |  |

Dodaten komentar:

* Dodatni kriteriji za tehnični prevzem v prilogi.

Ponudnik prejme kopijo podpisanega obrazca o prevzemu.

| Ponudnik: |  | Naročnik: Institut “Jožef Stefan” |
| --- | --- | --- |
| (ime in priimek, podpis) Predstavnik ponudnika |  | (ime in priimek, podpis) Oseba, zadolžena za nabavo |

DODATNI KRITERIJI ZA TEHNIČNI PREVZEM – PREVZEMNI TESTI (merila sprejemljivosti):

Za vsako od merilnih postaj

- vsi priključeni moduli (mikroskop, mizica, skener, laserji, izmenjevalnik luknjic, detektorji itd.) so dostopni prek programske opreme

- potrditev, da specifikacije uporabniškega računalnika ustrezajo minimalnim zahtevam, navedenim v ponudbi.

- laserska moč na vhodni odprtini objektiva je v skladu s tipičnimi vrednostmi proizvajalca Abberior

- potrditev, da je velikost vidnega polja (FOV) pri uporabi objektiva 100×, vsaj 90 µm × 80 µm in je kalibrirano v realne enote.

- potrditev, da je skupni razpon mizice je vsaj 100 mm x 70 mm

- potrditev, da so detektorji in luknjice poravnani

- potrditev, doseganja zadovoljive prostorske ločljivosti, z imobiliziranimi fluorescentnimi kroglicami znane velikosti (premer <45 nm) za vsako primerno kombinacijo vzbujevalnega in STED laserja, pri uporabi 100x objektiva z oljno imerzijo, ki ima numerično aperturo 1,45:

  - Ločljivost XY v konfokalnem načinu boljša od 300 nm

  - Ločljivost XY 60 nm ali boljša v 2D STED

Vse sprejemne teste ločljivosti je potrebno izvesti na naslednji način:

- Posname se intenzitetni profil vzdolž črte čez izbrani objekt na neobdelani sliki

- Širino intenzitetnega profila (FWHM) določimo s prilagajanjem Gaussove funkcije

- Postopek ponovimo za vsaj 10 izbranih objektov iz vsaj treh neodvisno pridobljenih slik

- 50 % dobljenih vrednosti mora biti nižjih ali enakih zahtevanim

- demonstracija največje hitrost skeniranja z meritvijo časa zajemanja slike velikosti 512 × 512 slikovnih pik pri velikosti slikovnih pik 15 nm, ki mora biti krajši od 1,3 s

- demonstracija sinhronizacije in uporabe časovnih oken pri upravljanju laserjev/detektorjev

- demonstracija polne funkcionalnosti programske opreme v skladu z zgoraj navedenimi zahtevanimi specifikacijami (nadzor, zajem, analiza, izvoz)

- demonstracija uspešne integracije po meri narejene rešitve, prikazana v skladu z zgornjimi zahtevami:

  - vsaj 20 % (40 % postaja z razvojnim kontrolnim računalnikom) pričakovane moči STED na vsaki postaji v primerjavi z močjo STED, sklopljeno na eno postajo (moč STEDa sklopljenega na eno postaji mora biti > 500 mW na izhodu optičnega vlakna na glavni optični poti)

  - demonstracija zaznavanja sipanja z uporabo 488 nm laserja na kovinskih kroglicah velikosti pod uklonsko limito

- demonstracija 8-kanalnega snemanja, pri čemer so posamezne datoteke velikosti > 10 MB (zaželeno 15 MB) na rezino sledečimi parametri, izvedena z uporabo skripte:

  - < 16 s na rezino za sliko velikosti 750 x 750 slikovnih pik z velikostjo slikovnih pik 0,5 µm in velikostjo shranjene datoteke > 10 MB

    - meri se čas snemanja ene rezine na enem mestu, eni sliki

  - dve uspešno izvedeni časovni točki, 60 območij zanimanja (ROI), 2 mesti znotraj ROI, 3 z-rezine s časom na rezino, enakim kot je potrjeno v točki a. (brez kopičenja časa čakanja)

    - 10-krat zapored se izmeri čas snemanja posameznega ROI in s število deli s številom mest znotraj ROI in z-rezin, izračuna se povprečna vrednost.

    - skupni čas snemanja ene časovne točke se zabeleži in deli s številom ROI, mest znotraj ROI in z-rezin

    - Obe številki morata biti znotraj 15 % številke, določene v točki a.

- Vse postaje skupaj

- demonstracija sočasnega pridobivanja podatkov neodvisno hkrati na vseh neodvisno nadzorovanih postajah

- demonstracija zmogljivosti STED na neodvisno krmiljenih postajah z uporabo skupnega STED laserja

IZJAVA  S PODATKI O  UDELEŽBI FIZIČNIH  IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom

Priloga 2

Podatki o naročniku/naročilu

| Naročnik | INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl. jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenija Jamova cesta 39 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka naročila | JN01/2026 |
| Predmet naročila | NAKUP VEČ-UPORABNIŠKE KONFOKALNE MIKROSKOPSKE PLATFORME Z DELJENO STROJNO OPREMO ZA LOV NA FUNKCIONALNE CELIČNE DOGODKE |

Podatki o ponudniku

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ( Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20) t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov, spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika izjavljam,

1.1. da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega prebivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

1.2. da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe:

| Št. | Naziv in sedež pravne osebe | Matična številka | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega prebivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

1.3. da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Zap. št. | Naziv in sedež gospodarskega subjekta | Matična številka |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

pri čemer je v medsebojnem razmerju z naslednjo pravno osebo:

| Št. | Naziv in sedež pravne osebe | Matična številka | Povezana na način |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugačno bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih in pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba/naročilo/okvirni sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ima za posledico ničnost pogodbe/naročila/okvirnega sporazuma. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

|  |  | Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis zakonitega zastopnika ponudnika) |

Navodila: Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.