OBR-3

STROKOVNO TEHNIČNE ZAHTEVE ZA JAVNO NAROČILO  »Najem robotskega kirurškega sistema z vzdrževanjem in potrebnim potrošnim materialom za obdobje sedmih let«

1. Konzola kirurga z upravljalniki, ki omogočajo nadzor robotskih rok z uporabo sklopke ter aktivacijo/de aktivacijo ICG funkcije.

2. Stereoskopski prikazovalnik z ločljivostjo 1080p pri 60 sličicah na sekundo.

3 Robotski sistem je nadgradljiv z modulom za daljinsko kirurgijo, ki omogoča oddaljen nadzor robota z druge lokacije. Modul za daljinsko kirurgijo proizvaja proizvajalec robotskega sistema in je v celoti združljiv s kirurškim robotom.

4 Zaslonska plošča na dotik (touchpad), integrirana v konzolo kirurga, ki operaterju omogoča dostop do funkcij sistema v naslednjem obsegu:

a) Nastavitev svetlosti endoskopa na 5-stopenjski lestvici

b) Aktivacija ICG označevalca vsaj 2 načina

5 Naslon za glavo na konzoli (blazina za čelo) je zamenljiv.

6 Naslon za roke je opremljen z zaslonom na dotik velikosti 10,3 palca.

7 Pacientov voziček z robotskimi rokami je mobilen in opremljen z:

a) stolpom z 12 nastavljivimi sklepi (3 rotacijske osi v glavni roki),

b) možnostjo rotacije robotskih instrumentov vzdolž vzdolžne osi – 520 stopinj,

c) nadzorno ploščo na dotik z zaslonom na dotik velikosti 12 palcev.

8 Robotski endoskop, dobavljen s pacientovim vozičkom, ima 10-kratno optično povečavo.

9 Endoskopski voziček je opremljen z:

a) visoko ločljiv video sistem z vsaj HD 1080p,

b) kamero z 10-kratno optično povečavo, z vizualizacijo ICG markerja (fluorescentno slikanje) in z ravnim endoskopom (0°) ter z endoskopom s kotom pogleda 30°,

c) procesorjem slike z digitalno povečavo, nastavljivo v 3 stopnjah,

d) svetlobnim virom s petstopenjsko nastavitvijo osvetlitve.

10 27-palčni 4K monitor, ki prikazuje endoskopsko sliko (levi ali desni optični kanal) ter sliko iz 3D prikazovalnika kirurške konzole in zunanje slike (ultrazvok, CT, EKG).

11 Nadzorna plošča na zaslonu monitorja, ki omogoča nastavitev najmanj: – parametrov slike operacijskega polja, – konfiguracijo video signala.

12 Elektro kirurški diatermijski sistem kot. na primer ERBE VIO3 združljiv z robotskim sistemom.

13 Generator ultrazvočnega noža, združljiv s kirurškim robotskim sistemom.

14. Insuflacijska enota

a) visoko zmogljivi insuflator, ki omogoča insuflacijo z odprto-lumenskimi trokarji z

lastnostjo tlačne zapore lumna brez zapornega ventila in tesnila

b) pri uporabi odprto-lumenskih trokarjev deluje v načinu kontinuirane zaprte dvosmerne

krožne insuflacije s sočasno filtracijo recirkulirajočega CO 2 z zagotavljanjem

stabilnega pnevmoperitoneja v realnem času, tudi v primerih puščanja ali intenzivne

sukcije;

c) zaprt povratno-krožni sistem za neprekinjeno in avtomatsko odstranjevanje kirurških

dimov brez izpusta v prostor ob hkratnem stabilnem pnevmoperitoneju - filtracija z

0,01μ ULPA filtrom;

d) omogoča avtomatsko aktivno zniževanje pnevmoperitonealnega tlaka na želeno

vrednost, izbrano na zaslonu na dotik, brez ročnega izpuščanja CO 2 z odpiranjem

stranskega ventila kanile trokarja, pasivnega izpusta na napravi, oziroma pasivne ali

aktivne stranske aspiracije (kot npr. sukcija, različne izvedbe sistemov za

odstranjevanje kirurškega dima, …);

e) možnost priključitve na CO 2 napeljavo ali uporabo jeklenk;

f) poleg odprto-lumenskih trokarjev omogoča tudi insuflacijo z uporabo klasičnih

trokarjev z ali brez odstranjevanja kirurških dimov (enaka filtracija z 0,01μ ULPA

filtrom)

Sistem mora vsebovati naslednje komponente:

1 kos kirurška konzola

1 kos robotska konzola za 3 instrumente in 1 kamero

1 kos endoskospski stolp

1 kos elektrokirurška naprava/generator

1 kos insuflator

1 kos video enota

1 kos enota za svetlobni vir endoskopa

1 kos endoskop 0°

1 kos endoskop 30°

2 sterilizacijski kaseti za endoskop in 3 sterilizacijske kasete za instrumente in troakarje

Aparat za ultrazvočno čiščenje instrumentov za robotsko asistirane posege

Naprava mora biti namenjena predčiščenju kirurških instrumentov pred strojno dezinfekcijo in sterilizacijo

Naprava mora biti primerna za robotske, MIS in standardne kirurške instrumente.

Delovanje mora temeljiti na ultrazvočni kavitaciji za odstranjevanje nečistoč.

Ultrazvočna kad mora biti primerna za dolge in kompleksne instrumente.

Naprava mora omogočati kombinacijo ultrazvočnega čiščenja in izpiranja votlih instrumentov

Sočasno mora biti mogoče obdelati najmanj 4 robotske instrumente.

Naprava mora omogočati večstopenjsko izpiranje notranjih kanalov.

Izpiranje mora biti nadzorovano po posameznih kanalih.

Na voljo morajo biti ločeni programi za robotske, MIS in standardne instrumente.

Upravljanje mora potekati preko zaslona na dotik.

Uporabniški vmesnik mora omogočati vizualni prikaz procesa.

Podatke mora biti možno izvoziti preko USB ali omrežne povezave.

Vgrajen mora biti nadzor temperature z opozorilno funkcijo.

Naprava mora imeti samodejni nadzor pravilnega delovanja.

Naprava mora biti dobavljiva kot vgradna ali mobilna izvedba.

Vsi materiali v stiku z vodo morajo biti primerni za uporabo v CSSD.

Naprava mora biti skladna s standardoma ISO 9001 in ISO 13485.