# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

# Visokoločljivostni masni spektrometer z možnostjo slikovne analize vzorcev za metabolomske študije

Oprema mora omogočati oz. vsebovati minimalne tehnične specifikacije ali boljše:

Visokoločljivostni masni spektrometer mora omogočati slikovne analize vzorcev za metabolomske študije. Prav tako mora omogočati analize s kombinacijo tekočinske kromatografije in masne spektrometrije za širok spekter analiz prehranskih vzorcev (lipidomika, metabolomika). Vsa ponujena oprema mora biti nova.

- Tekočinski kromatograf mora vključevati binarno črpalko, avtomatski vzorčevalnik, termostat za kolone, detektor z nizom diod ter visokoresolucijski masni spektrometer.

- Omogočeni morajo biti pretoki med 0,001 in 1,2 mL/min.

- Vsi ključni deli sistema morajo biti premazani z zaščito, ki brez dodatne pasivacije in aditivov dodatno zmanjšuje interakcije med površino in analiti.

- Sistem mora delovati pri tlakih do 1000 bar.

- Vključen mora biti detektor z nizom diod, ki deluje v območju med 190 in 800 nm z volumnom celice največ 600 nL.

- Možnost termostatiranja kolon v območju med 25 in 90°C.

- Točnost mešanja mobilnih faz ne sme odstopati za več kot 0,5 %.

- Možnost injiciranja med 0,1 ter 10 µL vzorca, imeti pa mora tudi možnost nadgradnje volumna injiciranja.

- Linearnost injektorja mora biti vsaj 0,999.

- Masni spektrometer mora vsebovati kvadrupol.

- Masni spektrometer mora biti sposoben ločevanja ionov tudi z ionsko mobilnostjo.

- Masni spektrometer mora imeti ESI ionski izvor, dodatno tudi izvor za slikanje vzorcev ter omogočati nadgradnjo z različnimi ionskimi izvori: APCI, ASAP, APGC in nanoflow ESI.

- Modul za ionsko mobilnost mora biti lociran med kvadrupolom in modulom na čas preleta. Omogočati mora fragmentacijo (kolizijska celica) pred in po modulu za ionsko mobilnost.

- Ionski izvor za slikovne analize mora biti sposoben kreirati slike z velikostjo točke 20 µm.

- Slikovne študije morajo biti izvedene s pomočjo desorpcije s topilom in biti minimalno destruktivne oz. nedestruktivne.

- Hitrost snemanja s slikovnim načinom mora dosegati vsaj 15 mm/s.

- Masna natančnost mora biti manjša od 1 ppm.

- Ionska mobilnost mora biti možna z več različnimi plini.

- Dinamični masni razpon mora obsegati vsaj 4 velikostne rede.

- Ponudba mora vključevati vso potrebno računalniško in programsko opremo potrebno za nemoteno delo.

- Programska oprema mora omogočati zajem, procesiranje in pregledovanje podatkov.

- Vključen mora biti generator za dušik, primeren za pravilno delovanje instrumenta.

- Vključena morata biti instalacija sistema in izobraževanje v obsegu najmanj 24 ur za najmanj 5 udeležencev na lokaciji.