## List1
Ortopedska bolnišnica Valdoltra Tehnične specifikacije za nakup magnetno resonančnega tomografa jakosti 3 Tesla
Splošne zahteve
V tehničnih zahtevah naročnika, ki so navedene v tehničnih specifikacijah za nakup magnetno resonančnega tomografa jakosti 3 Tesla, so zahtevane dejanske fizikalne vrednosti. Ekvivalentov, efektivnih, performančnih, uspešnostnih, vektorskih vrednosti ali podobnih izpeljanih vrednosti preko drugih parametrov, se ne sme navajati in niso sprejemljive kot odgovor na zahtevane specifikacije, razen če je to pri posamezni tehnični zahtevi navedeno drugače. Vse zahtevane vrednosti morajo biti dosegljive uporabniku pri normalnem delu v kliničnem okolju. - Osnova MR tomografa mora biti superprevodni magnet z gostoto magnetnega polja 3T, ki omogoča vse standardne in napredne klinične preiskave. - MR tomograf mora omogočati izvajanje diagnostičnih kliničnih preiskav celega telesa. - Imeti mora najsodobnejše funkcionalnosti za klinično delo v MR slikovni diagnostiki. - Vsa oprema mora imeti ES izjavo o skladnosti, ki jo ponudnik mora predložiti ob prevzemu aparata. - Ponudnik mora k ponudbi podati dobavni rok aparata in vse ostale opreme. - Materiali zahtevanih komponent morajo biti primerni za delo v magnetnem polju MR tomografa. - Dostava, vnos, namestitev in montaža novega MR tomografa, RF kletke in hladilnih sistemov za hlajenje MR tomografa in diagnostičnega prostora vključno s potrebnimi prilagoditvami instalacijskih priključkov. - Ponujeni MR tomograf mora izpolnjevati GSPR (General Safety and Performance Requirements) in imeti CE oznako, ki dokazuje, da sistem ustreza EU zahtevam za varno uporabo v medicinskem okolju. Ponudnik mora ob oddaji ponudbe predložiti dokument iz katerega je razvidno, da oprema izpolnjuje to zahtevo. - Aparat mora biti nov, iz redne proizvodnje in še nikoli uporabljen za klinične ali demonstracijske namene. - Ob prevzemu mora izbrani ponudnik naročniku predati t.i. teste za zagotavljanje kakovosti delovanja MR tomografa in ostale opreme, s katerimi lahko uporabnik preverja pravilnost in kakovost delovanja strojne in programske opreme. - Priloženi morajo biti ustrezni fantomi za preverjanje in zagotavljanje kakovosti delovanja (Quality Assurance). - Ponudnik mora opraviti zagon in preizkus funkcionalnega delovanja vse nameščene opreme, pri čemer mora oprema dosegati vse zahtevane parametre. - Ponudnik mora uporabniku predati vso tehnično in A-testno dokumentacijo. Navodila za uporabo in vzdrževanje mora predati vsaj en mesec pred namestitivijo MR tomografa. - Ponudnik mora zagotoviti, da bo vsa oprema dobavljena pod pogoji določenimi v razpisni dokumentaciji in v vzorcu pogodbe. - Ponudniki tiste tehnične zahteve naročnika, ki jih ni mogoče dokazati z standardnimi dokumenti proizvajalca, kot so brošure in podatkovni listi, lahko dokazujejo z izjavo proizvajalca. - Izpis iz sodnega registra ali enakovrednega uradnega registra, ki potrjuje datum registracije in neprekinjeno dejavnost ponudnika v Sloveniji. - Ponudnik mora imeti vzpostavljeno servisno mrežo v Republiki Sloveniji. - Ponudnik mora zagotoviti vsaj dva (2) strokovno usposobljena serviserja za MR aparature z vsaj tremi (3) leti veljavnim uradnim certifikatom o usposobljenosti in vsaj tremi (3) leti delovnih izkušenj.
1 | Magnet | Izpolnjevanje zahteve: vpišite DA (izpolnjuje), NE (ne izpolnjuje) ali drugo zahtevano vrednost (npr. teža v kg) | Dokazilo o izpolnjeni zahtevi: vpišite ŠTEVILKO STRANI DOKUMENTA
1.1 | Magnet MR tomografa, mora biti zgrajen na osnovi superprevodne tehnologije in mora ustvarjati statično magnetno polje z gostoto 3T [Tesla].
1.2 | Odprtina magneta (gantry) mora biti premera 70 cm ali širša.
1.3 | Dolžina gantrija skupaj s pokrovi največ 190 cm ali krajša.
1.4 | Zajem podatkov (scan range) mora biti 200 cm ali daljši.
1.5 | Sistem mora omogočati hlajenje brez izgube helija (Helium zero boil off) z nizko verjetnostjo spontane izgube magnetnega polja.
1.6 | Magnet mora uporabljati tehnologijo aktivnega ščitenja pred zunanjimi motnjami in sipanjem magnetnega polja v prostor.
1.7 | Sistem za shimming mora vključevati 3 ali več linearnih kanalov za osnovni shimming prvega reda in 5 nelinearnih kanalov ali več za shimming drugega reda.
1.8 | Sipanje magnetnega polja mora biti minimalno in ne sme segati izven prostora MR tomografa (limit je < 5 Gauss oz. toliko, kot v trenutku dobave zahtevajo minimalni standardi). Ponudnik mora ob prevzemu MR aparata predložiti potrdilo o izvedenih meritvah o sipanju magnetnega polja izven MR prostora.
1.9 | MR tomograf mora biti opremljen z avtomatskim izračunavanjem SAR vrednosti in omejitvami snemanj oz. opozorili pri preseženih SAR vrednostih. Imeti mora sistem za znižanje SAR vrednosti ob nespremenjeni kakovosti slik.
1.10 | Ponudnik naj navede širino, višino in globino instaliranega magneta z nameščenimi pokrovi.
1.11 | Ponudnik naj navede dolžino magneta (magnet z gradientnimi tuljavami, nameščenimi pokrovi in z mizo).
1.12 | Ponudnik naj navede dimenzije magneta pri transportu.
1.13 | Ponudnik naj navede bruto skupno težo (v kilogramih) magneta v delujočem stanju, vključno s priporočeno količino helija ter pokrovi.
1.14 | Ponudnik naj navede skupno priporočeno količino helija za delovanje magneta.
1.15 | Dolgoročna stabilnost magnetnega polja mora biti <0,1 ppm/h.
Zahtevane so vrednosti homogenosti magnetnega polja znotraj sferičnega in eliptičnega volumna:
1.16 | Zagotovljena homogenost magnetnega polja DEV premera 50 x 50 x 45 cm (zagotovljen Vrms ≤ 2.0 ppm)
1.17 | Zagotovljena homogenost magnetnega polja DSV premera 45 cm (zagotovljen Vrms ≤ 1.2 ppm)
1.18 | Zagotovljena homogenost magnetnega polja DSV premera 40 cm (zagotovljen Vrms ≤ 0.45 ppm)
1.19 | Zagotovljena homogenost magnetnega polja DSV premera 30 cm (zagotovljen Vrms ≤ 0.15 ppm)
1.20 | Zagotovljena homogenost magnetnega polja DSV premera 20 cm (zagotovljen Vrms ≤ 0.04 ppm)
1.21 | Zagotovljena homogenost magnetnega polja DSV premera 10 cm (zagotovljen Vrms ≤ 0.005 ppm)
2 | Gradientni sistem in RF sistem
2.1 | Največja jakost gradientnih tuljav mora biti 45 mT/m ali višja za vsako od treh osi pri 100 % obremenitvi (100 % duty cycle) ali večja.
2.2 | Največja hitrost gradientnih tuljav (slew rate) mora v območju do zgoraj navedene največje jakosti znašati 200 T/m/s za vsako od treh osi ali višja.
2.3 | Navedeni vrednosti jakosti in hitrosti gradientnih tuljav mora aparat dosegati istočasno.
2.4 | Maksimalna vrednost gradienta mora biti dosežena pri maksimalni hitrosti naraščanja (45 mT/m z 200 T/m/s) hkrati in za vsako normalno smer x, y, z posebej.
2.5 | Največje jakosti in hitrosti gradientnega sistema pri uporabi, ko se gradienti vseh treh osi seštevajo.
2.6 | Gradientne tuljave morajo biti aktivno ščitene.
2.7 | RF sistem mora omogočati čim bolj brezšumno in močno oddajanje RF pulza.
2.8 | Zahtevano je večkanalno (vsaj 2 neodvisna kanala) paralelno RF oddajanje (npr. TimTX TrueShape, PURE RF Tx, MultiDrive, MultiTransmit)
2.9 | Največje vidno polje slikanja, ki ga še omogočajo obravnavane gradientne tuljave mora biti 55 cm x 55 cm x 50 cm ali večje.
3 | RF tuljave
3.1 | Sistem mora omogočati avtomatsko zaznavanje priključenih tuljav.
3.2 | Tuljave morajo omogočati slikanje s paralelnimi tehnikami - tako v 2D kot 3D.
Slikovne tuljave vključene v ponudbo
Glava in vrat
3.3 | Namenska nefleksibilna sprejemna tuljava za glavo in vrat mora imeti vsaj 20 tuljavnih elementov ali več. Omogočati mora prikazovanje vratnega žilja brez dodatnega repozicioniranja. Omogočati mora možnost nagiba (tilt) ali mehanizem v sami tuljavi ali dodatek k tuljavi za prilagoditev položaja pacienta. Nagibni mehanizem mora biti certificiran s strani proizvajalca MR naprave ali njegov proizvod. Prilagoditev naklona mora biti možna med 0 in vsaj 18 stopinjami. Opremljena mora biti s snemljivim ogledalom za možnost pogleda navzven.
3.4 | Namenska nefleksibilna sprejemna visoko resolucijska tuljava za glavo mora imeti vsaj 32 tuljavnih elementov ali več. Dovoljena je kombinirana tuljava za glavo in vrat, v kolikor ima vsaj 32 tuljavnih elemetov, ki sodelujejo pri zajemu signala področja glave. Opremljena mora biti s snemljivim ogledalom, ki omogoča pogled navzven.
Hrbtenica, trup in spodnji okončini
3.5 | V preiskovalno mizo integrirana posteriorna tuljava za prikaz hrbtenice, prsnega koša, trebuha, medenice, spodnjih okončin in žilja. Zahteva se posteriorna tuljava, ki ustreza vsaj eni od dveh opredeljenih karakteristik, navedenih v nadaljevanju: Karakteristika 1: posteriorna tuljava z vsaj 32 tuljavnimi elementi. Karakteristika 2: posteriorna tuljava, ki omogoča zajem anatomije neodvisno od števila sprejemnih kanalov (channel independent).
3.6 | Namenska tuljava (body/torso coil) za preiskave telesa - prsnega koša, trebuha, medenice, spodnjih okončin. Tuljava mora imeti vsaj 16 tuljavnh elementov ali več. Dolžina v smeri glava-noge med 46 in 60 cm. Zahtevana sta 2 kosa.
3.7 | Namenska visokoresolucijska tuljava za angiografijo spodnjih okončin ali set tuljav, ki omogočajo angiografijo spodnjih okončin, vsaj 32 tuljavnih elemntov. Dolžina v smeri glava-noge vsaj 85 cm.
Okončine in sklepi (MSK)
3.8 | Rama: Namenska nefleksibilna tuljava za slikanje ramena mora imeti vsaj 16 tuljavnih elementov ali več.
3.9 | Fleksibilna visokoresolucijska tuljava za slikanje perifernih sklepov - npr. komolec. Tuljava mora imeti vsaj 16 tuljavnih elementov ali več. Dolžina v smeri glava-noge med 19 in 24 cm.
3.10 | Zapestje in dlan: Namenska nefleksibilna tuljava za slikanje zapestja in dlani mora imeti vsaj 16 tuljavnih elementov ali več.
3.11 | Koleno: Namenska nefleksibilna sprejemna ali oddajno/sprejemna tuljava za slikanje kolena mora imeti vsaj 16 tuljavnih elementov ali več.
3.12 | Gleženj in stopalo: Namenska nefleksibilna tuljava za slikanje gležnja/stopala mora imeti vsaj 16 tuljavnih elementov ali več.
Slikovne tuljave - Dodatno
3.13 | V kolikor proizvajalec za posamezne slikovne tuljave namesto števila tuljavnih elementov navaja število kanalov, velja kot enakovredno tudi število kanalov iz te tuljave, ki sodelujejo pri nastanku slike v enem pregledu (brez posegov uporabnika med pregledom, brez premeščanja tuljav med pregledom).
3.14 | Enostavno priklapljanje slikovnih tuljav neposredno v mizo (brez kablov) ali s kabli preko enostavnih vklopov.
4 | Slikovna zaporedja (sekvence) in programska oprema
4.1 | Ponujene morajo biti najnovejše različice programske opreme, ki so na voljo.
4.2 | Ponudnik naj navede lastno ime ponujenih slikovnih zaporedij in programske opreme, le kjer je to mogoče oziroma kjer to ime obstaja. Ponudnik v primerih, kjer lastno ime ne obstaja oziroma se ne uporablja, zgolj navede, da zahtevano funkcionalnost oziroma opremo ponuja, ter to ustrezno dokaže z dokumenti.
4.3 | K zahtevanim slikovnim zaporedjem mora ponudnik ponuditi tudi programsko opremo za obdelavo in prikaz vključenih sekvenc.
4.4 | Osnovna slikovna zaporedja za slikanje anatomskih področij: glava/vrat, hrbtenica, sklepi, žilje, prsni koš, trebušni organi, medenica.
4.5 | DIXON (tako za TSE/FSE kot GRE/FFE sekvence) z istočasnim zajemom 4 vrste slik: samo voda, v fazi, iz faze, samo maščoba. Kompatibilnost s paralelnimi tehnikami (npr. ASSET/SENSE/mSENSE ali ekvivalentne) in tehnikami za korekcijo gibanja (npr. Propeller/Blade/MultiVane ali ekvivalentne).
4.6 | Napredne DIXON tehnike za visokoresolucijsko 2D in 3D slikanje pri hitrih SE in GRE sekvencah.
4.7 | Sekvence za korekcijo artefaktov premikanja za GRE/FFE 3D radialne zajeme s prostim dihanjem za toraks, abdomen, glavo, vrat, hrbtenico, medenico, ki se jih da kombinirati tudi z DIXON/IDEAL/mDIXON algoritmi za supresijo maščobe.
4.8 | Možnost rekonstrukcije s pomočjo metod umetne inteligence "deep learning". Rekonstrukcijska tehnologija mora omogočati zvišanje razmerja signal/šum pri rekonstrukciji podatkov iz pospešenih akvizicij. Tehnologija mora podpirati pospešene akvizicije bodisi na osnovi paralelnega slikanja ali na osnovi compressed sensing. Podprta morajo biti naslednja anatomska področja: glava, hrbtenica, mišično-skeletni sistem, periferno žilje, preiskave telesa (body) in preiskave perifernega žilja. Uporabno za vsaj 95% kliničnih protokolov.
4.9 | MR angiografija z uporabo kontrastnega sredstva (slikanje, programsko obdelavo in prikaz žilja) za vsa anatomska področja.
4.10 | Metode za korekcijo artefaktov pretoka za vse anatomije in kontraste.
4.11 | 3D TSE izotropne sekvence za prikaz možganov z izničenjem signala iz vaskularnega sistema - tipa Black Blood Imaging.
4.12 | 4D dinamična angiografija z aplikacijo intravenoznega kontrastnega sredstva.
4.13 | Slikovna zaporedja za angiografsko slikanje abdominalnega in perifernega žilja brez uporabe kontrastnega sredstva, z možnostjo ločenega prikaza arterij in ven.
4.14 | Slikovno zaporedje za 3D MR mielografijo.
4.15 | Slikovna zaporedja, ki omogočajo 2D/3D slikanje toraksa in abdomna v free-breathing načinu z uporabo zaznavanja pacientovega dihanja brez uporabe respiratornega pasu.
4.16 | Whole-body diffusion weighted MRI (STIR, DWI). Tehnika za slikanje celotnega telesa (npr. pri multiplem mielomu), ki omogoča oceno razširjenosti bolezni po celotnem telesu in kvantifikacijo obsega tumorskih sprememb.
4.17 | MR sistem mora omogočati uporabo integrirane tehnologije proizvajalca za aktivno zmanjševanje akustičnega hrupa med preiskavo, pri čemer se kot aktivno zmanjševanje šteje tehnična optimizacija generiranja gradientov oziroma sekvenčnih parametrov z namenom zmanjšanja emisije akustičnega hrupa. Sistem mora omogočati aktivacijo načina za zmanjšanje hrupa pri sekvencah, kjer je to tehnično izvedljivo, brez bistvenega poslabšanja diagnostične kakovosti slike in brez bistvenega podaljšanja časa zajema podatkov. Rešitev mora biti integrirana v MR sistem ter ne sme biti omejena zgolj na pasivno zaščito sluha.
4.18 | MR aparat mora omogočati ultra-kratko ali ničelno časovno zakasnitev pri pridobivanju signala (uTE ali ZTE) ali ekvivalentno sekvenco (npr. SWIFT, PETRA, 3D Radial UTE, mFFE multiecho metoda), ki omogoča slikanje tkiv (npr. temporomandibularni sklep, ahilova tetiva) s kratkim T2. Ponudnik mora v primeru alternativne rešitve dokazati primerljivost na podlagi signal-noise razmerja (SNR), prostorske ločljivosti in sposobnosti vizualizacije tkiv s kratkim T2.
2D in 3D slikovna zaporedja za slikanje s spinskim odmevom (SE) za vsa anatomska področja:
4.19 | Osnovna SE zaporedja.
4.20 | Hitra SE zaporedja.
4.21 | Single shot SE zaporedja.
4.22 | Multi shot SE zaporedja.
4.23 | 3D hitra SE zaporedja z različnimi odklonilnimi koti.
4.24 | SE za T1, T2, PD (proton density) obtežitve.
4.25 | Dual Echo SE za T2 in PD kontrast v enem slikanju, brez podaljšanja časa zajema ali zmanjšanja kakovosti slike.
4.26 | Dark blood tehnike.
4.27 | True IR za visok T1 kontrast.
Turbo SE, Fast SE (TSE, FSE):
4.28 | TSE za T1, T2 in PD kontrast.
4.29 | Dual contrast TSE v posameznem slikanju (T2 in PD).
4.30 | 3D TSE z variabilnim flip kotom za vse kontraste in vse dele telesa.
2D in 3D slikovna zaporedja za slikanje z gradientnim odmevom (GRE) za vsa anatomska področja:
4.31 | Osnovna GRE zaporedja.
4.32 | 2D in 3D TOF (Time of flight) angiografija.
4.33 | PCA (Phase contrast angiography) angiografija.
4.34 | Spoiled GRE zaporedja na področju žilja, prsnega koša, trebuha in skeleta. Spoiled GRE (Flash, Spoiled GRASS, T1-FFE): 2D in 3D tehnike, Dual Echo tehnike za in-phase/out-phase za slikanja neoplazem in metastaz skeleta, Ultra hitri GRE za kontrastne MR angiografije z najkrajšimi TR in TE, 3D tehnike morajo biti kompaibilne z eliptičnim in centric eliptičnim zajemanjem signala.
4.35 | GRE z delno transverzalno povrnitivijo faze (GRASS, FISP, FFE) v 2D in 3D.
4.36 | GRE z RF povrnitvijo (CE-FST, PSIF, T2-FFE) v 2D in 3D.
4.37 | Fast GRE s pripravljalnimi pulzi (Turbo Flash, MPRAGRE, MOGRASS, TFE) v 2D in 3D.
4.38 | GRE s popolno transverzalno povrnitvijo faze (TrueFISP, B-FFE, FIESTA) v 2D in 3D. V kolikor ima proizvajalec na voljo več različnih sekvenc tega tipa, mora biti vključena sekvenca, ki ima najmanj banding artefaktov.
4.39 | Multi Echo Data Image Combination sekvenca ali ekvivalentno.
4.40 | Double Echo Steady State sekvenca.
4.41 | True Fisp/Dual excitation sekvenca.
4.42 | Steady state GRE zaporedja na vseh navedenih anatomskih področjih, kjer je to uporabno.
4.43 | Koherentna GRE zaporedja (refokusiranje FID, Echo, Balanced FID/Echo, Dual excitation, itd.) na vseh navedenih anatomskih področjih, kjer je to uporabno.
4.44 | Compressed sensing podprt na 2D in 3D sekvencah, tako TSE kot GRE - na vseh anatomskih področjih in kontrastih kjer je to uporabno: glava, hrbtenica, periferni sklepi, prsni koš, abdomen, medenica, žilje in preiskave telesa. Uporabno vsaj za 95% kliničnih protokolov. V kolikor ponudnik ne more ponuditi Compressed sensinga za 2D sekvence lahko ponudi ekvivalentno rešitev (npr. Multiband).
4.45 | Zaporedje za ehoplanarno slikanje (EPI).
4.46 | 2D in 3D zaporedja za slikanje z obratom magnetizacije (IR - Inversion Recovery) kot so short tau (STIR), long tau, Double IR, Turbo Inversion Recovery (Turbo STIR), Turbo Dark Fluid FLAIR, True Inversion Recovery za močan T1 kontrast.
4.47 | MR aparat mora omogočati hibridna SE/GRE hitra zaporedja ali ekvivalentne sekvence, ki zagotavljajo enakovredno diagnostično vrednost in kombinacijo prednosti Spin Echo ter Gradient Echo metodologij. Ponudnik mora v primeru ekvivalentne sekvence dokazati primerljivost na podlagi tehničnih specifikacij in klinične uporabnosti.
4.48 | 3D susceptibilnostno slikanje možganov (SWI) z visoko resolucijo in kontrastom, možnost prikaza fazne slike.
4.49 | Pospeševalne tehnike za hitrejše slikanje SWI.
4.50 | Visokoresolucijska T1 3D GRE sekvenca (npr. VIBE, THRIVE sekvenca ali ekvivalentno).
Difuzijsko obteženo slikanje (DWI) za vsa anatomska področja, vključno z DWI celotnega telesa:
4.51 | Avtomatski izračun ADC map.
4.52 | Omogočeno mora biti popravljanje artefaktov premikanja.
4.53 | EPI difuzijska sekvenca s korekcijo geometričnega popačenja za boljše ujemanje z anatomskimi sekvencami.
4.54 | Difuzijsko obteženo slikanje celotnega telesa, s tehnologijo za zmanjševanje artefaktov na prehodih med posameznimi postajami.
4.55 | Napredne EPI sekvence za prikaz DWI glave in hrbtenice z zmanjšanim FOV do največ 200x50 mm, brez artefaktov okolnih tkiv, ki niso vključena v polje pregleda.
4.56 | Sekvenca z možnostjo redukcije artefaktov premikanja pri EPI difuzijski sekvenci na osnovi 2D navigatorja.
4.57 | Možnost mapiranja B0.
4.58 | DWI sekvence, kompatibilne z Propeller/Blade/Multivane ali podobno korekcijo premikanja, za pospešitev TSE difuzijskega slikanja z izboljšano resolucijo. Ponujene naj bodo sekvence z najboljšo možno korekcijo tako velikih kot drobnih premikov med preiskavo.
4.59 | Ne EPI tehnike difuzijskega slikanja z zmanjšanim popačenjem v predelih z visokimi vrednostmi magnetne susceptibilnosti - temporalna kost, hrbtenica - v primerjavi s standardno EPI sekvenco - TSE ali TGSE difuzijska sekvenca z možnostjo korekcije artefaktov premikanja.
4.60 | Sekvence in programska orodja za obdelavo (izračun) za neinvazivno merjenje pretoka cerebrospinalnega likvorja.
4.61 | Izotropna 3D TSE sekvenca za visokoresolucijski prikaz hrbtenice z možnostjo uporabe paralelnega slikanja.
4.62 | Sekvenca za prikaz hrbtenjače s supresijo artefaktov pulziranja likvorja in pretočnih artefaktov krvi in s prikazom razlike v kontrastu med sivino in belino hrbtenjače.
4.63 | Sekvenca za 3D izotropni prikaz perifernih živcev, brahialnega in lumbalnega plexusa s tehnikami za homogeno supresijo maščevja v pregledovanem področju.
4.64 | Pospeševalne tehnike za hitrejše slikanje DWI.
4.65 | Ponudnik mora zagotoviti sistem, ki omogoča visoko kakovostno difuzijsko slikanje (DWI) z bistvenim zmanjšanjem artefaktov susceptibilnosti, še posebej na anatomsko zahtevnih področjih lobanje, celotne hrbtenice in medenice. Sistem mora zagotavljati minimalno popačenje slike in maksimalno homogenost polja.
4.66 | Sistem mora vsebovati tehnologijo za slikanje z visoko ločljivostjo in manjšo občutljivostjo na premikanje pacienta (motion-robustness) pri difuzijskem slikanju.
Dinamično (večfazno) 2D in izotropno 3D slikanje mehkih organov (npr. hipofiza in trebušni organi):
4.67 | Omogoča naj korekcijo artefaktov premikanja.
4.68 | Omogočena je možnost uporabe s paralelnimi tehnikami slikanja ter zajem slik v breathhold in free-breathing zajem.
4.69 | Omogočene naj bodo rekonstrukcije 3D sekvenc (MPR) in subtrakcija.
4.70 | Slikovna zaporedja, ki so neobčutljiva na premikanje, z radialnim zajemom signala v k- prostoru z najvišjo možno temporalno resolucijo za 3D slikanje abdomna, glave, vratu, hrbtenice, prsnega koša in medeničnega predela v free-breathing načinu.
4.71 | Slikovna zaporedja, ki omogočajo 2D/3D slikanje toraksa in abdomna v free-breathing načinu z uporabo zaznavanja pacientovega dihanja brez uporabe respiratornega pasu.
Perfuzijsko slikanje z uporabo kontrastnih sredstev (T2* DSC, T1 DCE in permeabilnost), ASL
4.72 | Sekvence za DSC, DCE in permeabilnostno perfuzijsko slikanje.
4.73 | Omogočeno naj bo popravljanje artefaktov premikanja.
4.74 | Sistem mora omogočati ustvarjanje in izračun perfuzijskih parametričnih map na podlagi dinamičnega kontrastnega slikanja, vključno s kazalniki, kot so relativni delež bolusa ob vrhuncu (npr. Percentage Bolus at Peak) in čas do doseganja vrha signala (npr. Time to Peak) ali drugo po priporočilih proizvajalca.
4.75 | 3D ASL slikanje z možnostjo izračuna mape relativnega cerebralnega toka krvi.
4.76 | MR T1 perfuzija - relativno obarvanje, maksimalno obarvanje, TTP, wash-in in wash-out.
4.77 | MR permeabilnost - prepuščanje gadolinijevega kontrastnega sredstva v ekstracelularni prostor - izračun vsaj parametrov ktrans, kep, ve. Za vse anatomije.
4.78 | MR DSC T2* perfuzija (sekvence za zajem podatkovnih setov za MR DSC T2* perfuzijo na zajemalni delovni postaji) - z možnostjo samodejne poravnave premikov, avtomatske ali ročne nastavitve arterijske vhodne funkcije z izračunom vseh relevantnih parametričnih barvno kodiranih map z naprednimi algoritmi (prikaz cerebralnega volumna krvi, prikaz cerebralnega pretoka krvi, MTT, Tmax, itd.) Vsebovati mora možnost izračuna neujemanja med perfuzijo in difuzijo, možnost analize perfuzijskih parametrov po interesnih področjih ter možnost izvoza statističnih podatkov. Omogočati mora segmentacijo omejenih sprememb v možganovini ter prikaz parametričnih map, prekritih z anatomskimi slikami.
Napredne metode za slikanje hrustanca.
4.79 | Napredna slikovna zaporedja za slikanje mehkih tkiv v bližini ortopedskih vsadkov z zmožnostjo zmanjšanja popačenj zaradi prisotnosti različnih osteosintetskih materialov. (Zahtevane so osnovne tehnike npr.: VAT ali enakovredno in napredne tehnike npr.:SEMAC, MAVRIC SL ali enakovredno).
4.80 | Vsaj ena tehnika za slikanje v bližini ortopedskih vsadkov z zmožnostjo zmanjšanja popačenj mora imeti možnost pospešitve za skrajšanje časa zajema z nekoherentnim vzorčenjem k- prostora z iterativno rekonstrukcijsko metodo.
4.81 | Mapiranje hrustanca - Sistem mora omogočati kvantitativno vsaj T2 mapiranje hrustanca z možnostjo vizualizacije in analize.
Vzbujanje in zajem signala iz več rezin sočasno (kot npr. Multiband zajem ali ekvivalentno)
4.82 | Sistem mora omogočati vzbujanje in zajem signala iz več rezin sočasno (kot npr. Multiband zajem ali ekvivalentno) vsaj za slikanje glave.
4.83 | Sistem mora omogočati sočasno vzbujanje in zajem signala iz več rezin (kot npr. Multiband zajem ali ekvivalentno) za difuzijsko slikanje glave (EPI sekvenca).
Sintetični MR možganov
4.84 | MDME (multi delay, multi-echo) sekvenca za zajem podatkov.
4.85 | Programska oprema za izračun in prikaz T1, T2, FLAIR, PSIR in Double IR kontrasta iz MDME sekvence.
4.86 | Programska oprema za izračun relaksacijskih časov T1, T2 in gostote protonov (proton density) iz MDME sekvence in prikaz parametričnih map.
4.87 | Programska oprema za avtomatsko segmentacijo možganov na osnovi MDME podatkov in prikaz segmentacijske mape z mielinom povezane komponente (MyC).
Napredne pospešene slikovne tehnike za pospešitev statičnih in dinamičnih 2D in 3D preiskav
4.88 | Napredne 3D izotropne pospešene slikovne tehnike z nekoherentnim vzorčenjem k prostora in iterativno rekonstrukcijo slike za pospešitev T1, T2 in protonsko obteženega slikanja glave, hrbtenice, telesa in mišičnoskeletnega sistema.
4.89 | Napredne visokoločljive in pospešene GRE slikovne tehnike, neobčutljive na gibanje, za statično slikanje abdomna, toraksa in medenice, v free-breathing načinu in neobčutljive za premikanje, tudi z možnostjo izključitve signala maščobe.
4.90 | Zajemalna in rekonstrukcijska tehnika, ki temelji na nekoherentnem vzorčenju k-prostora, transformiranju razpršenosti podatkov in na iterativni rekonstrukciji slike (npr. Compressed Sensing, Compressed Sense, HyperSense … ali podobno). Mora biti na voljo vsaj za 3D slikanje glave, telesa, perifernih sklepov in hrbtenice s T1, T2 in PD kontrasti, SWI, TOF preiskavo glave. V kolikor ponudnik za SWI sekvenco zahtevane funkcionalnosti nima, mora zagotoviti funkcionalno ekvivalentni pohitritveni način zajema MR podatkov.
4.91 | Možnost rekonstrukcije s pomočjo metod umetne inteligence "deep learning". Rekonstrukcijska tehnologija mora omogočati zvišanje razmerja signal/šum pri rekonstrukciji podatkov iz pospešenih akvizicij. Tehnologija mora podpirati pospešene akvizicije bodisi na osnovi paralelnega slikanja ali na osnovi compressed sensing. Podprta morajo biti naslednja anatomska področja: glava, hrbtenica, mišično-skeletni sistem, preiskave telesa (body) in preiskave žilja, tako v 2D kot 3D zajemu.
4.92 | Napredna tehnologija zajema podatkov z uporabo umetne inteligence za znatno krajšanje časa akvizicije in izboljšanje razmerja signal/šum, ki ustreza vsaj eni od dveh opredeljenih karakteristik, navedenih v nadaljevanju: Karakteristika 1: - Paket tehnik za zajem MR slik za vse anatomije, ki temeljijo na umetni inteligenci (deep learning) tako v 2D kot 3D zajemu. - Lokalno razšumljenje MR slik z iterativnim preverjanjem konsistentnosti podatkov v k- prostoru. - Ne-interpolacijsko AI podvojevanje prostorske ločljivosti v slikovnem prostoru s preverjanjem konsistentnosti podatkov s centralnim delom k- prostora. - AI deep learning rekonstrukcijsko metodo, ki omogoča zajem z visoko stopnjo pospešitve z neposredno rekonstrukcijo iz surovih podatkov, hkrati pa zagotavlja visoko razmerje signal/šum. - Specializirani algoritmi umetne inteligence, ki omogočajo izjemno hiter zajem nevro preiskav vseh ključnih in diagnostično pomembnih MR sekvenc (SWI in TOF) in kontrastov, ki so običajno potrebni za celovito nevrološko preiskavo možganov in hrbtenice. - Specializirani algoritmi umetne inteligence, ki omogočajo izjemno hiter zajem nevro preiskav vseh ključnih in diagnostično pomembnih MR sekvenc (tudi DWI) in kontrastov, ki so običajno potrebni za celovito nevrološko preiskavo možganov in hrbtenice. - Podprto je slikanje na področju glave, hrbtenice, perifernih sklepov in telesa, vključno z difuzijskim slikanjem (DWI) glave, hrbtenice in telesa. - Paket mora vključevati podporo za napredne protokole, kot so DIXON, angiografija, dinamično slikanje mehkotkivnih tumorjev in hipofize. - Zajem brez potrebe po zadrževanju diha (free breathing način) vsaj za 3D T1 GRE sekvence. - Uporabno tudi z zaporedji za slikanje mehkih tkiv v bližini ortopedskih vsadkov z zmožnostjo zmanjšanja popačenj zaradi prisotnosti različnih osteosintetskih materialov. - Uporabno vsaj za 95% kliničnih protokolov. Karakteristika 2: - Paket tehnik za zajem MR slik za vse anatomije, ki temeljijo na umetni inteligenci dveh pogonov AI (deep learning) v 2D, ter z enim pogonom AI (deep learning) pri 3D zajemu. - Mora temeljiti na pospešenih akvizicijah, kot je npr. compressed sensing. - Imeti mora vsaj dva (2) pogona umetne inteligence. Pri tem prvi AI pogon znižuje šum v surovih podatkih, drugi AI pogon pa nato izboljša ostrino slike in zmanjša pojav artefaktov, kot so npr. ringing artefakti. - Specializirani algoritmi umetne inteligence, ki omogočajo izjemno hiter zajem nevro preiskav vseh ključnih in diagnostično pomembnih MR sekvenc (SWI in TOF) in kontrastov, ki so običajno potrebni za celovito nevrološko preiskavo možganov in hrbtenice. - Specializirani algoritmi umetne inteligence, ki omogočajo izjemno hiter zajem nevro preiskav vseh ključnih in diagnostično pomembnih MR sekvenc (tudi DWI) in kontrastov, ki so običajno potrebni za celovito nevrološko preiskavo možganov in hrbtenice. - Podprto je slikanje na področju glave, hrbtenice, perifernih sklepov in telesa, vključno z difuzijskim slikanjem (DWI) glave, hrbtenice in telesa. - Prav tako mora tehnologija vključevati podporo za napredne protokole, kot so DIXON, angiografija in dinamično slikanje mehkotkivnih tumorjev in hipofize. - Zajem brez potrebe po zadrževanju diha (free breathing način) vsaj za 3D T1 GRE sekvence. - Uporabno tudi z zaporedji za slikanje mehkih tkiv v bližini ortopedskih vsadkov z zmožnostjo zmanjšanja popačenj zaradi prisotnosti različnih osteosintetskih materialov. - Uporabno vsaj za 95% kliničnih protokolov. V kolikor ponudnik za nevrološke sekvence SWI, DWI in TOF (možgani in hrbtenica) ne razpolaga z rešitvijo na osnovi algoritmov umetne inteligence (deep learning rekonstrukcije), lahko zahtevo izpolni z drugo tehnološko enakovredno rešitvijo za pospešeno MR slikanje, ne glede na uporabljeni tehnični pristop, pod pogojem, da je zagotovljeno klinično relevantno in objektivno dokazljivo skrajšanje časa akvizicije ob enakovredni ali izboljšani diagnostični kakovosti slik. Izpolnjevanje zahteve mora ponudnik izkazati z uradno tehnično dokumentacijo proizvajalca ali drugim verodostojnim strokovnim dokazilom.
5 | Preiskovalna miza
5.1 | Največja dovoljena obremenitev mize, ki še omogoča dvig in spust mize, ter premik mize v in iz gantrija, mora biti ≥250kg.
5.2 | Pomik preiskovalne mize omogoča efektivno vidno polje 200 cm ali daljše.
5.3 | Višina preiskovalne mize v najnižjem položaju največ 60 cm ali nižje.
5.4 | Miza ali del mize, ki omogoča enako funkcionalnost kot odklopna miza, mora biti odklopen. Omogočati mora pripravo pacienta izven MR prostora z namestitvijo tuljav.
6 | MR konzola - upravljanje sistema
6.1 | Upravljalna konzola mora biti opremljena z dvema vsaj 23 palčnima zaslonoma.
6.2 | Na konzoli naj bo nameščena programska oprema za izvedbo preiskav in obdelavo slik že zajetih sekvenc. Obdelave morajo biti vsaj sledeče: MPR (paralelno in radialno), MIP, MinIP, VRT, zlivanje izbranih slik (fusion), lepljenje slik (stitching), možnost meritev razdalj in kotov tudi na fusion in stitching slikah.
6.3 | Licence za pošiljanje slik na več računalnikov v omrežju.
6.4 | Ponujene morajo biti najnovejše različice programske opreme. Potrebno je navesti ime in različico ponujenega paketa programske opreme.
6.5 | Mora omogočati multitasking - obdelovanje zajetih podatkov pacienta med preiskavo, še preden je preiskava zaključena.
6.6 | Ponudnik mora izvajati posodabljanje operacijskega sistema in aplikacij na MR konzoli ter delovni postaji celotno življenjsko dobo MR aparata.
6.7 | Omogočen mora biti urgenten vnos pacientov.
6.8 | Programska oprema na upravljalni konzoli mora omogočati izvedbo večpostajnih (multistation) preiskav (kombinacija in lepljenje različnih FOV, resolucij, geometrij in pospeševalnih faktorjev paralelnega slikanja).
6.9 | Pri vseh preiskavah, kjer je to predvideno, mora sistem omogočati proženje sekvenc glede na EKG, periferne pulz parametre in dihanje.
6.10 | Omogočeno mora biti prosto izbiranje parametrov za anatomsko specifične protokole.
6.11 | Omogočeno mora biti prosto določanje dodatnih protokolov in postopkov dela.
6.12 | Omogočeno mora biti prilagajanje protokola med samo preiskavo, brez prekinitve preiskave (dodajanje ali odstranitev še ne zajetih sekvenc).
6.13 | Zahtevane so napredne funkcije, ki omogočajo optimizirano in reproducibilno načrtovanje, vodenje in avtomatizacijo izbranega slikovnega protokola v čim manj korakih (poravnava in prilagajanje števila rezin glede na anatomski predel, vodenje čez korake preiskave, itd).
6.14 | Sistem mora omogočati samodejno poravnavo rezin v standardne ravnine preiskave pri področjih vsaj glave in kolena.
6.15 | Avtomatsko planiranje in pozicioniranje preiskav za glavo.
6.16 | Avtomatsko planiranje in pozicioniranje preiskav za hrbtenico z možnostjo avtomatskega označevanja vretenc.
6.17 | Avtomatsko planiranje in pozicioniranje preiskav za koleno.
6.18 | Avtomatsko planiranje in pozicioniranje preiskav za ramo.
6.19 | Slikanje celega telesa - možnost slikanja več sekvenc na posamezni postaji z možnostjo poravnave oz združitve posameznih sekvenc v enotno sliko.
6.20 | Sistem naj omogoča direktno povezavo s svetovalnim centrom proizvajalca za oddaljeno pomoč.
6.21 | Zunanje shranjevanje: USB port, DVD-drive, DICOM STD-CTMR in E-MR format
6.22 | Funkcionalnost na osnovi umetne inteligence, ki omogoča prihranek časa pri planiranju preiskav in izbiri ustreznih protokolov.
6.23 | Na konzoli naj bo nameščena programska oprema za zajem in nadaljno obdelavo vsaj T2 slik za mapiranje hrustanca kolena. V kolikor razen zajema vsaj T2 slik nadajlna obdelava na zajemalni delovni postaji ni možna, lahko ponudnik omogoči obdelavo le teh na samostojni delovni postaji. Sprejemljive so različne tehnične implementacije, pri katerih so posamezne funkcionalnosti razporejene med zajemalno konzolo MR aparata in samostojno delovno postajo, če je zagotovljen celovit delovni proces od zajema do kvantitativne analize T2 mappinga. Ponudnik mora v ponudbi jasno navesti, katere funkcionalnosti se izvajajo na zajemalni konzoli MR aparata in katere na samostojni delovni postaji.
7 | Samostojna delovna postaja "Standalone workstation"
7.1 | Medicinsko ustrezen monitor v velikosti vsaj 24 palcev resolucije vsaj 2MP.
7.2 | Delovni pomnilnik (RAM) po specifikacijah proizvajalca.
7.3 | Omogočati mora uvoz in izvoz vseh podatkov v DICOM formatu in mora biti integrirana v obstoječe PACS okolje bolnišnice.
7.4 | Delovna postaja mora omogočati napredno obdelavo MR podatkov: točke 7.5 - 7.15
7.5 | Samodejna obdelava prejetih podatkov na podlagi kliničnega konteksta študije.
7.6 | Obdelava vsaj T2 sekvenc za mapping hrustanca.
7.7 | Osnovne funkcije prikaza: - MPR - MIP - MinIP - VRT
7.8 | Aplikacija mora omogočati ortopedske obdelave: - veh segmentov hrbtenice - celotna hrbtenica s sestavljanjem slik (stitching) iz več sosednjih območij - sklepov in artrografij sklepov - zlivanje slik (fusion) - meritve razdalj in kotov tudi na fusion in stitching slikah
7.9 | Napredne obdelave vsaj T2 slik za mapiranje hrustanca kolena. V kolikor ponudnik mapiranja hrustanca kolena na samostojni delovni postaji za vsaj T2 slik nima, funkcionalnost lahko ponudi na zajemalni delovni postaji. Sprejemljive so različne tehnične implementacije, pri katerih so posamezne funkcionalnosti razporejene med zajemalno konzolo MR aparata in samostojno delovno postajo, če je zagotovljen celovit delovni proces od zajema do kvantitativne analize T2 mappinga. Ponudnik mora v ponudbi jasno navesti, katere funkcionalnosti se izvajajo na zajemalni konzoli MR aparata in katere na samostojni delovni postaji.
7.10 | Zahtevane so še: - Nevrološke obdelave - Obdelava difuzijskega slikanja (DWI) z ADC kalkulacijo možganovine, hrbtenice in ostalih anatomij kjer je izvedljivo - Obdelava difuzijskega slikanja (T2* in T1 z možnostjo izračuna parametrov K-trans, MTT, MTP, T0 NI) - Obdelava mehkotkivnih tumorjev po celem telesu (npr. medenica, prsni koš) - Obdelava dinamičnega 3D slikanja mehkih tkiv (npr. hipofiza) - Obdelava dinamičnih elik (izris krivulj časa v določenem področju, krivulje farmakokinetičnega modela, ROI statistika) - Angiografske obdelave (TOF, PCA in CE MRA - omogočena 3D rekonstrukcija in shranjevanje v načinu ROLL in SPIN ter subtrakcije) - Meritve razdalj, volumnov, denzitet, krožnic, kotov, poljubnih krožnic in elips - 3D VRT (3D rekonstrukcija volumna, tudi notranjosti 3D struktur) - Sočasno primerjavo različnih serij oz. sekvenc
7.11 | MR T1 perfuzija - relativno obarvanje, maksimalno obarvanje, TTP, wash-in in wash-out.
7.12 | MR DSC T2* perfuzija (funkcionalnosti za analizo meritev) - z možnostjo samodejne poravnave premikov, avtomatske ali ročne nastavitve arterijske vhodne funkcije z izračunom vseh relevantnih parametričnih barvno kodiranih map z naprednimi algoritmi (prikaz cerebralnega volumna krvi, prikaz cerebralnega pretoka krvi, MTT, Tmax, itd.) Vsebovati mora možnost izračuna neujemanja med perfuzijo in difuzijo, možnost analize perfuzijskih parametrov po interesnih področjih ter možnost izvoza statističnih podatkov. Omogočati mora segmentacijo omejenih sprememb v možganovini ter prikaz parametričnih map, prekritih z anatomskimi slikami.
7.13 | MR subtrakcija za izračune pri dinamičnih študijah in izračun Magnetization Transfer Contrast (MTC) slik.
7.14 | Orodja za 2D in 3D vizualizacijo ter napredno obdelavo vaskularnih struktur: avtomatski izračun stenoz na vratnih in intrakranialnih arterijah, izravnava prikazanih žilnih struktur.
7.15 | Vrednotenje razlik v prepustnosti med tkivi po Toftsovem modelu, vključno z izračunom in vizualizacijo krivulje ojačanja (čas-intenzivnost) in parametričnih zemljevidov Ktrans, Kep, Ve. Za vse anatomije.
7.16 | Omogočen mora biti izvoz podatkov v anonimizirani obliki, možnost izvoza na USB shranjevalni medij.
8 | Integracija z RIS/PACS sistemom in sistemom EDMO
8.1 | Povezava MR aparata in MR delovne postaje v omrežje bolnišnice in v sistem RIS/PACS mora biti narejena tako, da je omogočena polna funkcionalnost kot za ostale modalitete v obstoječem sistemu.
8.2 | Pri izvedbi inštalacij in integracije je ponudnik dolžan sodelovati s službo za informatiko javnega zavoda in ponudnikom sistema RIS/PACS.
8.3 | Ponudnik je ob sodelovanju s pooblaščenimi osebami naročnika dolžan urediti tudi vnos RIS seznama MR preiskav na MR aparat (RIS mapping).
8.4 | Povezava MR aparata preko sistem PACS oziroma ustreznega vmesnika v sistem EDMO (evidenca drage medicinske opreme) ali drugače poimenovanega z enakim namenom, kar je ponudnik dolžan izvesti v sodelovanju s službo za informatiko javnega zavoda in ponudnikom sistema PACS.
Povezave z RIS/PACS sistemom naj bodo narejene na osnovi DICOM protokolov, na voljo morajo biti vsaj:
8.5 | DICOM Send/Receive.
8.6 | DICOM SC Storage commitment.
8.7 | DICOM Modality Worklist.
8.8 | DICOM MPPS Modality performed procedures steps.
8.9 | DICOM Query/Retrieve.
8.10 | Ponudnik nosi vse stroške integracije v sistem RIS/PACS.
9 | Nadzor in delo s pacientom, varnost, kakovost
9.1 | Stikalo za izklop MR aparata v sili.
9.2 | MR aparat mora imeti možnost večstopenjskega nastavljanja osvetljenosti ter večstopenjskega prezračevanja magnetne odprtine, kjer leži preiskovanec.
9.3 | Ponudba mora vsebovati tudi set blazin, peščenih vrečk, fiksacijskih trakov in podobnih pripomočkov za udobno pozicioniranje in stabilno imobilizacijo pacientov in tuljav.
9.4 | Ponudba mora vsebovati opremo za proženje preiskav s fiziološkimi parametri (EKG za proženje npr. slikanja celotnega cikla srčnega utripa, periferni pulz za sinhronizacijo slikanja s pulzirajočim tokom krvi, respiracijo npr. za sinhronizacijo slikanja z respiratornim gibanjem).
9.5 | Senzorski sistem za zaznavo pacientovih dihalnih premikov brez nameščanja dodatne opreme (npr. respiratorni pas), za spremljanje pacientovih respiratornih premikov od začetka do konca preiskave - za sinhronizacijo s slikovnim protokolom.
9.6 | Sistem za zaznavanje dihanja brez uporabe pasov preko trupa, npr.: infrardeči, senzor v tuljavi, druga tehnologija - navedite katera.
9.7 | Senzorski sistem za zaznavanje EKG in perifernega pulza - za sinhronizacijo s slikovnim protokolom.
9.8 | Ponudnik mora dobaviti naglavne slušalke/glušnike za zaščito bolnika pred hrupom med MR preiskavo - 3 kosi. Dodatne slušalke katere morajo omogočati komunikacijo s pacientom ter predvajanje glasbe (npr. za otroke), z nastavljivo glasnostjo - 1 kos.
9.9 | Sekvence za zajem podatkov z zmanjšanim hrupom.
9.10 | MR aparat mora imeti tipko za proženje alarma med preiskavo, ki jo uporablja/upravlja preiskovanec med preiskavo (pumpica/nurse call).
9.11 | Kamera za nadzor pacienta v območju MR diagnostike in monitor za nadzor v upravljalnem prostoru.
9.12 | Ponudnik mora urediti varnostno označevanje dostopov v prostore MR diagnostike ter v prostor MR. Urediti mora označevanje varnostnih območij (kot npr. z napisi, talnimi oznakami), skladno s priporočili standardov kakovosti.
9.13 | Ponudba mora vsebovati ustrezne fantome oziroma pripomočke, s katerimi lahko uporabnik preverja ločljivost in kakovost MRI slik. Priloženi morajo biti vsi fantomi za testno slikanje (QAQC).
9.14 | Sistem za pomoč pri pozicioniranju vsaj za glavo, hrbtenico, ramo in koleno.
9.15 | Sistem mora programsko omogočati enostavno načrtovanje slikovnega protokola iz različnih anatomskih delov telesa.
9.16 | Sistem mora vključevati prikaz pacientovih fizioloških parametrov na ekranu ohišja magneta z namenom enostavnega spremljanja pacientovih funkcij.
9.17 | Prikazovalnik temperature in stopnje vlažnosti v MR prostoru.
10 | RF kletka
10.1 | V ponudbi mora biti zajeta kakovostna RF kletka z vso potrebno opremo (vtičnice, svetila in ostala oprema kletke) z instalacijo kletke in vrat kletke. Odprtina vrat mora biti vsaj 120 cm široka in 220 cm visoka ali kolikor določajo standardi za bolnišnice v EU.
10.2 | RF kletka mora biti pripravljena tako, da omogoča povezavo dodatne periferne opreme za fiziološke meritve iz kontrolne sobe v RF kletko.
10.3 | Pri izvedbi kletke je potrebno upoštevati zahteve glede zvočne izolacije in predvidene sprejemljive ravni hrupa v sosednjih prostorih. Raven hrupa v sosednjih prostorih, ki mejijo na prostor MR in na tehnični prostor, ne sme presegati 55 dB(A) (hrup povzročen s strani MR aparata in tehničnega prostora) pri nobeni od sekvenc.
10.4 | Ponudnik mora predložiti podatke o zvočni izolativnosti ponujene MR kletke. Ponudnik mora izvesti meritve hrupa vsaj na sledečih lokacijah: - pred oknom/lino stikalnega prostora, ki meji na diagnostični prostor - pred vrati kjer se vstopa v diagnostični prostor - v prostorih, ki mejijo z MR diagnostičnim prostorom Ponudnik mora predati rezultat meritev o jakosti hrupa po končani montaži kletke in MR sistema.
11 | Hladilni sistem in UPS
11.1 | V ponudbo mora biti vključen sistem za strojno hlajenje sistema vključno z avtomatsko redundanco, ki prepreči izgubo helija v primeru izpada osnovne hladilne enote.
11.2 | Hlajenje MR sistema, diagnostičnega prostora in strojnice.
11.3 | UPS sistem, ki v primeru izpada omrežne električne energije omogoča polno avtonomijo celotnega MR sistema vključno s konzolo za obdobje vsaj 12 minut.
12 | Ostala oprema
12.1 | MR 3T kompatibilna omara za odklopne slikovne tuljave, fantome in dodaten material.
12.2 | MR 3T kompatibilen voziček na koleščkih za tuljave, fiksacijske trakove, peščene vrečke in blazin za podlaganje.
12.3 | MR 3T kompatibilen voziček na koleščkih za hrambo in prenos intravenoznih kanalov, infuzijskih cevk, infuzijskih raztopin, pripomočka za ustvarjanje esmarha, razkužil, ledvičk, papirnatih brisač, kirurških mask, itd..
12.4 | MR 3T kompaktibilne bergle z možnostjo regulacije višine.
12.5 | Ročni detektor kovin, ki mora biti ustrezno certificiran in A testiran.
12.6 | Poslikava sten in stropa diagnostičnega prostora umirjene tematike (npr. kulisa morja/obale, gore, jezera itd.) za boljše udobje pacienta med preiskavo. O tematiki poslikav, se ponudnik dogovori z naročnikom.
12.7 | Ambientalna osvetlitev MR prostora katera mora vključevati statično in dinamično osvetlitev z možnostjo spreminjanja barv in intenzitete svetlobe.
12.8 | MR 3T kompatibilen sedeči invalidski voziček. Širina sedala med 60 cm in 70 cm.
12.9 | MR 3T kompatibilen ležeči transportni voziček (stretcher) za paciente, nastavljiv po višini.
12.10 | MR 3T kompatibilen rolator (hodulja s koleščki in zavorami), nastavljiv po višinimin.
12.11 | Komfortno oblazinjenje preiskovalne mize za udobno namestitev pacienta.
12.12 | Sinhronizacija MR aparata z injektorjem ni zahtevana.
13 | Šolanje
13.1 | Pred pričetkom šolanja mora ponudnik oz. aplikator opraviti vse potrebne začetne nastavitve MR aparata (osnovne protokole, RIS-mapping in podobno).
13.2 | Šolanje naj bo izvedeno v treh delih (osnovno, nadaljevalno in napredno), pri čemer skupni čas šolanja on-site ne sme biti krajši od 20 delovnih dni (delovni dan traja najmanj 7 ur šolanja dnevno). Način šolanja: 1. sklop je osnovno usposabljanje v trajanju 10 dni pred primopredajo 2. sklop je nadaljevalno usposabljanje v trajanju 5 dni 3. sklop je napredno usposabljanje v trajanju 5 dni 2. in 3. sklop se izvedeta po dogovoru z naročnikom.
13.3 | Ponudnik mora po koncu šolanja udeležencem izdati potrdila/certifikate o usposobljenosti.
13.4 | Izobraževanje za 3T MR lahko poteka le v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku.
14 | Garancijska doba, servis in vzdrževanje
14.1 | Garancija MR tomografa, slikovnih tuljav, samostojne delovne postaje, hladilnega sistema, UPS in ostale dobavljene opreme najmanj 24 mesecev.
14.2 | Vzdrževanje in servis MR tomografa, slikovnih tuljav, samostojne delovne postaje, hladilnega sistema, UPS in ostale dobavljene opreme najmanj 6 let po preteku garancijske dobe.
14.3 | Ponudnik MR tomografa mora podati ponudbo za 6 letno pogarancijsko vzdrževanje MR tomografa, slikovnih tuljav, samostojne delovne postaje, hladilnega sistema, UPS in ostale dobavljene opreme po sistemu ˝all inclusive˝.
14.4 | Ponudnik mora izvajati nadgradnje in posodobitve operacijskega sistema, aplikacij tako na MR konzoli kot na delovni postaji celotno življenjsko dobo MR aparata.
14.5 | Ponudnik mora opraviti zagon in preizkus funkcionalnega delovanja vse nameščene opreme, pri čemer mora oprema dosegati vse zahtevane parametre.
14.6 | Ponudnik mora uporabniku predati vso tehnično in A-testno dokumentacijo ter navodila za uporabo in vzdrževanje.
14.7 | MR aparat mora imeti direktno oddaljeno povezavo s servisnim centrom za hitro odkrivanje in reševanje napak.
14.8 | V okviru intervencijskega vzdrževanja je odzivni čas dobavitelja od 7. do 21. ure vse dni v letu, razen ob nedeljah in praznikih oziroma dela prostih dnevih. V tem režimu mora dobavitelj sprejeti poziv kontaktne osebe naročnika v odzivnem času, ki ni daljši od 2 ur.
14.9 | V kolikor diagnostika napake preko oddaljene povezave ni možna, je čas prihoda serviserjev lahko največ 4 h (ure) od prejetja informacije o okvari.
14.10 | Ponudnik je dolžan odpraviti napako oziroma okvaro vse dobavljene opreme v največ dveh (2) delovnih dnevih.
14.11 | V kolikor ponudnik ne popravi okvarjene samostojne delovne postaje in diagnostičnega monitorja v roku desetih (10) delovnih dni je dolžan samostojno delovno postajo zamenjati z novo, ki ima identične ali zmogljivejše specifikacije strojne in programske opreme.
14.12 | Ponudnik mora zagotoviti vsaj dva (2) strokovno usposobljena serviserja za MR aparature z vsaj tremi (3) leti veljavnim uradnim certifikatom o usposobljenosti in vsaj tremi (3) leti delovnih izkušenj.
14.13 | Ponudnik mora podati popis rednih preventivnih pregledov.
15 | Izpolnjevanje dodatnih tehničnih kriterijev | Lestvica točkovanja | DA - po lestvici | Dokazilo (stran):
št.merila | Ponudnik mora navesti številko strani v priloženi dokumentaciji, ki dokazuje izpolnjevanje zahteve. |  | NE - 0 točk
1 | Največji slew rate 220 T/m/s ali zmogljivejši. | 5
2 | Avtomatsko planiranje in pozicioniranje preiskav za kolk. | 1
3 | Večja fleksibilna tuljava tipa "wrap around" z vsaj 16 tuljavnimi elementi za slikanje npr.: masivnega ramena, masivnega kolena. Zajem anatomije v smeri glava-noge med 23 cm in 30 cm. | 2
4 | Namenska nefleksibilna tuljava za slikanje gležnja/stopala z minimalno 16 tuljavnimi elementi. Omogočati mora možnost nagiba (tilt) ali mehanizem v sami tuljavi ali dodatek k tuljavi za prilagoditev položaja pacienta. Nagibni mehanizem mora biti certificiran s strani proizvajalca MR naprave ali njegov proizvod. | 1
5 | Funkcionalnost programske opreme, ki omogoča, da se pred pričetkom preiskave vnese pogojne vrednosti MR vsadka, kot je določil proizvajalec vsadka (glede na tip in lokacijo vsadka). Aparat samodejno prilagodi vse parametre lokalizatorja (lokator, pilot, scout) in skeniranja celotne preiskave, da bodo ustrezali pogojnim vrednostim vsadka, ki jih vnese operater. | 5
| Skupno | 14