OBR_3_3_TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Ponudnik:

…………………………………………………………………………………………….

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:  Nakup mikroskopa z antivibracijsko mizo

Naročnik v nadaljevanju navaja zahtevane lastnosti opreme, ki jo potrebuje. Ponudnik v spodnji tabeli označi z DA, če so lastnosti ponujene opreme enake zahtevam naročnika, oz. z NE, če lastnosti ne ustrezajo. V desni stolpec ponudnik navede stran v katalogu proizvajalca, ki ga mora priložiti k ponudbi, in ki dokazujejo ustreznost ponujene opreme.

Priloženi katalog tehničnih lastnosti proizvajalca je lahko v angleškem jeziku. Na poziv naročnika bo ponudnik moral predložiti laični slovenski prevod.

Pri pogojih dobave in vzdrževanja mora ponudnik za veljavnost ponudbe navesti zahtevane podatke in informacije, ki jih naročnik zahteva v opisu.

Ponudnik naj v nadaljevanju izpolni tabelo ponujenih lastnosti za sklop, za katerega oddaja ponudbo.

SKLOP 1 – MIKROSKOP

| ZP | Opis pričakovanih lastnosti naročnika | Ponudnik ponuja v celoti ustrezno DA/NE | Stran v priloženi tehnični specifikaciji, ki dokazuje ustreznost |
| --- | --- | --- | --- |
|  | INVERTNI MIKROSKOP ZA ICSI |  |  |
| 1 | Veliko vidno polje 25mm na obeh portih za kamero. |  |  |
| 2 | Osnovni namen je za opazovanje v tehnikah svetlega polja ter modulacijski kontrast. |  |  |
| 3 | LED diaskopska osvetlitev s 25° nagibom za lažjo manipulacijo in dostop do vzorca. |  |  |
| 4 | Okularja z vidnim poljem 22 mm in nastavitvijo dioptrije. |  |  |
| 5 | Optična porazdelitev svetlobe: 100% okular; 100% levi port za kamero, 100% desni port za kamero, 20% okular in 80% levi port za kamero. |  |  |
| 6 | 1,5x ali 2x centralna povečava, vgrajena v ohišje mikroskopa. |  |  |
| 7 | Nastavitev ostrenja, gumb za grobo / fino ostrenje, hod 10 mm. |  |  |
| 8 | 7-mestni kondenzator: 4 položaji za 37 mm module ali filtre in 3 položaji za kontrastno modulacijske module. |  |  |
| 9 | Kondenzatorska kontrastna leča, zasnovana za modulacijski kontrast z delovno razdaljo vsaj 44 mm in N.A .: 0,4. |  |  |
| 10 | Mehanska miza s premikom najmanj 114 mm na osi X in najmanj 73 mm na osi Y. |  |  |
| 11 | Miza mora imeti funkcijo blokirati gibanje z zatiči, najmanj 3 nivoji za varno in enostavno manipulacijo z vzorci. |  |  |
| 12 | Grelni element mize, 0,5 mm steklo. Krmilnik z digitalnim prikazom pričakovane in realne temperature. |  |  |
| 13 | Miza za mikroskop mora omogočati uporabo treh dimenzij ročaja manipulacije, kratkega, srednjega in dolgega ter uporabo z leve ali desne strani, da omogoči udobno delo različnim uporabnikom. |  |  |
| 14 | Revolver za 6 objektivov, z vodotesno strukturo. |  |  |
| 15 | Objektiv: x4 plan akromatski. |  |  |
| 16 | Objektiv: x10 modulacijski kontrast vsaj N.A.: 0,25, korekcija krovnega steka. |  |  |
| 17 | Objektiv: x20 modulacijski kontrast vsaj N.A.: 0,39, korekcija krovnega steka. |  |  |
| 18 | Objektiv: x40 modulacijski kontrast, vsaj N.A.: 0,54, korekcija krovnega steka. |  |  |
| 19 | Omogočena mora biti uporaba katerega koli laserskega sistema za IVF. |  |  |
| 20 | Manipulacija: 3D - motoriziran, grobo nadzorovan manipulator (X22mm, Y22mm, Z22mm) . |  |  |
| 21 | 3D fini - oljni mikromanipulator (najmanj X10mm, Y10mm, Z10mm). Popolni obrat gumba: 0,25 mm,. |  |  |
| 22 | Minimalno delovno območje: 10 mm, najmanjša stopnja - gradacija: 0,002. |  |  |
| 23 | Upravljanje krmilne palice - minimalni hod: 2 mm. Levi in desni nosilec pipete. |  |  |
| 24 | Pnevmatski injektorji za injiciranje in držanje. Območje gibanja najmanj 40 mm možnost sproščanja pritiska z gumbom. |  |  |
| 25 | Adapter za montažo na mikroskop. |  |  |
| 26 | Mikroskop mora biti kompatibilen z obstoječo opremo – invertni mikroskop NIKON T2i, z mikromanipulatorjem NARASHIGE |  |  |
| 27 | Garancija vsaj 12 mesecev v SLO. |  |  |
| 28 | Ponujeni mikroskop je nov, nerabljen. |  |  |

SKLOP 2-  ANTIVIBRACIJSKA MIZA

| ZP | Opis pričakovanih lastnosti naročnika | Ponudnik ponuja v celoti ustrezno DA/NE | Stran v priloženi tehnični specifikaciji, ki dokazuje ustreznost |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ANTIVIBRACIJSKA MIZA |  |  |
| 1 | Primerna za IVF laboratorije oz. čiste prostore. |  |  |
| 2 | Miza mora biti kompatibilna z invertnim mikroskopom za ICSI postopke. |  |  |
| 3 | Dimenzije: 1200 mm (Š) x 700-800 mm (G) x 780-75 mm (V). |  |  |
| 4 | Nosilnost: 15 – 72 KG (nastavljiv vzmetni sistem za optimalno dušenje). |  |  |
| 5 | Konstrukcija: Okvir iz nerjavečega jekla z namensko izolirano platformo mikroskopa. |  |  |
| 6 | Sistem dušenja: Coulombovo trenje z masnimi in togostnimi nosilci. |  |  |
| 7 | Resonančna frekvenca: 3 – 4 Hz. |  |  |
| 10 | Dodatne lastnosti: miza zagotavlja, da se platforma mikroskopa ne dotika glavnega okvirja mize, z namenom učinkovitega izoliranja občutljive opreme pred vibracijami tal ali mize. |  |  |
| 11 | Miza mora biti kompatibilna z Antivibracijsko mizo - K-SYSTEMS Anti Vibration Table AV1. |  |  |

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |