REŠEVALNO VOZILO TIP C – URGENTNO REŠEVALNO VOZILO

Splošno

- Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1789:2020 tip C (EN1789:2007+A2:2014 typ C). Iz tega sledi, da morajo posamezni sklopi izpolnjevati naslednje zahteve:

  - Interier mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2020.

  - Sedeži za paciente in spremljevalno osebje morajo ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2020 – 4.5.3.

  - Sistem za zračenje mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2020 – 4.5.4.

  - Sistem za gretje mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2020 – 4.5.5.1.

  - Sistem za hlajenje mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2020 – 4.5.5.2.

  - Notranja osvetlitev mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2020 – 4.5.6.

  - Hrup v bolniškem in voznikovem delu vozila ne sme presegati zahtev SIST EN 1789:2020 – 4.5.7.

  - Obešalni sistemi in pritrditve predelave v bolniškem delu vozila morajo ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2020 – 4.5.9.

  - Inštalacija za kisik mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2020.

  - Podnožje za glavna nosila mora ustrezati zahtevam SIST EN 1865.

  - Sistemi za pritrditev medicinskih aparatov mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2020.

  - Električni sistemi morajo ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2020.

  - Predelna stena mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2020 – 4.4.4.

  - Vrata, okna in zasilni izhodi morajo ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2020 – 4.4.5.

- Certifikat izdan s strani proizvajalca zračnega vzmetenja, da je ponudnik usposobljen za vgradnjo le-tega.

- Certifikat o »crash testu« mora biti priloga ponudbe.

- Dokazila o skladnosti s standardom SIST EN 1789:2020:

      - Dokazilo, da je organizacija, ki je izvajala zahtevana testiranja po SIST EN 1789:2020 za izvajanje testiranja ter izdajanje veljavnih potrdil akreditirana v eni izmed evropskih držav.

      - Certifikat o uspešno opravljenem dinamičnem testiranju ponujenega reševalnega vozila skladno s standardom SIST EN 1789:2020 TIP c.

      - Dokazilo Annex B (TEST SUMMARY) skladno s standardom SIST EN 1789:2020.

      - Poročilo opravljenega testiranja po vseh točkah Annexa-a C po standardu SIST EN 1789:2020, Certifikat o homologaciji integriranih luči (modri pleksi in svetlobni moduli), ki so predmet ponudbe in so vgrajeni na vozilo.

      - Vsi certifikati in poročila naj bodo izdani s strani akreditirane inštitucije za izvajanje testiranja po standardu SIST EN1789:2020, registrirane v eni izmed Evropskih držav – priloga akreditacija.

- Katalog z vsemi tehničnimi podatki, ki so zahtevani v tehnični dokumentaciji naročnika:

  - dimenzije ponujenega reševalnega vozila s podrobnim načrtom nadgradnje, zunanjega dizajna (streha, luči, oblepitev vozila), kompletnega interierja s celotno namestitvijo opreme v merilu 1:20. Načrt se bo upošteval kot priloga k pogodbi in bo služil kot podlaga pri tehničnem prevzemu reševalnega vozila.

- Teža praznega vozila mora biti skladna s standardom SIST EN 1789:2020 ter računsko dokazana v certifikatih po standardu EN 1789:2020 po osnih obremenitvah in ne sme presegati najvišje skupne dovoljene mase 4.450 kg.

- Vozniški in bolniški del sta  med seboj ločena s fiksno pregradno steno. V pregradni steni mora biti vgrajeno pomično komunikacijsko okno. Površina okna mora biti min. 0,23 m2. Okno naj omogoča pregled nad bolniškim delom vozila.

Vsa oprema in aparati morajo biti kvalitetno in funkcionalno razporejeni v namenskih prostorih oz. ustrezno pritrjeni na za to določenih nosilcih.

- Vozilo mora biti v barvi RAL 1016 in opremljeno s predpisanimi oznakami in napisi.

- Zunanje označbe morajo biti izdelane iz folije v oranžni fluoroscentni barvi 3M ter napisi v modri barvi. Na voznikovih in sovoznikovih vratih mora biti nameščen napis Zdravstvenega doma. Na pokrovu motorja mora biti nameščen napis Ambulance. Bolniški prostor mora biti izdelan iz nerjavečih, nehigroskopičnih in težko gorljivih materialov. Vsi vogali na omarah in oblogah v bolniškem delu vozila morajo biti zaobljeni. Celotne notranje obloge morajo biti izdelane iz vakumiranega materiala ABS v barvi RAL 9010, ravno tako vse omare.

- V bolniškem prostoru se naj nahajajo omare in police za medicinski potrošni material in opremo, koš za odpadke in koš za infektivni material.

- Bolniški prostor mora biti ogrevan z dodatnim vgrajenim toplovodnim grelcem. V bolniškem prostoru mora biti predviden prostor za vgradnjo električnega grelca (220V, 50Hz, do 2.500 W, krmiljeno preko sistema CAN BUS ali enakovredno s senzorjem za samodejni izklop ob pregrevanju).

- Vsak sistem gretja mora imeti ločeno delovanje in termostat za nastavljanje želene temperature z možnostjo regulacije iz vozniške kabine.

- Vozniški in bolniški prostor naj bosta med seboj ločeno klimatizirana.

- Vsa sedišča v bolniškem delu vozilu ki so obrnjena v smer vožnje so vrtljiva z po naklonu nastavljivim hrbtnim naslonom, nastavljivim in premičnim naslonom za roke ter 3-točkovni integriranim avtomatskim varnostnim pasom. Sedež na predelni steni je  preoblečen v enak material kot ostali sedeži v vozilu.

- Opozorilne luči v LED tehnologiji morajo biti integrirane v vozilo, na način, da ne odstopajo od osnovnih linij vozila. Opozorilne luči integrirane v strehi vozila morajo biti dobro vidne s sprednje in zadnje strani. Dodatne oranžne led luči so vgrajene v zadnja krilna vrata in delujejo kot opozorilo, ko so vrata odprta.

- Signalni bloki in podobno, montirani na streho vozila niso dovoljeni.

- Streha mora imeti integrirano varnostno ploščo za vgradnjo antene za UKV

- Originalno povišana stranska vrata na desni strani.

- Zadnja krilna vrata, ki se odprejo do 180 stopinj.

OSNOVNO VOZILO

Zunanje mere reševalnega vozila:

- Dolžina:                   min. 5.900 mm in max. 6.100mm.

- Širina:                      min. 2.010 mm in max. 2.080 mm  (brez ogledal).

- Višina:                     min. 2.650 mm in max. 2.900 mm (vključno s strešnim ventilatorjem).

- Oblika:                     furgonska izvedba bolniškega prostora.

- Motor:                      dizelski s turbinskim polnilnikom min. 1950 ccm. in max.2.100ccm,

min, EURO 6.

- Moč motorja:           min. 128 kW.

- Pogon:                     stalni pogon na vsa štiri kolesa z razporeditvijo moči.

- Menjalnik:                avtomatski menjalnik.

- Pospeški:                 v skladu s standardom SIST EN 1789:2020 – 4.2.1.

Mere bolniškega prostora:

- Dolžina:                   min. 3.140 mm.

- Širina:                      min. 1.750 mm.

- Višina:                     min. 1.960 mm

- Največja dovoljena masa (skupna teža) predelanega vozila ne sme presegati 4.450 kg.

Oprema osnovnega vozila:

- Barva RAL1016 žvepleno rumena.

- Dodatni akumulator AGM.

- Dodatni vodni grelnik.

- Drsno okno v desnih drsnih vratih.

- Električni vmesnik za predelovalce.

- Jeklenka platišča ali alumijasta platišča.

- Klimatska naprava za vozniški del.

- Kontinuiran tek motorja.

- Led žarometi z LED dnevnimi lučmi.

- Meglenki v sprednjem odbijaču.

- Močnejši alternator 250A.

- Notranje vzvratno ogledalo.

- Paket luči in vidljivost.

- Parkirni sistem spredaj in zadaj.

- Pnevmatike

- Originalni avtoradio z zvočniki.

- Sedež voznikov komfortni plus.

- Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah.

- Stranske markirne lučke.

- Tempomat.

- Večfunkcijski volan.

- Dodatna stranska vrata levo.

- Gumirani tepihi.

- Garancija proizvajalca na predelavo vozila.

- Zračna blazina za voznika in sovoznika.

- Električno nastavljivi in ogrevani vzvratni ogledali.

- Ogrevane šobe za pranje vetrobranskega stekla.

- Dodatna bralna lučka na sovoznikovi strani.

- Daljinsko centralno zaklepanje.

- Vrata krilna zadnja povišan kot odpiranja.

- Zavesice spredaj in zadaj.

- Komplet za hitro popravilo pnevmatik v sili.

- Gasilni aparat na prah 2 kg.

- Električni pomik prednjih stekel.

- Električni grelec hladilne tekočine motorja, ko bo vozilo priključeno na 230 V z blokado zagona.

- 1+1 (voznikov in sovoznikov sedež v vozniški kabini).

- Zračno vzmetenje za zadnjo os s povišanjem največje dovoljene mase NDM na 4.450kg, elektronsko upravljano.

- Nosilec za fiksacijo štirih škatel zaščitnih rokavic na predelni steni med sedežem voznika in sovoznika.

Nadgradnja osnovnega vozila z vgrajeno opremo

Visoka streha z integrirano zunanjo svetlobno opozorilno signalizacijo – v notranjosti ojačana. V strehi mora biti prostor za:

- Spredaj: prostor za  integrirane luči v LED izvedbi za  vsaj 5 modulov, zahteva velja za levo in desno stran ločeno. V strehi med modrimi lučmi prostor za napis po želji stranke in vsaj 4 module belih stroboskopskih luči.

- Zadaj prostor za  integrirane luči v LED izvedbi, za vsaj 3 module. zahteva velja za levo in desno stran vozila. Prostor za integrirano vgradnjo zadnje delovne luči in usmerjevalnika prometa.

- Po celotni bočni dolžini strehe mora biti nameščeno prozorno pleksi steklo, v katerega je možno vgraditi vsaj 6 dodatnih svetlobni modulov  in 2 delovne luči. Zahteva velja za levo in desno stran vozila.

- Streha mora imeti integrirano varnostno ploščo za vgradnjo antene za UKV. Vgradnja opozorilnih luči mora biti izvedena tako, da ne izstopa od osnovne linije strehe ter, da je možnost poškodb zmanjšana na minimum

- Na zadnjem delu strehe mora biti vgrajen strešni ventilator.

- Bočna električna stopnica v kvaliteti enaki ali boljši kot Stem.

Kamera in zvočniki.

- V bolniški del zadaj morata biti montirana dva kvalitetna zvočnika vključena v sistem kot CAN-BUS, povezana z avtoradiem ter dodatnim stikalom, ki omogoča vklop in izklop le tega  v bolniškem prostoru preko sistema CAN-BUS.

- Video nadzor vzvratne vožnje. Na zadnji del vozila mora biti vgrajena mini nadzorna kamera za vzvratno vožnjo.

- kamera za vzvratno vožnjo z avtomatskim vklopom/izklopom: namenjena, da vozniku omogoči vpogled v dogajanje za RV in s tem izboljša natančnost in varnost vzvratne vožnje,

- funkcija avtomatskega vklopa ob izbiri vzvratne prestave,.

- kamera za nadzor bolniškega dela vozila. Nameščena mora biti tako da slika  zajema celoten bolniški prostor od pasu pacienta do predelne stene.

- monitor za prikaz slike: namenjen vozniku, da mu omogoča pogled prostora za vozilom, funkcija avtomatskega in ročnega vklop/izklop na monitorju,

- napajanje prilagojeno za napajanje iz vozila 12V.

Bolniški prostor

- Obloge v bolniškem  delu vozila morajo biti izdelane iz vakumiranega ABS – RAL 9010

- Vgrajeno ročko za vstopanje montirano pri drsnih vratih.

- Okna v bolniškem prostoru morajo biti prevlečena s črno atermično folijo s propustnostjo svetlobe okoli 10%, dodatno morajo biti okna prevlečena do 2/3 z mat folijo, oz. po dogovoru s kupcem.

- Pomično podnožje nosil z zaklepom v treh stopnjah. Podnožje nosil mora imeti certifikat SIST EN 1789:2020. Zračno - hidravlična izvedba v kvaliteti enaki ali boljši kot Hoverboard.

Stropna konzola iz vakumiranega ABS s prostorom za:

- Ogrevan predal za minimalno 5 infuzijskih tekočin volumna 500 ml.

- Integriran – poglobljen prostor v stropni konzoli z do dvema odvzemnima mestoma za kisik, mrežica za odlaganje kisikovih mask. Vsako odvzemno mesto posebej mora biti samostojno povezano s stopenjskim inhalatorjem kisika. Eno odvzemno mesto mora omogočati pretok kisika do 15 l/min in sicer vsaj (0,2,3,4,5,8,10,12,15), drugi do 25l/min in sicer vsaj (0,3,5,8,10,12,15,20,25)

- V vogalu stropa  na levi in desni strani morjo biti nameščene dolge luči, katere omogočajo osvetlitev v beli in modri svetlobi. Celotna luč mora biti pokrita z enodelnim pokrovom katera omogoča optimalno razpršitev svetlobe. Luči morajo biti povezane v centralni CAN BUS sistem.

- Integriran ročaj v stropno konzolo, kateri omogoča oprijemanje iz celotnega dela bolnišničnega prostora.

- Prostor za vgradnjo vsaj 3 spot luči,

- Izhod klimatske naprave katera omogoča učinkovito hlajenje bolnišničnega prostora.

Predelna stena

- Na predelni steni mora biti nameščeno: (z leve proti desni):

  - Na levi strani mora biti od tal do stropa omara z izvlečnim predalom v maksimalni širini 30cm. Po potrebi zaradi povečane obremenitve se lahko ta predal razdeli v dve med seboj neodvisni enoti. V visoki omari naj bo še prostor za namestitev ampularija za minimalno 60 ampul. Ampularij mora biti opremljen s ključavnico na ključ.

  - Med velikim izvlečnim predalom/omaro in sedežem na predelni steni je nameščena omara z minimalno štirimi (4) izvlečnimi predali. V enem se namesti grelec infuzije in v enem kompresorski hladilnik. Za hranjenje ostalega materiala morata ostati še minimalno dva izvlečna predala. Omara mora imeti na zgornji strani odlagalno polico z dvignjenim robom iz vakumiranega ABS materiala.

- Sedež na predelni steni z avtomatskim zapiranjem, naslonom za glavo in tritočkovnim varnostnim pasom. Sedež mora biti v enaki  barvi,  kot ostali sedeži v bolniškem delu vozila.

- Pod sedežem mora biti nameščen izvlečni predal, ki sega od konca omare na levi strani do omare za medicinske kovčke na desni strani.

- Na desni strani od sedeža na predelni steni je omara s prostorom za dva reanimacijska nahrbtnika ter izvlečnim predalom in odlagalno polico z dvignjenim robom iz vakumiranega ABS. V izvlečenem predalu mora biti nameščena USB ali 12 V vtičnica. Oziroma se konfiguracija omare dogovori z naročnikom.

- Na desni strani zgoraj nameščena omara za shranjevanje in enostavno dostopanje vsaj treh škatel rokavic.

- Odpiranje in zapiranje predalov mora biti enostavno in zanesljivo, omogočeno mora biti zapiranje/zaklepanje le s potiskom. Uporabljena vodila in zapahi morajo biti namenjena profesionalni rabi. Vsi predali se morajo samodejno blokirati v odprtem položaju.

- Velika izvlečna omara na levi strani mora imeti sistem za fiksno avtomatsko zaklepanje v popolnoma izvlečenem položaju.

- Vse ličnice predalov morajo biti izdelane iz vakumiranega ABS materiala barvno usklajenega z talno oblogo in zaokroženimi robovi.

- Predelna stena s prostorom za sedež. Predelna stena mora imeti prostor za povečano komunikacijsko okno.

- Obloga drsnih vrat in obloga zadnjih vrat narejena z ABS.

- Vse obloge morajo biti v celoti narejene iz visoko odpornega vakumiranega materiala ABS – v beli barvi razen vseh vratic ter pregrad v omarah, ki so naj narejena iz vakumiranega ABS ter barvno usklajenega z notranjostjo vozila.

- Lesen pod – vodoodporen. Prevlečen mora biti z nedrsečo brizgano talno podlogo spritzfussboden barvno usklajenega z notranjostjo bolniškega dela vozila. Obloga mora biti primerna za večkratno in enostavno čiščenje. Robovi talne obloge morajo biti potegnjeni na obloge do višine 60mm.

- Ročaj za vstopanje na predelni steni.

- Ročaj pri prvem desnem zložljivem sedežu.

Levi bok vozila:

- Prostor za namestitev prenosnega ventilatorja z 12 V vtičnico in hitro sklopko za priključitev na centralni kisikov sistem.

- Prostor za namestitev prenosnega defibrilatorja z 12 kanalnim monitorjem in 12 V vtičnico.

- Prostor za namestitev aspiratorja in 12 V vtičnico.

- Prostor za namestitev perfuzorja in 12 V vtičnico.

- Dodatno mora imeti vozilo nameščene vsaj 2 12 V vtičnice, ki so proste zgoraj opisanih uporabnikov. 2 230 V vtičnice.

- Prostor za namestitev sanitetnega kovčka. (FERNO FLAMBEAU 2274)

- Zadaj levo mora biti nameščena omara od tal do stropa, za spravilo opreme ( v omari mora biti vgrajena 12V vtičnica za polnjenje le tega) in spravilo manjšega kovčka ali drugega sanitetnega materiala.

- Prostor za namestitev otroškega reanimacijskega kovčka, mere poda naročnik.

Desni bok vozila:

- 2 kos – bočno vrtljiv sedež na desni strani vozila v smeri vožnje z integriranim tritočkovnim varnostnim pasom – ko se stol zloži ob steno se mora pridobiti prostor za prost prehod skozi bolniški del vozila. Sedež z naslonom za roke, integriran 3-točkovni varnostni pas in zložljiv sedalni del, po naklonu nastavljiv hrbtni naslon. Sedež mora biti prevlečen v skaj črne barve, enako kot ostali sedeži v bolniškem delu vozila.

Prostor z levimi drsnimi vrati. ( Levi zunanji box)

- Levi zunanji prostor za spravilo opreme, mora imeti prostor za:

- kardiološki stol,

- nosilec za 2x 10l  kisikove jeklenke,

- vakumske opornice,

- zajemalna nosila,

- vratne opornice,

- oporo za glavo,

- pasove za zajemalna nosila,

- medenični pas.

## Osvetlitev bolniškega prostora

- 2 dolgi LED luči morata biti montirani v vogal med strop in steno ter zaščitene z  pokrovom po celotni dolžini. Dostop do žarnice mora biti omogočen brez uporabe kakršnegakoli orodja za demontažo. Luči morata biti nameščeni tako, da jih pacient ne more doseči. Luči morata biti postavljene pod kotom, kjer je razpršitev svetlobe taka, da ni mrtvega prostora oz. zmanjšane svetilnosti v vozilu.

- Nočna osvetlitev – modra LED osvetlitev integrirana v bele luči.

- Upravljanje s celotno osvetlitvijo mora biti izvedena preko sistema CAN BUS .Nočna osvetlitev mora biti opremljena s svetlobnim senzorjem za avtomatsko prižiganje luči.

## Elektro oprema in stikala

- Na sredinski konzoli v vozniški kabini mora biti nameščen grafični digitalni zaslon z membranskimi stikali, enostaven za čiščenje in uporabo. Električni porabniki in stikala z zaslonom morajo biti povezani preko CAN-BUS sistema in centralne računalniške procesne enote. V šoferskem prostoru sistem mora omogočati centralni izklop dodatno vgrajenih električnih porabnikov reševalnega vozila.

- V bolniškem prostoru sistem mora omogočati upravljanje z vsemi svetlobnimi elementi bolniškega prostora, prikaz in možnost alarmnega opozarjanja pri zmanjšanju vsebine kisika v jeklenkah, prikaz in upravljanje z enoto klimatske naprave ter strešnega ventilatorja, grelca infuzije, hladilnika za zdravila, delovne luči, prikaz stanja dodatnega in osnovnega akumulatorja. Celoten sistem mora biti prilagojen za uporabo v vozilih ter zagotavljati delovanje v temp območju od -30 do +70 stopinj C.

- Ob priklopu vozila na zunanji vir napajanja 230V se morajo po 10 minutah avtomatsko ugasniti vse luči v bolniškem delu vozila v kolikor so bile prižgane preko avtomatskega vklopa ob odprtih vratih.

- Bolniški prostor mora biti opremljen s svetlobnih senzorjem za avtomatski vklop luči v bolniškem delu ob zmanjšani zunanji svetlobi, ko se odprejo vrata v bolniški prostor.

- Modul v vozniški kabini mora vsebovati naslednje funkcije:

  - Svetlobno opozorilno signalizacijo:

    - Dnevna uporaba ( celotna opozorilna signalizacija modre in bele luči ).

    - Megla ( samo centralni moduli v strehi vozila ).

    - Nočna uporaba ( celotna modra signalizacija in 70% jakost sirene ).

  - Zvočna opozorilna signalizacija:

    - Vklop / izklop sirene.

    - Izbira tona.

    - Horn.

  - Klimatska naprava za bolniški prostor:

    - Vklop / izklop klimatske naprave

  - Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.

  - Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora.

  - Nastavitev jakosti bele osvetlitve v bolniškem prostoru

  - Posamični vklop / izklop delovnih luči ( levo, desno in zadaj ).

  - Izbira/menjava menija funkcij na zaslonu

  - Barvni zaslon:

    - Kontrola nad statusom polnjenja vseh akumulatorjev.

    - Prikaz nastavljene temperature v bolniškem delu vozila.

    - Prikaz aktualne temperature v bolniškem delu vozila.

    - Prikaz stopnje ventilatorja klimatske naprave bolniškega dela.

    - Grafični prikaz statusa vrat ( odprto / zaprto ).

    - Grafični prikaz delovanja svetlobne opozorilne signalizacije za vsako luč posebej.

    - Grafični prikaz delovanja delovnih žarometov – za vsako luč posebej.

- Centralni modul v bolniškem prostoru z zaslonom na dotik :

  - Zaslon vsebuje naslednje podatke:

- Grafični prikaz vsebnosti količine ter pritiska kisika ločeno za vsako jeklenko posebej.

- Grafični prikaz jeklenke v funkciji.

- Aktualna in nastavljena temperatura za klimatsko napravo v bolniškem delu ter gretje ter ventilator.

- Aktualna in nastavljena temperatura za grelec infuzije.

- Aktualna in nastavljena temperatura za hladilnik za medikamente.

- Ura in datum.

- Status zvočnikov radia in možnost nastavitve jakosti oz. izklop.

- Posamična tipka za vklop / izklop s svetlobno indikacijo o tipki.

- Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.

- Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora.

- Halogenke.

- Strešni ventilator - smer vrtenja levo.

- Strešni ventilator - smer vrtenja desno.

- Klimatska naprava za bolniški prostor ( nastavljena in aktualna temperatura ).

- Nastavitev temperature ( nastavljena in aktualna temperatura ).

- Nastavitev ventilatorja.

- Nastavitev temperature grelca infuzije (nastavljena in aktualna temperatura).

- Nastavitev temperature hladilnika za zdravila  (nastavljena in aktualna temperatura).

- Nastavitev temperature kaloriferja  (nastavljena in aktualna temperatura ).

- Indikacija odprtosti vrat bolniškega prostora (bočna, zadnja)

- Reset zvočnega alarma pri padcu vsebnosti kisika oz. preklopu na drugo jeklenko.

- Modul v bolniškem prostoru od desnih drsnih vratih :

- Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.

- Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora.

- Stopenjsko nastavljanje jakosti bele osvetlitve bolniškega prostora

- Vklop / izklop odpiranja bočne stopnice

- Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj) .

- Modul v bolniškem prostoru od zadnjih dvižnih vratih :

- Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.

- Vklop / Izklop

- Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj).

- Izklop / vklop utripajočih signalnih luči na nihajnih/dvižnih vratih

- Dvig in spust zadnjega dela vozila (upravljanje z zračnim vzmetenjem).

      - Sistem za zagon motorja v sili, ki se naj aktivira preko dodatnega akumulatorja.

      - UKV antena z vzmetno nogo, montirana na vozilo s kablom do postaje v vozniškem prostoru.

      - Nosilec za radijsko postajo.

      - Omogočeno mora biti  v primeru vzvratne vožnje avtomatski vklop vseh štirih varnostnih utripalk.

      - Dodatni element v električni napeljavi mora biti elektronski sistem, ki aktivira zvočni alarm, ko pade kapaciteta akumulatorjev stoječega vozila pod nivo 90%.

      - Polnilec za osnovni in dodatni akumulator 25A/12V ter za vse električne porabnike v bolniškem delu vozila.

      - Zunanja vtičnica 230 V z blokado ob zagonu motorja v povezavi z notranjimi vtičnicami 230 V. V kompletu mora biti še min. 5 metrov 2,5mm2 zunanjega kabla za povezavo vozila z izvorom električne energije in standardnim vtikačem na drugem koncu. Namestitev v levi blatnik.

      - 3 x 230 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari, ena vtičnica je povezana s kaloriferjem.

      - 6 x 12 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari. Nameščene na levem boku.

      - 1 x 12V vtičnica v vozniški kabini za uporabo z Garminom.

      - Pretvornik električne energije 12V 230V 500W, čisti sinus.

## Gretje in klimatizacija vozila

- Električno prezračevanje na strehi vozila s smerjo vrtenja levo in desno ter upravljanjem preko CAN-BUS sistema za vklop in izklop v vozniškem in bolniškem delu vozila.

- Dodatno toplovodno gretje bolniškega prostora s primerno pozicionirnim rešetom za optimalno ogrevanje prostora.

- Električni grelec 220V 2.100W bolniškega prostora, kadar je vozilo priključeno na 220V, upravljanje preko računalniškega vodenega sistema za nadzor CAN-BUS prednastavljeno vklopno območje je med 15-25oC.

- Klimatska naprava za prednji vozniški in zadnji - bolniški del reševalnega vozila. Sestavljena mora biti iz dveh med seboj neodvisnih delov, tako da je hlajenje bolniškega dela neodvisno od prednjega dela vozila in obratno. Upravljanje, prikaz želene in dejanske temperature na zaslonu računalniško vodenega sistema za nadzor CAN BUS  v bolniškem in vozniškem prostoru. Klimatska naprava bolniškega dela mora imeti avtomatsko nastavljanje temperature z digitalnim prikazom.

## Signalizacija

- Zunanje označbe reševalnega vozila  zajemajo oranžne oznake reševalnega vozila iz samolepilne folije proizvajalca v kvaliteti enaki ali boljši kot 3M v oranžni fluoroscentni barvi, dizajn vozila reševalnih vozil, napisi naročnika, kombinacije mednarodnih oznak reševalcev ter zrcalnega napisa URGENCA 112 na prednjem delu vozila, oziroma izdelava zunanjih označb po željah naročnika in v skladu s pravilnikom. Naročnik dobavi logotip za namestitev na voznikova in sovoznikova vrata.

- V streho vozila spredaj mora biti nameščen integrirana modra luč v LED izvedbi z

- 1 modulom z  min. 10 svetlobnimi elementi,

- 3 moduli z min.  štirimi svetlobnimi elementi ter

- 1 bočni modul z min.  štirimi svetlobnimi elementi.

Zahtevano velja ločeno za levo in desno stran.

- V streho vozila spredaj nameščena med modre luči integrirana osvetljena luč z napisom urgenca, na vsaki strani še integrirane bele opozorilne luči vsaka z vsaj 4 svetlobnimi telesi.

- V streho vozila zadaj morajo biti nameščene integrirane modre luči v LED izvedbi z

- 1 modulom z min. 12 svetlobnimi telesi,

- 1 modulom z min. 4 svetlobnimi telesi in

- 1 bočni modulom z min. 4 svetlobnimi telesi.

Zahtevano velja ločeno za levo in desno stran

- V streho zadaj mora biti nameščena integrirana delovna luč, katera služi tudi kot osvetljava za vzvratno vožnjo.

- V streho vozila bočno morajo biti nameščene integrirane modre luči v LED izvedbi v treh odsekih, vsak odsek naj vsebuje:

- 2 modula z vsaj 4 svetlobnimi elementi, med njima možnost  instalacije bele delovne luči. Oziroma po željah stranke.

Zahteva velja ločeno za levo in desno stran.

- Modri signalni luči v LED izvedbi, v kvaliteti enaki ali boljši kot STANDBY L54 vgrajeni  v maski vozila levo in desno, povezani in krmiljeni preko sistema CAN-BUS.

- Beli signalni luči v LED izvedbi, v kvaliteti enaki ali boljši kot STANDBY L54 vgrajeni  v maski vozila levo in desno, povezani in krmiljeni preko sistema CAN-BUS.

- Modri signalni luči v LED izvedbi, v kvaliteti enaki ali boljši kot STANDBY L76  vgrajeni  v boku vozila levo in desno v višini cca. 0,7m, povezani in krmiljeni preko sistema CAN-BUS.

- Vse zunanje opozorilne luči morajo biti povezane v centralni sistem CAN-BUS, ki omogoča krmiljenje luči preko  tastatur. Tastature morajo biti označene s posebnim svetlobnim opozorilnim elementom vključenega statusa ( dnevni, nočni, megla ). Sistem mora imeti pred programirane določene programe osvetlitve, kot je dnevna opozorilna signalizacija, nočna opozorilna signalizacija, signalizacija v uporabi ob megli ter dodatno stikalo za časovno omejeno uporabo belih opozorilnih luči, ko se uporablja nočni program ali program za meglo. Sistem mora omogočati spremembo pred programiranih programov osvetlitve glede na zahteve naročnika, kjer se vozilo uporablja.

- 2 kos elektronski zvočnik moči min. 100W mora biti nameščen v sprednji odbijač zaščiten pred lomom. Elektronski zvočnik mora biti povezan v centralni sistem CAN-Bus, ki omogoča vklop in izklop preko folijskih tastatur. Folijske tastature morajo biti opremljene s svetlobnimi opozorilnimi elementi ob vklopu posameznih siren. Sirene imajo možnost dnevne in nočne jakosti. Nočna jakost sirene mora biti 30% manjša od dnevne. Sistem mora omogočati spremembo tonov preko folijskih tastatur ali volanskega gumba sirene.

- Ojačevalnik sirene s tremi predprogramiranimi opozorilnimi melodijami in sirena v kvaliteti enaki ali boljši kot Federal PA 300 moči min. 200W, s sistemom za odpravljanje radijskih motenj in možnostjo govora.

- Dodatna zvočna izolacija bolniškega in vozniškega dela reševalnega vozila.

Kompletna opozorilna signalizacija mora imeti certifikat ECE R65 Class 2 ali boljše.

## Medicinska oprema

- 2 kpl - prostor z nosilcem in jeklenki za kisik 10 L levi zuanji strani vozila   (dobava brez jeklenk).

- 2 kos nepovratni tlačni reduktor s centralnim razvodom kisika ter sklopko za kisik – po standardu DIN. Preklop za uporabo kisika med jeklenkama mora biti izveden z avtomatskim mehanskim preklopnikom in prikazom preko Can-Bus sistema na centralnem grafičnem zaslonu ( grafični prikaz vsebnosti kisika v posamezni jeklenki, status aktivne jeklenke ter numerični izpis vrednosti tlaka v posamezni jeklenki ). Ob padcu tlaka v jeklenki pod minimalno nastavljeno vrednost se naj sistem avtomatsko preklopi na drugo polno jeklenko ter se prižge zvočni in grafični alarm v bolniškem in vozniškem delu vozila. V primeru da so jeklenke prazne ali zaprte se mora alarm prižgati v trenutku, ko se vozilo odklene oz. ugasne, ko se vozilo zaklene.

- 2 kom sklopka za kisik s centralnim razvodom od jeklenke do porabnega mesta – po standardu DIN. Sklopka za kisik mora imeti v sebi vgrajen sistem za zvočno in svetlobno signaliziranje prenizkega ali povečanega tlaka kisika.

- Dobava in montaža ventilatorja v kvaliteti enaki ali boljši kot WEINMANN MEDUMAT STANDARD 2 + SIMV

- Montaža nosilca za prenosni ventilator.

- Šina za perfuzor.

- Montaža konektorja za prenosni ventilator, v kvaliteti enaki ali boljši kot Whalter.

- Sistem za infundiranje infuzijskih tekočin ohlajenih na 40C z +/- z odstopanjem 10C; – Hladilni predal mora ustrezati tehničnim specifikacijam.

  - Kapaciteta hladilnega predala cca. 30L.

  - Napetost  hladilnega predala 12 Voltov DC.

  - Temperaturna diferenca min. 14°C.

  - Temperaturno območje -2°C do +12°C.

  - Hermetično zaprt kompresor z integrirano kontrolnimi elekričnimi elementi, nizko napetostna zaščita, dinamično ventiliran žični kondenzator, evaporator.

  - Prikazovalnik temperature – se mora nastavljati in preverjati preko digitalnega zaslona v bolniški kabini in je naj priključen na centralni sistem CAN-BUS .

  - Kompresor in hladilni predal morata biti medsebojno ločena, do 1,5m levo ali desno.

- Grelec infuzijskih tekočin, mora ustrezati tehničnim specifikacijam. Infuzijsko tekočino mora ogreti na telesno temperaturo +37°C in jo potem vzdrževati, nameščen mora biti v spodnjem prostoru omare ob predelni steni, temperatura se mora nastavljati in preverjati preko digitalnega displeja in je naj priključen na centralni sistem CAN-BUS. Sistem mora imeti možnost nastavitve različnih temperaturnih nivojev gretja in temperaturnih histerez. Skladen mora biti z EN1789.

- Aspirator za aspiriranje v kvaliteti enaki ali boljši kot Weinmann Accuvac Pro

- Dobava in montaža nosilca za aspirator.

- Defibrilator/monitor z naslednjimi karakteristikami:

Klasični in polavtomatski defibrilator, bifazna do 360J s samodejno nastavitvijo treh parametrov:

- toka (amperov)

- napetosti (voltov)

- in časa (sekund)

glede na upornost prsnega koša vsakega pacienta posebej.

  - 25 izbirnih energij defibrilacije

  - s štirimi nastavitvami podpore postopkom oživljanja (odrasli brez oskrbljene dihalne poti, odrasli z oskrbljeno dihalno potjo, otroci brez oskrbljene dihalne poti in otroci z oskrbljeno dihalno potjo)

  - avtomatsko spremljanje EKG krivulje in alarm v primeru življensko nevarne motnje ritma, s pisnimi in glasovnimi navodili za ukrepanje preko ekg ali samolepilnih elektrod za  monitoring defibrilacijo in pacing,

  - detektor funkcija za prekinitev analize ekg ritma v primeru zunanje srčne masaže, tresenje pacienta in zunanjih motenj, ki bi lahko vodile do napačne analize,

  - EKG monitoring, hkratno spremljanje treh EKG krivulj na ekranu,

  - barvni in črnobeli LCD ekran, ki je viden na direktni sončni svetlobi,

  - zunanji pace maker z jakostjo do 200mA, deluje on demant in nondemant.

  - alfanumerično ter grafično prikazovanje vrednosti vseh obstoječih vitalnih znakov ter nadzor nad vitalnimi znaki ( SpO2, CO2, NIBP, CO in MeTH.) in ST spojnico v  primeru grozečega infarkta,

  - 12 kanalni ekg z interpretacijo glede na starost in spol pacienta,

  - kabel za štiri standardne in šest prekordiranih odvodov.

  - pediatrični modul, otroške samolepilne elektrode za defibrilacijo,

  - termični tiskalnik, 100 mm

  - kompaktna in nedeljiva naprava, žična komunikacija med moduli naprave,

  - možnost uporabe defibrilacijski ročk ali nalepk za defibrilacijo,

  - Drop test  5 padcev z višine 45 cm na vse površine naprave,

  - Drop test z višine 76 cm na 6 površin aparata,

  - dve neodvisni Lithium ionski bateriji,

  - možnost menjave baterije brez ugašanja aparata,

  - indikator napolnjenosti baterije.

  - Polnilec 12V

  - možnost uporabe naprave v AED načinu

  - nosilna torba

  - Vgrajen bluetooth

  - Pulzna oksimetrija s svetlobnim spektrom 8 valovnih dolžin

  - Neinvazivni tlak z manšeto za otroke in odrasle

  - Kapnometrija Sidestream

  - Trending

  - Možnost prenosa podatkov v PC in softvera za analizo globine srčne masaže, za arhiviranje.

  - Kapaciteta spomin najmanj 300 min kontinuiranega ekg monitoringa in vsaj 350 posameznih dogodkov.

  - Standardi: IP44, Aircraft cat 4, Helicopter cat 6,  EN1789, IEC 60068-2-27, 810E

- Dobava in montaža nosilca za defibrilator- testiran 10G.

- Dobava zajemalnih nosil v kvaliteti enaki ali boljših Ferno 65 EXL z univerzalno oporo za glavo in 5 pasovi za fiksacijo bolnika.

- Komplet vakuumskih opornic v kvaliteti enaki ali boljši kot Ferno AS190.

- Dobava steznika za imobilizacijo hrbtenice v sedečem položaju (KED).

- Dobava nosil za imobilizacijo otrok (PEDI PAC).

- 3X Pasovi za pettočkovno pritrjevanje otroka v kvaliteti enaki ali boljši kot Ferno PEDI MATE

- Čeladi 2 kos z naglavno svetilko, v kvaliteti enaki ali boljši kot Petzl. Z mreži za pritrditev v vozilo.

- 1 kos reanimacijski kovčka v rdeči barvi v kvaliteti enaki ali boljši kot PAX Berlin z moduli za razporeditev materiala.

- Transportna nosila:

  - Jasen enostaven ter barvno razločljiv upravljalni sistem

  - Popolna funkcionalna uporabnost v primeru izpada električnega sistema

  - Samodejno polnjenje baterij ob namestitvi nosil (vozička) na sprejemno postajo, nadzor nad stanjem baterij in enostavna menjava baterije brez orodja

  - Servisni števec

  - Odlagalni prostor na spodnjem delu nosil

  - Vgrajen podaljšek nosil pri glavi z blazino

  - Udobno blazino na nosilih

  - Infuzijsko stojalo

  - Kolesa v premeru vsaj 145 mm, ki omogočajo lahko vodljivost na slabšem terenu in so najmanj na nadzorni strani opremljena z zavorami in omogočajo stalno 360° vrtlijivost

  - Polnilec 12 V nameščen v vozilu in dodatno baterijo

  - Izdelan iz lahkih materialov z nosilnostjo min. 315 kg

  - Odpornost na prah in vodo najmanj IPX6

  - Imeti certifikat IEC-60601-1

  - Kompatibilno s sprejemno postajo

  - Enakovredno ali boljše kot Stryker powerpro xt

  - Sprejemna postaja:

  - Brezstična povezljivost s transportnim vozičkom (nosili)

  - Varnostni mehanizem, ki opozarja uporabnika na morebitne nepravilnosti pri nalaganju

  - Omogočati mora induktivno polnjenje baterije, ko so nosila zaklenjena v sprejemni postaji

  - Led indikatorji o pravilni postavitvi Nosil (vozička)v sprejemno postajo

  - V primeru okvare nosil (vozička) upravljanje funkcij nosil (vozička) preko sprejemne postaje

  - Kapaciteta dviga min. 315 kg

  - Odpornost na prah in vodo vsaj IPX6

  - Certifikat IEC-6061-1

  - Enakovredno ali boljše kot Stryker power load

- Prenosni, transportni stol enakovredno ali boljše FERNO VENICE

- Montaža in dobava nosilca za kardiološki stol FERNO VENICE

- Prostor za kontejner za igle.

- Nosilec za razkužilo.

- Nosilec za protokole.

- Nosilec za papirnate brisače.

- Dobava in montaža sanitetnega kovčka (FERNO FLAMBEAU 2274).

- Dobava in montaža reševalnih škarij (npr SAFETY BOY ali boljše).

- Dobava in namestitev IKT opreme, naročnik uporablja program NMP3000Mobile podjetja Computel:

  - CQ77 Terminal tablica z docking kablom in opto-couplerji ter programom.

  - Mobilni tiskalnik enakovreden ali boljši HP OfficeJet 200.

  - Tablični računalnik enakovreden ali boljši MS GO3 LTE i3/8/128/Win11 Pro EU

    - tipkovnica GO3

    - slim pen za GO3

    - ovitek za GO3 UAG kickstand

    - program NMP3000Mobile