OBR. 1

Ponudnik:

Nakup in dobava novega vrstičnega elektronskega mikroskopa na poljsko emisijo z vrstično elektronsko transmisijo v okoljskih pogojih delovanja

JN _______/2026

Kraj in datum:___________

OBR. 2 	IZJAVA O PODIZVAJALCIH,  KI SODELUJEJO V PONUDBI

V zvezi z javnim naročilom »Nakup in dobava novega vrstičnega elektronskega mikroskopa na poljsko emisijo z vrstično elektronsko transmisijo v okoljskih pogojih delovanja«

(ustrezno obkrožite A ali B)

- izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem(-i) v obsegu in vrednosti del kot sledi

Podizvajalec

| Podizvajalec: naziv, matična številka, davčna številka in transakcijski račun |  |
| --- | --- |
| Obseg in vrsta del podizvajalca: |  |
| Količina, vrednost izvedbe del podizvajalca v EUR: |  |
| Sklop, za katerega se podizvajalec nominira |  |
| Št. vpisa v sodni register |  |

Izjavljamo,

- da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, v kolikor je podizvajalec pisno zahteval neposredna plačila.

- da bomo v primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredna plačila, svojemu računu ali situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil;

- v primeru, da podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila, se glavni izvajalec zavezuje, da bo naročniku najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

B) izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

Seznanjeni smo z dejstvom in se strinjamo, da v kolikor  ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico sklenjeno pogodbo krivdno odpovedati, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci, ki jih ni priglasil v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

OBR. 3	 PODATKI O PONUDNIKU oz. POSLOVODEČEMU PONUDNIKU

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: |  |
| BIC BANKE |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |
| ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER: |  |

Priloga:

- ponudnikov lasten predračun

- ESPD obrazec

- Izjava tujega ponudnika (predloži samo tuj ponudnik)

- Potrdilo proizvajalca, da nudi rezervne dele še 10 let od primopredaje blaga

OBR. 4 	PODATKI O PARTNERJIH V SKUPNEM NASTOPU

| NAZIV PONUDNIKA (PARTNERJA): |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA (PARTNERJA): |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: |  |
| BIC BANKE |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |
| ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER: |  |

OBR. 5 	PREDRAČUN

Naročnik

UNIVERZA V LJUBLJANI

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Aškerčeva 6

1000 Ljubljana

Javno naročilo: »Nakup in dobava novega vrstičnega elektronskega mikroskopa na poljsko emisijo z vrstično elektronsko transmisijo v okoljskih pogojih delovanja«

- Ponudnik  - podatki o ponudniku in partnerjih

| NAZIV PONUDNIKA (PARTNERJA): |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA (PARTNERJA): |  |

Ponudbena neto  cena brez DDV                  ___________________________ EUR

DDV					    ___________________________ EUR

CARINA					    ___________________________ EUR

________________________________________________________________________

SKUPNA CENA                                             _____________________________ EUR

- Ponudnik bo dobavil naročeno blago na naslov naročnika v roku do _____ tednov od podpisa pogodbe.

- Ponudnik nudi ___________ dnevni plačilni rok.

- Veljavnost ponudbe ________  dni šteto od dne, ki je v razpisu določen za oddajo ponudb.

| OBR. 6 | SOGLASJE osebe, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika in ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV |
| --- | --- |

V zvezi z javnim naročilom »Nakup in dobava novega vrstičnega elektronskega mikroskopa na poljsko emisijo z vrstično elektronsko transmisijo v okoljskih pogojih delovanja«, dajem soglasje naročniku UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO, AŠKERČEVA 6, 1000 LJUBLJANA, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega naročila, pridobi podatke iz ustreznih kazenskih evidenc (prvi odstavek 75. člena ZJN-3), da osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika in ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, niso bile pravnomočna obsojene za kazniva dejanja, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3

| Zakoniti zastopnik (ime in priimek): |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega prebivališča: |  |
| Poštna številka |  |
| Državljanstvo- sedaj: |  |
| Prejšnji priimek: |  |

OPOMBA: V primeru, da ima ponudnik ali partner več zakonitih zastopnikov oz. oseb, za katere je po prvem odstavku 75. člena dolžan izkazati nekaznovanost, se obrazec ustrezno fotokopira, tudi za vse osebe.

OBR. 7 	SOGLASJE PONUDNIKA ZA PRIDOBITEV PODATKOV

IZ KAZENSKE EVIDENCE IN DRUGIH JAVNIH EVIDENC

V zvezi z javnim naročilom »Nakup in dobava novega vrstičnega elektronskega mikroskopa na poljsko emisijo z vrstično elektronsko transmisijo v okoljskih pogojih delovanja«

dajemo soglasje naročniku Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, za pridobitev podatkov iz ustreznih kazenskih evidenc in drugih javnih evidenc, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |
| Sedež ponudnika: |  |
| Kraj |  |
| Davčna številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Številka vpisa v sodni register: |  |

| OBR. 8 | IZJAVA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU |
| --- | --- |

V primeru, če bo naša ponudba za »Nakup in dobava novega vrstičnega elektronskega mikroskopa na poljsko emisijo z vrstično elektronsko transmisijo v okoljskih pogojih delovanja«  izbrana,

IZJAVLJAMO

da bomo dostavili  bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje, kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv, v višini _________ EUR (5% neto pogodbene vrednosti),  in jo bomo predložili v 10 delovnih dneh po primopredaji kompletne opreme s strani naročnika, s polnim obratovanjem.

Veljavnost bančne garancije bo najmanj 60  dni po izteku garancijskega roka.

OBR. 9 IZPOLNJEVANJE TEHNIČNIH ZAHTEV

Potrjujemo, da smo sposobni izpolniti vse tehnične zahteve  iz poglavja 3.  Tehnične zahteve in izpolniti vse obveznosti v skladu s to razpisno dokumentacijo. Obrazec mora biti   izpolnjen v celoti za vsak predmet, ne glede na to, ali je v ponudbi ali ne, sicer bo ponudnik izločen iz nadaljnjega postopka.

| 3.1 Tehnični podatki o opremi: Vrstični elektronski mikroskop na poljsko emisijo z vrstično elektronsko transmisijo v okoljskih pogojih delovanja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Visokoločljivostni FEG-SEM, ki omogoča opazovanje skoraj vseh materialov v njihovem naravnem stanju. |  |  |  |
| Preizkuševališče mora zagotavljati naslednje lastnosti: |  |  |  |
|  |  | vsebuje | Ne vsebuje |
| 1 | Vir elektronov: |  |  |
| 2 | Schottkyjev poljski emitor (zagotovljena življenjska doba najmanj 12 mesecev) |  |  |
| 3 | Pospeševalna napetost: od 200 V do 30 kV s stabilnimi tokovi žarka od najmanj 1 pA do 200 nA |  |  |
| 4 | Vakuumska komora: |  |  |
| 5 | Popolnoma brez oljni vakuumski sistem, vključno s pred črpalko (pred vakuumsko) črpalko |  |  |
| 6 | Način nizkega vakuuma do 200 Pa |  |  |
| 7 | Okolijski način (ESEM) do 4000 Pa |  |  |
| 8 | V okolijskem načinu se lahko v območje komore kontrolirano dovaja voda (v plinastem stanju), s čimer se nevtralizira naboj na vzorcu, zmanjša odvajanje plinov in okrepi signal sekundarnih elektronov, uporabljen za ustvarjanje dobre slike |  |  |
| 9 | Integriran plazemski čistilec |  |  |
| 10 | CCD IR kamera |  |  |
| 11 | Navigacijska kamera v komori, ki omogoča takojšnje in natančno preverjanje položaja vzorca brez odpiranja sistema ali uporabe zunanje postaje |  |  |
| 12 | Nosilec vzorcev mora ustrezati vsaj standardnim metalografskim vzorcem (20 do 50 mm) |  |  |
| 13 | Nosilec za večje število vzorcev mora omogočati neposredno montažo vsaj 16 standardnih nosilcev (stubs), vključno z vsaj tremi nagibnimi nosilci, vzorci prečnih prerezov in STEM vzorci, ter ne sme zahtevati uporabe orodja za montažo vzorca |  |  |
| 14 | Sistem mora imeti diferencialno črpanje za vsak vakuumski način (sekundarne elektronske detektorje in detektorje za sipane elektrone), kar optimizira pridobivanje signala pri izolacijskih ali vlažnih vzorcih pri katerem koli tlaku |  |  |
| 15 | Pozicionirna mizica in navigacijski sistem: |  |  |
| 16 | Pozicionirna mizica in navigacijski sistem: Popolnoma računalniško vodena mizica - X, Y, Z, rotacija, nagib -najmanj 5-osni |  |  |
| 17 | Pozicioniranje na izbrano območje z enim klikom |  |  |
| 18 | EDS in EBSD morata omogočati dostop do vseh točk vzorca pri 50 mm metalografskem vzorcu |  |  |
| 19 | Območje pomika X in Y najmanj: 80 mm (motorizirano); območje Z: 50 mm (motorizirano) |  |  |
| 20 | Nagib najmanj od -10 do +90 ° (motorizirano) |  |  |
| 21 | Evcentrični nagib |  |  |
| 22 | Mizica mora podpirati obremenitev do 3 kg pri nagibu 0 ° |  |  |
| 23 | Peltierjevo hlajena mizica, programsko krmiljena, v območju najmanj od -20 °C do +50 °C |  |  |
| 24 | Računalnik z operacijskim sistemom najmanj Windows 10 |  |  |
| 25 | 2 monitorja, 2 x 24 palcev |  |  |
| 26 | Upravljalna plošča z nastavitvami kontrasta, svetlosti, fokusa, astigmatizma… |  |  |
| 27 | Palični krmilnik za upravljanje osi X in Y |  |  |
| 28 | Miza |  |  |
| 29 | UPS, ki zagotavlja vsaj 15 minut delovanja v primeru izpada električne energije |  |  |
| 30 | Vodni hladilnik za zaprt hladilni sistem kolone |  |  |
| 31 | Detektorji za zajemanje slike: |  |  |
| 32 | SE detektor Everhart-Thornley |  |  |
| 33 | Detektor sekundarnih elektronov za nizki vakuum |  |  |
| 34 | Detektor v koloni |  |  |
| 35 | STEM detektor: z več kot 8 neodvisnimi segmenti za zajem signalov v svetlem polju (BF), temnem polju (DF) in visokokotnem obročastem temnem polju (HAADF) |  |  |
| 36 | WetSTEM detektor: |  |  |
| 37 | Opazovanje popolnoma mokrih vzorcev tako v svetlem polju (BF) kot temnem polju (DF) brez posebnega rokovanja z vzorcem ali zapiranja |  |  |
| 38 | Mora omogočati delo z vzorci, ki so delno ali popolnoma hidrirani, pa tudi s klasično pripravljenimi suhimi vzorci |  |  |
| 39 | Za neprevodne ali 'vlažne' vzorce je mogoče vzorce v sistem vnesti brez prevleke, kar omogoča slikanje ali analitično analizo dejanske površine vzorca |  |  |
| 40 | EDS detektor: |  |  |
| 41 | SDD EDS detektor z integriranim Peltierjevim hlajenjem in vključenim motoriziranim drsnikom za premik v delovni položaj |  |  |
| 42 | Minimalna zahtevana aktivna površina senzorja za EDS detekcijo ≥ 65 mm², detekcija, kvalitativna in kvantitativna analiza elementov v območju od Be do Cf |  |  |
| 43 | Zagotovljena energijska ločljivost ≤ 127 eV za mangan (Mn Kα linija), merjena pri hitrosti štetja vsaj 200.000 cps in potrjena z neposredno meritvijo po namestitvi na lokaciji |  |  |
| 44 | Zagotovljena energijska ločljivost ≤ 46 eV za ogljik (C Kα linija), merjena pri hitrosti štetja vsaj 50.000 cps in potrjena z neposredno meritvijo po namestitvi na lokaciji |  |  |
| 45 | EBSD detektor: |  |  |
| 46 | Motoriziran detektor povratno razpršenih elektronov (EBSD) z dodanim najmanj 5-segmentnim detektorjem naprej-sipanih elektronov (5 diod FSD) |  |  |
| 47 | Motoriziran in programsko krmiljen premik v delovni položaj, popolnoma integriran in upravljan preko enega samega EDS-EBSD programsko-kontrolnega vmesnika |  |  |
| 48 | Ločljivost ≥ 1,2 Mpx. Hitrost zajema podatkov ≥ 5700 pps (število točk na sekundo) z istočasnim zajemom EDS-EBSD |  |  |
| 49 | Občutljivost ≥ 1000 pps/nA (število točk na sekundo pri toku žarka 1 nA). Zahtevana natančnost določanja orientacije ≤ 0,05° z maksimalno vrednostjo popačenja slike ≤ 1 piksel |  |  |
| 50 |  |  |  |
| 51 | Opremljen z ne-kontaktno zaznavo trkov za preprečevanje morebitnih trkov detektorja z drugimi detektorji ali komponentami SEM komore |  |  |
| 52 | Motoriziran in programsko krmiljen nagib za optimizacijo geometrije in pogojev zajema brez potrebe po ponovni kalibraciji detektorja |  |  |
| 53 | ESEM: plinski detektor povratno razpršenih elektronov, ki se lahko uporablja v okolijskem načinu pri tlaku do 4000 Pa |  |  |
| 54 | Način upočasnitve žarka (napetost vzorca od +50 do -4000 V) naj bo opcijsko na voljo in mora omogočati zmanjšanje energije do 20 eV za slikanje z visoko občutljivostjo površine v visokem vakuumu |  |  |
| 55 | Slikanje mora vključevati digitalne slike s povprečenjem po vrstici, integracijo po vrstici, zamrznjene ali povprečene po okvirju. Korekcija premikanja pri integraciji okvirja mora biti na voljo v pred nastavitvah skeniranja za hiter zajem in fotografiranje |  |  |
| 56 | Ločljivost mora biti vsaj: ≤ 3 nm pri 1 kV (SE način), ≤ 0,9 nm pri 15 kV (SE način), ≤ 3,5 nm pri 200 V (način upočasnitve žarka, detektor v koloni), ≤ 0,8 nm pri 30 kV (STEM način), ≤ 1,3 nm pri 30 kV (nizki vakuum) doseženo vsaj pri ≥ 40 Pa |  |  |
| 57 | Zajem do 4 slik hkrati iz različnih detektorjev in segmentov, vključno s SE in BSE |  |  |
| 58 | Omogoča hkratno uporabo EDS in EBSD med slikanjem |  |  |
| 59 | Programska oprema in analitične funkcije: |  |  |
| 60 | Vse zahtevane funkcije EDS-EBSD ter EDS in EBSD detektorji upravljani iz enega programsko-kontrolnega vmesnika |  |  |
| 61 | Zajem najmanj dveh signalov slik iz SEM (dvojni zajem slike), vključuje osnovno analizo slike (svetlost, kontrast, korekcija game itd.) |  |  |
| 62 | Integriran v živo (TV način) hkratni zajem SE slike, BSE slike, map porazdelitve elementov in zajema spektra z označenimi vrhovi v realnem času znotraj enega programsko-kontrolnega vmesnika. Uporabniki lahko navigirajo svoje vzorce in premikajo SEM mizico med spremljanjem stalno posodobljenih živih SEM slik, map porazdelitve elementov in označenih spektralnih vrhov |  |  |
| 63 | Samodejno beleženje obiskanih lokacij na vzorcu skupaj z zaznanimi elementi |  |  |
| 64 | Uvoz in izvoz spekterov v odprtih formatih (EMSA) |  |  |
| 65 | Integrirana rešitev za korekcijo pulznih prekrivov za vse pulzne prekrive vrhov 1.–3. reda kot minimum za vse kvantitativne podatke, vključuje tudi mape porazdelitve elementov in linijske skenirane poti |  |  |
| 66 | Vključuje kvalitativno in kvantitativno standardno-neodvisno EDS analizo. Kvantitativna EDS analiza z uporabo lastnih standardov, delo s knjižnicami standardizacije |  |  |
| 67 | Kvalitativna in kvantitativna EDS analiza ter EBSD analiza na točkah, linijah, pravokotnih območjih, eliptičnih ali krožnih območjih in prostoročno določenih območjih. Možnost samodejne identifikacije zajetega EDS spektra z ujemanjem spektralnih podatkov na osnovi kvantitativnih rezultatov |  |  |
| 68 | Mape porazdelitve elementov in kvantitativni zajem elementov, minimalno zahtevana ločljivost za vse mape porazdelitve elementov ≥ 8.000 x 8.000 točk |  |  |
| 69 | Linijsko skeniranje elementov in kvantitativno linijsko skeniranje, minimalno zahtevana ločljivost za vse linijske skenirane poti ≥ 8.000 točk |  |  |
| 70 | Analiza faz na podlagi obdelave map porazdelitve elementov med in po zajemu EDS podatkov. Modalna analiza, izračun kemične sestave faz |  |  |
| 71 | Popolnoma avtomatizirano in neomejeno upravljanje SEM mizice (vsaj osi x, y, z) iz EDS-EBSD programsko-kontrolnega vmesnika. Integrirana registracija slik (vključno s SEM slikami in zunanjimi slikami vzorca) in njihova uporaba za navigacijo znotraj vzorca/ov |  |  |
| 72 | Integrirana reaktivna in prediktivna korekcija premikanja za hkratno uporabo |  |  |
| 73 | Integrirana rešitev za prekrivanje vrhov in odštevanje ozadja za vse kvalitativne in kvantitativne EDS podatke (vključuje tudi mape porazdelitve elementov in linijske skene) med in po zajemu podatkov |  |  |
| 74 | Kristalografska identifikacija faz iz točke in določenega območja, fazno mapiranje. Zahtevana integrirana ICSD baza kristalnih struktur |  |  |
| 75 | Integrirana rešitev za identifikacijo EBSD faz s podporo EDS podatkov |  |  |
| 76 | Mapiranje orientacije zrn (Euler/IPF), fazno mapiranje. Mapiranje na podlagi kakovosti EBSD vzorcev (naklon pasov, kontrast pasov) |  |  |
| 77 | Analiza zrn in njihovih mej, posebnih zrn in faznih mej, GROD (odklon orientacije zrn), ODF (funkcije porazdelitve orientacije), izračun deformacijskih map. Povprečni odklon jedra, korelacija parametrov |  |  |
| 78 | Generiranje polnih in inverznih polnih diagramov |  |  |
| 79 | Ponovna analiza in čiščenje podatkov za korekcijo/preindeksiranje izoliranih, neindeksiranih ali napačno indeksiranih pikslov. Shranjevanje podatkov, izbranih s strani uporabnika, v delne podmnožice |  |  |
| 80 | Zajem in analiza Kikuchijevih figur v transmisijskem načinu na TEM lamele in tankih filmih |  |  |
| 81 | Avtomatizirane analitične funkcije vključujejo več slik, več map porazdelitve elementov, več EBSD map, več poljskih analiz, več točkovnih analiz in profilnih analiz brez odklona elektronskega žarka. Združevanje zajetih slik in map v eno datoteko. Avtomatizirana kvantitativna analiza, programiranje avtomatiziranih analiznih nalog. Avtomatiziran zajem EDS-EBSD podatkov brez posredovanja uporabnika |  |  |
| 82 | Dobava mora vključevati tudi visoko zmogljivo delovno postajo, ki omogoča nemoteno upravljanje vseh sistemskih funkcij, zajem, shranjevanje, obdelavo in izvoz zajetih podatkov |  |  |
| 83 | Najmanj dve licenci za delo brez povezave, ki replicirata vso dobavljeno analitično programsko opremo |  |  |
| 84 | Vsa dobavljena programska oprema mora imeti vsaj 5 let brezplačnih posodobitev |  |  |
| 85 | Usposabljanje in vzdrževanje: |  |  |
| 86 | Osnovno usposabljanje ob namestitvi na lokaciji (5 dni) |  |  |
| 87 | Napredno usposabljanje za EDS/EBSD aplikacije na lokaciji (2 dni) |  |  |
| 88 | Priloži se ocena stroškov vzdrževanja, vključno z nadomestnimi deli za 5 let, z natančnimi specifikacijami |  |  |
| 89 | Priloži se oceno stroškov letne pogodbe o servisu z natančnimi specifikacijami, s tipičnim časom odziva in vključenimi skupnimi stroški rednega 2-dnevnega servisa. |  |  |
| 90 | Dodatno leto garancije |  |  |
| 91 | Ponudnik mora priložiti tudi originalno tehnično specifikacijo proizvajalca ponujene opreme, ki je preverljiva po spletu oziroma na spletni strani proizvajalca, za vsako komponento opreme (FE-SEM, EDS, EBSD) ki dokazuje skladnost s tehnično specifikacijo naročnika. V kolikor bo priložena tehnična dokumentacija odstopala od dokumentacije, dostopne na spletu oziroma v njej ne bo podatka, potrebnega za preveritev, bo naročnik kot verodostojni dokument upošteval dokumentacijo s spleta |  |  |
| 92 | Ponudnik mora priložiti tudi IZJAVO PROIZVAJALCA, da bo aparat tovarniško nov (nerabljen) in bodo v vse komponente aparata vgrajeni vsi in tovarniško novi (nerabljeni) deli |  |  |

V primeru, da bo naša ponudba za »Nakup in dobavo nove strežniške opreme«  izbrana, izjavljamo, da imamo zagotovljen servis za predmet javnega naročila:

| Ime servisa | Naslov | Kontaktna oseba | Telefon kontaktne osebe |
| --- | --- | --- | --- |

| OBR. 10 | IZJAVA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU |
| --- | --- |

Ponudnik mora predložiti dokaz, da je v članicah (28) Evropske Unije uspešno dobavil vsaj 1 enako napravo, kot je predmet javnega naročila oz. napravo boljših zmogljivosti v zadnjih dveh letih od datuma za oddajo ponudbe.

V primeru, da se pri preverjanju resničnosti referenc s strani naročnika ugotovitvi, da je  referenca ponudnika  neresnična, se ponudnikovo ponudbo izloči.

V kolikor ne bo vpisanih ene reference, bo ponudnik izločen iz nadaljnje obravnave.

SPISEK  NAJVAŽNEJŠIH REFERENC V ZADNJIH 2 LETIH

| Naročnik in e-naslov | Ime opreme | Vrednost opreme (v EUR) brez DDV | Datum dobave |
| --- | --- | --- | --- |

| OBR. 11 IZJAVA Ponudnik oz. podizvajalec oz. partner v skupnem nastopu V zvezi z javnim naročilom »Nakup in dobava novega vrstičnega elektronskega mikroskopa na poljsko emisijo z vrstično elektronsko transmisijo v okoljskih pogojih delovanja« Izjavljamo, da ne sodelujemo s spodnjim naštetimi: a)ruskim državljanom ali fizičnim ali pravnim osebam, subjktom ali organom s sedežem v Rusiji b)pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50 odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točka a tega odstavka ali c)fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz toče ali ali b tega odstavka d)vključno s podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, če predstavljajo več kot 10% vrednosti naročila. |  |
| --- | --- |

OBR. 12        VZOREC POGODBE

| NAROČNIK: | Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana matična številka: 1627031 identifikacijska številka: SI28118081 transakcijski račun štev.: 01100-6030707507 v nadaljevanju: naročnik in |
| --- | --- |
| IZVAJALEC: | _______________________________________ matična številka: _________________________ identifikacijska številka: ___________________ transakcijski račun številka: ___________________ v nadaljevanju: prodajalec |

sklepata naslednjo			             POGODBO

UVODNA DOLOČBA

1. člen

Stranki ugotavljata, da:

- je naročnik na podlagi ZJN-3 izvedel javni razpis za »Nakup in dobava novega vrstičnega elektronskega mikroskopa na poljsko emisijo z vrstično elektronsko transmisijo v okoljskih pogojih delovanja«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne ________  številka objave __________ in na spletnem portalu e-JN.;

- da je bil prodajalec z odločitvijo naročnika izbran kot najugodnejši ponudnik. Odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila št. _________  z dne ________ je postala pravnomočna dne …………;

- sestavni del pogodbe je naročnikov razpis in celotna razpisna dokumentacija, ki je bila objavljena preko e-JN portala in ponudba izbranega ponudnika (z vsemi spremembami, dopolnitvami in popravki).

- sta sporazumna, da bo pogodba prenehala veljati, če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

PREDMET

2len

Stranki soglašata, da je predmet pogodbe »Nakup in dobava novega vrstičnega elektronskega mikroskopa na poljsko emisijo z vrstično elektronsko transmisijo v okoljskih pogojih delovanja«,  kot izhaja iz Ponudbe izvajalca  z dne ______ in predračuna, ki je sestavni del dobaviteljeve ponudbe z dne ________ (v nadaljevanju: ponudba) dane na javni razpis. Prodajalec se obvezuje, da bo izvedel naročilo v skladu z vsemi pogoji in zahtevami, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji in ponudbi, na podlagi katere je bil izbran.

V primeru spora v fazi izvedbe, glede vprašanja, katero določilo velja, ali razpisna  dokumentacija ali ponudba, sta stranki soglasni, da je prodajalec dolžan izvesti naročilo v skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije.

Prodajalec zagotavlja, da bo dobavljena oprema nova in bo delovala brezhibno ter da predmet te pogodbe, v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika glede blaga iz predmetne razpisne dokumentacije, ki je objavljena preko Portala JN, skupaj z vsemi spremembami in dopolnitvami.

Predmet pogodbe je tudi obveznost prodajalca, da priskrbi primerno embalažo in ter da na svoje stroške ščiti in zavaruje pogodbeno opremo pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi in poškodbami in da odgovarja za varno delo do končne zapisniške primopredaje, za splošno varnost pa do poteka garancijskih rokov.

VELJAVNOST POGODBE

3. člen

Pogodba prične veljati s podpisom obeh pogodbenih strank. Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Predčasno razdrtje pogodbe je možno zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.

IZVAJANJE NAROČILA

4. člen

Prodajalec je dolžan sam izvesti predmetno javno naročilo. Če nominira podizvajalca mora naročniku posredovati podatke:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,

- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelju poravnava podizvajalčeve terjatve do dobavitelja,

- pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno podizvajalcu.

Prodajalec bo pri izvedbi predmetnega javnega naročila sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

- _____________________________________________

- matična številka: _______________

- ID za DDV: SI_______________

- transakcijski račun: SI56 __________________________

- zakoniti zastopnik: __________________

- vrsta del in vrsta dobav: ______________

- predmet dobav: _________________

- količina: __________________

- vrednost dobav: _________________

- kraj izvedbe dobav: _______________

- rok izvedbe dobav: _______________

- podizvajalec _______________je v ponudbi izvajalca dne ____________ podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelju poravnava njegove terjatve do dobavitelja.

(opomba: podatki bodo vpisani glede na podizvajalce, ki jih bo ponudnik navedel v svoji ponudbi)

Prodajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje.

Prodajalec v celoti odgovarja za dobavo opreme, ki je predmet pogodbe in celotno izpolnitev obveznosti, kot izhaja iz razpisne dokumentacije in njegove ponudbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v dobave mora prodajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del.

Dobavitelj je dolžan v roku 5 (pet) dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca) predložiti naročniku:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

IV. CENA

5. člen

Ponujena cena je fiksna in vsebuje vse stroške, popuste, rabate, DDV, carino, nastale z nakupom, dobavo opreme na naslov naročnika:  zavarovanja, pristojbine, montažo, instalacijo, zagon in uvajanje v delo, uvajanje za delo z napravo in vse druge stroške za izpolnitev pogodbe, ter je ni možno povečati (pariteta DDP, Fakulteta za strojništvo Ljubljana, laboratorij naročnika). Pogodbena cena vsebuje tudi vse morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev predmeta pogodbe s primopredajo.

Pogodbena cena znaša ________ EUR brez DDV,     _______ EUR DDV,    _____________ EUR carina in    ______________ EUR skupaj.

DOBAVA, IZROČITEV

6. člen

Izvajalec zagotavlja  dobavo do___  ____ mesecev od podpisa pogodbe .

S to pogodbo izvajalec proda ter izroči naročniku v last in posest, naročnik pa kupi opremo, ki je predmet pogodbe.

Ob dobavi in montaži mora izvajalec hkrati z blagom naročniku izročiti tudi:

  - pravilno izpolnjeno dobavnico,

  - tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo,

  - podpisane in žigosane garancijske dokumente,

  - druge potrebne dokumente.

Izvajalec mora naročnika, o nameravani dobavi preko faksa, e-pošte ali pisno obvestiti vsaj 14 delovnih dni pred nameravano dobavo. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka dobave in montaže, način dobave in količino blaga.

Naročnik mora prevzem potrditi najkasneje v 5 delovnih dneh po prejemu obvestila. Naročnik opreme, ki ni bilo tako najavljeno ali katerega dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, ni dolžan sprejeti.

Izvajalec je v primeru zamude pri dobavi in montaži opreme ali nepravilne dobave ali montaže, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 1 promila za vsak dan zamude, največ pa 10 %  bruto pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene. Pogodbeni stranki soglašata, da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel blago potem, ko je izvajalec z njeno dobavo zamujal. V primeru, da izvajalec zamuja pri dobavi in montaži tako, da naročniku nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva od izvajalca povrnitev vse škode, ki mu jo je z zamudo povzročil.

PREVZEM

7. člen

Prevzem opreme, ki je predmet razpisa, se opravi na sedežu izvajalca, na  podlagi dobavnice, ki jo na podlagi pravilno dobavljenega količinsko in kakovostno ustreznega blaga, podpišeta skrbnika pogodbe ali pooblaščenca obeh strank.

Ob prevzemu je izvajalec dolžan predložiti vso dokumentacijo, ki je potrebna za delovanje opreme in zagotoviti usposabljanje delavcev naročnika. Usposobljeni morajo biti za polno uporabo funkcionalnosti naprave.

Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru morebitnih odstopanj pri kontroli kakovosti opreme o tem v najkrajšem možnem času obvestil naročnika na telefonsko številko +386 1 4771 460 takoj potem še v pisni obliki na: dekanat@fs.uni-lj.si

Oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladna z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjena, zaradi česar bo izvajalec prešel v zamudo ali pa bo dobava šteta za nepravilno. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. Zavrnitev bo označena na dobavnici.

Če se izkaže, da dobava in montaža ponujenega blaga ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu pogodbe, lahko naročnik pogodbo brez kakršnihkoli obveznosti razdre, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijska razmerja, pri tem pa mora imeti nadomestno blago v vsakem pogledu enake ali boljše lastnosti.

Pogodbeni stranki podpišeta primopredajni zapisnik po uspešno opravljeni inštalaciji in edukaciji.

NAČIN PLAČILA

8. člen

Prodajalec izda e-račun po opravljeni primopredaji nove opreme. Vsa plačila se nakažejo na transakcijski račun prodajalca številka:

_____________________________________, odprt pri ___________________.

Naročnik se obveže plačati kupnino za opremo v 30 dneh po prevzemu predmeta javnega naročila.

Prevzem (primopredaja) je izvršen ob podpisu primopredajnega zapisnika s strani pooblaščene osebe kupca in prodajalca. Kopija primopredajnega zapisnika mora biti priloga računa.

GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

9. člen

Garancijske obveznosti izvajalca

Izvajalec naročniku jamči:

- da je kupljena oprema nova, da deluje brezhibno in nima stvarnih ali pravnih napak;

- da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije  in so sestavni del te pogodbe;

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti iz pogodbe, razpisne dokumentacije in ponudbe,

- za opremo, ki je predmet te pogodbe daje izvajalec 1 leto garancije za brezhibno tehnično delovanje (garancijski rok) in doživljenjska plavajoča licenca za programsko opremo. Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izdati nov garancijski list.

- Za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti v postopku javnega naročila bo moral ponudnik naročniku predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v času obratovanja oz. garancijske dobe.

VZDRŽEVANJE,  ODPRAVA NAPAK,  NADOMESTNI DELI

10. člen

Izvajalec zagotavlja servis  in rezervne dele za popravila predmeta javnega naročila na sedežu naročnika še 5 let od primopredaje blaga. Ponudnik mora priložiti potrdilo proizvajalca.

Izvajalec zagotavlja odzivni čas in odpravo napake za opremo v skladu s sledečo opredelitvijo:

  - odzivni čas: 2 (dva) delovne dni od prijave napake

  - čas za odpravo:  v 7 (sedem) dneh po prijavi napake na lokaciji prodajalca ali  naročnika

Za odzivni čas se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do izvajalca na številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika ali končnega uporabnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo blaga.

Izvajalec je v primeru zamude pri odpravi okvar dolžan takoj pisno opozoriti naročnika na okoliščine in z naročnikom skupaj pismeno uskladiti sprejemljivi rok za odpravo napake.

OBVEZNOSTI  NAROČNIKA

11. člen

Naročnik se obvezuje, da bo:

- izpolnjeval vse predvidene obveznosti in plačila v dogovorjenih rokih in na predviden način;

- izvajalcu omogočil dostop do lokacije na kateri se izvajajo storitve in do prostorov in naprav, ki so predmet te pogodbe ter mu omogočil vpogled v vso spremljajočo razpoložljivo dokumentacijo, če je to potrebno.

RAZVEZNI POGOJ

12. člen

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec/dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec/dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba  razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe  o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe  bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

13. člen

Ta pogodba je nična, če pri njej kdo v imenu ali na račun druge stranke pogodbe, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

POSLOVNA SKRIVNOST IN VAROVANJE PODATKOV

14. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe (kot npr. nastavitve opreme, namen uporabe, podatki na pomnilniških medijih ipd.), predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali. Prav tako predstavljajo poslovno skrivnost vsi podatki, do katerih bo izvajalec prišel med in po poteku garancijskega vzdrževanja blaga, zato se izvajalec zavezuje, da bo vse podatke varoval kot poslovno skrivnost in jih uporabljal izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki in jih zavezati, da varujejo podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost, sicer bodo odškodninsko in kazensko odgovorni.

Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če naročnik izkaže, da je delavec ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo.

KONČNE DOLOČBE

15. člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank. Če je v tej pogodbi zahtevano zavarovanje posla in izvajalec ne predloži pravočasno in skladno s to pogodbo listin za zavarovanje posla, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Odstop te pogodbe tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke odstopi od pogodbe, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se pogodbeni stranki dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

16. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo v roku osmih dni od dneva prejema poziva s strani naročnika, naročniku, v kolikor jih bo zahteval, posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

Ta sporazum je sestavljen v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka od strank sporazuma prejme po en (1) izvod.

| Ljubljana, dne _________ |  | Ljubljana, dne _________ |
| --- | --- | --- |
| Dobavitelj: |  | Naročnik: |
| _____________ |  | Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo |
|  |  | Prof.dr. Jernej Klemenc, dekan |

Prilogi:

- priloga 1: razpisna dokumentacija

- priloga 2: ponudba dobavitelja