OBR_3_3_TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Ponudnik:

…………………………………………………………………………………………….

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:  Nakup mikroskopa z antivibracijsko mizo

Naročnik v nadaljevanju navaja minimalne zahtevane lastnosti opreme, ki jo potrebuje. Ponudnik v spodnji tabeli označi z DA, če so lastnosti ponujene opreme enake zahtevam naročnika, oz. z NE, če lastnosti ne ustrezajo. V desni stolpec ponudnik navede stran v katalogu proizvajalca, ki ga mora priložiti k ponudbi, in ki dokazujejo ustreznost ponujene opreme.

Priloženi katalog tehničnih lastnosti proizvajalca je lahko v angleškem jeziku. Na poziv naročnika bo ponudnik moral predložiti slovenski prevod.

Pri pogojih dobave in vzdrževanja mora ponudnik za veljavnost ponudbe navesti zahtevane podatke in informacije, ki jih naročnik zahteva v opisu.

Ponudnik naj v nadaljevanju izpolni tabelo ponujenih lastnosti za sklop, za katerega oddaja ponudbo.

SKLOP 1 – MIKROSKOP

| ZP | Opis pričakovanih lastnosti naročnika | Ponudnik ponuja v celoti ustrezno DA/NE | Stran v priloženi tehnični specifikaciji, ki dokazuje ustreznost |
| --- | --- | --- | --- |
|  | INVERTNI MIKROSKOP ZA ICSI |  |  |
| 1 | Sistem mora podpirati uporabo dveh kamer z razširjenim vidnim poljem, ki omogoča pregledno in učinkovito zajemanje širšega območja, skladno z namenom uporabe. |  |  |
| 2 | Osnovni namen je za opazovanje v tehnikah svetlega polja ter modulacijski kontrast. |  |  |
| 3 | LED diaskopska osvetlitev, primerna za lažjo manipulacijo in dostop do vzorca pri ICSI postopkih. |  |  |
| 4 | Okularja z vidnim poljem 22 mm in nastavitvijo dioptrije. |  |  |
| 5 | Mikroskop mora omogočati preklapljanje optične poti med opazovanjem skozi okularje in dokumentiranjem prek kamere oziroma kamer. Ponudnik mora v tehnični dokumentaciji navesti razpoložljive načine delitve svetlobe. |  |  |
| 6 | 1,5x ali 2x centralna povečava, vgrajena v ohišje mikroskopa. |  |  |
| 7 | Nastavitev ostrenja, gumb za grobo / fino ostrenje, hod 10 mm. |  |  |
| 8 | Kondenzator z različnimi položaji za module, filtre in kontrastno modulacijske module. |  |  |
| 9 | Kondenzatorska kontrastna leča, zasnovana za modulacijski kontrast z delovno razdaljo vsaj 44 mm in N.A.: 0,4. |  |  |
| 10 | Mehanska miza s premikom na osi X in Y. |  |  |
| 11 | Miza mikroskopa mora imeti funkcijo blokirati gibanje z zatiči, najmanj 3 nivoji za varno in enostavno manipulacijo z vzorci. |  |  |
| 12 | Grelni element mize mikroskopa z digitalnim prikazom nastavljene in dejanske temperature. |  |  |
| 13 | Miza mikroskopa mora omogočati uporabo treh dimenzij ročaja manipulacije, kratkega, srednjega in dolgega ter uporabo z leve ali desne strani, da omogoči udobno delo različnim uporabnikom. |  |  |
| 14 | Revolver za 6 objektivov, v zaščiteni izvedbi, primerni za laboratorijsko okolje. |  |  |
| 15 | Objektiv: x4 plan akromatski. |  |  |
| 16 | Objektiv: x10 modulacijski kontrast vsaj N.A.: 0,25, korekcija krovnega steka. |  |  |
| 17 | Objektiv: x20 modulacijski kontrast vsaj N.A.: 0,39, korekcija krovnega steka. |  |  |
| 18 | Objektiv: x40 modulacijski kontrast, vsaj N.A.: 0,54, korekcija krovnega steka. |  |  |
| 19 | Sistem mora omogočati kasnejšo integracijo laserskega modula, če to dopušča proizvajalec. |  |  |
| 20 | Sistem mora vključevati 3D manipulator za grobo pozicioniranje, primeren za ICSI delo. |  |  |
| 21 | Sistem mora vključevati fini 3D mikromanipulator, primeren za ICSI delo, z delovnim hodom najmanj 10 mm v posamezni osi ali tehnično enakovredno. |  |  |
| 22 | Premik levega in desnega nosilca pipete mora biti izveden na način, ki omogoča natančno, ponovljivo in nadzorovano pozicioniranje brez neposrednega ročnega premikanja ali ročnega vrtenja upravljalnih elementov. Rešitev mora zagotavljati enostavno upravljanje ter zanesljivo delovanje, ne glede na uporabljeno tehnično izvedbo. |  |  |
| 23 | Sistem mora vključevati pnevmatski injektorski sistem za injiciranje in držanje, primeren za ICSI delo, z zadostnim hodom in možnostjo nadzorovanega sproščanja tlaka. |  |  |
| 24 | Adapter za montažo na mikroskop. |  |  |
| 25 | Ponudnik mora predložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca ali izjavo proizvajalca oziroma pooblaščenega zastopnika, iz katere je razvidna kompatibilnost ponujenega sistema s ponujenim oziroma obstoječim mikroskopskim in mikromanipulatorskim sistemom. |  |  |
| 26 | Garancija mora znašati najmanj 12 mesecev od uspešne primopredaje. |  |  |
| 27 | Ponujen mikroskop bo dobavljen nov, nerabljen in proizveden največ 12 mesecev pred datumom sklenitve pogodbe. |  |  |

SKLOP 2 -  ANTIVIBRACIJSKA MIZA

| ZP | Opis pričakovanih lastnosti naročnika |  |  | Ponudnik ponuja v celoti ustrezno DA/NE | Stran v priloženi tehnični specifikaciji, ki dokazuje ustreznost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ANTIVIBRACIJSKA MIZA |  |  |  |  |  |
| 1 | Primerna za uporabo v IVF oziroma ICSI laboratoriju in izdelana iz materialov, primernih za redno čiščenje in razkuževanje. |  |  |  |  |  |
| 2 | Miza mora biti kompatibilna z invertnim mikroskopom za ICSI postopke. |  |  |  |  |  |
| 3 | Dimenzije: Širina: 1200 mm dopustno odstopanje +/-200 mm. Globina: 750 mm dopustno odstopanje +/-100 mm. Višina: 780 mm dopustno odstopanje +/-100 mm. |  |  |  |  |  |
| 4 | Miza mora biti primerna za skupno maso ponujenega mikroskopskega sistema. Ponudnik mora navesti deklarirano nosilnost in optimalni delovni razpon obremenitve. |  |  |  |  |  |
| 5 | Konstrukcija mora biti stabilna, iz nerjavečega jekla ali drugega materiala, primernega za laboratorijsko okolje, z namensko izolirano platformo mikroskopa ali tehnično enakovredno rešitvijo. |  |  |  |  |  |
| 6 | Sistem dušenja: - resonančna frekvenca največ 4 Hz v deklariranem delovnem območju ali - tehnično enakovreden antivibracijski sistem, ki zagotavlja primerljivo stabilnost za ICSI delo. |  |  |  |  |  |
| 7 | Miza mora zagotavljati učinkovito izolacijo občutljive opreme pred vibracijami iz okolice (tal ali konstrukcije mize), pri čemer je lahko ta zahteva izpolnjena z različnimi tehničnimi rešitvami, ki dosegajo primerljiv funkcionalni učinek. |  |  |  |  |  |
| Datum: |  | Žig: | Podpis: |  |  |